行业和FDA工作人员指南

C反应蛋白（CRP）、超敏C反应蛋白（hsCRP）和心脏C反应蛋白（cCRP）试验评估的审查标准

发布日期：2005年9月22日

本文件替代：

“体外诊断C反应蛋白免疫试验系统”

发布日期1998年7月20日

关于本文件存在的任何问题，请联系James V. Callaghan，电话：240-276-0443或电子邮箱：james.callaghan@fda.hhs.gov

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

体外诊断器械评估和安全办公室

化学和毒理学器械部

前言

公共评论

可随时向食品药品监督管理局，档案管理部，5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852提交评论和建议，供机构审议。提交评论时，请提及本指南的确切标题。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其它副本

可通过网站：http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1246.html或传真获得其它副本，拨打资源索取自动回传系统的按键电话，800-899-0381或301-827-0111获得本文件。按1，进入系统。听到第二声语音提示时，按1订购本文件。输入文件编号（1246），按下井号键（#）。按照后续提示音来完成贵公司的申请。

目录

1. 目的	4

2. 背景	5

3. 简化510(k)提交资料的内容和格式	6

4. 范围	7

5. CRP试验的类型	8

6. 健康风险	10

7. 器械描述	11

8. 分析性能特征	11

9. 方法比较	15

10. 临床信息	17

11. 标签	18

12. 参考文件	21

行业和FDA工作人员指南

C反应蛋白（CRP）、超敏C反应蛋白（hsCRP）和心脏C反应蛋白（cCRP）试验评估的审查标准

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）关于本主题的当前见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司想讨论替代的方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果贵公司不能确定合适的FDA工作人员，请拔打本指南封面页上列出的适当电话号码。

# 1. 目的

本文件旨在向器械制造商和FDA工作人员提供已更新、针对不同C反应蛋白（CRP）试验类型510（k）提交的建议。本文件是1998年7月20日发布的“行业指南：体外诊断C反应蛋白免疫试验系统”的修订版。更新后的文件用于解决与开发hsCRP（超敏CRP）和cCRP（心脏CRP）试验相关的问题。这些类型的CRP试验具有显著的试验下限和功能灵敏度，可用于支持CRP定量的新型临床使用。该文件目前包含cCRP用于“冠心病和冠状动脉综合征患者” 的使用声明中关于如何支持适应症的讨论，包含基于适应症如何评定不同测量范围。此外，我们基于血液中CRP水平升高的非特异性性质，为cCRP试验局限性的解释提出建议。

包括本指南在内的FDA指南文件，不确立法定强制责任。反之，指南描述了目前机构针对主题的思考，并且若无引用明确的法规或法定要求，仅应将指南视为建议。机构指南使用“应”一词表示建议或推荐，而不是要求。

最小负担方法

本指南文件中所指出的问题代表我们认为贵公司器械上市前需要解决的问题。起草本指南的过程中，我们仔细思考适用于机构进行决策的相关法定标准。我们同样考虑到贵公司尝试以指南所建议的方式来遵循法定和法规标准以及尝试解决我们所指出的问题时可能存在的困难。我们相信我们已在指南文件中提出了用于解决这些问题的最小负担方法。但是，如果贵公司认为存在负担更小的方法来解决这些问题，应遵循文件“用于解决最小负担问题的推荐方法”中所概述的程序。可在我们中心网页：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html获得。

# 2. 背景

打算销售CRP试验系统的制造商应符合联邦食品、药物和化妆品法案（法案）中的一般管理要求，包括21 CFR 807子部分E中描述的上市前通告要求，并应在销售器械前获得FDA的实质等同性判定。

本指南文件为不同类型的CRP试验识别分类法规和产品代码（参见第4部分-范围）。此外，本指南文件的其它部分列出了FDA从不同CRP试验中指出的健康风险，并对措施进行描述，即，如果制造遵循该指南和一般管理措施，与这些CRP试验相关的风险将得以解决，并且，[510（k）]会快速得到审批。本文件对其它关于上市前通告提交资料具体内容要求的FDA文件进行补充。贵公司也应参照21 CFR 807.87和其他关于本主题的FDA文件，如510(k)手册-上市前通告：510（k）-医疗器械的法规要求，http://www.fda.gov/cdrh/manual/510kprt1.html。

如“新510(k)范例-上市前通告中证明实质等同性的其它方法；最终指南1”所述，制造商可提交传统510(k)或可根据实际情况选择提交简化510（k）或特殊510（k）。FDA认为简化510(k)会通过最小负担的方式来证明新器械的实质等同性，特别在发布指南文件的情况下。制造商认为通过提交特殊510(k)，对其已许可的器械进行修改可减少法规负担。

1 http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

# 3. 简化510(k)提交资料的内容和格式

简化510(k)提交资料必须包括21 CFR 807.87中指出的所需内容，包括足以对器械、预期用途和使用说明进行描述的拟定标签。简化510(k)中，FDA可能考虑依照21 CFR 807.87(f)或(g)、针对合理支持数据进行总结报告的内容；因此，我们建议贵公司包括总结报告。本报告应描述如何在器械开发和试验过程中使用本指南文件，以及所采用的方法或试验。本报告应包含试验数据的汇总或用于解决本文件中所指出风险的验收标准，以及任何针对贵公司器械的额外风险。本部分对符合21 CFR 807.87中的某些要求以及其它一些我们建议贵公司纳入到简化510(k)中的内容提出建议。

封面

封面应当醒目表明提交资料为简化510（k），并引用本指导性文件的标题。

拟定标签

拟定标签应足以对器械、其预期用途和使用说明进行描述。（参见第11部分，获得应纳入本文件所涵盖器械类型标签中的特殊信息）。

总结报告

我们建议总结报告应包含下述内容：

- 器械及其预期用途的描述。我们建议描述内容包括性能质量标准的完整讨论，以及在适当情况下，包括器械详细、具有标识的图纸。贵公司应提交“使用说明”附件。2

- 器械设计和要求的描述。

- 用于评估总体风险预测和特殊器械设计以及该分析结果的风险分析方法的识别。（参考第5部分，获得通常与FDA已指出的本器械使用相关的健康风险）。

- 用于解决在本指南文件中指出的风险以及在风险分析中指出的任何额外风险的器械特征讨论。

2参考http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html获得推荐格式。

- 用于解决在本指南文件第8-9部分（和10部分，如果适用）中指出每个性能方面的试验方法描述。如果贵公司采用推荐的试验方法，可引用该方法而不是对其进行描述。如果贵公司对所建议的试验方法进行修改，贵公司可引用该方法，但是，应提供充分信息以解释进行修改的性质和原因。针对每项试验，贵公司可（1）简明扼要的提供试验数据，如以表格形式，或（2）描述贵公司将用于贵公司试验结果的验收标准3。（同样，也参见21 CFR 820.30, 子部分C-质量系统法规的设计管理）。

- 如果贵公司为器械设计或试验的任何部分选择遵循公认标准，贵公司可声明：（1）产品在销售前将进行试验并符合规定的验收标准，或（2）标准的符合性声明4。由于符合性声明基于试验结果，我们相信贵公司在完成标准试验前，将无法正确提交符合性声明。

如果贵公司不清楚如何解决由FDA指出的风险或任何其它通过贵公司的风险分析所指出的风险，我们可能要求贵公司提供与器械性能特征方面相关的额外信息。如果我们需要额外信息来评估贵公司验收标准的充分性，我们可能需要贵公司提供额外信息。（根据21 CFR 807.87(l)，我们可能要求贵公司提供用于实质等同性认定所必须的额外信息）。

其它用于提交简化510(k)的方法是，贵公司可根据21 CFR 807.87 和本指南描述提交传统510(k)，提供全部所需的信息和数据。传统510(k)应包括贵公司的全部方法、数据、验收标准和结论。若制造商考虑对其已许可的器械进行变更，应考虑提交特殊510(k)。

# 4. 范围

本文件范围仅限于下述在21 CFR 866.5270中所描述的器械，即C反应蛋白免疫试验系统。

产品代码为：

DCH –系统，试验，C反应蛋白，罗丹明

DCK- C反应蛋白，抗原，抗血清

DCN-系统，试验，C反应蛋白

3如果FDA根据验收标准进行实质等同性判定，应对主体期器械进行试验，并且，主体器械在进行州际贸易前，其试验结果应符合这些验收标准。

4参见公认标准符合性声明中所需的要素（全部上市前通告[510(k)]提交资料的筛查清单），http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html。

NQD-心脏C反应蛋白，抗原，抗血清

（a）鉴别。C反应蛋白免疫试验系统是一种由用于通过免疫技术试验血清中和其它体液中C反应蛋白质的试剂组成的器械。C反应蛋白的试验结果可辅助用于评估身体组织的损伤程度。

（b）分类。II类（性能标准）。

本指南文件中器械供处方应用。

# 5. CRP试验的类型

已批准下述CRP试验类型：

- 传统C反应蛋白（CRP）

- 高敏CRP（hsCRP）

- 心脏C反应蛋白（cCRP）

传统CRP

传统CRP试验包括适用于评估感染、组织损伤和炎性疾病适应症的定性、半定量和定量试验。这些试验为诊断、治疗和监控炎性疾病提供信息。CRP是一种由细胞因子诱导的“急性期”蛋白[1]，在针对干性和非感染炎症过程的一般、非特异性反应中，其在血液中的水平会升高[2]。针对传统CRP试验，当水平超过10mg/L时，通常认为试验值具有临床意义。对于健康患者，血液中的CRP水平低于5mg/L，而在不同条件下，通常在急性感染后4-8小时，CRP水平超过该阈值，达到约20-500mg/L [3]。

与红细胞沉降率（ESR）和白细胞计数相比，将CRP作为急性感染过程的指示剂更灵敏可靠。CRP水平在血液中的升高速度比ESR更快，并且当疾病使沉降的CRP值迅速下降后，通常在ESR达到正常值的前几天，会达到参考区间[4,5]。

高敏CRP（hsCRP）

高敏CRP试验的测定范围延伸到超出大多数传统CRP试验的下限。这种较低的测量范围可能扩大适应症。CRP数值增加是非特异性的，并且在未进行完整临床评估前，不应进行解释。hsCRP适应症是通用的，并且与特定疾病或疾病风险无关。

心脏C反应蛋白（cCRP）

心脏C反应蛋白适用于辅助对未来存在心脏疾病风险的个体进行鉴别和分层。与急性冠状动脉综合征的传统临床试验评估配套使用时，其有助于利用cCRP作为冠心病处于稳定期或存在急性冠状动脉综合征患者复发预后的独立标记。心脏CRP试验和hsCRP试验一样，测定范围扩展并低于大多数CRP试验的典型测定范围。hsCRP和cCRP之间的差异不在于分析物本身，而在于下面讨论的冠心病评估中用于支持广泛的预期用途的额外性能确认。对于cCRP，应在临床研究中证明与心血管疾病相关的适应症有效性。如果贵公司提供显示不同器械之间数值相似性的桥接研究来支持将临床调查结果转移到新cCRP器械上，应基于比较器械，使用文献来支持针对贵公司器械的cCRP声明。桥接研究应证明器械在方法比较研究结果、精密度和干扰方面的可比性。此外，为在cCRP试验结果之间进行比较，应利用IFCC/BCR/CAP CRM 470（一种经认证用于急性期反应物的参考物质）对cCRP试验进行标准化[6]。cCRP试验的制造商应始终着眼于非特异性升高CRP数值的器械标签，并且，不应在未进行完整临床评估的情况下进行解释。

下表就贵公司应在510（k）中证明的预期用途和性能特征方面，对三种类型试验之间的异同进行概述。

|  | 传统CRP | hsCRP | cCRP |
| --- | --- | --- | --- |
| 预期用途 | 对感染、组织损伤和炎性疾病进行评估。 为诊断、治疗和监控炎性疾病提供信息。 | 诊断认为与原本健康患者感染相关的条件。 | 辅助对存在心血管疾病风险患者进行鉴别和分层。 与急性冠状动脉综合征的传统临床实验室评估配套使用时，cCRP可作为处于冠心病稳定期或患有急性冠状动脉综合征患者复发事件的独立预后标记。 |

| 典型临床截止浓度 | 截止： 约为10mg/L。 表面健康的个体：≤5mg/L 急性范围：20-500mg/L | 截止：≤ 1.0 mg/L | 截止：≤ 1.0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 合理试验的试验范围 | ≥5mg/L，达到试验上限 | < 1.0 mg/L到≤ 10.0 mg/L | < 1.0 mg/L到≤ 10.0 mg/L |
| 分析灵敏度信息 | 对声明试验范围下限处的性能进行描述 | 确定定量限（功能灵敏度） | 确定定量限（功能灵敏度） |
| 临床或方法比较信息 | 新器械与比较器械之间的比较 | 新器械与比较器械之间的比较 | 新器械与临床应用和截止值已获得证明的比较器械之间的比较 或 提供对新器械临床应用进行描述的文献结果 或 新器械的临床研究 |
| 新器械的标准化 | 对试验标准化或可追溯性进行描述 | 对试验标准化或可追溯性进行描述。试验应至少追溯到IFCC/BCR/CAP CRM 470 | 对试验标准化进行描述。应采用IFCC/BCR/CAP CRM 470对试验进行标准化。 |

# 6. 健康风险

未能预期进行CRR试验可造成患者管理不当。试验结果的错误低报或错误高报可造成风险评定不当或对无法将组织损伤和炎症过程与非炎症过程进行区分。cCRP试验的错误结果可能对认为存在心脏事件风险个体的风险分层进行不合理的归类。此外，在结果解释中遇到的任何错误，如在未考虑其他临床因素的情况下，使用试验结果对方案进行调整，同样会造成不合理的患者管理。

在下表中，FDA已指出总体上与本文件中解决的CRP试验使用相关的健康风险。如下表所示，本指南文件提供建议对这些已识别风险进行缓解的措施。提交上市前通告前，我们建议贵公司进行风险分析，针对贵公司的器械来识别任何其它风险。上市前通告应对风险分析方法进行描述。如果贵公司选择使用其它方法来解决本文件中指出的特定风险，或已指出不同于本文件的其它风险，应提供详细信息来支持贵公司用于解决本风险的方法。

| 指出的风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 患者管理不当 |  |
| 因器械无法执行预期用途 | 第8-9部分（和第10部分，如果适用） |
| 因使用不当所引起的诊断错误 | 第11部分 |

# 7. 器械描述

贵公司应根据贵公司510(k)中的法规和产品代码对贵公司的器械进行识别。

针对任何CRP试验，贵公司应充分描述510(k)中的试验方法原理。对于新技术或方法，也应就新方法如何与许可、与贵公司试验存在相同适应症的等同CRP试验存在相关性而提供详细信息。

# 8. 分析性能特征

一般研究建议

如果可能，我们建议贵公司在下述各种分析方案中纳入源于预期使用人群（即，处于与条件或疾病相关的特殊炎症性风险的表面健康个体）的患者样品或样品池。如果无法通过这些样品来获得足够、处于试验范围下限的样品，那么，我们建议利用从低风险验证条件或疾病条件的健康个体的患者样品或样品池进行补充。

尽管可利用加料样品对分析研究进行补充，FDA针对利用加料样品作为评估的唯一基质提出警告，其原因是加料样品可能不会为性能特征提供准确评估。FDA建议贵公司在分析研究中不使用溶血产物，其原因是这些样品可能无法测试全部预备步骤对试验性能的效果。

为可在评估过程中对验收标准或结果做出最佳解释，我们建议贵公司提供关于方案的合理细节。同样，这些细节对于辅助用户解释贵公司标签中的信息是必要的。例如，关于临床实验室标准化研究所（CLSI）或NCCLS方案或指南，我们建议贵公司指出贵公司遵循方案或指南的哪些特定方面或进行哪些修改。

总之，我们建议由临床实践过程中进行试验的这类人员（例如，经培训的技术人员，护士）在器械最终使用的试验环境中，对性能进行评估。我们建议贵公司首先分别对数据进行评估，以评价各中心之间的差异并将分析结果列在510（k）总结报告中。如果贵公司证明各中心之间的结果无显著差异，可将各中心的方法比较结果进行汇总，并列在说明书中。贵公司可在启动临床研究前，与OIVD取得联系。

贵公司器械的预期用途应与试验的性能特征一致；例如，不符合高灵敏度性能标准的试验不应声明评估使用或与炎症相关疾病的患者分级。此外，应用源于新研究或利用已许可相同器械的同行评审文献或具有器械特异性的桥接研究文献中的临床数据来支持心脏风险分层的声明。

特殊性能特征

定量C反应蛋白试验的精密度

对于定量试验，我们建议贵公司利用患者样品或样品池对批间精密度和总体精密度特征进行描述。我们建议贵公司遵循“定量试验方法精密度性能评估”；许可的指南-第二版（2004）临床实验室标准化研究所（CLSI）/NCCLS，EP5-A2中提供的指南。该文件包含针对试验设计、计算和性能声明的格式指南。

贵公司应在相关CRP浓度水平对精密度进行评估，包括接近医疗决策点的浓度以及接近可报告范围限度的浓度。对于hsCRP和cCRP试验，我们建议1个水平应为美国心脏协会/疾控中心（AHA/CDC）针对低风险分类的临床截止点（1.0mg/L）[7]，并且，C.V.≤ 10%，另一个应为试验范围的中点，第三个水平应在或接近试验上限。我们建议贵公司对510（k）中对下述各项进行描述：

样品类型（例如，血清、血浆、或全血）和制备，或来源

- 执行方案的位置

- 天数、试验次数和观察次数

- 目标浓度

- 批间精密度和整体精密度的平均值和标准偏差

我们建议贵公司对哪些因素（如，仪器校准、试剂批次、操作者）保持不变以及哪些因素在评估过程中存在变化，以及与CLSI/NCCLS EP5-A2中描述的方法不同的计算方法进行描述。

应由预期用户（如护士、技术人员、医生等）在三个位置对定点护理环境进行精密度研究。

定性/半定量CRP试验的精密度

对于定性试验，我们建议贵公司遵循“定量试验性能用户评估方案”；经批准的指南（2002），CLSI/NCCLS, EP12-A来确定精密度估计值。贵公司应对浓度水平处于截止值20%范围内的阴性样品和阳性样品进行试验，其原因是低阴性或高阳性样品的评估不会对试验提出挑战。我们建议贵公司试验每个样品的20个复制品，计算阴性样品和阳性样品的百分比一致性。

在510（k）中，贵公司应对研究设计进行描述，包括样品类型、研究中心和存在变化的因素（例如，天数、操作者）。

干扰

我们建议贵公司对潜在干扰物对试验性能的影响特征进行描述。“临床化学干扰试验；已批准的指南”（202）CLSI/NCCLS, EP7-A中对包括适用于选择试验干扰物指南的试验设计举例进行了描述。

特别是，干扰研究涉及向血清样品中增加潜在干扰物并决定CRP的回收相对于对照样品（未添加干扰物）的偏差。

我们建议贵公司在研究设计中对下述各项进行描述：

- 供试干扰物的类型和水平

- 供试品的描述（例如，基质、制备物、来源）

- 样品中CRP的浓度

- 用于计算干扰物的定义或方法（包括供试品平行数）

我们建议贵公司存在特定干扰物的情况下，观察偏差趋势（即，阴性或阳性）并指出观察到回收率的范围。这种方法与单独列出平均回收率相比，提供更多信息。

我们建议贵公司针对确定不存在干扰而声明标准。例如，“当CRP浓度为1.0mg/L时，因胆红素水平低于X%而造成不准确”。

贵公司可能无需针对在文献或其它来源中指出的干扰物进行额外干扰试验。但是，应在使用说明中指出这些干扰物。

灵敏度

对于声明高灵敏度（hsCRP或cCRP）的CRP试验，应计算和报告试验的定量限（LOQ），（有时也指功能灵敏度）。我们利用该术语表示在贵公司声明的试验条件下，试验偏差和精密度符合验收标准的最低浓度。精密度的验收标准应是%CV ≤ 20%。LOQ应显著低于试验的临床截止值（在利用cCRP试验进行心脏风险评定时，为1.0 mg/L）。确定LOQ时，我们建议贵公司遵循“决定试验限和定量限的方案；已批准的指南（2004），CLSI/NCCLS, EP-17A”。

同样，贵公司也可报告在CLSI/NCCLS, EP-17A中进一步讨论的空白限度。这通常被判定为空白样品可能观察到的最高测定结果。特别是，制造商通过反复测定一个或多个空白样品（如调零校准仪）来判定不低于两个高出零标准或校准仪平局值的标准偏差（SD）。

如果用于传统CRP试验的空白限度明显低于临床截止值，那么，该空白限度的判定可能无临床相关性。在这种情况下，贵公司可选择不在标签中声明该值。但是，贵公司应对位于声明试验范围的下限或临床截止值的试验性能（例如，线性度、精密度）进行描述。

贵公司灵敏度评估的描述过程中，我们建议贵公司对贵公司的研究设计、计算和灵敏度测定的定义进行描述。同样，贵公司应提供结果、验收标准并阐述如何向用户报告试验结果低于灵敏度范围的情况。

线性度

对于定量或半定量试验，我们建议贵公司通过评估已知浓度水平彼此相关的样品进行评估，对试验的线性范围特征进行描述。“定量试验程序线性度评估，统计学方法；已批准的指南（2003），CLSI/NCCLS, EP6-A”对样品准备和赋值方案以及性能特征声明模板进行描述。

我们建议贵公司对样品类型和制备、浓度和统计学方法或所采用的计算（包括所试验的平行样品数）进行描述。在描述贵公司的验收标准或总结数据时，我们建议贵公司纳入斜率和截距及其相应的置信区间、估计的回归曲线、线性度范围和所观察到的或认为可应用于不同浓度水平的估计曲线的偏差程度（偏差）。我们建议贵公司列出与贵公司评估的每个水平估计值相关的、所观察到的或可接受的数值。

样本采集和处理条件

贵公司应通过评估器械在存储期间的是否可保持可接受性能（如，精确度）和向用户推荐的温度来加强标签中关于样片储存和运输的陈述。例如，合理的研究应包括对保存在时间、温度或允许进行的冻融周期条件下的分装品的分析。我们建议贵公司声明在建议存储和处理条件下的可接受恢复范围的标准。

校准

我们建议贵公司提供下述与试验工具箱中校准仪相关的信息：

- 开放式和非开放式校准仪实时或加速稳定研究的方案和验收标准。

- 赋值和确认的方案和验收标准，包括任何具体工具使用或所采用的统计学分析。

- 国内或国际标准参考物质的可追溯性鉴别。FDA建议应利用IFCC/BCR/CAP CRM 470对cCRP试验进行标准化处理，且hsCRP应至少对该标准品进行追溯。

- 将初级校准仪的性能转移到次级校准仪的方案和验收标准。

关于862.1150中单独作为II类器械进行销售的校准仪，参见指南“针对体外诊断校准仪的简化510(k)提交材料”，http://www.fda.gov/cdrh/ode/calibrator.html。

# 9. 方法比较

一般建议

贵公司应将通过贵公司器械获得的结果与具有相同适应症和相似试验范围的比较器械获得的结果进行比较。只要可获得关于样品特征的合理信息，分期（回顾性）样品可能用于这些研究。

贵公司应对CRP浓度分布在试验可报告范围中的患者样品进行评估。无论使用前瞻性采集的还是回顾性采集的样品，我们建议贵公司就如何选择样品进行明确描述，包括排除样品的原因。我们建议贵公司指出是否通过具有具体临床结局或与传统CRP试验或hsCRP或cCRP试验适应症相关风险情况的患者来选择样品。

我们建议贵公司遵循“利用患者样品进行方法比较和偏差估计”的指南；经批准指南（2002）CLSI/NCCLS, EP9-A2中提供的与试验指南和性能特征声明相关的指南。合理的样本量取决于试验的精密度、干扰、范围等因素和其它性能特征。我们建议贵公司提供统计学证据来支持研究样本量。

应由于其用户（如护士、技术人员、医生等）在3个中心针对定点护理环境进行方法比较研究。在每个中心，应对至少40个样品进行试验，并且，至少25%样品的数值应接近截止浓度。如果贵公司证明各中心结果之间无显著差异，贵公司应能够将各中心的方法比较结果汇总到说明书中。

进行研究前，贵公司可与OIVD联系，以获得贵公司研究方案的录入信息。

针对hsCRP和cCRP方法比较评估的其它注意事项

关于cCRP试验，贵公司应将贵公司的新方法直接与临床研究结果可用于支持特殊器械临床使用的比较器械进行比较。贵公司的研究结果应支持各试验之间的可转移性。

为充分评估hsCRP试验精确度的临床相关范围，贵公司与等同或参考试验之间的方法比较应涵盖从范围值小于1.0 mg/L的整个试验范围。本试验的原理是通常认为小于1.0mg/L的CRP水平低于hsCRP试验的临床截止值。（鉴于该原因，我们相信，分析截止值也应显著低于1.0mg/L）。评估范围应扩展到不低于5.0 mg/L，但是不高于10.0 mg/L。患者样品应均匀分布在整个范围内。贵公司的研究应证明，试验能够准确测定LOQ和5.0 mg/L之间的数值，以涵盖由AHA/CDC推荐的、具有临床意义的分层数值[7]。

针对定性传统CRP试验的思考

定性传统CRP试验器械通常是进行滴定的器械，例如，胶乳颗粒凝集试验。这些试验通常对低试验范围不灵敏，并且，无法区分疾病状态程度，但是，适用于定性评估疾病与非疾病状态。传统CRP试验的临床截止值通常在5.0mg/L和10.0mg/L之间。关于这些试验，我们建议贵公司遵循与试验指南和性能特征声明相关的文件“评估定性试验性能的用户方案”；经批准的指南（2002），CLSI/NCCLS EP12-A中提供的指南。

结果说明

我们建议贵公司对每组数据单独进行分析。特别是对于hsCRP，其可能适用于与炎症相关状态的风险评估中指出的表面健康个体和已知处于风险或患有炎症性疾病的个体单独进行分析。针对传统CRP，贵公司应对未感染患者和感染患者进行分析，并将两者的结果进行比较。提供方法比较研究结果时，我们建议贵公司纳入下述信息：

- 定量或半定量试验：新试验（y轴）与参考方法（x周）或等同方法之间的比较图表，包括全部数据点、估计回归曲线和识别曲线。数据点应代表单独测定结果。如果利用比较器械进行比较，我们建议贵公司使用Deming回归或其它方法来解释两个试验系统之间的差异性。贵公司应提供用于拟合回归线的分析方法描述和回归分析结果，包括斜率和截距及其95%置信区间、估计值的标准误差（在y轴上进行计算）以及决定系数和处于医疗决策点处的系统性偏差估计值。

- 定性试验：用于显示新试验（行）与参考方法或比较器械（列）之间一致性的2 X 2表，以及阳性结果百分数、阴性结果百分数的计算结果、以及方法之间的整体一致性，包括95%置信区间或其它适用的稳健性试验。

# 10. 临床信息

根据上述研究，贵公司应证明新器械和比较器械（临床应用已得到证明）之间参考区间的可转移性。我们建议使用“如何定义和决定临床实验室中的参考区间”的指南；已批准的指南，第二版2000，CLSI/NCCLS C28-A2。特别是，如果新试验系统具有相似的不精确性和已知干扰、可比较标准和校验仪，并且其绝对值与之前获得相同适应症批准的比较器械的绝对值之间具有可接受的可比性，那么，转移参考区间，并且将无需进行进一步临床研究。

根据最小负担条例，除非存在要求提供临床信息来支持实质等同性认定的明确理由，否则机构将依靠明确的基准（和/或动物试验）而不是要求针对新器械进行临床研究。但是，针对下述情况，我们可能要求进行临床研究：

适应症与相同类型的CRP试验不同。

- 新CRP试验性能不允许对之前在用于支持适应症的临床研究中决定的参考区间进行转移。

存在充分的科学原理来支持拟定的替代方法时，我们将考虑采用临床试验的替代方法。

用于支持临床应用的数据基于贵公司所进行的临床研究。除制造商所在中心外，贵公司还应在不少于2个外部中心进行这些研究（例如，方法比较研究、精密度研究）。贵公司用于支持临床使用的信息也基于所获得的文献，例如，源于使用新器械的文献信息的荟萃分析。如果贵公司正通过进行临床研究来证明实质等同性，参考标题为“显著风险和不显著风险医疗器械研究” 的蓝皮书备忘录，http://www.fda.gov/cdrh/d861.html。

# 11. 标签

上市前通告应包含详细的标签信息，以符合21 CFR 807.87(e)的要求。虽然在医疗器械进行州际贸易前不要求使用最终标签来获得510(k)许可，最终标签同样必须符合21 CFR 809.10的要求。下述建议旨在帮助贵公司制备符合21 CFR 807.87(e)和21 CFR 809.10要求的标签。

使用说明

贵公司应纳入清晰简明的、对贵公司器械技术特征和如何用于患者进行描述的说明信息。说明应鼓励在当地/机构中开展培训项目，使用户熟悉器械的特征，安全有效地使用器械。

预期用途

如上所述，预期用途应与试验的性能特征一致。不符合高灵敏度性能标准以及无法利用桥接研究或文献进行支持的试验不应声明可用于对含有感染相关特定疾病的患者进行评估；或者，这些试验的预期用途应限于试验和评估感染、组织损伤和炎症性疾病中的一般应用。

总结和解释

贵公司应明确CRP是一种“急性期”蛋白质，并且在出现感染时，其水平会非特异性升高。同样，利用试验来指导治疗时，贵公司应阐述个体内差异是试验的主要限制因素，并纳入诸如下述建议：

- CRP水平的个体内差异为30%-60%。需要利用系列测定结果来估计取决于任何个体试验预期用途的CRP真实平均值。

如果针对冠心病评估或气体感染相关条件的评估而做出声明，贵公司应进一步强调CRP的非特异性性质并纳入明确建议，即不应在未进行完整临床评估前解读CRP数值。此外，贵公司应建议对试验值升高的患者进行随访试验，以辅助排除对于未检出感染或组织损伤的近期疗效。

方法原理

如果贵公司利用文献来支持新器械的许可，贵公司应就贵公司的方法如何追溯到上述讨论的支持文献中所采用的方法进行讨论。关于cCRP，应根据IFCC/BCR/CAP CRM 470，对方法进行标准化处理。

局限性

贵公司应充分讨论试验的局限性。同样，贵公司应讨论与CRP预期用途局限性相关的任何推荐措施或其它专家建议。

例如，依据hsCRP使用和心血管疾病调查的AHA/CDC科学声明[7]就心脏C反应蛋白（cCRP）使用局限性提出几项建议。下述对这些建议进行强调，并且，应在全部试验标签中纳入这些建议，寻找用于心脏风险评估的cCRP适应症：

- 筛查不推荐使用的整体成年人群。

- CRP不是传统心血管风险因素的替代品。

- 急性冠状动脉综合征治疗不应依赖于CRP试验。

- 进行风险评定时，应对CRP水平持续高于10mg/L且无法查明原因的患者的其它非心血管来源进行评估。

- 存在感染、全身炎症或创伤适应症时，不应为任何风险评定而进行试验。

- 次要预防措施应基于整体风险评定而不是基于CRP。

- 不应利用CRP的系列试验结果来监控治疗有效性。

- 最好应对相隔2周进行的CRP试验结果求平均值，以对代谢稳定患者进行风险评定。

结果说明

对结果进行说明时，贵公司应纳入下述各项：

- 将mg/L作为CRP, hsCRP和cCRP试验结果的单位。

- 阐述应将低于试验下限的结果报告为结果低于试验下限。

- 强调需要对hsCRP和cCRP升高的结果进行详细临床评估和随访试验。

- 指出参考人群第99个百分位的不精确性。该值应≤ 10% C.V。

- CRP的个体间差异是显著的，并且解读数值时，应考虑该差异。

性能特征

贵公司应对全部研究设计进行汇总，并对本文件中第8-9部分（和第10部分，如适用）中所讨论的性能特征进行描述。

精密度

贵公司应对三个水平确定的批间精密度和整体精密度进行讨论。如上述精密度部分中所讨论的，1个水平应位于正常值的临床截止点，另一个水平应位于以截止点为起点的试验范围的中点，第三个水平应位于或接近试验上限。

灵敏度

对于高灵敏度试验，贵公司应报告功能灵敏度（试验限度）和空白灵敏度。同样，贵公司可根据空白样品的测量结果来报告灵敏度（例如，归零校准仪）。（参见上述灵敏度部分。）

多范围试验

CRP试验可能提供两个测量范围（全范围）。在这些情况下，应描述hsCRP或cCRP测量范围的性能特征，并单独提供这些性能以与传统CRP测量范围进行区分。

方法比较

贵公司应提供均匀分布于贵公司试验预期用途合理试验范围内的方法比较结果。例如，在心血管和周围血管风险评定中，临床相关性范围从< 1.0 mg/L到5.0 mg/L，但是不超过10 mg/L。贵公司应对研究设计和贵公司的分析结果进行总结，包括斜率和截距，及其95%置信区间、标准误差以及决定系数。我们建议贵公司利用散点图来显示这些数据。

# 12. 参考文件

1. Kushner I. The Phenomenon of the Acute Phase Response. Ann NY Acad Sci 1982; 39:389.

2. Kind CRH, Pepys MB. The role of C-reactive Protein (CRP) Measurement in Clinical Practice. Int Med 1984; 5:112-151.

3. Kushner I., Rzewnicki DL. The Acute Phase Response: General aspects. Baillieres’s Clinical Rheumatology 1994; 8:513-530.

4. Dixon JS, Bird HA, Sitton NG. C-reactive protein in the serial assessment of disease activity in rheumatoid arthritis. Scand J Rheum 1984;13:39-44.

5. Gambino R. C-Reactive Protein: An Underutilized Test. Lab Report for Physicians 1989; 11:41.

6. Kimberly MM, Vesper HW, Caudill SP, Cooper GR, Rifai N, Dati F, Myers GL. Standardization of Immunoassays for Measurement of High-Sensitivity C-reactive Protein. Phase I: Evaluation of Secondary Reference Materials. Clinical Chemistry., 2003; 49(4) 611–616

7. Pearson, T A, .Mensah, G A,.Alexander RW, Anderson JL, Canon RO 3rd, Criqui M, Fadl YY, Fortmann SP, Hong Y, Myers GL, Rifai N, Smith SC Jr, Taubert K, Tracy RP, Vinicor F, Markers of Inflammation and Cardiovascular Disease: Application to Clinical and Public Health Practice: A Statement for Healthcare Professionals From the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation., 2003;107:499-511.