国际标准ISO- 10993，“医疗器械的生物学评价第1部分：评价和检验”的使用

工业、食品药品管理人员指南草案

指南草案

仅出于评论目的发布本指南文件。文件发布日期：2013年4月23日

您应当在《联邦文件档》宣布指南草案公布日起90天内提交关于本指南草案文件的评论和建议在。提交书面评论给美国食品药品监督管理局的文档管理部（HFA- 305），地址5630 Fishers Lane，rm.1061，Rockville，MD 20852。提交电子评论至http://www.regulations.gov。识别带有《联邦文件档》中发布的通知中列出的案卷号的所有评论。

关于本文件的问题，联系Doyle Gantt，301-796-6372，a.gantt@ fda.hhs. gov或Jennifer Goode，301-796-6374，j ennifer.goode @ fda.hhs. gov。

定案时，本文件将取代1995年5月1日发布的蓝皮书备忘录 #G95-1国际标准ISO-10993“医疗器械的生物学评价第1部分：评价和检验”的使用。

美国卫生和人类服务部

美国食品药品监督管理局

器械与放射卫生中心

器械评价办公室

前言

附加副本

可从网络获得附加副本。您还可将电子邮件请求发送至 dsmica@fda.hhs.gov以获得一份电子指南副本或发送传真请求至301-847-8149以获得一份硬拷贝。请使用文件编号（1811）识别您请求获得的指南。

目录

1.	引言	1

2.	范围	2

3.	试验选择：ISO 10993第1部分和FDA修改的矩阵	3

A.	局部和全身性风险的评价	3

B.	三方和ISO 10993标准的历史和使用	4

C.	FDA修改的矩阵	7

D. 试验选择	8

4.	一般生物相容性检测考量	9

A。成品或代表性样本的使用	9

B.	原位聚合和生物吸收性材料	9

C.	器械机械故障产生的生物学应答	10

D.	亚微粒或纳米技术组成	10

E. 用于提取检测的样本制备	11

F. 在单份样本中纳入多种组成或材料	12

5.	试验具体考量	13

A.	细胞毒性	13

B.	致敏作用	13

C. 血液相容性	15

D.	致热原性	17

E.	移植	17

F.	遗传毒性	18

G. 致癌性	19

H.	生殖和发育毒性	21

I.	生物降解试验	21

6.	说明省略具体生物相容性试验合理的动物研究的使用	21

7.	已知或潜在毒性化学实体的评估	22

8.	标示器械为“不含”	25

9.	试验报告的内容	25

10.	组成和器械记录示例	27

A.	组成记录	27

B.	器械记录	27

C.	新处理/灭菌变更	28

D.	新组成变更	28

附件A：	30

表1 –需考虑的初始评价试验	30

附录B：	32

表2 – 考虑的补充评价试	32

附件C： 关于毒性试验选择的生物相容性流程图	33

国际标准ISO-10993“医疗器械的生物学评价第1部分：评价和检验”

工业、食品药品管理人员指南草案的使用

本指南草案，定案时，将代表美国食品药品监督管理局（FDA）目前关于该课题的思考。本指南不为任何人或代表任何人创建或赋予任何权利，并且目的也并非约束FDA或公众。如果备选方法满足适用法令和法规的要求，您可使用一种备选方法。如果您想要讨论备选方法，联系负责实施本指南的FDA人员。如果您无法确定适当的FDA人员，致电本指南的标题页上列示的适当电话号码。

- 1.	引言

FDA制定了本指南文件，旨在辅助行业准备上市前申请（PMAs）、人道主义器械豁免（HDEs）、试验用器械申请（IDEs）、上市前通知（510（k））及直接或间接接触人体的医疗器械的新要求，以确定器械组成材料接触身体产生的潜在毒性。本指南的目的是提供关于国际标准ISO-10993“医疗器械的生物学评价第1部分：评价和检验” 的使用的信息的进一步澄清和更新。因而定案时，本指南将取代标题为国际标准ISO-10993“医疗器械的生物学评价第1部分：评价和检验”的使用的ODE一般项目备忘录 #G95-1（1995）。本指南文件还纳入了几个新考量，包括之前在 #G95-1中没有讨论的已知或潜在毒性化学品（例如，颜色添加剂）的评估、亚微粒或纳米技术组成的样本制备及原位聚合和生物吸收性材料。

FDA的指南文件，包括本指南，并不确定法律强制责任。相反，指南描述管理局目前关于该课题的思考，仅应视为推荐，除非引用了具体的监管或法令要求。管理局指南中词语“应当”的使用是指建议或推荐，但是不要求的事项。

- 2.	范围

本文件的范围仅限于直接或间接接触人体的无菌和非无菌医疗器械的生物学评价。本文件特别涵盖ISO-10993“医疗器械第1部分的生物学评价：评价和检验”，而且与其他生物相容性标准（例如，ASTM）相关。

本文件讨论以下问题：

- 试验选择；

- 一般检测考量，包括样本制备；

- 以下检测的具体考量：细胞毒性，致敏作用，血液相容性，致热原性，移植，遗传毒性，致癌性，生殖和发育毒性和生物降解；

- 动物安全性研究的使用，以阐明省略具体生物相容性试验的合理性；

- 已知或潜在毒性化学实体的评估；以及

- 生物相容性试验报告的内容。

另外，指南中概述了比较比较供试品的成分与最终器械的组件或比较既往供试产品的成分与当前产品成分时可能有帮助的示例记录语言。

建议申办方在任何新器械材料的长期检测开始前启动与器械评价办公室CDRH的适当审查部的讨论，以确保进行了适当的检测。另外，如果您的产品是一种组合产品，我们指出本指南的一般原则适用，但是可能需要附加或改良检测。因而，我们鼓励您与适当的审查部讨论这些产品。我们还认识到ISO标准是进行定期审查和修订的一份文件。通过FDA标准认可过程，ODE通过我们的网站上发表的补充信息表，提供了关于ISO 10993系列标准认可程度的信息。FDA推荐对于进行的所有试验，提供试验报告全文，由于ISO 10993包括具有多个选择的一般方法，一些情况下不包括验收标准或阐述结果的评估。

因而提交对ISO 10993的简单符合性的声明是不适当的。如果未来ISO 10993的修订导致本文件中推荐的重要变更，FDA将对本指南文件进行适当更新。

- 3.	试验选择：ISO 10993第1部分和FDA修改的矩阵

本指南将生物相容性的评估视为成品器械的一项评价。因而澄清本文件全文中使用的术语“材料”或“材料”很重要。管理局做出关于以成品形式供应的医疗器械的准入或批准决定。管理局不对被用于医疗器械的制造的单个材料做出准入或批准。最终器械的生物相容性不仅取决于材料而且取决于材料的处理、生产方法（包括灭菌过程）和最终器械上可能存在的生产残留物。本文件中术语“材料”的使用是指成品医疗器械而非单个材料组分。该方法与 ISO 10993-1和ISO 10993-12中的推荐一致。

- A.	局部和全身性风险的评价

进行了医疗器械的生物学评价，以确定器械组成材料接触身体产生的潜在毒性。器械材料不应当，直接或通过释放它们的材料组分：（i）导致不良局部或全身性效应；（ii）具有致癌性；或（iii）导致不良生殖和发育效应。因而，拟供人用的任何新器械的评价均需要来自于系统性检测的数据，以确保成品提供的益处将超过器械材料产生的任何潜在风险。

选择医疗器械生物学评价的适当试验时，应当考虑器械材料的化学品特征和性质，以及身体暴露的程度、频率和持续时间。一般来说，试验包括：体外细胞毒性；急性，亚慢性和慢性毒性；刺激；致敏作用；血液相容性；移植；遗传毒性；致癌性；以及对生殖的影响，包括发育效应。然而，取决于某些器械或材料特征，器械的拟定用途，目标人群，和/或接触身体的性质，这些一般试验可能不足以证明某些器械的安全性。对于一些器械，可能有必要实施关于特异靶器官毒性例如神经毒性和免疫毒性的附加试验。例如，直接接触脑薄壁组织和脑脊液（CSF）的神经学器械可能需要一项动物植入试验，以评价其对脑薄壁组织的影响，对癫痫发作的敏感性，以及对脉络丛和蛛网膜绒毛分泌和吸收CSF的功能机制的影响。具体临床申请和新器械生产中使用的材料将指导适当试验的选择。

一些器械由已经在已发表文献中经过充分化学和物理表征的材料制成，并且具有较长的安全使用史。出于证明此类器械与其他已上市产品具有实质等同性的目的，可能没有必要实施FDA本指南矩阵中建议的所有试验。建议FDA审查员在确定510（k）提交资料中需要哪些试验以证明实质等同性时，需要做出自己的科学判断。这些情况下，申办方应当能够记录已合法上市实质等同器械或具有相当患者暴露的已合法上市器械中某种材料的使用，以阐明省略推荐的生物相容性试验的合理性。出于在PMA申请中合理保证安全性和有效性的目的，器械生物相容性的独立评估是必要的；然而，申办方可平衡来自于现有批准或准入的信息。关于与已合法上市器械的比较的附加信息，参阅第10节，组成和器械记录示例。

如果文献用于支持省略某些生物相容性试验，申报资料应当包括关于来自于文献报告、与拟定的器械用途比较的剂量应用、途径和暴露频率的信息。另外，虽然文献可能适合支持省略某些毒性试验，但它可能不适合支持省略所有生物相容性研究。例如，无可见不良事件水平（NOAEL）和低可见不良事件水平（LOAEL）数据可被用于支持省略急性、亚慢性或慢性系统毒性评估，但是可能与遗传毒性、局部和全身性致癌性、致敏作用或生殖毒性评估无关。

- B.	三方和ISO 10993标准的历史和使用

1986年，FDA、加拿大卫生和福利部及英国卫生和社会服务部发布了关于医疗器械的三方生物相容性指南。本指南由FDA审查员以及医疗器械的制造商使用直至1995年，用于选择评价对医疗器械的不良生物学应答的适当试验。为了协调生物学应答检测与其他国家的要求，1995年FDA同意在审核过程中应用在下文第1部分描述的ISO标准，取代三方生物相容性指南。

国际标准组织（ISO），致力于协调生物相容性检测，制定了医疗器械的生物学评价标准（ISO 10993）。这一多部分标准的范畴是评价医疗器械材料对身体的影响。该标准的第一部分“医疗器械的生物学评价-第1部分：风险管理过程中的评价和检验”，为计划医疗器械的生物学评价提供了框架，如果需要，提供关于评价对医疗器械的生物学应答的试验的选择指南。ISO标准的其他大多数部分阐述遵循标准第1部分时可能发现的生物学试验的适当实施方法。

2009年对ISO标准第1部分进行修订后，文件的焦点从如何确定实施哪项生物相容性试验变更为确定是否需要生物相容性检测前考虑现有信息的方法。随着关于组织应答基础机制的科学知识的进步，本标准的2009 年修订版尝试“如果化学组分检测和体外模型可获得与从体内模型获得的相关信息等同的信息，可通过首选这些方法而最小化试验动物的数目和暴露”。关于FDA 申报，成品生物相容性检测（使用体外和体内模型），和/或充分化学表征连同补充生物相容性检测是可接受的。

ISO 10993标准第1部分使用与原始三方指南（G87-1）中非常相似的试验选择方法，包括相同的7条原则。

- 用于器械生产及其毒理学评价的材料的选择应当首先考虑到所有生产材料的全面表征，例如，每种组成材料的配制，包括粘合剂，已知和疑似杂质，以及与处理相关的组分。如果生产材料可能为供应商的专利，则提交给 CDRH的关于一种材料组成的器械主文件（MAF）可辅助确定最终器械的一些组成的配制。然而，这不足以或代表最终器械的全面表征，可能需要附加分析。目前没有制定关于提交给 CDRH的主文件的内容或完整性的标准。由于主文件中的信息可能是关于某种材料的具体信息，并不阐述器械制造，因而被提交给 CDRH的材料主文件中所含信息常常不足以阐述与成品医疗器械相关的所有表征或生物相容性问题。

- 应当考虑生产材料、成品和可能的可浸出化学或降解产物与器械的总体毒理学评价的关联性。

- 毒理学评价中使用的试验应当考虑到材料的生物利用度（即，身体暴露于器械的性质、程度、频率、持续时间和条件）。本原则可能导致器械分类，进而促进适当试验的选择。

- 任何体外或体内实验或试验应当按照受认可的《药物非临床试验质量管理规范（GLP）》进行，包括，但是不限于，指定有能力、接受过培训的人员实施生物相容性检测。如果提供了关于非临床实验室研究的信息，应当提供声明，指出已经依从21 CFR第58部分中《药物非临床试验质量管理规范》法规的适用要求进行了所有此类研究。或者，如果任何此类研究没有依从此类法规实施，应当提供不依从原因的简短声明，需要科学合理性说明以支持进行的试验的有效性。

- 全部实验数据，完整到可做出独立结论，应当提交给审查当局，除非按照不要求数据提交的认可标准进行了试验。

- 关于毒理学效应的可能变化和附加毒性试验的需求，应当评价化学成分、生产过程、物理配置或器械的拟定用途的任何变更。

- 总体安全性评估中，应当综合考虑按照本指南进行的毒理学评价以及来自于其他非临床试验、临床研究和售后经验的其他信息。

- C.	FDA修改的矩阵

正如ISO第1部分以及三方指导原则一样，本指南还基于上文讨论的关于支持IDE或上市申请需提交的检测的各个因素，采用表格形式（矩阵）概述推荐。

本指南中的矩阵包括2 个表格。附件A，表1 -需考虑的初始评价试验，ISO 10993-1：2009推荐需考虑的试验，以及G95-1中既往确定、FDA推荐考虑的附加试验。附件B，表2 - 考虑的补充评价试，不被纳入至ISO 10993-1的2009版本中，但是纳入至ISO 10993的既往修订以及G95-1中。另外，附件C是关于毒性试验选择的生物相容性流程图，从#G95-1稍做修订。如果使用新型材料或生产过程，可能需要附加检测，以全面表征毒理学特征（即， 既往在相同类型和接触持续时间的已上市医疗器械中没有使用的材料或过程）。

如果您的器械有多个类型暴露，您应当考虑对您的器械进行两个分类的检测。例如，接触患者气体通路的器械（即，面罩，管路）从外部接入，由于来自于器械的化学溶浸剂可能进入患者气道。一些气体通路接触器械也可能属于附加分类例如皮肤或粘膜接触。气管内插管被ISO 10993-1分类为粘膜接触。然而，这些器械属于气体通路的扩展，作为患者气道和肺的管道。因而，我们将这些器械视为可分类为粘膜接触和外部接入器械，以评价生物相容性。

虽然一般来说，FDA同意ISO 10993-1中确定的框架，但出于下文概述的原因，FDA已经对该标准中确定的试验进行了一些修改。

附件A，表1 -需考虑的初始评价试验

FDA建议对于一组更广泛的器械/患者暴露，除了ISO 10993-1：2009中概述的试验，考虑急性全身性毒性、亚慢性毒性和移植试验。

例如，对于接触粘膜长于24小时的器械（例如，新生儿喂养管），可能存在短期评估时无法检出并且导致不良事件的某些毒性，应当考虑附加检测。

FDA还建议对于一组更广泛的器械/患者暴露，除了ISO 10993-1：2009中概述的试验，考虑刺激试验。例如，间接接触血液的器械可能从器械输注通道引入可能具有刺激性的化学溶浸剂，因而应当采用附加试验进行研究。

FDA还建议对于一组更广泛的器械/患者暴露，除了ISO 10993-1：2009中概述的试验，考虑遗传毒性试验。例如，对于体外循环中使用的所有器械，即便接触小于24小时，由于高表面积，化学浸取以及将任何浸取物引入至全身性循环的可能性增加，推荐进行遗传毒性试验。

另外，建议申办方考虑进行一项单独的试验以检测可能引起发热的器械材料化学组分。该类型材料介导的致热原性在ISO 10993的第1部分中被确定为急性全身性毒性的一个亚集。欲了解关于致热原性评估的更多信息，也可参见第5节。

如果不明确器械属于哪个分类，我们推荐查阅器械具体指南或联系适当的审查部以了解更多信息。例如，FDA历史上将用于引流液体的器械（例如Foley导管插入术）作为外部接入器械而非接触粘膜的表面器械。

附件B -表2 - 考虑的补充评价试

ISO 10993的既往修订包括应当考虑慢性毒性和致癌性检测时的指征列表。With ISO 10993-1：2009，这些列，以及关于生物降解和生殖和发育毒性的列，被从表格中剔除，附件A现在指出：“除了表A.1中概述的框架，应当基于风险评估考虑以下内容，这些项目考虑到具体性质和暴露持续时间：慢性毒性、致癌性、生物降解、毒代动力学、免疫毒性、生殖/发育毒性或其他器官特异性毒性”。对于接触粘膜、破损或受损表面、血液途径或组织/骨骼/牙本质的永久性器械，FDA推荐考虑慢性毒性，因为可能存在短期评估可能无法检出与长期接触相关的毒性。另外，FDA推荐对于所有永久性外部接入和植入器械，应当考虑致癌性检测，除非提供了来自于文献的化学表征检测和数据，足以证明省略该类型检测的合理性。

附件C -生物相容性流程图

附件C包括了一个流程图，概述FDA审查员历史上如何评估是否需要任何生物相容性检测，以及申办方提供的信息可能如何支持最终灭菌器械的生物相容性。

- D. 试验选择

正如在附件A、B和C中描述，申办方应当评价每项推荐试验对于评估生物相容性的需求。可能并非纳入至矩阵中的所有试验均与器械相关。因而，改良矩阵仅是试验选择的一个框架，而非要求的试验的清单。提交资料中应当包括省略任何推荐试验的基于科学的原理。医疗器械申报时可能并不总是需要材料制剂和处理信息；然而，在提供省略任何推荐试验的合理性说明时，该信息可给申办方提供辅助。不确定关于一个具体类型试验对于具体器械的适用性的审查员，应当咨询高级毒理学家。

ISO 10993，第1部分，第4.1节指出“评价可能包括相关临床前和临床经验的研究及实际检测。通过此类评价，可能得出以下结论：如果材料以与正在设计的器械相当的具体作用和物理形式使用时已经证明安全史，则无需检测”。为了得出结论认为无需附加检测，申办方应当提供证据证明对于每种材料，拟定用途、物理形式、组成、处理、组成相互作用及保存条件与比较产品相同。如果存在此类差异，需要进行解释并进行合理性说明。如果特定毒理学终点未被纳入至监测计划中，临床数据的有用性可能有限。

- 4.	一般生物相容性检测考量

样本制备是生物相容性测定实施中的一个关键变量。因而，理解供试样本与最终灭菌产品相比如何很重要。下文第10节中包括的供试品记录语言示例可用于详述任何差异是否可影响成品的生物相容性。

- A。成品或代表性样本的使用

如果成品无法用作供试样本，您可能需要配制一份代表成品的供试样本（例如，试样）。如果成品与供试样本之间有差异，能有必要进行附加检测，以说明使用供试样本而非成品是合理的。该检测可能包括证明供试样本材料洗脱与成品相同类型和相对数量的化学溶浸剂的数据。另外，可能需要完全提取和表面表征技术以支持代表性供试样本的使用。

- 原位聚合和生物吸收性材料

对于原位聚合和生物吸收性材料，我们推荐代表成品的供试样本制备。另外，我们推荐对于成品以及在聚合作用和/或降解过程中各个时间点，评估毒性，以确保评估开始、中间和最终降解产物。对于体内试验，随访时间点取决于聚合作用和降解动力学。我们推荐评估继续直至组织中不再存在聚合物，或直至生物学组织应答证明稳定。对于体外提取试验，可能需要可用于确定是否需要一项或多项试验的提取物化学分析检测。模拟降解方法将取决于材料。

- C.	器械机械故障产生的生物学应答

虽然ISO 10993-1的范围特别地排除任何机械故障导致的生物学危害，FDA相信该潜在风险是设计生物相容性研究时需要考虑的重要风险。对于某些器械，例如含被覆层或多种材料组成的器械，机械故障可能改变对器械的生物学应答。例如，如果被覆颗粒从有被覆层的器械释放，这些颗粒，由于它们的材料性质，例如几何和/或理化性质，可能导致生物学应答。另外，被覆层分层可能使生物学系统暴露于不同化学品的浸出物或增加来自于底物材料的化学品水平。另一考量是表面地形学是否可改变机械负荷，以致生物学应答发生变化。我们推荐您为生物相容性检测选择样本时综合这些考量。如果您的评估不包括评价机械故障导致的潜在生物学危害的检测，您关于为何不需要此类检测的原理可包括其他非临床试验例如台面试验或动物安全性研究的结果。

- D.	亚微粒或纳米技术组成

现在一般来说公认，存在一些与亚微粒或纳米技术组分相关的独特性质，例如，聚集、凝聚、免疫原性或毒性。具有亚微粒成分的医疗器械可能需要用于表征和生物相容性试验的专门技术。在亚微粒成分生物相容性评估的分析中使用基于化学浸出液ISO 10993试验方法时，可能具有局限性。在制定关于器械特定亚微粒或纳米技术组成生物相容性评估的试验方案过程中，您应当查阅相关文献和标准，并在试验开始前联系各审查部。

对于具有亚微粒成分的器械的生物相容性评估，您应当考虑以下内容：

- 供试样本的仔细表征。

- 避免不具临床相关性的检测伪影的提取条件（例如，溶剂类型）的选择。

- 使用的供试品代表临床使用产品的保证。

关于试验选择，以下项目也很重要：

- 在关于亚微粒成分评估的单项试验有效性的当代文献背景下，考虑标准生物相容性试验

- 保证亚微粒成分将不会干扰选定试验的实施。

- 考虑可能与亚微粒颗粒相关的任何附加毒性问题，例如器官的吸收、分布和蓄积、潜在代谢以及消除， 因为有关于亚微粒颗粒不容易去毒和/或从身体消除的较大顾虑。

- E. 用于提取检测的样本制备

关于使用样本提取物进行的生物相容性检测，我们推荐您：

- 按照ISO 10993-12中概述的方法或相当的方法，使用表面积与萃取剂体积比，确定适量供试材料。仅应在无法计算表面积的情况下，或如果使用质量将导致较大样本，才使用质量与萃取剂体积比。如果需要备选的提取比，应当提供适当的合理性说明。对于一些试验系统，按照试验具体提取条件可使用可提供不同水平提取的标准化供选方案（例如，按照ISO 10993-10，附件E实施豚鼠最大化试验）。

- 使用极性和非极性萃取剂。一些情况下，若适当，可使用其他溶剂。例如，混合极性溶剂（例如，乙醇/水20：80）可用于最佳化提取造成毒性顾虑的某些两性分子。此外，where器械不直接身体接触而是仅通过极性溶液有间接接触（例如，内通道仅用于盐水输注的心血管导管插入术的内通道材料的鉴定）的情况下，省略采用非极性溶液的检测的合理性说明可接受。

- 考虑到预期用途，使用对于器械浸出物的检测而言充分的提取条件。传统生物相容性提取方法，例如ISO 10993-12中所述方法（例如，37°C下72小时；50°C下72小时；70°C下24小时；或121°C 下1小时），对于许多生物相容性试验而言是可接受的。对于长时间接触器械和永久性植入物，37°C下检测可能不足以获得代表可在器械使用期从其浸出的化学品的提取物。然而，一些情况下，高于37°C的温度导致在临床使用中可能不会发生并且可能导致不代表成品的毒性的降解产物。因而，应当提供选定的提取条件的合理性说明。

- 描述试验提取条件（例如，颜色，存在任何颗粒），并解释试验提取物的任何变化（提取前和提取后）和这些变化的来源（例如，供试品降解）。

- 使用无附加处理的提取物（例如，无过滤、离心或清除微粒的其他方法；无pH调整），除非 此外进行合理性说明。

- 如果提取样本不立即使用，我们推荐您在ISO 10993-12中概述的时间范围内使用它们或使用相当的方法。我们推荐您描述试验提取物保存条件的详情，并解释为何保存不影响您的试验结果（即，正如ISO 10993-12中所述，“ 将确认保存条件下提取物的稳定性和同质性”）。

- F. 在单份样本中纳入多种组成或材料

对于包括具有不同接触时长（例如，有限、长时间或永久性）的多个组成的产品，我们推荐您对各组成单独进行提取试验。如果将各组成合并至单份供试样本中，会稀释呈递给试验系统的组成材料的量，可能无法识别单独检验各组成时会发现的潜在毒性物质。例如，这包括植入物及递送系统和某些试剂盒。

对于含有不同表面积或不同身体暴露的多种材料的器械或器械组件，如果一种或多种材料为新的（即，之前没有在该类型中和以该接触持续时间使用过），也可能有必要单独检验新材料组成。例如，对于含有新球囊材料的基于导管插入的递送系统，可能有必要实施递送系统和仅球囊的试验，以确保两种材料的充分评估。

- 5.	试验具体考量

我们推荐您在实施下文所列任何试验时，考虑以下问题。虽然附件A和B中还概述了其他生物相容性试验，但仅某些试验在下文讨论。本节中讨论的试验具体问题被纳入是由于它们在许多申报资料中常常没有充分阐述。

- A.	细胞毒性

对于在生长介质中提取样本的试验，我们推荐使用允许从供试样本同时提取极性和非极性组分的溶媒，例如哺乳动物细胞培养基（MEM）和5%血清，在37°C下进行24小时提取。

对于新型材料（即， 既往没有在具有相同类型和接触持续时间的已上市医疗器械中使用过的材料），我们推荐考虑直接接触和洗脱方法。

- B.	致敏作用

一般来说提交2种类型的致敏试验，以支持IDE和提交给CDRH的上市申请。

豚鼠最大化试验（GPMT）

使用本试验时，我们推荐试验报告证实用于试验的所有雌性动物均未妊娠，因为妊娠可能降低雌性动物检出致敏应答的能力。

应当使用相同来源和品系的动物定期进行（至少每6个月一次）阳性对照测定，以确保试验程序的重现性和敏感性。我们推荐试验报告纳入来自于并行检测或在器械检测3个月内（之前或之后）使用相同方法及来源和品系的动物从阳性对照检测获得的阳性对照数据。我们还推荐您的阳性对照检测包括最少5只动物，以证明试验系统中有重现性和适当的阳性应答。如果定期阳性对照失败，最后一次阳性GPMT应答后生成的所有GPMT数据被视为无效，由于无法保证试验系统工作。因而，重复阳性对照检测以说明失败的阳性对照试验合理，是不被接受的。

如果原发性刺激研究没有被纳入至致敏作用方案中，研究结束时的不良结果可能是由于刺激或致敏作用，可能需要确定因果关系的附加研究。

局部淋巴结测定法（LLNA）

对于包含化学混合物的医疗器械提取物/残留物，CDRH将根据具体情况评价将LLNA试验用于医疗器械是否适当。以下情形下，LLNA试验可能是适当的：

- LLNA可用于检测金属化合物（镍和含镍金属除外），除非有与可能干扰LLNA检测敏感性物质的能力的这些材料相关的独特理化性质。

- LLNA可用于检测水溶液中的物质，除非存在与可能干扰LLNA检出致敏物质的能力的这些材料相关的独特理化性质。检测水溶液中的物质时，阳性对照结果证明使用适当的溶媒及保持试验物质接触皮肤（例如，1% Pluronic L92）因而可达到充分暴露至关重要。

以下情形下，LLNA试验可能不适当：

- 对于从新型材料制成的器械，或检测不穿透皮肤但是用于接触深部组织或破损表面的器械的物质时，我们推荐使用GPMT试验，而非LLNA试验。

如果进行LLNA检测，CDRH推荐使用经过充分验证的标准化方法。目前，CDRH认可的唯一经验证方法是使用ASTM F2148进行的放射活性LLNA试验。

以下试验方法可被用作供选方案。如果使用非放射活性LLNA方法，例如LLNA：2-溴脱氧尿苷-酶联免疫吸附测定（BrdU-ELISA）试验或LLNA：Daicel三磷酸腺苷（DA）试验，我们推荐您还要考虑以下事项：

- 对于LLNA：BrdU-ELISA试验，准确度和可靠性支持使用该试验方法将物质鉴别为潜在皮肤敏化剂和非敏化剂，使用刺激指数（SI）≥ 1.6作为将物质鉴别为潜在敏化剂的决定标准。对于SI处于1.6至1.9之间的临界阳性应答，可能会有可能限制了该类型 LLNA试验的有用性的假阳性结果。

- 对于LLNA：DA试验，准确度和可靠性支持使用该试验方法将物质鉴别为潜在皮肤敏化剂和非敏化剂，使用刺激指数（SI）≥ 1.8作为将物质鉴别为潜在敏化剂的决定标准。对于SI处于1.8至2.5之间的临界阳性应答，可能出现可能限制该类型 LLNA试验有用性的假阳性结果。另外，LLNA：DA可能不适合于检测影响ATP水平的物质（例如，作为ATP抑制剂的物质）或影响细胞内ATP准确测量的物质（例如，存在 ATP降解酶，淋巴结中存在细胞外ATP）。

- C. 血液相容性

对于接触血液的器械（不考虑接触持续时间），我们推荐您考虑溶血、免疫学（补体活化）和凝血活性检测。如果没有进行此类检测，我们推荐您提供省略该试验的科学合理性说明。例如，对于间接接触血液的器械，一般来说不需要补体活化和体内凝血活性检测。

对于溶血检测，我们推荐按照ASTM F756进行直接和间接（提取物）方法，或采用相当的方法（例如，NIH Autian方法）。，

免疫学检测应当适当阐述各种补体活化途径。我们推荐您使用既定检测方法例如ELISA试验，评估直接接触体外C3a和SC5b-9片段活化。另外，可使用相当的补体检测方法例如ASTM F2065和ASTM F1984。或者，您可提供省略该检测的原理，如果器械的制备和处理中使用的所有材料有在以相似接触持续时间接触血液的器械中的既往使用史。

如果出于其他原因计划了此类研究，我们推荐作为采用相关动物模型进行的安全性研究的一部分评估凝血活性。或者，对于没有进行动物安全性研究的许多类型器械，4小时犬静脉未肝素化模型可用于评估凝血活性。一些情况下（例如，如果您的器械包括新型材料，或如果有来自于动物安全性研究的令人质疑的结果），除了动物安全性研究，可能有必要进行一项4小时犬体内凝血活性试验。如果仅器械的一部分被用于凝血活性检测，申办方应当证实样本能够代表直接接触血液的所有材料。另外，对于所有体内凝血活性评估，我们推荐不论评价来自于安全性研究还是犬模型，均应当提供器械/血管外植物的彩色照片。

虽然4小时犬体内凝血活性研究具有局限性，但历史上它提供了关于协同机制（例如，器械的材料和几何学）如何导致血栓形成的有用信息。应当考虑血管与器械比值，从而使较大血管用于较大直径器械，以维持与在患者体内观察到的直径关系相似的关系。4小时犬体内凝血活性研究中，由于抗凝血药的存在可能对该模型中器械血栓形成可能性的评估造成混杂，使得研究无法提供信息，有悖于管理局最小化动物使用的立场，因而我们不推荐使用抗凝。此外，来自于未肝素化模型的数据可被用于评估即便器械适用于抗凝，但由于临床原因无法使用抗凝血药的患者人群中的血栓形成风险。对于血栓评分升高的器械（即，不具有抗血栓形成作用），可能有必要筛查器械相关特征，例如表面缺陷，可能促发较大凝血活性。另外，我们可推荐您重复肝素化研究，以证实肝素化可对抗未肝素化研究中观察到的血栓形成应答。这些情况下，应当考虑加标签，禁忌将供试器械用于未肝素化患者。

对于4小时犬静脉凝血活性模型不适当的一些器械，例如氧合器，一系列体外血液损伤评估（包括静态和动态）可被用于支持注册申报资料，如果提供充分原理。

- D.	致热原性

植入物，以及直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或脑脊液（CSF）（不考虑接触持续时间）的无菌器械，标示为“非引起发热”的器械应当满足热原限度标准。致热原性检测被用于帮助保护患者避免发热反应风险。阐述致热原性时应当考虑热原的2个来源。第一，材料介导的热原，是可从医疗器械浸出的化学品。来自于细菌内毒素的热原还可导致与一些材料介导的反应相似的发热反应。

我们推荐您使用传统生物相容性提取方法（例如，按照ISO 10993-12，50°C下72小时；70°C下24小时；或121°C下1小时），使用致热原性试验例如USP 34 <151>兔热原试验中概述的试验或相当的经验证的方法，评估材料介导的致热原性。对于含有在高温下可能变形或材料配置/结构发生变化的热不稳定或热敏感性材料（例如，药物，生物分子，组织来源成分）的器械，推荐按照ISO 10993-12在37°C下进行样本提取。

细菌热原传统上阐述为无菌度评估的一部分。我们推荐您查阅与检测相关推荐的最近无菌度指南文件，以确定无菌器械的内毒素水平。

我们推荐对于由于身体接触性质而无需满足热原限度标准但是拟标示为‘非引起发热’的器械，进行细菌内毒素和兔材料介导的热原检测。

- E.	移植

对于许多类型材料，由于肌肉与皮下间隙相比血管增加，肌内移植常常比皮下移植更加敏感。如果器械几何学的特征可能对本试验的解读造成混杂，使用试样而非成品进行肌肉移植试验并给出适当的合理性说明是可接受的。一些情况下，如果给出合理性说明，皮下移植试验可能适当的。

除了在ISO 10993-6中描述的皮下、肌肉和骨骼组织中的移植研究，对于具有相对高安全性风险的某些植入器械，常常需要关于毒性终点的临床相关移植试验。临床相关移植研究对于确定模拟临床条件下相关解剖环境中对植入物的全身性和局部组织应答至关重要。一些情况下，从临床相关移植研究获得的毒性结果可评估为因评估总体器械安全性而实施的动物安全性研究的一部分（例如，评价器械递送和膨开的动物研究的方案还可能包括相关毒性终点的评估）。

临床相关移植和肌肉移植试验可能提供关于产品和成品的材料组成用于拟定解剖部位的总体毒性评估的信息。进行了临床相关移植研究时，肌肉移植试验可省略。然而，肌肉移植研究作为考察局部毒性的筛查试验可能有帮助。例如，由于肌肉植入物一般来说在植入物周围形成纤维囊，随着时间推移从供试品洗脱的任何材料多将被约束在囊内，因而可能导致研究中心具体植入物研究中未必会观察到的夸大的应答。另外，良好定义的肌肉移植研究常常有助于解读来自于可能包括其他混杂因素（例如，可能干扰组织应答的伴随治疗）的临床相关移植研究的数据。因而，应当考虑实施肌肉移植研究作为一项补充试验，即便进行了临床相关移植研究，特别是当新材料/化学品被用于医疗器械或临床相关移植研究的结果导致了毒性顾考虑。

对于采用设计可降解的材料制成的产品的移植试验，我们推荐试验纳入期中评估，以确定降解过程中的组织应答（即，如果适用，当有最低程度或无降解；降解过程中；以及材料降解和组织应答达到稳态时）。期中评估时间点的选择可基于体外降解试验。

- F.	遗传毒性

当尚未充分确定遗传毒性特征时，要求进行遗传毒性试验。FDA一贯要求遗传毒性试验，即便器械不永久性使用。

由于没有单项试验可检测所有遗传毒素，我们推荐进行以下3项试验：

- 细菌基因突变测定法。本试验对鼠伤寒沙门菌和大肠杆菌的工程化菌株进行，旨在检测所有可能的单个碱基对变化以及移码突变（OECD 471）。

- 体外哺乳动物遗传毒性测定法。推荐选择以下一项：

- 小鼠淋巴瘤基因突变测定法（OECD 476），这是首选试验，因为它检测与致癌性活性相关的一组最广泛的遗传毒性机制；

- 体外染色体断裂（CA）测定法（OECD 473）；或

- 体外微核测定法（OECD 487）。

- 体内细胞遗传测定法。推荐选择以下一项：

- 骨髓微核（MN）测定法（OECD 474）；

- 骨髓染色体断裂（CA）测定法（OECD 475）；或

- 外周血液MN测定法。

- G. 致癌性

CDRH推荐评估致癌性潜力，以确定对植入器械或含新型材料的器械（不考虑接触持续时间）进行致癌性检测的必要性。由于有一些并非遗传毒素的致癌物，FDA相信致癌性的评估无法仅依赖于遗传毒性试验的结果，因而应当考虑以下元素以及关于成品的遗传毒性试验。

- 包括所有器械组成的全部化学制剂和生产残留物。申办方应当确定理论上每种化学品存在于单件器械中的量（假定为最差情形，例如，最大器械）以及最差情形患者暴露（例如，假定为最差情形，患者可能接受多种器械，如果临床使用中这种情形可能合理地发生）。对于第三方供应商提供且化学式为专利的成分，器械制造商应当鼓励供应商使用器械主文件提供化学制剂信息给FDA。

- 鉴别潜在溶浸剂和细分产品（可能不作为原始材料或处理物质纳入）。应当考虑接触器械的所有处理物质（例如，粘合剂，霉菌清洁物质，霉菌释放物质，灭菌化学品）的效应。

- 提供充分的文献综述，识别搜索术语，并进行化学品毒性的分析。如果在器械中发现潜在致癌物，申办方应当鉴别和定量这些化学品，并确定最差情形下单件产品中会有多少潜在致癌物和/或致癌性副产物（例如，假定100%潜在致癌物形成，以及100%生物利用度）。还应当提供癌症风险评估及文献证据，以证明器械中存在的潜在致癌物的量不会造成不可接受的致癌性风险。假定临床使用中会对一名患者应用最大数目的器械，也应当提供本分析。

如果需要进行致癌性检测（例如，当未获得数据，因而无法提供充分评估或指明有潜在风险的评估时），应当纳入可用试验模型的考虑：

- 标准啮齿动物长期致癌性生物测定法（OECD 451或OECD 453），以评价全身性致癌性效应的可能性。FDA 认识到啮齿动物中频繁发生实体器官致癌性。如果存在局部肿瘤，FDA推荐申办方提供关于化学品诱导以及实体器官致癌性的可能性的讨论。

- RasH2转基因小鼠模型，证实了转基因状态的稳定性。FDA推荐在进行致癌性检测前，申办方与CDRH讨论拟定的试验，以确保研究设计适合评估潜在风险。

- H.	生殖和发育毒性

FDA推荐评估生殖和发育毒性，以评价医疗器械、材料和/或它们的提取物对生殖功能、胚胎发育（致畸性）以及出生前和早期出生后发育的潜在影响，见ISO 10993-1中的描述。对于新型植入物材料，我们推荐您考虑该检测，不论接触类型如何以及材料或器械是否接触生殖器官。另外，如果器械材料可能全身性分布（例如，生物吸收性器械），在育龄患者中考虑该检测可能有用。对于具有已知生殖毒性风险的材料，缓解这些风险的试验和/或标签可能是必要的。FDA推荐在进行生殖和发育毒性试验，申办方与CDRH讨论拟定的试验，以确保研究设计适合评估潜在风险。

- I.	生物降解试验

FDA推荐如果器械设计为可生物降解，在适当的动物模型中进行体内生物降解试验。正如在ISO 10993-1中所描述的，应当描述和记录影响降解速率的参数。申办方应当报告降解器械的降解率和生物学应答。如果观察到毒性应答，推荐进行附加体外检测，以识别毒性来源，例如引起顾虑的潜在化学品。FDA推荐在实施生物降解试验前，申办方与CDRH讨论拟定的试验，以确保研究设计适合评估潜在风险。降解产物表征的方案和试验报告（纳入至试验报告的推荐元素参见第9节）应当申报资料中提供。

- 6.	说明省略具体生物相容性试验合理的动物研究的使用

采用相关动物模型进行的成品器械的安全性研究可设计纳入可用于说明省略一些生物相容性试验合理的评估。

选择该方法时，动物研究应当设计评价在临床相关移植部位植入的供试品的生物学应答。如果生物相容性评估例如移植、体内凝血活性和慢性毒性被纳入至动物安全性研究设计中，应当考虑科学原理和适当的ISO10993试验方法中的推荐。

- 7.	已知或潜在毒性化学实体的评估

对于首次用于器械的化学品，或已知或有潜在毒性的化学品（例如，颜色添加剂，或用于复方产品的药物），应当提供附加信息，以确定是否需要标准生物相容性检测以外的毒理学信息。

CDRH评价医疗器械的安全性基于暴露持续时间和接触性质。医疗器械审核的本质是理解身体对产品的全部暴露，包括产品中所含的所有化学实体。对于含有这些未知或潜在毒性化学品例如颜色添加剂的器械，安全性的评价应当基于化学品风险（即，毒理学顾虑水平）和暴露持续时间（即，生物利用度）。

基于这些原则，以下信息将指导CDRH进行这些化学品的评估。

对于含有此类化学品的所有器械，应当提供以下描述性信息：

- 采用通用名、化学名称和化学摘要服务社（CAS）编号鉴别化学品。

- 如果已知，成分（即，如果颜色添加剂，着色剂是由一种色素组成还是包封在聚合物中），配方和处方重量，结构信息， 以及关于化学品的生产和纯度信息，例如生产过程的详细描述（包括使用的物质和合成中使用的量，反应条件），化学品的规格，多批次化学品的分析，以及主要杂质的鉴别；

- 采用器械中适用组成的重量%和总量（例如，μg），说明配方中每种化学品的具体数量；

- 在美国已上市、曾使用化学品实体的任何其他器械的鉴别（通过器械名称、制造商和提交编号），如果已知，提供关于使用的成分和数量的比较性信息。

另外，为了评价患者体内化学品的生物利用度，以下暴露信息应当提供：

- 每种化学的暴露评估（即，化学品及对于颜色添加剂，任何相关相关杂质，是否生物可利用）。注意对于某些化学品，化学品诱导毒性时可能没有必要从器械洗脱。如果进行了试验证明化学品不可生物利用，提供试验报告，包括试验条件的详情，以证实化学品在拟定使用条件下稳定。

如果以上信息证明由于化学品在器械组件的隐蔽位置，无直接或间接患者接触，化学品不可生物利用，或基于在上文5中描述的试验结果，则没有必要获得进一步信息。

如果以上信息提示化学品生物可用，应当提供以下毒理学信息：

- 使用文献和可用未发表研究的毒性信息，对每种化学实体进行安全性评估，评估所有已知毒性效应。如果未从供应商或既往医疗器械申报资料获得化学品实体的全部毒理学特征，则可能还需要关于化学品实体的全系列毒性试验（即，除了附件A和B中概述的试验，包括但是不限于遗传毒性；生殖和发育毒性；及致癌性）或提供省略这些试验的科学原理。

化学品实体的生物利用度和可用毒理学数据应当用于评估毒理学顾虑水平。本评估的一种方法是考虑如果所有化学品生物可用，则比较该数量与已知的毒性数量或认为存在的数量。如果可用毒性信息提示即便所有化学品生物可用，仍然没有毒性顾虑（即，数量远低于毒性顾虑存在的数量），则不需要进一步信息。

然而，如果化学品总量的生物利用度会导致潜在毒性顾虑，将需要进一步信息以确定多少化学品生物可用于化学品在体内的转归。特别地，以下信息应当提供：

- 阐明 30天时间器械中生物可用的颜色添加剂（例如，洗脱）的数量的数据（或临床使用中可能合理遇到的最差情形暴露加安全性边界）。如果进行了洗脱试验以解决该顾虑，包括：

- 提取溶剂的合理性说明（将取决于颜色和聚合物基质的化学品性质）；

- 洗脱的容许水平的合理性说明，包括患者暴露的计算。如果可能或很可能发生重复给药，则患者暴露计算中应当考虑到。

- 如果化学品证实为生物可用，应当提供临床相关动物模型中化学品转归的评估，评估消除时间，以及药代动力学分析（例如，吸收、分布、代谢和排泄（ADME））。我们推荐申办方考虑相关器械特定的指南，如果有此类指南可用，或联系审查部讨论适当的动物模型。

关于颜色添加剂，应当提供以下附加信息：

- CFR第21部分中颜色添加剂需依从的法规，如果适用（澄清器械中使用的颜色添加剂在鉴别、 产品中允许量的限制和颜色添加剂规格等方面，如何在CFR中列示）。申办方应当识别具体颜色添加剂的所有法规，即便列表是关于不同的应用（例如，不同的器械应用，在食物包装中的使用）。

- 按照721（c）中发布的法规，确定批次认证的需求（即，不需要认证的颜色添加剂在21 CFR 73（D亚部分）中列出）。需要批次认证的颜色添加剂在21 CFR 74（D亚部分）中列出，可能需要详细的生产信息。

- 如果化学品是一种颜色添加剂，上文#7和#8中要求的信息证明颜色添加剂生物可用超过30天，食物安全性和应用营养（CFSAN）中心还有必要对颜色添加剂申请（CAP）进行审核。另外，如果没有CFR列表并且文献中没有毒性数据，不考虑生物利用度时长，则还有必要由CFSAN对CAP进行审核。

- 8.	标示器械为“不含”

FDA 指出为了与用户进行关于潜在变应原或毒性材料的沟通，一些申办方需要在器械标签中纳入声明，例如“无胶乳”、“无DEHP”、“无BPA”或“无热原”。FDA担心这些声明不准确，由于它不能可靠地确保医学产品中无变应原或毒素。使用此类术语可能使用户在使用医学产品时产生关于安全性的错觉。如果申办方选择在医学产品标签中纳入声明，指出一种具体材料不用于他们的医学产品或医学产品容器的生产，FDA推荐基于材料认证使用声明例如“并非以天然橡胶胶乳制造”或“并非以BPA制造” ，以指明天然橡胶胶乳或BPA不用于器械或器械组件。如果在无任何鉴定的情况下做出该声明，它应当适用于 整个产品和其所有包装。申办方还可选择做出医学产品或产品容器的某些组成并非由令人担心的材料制成的声明。例如，“<西林瓶塞>并非由天然橡胶胶乳制成”。

目前将声明例如“无胶乳”或“无DEHP”纳入至医学产品标签中的申办方应当更新他们的医学产品标签，以按照上文描述显示推荐的标签声明。或者，申办方应当考虑从医学产品和医学产品包装中去除“无胶乳”类型声明。

- 9.	试验报告的内容

为了评估生物相容性检测或进行化学表征以支持IDE或上市申请，FDA推荐对于进行的所有试验，提供试验报告全文。一般来说，试验报告应当包括夏文明描述节中。

样本制备

正如在上文第4节中所描述的，试验报告应当识别试验标本；如果供试品并非成品器械，还提供了关于使用的供试品的合理性说明。如果试验使用提取物，报告应当解释任何获得这些提取物，并指明提取物的外观（颜色，浑浊与澄清，以及是否存在颗粒）。

试验方法

试验报告应当提供使用的方法的总结。如果使用的方法不在已发表标准或指南文件中，应当提供方法的全面描述。

如果试验方法是已发表标准或指南文件中方法的改良版本，则试验报告应当包括差异和它们对结果解读的潜在影响的解释。

试验报告应当识别任何方案偏离和它们对从试验得出的结论的影响。

试验参数和验收标准

试验报告应当识别应用的试验参数和验收标准。如果试验方法与已发表标准或包括定义的验收标准的指南文件不一致，应当提供验收标准的原理。

结果的分析

试验报告应当提供试验结果的总结，包括表格及每个数据点，以及统计学分析，若适当。例如，除了吸光度和溶血百分比数据，溶血试验报告还应当包括试验的描述、空白、阳性以及阴性上清液条件。

对于结果指示潜在毒性的任何试验，报告应当包括累及的可能有受影响的结果的任何试验具体问题的讨论， 以及可能提供附加解读背景的任何其他可用信息（例如动物安全性研究的结果）。例如，如果L929测定法中由聚丙烯制成的器械导致2级细胞毒性，这按照ISO 10993-5可能是可接受的，申办方应当提供关于毒性可能来源的附加信息，因为聚丙烯一般来说预期无细胞毒性。相反，粘合剂含清洁剂且接触皮肤的电极，在L929测定法中预期可能有高于2级细胞毒性，如果申办方能够证实没有其他化学组分导致不良细胞毒性应答，则可接受。一般来说，应当考虑到器械的拟定用途并作为总体获益/风险评估的一部分，评价通过生物相容性检测发现的潜在毒性。

结论

试验报告应当描述从试验结果得出的结论，以及结论的临床意义。

- 10.	组成和器械记录示例

某些情况下，可能不清楚供试品与最终器械相比如何。其他情况下，基于当前产品与既往供试产品相同这一事实，申办方可能选择不进行某些试验。以下示例可能有助于记录这些方法的原理。

- A.	组成记录

对于每种组成和任何融合过程/材料（例如，粘合剂，烧结过程），可提供以下声明之一：

与供试品相比：“供试品的[聚合物/金属/陶瓷/复合名称] [组成名称]与最终灭菌器械[组成名称]在组成、处理、灭菌和几何学方面相同，并且没有添加其他化学品（例如，成形剂，填充剂，颜色添加剂，清洁物质，霉菌释放物质）。”

与之前已上市器械相比：“最终灭菌器械的[聚合物/金属/陶瓷/复合名称] [组成名称] of 最终灭菌器械与[名称]（之前已上市器械）[组成名称] 在组成、处理、灭菌和几何学方面相同，并且没有添加其他化学品（例如，成形剂，填充剂，颜色添加剂，清洁物质，霉菌释放物质）。”

- B.	器械记录

如果以上声明对于所有制造材料组成、过程和灭菌方法（如果适用）都是真实的，则可提供以下一般声明之一：

与供试品相比：“供试品与最终灭菌器械在组成、处理、灭菌和几何学方面相同并且没有添加其他化学品（例如，成形剂，填充剂，颜色添加剂，清洁物质，霉菌释放物质）。”

与之前已上市器械相比：“最终灭菌器械与 [名称]（之前已上市器械）在组成、处理、灭菌和几何学方面相同，并且没有添加其他化学品（例如，成形剂，填充剂，颜色添加剂，清洁物质，霉菌释放物质）。”

- C.	新处理/灭菌变更

如果申办方相信不会改变最终灭菌器械的生物相容性的任何处理或灭菌变更，申办方应当使用组成记录语言，纳入以下限定词之一：

与供试品相比：[指出变更]除外。FDA提交展示 [#]，页码[#]，在[日期]提交，提供了科学信息，证明[处理/灭菌]变更不改变最终灭菌产品的化学或物理性质，因而，来自于供试品的结果可应用于最终灭菌产品。”

与之前已上市器械相比：“[指出变更]除外。

FDA提交展示 [#]，页码[#]，在[日期]提交，提供了科学信息证明[处理/灭菌]变更不改变最终灭菌产品的化学或物理性质，因而，来自于[名称]（之前已上市器械）的结果可应用于最终灭菌产品。”

注释：为了支持处理和灭菌变更不影响最终灭菌器械的化学或物理性质的声明而提供的信息，应当以足够的详情提供，以便FDA进行独立评估，并得出相同结论。

注释：原材料供应商或原材料规格的变更可能引入不同类型或数量的残留化学品，可能导致毒性应答（即便基底材料在相似应用中有较长安全使用史）。

注释：由于处理导致的表面变化，即便处于微粒或亚微粒水平，也可能在表面导致几何或化学变化，进而可能导致毒性应答（即便基底材料在相似应用中有较长安全使用史）。

- D.	新组成变更

如果有申办方相信不会改变最终灭菌器械的生物相容性的任何组成变更，申办方应当使用组成记录语言，纳入以下限定词：

与供试品相比：“.[指出变更]除外。FDA提交展示 [#]，页码[#]，在[日期]提交，提供了科学信息以证明组成变更不改变最终灭菌器械的化学或物理性质，因而，来自于供试品的结果可应用于最终灭菌器械。”

与之前已上市器械相比：“.[指出变更]除外。

FDA提交展示 [#]，页码[#]，在[日期]提交，提供了科学信息证明组成变更不改变最终灭菌器械的化学或物理性质，因而，来自于[名称]（之前已上市器械）的结果可应用于最终灭菌器械。”

例如，如果您的实质等同器械含有Pebax 树脂，并且您的供试器械含有新级别Pebax，您的记录应当包括限定词，指出未检测的Pebax级别仅随着具体制剂组成的浓度不同而不同。引入新型组成，或较高浓度现有组成的组成变更，如果既往没有评价每种组成的上限和下限，可能需要新检测。

注释：为了支持组成变更不影响最终灭菌器械的化学或物理性质的声明而提供的信息，应当以足够的详情提供，以便FDA进行独立评估，并得出相同结论。为了支持本评估，FDA要求纳入以下内容：

a.	供试品的准备；

b.	最终灭菌产品的准备；以及

c.	讨论为何差异不需要附加试验。

- 附件A：

- 表1 –需考虑的初始评价试验

| 器械分类 |  |  | 生物学效应 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身体接触的性质 （见5.2） |  | 接触持续时间 （参见5.3） A – 有限 （≤ 24小时） B- 长时间 （>24小时至30天） C - 永久性 （> 30天） | 细胞毒性 | 致敏作用 | 刺激或批内反应性 | 全身性毒性 （急性） | 亚慢性毒性 （亚急性毒性） | 遗传毒性 | 移植 | 血液相容性 |
| 分类 | 接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面器械 | 完好的皮肤 | A | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | B | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | C | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | 粘膜 | A | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | B | X | X | X | O | O |  | O |  |
|  |  | C | X | X | X | O | X | X | O |  |
|  | 破损或受损的表面 | A | X | X | X | O |  |  |  |  |
|  |  | B | X | X | X | O | O |  | O |  |
|  |  | C | X | X | X | O | X | X | O |  |
| 外部接入器械 | 血液途径，间接 | A | X | X | X | X |  |  |  | X |
|  |  | B | X | X | X | X | O |  |  | X |
|  |  | C | X | X | O | X | X | X | O | X |
|  | 组织/骨骼/牙本质+ | A | X | X | X | O |  |  |  |  |
|  |  | B | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | C | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 循环血液 | A | X | X | X | X |  | OA |  | X |
|  |  | B | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | C | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 植入器械 | 组织/骨骼 | A | X | X | X | O |  |  |  |  |
|  |  | B | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | C | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 血液 | A | X | X | X | X | X |  | X | X |
|  |  | B | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | C | X | X | X | X | X | X | X | X |

X =需考虑的ISO评价试验

O =这些附加评价试验应当在文档资料中阐述，通过纳入试验或省略的原理。

注释：组织包括组织液和皮下间隙

注释：对于体外循环中使用的所有器械

- 附录B：

- 表2 – 考虑的补充评价试

| 器械分类 |  |  | 生物学效应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身体接触的性质 （见5.2） |  | 接触持续时间 （参见5.3） A – 有限 （≤ 24小时） B- 长时间 （>24小时至30天） C - 永久性 （> 30天） | 慢性毒性 | 致癌性 | 生殖/发育 | 可生物降解 |
| 分类 | 接触 |  |  |  |  |  |
| 表面器械 | 完好的皮肤 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |
|  | 粘膜 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O |  |  |  |
|  | 破损或受损的表面 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O |  |  |  |
| 外部接入器械 | 血液途径，间接 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O | O |  |  |
|  | 组织/骨骼/牙本质+ | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O | O |  |  |
|  | 循环血液 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O | O |  |  |
| 植入器械 | 组织/骨骼 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O | O |  |  |
|  | 血液 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | C | O | O |  |  |

X =需考虑的ISO评价试验

O =这些附加评价试验应当在文档资料中阐述，通过纳入试验或省略的原理。

- 附件C： 关于毒性试验选择的生物相容性流程图

| 开始 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械是否直接或间接接触身体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生物相容性要求满足/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 材料是否与已上市器械相同？ |  | 是 | 相同生产过程？ |  |  |  | 是 | 相同化学成分？ |  |  |  |  |  | 相同body接触？ |  |  | 是 |  | 相同灭菌 |  |  |  |  |
|  | 否 |  | 否 否 |  |  |  |  | 否 可接受的合理性说明或\试验数据？/ |  |  |  | 否 |  | 否 |  |  | 否 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 | 咨询毒理学家 材料标准的认证是否充足 |  |  |
| 器械材料是否是聚合物？ |  | 否 |  |  |  | 是材料金属、金属合金或陶瓷？ |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 是否含有任何毒性物质（例如，Pb，Ni，Cr，Zr）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 是 |  |  |  |  | 关于建议的试验，查阅改良 ISO矩阵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 咨询毒理学家适当的试验，如果必要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主文件，若引用，是否具有适用于器械的可接受的生物相容性数据？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ’ |  |  | 或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对于适当进行的试验，提交含有可接受的生物相容性数据和/或合理性说明或风险评估 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  | /毒理学 家，如果 必要 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 要求的生物相容性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足生物相容性要求/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

出于本指南文件的目的，术语“申办方” 还指制造商、提交人或申请人。

参见以下网址上关于认可的共识标准的FDA数据库：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm，参考编号字段输入 “10993-1” 。

参阅在以下网址提供的FDA“工业、食品药品管理人员指南草案 – 共识标准的认可和使用”：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm077274.htm，了解关于国家和国际共识标准的认可和使用的信息，包括医疗器械上市前申报评价过程中与这些标准的符合性的声明。

ISO 10993-1：2009 “医疗器械的生物学评价–第1部分：风险管理过程中的评价和检验”

ISO 10993-1：2007 “医疗器械的生物学评价–第12部分：样品制备和参比材料”

ISO 10993-1：2009 “医疗器械的生物学评价–第1部分：风险管理过程中的评价和检验”

关于器械主文件的附加信息在以下网址提供：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissio ns/PremarketApprovalPMA/ucm142714.htm

Ibid。

Kunzmann, A.; Andersson, B.; Thurnherr, T.; Krug, H.; Scheynius, A.; Fadeel, B. “Toxicology of engineered nanomaterials: Focus on biocompatibility, biodistribution and biodegradation” Biochimica et Biophysica Acta, 2011, 1810, 361-373.

Gil, P.R.; Oberdorster, G.; Elder, A.; Puntes, V.; Parak, W.J. “Correlating physico-chemical with toxicological properties of nanoparticles: the present and the future” ACS Nano, 2010, 4, 5527-5531.

关于生物相容性检测，提取物可能包括检测样本表面上的残留物或来自于批量供试样本的浸出物。

ISO 10993-12：2007 “医疗器械的生物学评价–第12部分：样品制备和参比材料。”

ISO 10993-10：2010 “医疗器械的生物学评价–第10部分：刺激试验和皮肤致敏作用。”

Boverhof DR, et. al. “Interlaboratory validation of 1% pluronic L92 surfactant as a suitable, aqueous vehicle for testing pesticide formulations using the murine local lymph node assay.” Toxicol Sci, 2008, 105(1): 79-85.

ASTM F2148-07e1 “使用啮齿动物局部淋巴结测定法（LLNA）进行迟发性接触超敏反应评价的标准实践。”

ASTM F756-08 “材料的溶血特征标准实践。”

Autian J, “Toxicological Evaluation of Biomaterials: Primary Acute Toxicity Screening Program,” Artif Organs. 1977 Aug;1(1):53-60.

国家关节炎、代谢和消化疾病学会。（1977）。一个研究小组关于人工肾脏– 慢性尿毒症项目的报告：血液透析器和透析膜的评价（NIH出版论文编号77-1294）。Washington, DC：美国政府印刷局。

ASTM F2065-00（2010）“采用固体材料检测血清中备选途径补体活化的标准实践。”

ASTM F1984-99（2008）“固体材料导致血清中全补体活化的检测的标准实践” 。

虽然已经制定了无菌度指南，阐述用于510（k）提交的无菌度信息，但关于细菌内毒素检测的信息还与IDE或PMA申请中提交的器械相关。

Shelley Y. Buchen, Cunanan CM, Gwon A., et al. Assessing intraocular lens calcification in an animal model. J Cataract Refract Surg. 2001; 27:1473-1484.

本节中引用的所有OECD指导原则均通过在 ISO 10993-3中引用纳入，ISO 10993-3是FDA认可的标准。

OECD 471（1997）“化学品检测指导原则–细菌回复突变试验”

OECD 476（1997）“化学品检测指导原则– 体外哺乳动物细胞基因突变试验”

OECD 473（1997）“化学品检测指导原则– 体外哺乳动物染色体畸变试验”

OECD 487（2010）“化学品检测指导原则– 体外哺乳动物细胞微核试验”

OECD 474（1997）“化学品检测指导原则– 哺乳动物红细胞微核试验”

OECD 475（1997）“化学品检测指导原则– 哺乳动物骨髓染色体畸变试验”

OECD 451（2009）“化学品检测指导原则–致癌性研究”

OECD 453（2009）“化学品检测指导原则–合并慢性毒性/致癌性研究”

申报资料或通过引用器械或药物主文件的可用信息数量，可能影响需要进行多少化学品组分附加检测以充分评估毒理学顾虑水平。

欲了解更多信息，参见“行业指南：颜色添加剂申请 - FDA关于提交食物、药物、化妆品或医疗器械中颜色添加剂化学和技术数据的推荐” http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm171631.htm

参见FDA 指南草案“关于通知用户给产品或产品容器并非由天然橡胶胶乳制成的医学产品加标签的推荐” ，在以下网址提供：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm340972.htm?source=govdelivery.

如果参比器械获得批准或准入，我们推荐您纳入提交编号和提交日期。