行业及美国食品药品管理局工作人员指南

医疗器械临床研究的适应性设计

文件发布于2016年7月27日

文件草案发布于2015年5月18日

有关本文件中涉及CDRH监管器械的问题，请致电301-796-5750 或发送电子邮件至Gerry.Gray@fda.hhs.gov与Gerry Gray博士（CDRH）联系。

有关本文件中涉及CBER监管器械的问题，请致电1-800-835-4709或240-402-8010与交流、外联与发展办公室（CBER）联系。

|  |  | 美国卫生与人力资源服务部 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 美国食品药品管理局 |
|  |  | 医疗器械和放射卫生中心 |
|  |  | 生物制品评价和研究中心 |

序言

公众意见

你可以随时向该机构提交书面意见和建议，供其审议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。还可以提交电子文件至www.regulations.gov。请使用文件号1998D-0173来标识所有意见。在下一次修订或更新文件之前，机构可能不就意见采取行动。

额外副本

CDRH

可从互联网上获取额外副本。你还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件以索取指南的电子副本或传真到301-827-8149索取打印稿。请使用文件编号（GUD1500005）来识别你所要求的指南。

CBER

如有需要，可联系生物制品评价和研究中心（CBER）获取额外副本。书面请求请发送至交流、外联和发展办公室（OCOD）：10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903，或者拨打电话1-800-835-4709或240-402-8010，或者发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov，或者访问http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInform ation/Guidances/default.htm查阅。

目录

1.	引言和范围	1

2.	什么是适应性设计？	2

A.	定义	2

B.	计划	3

C.	适应性设计的优点	5

D.	适应性设计的局限性	6

E.	适应性研究作为一种研究范式	7

F.	研究非适应性设计变更	8

3.	何时选择适用性设计？	9

A.	适应性设计是否可行？	9

B.	如何判断某种适应性设计是否是有益的？	10

C.	预期遗憾	11

4.	临床研究设计中调整的原则	12

A.	控制错误结论的可能性	12

B.	操作偏差最小化	14

5.	适应性设计研究不需要揭盲	15

6.	使用非盲数据的调整	17

A.	成组序贯设计	17

B.	样本量的再评估	18

C.	贝叶斯样本量调整	21

D.	采用样本量再评估的成组序贯设计	22

E.	放弃一个治疗组	23

F.	改变随机比率	23

G.	调查优效性和非劣效性	23

H.	适应性富集	24

I.	计划基于信息总量进行调整	24

J.	器械或终点的调整	25

K.	无缝研究	26

7.	特别考虑因素	26

A.	使用盲数据变更未预先计划的临床研究	26

B.	使用非盲数据变更未预先计划的关键临床研究	27

C.	计划适应性设计的模拟	28

D.	安全终点适应性设计	29

E.	开放标签随机研究的适应性设计	29

F.	观察比较研究的适应性设计	30

G.	无对照单组研究的适应性设计	31

8.	诊断器械的其他考虑因素	31

A.	调整患病率和整个疾病谱	32

B.	基于比较器中期估计的盲样本量再评估	33

9.	适应性设计数据分析原则	33

A.	估计偏差控制	34

B.	修改后结果的同质性	34

C.	无调整	34

10.	适应性研究的挑战	35

A.	数据监测委员会	35

B.	最大限度地减少操作偏差的技术	36

C.	机构审查委员会	38

D.	支持挑战	38

11.	监管考虑因素	39

A.	与FDA的互动	39

B.	申办方监督	40

C.	保护研究盲态的最佳做法（掩蔽）	41

D.	向FDA提交的适应性设计的内容	41

12.	结论	42

13.	参考	42

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

医疗器械临床研究的适应性设计

本指南代表美国食品药品管理局（FDA或机构）关于这一主题的最新意见。本指南不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果你想讨论其它可选择的方法，请联系标题页面上列出的负责执行本指南的FDA工作人员或办公室。

- 1.	引言和范围

医疗器械临床研究的适应性设计被定义为在不影响研究的整体性和有效性的前提下允许基于累积的研究数据进行前瞻性的计划修改的临床研究设计。适应性设计在正确实施时可以减少资源需求，减少完成研究的时间和/或增加研究成功的机会。本指南为申办方和美国食品药品管理局（FDA）的工作人员提供了关于在医疗器械开发程序中如何规划和实施临床研究适应性设计的指导。

该文件涉及医疗器械临床研究的适应性设计，适用于上市前医疗器械提交文件，包括上市前批准申请（PMA）、上市前通知（510（k））提交文件、重新提交文件（自动第三类名称评估）、人道主义器械豁免（HDE）申请和调查器械豁免（IDE）提交文件。该指南可以应用于医疗器械从可行性研究到关键临床研究的整个临床开发程序。本指南不适用于组合产品的临床研究或未经批准/未经诊断测试的药物产品的共同开发。但是，其基本原则可能适用于此类研究。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上可强制执行的责任。相反，指导性文件描述了该机构目前关于某一主题的看法，只应将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。该机构指导性文件中使用的“应当”（英文版本中的“should”）是指建议或推荐的某些事项，而不是强制性的。

- 2.	什么是适应性设计？

- A.	定义

医疗器械临床研究的适应性设计被定义为在不影响研究的整体性和有效性的前提下允许基于累积的研究数据进行前瞻性的计划修改的临床研究设计。1在几乎所有情况下，为了保持研究的完整性和有效性，在研究开始之前，应当在临床研究方案中前瞻性地规划和描述修改。然而，在某些具体情况下，如果在不了解治疗结果的情况下进行研究，则在研究开始之后对设计进行修改是科学有效的方法。2第6节中讨论了不同类型的适应性研究设计修改（例如，变更研究设计、研究行为、统计学假设或分析）以及它们的优点和局限性。

1为本定义之目的，整体性是指结果的可信度，有效性是指能够进行科学合理的推论。

2关于编码治疗组的结果知识（例如，已知治疗组A和B的结果），即使没有泄露哪种治疗是研究性的，也可能破坏科学有效性。

- B.	计划

良好的临床研究需要进行广泛的计划，同时考虑到从设计到数据分析计划的所有研究要素。适应性研究设计计划侧重于基于在研究过程中积累的数据可能需要的预期变化。通过充分的预先计划，申办方可以使用研究的累积数据以科学有效的方式修改研究的各个方面。

然而，一个切实存在的影响因素是，计划外的修改可能会削弱其科学有效性，从而导致研究可能不足以支持未来的上市申请。申办方应当根据基于在研究过程中可能发生的各种情况来预测和计划修改。

以下适应性修改的实例突出强调了前瞻性计划的适应性研究设计的一些优点。

实例1 - 申办方对旨在证明其器械相对于自体骨移植的非劣效性的一种新型骨移植器械进行了随机试验。也就是说，该研究旨在表明该新型器械的有效性不“delta”劣于自体移植，其中“delta”是指预先指定的临床确定边缘。研究设计假设两种治疗方法的融合率是相同的。研究设计中包括一项用于评估总体融合结果（治疗组盲法（掩蔽））的可选前瞻性计划中期分析，以便在必要时调整样本量。

实例2 - 进行了一项随机试验，以证明一种人造颈椎椎间盘相对于前颈椎间盘切除术和融合术的护理标准的非劣效性。虽然这项研究包括500名患者，但是当340名受试者达到24个月的随访时，计划的中期观察显示研究成功。已经向FDA提交了PMA，并基于这个较小的数据集获得批准。这被称为“成组序贯设计”，并且在许多情况下允许缩短试验时间和减小试验规模。更多详细信息可参见第6.A.节。

实例3 - 申办方进行随机双组非盲研究，将伤口愈合器械与采用一个主要终点时间来拔除引流管的护理标准进行比较。在研究开始时，拔除引流管的平均时间的估计差异变化性（即差异的标准误差）存在不确定性，因此申办方选择设计在拔除引流管的平均时间差异的估计标准误差达到一定预定阈值之前不断进行研究。因此，只有在获得预先确定的信息量之后，才需要进行研究。如果一项研究具有性能目标且标准偏差在一开始是未知的，则可以采用类似的方法。

实例4 - 申办方进行诊断性临床研究，其中申办方使用已经获得批准的器械作为比较仪加上参考标准，比较其用于检测实体瘤的研究成像系统。目标是确定其相对于已获批准器械的非劣效性。主要的比较将涉及新器械相对于旧器械的灵敏度和特异性。预期样本量的能力有限，因为这取决于新旧器械是否错误地分类相同病例或不同病例，以及相关目标条件（存在或不存在肿瘤）的发生率。因此，可以使用中期分析来确定（a）是否需要停止以防止无效，或（b）需要注册其他受试者。

实例5 - 申办方设计一项外科手术器械的组连续试验，以便在每次中期分析时对糖尿病患者和非糖尿病患者以及整体的有效性进行单独测试。在一次中期分析中，根据预先规定的规则，该器械似乎对糖尿病患者没有效果。本研究受试者的进一步增加仅限于非糖尿病患者，且该器械仅获得用于非糖尿病患者的批准。这被称为“适应性富集”，将在第6.H节进一步讨论。

适应性设计可以使用频繁论或贝叶斯统计方法。然而，不管采用何种统计方法，本指南中讨论的与研究设计的偏差控制、盲法和操作特性有关的基本原则相同。

- C.	适应性设计的优点

与固定（非适应性）设计相比，适应性研究设计可以有几个明显的优点。

- 可以提高效率，并节省时间、金钱和资源。可以通过几种方式实现。采用中期分析的试验可以以预先计划的方式提早停止以确保有效性。采用双组或多组的研究可以根据累积数据计划删除其中一组。采用预先计划的中期分析的单组或多组试验可以提早停止以防止无效。

- 适应性设计可以通过采用样本量的再评估（SSR）来提高试验成功的机会，无论是优势研究还是非劣效性研究。根据在试验中积累的数据，计划SSR可能会导致样本量的调整，将很可能失败的研究转变为更有可能成功的研究。这种方法允许在有治疗效果但小于最初预期的试验中进行中期修正。这有助于及时评估和销售可证明安全性和有效性的合理保证的医疗器械。

- 适应性设计可能有助于从上市前分析到上市后跟踪的顺利过渡。

例如，证明良好短期研究成果的预先计划的中期分析可能会导致成功的上市申请以及上市后阶段的继续跟踪。欲了解更多信息，请参阅FDA指南“平衡需要上市前批准的器械的上市前和上市后数据收集”。3

- 在某些情况下，只要治疗组的结果有足够的盲目性，可以在不增加假阳性错误率的前提下进行有计划的修改。

- 某些类型的适应性设计可以增加患者被分配到最可能导致该患者更好结果的治疗方法的可能性，从而增强患者保护。

- 适应性设计可以包括在研究期间修改患者人数的计划，将本可能失败的研究转变为例如具有数据支持安全性和有效性的更具针对性的适应症。这种适应可能有助于确定更有可能通过使用器械获得有利获益-风险比的患者。此类适应有效地丰富了研究人群，在解释研究结果时应当考虑到这一点。

- 适应性研究可以改善产品开发过程中的里程碑决策或增加研究成功的机会，从而有助于缩短产品上市时间。

总体而言，适应性设计可能使器械开发决策更加及时，从而在临床研究中更有效地投入资源。从道德的角度来看，适应性设计可以优化对研究对象的治疗，并尽可能早地保护他们的健康免受无效或不安全的治疗和干预。

- D.	适应性设计的局限性

3http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM393994.pdf

以下是一些与适应性设计研究相关的可能局限性：

- 计划外的研究设计修改可能需要在设计阶段开展更多工作，虽然此类投资可以在研究过程中带来丰厚回报。过于复杂的适应性研究设计难以规划、成本较高、在逻辑上难以执行且产生难以解读的整体结果。

- 如果不正确实施，适应性设计可能会引入操作或统计偏差，从而难以表征研究器械的真实效果。有关更多详细信息，请参阅第8.A节。

- 由于调整而变更研究可能导致调整前的结果与调整后的结果不完全相似；这可能会混淆研究结果的解释。（参见第9.B.节）

- 最大样本量和/或研究持续时间可能大于非适应性设计。

对于各种类型的计划修改或修改及其优点和局限性的深入讨论，请参见第6节。

- E.	适应性研究作为一种研究范式

适应性设计可以允许在研究过程中学习研究结果，并根据积累的结果数据进行预先计划的研究变更。这种调整是器械开发早期可行性研究中的一个自然过程，但对于关键研究和一些后期可行性研究，需要很好的计划此类适用。如果研究的一个或两个方面存在不确定性，适应性研究在关键阶段尤其有用。在某些情况下，适应性设计可以避免需要可行性研究（或第二次可行性研究），而允许在适应性关键研究中科学地解决不确定性。通常情况下，适应性研究允许计划人员在研究过程中研究少量的不确定因素，并在保持研究完整性的前提下进行预先计划和科学有效的变更。然而，如果存在许多不确定性，则可能难以计划和实施适应性设计。在这种情况下，进行一项（或多项）额外可行性研究以在开始关键试验之前解决其中一些不确定性实际上可能会更有效，并增加成功的总体可能性。

通常以线性方式开发医疗器械，即先进行可行性研究，随后是关于临床表现的关键探索。早期可行性研究可能会在研究过程中发生一些修改，这可能是计划外的。对于这些研究，可能没有必要应用正式的统计原则以便得出器械开发的有用结论。相比之下，对于一些传统（后期阶段）可行性研究和大多数关键性研究，稳健的统计学效度是极为重要的，计划外的修改可能会破坏研究的目的。有关关键临床调查的更多一般信息，请参阅FDA指南“医疗器械初步临床调查的设计考虑因素”。4

虽然本指南中描述的大部分修改对于关键研究更为有用和适用，但适应性设计可适用于一些后期可行性研究。例如，适应性可行性研究可以增加统计学严谨性，并导致对器械性能的更准确估计，从而增强决策和在关键阶段取得后续成功的可能性。如第6.K节中所述，可行性阶段的适应性计划也可以促进无缝可行性关键研究过渡。申办方可以有效利用可行性研究中的信息来帮助指导适应性或非适应性关键研究的适当设计。

- F.	研究非适应性设计变更

4http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm373750.htm

以下是非适应性变更的示例：

- 对研究设计的任何变更或修改是事后比较或非适应性的，如果它是基于治疗组结果（即使只有编码治疗组的结果）盲法（掩蔽）被破坏的研究中的中期（或最终）分析的计划外发现。这种修改通常会破坏研究的科学有效性，因为假阳性率不受控制，且出现操作偏差的可能性很大5。这种有缺陷研究的结果可能无效。

- 完全基于来自研究外部来源的信息进行的修改不属于本指南中所定义的适应性设计。

将在第7.B节中详细讨论此类修改。

- 3.	何时选择适用性设计？

有几个因素有助于决定是否选择适应性设计。最重要的考虑因素是，首先，适应性设计是否可行，其次，适应性设计是否比非适应性（常规）设计更合适。

- A.	适应性设计是否可行？

如果存在将发生调整的终点数量较少，且如果主要结果的时间允许有时间来实施调整（如果需要），则适应性设计通常是可行的。

5为本指南的目的，如果研究中的一些或所有参与者（调查员、患者和护理人员）能够获得治疗组的研究结果，且这些信息会影响研究的持续操作，则在这种情况下产生的偏差即为操作偏差。

- 如果确定主要成果的时间相对于更长的加入注册时间来说较短，则研究便于调整。

- 当快速加入受试者时，可能没有足够的时间来实施研究设计的变更。或者，申办方可以考虑减缓加入受试者以便实施研究修改。

- 如果加入注册和确定时间很长，但对中间时间点主要结果的测量是对最终时间点的预测，则适应性设计可能可行，参见第6.C节中有关贝叶斯适应性设计的讨论。

- 当研究设计涉及多个主要和次要终点时，可能难以在适应性设计下确定第一类（或假阳性）错误的适当统计控制。

- 当研究样本量的主要影响因素是安全性问题（例如与医疗器械相关的重要罕见不良事件）时，有效性终点的样本量调整将不​​可行。

- B.	如何判断某种适应性设计是否是有益的？

鉴于适应性设计是一种选择，仍然存在一个问题：是否选择适应性设计而不是非适应性设计。当申办方计划进行关键性研究时，应当考虑选择适应性设计。建议在特定情况下选择最佳设计，无论是适应性设计还是非适应性设计。为了确定是否进行适应性研究设计，可以选择一些实际情景，一些可能是乐观的，一些可能是不太乐观的。对于每个场景和特定的适应性设计，存在的挑战是衡量每个场景的可能性，并计算出该设计成功的机会、研究的平均样本量以及操作特征（第一类误差的概率和统计功效，见第4.A.节中所述），并将其与非适应性设计的特征进行对比。对于非适应性设计，这些计算通常很简单。下面将讨论如何使用分析技术或计算机模拟来计算适应性设计的这些量这一主题。最终，选择适应性设计而不是非适应性设计的决定可能取决于申办方对预期参数值的信心和承担研究失败风险的意愿。

对于非适应性设计，样本量计算通常基于几个参数的假定值。当有于用于设计试验的参数的假设存在不确定时，基于临时数据重新估计样本量的适应性方法可能对研究有益。一个基本问题是选择这些参数值时的置信度。例如，假设研究计划产生一些乐观的治疗效果，但观察到的治疗效果仅为80％，其在临床上仍然具有重要意义。在预期不会产生乐观效果的非适应性设计中，在有效性终点上成功的机会小于计划，且可能远远低于可接受的值。在这种情况下，基于更乐观效果量的非适应性设计将更有可能导致申办方的研究失败。相比之下，通过中期分析以再评估样本量的适应性设计可以纠正不足的研究，与较小但仍具有临床意义的效果量一致，增加了研究成功的机会。适应性设计可以通过在研究期间积累数据来防范这些不确定性。

如果几乎不知道设计试验所需的参数，则适应性设计虽然可行，但可能效率不高。在这种情况下，非适应性设计也将产生高风险，可能需要在进行关键试验之前进行额外的可行性研究。另一种可能是将可行性和关键性研究结合起来。参见第6.K节中有关无缝设计的讨论。

- C.	预期遗憾

有时有助于预测可能导致失败的特定研究成果，以便考虑稍后可能会遗憾的计划决策。这个概念被称为“预期遗憾”。例如，如果一项研究刚好错过目标，但仍具有临床上的重要意义，且通过回顾发现，如果样本量增加15％即很可能会成功，那么可能表明应当计划进行适应性样本量设计，在研究中途再评估样本量。预测可能遗憾的决策然后规划修改的能力可以显着提高研究成功的可能性。依赖于预期遗憾的适应性设计可以减少研究中的不确定性，并提高它们的可预测性。此类计划可以被认为是对研究成功的可能威胁的保险。如果使用分析公式或计算机模拟，可以通过将适应性设计与非适应性设计进行比较来计算与此类保险相关的成本。（将在第7.C节中讨论模拟）。

- 4.	临床研究设计中调整的原则

所有临床研究特别是适应性研究的设计有两个基本原则：（1）控制错误结论（阳性和阴性）的概率和（2）最小化操作偏差。这些原则对于确保临床研究产生有效的科学证据至关重要。如果错误的阳性结论概率大于可接受的值，则这项研究将不能提供足够强有力的证据来支持器械有效性的结论。相反，如果错误的阴性结论概率很大，即使器械真正有效，研究也可能会失败。简而言之，不遵循这些原则的研究可能会产生无效或不充分的证据。在下面的两个小节中，将进一步探讨这些原则。

- A.	控制错误结论的可能性

为了确保科学有效性，应当设计医疗器械临床研究以控制错误结论的可能性。例如，在与一个对照器械对比的新器械的优效性研究中，错误的阳性结论将是确定新器械优于对照器械（而事实并非如此）。无法最大限度地减少这种错误结论的可能性将威胁研究的科学有效性，需要加以解决。错误的阴性结论将是无法确定新器械优于对照器械。不能控制这种类型的错误可能导致研究不能证明器械的真正有效性。

在适应性设计中，控制假阳性结论的比率可能是一个主要的统计挑战，而这种错误率的出现可能来自各种来源。最常见的是由于“多重性”引起的假阳性率，当在研究期间多次检查和分析研究数据时，如果没有适当的统计预先计划，且在已经实现名义统计学显著性的任何时间点停止研究，就会出现这种情况。这种多重数据检查可能需要进行统计调整，以控制错误阳性结论的可能性。对于适应性设计，还有其他多重性来源：可以在中期分析中删除或添加的多个终点、多个子组、多次曝光（或剂量）或这些特征的组合。另一种类型的多重性将是在中期分析时增加样本量而不做任何统计调整；这也可能导致无法控制错误的结论。通过预先计划，可以很好地控制这些类型的错误。

对于申办方和FDA，了解研究设计的操作特性均是非常有益的。操作特征包括产生假阳性和假阴性结论的可能性。前者被称为第一类错误的概率，即错误地得出结论认为某一器械有效，而事实并非如此。第二类（或假阴性）错误将无法断定器械实际上是有效的。研究的（统计）功效是正确地得出结论认为某一器械有效的概率，是1减去第二类错误的概率。操作特征还可以包括设计的其他重要属性，包括例如预期样本量或在中期分析时停止研究以避免无效或确保成功的概率。

通常通过两种方法来评估适应性研究设计的操作特征，以用于监管提交文件：分析方法和模拟研究。分析统计方法通常用于一些频繁轮的适应性研究设计，可以为不同情景下的非适应性和简单适应性设计提供第一类措施的近似概率和统计功效。模拟可以用于获得复杂频率论和贝叶斯适应性设计的操作特性。分析方法和模拟研究可以在评估适应性研究设计的第一类错误率和统计功效方面相互补充。遵守监管实践，FDA建议申办方控制第一类错误率，并保证所有研究设计的充分统计功效。

- B.	操作偏差最小化

在适应性设计研究中经常遇到的一种偏差是在进行临床研究时可能出现的操作偏差（定义见脚注5）。重要的是要减少或消除操作和统计偏差，因为偏差的存在会扭曲临床研究的发现并破坏其科学有效性。例如，在双组研究中，如果进行的中期分析导致以预先计划的方式增加样本量，且研究点的调查人员、研究对象和/或第三方评估者已知此类增加或样本量或增加的原因，则他们可能会有意识或潜意识地出现不同表现。因此，临床研究中可能会引入偏差。了解研究样本量的增加可能有助于参与者、现场调查员或不知情申办方估计临时治疗效果的大小，从而以不同的方式影响研究的继续进行。同样地，如果已知患者的治疗任务，则调查人员可能会无意和无意地改变关于是否在研究中加入受试者的决定，或者使用与治疗对照组中的受试者不同的方式治疗临床试验治疗组中的受试者。任何这些行为都可能导致操作上的偏差。操作偏差可能严重威胁临床研究的科学完整性，且不能通过统计调整来克服其存在。如果研究数据的指定分析师在研究期间获得了适应性试验的整体非盲结果，则遵守标准操作程序以隔离该信息与研究申办方和调查人员是至关重要的。此外，非常重要的是向监管当局和其他利益相关者确保有保障措施，以确保那些合法获取未披露数据的人员不会与他人共享关于这些数据的信息。将在本文件的第10.B节中讨论该操作偏差和防火墙6的概念。

- 5.	适应性设计研究不需要揭盲

对于比较研究，当明确维持数据盲法时，仅基于基线受试者的人口特征和/或总体结果的调整不会构成第一类错误控制或偏差方面的任何困难。另一方面，基于治疗组结果的变化（无论是编码还是完全非盲）可能会产生问题。在本节中，“揭盲”是指获得治疗组的结果。这并不意味着不能知道：1）各组的人口统计分析，2）如果有两个或更多组，整体综合结果，或3）哪些受试者被分配到哪个组（只要受试者或各组的结果保持遮蔽或盲态）。也就是说，知道结果和治疗组的人未处于盲态。

基于参与研究的受试者的人口学或基线测量的适应性示例是在个体基础上改变分配规则，以获得对照组和治疗组之间的更好平衡。应当注意，这允许了解哪些个体受试者被分配到不同的治疗组，但不能了解任何有效性或安全性的结果。这被称为协变量适应性随机化或协变量调整随机化；它使用累积的基线数据来试图实现两组之间的更好平衡。

6为本指南的目的，我们将“防火墙”定义为一个过程或程序，用于确保和记录信息流的充分限制，以控制统计和操作偏差。

对于基于广泛使用的总体结果的调整，一个典型实例是通过研究中的患者数量而不是临床事件的总数支持时间-事件研究或生存研究。继续进行研究，直至观察到所需数量的事件。对于这些研究，不能提前计划确切的受试者数量，尽管可以预先规定最大值。可以使用来自研究的累积证据（以总体结果的形式），在这种情况下为事件总数，尽管不会以非盲或编码的方式向调查人员显示每个比较组的数量。对事件总数的了解可能导致患者总数的改变或研究期限的延长。

使用多个治疗组的总体结果而不揭盲的另一个实例是，可以观察到合并的总体成功率并通过假设量假定两组不同，从而推断出关于控制率和临床试验率的原始假设无效，且样本量的变化是有必要的。作为又一示例，可以计算连续终点的总体方差，并且基于假设均值差来进行样本量调整。

在前面的两个实例中，为了作出预期决定，预先确定要使用的总体信息的所需数量，并继续研究直到获取该信息量。

如果保持盲态以便在不了解编码或非盲治疗组结果的情况下作出关于调整的决定，则在比较研究（或单组研究的任何结果）的情况下，这种适应性设计不会产生理论科学上的困难。鼓励申办方考虑使用基准数据和总体研究结果而无需揭盲的调整，并强烈建议在适当的情况下根据经批准的IDE下进行此类研究。

虽然强烈建议在研究开始时预先设计此类调整，但也可能在研究期间进行变更。在这种情况下，FDA将期望申办方能够合理地说明为什么这种方法是适当和可取的，并证明他们没有获得任何非盲数据（编码治疗组或完全非盲），且对数据的访问得到严格的保护。

- 6.	使用非盲数据的调整

本节考虑了一些基于累积非盲结果的适应性设计；这些设计需要深思熟虑的计划。鼓励申办方通常在开始适应性设计之前向与FDA咨询，尤其是以下类型的适应性。最广泛使用的是成组序贯设计、样本量调整以及采用样本量再评估的成组序贯设计。

- A.	成组序贯设计

成组序贯设计允许对治疗组的结果进行中期分析，并可能提早停止以确保成功或防止无效。统计和临床试验多年来一直依靠这些设计。这些设计通常规定对非盲数据进行一次或多次计划的中期研究，并可能停止研究以宣布成功或无效。它们需要预期的计划来确定成组序贯设计的确切性质，并引入比非适应性样本量设计更多的灵活性，同时控制研究的整体第一类错误率。

7当申办方打算在临床试验中使用重大风险器械、申办方打算进行涉及21 CFR 50.24项下的知情同意例外情况的临床试验或FDA通知申办方需要根据21 CFR 812.20（a）（1）申请临床试验时时，需要使用IDE。

成组序贯设计可以频繁论或贝叶斯方法。如果器械性能好于预期，且有足够的安全数据，则这种适应性设计可以提早停止以确保成功，并节省时间和资源。这种设计应当包括预先规定的统计计划，以解释中期分析和显著性水平α的适当调整。例如，O'Brien-Fleming计划规定了预先确定的固定次数的固定中期分析数量，以及每次检查的显著性水平α的规定分数。相比之下，Lan-DeMets α支出方法提供更多的灵活性，因为指定的是在试验中不同时间点的支出α函数。一旦在开始时指定了α支出函数，检查数量（高于允许的最大值）及其时间是灵活的。如果器械的性能实际上可能优于预期，则申办方应当考虑使用成组序贯设计来允许停止以确保成功的可能性，因为在非适应性设计中，提早停止不具有科学有效性。如果申办方认为研究可能会在中期分析时产生显著的结果，且从伦理角度做出的决定是停止试验，则首选的方法是设计适应性试验，以进行科学有效的中期分析，如成组序贯试验。我们建议申办方利用数据监控委员会（DMC）以安全和保密的方式检查数据，并实施成组序贯设计。（在第9.A.节中讨论DMC）

任何成组序贯研究的缺点是，申办方需要接受一些不确定性，因为累积数据和研究中期分析将决定研究是否需要注册整个队列或可以提早停止以确保成功或避免无效。另一个缺点是在中期分析后决定继续研究后可能出现操作偏差，因为现场或申办方员可能得出结论：效应量不够大，从而不能停止研究。

- B.	样本量再估计

一种常见的谬误是，简单地添加更多受试者或样本作为未能达到其预先指定终点的结论性研究的延伸是继续进行临床研究的科学和有效方法。因为错误的阳性结论概率不再受到良好的控制，因此仅以未预先指定的方式在最后扩展研究的方法既不科学，也不值得推荐。相比之下，适应性设计可以允许再评估样本量，并适当地控制假设检验中的第一类错误，或间隔估计的相应置信系数。这可以通过在指定部分的研究完成后使用预先指定的分析来完成，以评估计划样本量是否足够，且在其不足够的情况下以预先指定的方式增加。此类策略可以控制错误阳性结论的可能性，并产生科学有效的推论。

使用此类样本量再评估（SSR）的适应性设计可以帮助避免功效不足的研究，特别是在差异或效应量存在实质不确定性的情况下。在具有预先计划的样本量再评估的研究设计中，根据非盲治疗组结果的比较，进行一次或多次预先计划的中期分析以潜在地调整样本量。这与第5节中考虑的盲样本量再评估形成对照。至关重要的是，有关临床上重要效应量的讨论发生在研究计划阶段，而不是获取结果数据之后。因此，适应性SSR研究设计并不旨在修复或挽救已经失败的研究，而是可以帮助在一开始防止出现失败的研究。具体来说，研究计划者应当在计划阶段提出有关较小效应量影响的预期遗憾问题，并在其研究计划中纳入对研究器械性能的实际而非过于乐观的评估。

有一些SSR统计技术。一些方法使用条件把握度和其他预测概率（即两种不同形式的随机缩减）。可以通过采用单次中期分析的简单研究进行SSR，也可以在研究期间的特定时间内进行多次。建议申办方和FDA在研究开始前就治疗效果的最小临床重要差异达成协议。应当在一开始即作出关于特定差异是否具有临床重要性的任何决定，且不受中期研究有效性结果的影响。

在计划样本量再评估时，应当仔细考虑再评估时间点。如果再评估执行过晚，可能效率不高。由于早期研究阶段的固有变异性，早期检查可能会导致非最优样本量确定。在不同场景下执行的分析计算或计算机模拟可以帮助指导选择再评估的最佳时间点。（有关模拟的更多讨论，请参见第7.C.节。）第一类错误率的实际控制将取决于所采用的样本量调整方法和用于结合调整前后数据的预先计划分析。

在某些情况下，如果需要较长时间观察主要终点（如两年终点），则样本量调整可能无效。对于这种情况，样本量调整可能取决于已知与主要终点相关联的中间终点。有关使用替代和中间终点的更多信息，请参阅FDA指南“加快上市前批准和用于威胁生命或不可逆地使人衰弱的疾病或病症的未满足医疗需求的新创医疗器械”。8

使用从中期终点和最终终点上累积的数据进行研究的贝叶斯模型是一种统计方法，将在下一小节中进行讨论。

在某些情况下，样品尺寸再评估优于成组序贯设计。当样品容量的增加较小时，样品尺寸再评估通常相对更有效。如果需要在中期分析中大量增加样本量，则无论选择哪种统计方法，SSR都是非常低效的，而更好的策略是使用有关的治疗效应量更现实期望构建一个成组序贯设计。虽然效应量在开始时是未知的，但如果预期范围较窄，则样本量再评估策略可能会更有效。

8http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM393978.pdf

- C.	贝叶斯样本量调整

许多贝叶斯设计包括样本量调整，因为确定试验样本量的几个因素，例如效应量、主要终点的样本估计变异性以及借用的先验信息量在设计阶段通常是未知的。样本量随着效应量和先验信息量增加而减小，并随着抽样变异性增加而增加。

当使用贝叶斯分层模型结合当前研究的数据与先前数据时，借用的先验信息量在研究开始之前是未知的，并且将取决于当前研究数据和先验数据（随着当前试验数据的累积进行研究）之间的相似性。无论是否有先验数据，贝叶斯试验设计通常可以包括根据早期测量预测最终临床终点的数学模型。在这种情况下，可预测性将取决于早期测量与最终结果之间的相关性，而这种相关性在设计阶段是未知的。随着数据的积累研究所有这些因素，并随着信息的收集调整样本量。

在其他情况下，如果在试验过程中获得数学模型相关结果、可以构建主要终点且使用累积数据估计模型参数，则结果可用于预测主要终点。预测越好，所需的样本量越小，且应当以随着信息累积调整样本量的方式计划贝叶斯研究。如上所述，FDA的指导性文件“加快上市前批准和用于威胁生命或不可逆地使人衰弱的疾病或病症的未满足医疗需求的新创医疗器械”中引用了这一观点。

计划外贝叶斯适应性设计可以包括样本量调整\早期试验成功和无效的中期分析。在中期分析中，将根据此时积累的数据计算试验成功的预测概率。如果概率足够高（即高于预定值），则可以停止试验以提前成功；如果概率太低（即低于预定值），则可以停止试验以避免无效；如果概率位于这些值之间，则有必要继续进行试验（如果高于（或低于）另一预定值，需要（或不需要）终止增加）。需要模拟来确定这些操作的合理阈值。

贝叶斯适应性设计应当考虑通过模拟评估其操作特性；设计的性能取决于预选的设计参数。模拟用于确定预测概率的阈值，以停止试验以提前成功、避免无效或停止增加新患者。有关如何进行这种模拟的更多信息，请参见第7.C.节的模拟。有关更详细的讨论，请参阅FDA“在医疗器械临床试验中使用贝叶斯统计的指南。”10

- D.	采用样本量再评估的成组序贯设计

一种常见的适应性设计是将成组序贯设计与中期分析结合在一起，不仅提早停止以确保成功，还再评估样本量，并根据预先规定的方案增加样本量。这种设计虽然更复杂，但在某些情况下提供了额外的优势。

9http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM393978

10http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071072.htm

- E.	放弃一个治疗组

在一项包含多个实验组的研究中，通过适当的规划，可以在研究过程中根据不良的效能性能放弃其中一个实验组。放弃一个实验组可以提高研究效率，并将资源集中在最有可能证明有益和成功的研究方面。

- F.	改变随机比率

允许基于治疗结果改变对照组和治疗组之间的随机比例的适应性随机化计划被称为反应适应性随机化。反应适应性随机化可以降低患者暴露于效率较低或不安全产品的可能性，从而减轻一些伦理问题。它可以提高研究效率（例如，基于对照组信息的充分性的贝叶斯方法）。这种适应性设计可以通过在研究过程中将患者分配到被证明更有效或更安全的治疗方式来增强患者的保护。反应适应性随机化有时可能会导致较大的研究工作量，但可以促进调查人员和患者的参与。

- G.	调查优效性和非劣效性

可以计划进行一项研究，以调查新治疗相对于主动控制的优效性和非劣效性。可以使用两种不同的策略：一种是将研究规划为一项优效性试验，并使用非劣效性的回退假设；另一个是最初将研究计划（和规模化）为一项非劣效性试验，但允许调查优效性。

应提前规划一项在优效性假设不成立的情况下调查非劣效性的优效性研究；特别是，应当在任何揭盲之前提前规定和商定非劣效性界值。另外，一项前瞻性计划可以将样本量再评估与要求变更相结合。

一般来说，如果最初计划进行非劣效试验，可以在无需预先计划的情况下调查优效性，因为已经预先规定了优效性界值。然而，如果中期结果充分有希望可以达到优效性要求，研究计划者可能希望纳入预先计划的中期评估和预先规定的样本量再评估；应当预先规定这种修改，并提供适当的分析。

- H.	适应性富集

另一种类型的适应性设计是计划使用非盲数据，通过一次或多次中期分析调查可能对实验器械有不同响应的预先指定的患者亚组。可以通过预先计划的方式使用这种分析，以在中期分析后修改包含/排除标准。例如，假设预期可能会由于性别等人口因素产生差异效应。然后可以在预先计划的中期分析中评估差异，并修改试验以从该点开始仅包括男性或女性。另一种调整类型是并入样本量再评估，以确保在中期数据表明不应当合并两组的情况下，有足够的样本分别对男性和女性进行分析。根据缩小人口指标的决定，预先计划的方法也可以改变样本量。在所有情况下，重要的是必须以预期的方式良好控制得出错误结果的可能性（第一类错误的总体概率）。

- I.	计划基于信息总量进行调整

对于这种新型设计，停止规则基于非盲数据中的信息量，且该信息通常以主要终点的方差来衡量。也就是说，持续进行研究直到获取预先确定的信息量。由于停止规则仅基于可用的信息量，因此与重复分析不存在相关性。例如，关于何时停止试验的决定可能基于临床试验组和对照组的平均反应之间的差异平均值的估计标准误差。通常情况下，这将对应于在实现差异的固定置信区间宽度时停止。这种总体信息方法可以防止在非适应性设计研究中可能存在的参数的错误设定。研究的宗旨始终是正确的，而且没有早期检查的统计学问题。非适应性研究设计会存在有时过大而有时又不够大的问题，而适应性研究不会受到这种问题的困扰；事实上，它可以保证一项研究始终具有“正确的规模”。这种方法可能在一些单组研究和一些诊断器械的研究中特别有用。

在此类设计中，重要的是必须认真遵守预先规定的停止规则。有意超过样本量可能导致差值小于约定差值，从而增加临床上不重要差异的统计学显著结果的可能性。此外，尽管这种总体信息方法确实控制了第一类错误率，但在超限的情况下将不再发挥作用。（由此，它类似于第6.B节讨论的计划外研究扩展）。

- J.	器械或终点的调整

在关键研究中，预先设计的器械或终点调整并不常见。另一方面，器械或终点的计划外变更在可行性研究，特别是早期可行性研究中尤为常见。对于器械或终点的计划外变更，请参见第7.B节。对于计划的变更，研究计划者应当提前预先指定变更（或预期的变更类型），在预先规定的统计计划中予以说明，并提前与FDA协商。

- K.	无缝研究

器械开发和评估计划可能包括可行性调查，如果没有对器械或研究的重大变更，则可以以预先计划的方式平稳过渡到关键研究。例如，无缝研究的可行性部分可能包括几种可能的器械配置；只有在可行性阶段显示出最有利结果的配置才能继续（无缝）进入关键研究。在这种情况下，如果研究被设计为“推论无缝”，则最终分析中可能包含所有数据。在以非盲方式获取可行性数据之前，应当进行前瞻性研究计划以结合可行性和关键研究阶段；该计划需要控制组合的两个阶段的整体第一类错误。如果结合两项研究用于操作目的，但它们在本质上是不同的，则其不会被视为适应性设计。

- 7.	特别考虑因素

- A.	使用盲数据变更未预先计划的临床研究

在某些情况下，即使没有预先计划，也可以对研究设计进行一些科学有效的变更。这种变更应当利用对治疗组结果的完全掩蔽，以便代表申办方（或FDA）的任何人均不能获得治疗组的编码或非盲结果。进行编码或非盲治疗组结果受到严格保护的研究的一个主要优点是可以合理地完全基于外部信息进行研究的变更。例如，如果只有一位独立的统计学家和DMC获得编码或非盲治疗组的结果，并且申办方可以提供结果仅限于这些人的证据，则申办方或指导委员会可以基于完全来自研究外部的信息提出科学有效的研究设计修改。应当注意，获得治疗组结果数据的人员（包括DMC）不得提出或提供有关研究修改的输入。如果基于中期分析提出计划外修改，无论何时提出建议，都会发生第一类错误的增加。第10.B节进一步讨论了防止信息不当披露的防火墙。在适当情况下的计划外研究变更是科学可行的，应当在实施前与FDA进行讨论以获得批准。

- B.	使用非盲数据变更未预先计划的关键临床研究

如果结果不是盲或掩蔽数据（如在开放标签研究中），研究设计变更可能产生问题，因为研究的科学完整性可能会受到威胁。强烈鼓励申办方不要实施此类变更，并在考虑实施此类变更时与FDA协商。

通常情况下，如果方案或统计分析计划的任何拟议修改将影响研究中产生的数据或信息的有效性或计划的科学健全性，则此类修改将会产生问题。

对于在IDE下进行的研究，如果研究中产生的数据/信息的有效性或计划的科学健全性受到影响，则此类修改通常需要事先通过IDE补充资料获得批准。应当注意，事先批准要求存在例外情况，包括紧急情况下的受影响变更、5天内通知FDA的受影响变更以及年度报告中提交的变更，前提是这些变更必须符合21 CFR 812.35（a）（2）-（4）中规定的某些标准。如果可能，基于数据的基本器械功能的变更应当限于可行性研究。关键研究允许的器械变更程度有限制，因为重大的器械修改可能会破坏关键试验数据的科学有效性以及组合器械修改前后数据的合法性。鼓励申办方在研究期间与该机构就可能的基本器械修改进行协商，因为器械修改的延迟披露可能导致更长的审查时间和降低研究成功的可能性。“演进”器械修改（例如演进算法）会引入额外的复杂性，其可能更适合于可行性研究而不是关键研究。例如，使用关键研究数据来评估、修改和确定诊断器械的算法可能会产生有偏差的性能结果，因此不推荐使用，除非实施预先设计的分析来控制第一类错误率。在确定是否可以接受汇总来自不同器械版本的数据时，关键是要分析不同器械版本的结果（包括安全性和有效性）之间是否存在同质性，第8.B节中对此进行了更广泛的讨论。

- C.	计划适应性设计的模拟

计算机模拟在适应性设计中发挥着至关重要的作用，并可以提供研究设计在不同情景下的操作特征。模拟可以使用中期分析的可变数量和时间来评估不同的场景，并且可以用来衡量不同适应性设计或适应性设计与非适应性设计相比的优点和缺点。模拟可以提供关于所需样本量、操作特性以及通过分析方法无法获得的试验设计选择与患者特征之间的相互关系的信息。

计算机模拟在用于规划适应性研究设计时存在有局限性。

首先，它们的实用性和质量取决于对现实场景进行建模的能力。其次，申办方编写的模拟软件代码中的错误可能难以检测，从而导致不良的研究设计选择。第三，复杂的研究设计（例如涉及多个终点或复杂零假设边界的研究设计）可能难以执行。

尽管如此，虽然使用模拟进行适应性设计试验较为复杂，但仍然鼓励实施。良好的编程实践和谨慎考虑的试验设计可以帮助防止模拟中的错误。当可以涵盖足够广泛的相关情景时，模拟可以为适应性试验的设计、实施和分析提供有用的信息。相较于分析方法通常可提供的，模拟可以提供更好的参数空间（包括多余参数）覆盖范围和更详细的操作特性描述。

- D.	安全终点适应性设计

虽然许多适应性研究设计侧重于有效性终点，但也可以设计安全终点的适应性临床研究。例如，可以实施适应性设计来证明器械的总体严重不良事件发生率低于8％。具体来说，如果严重不良事件发生率远低于8％，则可以使用成组序贯方法来实施一次或多次中期分析和尽早终止研究以确保成功。或者，可以制定停止规则，在预先指定数量的患者中没有不良事件时终止研究，但是允许在继续进行到后期阶段时出现一个或多个事件。在这个假设示例中，预计计划的规则需要证明它控制了产生错误结论的可能性，即严重不良事件的发生率不超过8％。

- E.	开放标签随机研究的适应性设计

与药物试验不同，许多科学有效的医疗器械研究不是也不能是盲试。例如，医疗器械可能具有使患者和医务人员明确了解正在使用器械（或哪个器械）的可见部分或治疗特征（例如，电刺激）。虽然在某些情况下，患者、第三方评估员甚至医疗保健提供者都可能处于盲态。但在许多情况下，这是不可能的。不采用盲法的研究被称为“开放标签”。

11美国食品药品管理局（2010年）“在医疗器械临床试验中使用贝叶斯统计的指南”（发布于2010年2月5日）附录第40页中可以找到关于同样适用于频率论试验的贝叶斯语境模拟的一些讨论。

http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071072.htm

使用开放标签研究的适应性设计带来了更多的困难，因为当患者或试验人员知道治疗分配并且有意识或潜意识地改变其行为方式时，可能引入操作偏差。

这种潜在的偏差并不是适应性试验所独有的，而是开放标签研究通常具有的。但是，如果有可能在中途改变试验，在进行适应性设计时需要特别注意。

预先指定调整的重要性对于包含适应性设计的开放标签研究至关重要。在设计阶段，应当尽力详细阐明所有可能的预期变化和相应的调整措施，并对试验的操作特征进行适当的检查。例如，对于经典成组序贯设计，在开始试验之前，应当在协议中明确预先规定中期分析的数量和时间以及相应的α支出函数。

尽管这种预先规定可能无法解决开放标签试验中的操作偏差问题，但预先规定的协议大大降低了基于临时试验结果进行计划外变更的可能性。如果在开放标签研究过程中发生未在规划阶段预期的计划外修改，可能会产生很多问题。

- F.	观察比较研究的适应性设计

适应性设计也可以用于采用历史或同期非随机对照设计的研究。通常，会将治疗组中的基线协变量与对照组进行比较。在适应性设计中，应当以一种使进行可比性评估的人员无法获取所有组的盲/掩蔽结果的方式预先规定和执行此类比较。如果可比较性评估表明对照组与临床试验器械的治疗组没有可比性，则可能对对照组进行变更或修改。即使对照组适用，只要没有获取非盲数据，就可以再评估和修改样本量和功效估计值。

- G.	无对照单组研究的适应性设计

尽管应当尽可能进行同期随机对照试验，但有时医疗器械试验将治疗组与性能目标进行比较，因为使用安慰剂（假手术）器械或活性比较器械作为对照组是不道德或不可行的。尽管单组研究可能会引入额外的偏差（包括操作偏差），但仍然是可能采用预先规定的适应性设计。为了控制操作偏差，应当严格限制对结果数据的获取。在每个临床试验场所创建所有参与的受试者（包括研究中未包括的受试者）的筛查日志，以确保不会发生公开选择，从而有助于减少对试验结果的可能操纵。

- 8.	诊断器械的其他考虑因素

虽然本指南其他章节中讨论的问题通常也适用于诊断医疗器械，但诊断器械的适应性研究设计存在一些特有的问题。FDA指南“医疗器械临床研究的设计考虑因素”4中包括有关一般设计考虑的详细讨论，在考虑进行诊断器械的适应性设计时将会有所帮助。通常使用估计和置信区间方法而不是假设检验来评估诊断性能。上述适应性设计方法可以转化为诊断研究的适当置信区间。如第一节中所述，本指南不适用于组合产品的临床研究或药物产品的共同开发与未经批准的诊断测试。然而，基本原则可能适用于这些研究。

与受试者增加延迟或长期随访时间可能影响研究完成的治疗器械研究不同，诊断器械的许多临床性能研究是横断面的，其受试者加入相当快。因此，在许多情况下，对治疗器械进行适应性研究的理由可能与诊断器械研究无关。

然而，诊断器械的范围是多样化的，并且包括可能对患者有侵害性或构成风险的器械（例如在手术期间使用的器械）。在这种情况下，适应性设计可能是有利的，因为更少的患者可能暴露于性能较差或较不安全的器械。在评估患有罕见病症且见效缓慢的患者诊断的诊断性临床结果研究中，适应性设计也会带来诸多益处。

- A.	调整患病率和整个疾病谱

研究可能旨在调整研究中疾病的患病率。例如，可以监测疾病患病率（使用临床参考标准12，而不是临床试验器械），直到包含必要数量的患病和非患病受试者。

在一些诊断器械研究中，某些关键亚组的频率可能低于预期；前瞻性的适应性研究可以使用计划的中期分析来评估和调整，以确保适当的亚组代表性。如果需要更多的早期疾病患者，这种调整可能需要添加新的临床试验场所以获得不同的患者组合，例如添加全科医疗而不是专科诊所。当只有做出调整决策的组已知临床参考标准结果时，不需要对置信水平进行校正。当通过假设测试估计器械性能时，可以使用类似的方法。一如以往，推荐通过预先规定和仔细记录程序来维护必要的盲态（参见第11.C.节）。

12为本指南的目的，临床参考标准被定义为确定受试者相对于目标条件的真实状态的最佳可行方法；请参阅FDA指南“医疗器械初步临床调查的设计考虑因素”。

- B.	基于比较器中期估计的盲样本量再评估

一些诊断器械研究旨在将新的临床试验诊断（或新适应症的市场诊断）与已获认可或批准的器械进行比较。在某些情况下，适应性研究设计可以通过预先规定中期分析和潜在的样本量调整来提高研究效率和成功的可能性。例如，如果研究或预期使用人群的患病率与以前研究人群的患病率不同，则研究调整可以确保有足够数量的具有目标条件的受试者。通过适当的预先规定和明确记录的盲法，这种调整将不需要在计算置信区间时进行统计多重性调整。然而，如果增加样本量的理由是基于性能而不是预先规定的，则可能需要进行多重性调整来保持研究的科学完整性。

评估诊断器械的研究采用其他适应性设计也是可行的。鼓励申办方在提交任何适应性设计之前咨询该机构。

- 9.	适应性设计数据分析原则

虽然前面的章节重点介绍了在适应性研究的设计阶段进行预期计划，以控制操作偏差和错误结论风险的重要性，但本节考虑了适应性设计研究数据分析中的一些具体挑战；然而，详细的讨论超出了本指南的范围。

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm373750.htm.

- A.	估计偏差控制

即使第一类错误率得到很好的控制，适应性设计的治疗效果估计量也经常有偏差。例如，在成组序贯设计中，如果超过停止边界且在中间停止研究以确保成功，则治疗效果的初始（点）估计是偏高的，即使研究的总体第一类错误率受到控制。相同类型的偏差也出现在许多置信区间中。在某些情况下，可以通过模拟估计偏差量。可以在统计分析计划中预先计划调整此偏差的努力（无偏估计量、偏差调整估计量以及重复置信区间）。

- B.	修改后结果的同质性

应当分析在执行期间进行修改的研究（计划内或计划外的），以确定研究参与者、临床试验器械性能、研究结果或研究的其他重要研究方面在修改前后是否存在可检测的差异。虽然这种分析可能无法检测到细微的操作偏差，但它们将允许检测患者特征或结果的总体变化。有些改变可能会导致变化（例如，当相关人口变化时）。在其他情况下，如果没有预期或期望的差异，可能会观察到之前和之后的差异。这种结果可能是研究操作偏差的结果，可能会破坏研究的科学有效性和解释。非适应性设计研究中也可能存在这一问题。

- C.	无调整

如果在适应性设计研究过程中没有进行调整，该研究仍将被FDA视为适应性研究。因此，应当根据其预先规定的分析计划对该研究进行分析，并向FDA报告。

- 10.	适应性研究的挑战

- A.	数据监测委员会

数据监测委员会（DMC）在保护试验参与者的安全方面发挥着重要作用。在某些情况下，可能会预先选择DMC作为实施所有预先指定的研究调整决策的适当实体。即使在另一实体负责调整支持的情况下，DMC也有保护参与者的任务，并应在适应性试验过程中监督其安全。应当适当构建DMC，以确保在调整是研究计划一部分的情况下，其成员拥有适应性研究设计所需的专业知识和经验。在调整是基于对非盲结果的中期分析的情况下，在开始临床试验或审查数据之前，必须实施健全、预先规定和有效记录的程序。关键方面包括但不限于：（1）确保一个强大的防火墙，以管理对非盲中期数据/分析的访问，因为DMC与申办方的互动有可能对研究完整性产生不利影响，（2）并尽可避免调查人员和研究参与者获取有关所实施适应性变化的知识。DMC章程应当包括与实施适应性设计协议相关的标准操作程序的完整说明。协议应当说明DMC的作用，并特别强调DMC将如何参与调整的实施/分析。应当澄清DMC是否将审查任何中期分析，以及将由谁进行设计调整。

虽然在适应性设计的临床试验期间使用DMC管理调整可能是可接受的选择，但申办方也可以考虑指定独立统计学家、合同研究组织或其他独立临床试验机构承担调整决策的责任。在任何情况下，研究的潜在有效性和完整性均取决于适当的决策和实施，并且在规划适应性设计时应当始终是至关重要的。

虽然DMC可能会在研究过程中推荐对适应性设计或基础研究类型进行改变（例如，从非适应性研究到适应性研究），但一旦DMC获得编码或非盲结果，此类建议可能危害研究的科学完整性。从根本上说，DMC的任务是保护研究中的受试者，并应当始终采取相应的行动以保护试验中的受试者。

有关更多信息，请参阅FDA指南“临床试验申办方指南：建立和运行临床试验数据监查委员会” 。13

- B.	最大限度地减少操作偏差的技术

操作偏差是适应性设计中的主要问题。甚至在成组序贯设计中也存在操作偏差。通常情况下，为了减少适应性设计研究中的操作偏差，应当限制对编码或非盲治疗组结果的获取。

一种方法是设置防火墙，以保证对这些数据的获取仅限于绝对必需的数据。如果申办方希望保留在研究过程中对设计进行科学有效的改变的能力，那么应当这样做。另外，为了限制操作偏差，并且根据调整类型，建议将调整算法的精确细节与调查人员共享协议分开，并将其置于详细的适应性设计统计分析计划中。可以与DMC、机构审查委员会（IRB）和FDA共享该信息。这可以有助于保持研究的科学完整性，并降低研究观察者根据调整方案的知识进行中期研究成果“逆向工程”的能力。

有几个实例说明了避免操作偏差的重要性。在采用预先规定的样本量再评估的研究中，知道样本量调整方案和样本量调整的人员可以容易地计算在调整时观察到的治疗效果。在采用适应性随机化比率的研究中，可以通过有关方案的知识和观察到的研究修改来推断每个治疗组的相对表现。即使在经典的适应性设计（成组序贯设计）中，可以通过没有观察到较大治疗效果的推断引入偏差，因为研究继续进入下一个阶段，而不是在中期分析时停止。

13http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/ucm127073.pdf

尽管不能完全消除这种信息泄漏，但应当特别注意控制信息，以便只有那些必须有权访问这些信息的人才能了解试验修改。例如，如果在中期分析后研究增加样本量，临床研究现场人员可以继续增加受试者，并被告知尚未达到最终包含人数。此外，协议可以指定分类的样本量变化，而不是精确计算的变化，以减少倒退测算。在适应性随机化设计中，当使用集中随机化机制时，可以通知每个临床场所下一个受试者的治疗分配，而不通知随机化比率变化。对于成组序贯试验，并非的所有主要调查人员都需要知道已经进行的中期分析，以及已经作出决定使试验继续进入下一阶段。在后台进行的无缝分析确保研究遵循协议，并最大限度地减少与中期分析相关的偏差。类似地，对于具有主要终点的适应性选择或适应性假设改变的试验，假设根据预先计划的方案收集所有需要的变量，则不需要将变更决策传达到每个临床场所。

在进行适应性设计时，有效和有据可查的防火墙会增加试验修改在科学上有效的可能性，保持数据和试验的完整性，并且可以用于监管目的。

- C.	机构审查委员会

机构审查委员会（IRB）的监督（21 CFR第56部分）是确保人力研究受试者在研究之前和期间获得充分保护的一个重要组成部分。研究申办方可以在开始适应性临床研究之前采取几个步骤，以便在研究期间最大限度地减少或避免重要的IRB相关延迟。

作为获取IRB批准的首要步骤，申办方应当明确描述研究的适应性，并提供准确反映研究风险并符合其他知情同意要求的知情同意书。应当向IRB描述潜在的计划调整，并鼓励申办方明确阐述将向IRB提交协议修改案进行审查的情况。

IRB对适应性设计临床研究的熟悉程度可能会影响他们审查此类研究和研究修改的效率。例如，一些IRB可能要求在进行调整时重新提交研究协议以供全面审查。如果在初步批准过程中未向IRB披露预先规定的调整，则申办方将面临与IRB相关的严重延迟，从而可能会妨碍研究进展。如果不能在初步知情同意文件中披露研究的适应性及其相关风险，可能导致IRB强制要求重新进行研究受试者的知情同意或与研究修改或已识别风险相关的受试者通知。

提前规划以及与IRB进行良好沟通可以减轻这些潜在的IRB相关问题。

- D.	支持挑战

适应性临床研究的实施产生了几个支持挑战。需要强大的基础架构来确保适应性设计得到适当的实施。参与研究管理和实施的所有各方应当彻底了解适应性设计的原则。应当优先考虑高效和可靠的数据管理。对样本量的中期改变可能会对足够数量的临床试验器械的及时可用性产生挑战。应当使用一套强大而全面的标准操作程序来确保结果保持足够的盲态或掩蔽。

- 11.	监管考虑因素

- A.	与FDA的互动

FDA致力于通过其IDE程序及时评估临床研究方案。申办方与 FDA之间的互动和沟通是确保该机构了解申办方的计划和器械开发策略，且申办方了解FDA关于最大限度提高研究效率和成功机会的建议的最佳和最有效方式。

虽然研究申办方可以直接向该机构提交IDE以供评估，但是在研究计划阶段与相关FDA审查部门和统计人员之间的互动会增加成功的可能性。这些“预提交”会议旨在促进对话和观点的互动交流，并允许申办方了解FDA对关键适应性设计临床研究的期望。FDA题为“医疗器械提交资料反馈要求：预提交计划和与美国食品药品管理局工作人员的会议”14的指导性文件概述了申办方在寻求FDA对有关拟议适应性设计临床研究的具体问题的反馈意见时应遵循的程序。

申办方可以使用此类预提交程序来获得该机构对21 CFR 812.3定义的重大风险（SR）器械（需要FDA批准IDE申请）的临床试验研究以及非重大风险研究（NSR）器械（仅需要IRB监督）的研究或将在美国境外（OUS）进行的器械研究的反馈。对于在美国进行的SR器械研究，将在已批准的IDE和/或随后的IDE补充文件中记录包括统计分析计划在内的适应性设计临床研究协议。在某些NSR和OUS器械研究的情况下，申办方可以选择提交研究协议的最终版本作为提交文件，纳入通过预提交获得的该机构反馈，但不强制要求这样做。这些文件可能有助于保证申办方和FDA对拟议研究的相互了解。

在进行涉及SR器械的适应性设计临床研究过程中，应当及时通知FDA与计划的适应性过程和/或及时维持研究完整性的程序的任何偏差。15 FDA还应当意识到经批准临床试验协议中规定和描述的任何违反研究防火墙的行为。

- B.	申办方监督

建议申办方制定一个基于风险的监测计划，重点放在特别重要且传统（非适应性）试验设计中不存在的适应性研究的具体方面。FDA已经发布了一份题为“行业临床试验监督指南：基于风险的监测方法”16的指导性文件，其中FDA建议，对于所有适应性或非适应性临床试验，申办方应当考虑采用基于风险的监测方法，重点关注研究参数并依靠监测技术（如现场监测和集中监控）的组合来监督研究。对于适应性研究，申办方应当有一个预先确定的监测计划，以确保充分监测是否实际发生预先计划的变化。计划进行调整后，申办方应当考虑采取旨在核实充分文件记录和执行盲法程序的计划现场考察等程序，以确保适当地保持盲态。此外，监测计划应当包括确认未违反数据防火墙并根据研究统计分析计划进行统计变更的程序。

14http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf

15请参阅21 CFR 812.30，其中描述了必须在IDE补充资料中提交这些变更。

16	http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm373750.htm

- C.	保护研究盲态的最佳做法（掩蔽）

申办方应当提前向FDA提供足够的证据，证明其防火墙、记录的政策和信息能够确保人员在进行适应性研究过程中被适当地蒙蔽/掩蔽。在研究数据的非盲中期分析之后发生的研究设计的计划外变化不被视为是适应性的，并且在许多情况下可能会破坏研究的科学有效性。其它原则和细节可参见“医疗器械关键临床试验的设计考虑因素”4，特别是第9节“维持临床研究的质量”以及有关处理临床数据、研究实施、研究分析以及关键研究的预测变化的子章节。

- D.	向FDA提交的适应性设计的内容

向FDA提交的适应性研究设计应当明确指出临床研究采用适应性设计，并应提供拟议适应性的详细信息。所提供的信息应当说明将实施什么调整以及何时、如何以及为什么实施。通常应当至少在协议中提前说明调整，并在统计分析计划中进行详细描述，其中应包括设计的操作特性。

提交材料还应当解决与研究监测（见第11.B.节）和DMC的作用（见第10.A.节）有关的关键问题。应当在最终研究报告中划定和记录决策点，并作为安全性和有效性的证据提交给FDA。

如果防火墙是设计的一部分，则应当提供防火墙的机制和实施计划。如果其意图限制向调查人员提供的信息，则可以使用一般临床协议和单独的详细统计分析计划（SAP），无需广泛分发SAP。计算机系统可用于监控、记录和限制访问，并可提供审计跟踪和防火墙。

在适应性研究结束时，应发送给FDA的文件应当包括关于如何实施调整、研究的数据集、调整前和调整后亚组的基线受试者特征、预先指定的统计分析、可能与协议适应性计划存在的任何偏差以及如何在额外分析中解决这些偏差的描述。

- 12.	结论

如果以预先指定、全面和科学有效的方式进行，临床试验医疗器械的适应性临床研究设计可以提高效率，并增加研究成功的可能性。适应性研究还可以优化对研究对象的治疗，并在尽可能早的阶段保护他们的健康免受无效或不安全的治疗和干预。如果适应性研究计划良好且设计时考虑到在研究期间需要改变的情况，可以大大提高研究证明器械有效性的可能性。应当设施可确保适当进行适应性设计研究的程序，以便研究能提供有效的科学证据，使FDA可以依靠这些证据来评估临床试验医疗器械的益处和风险。强烈鼓励申办方事先与适当的FDA审查部门讨论适应性临床研究设计的计划；该机构已经建立了能够及时和有效地实现这种互动的机制。

- 13.	参考文献

概述

Campbell, G., Yue, L., Gao, Y., Ho, M., Li, H., Mukhi, V., Thompson, L. (2012) Quality Statistical Review Checklist of Investigational Device Exemption (IDE) Submissions for Therapeutic and Aesthetic Medical Devices, Proceedings of the Joint Statistical Meetings, Biopharmaceutical Section, Alexandria, VA, American Statistical Association, 845-861.

成组序贯方法

Lan, K.K.G., and DeMets, D.L. (1983), "Discrete sequential boundaries for clinical trials." Biometrika 70, 659-663.

Lan, K.K.G., and DeMets, D.L. (1987), “Group sequential procedures: calendar versus information time.” Statistics in Medicine, 8, 1191-98.

O'Brien, P.C., and Fleming, T.R. (1979), "A multiple testing procedure for clinical trials." Biometrics 35, 549-556.

Pocock, S.J. (1977), "Group sequential methods in the design and analysis of clinical trials." Biometrika, 64, 191-199.

Rosenberger, W.F., Stallard, N., Ivanova, A., Harper, C.N., and Ricks, M.L. (2001).

“Optimal adaptive designs for binary response trials.” Biometrics 57, 909-913.

样本量再评估（有或没有成组序贯）

Bauer, P., and Koenig, F. (2006), “The reassessment of trial perspectives from interim data— a critical view,” Statistics in Medicine 25, 23-36.

Chen, Y.H.J., DeMets, D.L., and Lan, K.K.G. (2004), “Increasing the sample size when the unblinded interim result is promising,” Statistics in Medicine 23, 1023-1038.

Cui, L., Hung, H.M., and Wang, S. (1999). "Modification of sample size in group sequential clinical trials." Biometrics 55, 853-857.

Denne, J.S. (2001), “Sample size recalculation using conditional power,” Statistics in Medicine, 20, 2645-2660.

Gao, P., Ware, J.H., and Mehta, C. (2008), "Sample size re-estimation for adaptive sequential design in clinical trials.” Journal of Biopharmaceutical Statistics 18, 1184-1196.

Jennison, C., and Turnbull, B.W. (2006) “Adaptive and nonadaptive group sequential tests,“ Biometrika 93( 1), 1-21.

Lehmacher, W., and Wassmer, G. (1999), “Adaptive sample size calculations in group sequential trials,” Biometrics 55, 1286-1290.

Li, G., Shih, W.J., Xie, T., and Lu, J. (2002), “A sample size adjustment procedure for clinical trials based on conditional power,” Biostatistics 3, 277-287.

Mehta, C.R., and Pocock, S.J. (2011), "Adaptive increase in sample size when interim results are promising: A practical guide with examples." Statistics in Medicine 30, 3267-3284.

Müller, H., and Schäfer, H. (2001), "Adaptive group sequential designs for clinical trials: Combining the advantages of adaptive and of classical group sequential approaches." Biometrics 57, 886-891.

Proschan, M.A. and Hunsberger, S.A. (1995), "Designed extension of studies based on conditional power." Biometrics 51, 1315-1324.

Tsiatis, A.A., and Mehta, C. (2003), “On the inefficiency of the adaptive design for monitoring clinical trials,” Biometrika 90, 367-378.

基于信息的调整

Mehta, C.R., and Tsiatis, A.A. (2001), “Flexible sample size considerations using information based interim monitoring,” Drug Information Journal 35:1095-1112.

协变量适应性随机化

Efron, B. (1971), “Forcing a sequential experiment to be balanced,” Biometrika 58, 403-417.

反应随机化

Hu, F., and Rosenberger, W. (2006). The Theory of Response-Adaptive Randomization in Clinical Trials. New York: Wiley.

Berry, D.A., Eick, S.G. (1995), “Adaptive assignment versus balanced randomization in clinical trials: a decision analysis,” Statistics in Medicine 14, 231-246.

贝叶斯（适应性）设计

Berry, S.M., Carlin, B.P., Lee, J.J., and Muller, P. (2010). Bayesian Adaptive Methods for Clinical Trials. Boca Raton, FL: CRC Press.

Campbell, G. (2013), “Similarities and differences of Bayesian designs and adaptive designs for medical devices: A regulatory view,” Statistics in Biopharmaceutical Research, 5, 356- 368.

DMC

Food and Drug Administration. (2006). “The Establishment and Operation of Clinical Trial Data Monitoring Committees for Clinical Trial Sponsors” (issued March, 2006).

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/ucm127073.pdf

Antonijevic Z, Gallo P, Chuang-Stein C, Dragalin V, Loewy J, Menon S, Miller E, Morgan C, & Sanchez M (2013). “Views on Emerging Issues Pertaining to Data Monitoring Committees for Adaptive Trials,” Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 47: 495- 502.

o Sanchez-Kam M, Gallo P, Loewy J, Menon S, Antonijevic Z, Christensen J, Chuang-Stein C, & Laage T (2014). “A Practical Guide to Data Monitoring Committees in Adaptive Trials,” Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 48: 316-326.