《21世纪治愈法》（治愈法）于2016年12月13日签署成法律，修订了《联邦食品、药品和化妆品法案》的几个部分。本指南是在《治愈法》颁布之前制定和发布的，因此本指南的某些部分可能不再适用。FDA正在评估如何修改本指南以代表我们关于这一主题的当前意见。如需获取更多信息，请联系CDRH-Cures@fda.hhs.gov。

CLIA分类管理程序

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布于2014年3月12日。

本文件取代于2008年5月7日发布的同名指南。

必须显示当前有效的OMB控制编号，否则该机构可能不会进行或发起且任何人不需要响应信息收集。本信息收集的OMB控制编号为0910-0607（到期日：2019年12月31日）。

有关本文件的问题，请致电301-796-5711与体外诊断和放射卫生办公室联系，或致电240-402-6169或发送电子邮件至peter.tobin@fda.hhs.gov.与Peter Tobin联系。

|  | 美国卫生与人力资源服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 体外诊断和放射卫生办公室 |
| --- | --- |

序言

公众意见

你可以随时提交电子意见和建议到http://www.regulations.gov.，以供该机构审议。书面意见可提交至美国马里兰州罗克维尔Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。请使用文档编号FDA-2008-D-0228来标识所有意见。在下一次修订或更新文件之前，该机构可能不就意见采取行动。

额外副本

可以从互联网上获取额外副本。还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件以索取指南的电子副本。请使用文件编号1143来识别您所要求的指南。

目录

I.	引言	1

II.	确定 CLIA分类的程序	2

A.	需要上市前审查的临床实验室设备的分类	2

B.	合法销售器械的分类请求	3

III.	CLIA豁免协议和申请	4

IV.	1995年《文书削减法》	5

CLIA分类管理程序

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA或该机构）关于这一主题的当前意见。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果你想讨论其它可选择的方法，请联系标题页面上列出的负责执行本指南的FDA工作人员或办公室。

- I.	引言

1992年2月28日，卫生和人类服务部（DHHS）发布了实施1988年《临床实验室改进修正案》（CLIA）（42 U.S.C. 263a）的实验室标准条例（57 FR 7002）。在42 CFR第493部分中编纂了实施条例。CLIA规范了实验室测试，并要求临床实验室在接受来自人体的材料以便为任何疾病的诊断、预防或治疗或人体健康的损害或评估提供信息之前获得证书。实验室需要获得的CLIA证书的类型取决于其所执行的测试的复杂性。CLIA条例描述了以下三个级别的测试复杂性：豁免测试、中等复杂程序测试和高等复杂程序测试。42 CFR 493.5（a）。

2000年1月31日，市售体外诊断（IVD）测试分类的责任从疾病控制与预防中心（CDC）转移到美国食品药品管理局（FDA）的医疗器械和放射健康中心（CDRH）。1这允许IVD制造商根据CLIA向一个机构提交上市前通知或测试申请以及这些测试的复杂性分类请求。根据1999年12月30日的《联邦公报》通告，FDA/CDRH对CLIA复杂性分类的责任明确适用于以下临床实验室设备：

- 由CDRH进行上市前审查，

- 由其他FDA中心进行上市前审查，

- 豁免上市前通知，以及

1	64 FR 73561，1999年12月30日。另外授权FDA分类市售的体外诊断测试和执行相关功能（69 FR 22849，2004年4月27日）。

- 合法销售且申办方正在寻求豁免分类。

对于上述每个类别的器械，FDA / CDRH的一般管理程序有所不同，具体描述参见本文件。本指南没有具体说明CLIA豁免申请的推荐内容。有关CLIA豁免申请中应当包括哪些内容的更多信息，请参阅题为“行业与FDA工作人员指南：关于1988年《临床实验室改进修正案》体外诊断器械制造商豁免申请的建议”的指导性文件。（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm079632.htm）。

更新了本指南，以包括有关FDA内部管理流程的信息，包括CDRH可用于CLIA分类的电子版本程序。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上可强制执行的责任。相反，指导性文件描述了该机构目前关于某一主题的看法，只应将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。该机构指导性文件中使用的“应当”（英文版本中的“should”）是指建议或推荐的某些事项，而不是强制性的。

- II.	确定 CLIA分类的程序

- A.	需要上市前审查的临床实验室设备的分类

IVD测试的CLIA分类由FDA在根据《联邦食品、药品和化妆品法案》审查上市前通知提交资料（510（k））或上市前批准申请（PMA）时确定。在CDRH收到上市申请后，FDA将自动为CLIA程序创建一个二级独立提交资料跟踪编号，并通知申办方其CLIA记录（“CR”）编号以及其上市前提交资料510（k）（“K”）或PMA（“P”）编号。如果由另外一个FDA中心（例如CBER）审查上市前提交资料，则该中心将在批准/核准IVD测试时通知CDRH。此时，FDA将自动创建一个独立CLIA记录（“CR”）编号，以跟踪CDRH的测试分类，并通知申办方其CLIA记录编号。

FDA通过使用42 CFR 493.17中列出的标准审查上市前提交资料中的包装说明书测验说明来确定测试的复杂性。42 CFR 493.15规定不能豁免或未被批准用于家用或柜台买卖用途的测试可能被归类为中等和高等复杂程序的测试。

FDA将尽力在作出积极上市决定（例如，510（k）的实质等同性确定或PMA的批准决定）之后的两周内通知申办方复杂性分类。分类应自向制造商发出书面通知之日起生效（请参阅42 CFR 493.17（c）（1）（ii））。

可从http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCLIA/clia.cfm上获取有关IVD器械的CLIA分类的可搜索数据库。FDA会定期根据上市前提交资料的编号在公共CLIA数据库中发布所有分类。

- B.	合法销售器械的分类请求

在不需要510（k）或PMA但CLIA分类仍然适用的情况下（例如，豁免上市前通知的器械），制造商应当提交CLIA分类请求（包括测试包装说明书及测验说明的副本）到CDRH文件控制中心，地址如下：

美国食品药品管理局

医疗器械和放射卫生中心

文件邮寄中心 - WO66-G609

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, Maryland 20993-0002

为加快审查，FDA强烈鼓励提交电子版本。请参阅“医疗器械提交资料的eCopy程序”。（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf）

FDA将为提交资料分配一个独立CLIA记录（“CR”）编码，通知申办方跟踪编号，并尽力在收到请求后30天内通知申办方分类结果。FDA将根据CLIA记录（“CR”）编号在公共CLIA数据库中发布分类。

此外，FDA建议，如果经批准或认可器械的名称发生变化或制造商或分销商的名称发生变化，则制造商应当按照如上所列地址向CDRH文件控制中心提交更新后的标签和CLIA分类请求，以便其在公共数据库中的分类测试记录是准确的。如果在多个IVD测试发生名称变更（例如制造商或分销商器械名称变更）的情况下提交CLIA分类请求，则FDA建议使用电子表格（例如Excel）提交此信息。申办方可以使用“导出到Excel”功能从CLIA数据库下载其当前分类测试的信息，在电子表格中的当前测试系统名称之后添加一个新的列，并在此列中输入新的测试系统名称。可以将电子表格作为电子版本的一部分提交给CDRH。申请应当在说明信中包括一个已批准的上市申请，以加快新分类申请的处理。在收到制造商或分销商名称变更的分类请求后，FDA将为此提交资料分配一个独立CLIA记录（“CR”）编号，通知申办方跟踪编号，并尽力在收到请求后30天内通知申办方分类结果。FDA将根据CLIA记录（“CR”）编号在公共CLIA数据库中发布分类。

- III.	CLIA豁免协议和申请

如果器械使用简单，并且申办方在预期使用场所进行的研究中表明测试准确且产生错误结果的风险很小，则最初被分类为中等复杂程度的测试可能符合CLIA豁免的法定标准。如果被分类为中等复杂程序的测试的申办方认为他们的测试符合CLIA豁免的法定标准，则他们可以提交CLIA豁免，请求将测试系统分类为豁免。应当将此类提交资料根据上述地址邮寄到CDRH文件控制中心（DCC），并标识为CLIA豁免申请提交资料。为了加快审查，FDA强烈鼓励根据指导性文件“医疗器械提交资料的eCopy程序” 提交经过验证的电子版本。（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf）

所有CLIA豁免申请均应参考经批准/核准的上市申请（例如510（k），PMA，BLA）或就双重510（k）和CLIA豁免申请策略达成协议期间的预提交资料。CLIA豁免申请不适用于在提交时接受上市前审查的器械。双重510（k）和CLIA豁免申请应当在单次提交中包含完整的510（k）和豁免申请，并遵守指导性文件“拒绝接受510（k）政策”中规定的510（k）拒绝接受（RTA）政策（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM315014.pdf）。FDA/CDRH将为CLIA豁免申请（“CW”）分配一个独立的跟踪编号，并通知申办方与其提交资料相关的跟踪编号。

MDUFA III承诺函中定义了2013财年至2017财年（MDUFA III）的CLIA豁免申请的绩效目标，如下所示。

| 行动 | 审查时间（FDA天） | 绩效水平 2013财年至2017财年 |
| --- | --- | --- |
| 实质性互动 | 90 | 95% |
| MDUFA 决定 |  |  |
| 有小组 | 180 | 95% |
| 无小组 | 330 | 95% |
| 双重（510（k）和CLIA豁免申请）2 | 210 | 90% |

2	请注意，此业绩目标适用于CLIA豁免申请和510（k）上市提交资料。

实质性互动可能是提交补充信息的要求（通过信件或电子邮件）、将进行交互审查的通知（通过电子邮件）进行，或批准豁免的通知（通过正式信函）。MDUFA决定可能是批准豁免的通知（通过正式信函）、拒绝豁免的通知（通过正式信函）或申办方撤销。

实质性互动和MDUFA决定的目标涉及“FDA天”，其在MDUFA III承诺函中被定义为该机构对接收的提交资料进行审查的日历天。FDA天自收到提交资料之日起计。

在收到批准豁免通知后，FDA将根据当前有效的上市前提交资料编号在公共CLIA数据库中发布豁免分类。

有关支持CLIA豁免申请的数据的其他信息，请参阅“行业与FDA工作人员指南：关于1988年《临床实验室改进修正案》体外诊断器械制造商豁免申请的建议”（http ：//www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm079632.htm）。

制造商可以选择提交其计划的协议或研究设计来支持CLIA豁免，以便在进行研究之前获得FDA的反馈。应当按照上述地址将这些计划的协议或研究设计提交给CDRH文件控制中心（DCC），并标识为预提交资料。有关预提交资料程序的更多信息，请参阅指导性文件“医疗器械提交资料反馈请求：预提交程序以及与美国食品药品管理局工作人员的会议”（http://www.fda.gov/downloads /MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf）。CLIA豁免申请的预提交资料应当包括原始510（k）或PMA编号、协议/研究设计以及有效的电子版本。

- IV.	1995年《文书削减法》

本指南包括管理和预算办公室（OMB）根据1995年《文书削减法》（44 U.S.C. 3501-3520）进行审查的信息收集条款。

完成此信息收集所需的时间估计为平均每次响应一小时，包括审查说明、搜索现有数据源、收集所需的数据以及完成和审查信息收集的时间。请发送关于该时间估计的意见或减轻该工作负担的建议至：

美国食品药品管理局

运营办公室，

FDA PRA工作人员，

PRAStaff@fda.hhs.gov

本指南还涉及FDA法规中以前批准的信息收集。已经根据OMB控制编号0910-0485批准21 CFR 第801部分中的信息收集；已经根据OMB控制编号0910-0120批准21 CFR 第 807部分第E子部分中的信息收集；已经根据OMB控制编号0910-0598批准CLIA豁免申请中的信息收集。

必须显示当前有效的OMB控制编号，否则该机构可能不会进行或发起且任何人不需要响应信息收集。本信息收集的OMB控制编号为0910-0607（到期日：2019年12月31日）。