本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准要素。

器械良好生产规范在无菌器械制造中的应用

目录

目的	- 2 -

背景	- 2 -

灭菌方法	- 2 -

微生物灭菌工艺	- 3 -

“过度灭菌”灭菌工艺	- 3 -

验证	- 4 -

特定GMP法规部门的应用	- 5 -

组织（820.20）	- 5 -

人员（820.25）	- 6 -

建筑物（820.40）	- 7 -

环境控制（820.46）	- 7 -

清洁和卫生（820.56）	- 7 -

器械（820.60和820.61）	- 8 -

制造材料（820.20（A））	- 9 -

制造规范和程序（820.100）	- 9 -

关键器械、制造规范和工艺（820.101）	- 10 -

再处理（820.115和820.116）	- 10 -

标签（820.120）	- 10 -

器械包装（820.130）	- 10 -

分销（820.150）	- 11 -

成品器械检查（820.160）	- 11 -

关键器械和成品器械检查（820.161）	- 12 -

器械控制记录（820.181）	- 12 -

器械历史记录（820.184）	- 12 -

投诉文件（820.198）	- 12 -

参考文献	- 13 -

器械良好生产规范在无菌器械制造中的应用

修订日期：1982年8月和1983年12月

- 目的

本说明的目的是帮助FDA现场工作人员在无菌器械制造商的检查中应用器械GMP法规。在对无菌器械制造商进行GMP检查时，本说明和CP7378.830“医疗器械制造商检查”（1983年10月24日）可供参考。给出的示例涉及直接影响灭菌规范的条件、程序和方法。这些示例没有涵盖灭菌实践中的所有可能变化，并且可能不适用于所有情况。它们是用于确定制造商的制造程序和灭菌工艺是否符合GMP法规的一般因素。

- 背景

GMP法规要求制造商遵循全面的质量保证（QA）计划，包括充分的环境控制；经过培训的人员；器械的维护和校准；记录保存，包装和标签控制；以及适用于医疗器械制造的其他措施。质量保证的这些方面尤其适用于无菌医疗器械的制造。然而，根据灭菌方法和灭菌产品，任何一个方面的适用性也可能有所不同。例如，致热原不是非侵入性无菌器械（手术用消毒帷帘）需要考虑的问题，但却是输血/输液器、眼内透镜和接触脑脊髓液的器械等侵入性器械的考虑因素。

- 灭菌方法

器械行业目前采用技术上等效的不同灭菌方法。每种方法都有一些优点和缺点。无论使用哪种方法，制造商通常以下列方式之一确定灭菌周期：

- 使用基于已知生物负载（灭菌前器械上存在的微生物数量）以及这些微生物对所用灭菌剂的抗性的研究。

- 使用传统上公认的方法，选择工艺参数以确保该工艺将灭活大量抗杀菌剂微生物，而不需要必然将其数量与灭菌前在产品上发现的微生物数量相关联。如果超过通常被认为杀死产品上的环境微生物所必需的程度，该方法将被称为“过度灭菌”。

以下是对使用这些方法时必须考虑的一些因素的讨论：

- 微生物灭菌工艺

所使用的方法是基于通过测量产品上的微生物数量及其在灭菌前的抵抗力而确定的预期产品微生物污染水平。

如果制造商根据确定的微生物负载（生物负载）选择其灭菌工艺，则在设定灭菌参数后，他们需要通过控制环境（即空气和液体中的污染物、器械和人员）或可能增加器械微生物负载的任何其他来源将生物负载维持在该水平或低于该水平。可以通过控制一些变量来减少这些来源的影响，包括气流、气压、人员实践和服装、材料和加工设备、整体卫生状况以及湿度。在最终灭菌之前，产品最终包装上的生物负载是需要关注的主要问题。

有效的环境控制将包括以下程序：（1）监测微生物污染的水平；和（2）通过控制来源降低其水平。

FDA没有：

（a）	要求在生物负载的基础上确定灭菌工艺；

（b）	规定所有灭菌工艺必须进行生物负载测试；以及

（c）	要求在所有灭菌工艺中使用生物指示剂或物理/化学剂量计。

- “过度灭菌”灭菌工艺

如果公司依靠的高水平热量、蒸汽、辐射、气体灭菌剂和/或长时间暴露超过杀死最具抗性的生物体所需的程度（过度灭菌），则它们可能导致器械在灭菌之前的微生物水平较高。这可能导致细菌数量过高而难以消灭，即使是过度灭菌周期也不能达到所需效果。产生致热源的细菌种类可能会产生致热原，而当细菌在周期期间被破坏时，致热原物质仍然会残留，从而使某些器械不适用于其预期目的。此外，在制造血管内器械期间的不良微粒控制可能导致高水平微粒，而其能够引起血栓栓塞。

此外，过高的消毒剂或暴露水平可能会影响成品器械或其包装的性能、有效性或可靠性。

当制造商声称使用“过度灭菌”方法时，调查员应当记录：灭菌工艺的设计；控制灭菌周期参数的程序；最小化污物和颗粒物的程序；以及任何成品采样和测试的统计和生物学基础。

- 验证

工艺验证是一个文件化程序，为特定工艺将始终生产满足其预定规范和质量属性的器械提供了高度保证。该程序的基本要素包括证明器械安装性能；证明工艺性能；以及程序文件、审查和批准。

医疗器械GMP 21 CFR 820中暗示了需要进行工艺验证。第820.5节规定，每个成品器械制造商均应“……制定和实施适用于制造的特定器械的质量保证计划”。第820.3（n）节将质量保证定义为“……验证用于制造成品器械的工艺质量可信度所需的所有活动”。

工艺验证是用于证明工艺将始终生产符合设计质量属性的器械的主要活动。第820.100节规定：“应当制定、实施和控制书面制造规范和加工程序，以确保器械符合其原始设计或该设计的任何经批准变更。”此外，第820.100（b）（1）节规定：“如果由于制造工艺本身而可能发生与器械规范有偏差的情况，则需要制定书面程序来描述为确保符合规范而必需的任何工艺控制措施。”本节暗示，在产品、包装、器械或操作条件发生重大变化时，需要对工艺进行检查（重新验证）。

协会已经出版了许多被FDA视为可接受的验证方法。FDA对GMP合规性和工艺效能的验证是基于对每个公司的验证程序和数据的审查。

如果公司不能出示文件证明其所使用的工艺已被“验证”（即确定能够执行其预期功能），则调查员应当收集数据进行评估，以确定该工艺是否足以达到预期结果，即该工艺始终生产无菌器械。必须获得足够的数据，以便对灭菌器械的灭菌周期的微生物致死率进行适当的估计。应当参阅CP 7378.830A以获取评估工艺所需的数据清单。如果发现任何偏差，则应当以适用于其他GMP法规工艺缺陷的相同方式对该工艺进行处理和报告。灭菌领域的工艺偏差尤其重要，因为它们对成品器械的安全性及与规范的一致性有直接和关键的影响。

可表明灭菌操作可能无效的缺陷示例包括：

1.	不利的FDA实验室检查结果，即违规样本与经验证的违规检查分析样本；

2.	由于未通过USP无菌试验而导致制造商的大量批次被拒收的证据；

3.	灭菌器械的常见故障、周期故障和操作问题的记录；

4.	未能正确维护和校准仪器仪表并记录此类活动；

5.	 缺乏灭菌工艺周期的记录或缺乏器械无菌检测的记录（如果依靠USP成品测试）；

6.	无法控制成品无菌器械的标识、搬运和储存，以及无法控制等待进行无菌分析的批次（即被隔离或存储在受控仓库内）。可以移动根据801.150（e）标记的隔离器械，但不得进行商业分销；

7.	操作器械的员工缺乏有关工艺控制和测量要求的足够知识；

8.	制造商不遵守自己的灭菌器械程序；

9.	没有规定灭菌工艺设计的规范。

在确定制造商的灭菌工艺缺陷之前，应当联系具有灭菌器械方面的特殊专业知识的FDA总部人员。

- 特定GMP法规部门的应用

调查员应当判断是否需要条件、控制措施和程序以满足GMP的意图。除了覆盖以下各方面外，为确保检查覆盖各个方面，调查员应当审查CP7378.830A，并尽可能彻底完成该通函的附件B。调查员应当涵盖GMP适用的所有领域，即使是那些不直接影响灭菌的领域。

- 组织（820.20）

820.3（n）将质量保证定义为“确保和验证用于制造成品器械的工艺质量可信度所需的所有活动”。此外，820.5规定“每个成品器械制造商应当制定和实施适用于制造的特定器械的质量保证计划”。

因此，无菌器械的制造商必须制定和正确实施质量保证计划，以确保成品器械不仅符合配置和性能规范，而且确保成品器械无菌。可通过符合以下条件的灭菌工艺实现这一结果：

a）适用于器械；

b）充分记录；以及

c）适当实施和控制。

制造商需要制定和实施质量保证计划，其中包括质量保证审核、检验、测试和文件程序，以验证已建立和批准用于器械的方法、工艺、人员实践和设施是否得到适当执行和维护。应当规定责任和权限，并由上级管理层批准质量保证计划。此类组织也应当配备足够的人员，以确保820.20（a）规定的所有活动均得到执行。

质量保证计划应当规定预防措施，准确检测灭菌规范与实际结果之间的差异，并及时采取纠正措施。质量保证计划必须防止销售有证据表明存在不稳定性和发热（如果适用）的所有器械。

如果成品器械制造商委托合同实验室进行无菌检测，则承包商的活动将被视为成品器械制造商质量检查计划的延伸。如果成品器械制造商不能确保承包商以合适、正确和适当的方式进行无菌检测，则其可能违反820.20（a）（4）的规定。

- 人员（820.25）

第820.25（a）节规定，所有人员必须参加必要的培训，以充分履行分配给他们的职责。例如，进行以下灭菌操作的所有人员通常需要参加正式或在职培训：

a）安排灭菌器负载；

b）放置生物指示剂或剂量计；

c）管理灭菌之前和之后的包装和仓储；

d）校准和维护灭菌和环境控制设备系统；以及

e）作出接受和拒绝批次或批次需要重新灭菌的决定。

生产人员还必须接受卫生和清洁区域程序的培训，以确保满足灭菌规范。应当按照820.25提供和记录这些方面的指导。820.25（b）中列出的所有具体要求也适用。

- 建筑物（820.40）

第820.40节规定，建筑物应当采用合适的设计并包含足够的空间，以便进行充分的清洁、维护和其他必要的操作。

应当在“清洁”区域制造无菌器械，以便进行所有操作：组装、包装、储存、加工和检疫等。必须提供足够的空间，以便在适当的控制下进行这些操作，从而避免混合无菌和无菌器械。应当建造或改造建筑物，以防止害虫、鸟类和其他害虫的入侵和藏匿。应当提供数量充足的盥洗室和厕所，并与生产区域隔离。应避免废物堆积。生产区域不得用于存储或作为人员或材料运输的一般通道。

- 环境控制（820.46）

第820.46节规定，如果环境对产品的适用性产生不利影响，应加以控制。必须监测此类控制措施。无菌器械的主要生产区通常需要对环境进行控制，以尽量减少微生物和微粒污染的风险。然而，如果能够在包装之前对器械进行充分的清洁，则对环境的控制要求可能会降低。应当在清洁的条件下（如洁净室和层流工作台等）进行包装。

某些灭菌方法要求对器械进行“预处理”，预处理包括使器械经受特定时间的均匀温度和湿度条件，以改善灭菌效果。当灭菌工艺规定需要进行预处理时，必须制定控制环境和预处理过程的规范。

根据820.46和820.181的要求，制造商应当记录环境规范、维护这些规范的控制措施以及检查。

- 清洁和卫生（820.56）

在无菌器械的制造过程中，个体是微生物和颗粒污染的来源。应当根据820.56（a）提供换衣间和盥洗室设施，并保持干净和整洁的状态，以尽量减少微生物污染。它们应当与生产区隔离。

在适当情况下，应当制定主要制造和储存区域的清洁程序和时间表。其应当指明使用的清洁材料和方法、清洁的频率以及负责执行程序的个人。如未能提供适当的书面清洁程序和时间表，则将被视为违反820.56的要求。如果人员卫生或设备清洁度可能破坏灭菌工艺的有效性，则820.25和820.56的所有要求应适用。

- 器械（820.60和820.61）

必须根据820.60和820.61为灭菌工艺中使用的设备制定、记录和实施正式的维护和校准程序。调查员应当确定适用于所涉及器械的维护和校准要求。需要考虑的事项是量规、记录仪和测试设备等灭菌器具的适当维护和校准；包装密封设备的维护和调整；以及所有适当加工设备的清洁。

应当根据820.60设计器械，使其便于清洁，并防止异物、机油或机器润滑剂与部件、组件或成品器械接触。

不能充分清洁灭菌器可能会改变周期的有效性和可重复性。当使用ETO和蒸汽灭菌时，必须定期检查和清洁灭菌室，以确保气体、蒸汽、温度和湿度等的分布均匀，这可能受到堵塞或部分阻塞的排水沟、通风口或入口的影响。有缺陷的垫圈可能导致压力损失和灭菌剂损失。关于灭菌器械的校准、维护检查和调整结果，应当提供完整和准确的记录。

如果不可避免地制造残留物，则必须按照820.60（d）的规定提供从器械中清除此类不良物质的书面程序，且必须记录此类清除。例如，ETO残留物是一种制造材料残留物，必须清除或降低到安全水平。

ETO残留物及其两大反应产物乙二醇（ETG）和氯乙醇（ETCH）可能导致患者产生毒性反应。因此，《联邦公报》于1978年6月23日公布了“环氧乙烷、氯乙醇和乙二醇的建议最大残留限量和最大暴露水平”。它规定了药物和医疗器械的最大ETO残留量。（这些仅作为指导方针使用。）

当使用“过度灭菌”灭菌方法和/或重新消毒产品时，应当特别注意确保器械处于安全残留限量内。

制造商有责任为制造的产品设定ETO残留限量。如果制造商不遵循自己的规范，调查员应当记录制造商不遵守规范的原因。

制造商可以通过进行ETO残留监测来控制残留物，或通过对照研究来确保残留物充分消散至可接受的水平。

通常用于消除ETO残留物的一种方法是通风。可以通过对器械进行强制通气来加速通风。使用环境空气需要更长的通风时间。在任何情况下，需要控制温度、保持时间和空气流量。当采用加速通风时，可以在曝气室或通风室内控制这些条件。当使用环境通风时，无论采用何种方法，都应确定充足的通风时间。

对于那些仅基于剂量测定确定器械无菌的制造商，必须按照其准确性已得到和维护的主要标准定期检查物理/化学剂量计。

- 制造材料（820.20（A））

除了确保用于成品器械的部件和材料的接受和拒绝之外，器械制造商还必须确保制造材料的接受和拒绝。

820.20（a）（2）规定了制造材料的接受和拒绝。无菌器械制造所涉及的制造材料包括ETO、生物指示剂、孵育培养基和去离子水等。在适当情况下，必须对这些材料的特性、活性、完整性和纯度进行适当的检验和测试，否则必须确保材料符合规范。例如，当使用ETO时，制造商应当获得ETO气体符合纯度和混合规范的认证，或进行测试以确保这一点。

如果制造商根据生物指标确定器械无菌，则必须通过测试或分析证书来验证这些生物指示剂的性能。

当灭菌周期基于生物负载时，应当在适用的情况下提供原材料和部件上生物负载的控制和测试规范。搬运和储存操作必须符合这些规范。

- 制造规范和程序（820.100）

GMP的制造规范和程序部分规定，“应当制定、实施和控制书面制造规范和加工程序，以确保器械符合其原始设计或该设计的任何经批准变更”。制造商必须制定正式的程序来确定每个灭菌参数的性能和控制，以确保其能够并确实产生预期的结果。如果不能确保程序充分、适当、始终可重现和正确执行，则表明质量保证计划不合格和管理不到位。

必须为完整的灭菌操作制定规范，包括（如适用）预干燥停放时间、装载模式和生物指示器的位置等。

必须使用正式变更系统进行工艺、设备和质量检查文件的变更。

- 关键器械、制造规范和工艺（820.101）

如果器械是关键器械，则820.101的灭菌工艺和关键操作要求通常适用。（如果非关键器械进行灭菌，则灭菌工艺不能被称为关键操作，因为根据定义，关键操作仅适用于关键器械）。

- 再处理（820.115和820.116）

当某一批次需要重新灭菌时，820.115“器械或部件的再处理”适用。如果为关键器械，则820.116的规定适用。当进行重新灭菌时，应当将再处理的器械标识为重新灭菌，并保留记录。在重新灭菌之前，制造商必须确定再处理对器械及其附件和包装的影响。根据所使用的方法，重新灭菌可能导致气态杀菌剂和反应产物的过多残留、材料软化或龟裂、塑料变色或粘接或接合接头损坏。

- 标签（820.120）

必须采取充足的控制措施以保护标签的完整性，并防止标签混合。必须在将器械放入仓库之前校对标签，并在发货前再次检查，以确保标签上输入的所有器械数据是正确的。

- 器械包装（820.130）

包装特别重要。包装操作必须经过验证，且在发货前必须确保封口的完整性。应当证明包装适用于使用的灭菌方法和常规运输和储存方法。需要考虑的因素包括包装材料的渗透性和灭菌工艺的可能劣化。封口的设计必须确保在使用之前保持无菌性。包装规格至关重要，因为光洁度、厚度、成分和其他设计因素的差异可能极大地改变灭菌周期的有效性。未能为无菌器械提供适当的包装属于违反820.130的规定。质量检验必须确保包装符合灭菌周期合格时使用的包装规格，即配置和材料。必须记录检验和测试。

- 分销（820.150）

每个制造商必须制定成品无菌器械的仓库控制和分销的书面程序，以确保只分销获得发布批准的器械（820.150）。正在检疫的器械必须明确与已检疫的器械隔离。应当建立一个确保首先分销最早灭菌器械的系统，以实现最低限度的器械劣化。除体外诊断和人工晶状体外，目前还没有关于医疗器械有效期的要求。体外诊断器械标签法规CFR 809.10规定了体外诊断器械的有效期。

- 成品器械检查（820.160）

第820.160节规定，“在分销之前，应当检查每次生产运行和每个批次，并在必要时测试是否符合器械规范……器械检查、测试和发布的抽样计划应当基于可接受的统计理由”。

在发布产品以供分销之前，制造商必须建立所有无菌器械批次的数据。数据能够证明已经实现了批准的灭菌周期。没有要求在分销前测试被标记为无菌的器械或在测试时使用USP无菌检测。DSP无菌测试是裁判测试，不一定被视为USP或FDA的放行测试。

调查员不得试图强制要求制造商采用任何一种确定灭菌的方法，而应收集足够的数据，以便能够评估灭菌周期的微生物致死率以及逐批测试周期的方法。应当查阅CP 7378.830A以获取需要收集以供评估的数据清单。

目前行业用于评估每批经处理器械的灭菌周期微生物致死率的常见方法包括：

1.	接种产品（实际器械或充分代表最难消毒器械的对照器械）；

2.	生物指示剂；

3.	物理/化学剂量计；

4.	成品器械测试；以及

5.	周期参数值的评估。

在进行测试以确保灭菌周期微生物致死率的情况下，器械必须储存在隔离区或受控仓库中，直到测试完成并收到显示无菌的数据。可以移动根据801.150（e）标记的隔离器械，但不得进行商业分销。不满足检疫要求属于违反820.160的规定。

- 关键器械和成品器械检查（820.161）

当涉及关键器械时，指定个人必须在对所有验收记录和检验结果进行检查后按照820.161批准各批次的放行，以确保器械放行与放行标准一致。许多因素均可导致不稳定性，包括不恰当的工艺、不恰当或不适当的生物指示剂、包装损坏和包装改变等。必须调查所有未灭菌器械的报告以确定原因。如果公司未能妥善调查非灭菌案件、确定原因和记录调查案件，其将被视为违反820.161和820.198的规定。应当记录调查结果的记录，包括结论和后续行动。

- 器械控制记录（820.181）

除了820.181的一般要求外，器械控制记录还应当包括灭菌器规格和灭菌工艺，包括适用于灭菌方法的湿度、温度、压力、气体浓度、停留时间和输送机速度等值。应当建立设施清洁、员工服装和实践、环境、包装、标签和检疫等方面的规范和程序。应当有执行灭菌工艺的程序性说明，包括正确安排灭菌器负载、放置生物指示剂、识别无菌和无菌产品、包装和检疫。应当有ETO和其他气体材料等制造材料以及剂量计、介质和生物指示剂等监测设备的规格。应当有设备校准、图表和日志检查、无菌测定程序（如果使用）以及包装完整性检验和测试等方面的说明。

- 器械历史记录（820.184）

除了器械的制造历史外，器械历史记录还应当包括批号、灭菌日期和无菌检测结果。

当无菌器械是关键器械时，历史记录必须包括负责处理的人员的姓名和使用的器械、所有检验及检查、用于检查的方法和设备、日期以及检查人员的签名。

- 投诉文件（820.198）

对于所有器械（包括无菌器械），GMP在投诉文件中的应用是相同的。

- 参考文献

Pharmaceutical Manufacturers Association, "Current concepts for the Validation of Sterilization of Large Volume Parenterals," 1979

Association for the Advancement of Medical Instrumentation, "Guideline for Industrial Sterilization of Medical Devices" (Proposed), 1981

Association for the Advancement of Medical Instrumentation, “Production and Process Standards for Biological Indicators for Saturated Steam Sterilization Processes in the Hospital," 1979

Association for the Advancement of Medical Instrumentation, "Bier/Steam Vessel Standard," 1978

Association for the Advancement of Medical Instrumentation, "Bier/ETO Gas Standard," 1979

Association for the Advancement of Medical Instrumentation, "Process Control Guidelines for Radiation Sterilization of Medical Devices," 1978

Canadian Standards Association, "Sterility Assurance in Medical Products Manufactured and Steam Sterilized by Industry," Standard No. Z314.4

Canadian Standards Association, “Steam Sterilizers for Industry," Standard No. Z314.8

Health Industry Manufacturers Association, "Medical Device Sterilization Monographs," Report No. 78-4

Validation of Sterilization Systems. Report No. 78-4.1. June 1978

Sterilization Cycle Development. Report No. 78-4.2. June 1978

Microbial Control in the Manufacturing Environment. Report No. 78-4.3. June 1978

Biological and Chemical Indicators. Report No. 78-4.4. August 1978

Operator Training for Ethylene Oxide Sterilization Equipment. Report No. 78-4.5. August 1978

Operator Training for Steam Sterilization Equipment. Report’ No. 78-4.6. August 1979

Operator Training for Dry Heat Sterilization Equipment. Report No. 78-4.7. August 1979

Operator Training for Radiation Sterilization Equipment. Report No. 78-4.8. August 1979

Radiation Compatible Materials. Report No. 78-4.9. 1979

Contract Sterilization. Report No. 78-4.10. August 1979

Microbiological Methods for Assessment of Package Integrity. Report No. 78-4.11. June 1979

Parenteral Drug Association, "PDA Steam Sterilization Validation Monograph"

Parenteral Drug Association, "Validation of Aseptic Filling for Solution Drug Products," Technical Monograph. No. 2, 1980.

G. Briggs Phillips and William S. Miller, "Industrial Sterilization," Duke University Press, 1972

C. W. Bruch, "Guidelines for Sterilization of Intraocular Lenses by Manufacturer,” U. S. Department of Health, Education, and Welfare, 1976

Pharmaceutical Manufacturers Association, “Presentations for Validation of Sterile Manufacturing Process," Vol. I, March 1978, Vol. II, March 1979

SM43/23