医疗器械上市前申请自愿共识标准的合理使用

行业及美国食品药品管理局指南草案

指南草案

本指南仅用于征求公众意见。

文件发布于2014年5月13日。

如对指南草案有任何意见和建议，应在《联邦公报》发布指南草案的可用性通知后的90天内提交。电子意见请提交至http://www.regulations.gov，书面意见请提交至美国食品药品管理局的文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明《联邦公报》发布的可用性通知中列出的文档编号。

如果您对本文关于CDRH监管器械部分有任何疑问，请联系Scott Colburn（电话：301-796-6287），或发送电子邮件至scott.colburn@fda.hhs.gov ；或联系中心主任办公室（电话：301-796-5900）。

如果您对本文关于CBER监管器械部分有任何疑问，请联系交流、外联和发展办公室（OCOD）（电话：1-800-835-4709或301-827-1800）。

最终确定后，本文将取代于2007年9月17日发布的“行业及FDA工作人员指南：共识标准的认可与使用”

|  |  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- | --- |

前言

额外副本

CDRH

如有需要，可通过网络获取额外的副本。您可以通过发送电子邮件至CDRH - Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号（1770）。

CBER

如需指南文件单独硬拷贝，请提交书面请求至生物制品评价和研究中心（CBER）交流、外联和发展办公室（OCOD）（HFM-40）：美国马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室，邮编20852-1448；或者拨打电话1-800-835-4709或301-827-1800；或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或者通过网络获取，http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm。

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	范围	3

4.	共识标准的使用	4

4.1	FDA 3654表的使用：“510（k）标准数据报告”（标准数据报告表）	5

4.2	当标准发生变更时管理产品开发：过渡期	6

4.3	补充信息表	7

4.4	FDA认可共识标准的符合标准声明的使用	8

4.5	FDA对符合标准声明的审核	10

4.6	共识标准无法良好适于未提交基础数据的符合标准声明	10

5.	承诺声明	11

6.	共识标准的局限性	11

医疗器械上市前申请自愿共识标准的合理使用

行业及美国食品药品管理局指南草案

最终确定以后，本指南将代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法符合适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

- 1.	引言

美国食品药品管理局 （FDA）制定本草案的目的在于，为行业和FDA审核人提供关于在准备及评估医疗器械上市前申请期间合理使用国家及国际自愿共识标准1（指共识标准）的指南。

在最终确定以后，本指南将取代于2007年9月17日发布的“行业及FDA工作人员指南：共识标准的认可与合理使用”。关于指南的认可程序，可见于下列指南文件：共识标准认可的常见问答（2007年9月17日）和CDRH标准操作程序：候选共识标准认可的识别与评估（2007年9月17日）。

本指南草案中所有超链接材料的网页地址可见于文末的参考列表。

FDA指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性。相反，除非引用具体法规或法令要求，否则仅用于表述FDA对于某个问题看法的指南应仅被视为建议。

1	OMB 通告号 A-119，已修订：联邦参与自愿共识标准的制定与使用以及合规评定活动，1998年2月10日。

FDA指南中的“应当”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 2.	背景

自愿共识标准可作为行业与FDA工作人员的宝贵资源。共识标准的使用可以提高可预测性、促进上市前审核的合理化、提出明确的监管期望，以及推进安全且有效的医疗产品的市场准入。共识标准提供了一种对于器械安全性和有效性的某些方面获得一致同意的方法，比如测试方法、通过/失败绩效标准，以及处理问题，比如风险管理及可用性的过程。而且，共识标准还能促进国际协调一致。数十年来，FDA已将支持和依赖共识标准的制定与使用作为支持其保护和促进公众健康的使命。

1996年，美国国会通过了《国家技术转让与促进法》（NTTAA）（《公法》，104-113），其中编入了之前在20世纪70年代已多次发布的行政管理和预算办公室（OMB）的指令（OMB 第A-119通告，联邦参与自愿共识标准的制定与使用以及合规评定活动）NTTAA和OMB第A-119号通告确立了联邦政府对于通过指导FDA使用与政府独特标准一致的自愿共识标准而改善行政部门内部管理情况的政策，但其中与法律不符或不切实际的自愿共识标准不包含在这一范畴之内。2

此外，国会还把颁布了1997年《美国食品药品管理局现代化法案》（《公法》，105-115）。FDAMA通过加入了第514（c）节，21 U.S.C. 360d（c），而对《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）进行了修订。新添加的条款规定：

（1）（A）除在本节下建立一项绩效标准外，FDA应通过在《联邦公报》发布公告的方式，认可所有或部分由获得国家或国际认可的标准制定组织所制定的适当标准，而且相关人员可以就此标准提交符合标准声明，以符合上市前申请的要求或本章下的要求或这些标准适用的其他章节下的要求。

（B）如果一个人选择使用FDA根据（A）分段所认可的标准以符合其中所规定的要求，此人应向FDA提交一份符合标准声明，以证明器械符合该标准的要求。另外，一个人也可以选择使用除根据（A）分段认可的标准所要求的数据外的数据，或者信息，以符合本章中与器械相关的任何要求。

2	公法104-113, 110 Stat. 775, 783，§ 12（d）（1996年3月7日）。

3	根据FD&C法案第1003（d）节，21 U.S.C. 393（d），以及卫生与公众服务部部长（部长）对食品和药品专员的授权，FD&C法案中第514（c）节所提到的“部长”已经变更为“FDA”。

（2）如果FDA认为标准不再适用于符合本章中器械相关的要求，可通过在《联邦公报》中发布通知的方式撤销对标准的认可。

（3）（A）从属于（B）分段，FDA应接受表明一种器械符合根据第（1）条所认可标准要求的符合标准声明，除非FDA发现存在下列情况——

（i） 所提交用于支持该声明的数据或信息没有证明器械符合符合标准声明中所述标准的要求；或者

（ii）符合标准声明中所述的标准不适用于审核中的特殊器械。

（B）FDA可以在任何时候要求依赖这些数据或信息的人提交关于根据第（1）条所认可标准的符合标准声明。

（C）在FDA对器械进行分类或予以批准的日期后，提交关于根据第（1）条所认可标准的符合标准声明的人应保留这些可证明器械符合标准要求的信息和数据两年的时间，或者等于或超出器械使用寿命时间期限，以时间较长的为准。

FD&C 法案第514（c）节中的“认可”一词指的是FDA确认标准适用于医疗器械制造商关于符合FD&C法案相关标准的合规声明，其中包括上市前申请的要求。

本指南所提到的“FDA认可共识标准”为，经FDA根据FD&C法案第514（c）节的要求在《联邦公报》中发布公告表示认可的共识标准。关于当前FDA认可公示标准清单，可见于FDA认可共识标准数据库网站。

使用共识标准以符合上市前申请的要求能够促进上市前审核过的进行，即根据《公共卫生服务（PHS）法》第351节由CBER负责作为生物制品监管器械的上市前通知（510（k））、重新分类请求、试验性器械豁免申请（IDE）、上市前批准申请（PMA）、产品开发计划（PDP）、人道主义器械豁免申请（HDE）或试验性新药（IND）申请和生物制品许可申请（BLA），但是在大多数情况下，这些标准仅符合部分要求。此外，提交人也可以选择遵照适用的共识标准或以另一种方式解决与批准或同意相关的问题。4无论提交人最终就共识标准的使用作出何种决策，提交人应确保他们的上市前提交材料中包含FD&C法案及其实施规章所要求的所有信息。

- 3.	范围

4	在本指南草案中，“提交人”可以指510（k）申请的持有人、制造商或申办方。

本指南介绍了上市前提交材料中FDA认可以及不认可共识标准的合理使用与记录相关的问题，以及FDA的工作人员计划在审核过程中是如何计划依靠共识标准而做出决定的。本指南提供了关于涉及医疗器械上市前提交材料共识标准的合理使用的监管框架、政策和实践的进一步说明与解释。

根据FD&C法案第514（c）节，符合FDA认可共识标准的规定可以符合除上市前提交材料要求以外的要求，这一点在本指南中并无提及。另外，本指南也未解决特殊上市前提交材料所要求的具体内容。因此，本指南并为说明法规中作为参（IBR）而引入的共识标准（例如，助听装置、专业人员及患者标签，21 CFR 801.420（c）（4））。欲了解额外信息，请参阅参考数据库中的标准。

- 4.	共识标准的使用

本节讨论了合理使用经认可及未经认可的共识标准的程序、使用共识标准的限制要求，以及上市前提交材料所要求的FDA认可共识标准的符合标准声明的内容。

一般而言，使用共识标准对于医疗器械上市前提交材料而言并不是一个强制性的要求。5制造商可以选择依靠适用的共识标准，或者也可以选择以可另一种方式解决与批准或同意相关的问题。如下文所述，如果制造商选择根据FD&C法案第514（c）（1）（B）条的要求提交FDA认可共识标准的符合标准声明，则该声明必须真实准确。6

对于行业及FDA的审核人而言，意识到使用共识标准通常只是上市前提交材料的一部分是非常重要的。就其自身而言，提交人使用共识标准可能不会为监管决策提供充足的依据；例如，特定器械可能会引发安全和/或疗效问题，而这些问题无法通过任何FDA认可共识标准解决，或者特定的FDA规章可能会要求提供除FDA认可共识标准所提供信息以外的额外信息。换句话说，即使上市前提交材料可以恰当地证明器械符合一项或多项共识标准的时候，但是这些符合标准可能并不能符合FD&C法案机器实施规章对于产品在美国上市或进行试验的所有要求。FDA会对所有的提交材料进行评估以确定其中是否包含所有必要信息，以及是否符合产品在美国上市或进行试验的所有要求。

FDA在上市前提交材料方面的经验表明，提交人并不总能够合理地使用共识标准。比如说，提交人可能会选择一种未获得FDA认可的共识标准的版本，或者可能不会符合——并非所有——FDA认可的特殊共识标准的某些方面的要求7。此外，提交人有时候会试图使用不适用于特殊类型器械或所实施测试的共识标准。当提交人未合理使用共识标准的时候，审核人员有必要要求提交人提交额外信息以解决计划解决的问题。

5	没有例外情况，比如说，当共识标准作为参考而被引入到法规中的时候。

6	根据FD&C法案第301（x）条，21 U.S.C. 331（x），根据FD&C法案第514（c）条提交的符合标准声明是禁止伪造的。

在上市前审核过程中，共识标准的合理使用可以有效地证明器械安全性、有效性或实质等同性等个别方面。在这种情况下，共识标准的使用通常会减少提交人需提交文件的数量，而且可能会缩短FDA的审核时间。

在上市前审核过程中，共识标准的两种合理使用方法包括：根据FD&C法案第514（c）（1）（B）条的规定提交符合标准声明，以及一般性使用。

当提交人证明其器械符合FDA认可共识标准的所有要求（不适用的要求除外）时，可以使用FDA 认可共识标准的符合标准声明。在符合标准声明中，提交人所提交的信息不可以偏离FDA认可共识标准。

共识标准在上市前提交材料中的一般性使用是指提交人选择在整体或部分上遵守共识标准但不提交符合标准声明的情况。如果提交人选择依赖为经FDA根据FD&C法案第514节第（c）（1）（A）条认可的共识标准，或者提交人已经偏离了FDA认可共识标准，在这些情况下，提交人可以选择不提交符合标准声明。选择共识标准的一般性使用的原因各有不同，但是其中可能包括：（1）制造商未选择使用未经认可的共识标准（例如，因为没有FDA认可共识标准适用于其器械类型）；或者（2）制造商已经更改了FDA认可共识标准方法以适用于其对器械进行测试的目的。

- 4.1	FDA 3654表的使用：“510（k）标准数据报告”（标准数据报告表）

参考任何共识标准的上市前通知的提交人同时提交一份完整的510（k）（FDA表3654）标准数据报告，以作为他们提交材料的一部分。

标准数据报告表旨在帮助FDA工作人员了解，提交人已在医疗器械的审核与评估所提交的信息是否可作为实质性等同文件的支持资料时已使用共识标准。

为减少审核提交材料过程中的额外信息要求，提交人在提交下列表格时应提供下列说明信息：

•	通过其完整标题准确识别共识标准，在适当的情况下，包括任何行相关修订及勘误，以及确认其是否获得FDA的认可。

7	FDA认可共识标准的特殊版本，而且所认可的版本可能并不总是现行版本。

- 对于FDA认可共识标准，请说明补充信息表（SIS），包括认可范围，是如何引入到标准的使用当中的。

- 对于未经认可的标准，请说明标准是如何适用于医疗器械预期用途的。

•	如果共识标准中包含不同选项（例如，多种测试方法或路径证明符合标准），应提供所选选项的合理解释。

•	为测试总结报告中的任何偏差提供充分的合理解释。

•	为任何可能存在于测试器械和待上市器械之间的差异之处提供充分的合理解释。

•	对于未说明验收标准或建立终点的共识标准，同时提交关于所用验收标准的充分合理解释并提供一份测试总结报告。

- 4.2	当标准发生变更时管理产品开发：过渡期

由FDA和行业认识到了提高器械性能解决所注明安全问题的需求，共识标准可能会成为一种障碍，或者需要更新以反映当前的知识水平。FDA认为，如果提交人不了解新器械的发展道路，FDA对现有共识标准的一种更新版本的认可，或者对一种不同共识标准的认可，在不采用任何方法管理这种过渡的情况下，FDA的做法会导致产品开发的延期。

对认可某种更新的共识标准可能会要求提供一段过渡期，以便于提交人能够实现从一种版本的共识标准到另一种版本的全面过渡。在过渡期中，提交人可以在准备使用同样的新版共识标准的同时继续使用共识标准的早期版本并作出重大变更。在大多数情况下，对于垂直共识标准而言，共识标准的更新版本可能会在最小干扰的情况下实施，因为行业及FDA已经合作致力于标准制定程序以更新共识标准；同样地，这些标准通常不需要过渡期。然而，在共识标准是协调的、复杂的和/或综合的情况下，FDA在于行业人士协商后认为还是需要过渡期的，其目的是确保向新共识标准的顺利过渡。过渡期可以允许提交人继续当前的产品开发及测试过程，而不需要进行额外的测试，因为共识标准的新版本已经发布并已获得认可。

如果已经确定，则在认可新共识标准应同时列于SIS中。过渡期代表着FDA对于大多数器械制造商根据受变更及他们的预期开发周期影响的器械类型过渡到新标准的合理时间器械的最佳预估。过渡期将见于“认可范围”一节，而且将提供现行共识标准的名称、新的共识标准的名称，以及过渡期的期满日期。过渡期声明的示例如下：

“FDA对于[现行共识标准的完整名称]的认可将由[新版共识标准的完整名称]所取代。在[年/月/日]之前，FDA将接受支持上市前提交材料相对[现行共识标准的完整名称]的符合标准声明。在该过渡期之后，[现行共识标准的完整名称]的符合标准声明将不被接受。”

过渡期结束后，FDA将根据FD&C法案第514（c）（2）条的规定撤销对过期的的共识标准的认可。

提交人应经常核实FDA认可共识标准数据库，以确保他们新的上市前提交材料使用了适当版本的共识标准。如果提交材料是在过渡期后提交至FDA的，如SIS所述，FDA将使用现行的FDA认可共识标准进行测试。早期废弃版本的共识标准的符合标准声明将逐渐不再被接受。如果提交人没有引用现行版本的共识标准，而且提交材料中的数据和信息没有完全解决相关问题，FDA可以要求提交额外的数据或信息已作为提交材料的支持材料。提交人应在过渡期期满之前符合共识标准的新FDA认可版本的要求。

FDA重视并鼓励与提交人在早期进行互动，已确保在提交器械上市前申请之前解决科学问题。如果FDA已经与提交人进行过早期互动，那么已获得认可的共识标准已用于支持器械获得上市许可/批准，而新版本的共识标准或不同的共识标准将在提交材料之前或者在审核过程期间获得认可，FDA可以允许提交人在过渡期后使用之前经认可的共识标准。

通常情况下，如果在新共识标准或现有共识标准的更新版本获得认可时提交材料正接受审核，FDA将继续根据之前的认可共识标准完成审核。然而，如果已知的安全问题时通过新的或更新的共识标准解决的，对于正在审核中的提交材料，FDA可能会要求提交人符合部分新的或更新共识标准的要求，尤其是可用于解决安全问题或提供能解决该问题信息和数据的部分。

- 4.3	补充信息表

FDA编制了补充信息表（SIS）作为确认FDA认可共识标准是否适用于审核中医疗器械的工具。每一项FDA认可共识标准都伴随有一份独一无二的SIS，该表提供了关于下列一般话题的信息：

•	FDA对于共识标准的认可范围；

•	标准适用的器械类型或器械类别；

•	如果适用的话，过渡期；以及

•	相关指南。

当考虑使用FDA认可共识标准时，提交人应检查SIS，该表可通过FDA认可共识标准数据库获取。SIS的使用应帮助提交人合理地使用FDA认可共识标准并遵守其要求。

- 4.4	FDA认可共识标准的符合标准声明的使用

FDA认可共识标准的符合标准声明的用途在于，使用该合规性符合某些上市前要求并减少需向FDA提交的支持性数据和信息的数量。因此，根据FD&C法案第514节第（c）（1）（B）条的规定，选择依赖FDA认可共识标准以符合上市前批准要求的提交人必须在提交材料时阐明其器械符合FDA认可共识标准的要求，这样FDA就可以在审核中确定提交材料是否符合适用的上市前要求。FDA希望能实施共识标准所要求的所有必要的测试，并且在提交上市前资料前符合共识标准的要求。为证明符合FDA认可共识标准的要求，提交人必须提交一份符合标准声明（见FD&C法案第514节第（c）（1）（B）条）。

通过使用符合标准声明，行业可以避免提交用于证明符合标准的基础数据。共识标准的使用可以帮助简化关于器械安全性和有效性评估某些方面的上市前审核并增加一致性。但是，提交人对共识标准的不当使用可能会导致其未提供关于审核中器械的有意义的、充分的信息，而且这种情况会阻碍，而非促进FDA对提交材料的审核。FDA正在提供额外的说明，已加强在上市前提交材料中对共识标准的有效使用。

如果提交人计划提交一份FDA认可共识标准的符合标准声明，提交人应使用共识标准评估医疗器械安全性、有效性或实质等同性的某些方面，以符合上市前提交材料的要求（见FD&C法案第514节第（c）（1）（B）条）。提交人可以提交器械SIS中未列出的FDA认可共识标准的符合标准声明，审核决策将决定FDA认可共识标准的符合标准声明是否适用于该器械。为允许进行恰当的评估，提交人应合理说明共识标准适用于所述器械的原因。

通过符合标准声明，提交人可以证明器械符合FDA认可共识标准的所有要求，其中已确定的不适用标准除外。因此，符合标准声明应说明器械符合所有要求并确认所有不适用的要求。关于每一项不适用的要求，应恰当说明其不使用的合理原因（例如，测试方法特定于不锈钢而提交人的器械是由镍钛合金制造而成）。此外，使用 FDA认可共识标准的提交材料中应包含一份符合标准声明。

有时候，有必要提交FDA认可共识标准以支持器械性能和/或声明。如果提交人偏离了FDA认可共识标准的要求，则不应使用符合标准声明。偏离FDA认可共识标准的提交人应识别所用的共识标准，识别偏离部分（就510（k）申请而言，提交人应使用FDA的3654表确定共识标准及偏离部分），而且应在提交材料中随附适当的基础数据，以支持标准的合理使用。

为支持FDA认可共识标准的符合标准声明，FDA建议对成品器械进行测试。8如果测试器械与提交人计划上市的成品器械不同，提交人应提供测试结果适用于成品器械的科学原因。在这种情况下，FDA建议提交人在开始测试之前咨询适当的FDA审核部门。

提交人可能会自行根据符合标准声明进行测试及分析，或者由第三方进行，比如测试实验室或认证机构。如果提交人使用第三方，则应提供每一个涉及确定器械是否符合适当的FDA认可共识标准的测试实验室或认证机构的名称和地址，并且参考这些机构的评定情况。

尽管符合标准声明可能不需要随附测试数据，但是FDA可以在任何时间要求依赖数据和信息的提交人提供FDA认可共识标准的符合标准声明（见FD&C法案第514节第（c）（3）（B）条）。然而，这仅可在发生在如第4.5节和第4.6节所述的某些情况下。提交人必须保存所有记录，包括证明符合FDA认可共识标准要求的数据和信息，无论是否根据第三方或室内测试，直至器械获得批准或同意后的两年或器械的预期设计寿命，以时间较长的为准（见FD&C法案第 514节第（c）（3）（C）条）。这些记录为器械设计史档案的一部分，而且受根据21 CFR 820.180所进行检查的管辖。

根据FD&C法案第301节第（x）条，21 U.S.C. 331（x），篡改FDA认可共识标准的符合标准声明是不被允许的。对于一种器械而言，如果其FDA认可共识标准的符合标准声明遭篡改，或并非在所有方面符合该标准的要求，则根据FD&C法案第501节第（e）（2）条规定（21 U.S.C. 351（e）（2））将被视为次品。而且，故意或非故意地提交错误报告——包括符合标准声明——以获得器械同意或批准的行为是FD&C法案第301节第（q）（2）条（21 U.S.C. 331（q）（2））所禁止的。

8	在21 CFR 820.3（l）中，“成品器械”指任何适于使用或能够发挥功能器械或器械的附件，无论其是否已包装、贴有标签或已完成杀菌消毒过程。

- 4.5	FDA对符合标准声明的审核

如果FDA认可共识标准描述了一种测试方法而不包含特定的性能限制或通过/失败标准，提交人应在其向FDA递交的上市前提交材料中提供测试结果。如果FDA认可共识标准中包含性能限制或测试标准，FDA将很有可能会要求提交与上市前提交材料中所引用的特定共识标准相关的数据。

然而，在某些情况下，FDA对于符合标准声明是否能解决审核中器械的合规性存在特殊担忧。如果提交人声明符合FDA认可共识标准的要求，但是提交材料中的信息却引发了关于合规范围的问题，则FDA可能会要求提交基础9数据，以用于评估器械相对于共识标准的性能。

- 4.6	共识标准无法良好适于未提交基础数据的符合标准声明

并不是所有的FDA认可共识标准都适用于未提交基础数据的符合标准声明。有些FDA认可共识标准虽然可用于上市前程序，但是对于FDA确定其是否符合适用的共识标准而且，这些标准会太过于普遍和宽泛，除非FDA也对基础数据进行了审核（比如说，一致或过程导向或具备适用于器械类型和安全问题广阔范围指导方针的标准）。因此，这些共识标准通常不会列出所有必要性能测试的详细验收限制/标准。如果上市前提交材料中包含其所用共识标准的符合标准声明，FDA很可能会要求提交额外信息，包括测试结果。

同样地，描述了测试过程或指导方针但却未提供特所有必要测试的特定通过/失败标准的FDA认可共识标准通常不适用于未提交基础数据的符合标准声明。

许多共识标准都随附有共识标准（例如， IEC抵押10和特殊11标准，或者ISO 10993系列中的标准），其中都提供了特定器械类型测试的验收标准。如果获得FDA的认可，这些随附的共识标准可以适当地用于未提交基础数据的符合标准声明。

9	在本文中，基础数据是指用于支持符合标准声明的数据和/或信息。

10	IEC抵押标准的定义为，一种说明额外的医疗器械设备通用的基础安全及基本性能要求的标准；或者一种说明应对医疗器械设备特性，或一般标准中未全面覆盖的医疗电气系统的额外基础安全及基本性能要求的标准。见ANSI/AAMI ES60601-1:2005/（R） 2012和A1:2012，C1:2009/（R）2012和A2:2010/（R）2012（合并文本）：医疗电气设备——第1部分：基础安全和基本性能的一般要求（IEC 60601-1:2005, MOD）。

11	IEC特殊标准的定义为，一种说明应对一般标准中未涵盖的特殊医疗电气设备特性的额外基本安全及基本性能的标准（见脚注10的引用）。

- 5.	承诺声明

在本指南中，承诺声明的定义为，提交人在其中注明器械在提交上市前资料之时尚不符合共识标准的要求，但将在上市前符合共识标准要求的声明。通常情况下，承诺声明应随器械在获得FDA的同意或批准日期后确定符合标准之前不会上市的声明一同提交。FDA认为，使用注明未来符合共识标准要求的承诺声明不适用于作为上市前提交材料的支持材料。如果提交人依赖于共识标准作为上市前提交材料的支持材料，FDA期望其在提交材料之前符合共识标准的要求。

- 6.	共识标准的局限性

特定器械可能会引起并非由共识标准解决的问题。比如说，有些器械的提交材料可能会要求动物试验的数据或FDA认可共识标准中未说明的临床数据。在其他情况下，提交材料中还可能包含适用于器械的其他要求（例如，21 CFR 第1010 – 1050部分的FDA的 电气产品性能标准）。当提交材料中包含提交人相对于一项或多项FDA认可共识标准的符合标准声明时，FDA会对上市前提交材料进行审核以确保符合标准声明适用，以及上市前提交材料中包含FDA用于评估器械安全性和有效性以及510（k）情况下实质等同性所需的所有必要信息。

重要的时，要注意共识标准和FDA认可共识标准要求和/或所引用的其他规范要求参考并不优先于现有的FDA法律和法规。如果这些要求中存在冲突，必须符合FDA的法定和监管要求。

参考文献列表

1.	OMB通函编号A-119，自愿共识标准和一致性评估活动的开发和使用中的联邦政府参与修订版，1998年2月10日。请参见：http://www.ni st.gov/standardsgov/omba119.cfm

2.	行业和FDA员工指南；共识标准的认可和使用（2007年9月17日）。请参见：http://fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm077274.htm

3.	关于共识标准认可的常见问题（2007年9月17日）请参见：http://fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm074973.htm

4.	用于鉴别和评价候选者共识标准认可的CDRH标准操作程序（2007年9月17日）请参见：http://fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm077 307.htm

5.	FDA认可的共识标准数据库。请参见：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

6.	参考数据库合并的标准，美国国家标准与技术研究院。请参见：http://standards.gov/sibr/query/index.cfm

7.	510(k)s标准数据报告，请参见：http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/default.htm