自2011年3月21日起，本文件中题为“一份申请中捆绑多个器械”的第V节已被题为“一份提交中捆绑多个器械或多个适应症”的新指导性文件所取代。

自2006年4月28日起，本文件的第II C节已被载于http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089612.pdf的文件所取代。

评估用户费用：PMA补充申请定义、模块化PMA费用、BLA和功效补充申请定义、一份申请中捆绑多个器械以及组合产品的费用；行业和FDA指南。

文件发布日期：2003年2月25日

美国卫生与公众服务部

美国食品药品管理局

器械和辐射健康中心（CDRH）

生物制品评估和研究中心（CBER）

序言

公众意见：

你可以随时向该机构提交书面意见和建议，供其审议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。在提交意见时，请使用案卷号03D-0062。在下一次修订或更新文件之前，机构可能不就意见采取行动。

有关本指南的使用或解释的问题，请致电（301）594-1190或发送电子邮件至jrl@cdrh.fda.gov与Joanne R. Less博士（CDRH）联系或致电（301）827-0373或发送电子邮件至yetter@cber.fda.gov. 与Robert Yetter博士（CBER）联系。此外，第VII节给出了解决本指南中具体主题的联系人。

额外副本

可从互联网上获取额外副本：http://www.fda.gov/cdrh/mdufma/guidance/1201.pdf 。你还可以通过传真机接收本文件，请使用按键式电话致电CDRH 资源索取自动回传系统，电话800-899-0381或301-827-0111。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1键订购文件。输入文件编号1201，后跟井号（＃）。按照剩余的语音提示完成你的请求。

目录

I.	引言	1

II.	PMA补充申请定义	2

A.	小组追踪补充申请3	3

B.	180天补充申请	4

C.	即时补充申请	5

III.	模块化PMA	6

IV.	生物制品许可证申请和补充申请	7

V.	一份申请中捆绑多个器械	8

VI.	组合产品的费用	10

VII.	问题？	11

附录	12

评估用户费用：PMA补充申请定义、模块化PMA费用、BLA和功效补充申请定义、一份申请中捆绑多个器械以及组合产品的费用；行业和FDA指南

本文件旨在提供指导意见。它代表该机构关于这一主题的最新意见。它不赋予任何人任何权利，也不对美国食品药品管理局（FDA）或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。

- I.	引言

2002年《医疗器械用户费用和现代化法案》（MDUFMA）（P.L. 107-250）修订了《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案），为美国食品药品管理局（FDA）提供了新的职责、资源和挑战。MDUFMA的一个特别重要的规定是允许FDA对某些上市前审查（即上市前批准申请、上市前报告、补充申请、上市前通知、生物制剂许可证申请和功效补充申请，更详细的讨论见下文），包括2002年10月1日或之后收到的申请征收用户费用。2003年2月20日授予了拨款，从而允许该机构立即开始征收医疗器械申请费用。

FDA最近建立了一个公开案卷，以获得关于实施MDUFMA的意见。（案卷编号02N-0534）该机构设立此案卷是旨在为所有相关人士提供就MDUFMA的各项规定提供信息和分享意见的机会。然而，FDA正在发布和实施第1级文件，因为该机构必须立即提供指导，以帮助行业确定适用的申请费用。FDA打算审查其收到的所有评论，并发布新的指南以征集公众意见。同时，在发布新的最终指南之前，本文件将具有法律效力。该机构致力于获得关于实施MDUFMA的意见，并鼓励其利益相关者通过评论本指南和其他MDUFMA规定来参与此过程。

- II.	PMA补充申请定义

按照MDUFMA，以下类型的上市前批准申请（PMA）都需缴纳审查费：

- 原始PMA

- 上市前报告（PMR）

- 产品开发协议（PDP）

- 小组追踪补充申请

- 180天补充申请

- 即时补充申请

在2003财政年度，申请人提交原始PMA / PMR / PDP或小组追踪补充申请的费用为154,000美元。180天补充申请的审查费用为33,110美元，即时补充申请的审查费用为11,088.1美元。1

需要注意，没有与以下类型的申请相关的费用，因此本文件中没有讨论：

- 30天通知

- 135天补充申请

- 特别PMA 补充申请——受影响的变更

- 特快PMA补充申请

- PMA年度报告2

由于上述三种类型PMA补充申请的审查费用各不相同，该机构正在提供该方面的信息，以协助行业确定变更已批准第三类器械所需提交的适用类型的补充申请以及相关费用。

在作出是否补充原始PMA或提交原始PMA以进行已批准器械的特定变更的决定时，申请人应当确定提交用于支持原始PMA的临床前和临床数据是否仍然能证明修改器械的安全性和有效性（S＆E）。通常情况下，如果需要全新的临床前和临床数据来确保修改器械的S＆E，则申办方应当提交新的原始PMA，因为我们本质上是处理新的器械。然而，如果申办方可以依靠原始的临床前测试，并且仅需要新的临床数据来证明修改的S＆E，则可以提交补充申请以进行变更。同样地，如果申办方可以依靠原始申请的临床资料，并且仅需要新的临床前测试来支持变更的S＆E，则可以提交补充申请。

1小企业可能有资格获得第一次PMA费用的豁免以及随后PMA、PMR和补充申请的较低费用。有关确定申请人是否符合小企业豁免资格的详细程序，请访问FDA网站http://www.fda.gov/cdrh/mdufma/guidance/1204.pdf。

2此外，应该指出的是，没有与临床试验器械豁免申请（IDE）或人道主义器材豁免申请（HDE）相关的费用。

按照21 CFR 814.39（a）的规定，“如果影响到器械的安全性或有效性，在进行以下（但不限于）下列类型的变更时，需要提交PMA补充申请：

-	器械的新使用适应症。

-	标签变更。

-	使用不同的设施或器械制造、加工或包装器械。

-	灭菌程序的变更。

-	包装的变更。

-	器械性能或设计规范、电路、组件、成分、操作原理或物理布局的变更。

-	根据未经FDA批准的新的或修订的稳定性或灭菌检测方案获得的数据延长器械的有效期。”

该法案新增的第737节中定义了三种类型的PMA补充申请：小组追踪、180天和即时。下面我们提供了我们目前对这些术语的解释，以帮助制造商确定其提交资料的适当费用。

- A.	小组追踪补充申请3

在该法案第737（4）（B）节中，“小组追踪补充申请”被定义为：

“根据第515节批准的上市前申请或上市前报告的补充，其涉及器械设计或性能的重大变更或器械的新使用适应症，并通常需要临床数据来提供安全性和有效性的合理保证。”

3虽然补充申请可能被指定为小组追踪补充申请，但FDA并不一定将这些补充申请提交给咨询小组。如果补充申请符合小组追踪补充申请的定义，且变更属于第一类（即与原始的PMA器械相比，提出新的安全性和有效性问题），则FDA将申请提交给小组。随后具有相同变更的“仿造”器械也将被指定为小组追踪补充申请；然而，除非特定的申请提出可以通过小组审查得到最佳解决的问题，否则该机构不会将其提交给小组。（“仿造”器械被视为采用相同技术、用于相同适应症且标签包含与原来的“小组追踪”器械同样严格的警告和注意事项的器械。）小组追踪补充申请的费用是相同的，不管该机构是否将申请提交给小组。

PMA法规中没有定义术语“小组追踪补充申请”。然而，该法规确实描述了需要机构发布新安全性和有效性概要（SSED）的补充申请类型。根据21 CFR 814.39（c），需要遵守新SSED要求的补充申请包括：

“由于器械的新使用适应症以及器械性能或设计规范、电路、组件、成分、操作原理或物理布局出现重大变更或FDA另有要求时提交的补充申请。”

虽然法规的本节授权FDA酌情决定应提交的补充申请类型，但该机构传统上使用PMA法规的这一部分来定义何时需要提交小组追踪补充申请。因此，尽管该机构继续接收和审查利益相关方有关该问题的意见，但申请人应当在下列情况下提交小组追踪补充申请并支付相关费用：

•	新的使用适应症（即患者群体/疾病状态）；或

•	可能会显着影响临床结果的器械设计或性能的变更。

对于上述变更类型，通常需要进行新的临床试验来证明安全性和有效性的合理保证。

例如，对于经批准用于近视屈光性角膜切除术（PRK）以减少或消除近视的准分子激光系统，如果其希望扩大适应症以包括用于减少或消除近视的激光辅助原位角膜磨镶术（LASIK）治疗，则将需要提交小组追踪补充申请。类似地，对于经批准用于桥接移植的心室辅助器械（VAD），如果其希望适应症以包括替代治疗，则将需要提交小组追踪补充申请。在这两种情况下，都需要进行新的临床试验，以证明针对新适应症的安全性和有效性的合理保证。

- B.	180天补充申请

根据该法案第737（4）（C）节，“180天补充申请”被定义为：

“根据第515节批准的上市前申请或上市前报告的补充申请，其不属于小组追踪补充申请，且请求对组件、材料、设计、规格、软件、颜色添加剂和标签进行重大变更。”

FDA认为上述定义严密地描述了这种补充申请的当前审查实践，下面提供了更详细地阐述。因此，当该机构继续接收和审查利益相关方有关该问题的意见时，申请人应当就涉及以下的重大变更提交180天补充申请并支付相关费用：

- 操作原理；

- 控制机制；

- 器械设计或性能；

- 标签（例如，取消禁忌症）；或

- 新的测试要求或验收标准。

对于上述类型的变更，原始器械的临床数据必须仍然适用于修改的器械，以便通过180天补充申请提交变更请求。也就是说，证明修改器械的安全性和有效性的合理保证不需要进行新的临床试验或仅需要有限的临床数据。

例如，经批准用于缓解与良性前列腺增生（BPH）相关的症状的经尿道热消化系统。该器械最初被批准用于标准60分钟治疗。申请人后来提交了设计变更的补充申请，纳入28.5分钟的治疗。补充申请包括标签变更、软件文档和验证/验证数据。其中还包括了验证试验的临床资料，其显示该缩短的治疗方法将导致安全和有效的BPH治疗（也就是，与标准治疗方法相当）。在这种情况下，由于支持性临床资料在本质上是确证性的，因此通过180天补充申请进行器械变更。

- C.	即时补充申请

根据该法案第737（4）（D）节，“即时补充申请”被定义为：

“根据第515节批准的上市前申请或上市前报告的补充申请，其请求对器械进行微小的变更，例如器械设计、软件、制造、灭菌或标签的微小变更，且申请人已请求该机构批准召开会议或类似的论坛，以共同审查和确定补充申请的状态。”

我们在下面概述了我们目前用于确定“即时补充申请”是否适用于上述类型的相对较小变更（即设计、软件、制造、灭菌或标签）的审查做法。尽管该机构继续接收和审查利益相关方有关该问题的意见，但申请人应当在进行以下方面的微小变更时提交即时补充申请并支付相关费用：

- 器械设计，不包括上述180天补充申请项下的设计变更；

- 标签（即使用说明、警告或预防措施，但不包括禁忌症）；或

- 灭菌和包装。

对于上述变更，以下内容也应当是正确的：

- 有一个公认的测试方法、FDA认可的标准或指导性文件来解决变更的安全性和有效性；

- 不需要临床资料来证明变更的S＆E；

- 不需要对制造设施进行检查；以及

- FDA和申请人已经商定可以进行实时审查。

对于上述类型的变更，可以实时进行审查，因为不需要进行广泛的多学科审查。

通过即时补充申请审查的变更实例包括：1）心脏消融导管的微小设计修改（例如，新的长度、直径和曲线类型），以及2）注射凝胶的储存温度和呼气量变化。

应当继续通过30天通知提交可以仅通过质量体系要求充分评估的制造过程变更。如果通知不充分，则FDA将通知申请人需要提交135天补充申请，并根据21 CFR 814.39（f）描述变更所需的其它信息。4其他涉及器械修改的微小制造变更应当作为即时补充申请提交。

附录表1总结了有关小组追踪、180天和即时补充申请的所有上述信息。

有关支付上述费用的说明，请参阅《联邦公报》通知【出版待定】。

- III.	模块化PMA

MDUFMA第209节修改了法案第515（c）节，创建了PMA的模块化审查程序。新的第738（a）（1）（C）节规定，根据本新程序提交部分申请的申请人必须在提交该申请的第一部分后支付费用。因此，模块化申请的评估费用如下：

- 对于在2002年10月1日以前提交至少一个模块的模块化PMA，任何后续模块都不需要支付费用。

- 对于在2002年10月1日或之后提交第一个模块的模块化PMA，将在提交第一个模块时支付原始PMA的全部费用。

有关支付上述费用的说明，请参阅《联邦公报》通知【出版待定】。

4	有关30天通知和135天补充申请的指导，请参阅CDRH网站上题为“制造方法和过程变更的30天通知和135天PMA补充申请”的指南，网址：www.fda.gov/cdrh/modact/daypmasp.html。

- IV.	生物制品许可证申请和补充申请

根据MDUFMA，根据《公共卫生服务法案》（PHS法案）第351节、生物制品许可证申请（BLA）和BLA功效补充申请（BLS）提交的器械申请应当缴纳审查费用。在2003财政年度，提交原始BLA或BLA功效补充申请的申请人将支付154,000美元的费用。

当申请人希望获得生物制品许可证时，其应提交BLA。当经许可申请人希望变更经许可的生物制品时，他/他必须按照21 CFR 601.12提交补充申请。法规的本节描述了需要在分销产品之前提交补充申请并获得批准的变更（事先批准补充申请[PAS]））、需要在产品分销至少30天之前提交补充申请的变更（受影响的变更[CBE- 30＆CBE]）以及需要在年度报告（AR）中描述的变更。功效补充申请是PAS的一个子集，下文中有所定义。应当注意，没有与以下类型的提交资料相关的费用，因此本文件中没有讨论

•	CBE

•	CBE-30s

•	AR

•	不满足疗效补充申请定义的PAS

根据该法案第737（4）（E）节，“功效补充申请”被定义为：

“根据《公共卫生服务法案》第351节批准且需要实质性临床资料的上市前申请（即BLA）的补充。”

将对原始申请和包含以下类型的临床数据以作为主要批准依据的功效补充申请的用户费用进行评估：

- 申请人明确或隐含地表示是充分和良好控制的试验的研究报告或文献报告。

为了评估用户费用，“临床数据”不包括仅用于修改标签以增加可改善产品安全使用的限制（例如，在标签中添加限制或警告）的数据。此外，仅基于等同性研究（内部测试与有限的外部测试）的BLA补充申请不被视为包含用于评估用户费用的临床数据。

对于以下所列类型的变更，通常需要使用实质性临床资料来证明产品与安全性或有效性有关的标识、强度、质量、纯度或效力的等同性。因此，尽管该机构继续接收和审查利益相关方有关该问题的意见，但申请人应当在下列情况下提交功效补充申请并支付相关费用：

- 新的使用适应症（例如患者人群/疾病状态）；

- 设计的重大变更；或

- 性能的重大变更。

例如，变更用于血液供体筛查的HIV检测试剂盒以包括额外的菌株或变更血液分析试剂以包括不同的原料来源（例如，从一种单克隆变为另一种单克隆）都需要实质性的临床数据以支持变更。因此，这些将被分类为功效补充申请，并且需要支付相关的用户费用。

附录表1包括上述信息的摘要。

- V.	一份申请中捆绑多个器械

在卫生和人类事务部部长随附用户费用立法发送向国会的信函中，FDA同意考虑在一份申请中捆绑多个器械是否适当，并就此问题征求利益相关者的意见。该机构打算制定关于这一问题的详细指导，并在制定过程中获得利益相关者的意见。然而，在收到意见和制定指导之前，该机构将提供一些指导原则来帮助行业制定上市前提交资料。以下提供的信息反映了目前FDA有关在一份上市前提交资料中捆绑多个器械的政策。

“捆绑”是指在一份上市前提交资料中包含多个器械或一个器械的多个使用适应症。为本讨论之目的，多个器械可以包括一种类属型器械的不同型号5或不同类属型的器械。目前，CDRH和CBER的审查实践允许许多情况下的捆绑。在确定应当在一份上市前提交资料中捆绑哪些器械或适应症时，该机构的主要考虑因素是该机构进行有效评估并及时作出决定的能力。将涉及不同科学和法规问题的多个器械捆绑在一起的申请的总审查时间取决于审查最慢的器械的审查时间。因此，审查部门有时要求提交者分离某些器械或用途，以便进行最有效的审查。直到最近，提交捆绑本应通过单独申请提交的器械的单独器械申请主要涉及与审查流程效率相关的管理问题。然而，根据MDUFMA，由于现在与某些提交资料相关的费用，在一份上市前提交资料中进行适当捆绑是非常重要的。6

5类属型器械在21 CFR 860.4（i）中被定义为“在目的、设计、材料、能源、功能或与安全性和有效性相关的任何其他功能方面没有显着差异且通过类似的监管控制措施足以提供安全性和有效性的合理保证的一组器械。”

6在2003财政年度，510（k）的费用为2,187美元。PMA（原始和补充）的费用列于本文件第二节中。

虽然FDA接收和审查利益相关方有关此问题的意见，并制定捆绑的详细指导，但提交者应当遵循以下一般原则：

1.	捆绑适用于涉及可以在一个机构的审查过程中最有效解决的科学和法规问题的器械。

2.	FDA不会为了收取额外的用户费用而将器械从上市前提交资料中“提取”出来。

3.	行业不得在上市前提交资料中不适当地组合器械以避免支付用户费用。

特别是：

- 通常情况下，将一个类属型的多个器械捆绑在一起的上市前提交资料是合适的。（例如，可以在一份510（k））中捆绑具有不同尺寸和配置的单腔皮下注射针）。如果导致最终决定延迟的问题仅影响捆绑器械的一部分，则提交者可以选择删除提交资料中的器械，并通过单独的申请重新提交。

- 当共同使用过个器械以实现治疗或诊断目的时，捆绑不同类属型的器械是合适的。这种性质的上市前提交资料包括便利套件、器械系统、配备附件的器械、辅助部件或外围器械。（例如，核整体扫描仪和核扫描床可以捆绑在一起）

- 在某些情况下，提交者可以在一份510（k）中捆绑多个使用适应症。然而，应当注意，在多个使用适应症与一种器械相关联的情况下，最好通过单独的510（k）解决由特定适应症产生的问题。例如，可以通过单独的510（k）更有效地审查具有新使用适应症（即，合法销售且上市前通知已获批准的器械的标签中未包括的用途）的多用途器械。此外，在多种医疗专业中使用的器械需要不同部门的审查，因此通常需要单独提交。

- 捆绑通常不适用于需要进行上市前批准的第三类器械的多个使用适应症，因为此类器械的每个适应症通常由需要大量审查资源的临床研究支持。在一份提交资料中捆绑PMA和510（k）器械也是合适的。

- 如果可以在一个机构的审查过程对各器械变更的影响进行有效评估，则在变更影响同一类属型或不同类属型的器械时，可以提交一份申请。（例如，可以在一个申请中捆绑在动脉血液过滤器、氧合器和泵管等各种心肺旁路器械上使用的肝素涂层）。

体外诊断器械的捆绑：

•	捆绑属于同一分类组中的多个分析物或仪器或经认可的测试小组或概要文件或可以有效评估每个器械的多个器械通常是合适的。

- 当多份单独提交资料的重要部分包含大量相同的信息时，例如临床试验数据和下游处理信息等，捆绑共同使用以获得概要文件（例如为获得供者或患者的血型表型）的多种试剂是合适的。

- 当使用新的样本矩阵（例如头发）时，捆绑通常是不合适的。当使用相似的基质（例如血清和血浆）时，捆绑通常是合适的。

- 分类组之间的捆绑不得用于同类别首个分析物、同类别首个仪器或同类别首个分析物/仪器组合，除非是公认的测试小组或概要文件。（可以通过医疗保险和医疗补助服务中心的全国补偿范围书找到公认的测试小组或概要文件，包括脂质谱和肝功能测试等。）

- 题为“原始器械制造商的商业化数据以及自动分析仪的二级和通用试剂的数据”（见www.fda.gov/cdrh/ode/odecl950.html）的试剂更换政策将继续适用，这些相关变更可能不收取任何费用。

- VI.	组合产品的费用

包含器械部件的组合产品（即药物器械或生物器械产品）将需要支付与产品上市前批准、许可或许可证所需的申请相关的费用。例如，根据PMA管制的生物器械或药物器械组合产品将需要根据MDUFMA支付PMA费用，而需要510（k）的生物器械或药物器械组合产品将需要根据MDUFMA支付510（k）费用。如果生物部件符合器械的定义，则根据《PHS法案》第351节管制的生物器械产品将需要根据MDUFMA支付BLA费用。如果根据《PHS法案》第351节管制的其他生物器械组合产品或根据《联邦食品、药品和化妆品法案》第505（b）节管制的药物器械组合产品提交本法案第735节定义的人用药物申请，则应支付处方药用户费用。处方药用户费用可能包括申请和年度产品及设施费。www.fda.gov/cdrh/mdufma/guide/1204.pdf上提供了用于确定申请人或提交资料是否有资格获得MDUFMA规定的费用减免或免除的标准。有关确定申请人是否有资格获得处方药用户费用减免或免除的指导性文件，请参阅<http://www.fda.gov/cder/pdufa/>。

- VII.	问题？

联系以下人员解决问题：

- 有关PMA补充申请定义或模块化PMA的问题，请致电（301）594-1186与 CDRH PMA 工作人员联系；有关CBER审查的器械，请致电（301）827-0373与 Robert Yetter博士联系。

- 有关BLA和功效补充申请定义的问题，请拨打上述电话与 Robert Yetter博士联系。

- 有关捆绑的问题，请致电（301）594-1190与Robert Gatling联系。关于经CDRH审查的IVD的捆绑的问题，请致电（301）594-3084与医学博士Steve Gutman联系；有关CBER审查的IVD，请致电（301）827-0373与 Robert Yetter博士联系。

- 有关组合产品的问题，请致电（301）827-3390与组合产品办公室联系。

- 附录

PMA补充申请定义和BLA / BLS定义 - 当前政策

|  | 小组追踪补充申请 | 180天补充申请 | 即时补充申请 | 生物制品许可申请 功效补充申请（BLS功效） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定定义 | “……器械设计或性能的重大变更或器械的新使用适应症，并通常需要临床数据来提供安全性和有效性的合理保证。” | “……对组件、材料、设计、规格、软件、颜色添加剂和标签进行重大变更。” | “……例如器械设计、软件、制造、灭菌或标签的微小变更……” | “根据《公共卫生服务法案》第351节批准且需要实质性临床资料的上市前申请的补充。” |
| 当前政策 | 新的临床试验支持: - 新的使用适应症（即患者群体/疾病状态）；或 - 可能会显着影响临床结果的器械设计或性能的变更。 | 至多，需要验证性临床数据来支持涉及以下方面的重大变更： - 操作原理； - 控制机制； - 器械设计或性能； - 标签（例如，取消禁忌症）；或 - 新的测试要求或验收标准。 | 以下微小变更不需要临床数据或检查： - 器械设计；或 - 标签（不包括禁忌症）；或 - 灭菌和包装。 以下内容也应当是正确的： - 有一个公认的测试方法、FDA认可的标准或指导性文件；及 - FDA和申请人已经商定可以进行实时审查。 | 使用实质性临床数据来支持变更和证明产品与安全性或有效性有关的标识、强度、质量、纯度或效力的等同性： - 新的使用适应症（例如患者人群/疾病状态）； - 设计的重大变更；或 - 性能的重大变更。 |
| 费用（2003财政年度） | $154, 000 | $33,110 | $11,088 | $154,000 |