平衡接受上市前批准的器械的上市前和上市后数据收集

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布于2015年4月13日。

本文件草案发布于2014年4月23日。

有关本文件涉及的CDRH监管器械的问题，请联系中心主任办公室，电话301-796-5900。有关本文件涉及的CBER监管器械的问题，请联系CBER的交流、外联和发展办公室（OCOD），电话1-800-835-4709或240-402-7800。

|  |  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 生物制品评估和研究中心 |
| --- | --- | --- |

前言

公众意见

您可以在任何时间通过http://www.regulations.gov向本机构提交电子意见与建议。书面意见请提交至美国食品药品管理局文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明文档编号FDA-2014-D-0090。在本机构发布于下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。

额外副本

CDRH

额外副本可于以下网址获得：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm。您还可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov以请求一份电子副本。使用文件编号1833识别您请求的指南。

CBER

额外副本可于以下网址获得：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm或通过书面申请：

生物制品评价和研究中心

沟通、外联和发展办公室（OCOD）

10903 New Hampshire Ave.

Bldg. 71, Rm. 3128

Silver Spring, MD 20993-0002

您还可以致电1-800-835-4709或240-402-7800或者发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov以请求一份副本。

目录

一、引言	4

二、背景	5

A.	最少工作量	6

B.	效益-风险	7

三、上市后数据	8

四、PMA批准时批准后研究适用的时机	9

五、批准的条件	15

A.	批准后研究	16

B.	批准后研究的报告要求	16

C.	标签	16

D.	登记处	17

VI.	上市后措施	17

平衡需接受上市前批准的器械的上市前和上市后数据收集

行业及食品药品管理局工作人员指南

本指南代表了美国食品药品管理局（FDA）当前对该主题的思考。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，也可以使用该方法。如果您希望讨论替代方法，请联系FDA负责实施本指南的工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请致电本指南书名页上列出的适当电话号码。

- 一、引言

本指南说明了美国食品药品管理局（FDA或本机构）在审查上市前批准申请（PMA）的过程中对于平衡上市前和上市后数据收集的现行政策。更具体地说，本指南概述了在满足合理保证安全性和有效性的法定标准的前提下，FDA如何考虑上市后信息在确定上市前背景下应收集的数据范围（以支持上市前批准）中扮演的角色。1

正确地平衡上市前和上市后数据收集能够帮助患者在不危及自身安全的情况下及时地获取重要的新技术。FDA认为，本指南文件将通过改善上市前审查过程的可预测性、一致性、透明度和效率等改善患者获取安全有效的医疗器械的途径，这对公众健康至关重要。本指南文件的目的是支持FDA有关增强需获得上市前批准的器械的及时可用性方面所做的工作。

本指南说明了FDA在《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）及其实施条例下的现有法定要求，以及支持该政策的现行政策。此外，FDA说明了其对上市后数据作为效益风险框架一部分的看法；该框架的内容见2012年3月28日发布的FDA指南“在做出有关医疗器械上市前批准和重新审查分类的效益-风险决定时需要考虑的因素”（“效益风险指南”）。2本指南和2015年4月13日发布的FDA指南“加速获得预期用于未满足的医疗需求的医疗器械的上市前批准”3（“EAP指南”）中说明了FDA对在PMA审查过程中平衡上市前和上市后数据收集的观点。

1	见《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第515（d）节的规定。

FDA的指南文件，包括本指南，并未建立任何具有法律强制力的责任。相反，指南文件描述了本机构对某个主题当前的观点，并且应被视为建议，除非其中引用了具体的监管或法定要求。本机构的指南文件中使用的“应当”一次应指建议或推荐做某事，而不是要求做某事。

- 二、背景

FDA的任务是保护和促进公众健康。4 FDA的任务包括“保证患者和提供商能够及时且连续地获得安全有效且高质量的医疗器械”，以及“促进医疗器械的创新”5（着重强调）。

FDA认识到市场上销售的所有医疗器械都存在风险。在器械审批时，特定的安全性和有效性问题可能因存在重大障碍而不能充分解决，例如为解决可能的罕见不良事件或长期安全问题所需的时间和成本，并且对照临床研究并不能充分反映器械在真实临床实践中的效益-风险情况。

获得上市前和上市后数据收集的正确平衡 - 具体来说，在适当的情况下，更多地依赖上市后收集，包括真实实践中的数据收集 - 能够减少上市前数据收集的范围，并直接影响患者获得高质量的、安全有效的医疗器械的时间。然而，如果未能进行必要且及时的数据收集，则过多地依赖于上市后数据收集可能危害患者的安全。

FD&C法案第513节（a）（3）（C）明确规定FDA考虑使用上市后控制代替PMA批准之前收集和审查所有有效性数据。具体来说，第513节（a）（3）（C）规定：

2	可访问：

http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm267829.htm.

3	关于加速获取途径项目的更多信息，见FDA指南“加快上市前批准和用于威胁生命的或者不可逆地使人衰弱的疾病或病症等未满足医疗需求的新创医疗器械”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM393978.pdf）。

4	见http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/default.htm。

5	见http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/ucm300639.htm的“CDRH使命、愿景和共同价值观”。也可访问http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CBER/ucm122878.htm查看CBER的相似使命。

在就已经提交【上市前批准申请】的器械的有效性做出合理保证决定时，局长应考虑是否可以通过依赖上市后控制来减小批准有关有效性的申请所需的数据范围。

如下文所述，在适当的情况下，FDA已经长期应用上市后控制作为减少上市前数据收集的方法，同时保证满足批准合理保证安全性和有效性的法定标准。本指南为行业和FDA工作人员提供了一种资源，使之能够了解FDA如何确定PMA的申办方6适于在上市后背景而非上市前背景收集某些数据（临床或非临床）的时机。

FDA认为，在适当的情况下应用上市后控制以减少上市前数据收集能够改善患者获取对公众健康至关重要的、安全有效的医疗器械的途径。如本指南所述，在某些特定的情况下，FDA认为可以在上市后背景而非上市前背景中收集特定的数据。FDA利用仔细的上市后监控程序支持器械的持续安全和有效。

- A.	最少工作量

FD&C法案第513节（a）（3）（D）（ii），“最少工作量条款”规定，当FDA请求与证明合理保证有效性有关的临床数据时，FDA只能请求对PMA中“确定器械有效性有必要的”临床数据。2002年10月4日发布的FDA指南“1997年《FDA现代化法案》中的最少工作量条款：概念和原则”（“最少工作量指南”）7将最少工作量解释为“解决涉及行业和FDA投入的最合适的时间、精力和资源的上市前问题的成功方法”，并且规定最少工作量条款并不影响器械的法定上市前审查标准。8

如最少工作量指南所述，应考虑上市后信息在确定上市前背景中应收集的数据的适当类型和数量中的角色（目的是支持上市前批准）。在适当的情况下，保证长期器械安全有效也应考虑上市后信息。

应将依赖上市后控制（例如遵守质量体系的规定，批准后研究，上市后监督，以及医疗器械报告要求）视为减少PMA上市前数据范围、同时仍可确保满足上市前批准的法定标准的一种机制。

6	根据上下文的内容，本指南中使用的术语“申办方”指的是研究器械豁免（IDE）申请的申办方、PMA申请人和PMA批准的器械的申办方。

7http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm085994.htm.

8	第513节（a）（3）（D）（iv）规定，“本【最少工作量条款】中的任何内容均不应修改评估器械上市前批准申请的标准”。

- B.	效益-风险

按照FD&C法案第513节（a）的规定，除其他相关因素外，FDA将通过“权衡使用器械带来的可能健康效益与可能的受伤或患病风险”来确定PMA是否提供了“合理的安全性和有效性保证”。当“根据有效的科学证据可以确定可能的效益超过可能的风险”时，即代表出现了合理的安全性保证，并且此类保证可通过确定“当器械用于预期用途或在预期使用条件下使用时未出现不合理的患病或受伤风险”来证明9。

为在该过程中提供帮助，PMA申办方应提交有效的科学证据，包括一项或多项临床研究；FDA将审查这些证据以确定“当在器械标签规定、推荐或建议的使用条件下使用时，该器械具有其声称或说明的效果”。10 FDA员工将审查作为PMA一部分提交的数据，并根据因素的数量确定此类数据是否支持预期用途和使用适应症，以及数据分析能否证明器械的可能11效益大于可能的风险。

FDA的效益风险指南12中讨论了在特定器械的上市前审查过程中做出效益-风险决定时FDA考虑的主要因素。作为本指南的一部分，FDA澄清了其对上市后数据在效益风险指南讨论的效益-风险评估背景中的作用的观点。

审查PMA时，FDA有权强加上市后要求，包括执行批准后研究和上市后监督，并以此作为需获得上市前批准的器械获得批准的条件之一。13如本指南第六节所述，按照批准所需的条件，申办方或FDA可在上市后背景中酌情采取若干措施。举例来说，如果申办方未能满足规定的批准条件，FDA可以采取强制措施，包括未能启动或完成器械批准令中规定的批准后研究。

9	21 CFR 860.7（d）（1）。

10	FD&C 方案的第513（a）（3）。

11	一般而言，本指南中使用的“可能”和“可能性”应具有与21 CFR 860.7（b）（3）相同的含义，即它们指患者经历效益或风险的可能性。假设检验、概率和预测概率的形式概念、以及可能性通常是评估“可能的”效益与风险的关键因素。FDA未打算将本指南中使用术语“可能的效益”应用于FD&C法案第520节（m）下的人道主义器械豁免（HDE）以及FDA实施HDE条例的监管背景中。

12	见脚注2。

13	21 CFR 814.82规定：“FDA可以在PMA批准令中强加批准后要求，或者在PMA批准时或批准后进行监管”。此外，按照FD&C法案第522节和21 CFR第822部分FDA实施条例的规定，FDA可以命令对特定的三类器械进行上市后监督。

此外，FDA认为，实施我们的2012年国家医疗器械上市后监督体系（名为“增强我们的国家医疗器械上市后监督体系”）的策略能够解决现行医疗器械监督计划的特定限制，并允许将适当器械的更大比例的上市前数据收集工作转到上市后背景中。14

- 三、上市后数据

按照效益风险指南的规定，15上市后数据收集是FDA做出有关效益-风险决定时需要考虑的因素之一。我们在效益风险指南中规定：

FDA将上市后数据收集视为说明减轻量级和效果的方法，或者开发与特定器械类型的效益或风险有关的附加信息的方法，或者在做出关于特定患者人群的效益风险决定时考虑上市后数据收集……此外，按照FD&C法案第513节（a）（3）（C）的规定，在特定的情况下，例如如果器械因其在有效性方面的不确定性而可能不被批准，FDA将考虑是否整合上市后数据收集或其他条件，以便允许按照这些条件授予批准。16

作为FDA的效益-风险决定的一部分，FDA需要考虑的因素之一是机构在审查PMA的过程中，器械可能的效益和可能的风险的确定度。作为效益风险指南讨论的不确定因素的一部分，FDA规定：

确定器械的安全性和有效性时不可能存在100％的确定性。然而，器械的效益与风险的确定度是我们在做出效益-风险决定时需要考虑的因素之一。17

FDA认识到，由于存在重大障碍导致无法绝对确定地审批医疗器械，例如为解决可能的罕见不良事件或长期安全问题所需的时间和成本，并且临床研究并不能充分反映器械在临床实践中的应用。

14	2012年9月，FDA发布了一份初步报告，“增强我们的国家医疗器械上市后监督体系”，其中提供了FDA的医疗器械上市后监管机构和美国现行的医疗器械上市后监督制度的概述；FDA还使用现有资源并在当前监管机构的领导下拟定了四项具体措施以增强美国的医疗器械上市后监督制度。该报告可于以下网址获得：http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/CDRH/CDRHReports/UCM301924.pdf。2013年4月发布的报告更新详细说明了FDA为更高效地完成任务、收集更好更及时的数据以及帮助更快地发现问题而拟采取的具体措施。该更新可于以下网址获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/Safety/CDRHPostmarketSurveillance/UCM348845.pdf。

15	见脚注2。

16	见脚注2。

17	见脚注2。

在决定是否适于在上市后而非上市前背景中收集特定的数据时，除其他因素外，FDA将考虑器械对公众健康的潜在影响。如果有关器械的效益风险的不确定性因素被其他因素充分平衡，FDA可以批准具有较高程度的该不确定因素的器械，包括器械可能的效益和上市后控制的范围。举例来说，如FDA指南“加快上市前批准和用于威胁生命的或者不可逆地使人衰弱的疾病或病症等未满足医疗需求的新创医疗器械”所述18，作为FDA的加速获取途径项目的一部分，只要上市前数据仍支持合理的安全性和有效性保证，FDA可以接受关于器械特定效益和风险的更高的批准前不确定性（需证明其解决未满足的医疗需求的潜力）。举例来说，FDA可能期望允许小型的临床试验或非随机试验。此外，FDA接受的在上市后背景而非上市前背景中收集的特定数据的范围受到本机构现有权限的影响，包括命令完成批准后研究以及撤销已上市器械的PMA批准（如果FDA之后确定在规定的使用条件下，器械未能表现出合理的安全性或有效性保证）。

如下文的详细论述，FDA认为在特定情况下，上市后收集特定的数据是可以接受的。在此情况下，按照FD&C法案下现有的法定要求，包括FD&C法案第513节（a）（3）（C）、其实施条例以及现行指南的要求，FDA拟适当地平衡提交的上市前和上市后数据。举例来说，在PMA批准之前出现不常见的或轻微的风险在适当的情况下可以在上市后处理；评估器械的长期效益-风险状况也可以推迟到上市后阶段。此外，如果FDA拥有相关器械类型的丰富经验，通常是一种更常熟的技术，那么器械的可能风险效益的不确定性将会降低，并且某些数据的收集可以在上市后进行。FDA认识到，在真实背景中使用器械可以帮助健康护理提供方了解改善器械的方法以及器械最适合的患者群体。

- 四、PMA批准时批准后研究适用的时机

在特定的情况下，如果FDA不确定器械的特定效益或风险，则其可以考虑接受在上市后而非上市前收集特定的数据，但不确定度在上市前批准时的器械总体效益-风险背景中应为可接受的。19

18	见脚注3。

19	尽管本指南的焦点是原始的PMA和新的医疗器械，本文件讨论的概念和原则可应用于支持之前批准的器械的变更的适当PMA补充材料，条件是该变更解决了患有威胁生命的或者不可逆地使人衰弱的疾病的患者的未满足的医疗需求。

示例：

- 成熟的技术。成熟的技术表明由于有着丰富的试验和临床应用史，人们非常了解器械类型，并且器械的效益和风险也进行了充分的说明。因此，可以接受某些通常本该在上市前收集的数据推迟到上市后收集，例如如果上市后研究很可能得到与相同类型的器械在之前进行的类似研究类似的结果。

  - 示例：起搏导线和除颤导线的安全性和有效性要求植入物在其寿命周期内保持电气和机械完整性。尽管短期的临床研究足以预测长期电气性能，很多机械故障具有时间依赖性，并且可能在植入多年以后出现。为证明短期效益大于短期风险，可通过测量电气性能（例如起搏捕捉阈值）和有限的长期机械可靠性数据（1到2年，与10年的植入物寿命相比）证明导线的效力。描述植入物在更长的寿命中的长期机械完整性特征的更完整的数据集可以推迟到上市后收集。

  - 示例：皮下植入式心脏复律除颤器（S-ICD）与ICD具有相同的基本要素，而这些要素已经应用了数十年。皮下ICD在上市前的临床和临床前评价在调整后可收集新内容的数据以及评价器械的功能，而更详细的安全性数据则可在上市后研究中收集。

- 紧急的公共卫生需求。诊断公共卫生影响可以通过早期诊断解决个别患者的未满足的医疗需求，并通过提供更详细、及时的发病率信息来告知公共卫生应急反应。这些类型的诊断分析可以提供关于传染病时间的信息（例如传染病发生在过去的6个月之内还是更早的时间）。处于患病早期的人最有可能把疾病传染给同伴，追踪患者的治疗方法和接触的人能够有效降低风险。然而，过去在临床组适当地评价这些试验的性能存在重大障碍。通过允许上市后数据收集以更好地确认这些试验的医学效益，可以在大幅简化器械（具有公共卫生设计范围）审查过程的同时确认感染时间的不确定性。

- 迁移。迁移是一种用于审批三类体外诊断器械的方法，即将之前批准、许可或同意的分析迁移到FDA尚未评价分析性能的另一套系统中。当可以从已经上市的系统的涉及控制、风险分析和之前的性能研究中推导出足够的信息时，该范例适用。

该范例使用了更小更集中的分析和临床数据集，以及之前的器械设计和性能信息。欲了解更多信息，请查看体外诊断器械的分析迁移研究：行业与FDA工作人员指南；该指南可于以下网址获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm092752.pdf。

  - 示例：迁移范例通常用于肝炎的三类器械，以便在将之前批准的分析转移到新的仪器平台时支持器械的性能。

- 确认批准后研究中的某已知风险的消减效果。风险消减对与器械使用有关的已知安全风险有必要。如果风险消减对FDA在批准时确定器械的可能效益超过可能风险无关紧要，则可在批准后评价消减充分性的确认。

  - 示例：在一个永久植入物因可能导致死亡的故障而被召回之后，公司开发了一个新的软件特性以预测这些故障。公司拟将该特性包含到在其为一个永久植入物提交的材料中，该植入物与召回的植入物具有相同的用途，但销售植入物的公司不同。预测故障的能力可以警告处于风险中的患者在发生威胁生命的事件之前就医（并解决相关顾虑）。FDA通常希望在批准之前使用PMA中的临床数据支持该类型的特性。然而，由于公共卫生的需要，FDA与公司合作使用新软件特性建模并评价了已公布数据，以便支持PMA的上市前批准。上市后，在一项批准后研究中收集了器械的临床数据和软件特性，收集工作在PMA获得批准后及时完成。

  - 示例：对于起搏导线和除颤导线，产品本身的变化程度以及这些变化对患者安全的潜在影响会影响上市前和上市后的数据收集。对于重大变化（例如一项全新的设计，包括新材料、这些材料的新安排和/或新连接），与仅涉及微小变化的导线相比，与对患者安全的影响有关的问题可能更多，并且因此在批准前将需要一套更严格的上市前数据（和更小的不确定度）。举例来说，即使导线和新的或进行了重大修改，FDA通常只需要6个月到2年的数据以及一项长期的批准后研究来证明长期的性能，因为安全风险是已知的。

- 修改已批准标签中的警告、禁忌症和注意事项。批准后研究可以设计为收集更多关于特定的不良事件或事件类型的数据——此类数据在上市前审查中仅有有限的信息——（例如发生在亚群中的少量不良事件，或者与轻微不良事件的概率有关的不确定性），而审查上市后数据可能导致标签中警告、禁忌症和/或注意事项的修改。

  - 示例：FDA通常要求特定器械类型的标签中包含警告信息和注意事项，理由是器械尚未在磁共振成象（MRI）环境中测试以确定其是否可供从业者安全有效地使用。然而，FDA确定，当同时评估有限临床研究、建模和台架试验的结果时，可以确保新器械在特定MRI扫描条件下是安全的【即磁共振（MR）条件的】。没有MRI禁忌症或注意事项的器械可获得批准；相反，其仅有一条标签限制，即安全执行MRI的条件。在此情况下，为进一步确认多次扫描的安全性和证明长期器械耐用性所需的附加临床数据收集发生在上市后。

- 在进行验证性批准后研究的情况下批准器械用于未在关键试验中充分评价的预期人群。在某些情况下，可以批准器械用于上市前临床研究中未充分评价的患者群体，条件是应对指定的患者人群进行批准后的验证性试验，并且在批准时应提供支持器械用于预期人群时具有合理的安全性和有效性保证的其他数据。如果按照批准的条件在上市后对器械进行研究，只要按照批准的标签（包括使用适应症）对器械进行研究，则21 CFR第812部分研究器械豁免（IDE）的要求不适用于批准后的验证性研究。

  - 示例：人乳头瘤病毒（HPV）测试装置有两个不同的预期使用人群，而这两种人群对子宫颈癌前病变和癌症有着不同的内在风险水平。对这两类人群的批准基于完整的分析数据和样品与有效对比物的一致性，以及对高风险人群的安全性和有效性的临床证据。一项批准后研究评估了宫颈癌在低风险任期内中的纵向风险。

- 在批准后研究中评估长期性能。器械特定方面的长期性能可能难以在上市前研究中评估，因为可能需要在多年时间里收集数据以完整地确定器械的性能。将器械特定方面的长期性能数据收集和评估推迟到批准后研究中进行将允许FDA按照上市前研究中证明的安全性和有效性合理保证批准器械，并在上市后解决关于长期性能的不确定性。

  - 示例：新起搏器导线的长期性能和机械完整性需要通过标准的批准后研究确定，而该研究设计需要1000名患者和5年时间。该上市后研究代替了上市前批准之前需要长期数据的研究，因为FDA认识到难以及时地获得后者所需数据。本器械当前的上市前临床试验需要一到两年的数据。

- 在批准后研究中评估罕见的不良事件。如果FDA在上市前批准时对效益-风险的正平衡有较低的不确定度，则在上市后评估罕见的预期不良事件可能更合适。

  - 示例：20世纪80年代，批准了某些隐形眼镜可以连续配戴最多30天。在积累了一定的市场经验之后，出版了一项流行病学研究，其中说明长期配戴模式下存在患微生物性角膜炎的重大风险（严重的角膜感染），而这与连续配戴的持续时间有关。经FDA与行业讨论，获得长期配戴批准的公司自愿将其指示变更为最长连续配戴7天。20世纪90年代末开发出一种新型的软隐形眼镜材料（硅水凝胶），其允许更多的氧气流向角膜；人们普遍预期该产品将降低微生物性角膜炎的风险。申办方为此类新型隐形眼镜向FDA寻求30天的连续配戴期。然而，常规的隐形眼镜PMA研究并不能充分描述如此低的微生物性角膜炎发生频率（进而改善了安全性）。FDA拟定了一项上市前研究，该研究虽然规模较大，但只能评估相关的、不太严重的角膜不良事件；在该研究之后，FDA进行了一项规模更大的批准后队列研究，其中聚集了约5000名常年接触此类器械的患者。这就提供了充分评估微生物性角膜炎发病率的切实可行的方法，同时允许新技术及时进入市场（30天连续配戴的指示）。

  - 示例：元分析揭示，使用第一代药物洗脱支架治疗的患者支架血栓的发病率要高于使用金属裸支架治疗的患者。尽管支架血栓的总体发病率很低，但其通常会导致心脏在病发作、中风或死亡。双联抗血小板疗法提供了一定的支架血栓保护，但其同时具有出血的风险，并且可能会妨碍患者接受小型外科手术或牙科手术。科学界对双联抗血小板疗法的最佳持续时间存在巨大的争议——在提供支架血栓所需保护的同时不会不适当地延长具有此类实质相关风险的治疗的时间。FDA继续授予了第二代药物洗脱支架的批准，尽管没有变更上市前要求，但需要进行附加的批准后研究以确定支架血栓的发病率和双联抗血小板疗法的最佳持续时间。

- 确认台架试验数据与批准后研究中收集的临床数据。可以根据台架试验数据和上市后的验证性临床数据审批新器械或现有器械的变更。

  - 示例：如果体外诊断器械能够检测常见的和罕见的目标（例如突变或病原体），临床上及时评价罕见的目标具有一定的挑战性。可以根据可靠的临床前和临床数据批准关于常见目标的此类试验，同时掩饰数据不能充分支持的罕见目标。掩饰涉及软件编程，可防止用户查看特定目标的结果，并且允许试验在罕见目标的充分数据可用之前上市使用。申办方可以在上市后继续评估焊接目标以支持去掩饰程序。因此，该过程允许收集附加临床数据以支持器械所有目标的最终审批。

  - 示例：引入四极导线接头时，FDA与申办方共同收集上市前和上市后的临床数据，以及上市前的动物研究数据和台架试验。

- 特定类型器械的性能已经进行了充分地研究、记录和理解。可以根据某器械或器械类型已知的安全性和有效性信息批准一种新的器械或现有器械的新适应症。

  - 临床数据在包括以下数据时将视为充分的：目标性能标准（OPC）、性能目标（PG）、患者报告的结果（PRO）或者替代随机对照临床试验的其他数据。

  - 示例：申办方正在寻求7日长期配戴眼镜的批准。相同的眼镜经批准用于每日配戴，申办方在美国拥有日常配戴型眼镜的大量营销记录。如果7天的眼睛是由与日常配戴型眼镜相同的材料制成的，FDA可以考虑将评估器械安全性的大部分工作的临床研究转移到上市后进行。

- 美国以外的长期临床性能数据可用但不充分。如果美国外的数据可用并且提供了有关安全性和有效性的合理保证，研究可以推迟到上市后，或者以其他方式限制美国患者的临床数据的收集，然后进行批准后研究。

FDA的加快获取器械指南20还说明了FDA认为可在上市后而非上市前背景中收集特定数据的情况，并且在此类情况下仍可确保满足有关上市前批准的安全性和有效性合理保证的法定标准。作为加快获取器械指南所述的加快获取途径项目的一部分，为帮助患者及早获得经证明有解决未满足的医疗需求潜力的器械，通过在上市后而非上市前背景中收集特定数据，FDA在批准时可以接受器械具有较高的效益-风险状况的不确定度。请参考加快获取器械指南以了解关于FDA期望接受更高不确定性的更多信息。

20	见脚注3。

FDA认为，定期重新评估本机构在上市前提交材料中收到的某器械类型的数据是否可以更改为在上市后收集，以及FDA确定该器械类型的安全性和有效性的合理保证是否不再需要此类数据等非常重要。如果申办方认为FDA之前在上市前提交材料中期望的某器械类型（申办方计划就该器械类型提交PMA）的数据应在上市后收集或不再需要，则申办方应提交FDA指南“医疗器械提交材料的反馈请求：预提交程序以及与美国食品药品管理局工作人员的会面”（“预提交指南”）21所述的预提交材料22（“预提交”）。23

- 五、批准的条件

如上所述，FDA接受的在上市后背景而非上市前背景中收集的特定数据的范围受到本机构现有权限的影响，包括命令完成批准后研究以及撤销已上市器械的PMA批准（如果FDA之后确定没有足够的数据证明在规定的使用条件下器械是安全或有效的合理保证）。因此，按照21 CFR 814.82（a）（2）的规定，FDA可以在器械批准时强加上市后要求，包括为批准器械设定条件，例如继续评价和定期报告器械关于预期用途的安全性、有效性和可靠性。这些上市后数据将使本机构能够以较高的确定度评估这些器械的风险和效益，并在此类信息揭露器械安全性或有效性问题时采取相应的措施。

如果对器械的安全和有效使用很重要，FDA还可以按照21 CFR 814.82（a）（3）的规定对器械的标签强加批准条件（例如为确保患者和健康护理提供方获得有关本器械效益和风险的完整且准确的信息）。此外，如果对提供器械安全性和有效性的合理保证有必要，FDA可以按照21 CFR 814.82（a）（1）的规定对器械施加限制并以此作为批准的条件之一。

21	FD&C法案第745节A（b） - 经FDASIA第1136节补充 - 要求申请人在发布实施有关条款的最终指南之后纳入特定提交类型的电子副本，包括PMA提交材料和预提交材料。FDA于2012年12月31日发布了医疗器械提交材料指南的电子副本程序（可于以下网址获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf）。因此，要求申办方在所有PMA提交类型和预提交材料中包含电子副本。

22	关于预提交程序的更多信息，见FDA的指南“医疗器械提交材料的反馈请求：预提交程序以及与美国食品药品管理局工作人员的会面”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf）。FDA的指南草案代表了FDA对本主题的拟用方法。

23	作为另一个选项，对于按照FD&C法案第513节（f）（1）的规定自动归为三类的器械，如果存在该类型器械的经批准的PMA，申办方可以按照FD&C法案第513节（f）（3）寻求重新分类。如果该器械没有经批准的PMA，提交重新审查请求可能是该器械的适当选择。

FDA拟就可能强加的批准条件与申办方展开合作，包括讨论批准后研究类型和规模、必要的随访类型、以及确保上市后活动满足数据收集要求的其他细节。此外，FDA认识到上市后研究不应仅限于重复上市前研究或执行其变体。FDA拟与申办方合作以鉴别在上市后背景下收集对证明安全性和有效性有必要的信息的最佳途径。

- A.	批准后研究

在适于批准后数据收集的情况下，FDA可以要求将批准后研究作为审批的条件之一。这些研究可能包含临床和非临床试验。批准后研究的设计应考虑样本量对执行中期分析的可能影响（只要FDA要求了此类分析）。FDA还建议批准后研究设计考虑市场状况和与器械风险水平有关的潜在的招募挑战（除其他因素外）。批准令将详细说明约定的时间表——申办方将据此完成批准后研究、执行分析以及向FDA提交数据。

在适当的情况下，FDA可以命令申办方按照FD&C法案第522节的规定执行上市后监督代替批准后研究。请注意，制造商未能或拒绝遵守第522节的规定是FD&C法案第301节（q）（1）（C）和21 USC 331（q）（1）（C）禁止的行为。此外，按照法案第502节（t）（3）和21 USC 352（t）（3）的规定，未能或拒绝遵守FD&C法案第522节的任何要求会导致器械贴错标签。请注意，违反第301节（q）（1）（C）或第502节（t）（3）的规定可能导引起强制措施，包括没收、禁令、起诉或民事罚款。

- B.	批准后研究的报告要求

按照21 CFR 814.82（a）（2）的规定，FDA可以要求继续定期报告器械在预期用途下的安全性、有效性和可靠性（例如定期报告规定的上市后数据收集的状态和中期数据或分析）。要求提交的报告将包含在批准后命令中。

- C.	标签

按照21 CFR 814.82（a）（3）的规定，FDA可以强加特定的标签要求作为PMA批准的条件——这些要求对器械的安全和有效使用非常重要（例如关于器械使用的风险和效益的信息）。所有标签要求将被纳入批准令中。

批准器械的标签中应包含预期效益和风险的不确定性的简洁说明，以及支持批准的数据的范围，包括规定的批准后研究。

- D.	登记处

在某些情况下，可以使用来自登记处的数据以满足批准研究条件的要求。维持登记处数据可以帮助提供有关器械安全性和有效性的更多信息，或者验证提交给本机构的记录、报告或信息【21 CFR 814.82（a）】。

- VI.	上市后措施

申办方或FDA可以根据规定的批准条件在上市后酌情采取若干措施，具体取决于申办方是否执行并完成了规定的批准后研究，并将研究中获得的数据和研究结果及时提交给FDA（如批准令中的规定）。

如果申办方未满足规定的批准条件，包括未能启动或完成器械批准令中规定的批准后研究，FDA可以采取强制措施。

此外，如2009年6月15日发布的FDA指南“PMA命令强加的批准后研究的处理程序”（“批准后指南”）24的规定，FDA在其网站上公布了有关器械批准后研究的特定信息：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/PMA_pas.cfm。

申办方或FDA可以在上市后采取的措施包括但不限于：

（1）	提交PMA补充材料

批准后研究的结果可能导致申办方需要向FDA提交PMA补充材料（按照21 CFR 814.39（a）的规定），条件是申办方进行了可能影响器械安全性或有效性的变更。此类变更的示例包括但不限于缩小或扩大器械的使用适应症、标签变更、以及性能或涉及规范的变更。

标签变更

通过上市后应用获得的器械信息可能导致批准的器械标签中要求的信息的变更。按照批准后研究的结果，申办方可以在获得FDA批准的情况下修改器械的标签，以便反映批准后研究直接确定的临床效益的适用人群和条件，包括扩大或缩小使用适应症，删除或修改标签中关于批准的使用适应症的不确定度的表述。

24	可访问：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070974.htm.

申办方可在获得FDA批准的情况下决定修改标签其他部分的内容（例如禁忌症、警告信息、注意事项、不良事件和临床研究），以便确保基于新数据，标签能够充分说明器械的安全性和有效性。举例来说，关于不良事件的新信息可能需要器械使用说明书、警告信息或注意事项进行标签变更，以便确保器械遵守FD&C法案第502节（f）和21 CFR第801部分的规定。在审查批准后研究报告时，FDA可以根据研究结果讨论标签的变更，以便确保器械标签上拥有充分的使用说明。

（2）	安全沟通

在某些情况下，FDA发布一份安全沟通函可能符合保护公众健康的最佳利益，例如，如果批准后研究发现了新的安全问题，但FDA认为仍可以合理保证安全性和有效性。

（3）	小组会议

如批准后指南所述，FDA在考虑批准后研究的进度或从中获得的数据时可以寻求专家小组的建议，例如如果研究结果难以理解。25

（4）	行政和强制措施

如果FDA基于从规定的批准后研究或其他来源获得的数据认定，在使用条件下不能提供器械安全性和有效性的充分保证，或者申办方未能满足21 CFR 814.82规定的批准条件，包括未能启动或完成批准令中规定的批准后研究，则FDA可以采取一系列的行政或强制措施。举例来说，在执行上市后监督时未能遵守21 CFR 814.82（a）（2）下的批准后要求可能造成器械贴错标签（按照FD&C法案第502节（t）（2）的规定），或者构成FD&C法案第301节（q）（1）（B）禁止的行为，进而可能导致没收、禁令、或民事罚款。此外，未能遵守21 CFR 814.82（a）（3）下的批准后标签和广告要求可能导致器械贴错标签（按照FD&C法案第502节的规定）。

FDA承认，可能会发生申办方控制范围之外的情况，进而对申办方按时完成批准后研究的能力产生不利影响。因此，尽管FDA期望申办方努力按时完成研究（在适当的情况下），FDA打算为完成批准后研究和向本机构提交数据安排合理灵活的时间表。

按照FD&C法案第515节（e）和21 CFR 814.46的规定，FDA还可以撤销某器械的PMA批准，例如：

- 按照来自规定的批准后研究的数据，或者与此类器械有关的其他新信息，并结合批准PMA时FDA可用的证据共同评估之后，FDA发现在标签规定、推荐或建议的使用条件下使用时，无法充分证明是否提供了器械安全和有效的合理保证；

25	见脚注23。

- 申办方未能满足PMA批准令强加的任何批准后要求，包括未能在批准令确定的时间内完成批准后要求；或者

- 基于新信息，并结合批准PMA时FDA可用的证据共同评估之后，FDA发现 - 基于所有重要事实的公正评价——标签在任何方面是错误的或有误导性的，并且此类标准未能在收到FDA的书面通知后的合理时间内纠正。

如果FDA确定确定存在撤销的证据，本机构可以询问申办方是否期望按照21 CFR 814.37（d）的规定自愿请求撤销批准。如果申办方不期望主动请求本机构撤销批准，FDA将通知申办方FDA撤销批准的方案，以便为申办方提供申请21 CFR第16部分规定的非正式听证的机会。26如果申办方未申请听证或者在上述听证之后，FDA决定继续执行撤销程序，则FDA将向申办方发布一份命令以撤销申请的批准。27该命令将按照21 CFR 814.17的规定发布，将说明撤销批准的所有证据，并且将包含申办方有机会申请行政复议的通知（按照FD&C法案第515节（e）（2）的规定）。FDA将按照21 CFR 814.46（e）的规定就撤销PMA批准的命令发布公告。

26	21 CFR 814.46（c）

27	21 CFR 814.46（d）。