医疗器械和放射卫生中心

医疗器械生产商

的设计控制指南

本指南涉及

FDA 21 CFR 820.30和ISO 9001的子条款4.4

1997年3月11日

# 前言

为确保在医疗器械设计中使用了药品质量保证管理规范，且与世界范围的质量体系要求相一致，美国食品药品监督管理局修订了当前药品生产质量管理规范（CGMP）要求，方法为将其合并至质量体系法规，21 CFR第820部分中。修订版本的一个重要部分是增加了设计控制。

由于设计控制必须适用于各种各样的器械，法规并未规定必须使用的管理规范。相反，其确立了生产商在开发和实施设计控制时必须使用的框架。框架为生产商提供了开发设计控制所需的灵活性，这些设计控制既符合法规，也适合其自身设计和开发过程。

本指南预期用于辅助生产商理解法规意图。设计控制的基础是质量保证和工程原理。本指南使用实用术语和示例从技术角度描述了其意图，从而补充了法规。

指南草案于1996年3月公布。我们收到了行业、有关各方以及全球协调工作组（GHTF）第3研究组的许多意见、改进建议和鼓励，对此我们深表感谢。

我们对这些意见进行了系统的审查，针对这些意见和建议进行了修订，并整合到本次修订版本中。由于使用本指南获得了经验，FDA将考虑在后续6至18个月内进行其他修订的需要。

该中心在科学杂志中及其自身技术报告中公布了其工作结果。通过这些报告，CDRH还向行业以及向医疗和医疗保健专业团队提供了辅助，以符合国会规定的法律法规。这些报告由政府印刷局（GPO）和国家技术信息服务局（NTIS）出售。很多报告，包括本指导性文件，也可通过万维网上的互联网获取，网址www.fda.gov.

我们感谢您对将来修订的意见和建议。

D. Bruce Burlington, M.D.

主任

医疗器械和放射卫生中心

- 序言

设计控制的有效实施需要对法规及其意图理解透彻。CDRH内的合规办公室正在使用多种方法协助生产商开发这一理解。方法包括使用演示、电话会议、实践审核和书面指导。

医疗器械公司中负责开发、实施或应用设计控制责任的这些人员来自工程、工商管理、生命科学、计算机科学和艺术等各种技术和非技术背景。因此，重要的是应提供一种工具，其使用实用术语和示例传达法规意图。此为本指南的目的。

医疗器械生产商和其他有关方面对1996年3月本指南草案版本的回应已对本最新版本产生了显著影响。大多数意见集中在投诉该指南过于规范。因此，重新编写了本指南，令其更务实，侧重于原则而不是具体实践。

值得注意的是，许多意见都提出了改进指南的建议，而且这些意见的作者通常均承认设计控制的价值以及对医疗器械行业、公众和FDA进行良好指导的潜在获益。一些意见甚至包括控制实施时的既往经验范例。

最后，CDRH中有几人为制定本指南所做的贡献值得认可。科技办公室的Al Taylor和Bill Midgette领导了开发工作，并担任了CDRH设计控制指导团队的共同主席，该团队审查了去年春天收到的意见。团队成员包括Ashley Boulware、Bob Cangelosi、Andrew Lowrey、Deborah Lumbardo、Jack McCracken、Greg O’Connell和Walter Scott。作为负责执行“质量体系法规”的CDRH内负责人，Kim Trautman审查了本指南，并根据许多其他同时进行的相关活动协调了其开发。非常感谢他们的贡献。

FDA还感谢全球协调工作组（GHTF）第3研究组作出的重大贡献。研究组在开发过程中的多个阶段审查和修订了本指南。我们希望，这种合作努力能够通过今年晚些时候的GHTF，使得本指南能被接受作为国际公认的指导性文件。

Lillian J. Gill

主任

合规办公室

# 致谢

FDA非常感谢全球协调工作组（GHTF）第3研究组对制定本指南做出的贡献。如前所述，FDA坚定地致力于管理医疗器械的标准和法规的国际协调。GHTF于1992年成立，以进一步推动这一工作。GHTF包括以下代表：加拿大健康与社会福利部；日本卫生福利部；FDA；来自欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和美国的行业成员；以及观察国的一些代表。

除其他工作外，GHTF第3研究组还于1995年春季开始制定关于医疗器械设计控制应用的指南。第3研究组已经认识到FDA有必要及时公布关于这一主题的指南，并颁布其新的质量体系法规。因此，研究组花了相当多的时间和精力将文件草案与FDA的努力相结合，并对FDA后续修订进行了审查和评论。就其本身而言，FDA延迟了其待研究组进行最终审查的指南的最终发布。因此，我们希望对这一文件进行一些微小编辑修改，将该指南作为一些监管计划的全球性指南，通过GHTF认可其为国际指导性文件。

- 目录

前言	i

序言	iii

致谢	iv

目录	v

简介	1

章节A. 通则	7

章节B. 设计和开发计划	9

章节C. 设计输入	13

章节D. 设计输出	19

章节E. 设计审查	23

章节F. 设计验证	29

章节G. 设计确认	33

章节H. 设计转移	37

章节I. 设计变更	39

章节J. 设计历史文件（DHF）	43

# 简介

- 目的

本指南预期用作辅助生产商了解设计控制相关的质量体系要求。通过诠释质量体系要求的语言和解释实用术语的潜在概念，提供辅助。

设计控制为整合进设计过程中的实践和程序的一个相关设置，即检查和平衡系统。设计控制使设计的系统评估成为开发过程不可分割的一部分。因此，设计输入要求的缺陷以及拟定设计和要求之间的差异在开发过程中能够较早地进行确定和纠正。为了在设计转移至生产后能够产生适用于其预期用途的器械，设计控制增加了这方面的可能性。

实际上，设计控制为管理人员和设计人员提供了设计过程的可视性改进。改进可视性后，管理人员有能力更有效地指导设计过程，即，更早地识别问题，进行纠正并调整资源分配。设计人员可通过加强对设计与用户和患者需求一致性的了解，以及通过改进过程中所有参与者之间的沟通和协调，得到双重获益。

医疗器械行业涵盖范围广泛的技术和应用，范围从简单的手持工具到复杂的计算机控制手术机器，从可植入螺钉到人造器官，从血糖测试条到诊断成像系统和实验室测试设备。生产这些器械的公司在规模和结构、设计和开发方法以及管理方法方面各有不同。这些因素显著影响如何实际应用这些设计控制。考虑到该多样性，本指南不建议具体的实施方法，因此，不得用于评估对质量体系要求的合规情况。相反，本指南的目的是通过设计控制原则的实际解释和示例，详述质量体系要求中的精简语言。凭借这一基础知识，生产商可以并且应该寻求技术特定的指导，将设计控制应用于其特定情况。

在使用本指南时，可能倾向于仅关注将控制开发和整合到设计过程中所需的时间和精力。然而，读者也应牢记设计控制的内在价值。一个确定的事实是，当错误在设计和开发过程的早期发现时，纠正设计错误的成本会降低。通过ISO 9001质量体系认证的大小型公司很注重提高生产力、产品质量、客户满意度和公司竞争力。其他获益的描述可见于从医疗器械公司质量保证经理处收到的正确记录设计控制系统的价值的相关意见：

“...组织会有获益，且由于拥有书面设计控制系统，组织的质量有改进。通过书面定义这个系统，公司可使所有员工了解设计的要求、过程和期望，以及系统如何保证和感知设计的质量。该系统还提供了一个基准，以便根据系统的历史、问题和失败（而不是产品）定期审查系统以进一步改进。”

- 范围

该指南适用于医疗器械备的设计以及相关生产过程的设计。指南适用于新设计，以及对现有器械设计的修改或改进。指导意见按照FDA质量体系法规中主题出现的顺序对主题进行了讨论，并交叉引用了国际标准组织（ISO）9001:1994，质量体系 - 设计、开发、生产、安装和维修中的质量保证模型和ISO国际标准ISO / DIS 13485草案，质量体系 - 医疗器械 - ISO 9001应用的特殊要求，1996年4月。

设计控制是涵盖器械寿命的综合质量体系的组成部分。保证过程是从器械需求的开发扩展到设计、生产、配送、使用、维护以及最终淘汰的整个系统方法。设计控制从设计输入的开发和批准开始，包括器械的设计和相关生产过程。

设计控制不以设计转移到生产而结束。设计控制适用于器械或生产过程设计的所有变更，包括在器械引入市场后很长时间中出现的设计变更。这包括进化变更，如性能增强以及革命性变更，如由对故障产品的分析产生的纠正措施。这些变更旨在设计和开发满足用户和/或患者需求的器械的持续不断努力的一部分。因此，设计控制过程在产品生命周期中会进行多次重新访问。

本指南中描述了一些工具和技术。虽然有时会描述其效用的方面，但是纳入本指南中时其仅供说明性目的。纳入它们并不意味着其为首选。可能更适合特定生产商和设计活动的替代方法。文献包含关于工具和技术的丰富信息。一些主题，如项目管理、设计审查、过程能力和很多其他主题，请参见本指南，指南可于教科书、期刊和杂志中获得。随着生产商将设计控制应用于特定任务，合格专业人员使用的适当工具和技术应使用于满足该生产商独特产品或过程的需求。

- 设计控制的应用

设计控制可应用于任何产品开发过程。图1中所示的简单示例阐明了设计控制对设计过程的影响。

用户需求

设计输入

设计过程

设计输出

医疗器械

审查

验证

确认

图1 – 将设计控制应用于瀑布设计过程（所用的图得到加拿大卫生部医疗器械局的许可）

示例中的开发过程描绘的开发过程为传统瀑布模型。设计以时期或阶段的逻辑顺序继续进行。基本上，开发了要求，并且设计了器械来满足这些要求。随后对设计进行评价，转移至生产，然后生产器械。在实践中，过程的每个阶段和之前阶段之间均需要反馈路径，代表产品开发的迭代性质。然而，图中省略了本细节，使设计控制对设计过程的影响更加明显。

这个示例阐明了设计输入和验证设计输出的重要性。当设计输入已审查且设计输入要求经确定为可接受时，开始将这些要求转换成器械设计的迭代过程。第一步是将要求转换入系统或高级规范。因此，这些规范为一种设计输出。在验证高级规范符合设计输入要求时，其将成为设计过程中下一步骤的设计输入，依此类推。

这种基本技术在整个设计过程中重复使用。每个设计输入均转换成新的设计输出；每个输出均经验证符合其输入；然后成为设计过程中另一步骤的设计输入。以这种方式，将设计输入要求转化为符合这些要求的器械设计。

示例中也阐明了设计审查的重要性。设计审查在设计过程中的策略点处进行。例如，进行评估以确保在转换为设计规范之前设计输入要求充分。进行另一次评估以确保在模拟使用测试和临床评估生产原型之前器械设计充分。在将设计转移至生产前再进行另一次评估，即确认审查。通常，它们用于提供保证：已使用可接受的方式完成活动或阶段，并且下一个活动或阶段可以开始。

如图所示，设计确认包括验证，并扩展了评估，以解决根据设计生产的器械在实际上是否满足用户需求和预期用途。

与汽车设计和开发进行类比可能有助于澄清这些概念。燃油效率是常见的设计要求。这个要求可以表示为特定等级的汽油在特定驾驶条件设定下的每加仑英里数。随着汽车设计的继续进行，包括燃油效率在内的要求被转换为设计所需的多个层面的系统和子系统质量标准。随着这些各种系统和子系统的设计，设计验证方法被用来确立每个设计与其自身系统质量标准的一致性。由于有多个系统质量标准直接影响燃油效率，许多验证活动可有助于提供关于整体设计符合燃油效率要求的确认。这可能包括原型的模拟道路测试或实际道路测试。通过证明设计输出符合燃油效率要求的客观证据得以确立。然而，单独这些验证活动尚不足以确认该设计。当代表性用户样本已经在特定行驶条件范围内驱动生产车辆并且判断燃料效率足够时，该设计可以得到确认。其前提是客观证据表明，对特定预期用途的特定要求可始终得到满足。

并行工程。尽管瀑布模型是引入设计控制的有用工具，但其在实践中的有用性有限。该模型适用于一些较简单器械的开发。然而，对于更复杂的器械，并行工程模型更能代表行业中使用的设计过程。

在传统的瀑布开发情景中，工程部门完成了产品设计，并将设计正式转移至生产。随后，其他部门或组织开发用于生产和维修产品的过程。历史上，设计人员的意图与工厂现场的实际情况之间经常出现分歧，从而导致一些不良后果，如产量低、返工或重新设计，或需要非预期的高昂成本进行产品维修等。

并行工程的优点是生产和维修人员参与整个设计过程，确保器械特性及其相关过程的相互优化。并行工程的主要动机是开发时间缩短，生产成本降低，实际效果经常可改进产品质量。

并行工程包括一系列实践和技术。从设计控制的立场看，值得注意的是，并行工程可能模糊开发和生产之间的界限。一方面，并行工程模型正确地强调了生产过程的开发是设计而不是生产活动。另一方面，设计的各个部件可在设计作为一个整体得到批准前进入生产阶段。因此，并行工程和其他更复杂的开发模式通常需要一个审查和批准综合矩阵，以确保在进入生产之前对每个部件和过程设计进行确认，并且在设计发布之前将产品作为一个整体进行了确认。

风险管理和设计控制。风险管理是管理政策、程序和实践的系统应用，用于识别、分析、控制和监测风险等任务。其旨在成为一个框架，其中应用经验、洞察力和判断力来成功管理风险。由于其对设计过程的影响，已包含在本指南中。

风险管理以设计输入要求的开发开始。随着设计的进展，新风险可能会变得明显。为了系统地识别并在必要时降低这些风险，将风险管理过程整合到设计过程中。通过这种方法，如果变更更易于制作并且成本较低，可以在设计过程的早期识别和管理不可接受的风险。

一个将曝光控制系统用于通用x射线系统的示例。将控制功能分配给软件。在开发过程后期，系统的风险分析揭示了可能导致患者过度暴露的几种失效模式。由于在设计接近完成之前尚未识别到问题，因此必须添加昂贵且独立的备用计时器来监控曝光时间。

质量系统和设计控制。除了执行设计控制所需的程序和工作指令外，对于应在设计过程中考虑的其他器械质量决定因素，还可能需要策略和程序。对这些因素的政策和程序需求取决于公司审查的器械类型和其使用相关风险。由具有执行责任的管理人员负责确定需要的内容。

政策和程序可能适当的主题示例为：

  - 风险管理

  - 器械可靠性

  - 器械耐久性

  - 器械可维护性

  - 器械服务型

  - 人因工程

  - 软件工程

  - 标准使用

  - 配置管理

  - 与监管要求的合规性

  - 器械评价（可能包括第三方产品认证或批准）

  - 临床评价

  - 文件控制

  - 顾问使用

  - 分包商使用

  - 公司历史数据使用

# 章节A. 通则

- 要求

## § 820.30（a）通则。

- 任何III类或II类器械的各生产商以及本章节（a）（2）中列出的I类器械，均应建立和维护程序以控制器械的设计，从而确保指定的设计要求得到满足。

- 下列I类器械遵循设计控制：

  - 使用计算机软件进行自动化的器械；和

  - 下表中所列器械。

| 章节 | 器械 |
| --- | --- |
| 868.6810 | 气管支气管抽吸用导管 |
| 878.4460 | 外科医师手套 |
| 880.6760 | 保护性约束系统 |
| 892.5650 | 手动放射性核素涂药器系统 |
| 892.5740 | 放射性核素远距放射疗法放射源 |

- 定义

§ 820.3（n）有执行责任的管理人员指生产商的高级员工，其有权确立或对生产商的质量政策和质量系统做出变更。

§ 820.3（s）质量指使器械能够满足适用性的功能和特性总和，包括安全性和性能。

§ 820.3（v）质量体系指用于实施质量管理的组织结构、责任、程序、过程和资源。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.1通则。

- 讨论和考虑要点

在设计和开发阶段中确立了产品（无论是硬件、软件、服务还是加工材料）的基本质量方面和监管要求，如安全性、性能和可靠性。缺陷设计可能是质量问题的主要原因。

产品设计的背景应由生产商的高级管理人员制定。其责任是制定设计和开发计划，确定要实现的目标。该计划定义了待实施设计受到的约束条件。

质量体系要求未指定生产商必须使用的设计过程的类型。生产商应使用最适合其需求的过程。然而，无论进程如何，重要的是以适当的方式应用设计控制。本指南包含了在各种情况下如何实现这一目标的示例。

需要注意的是，设计功能可能适用于具有不同风格和时间尺度的操作的各个方面。这些方面与产品相关，包括服务和软件以及其生产过程。

高级管理人员需要决定设计功能如何管理，由谁管理。高级管理人员还应确保针对如下设计问题确立内部政策：

- 评估新产品想法

- 设计经理和设计工作人员的培训和再次培训

- 顾问使用

- 设计过程的评价

- 产品评价，包括第三方产品认证和批准

- 授予专利权或其他设计保护方法

高级管理层应确保在所需时间内提供足够的资源进行设计。这可能涉及加强内部可用的技术和设备和/或获得外部资源。

# 章节B. 设计和开发计划

- 要求

## § 820.30（b）设计和开发计划。

  - 每个生产商均应制定和维护描述或参考设计和开发活动的计划，并确定实施的责任。

  - 计划应识别和描述与提供（或导致）设计和开发过程输入的不同群体或活动的界面。

  - 计划应进行审查、更新并批准作为设计和开发进展。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.2设计和开发计划以及章节4.4.3组织和技术联系。

- 讨论和考虑要点

需要进行设计和开发计划以确保设计过程得到适当控制，并满足器械质量目标。这些计划必须与设计控制要求的其余部分保持一致。以下内容通常将在设计和开发计划中得到解决：

  - 描述设计和开发计划的目标和目的；即，要开发什么；

  - 描述在设计和开发阶段中保证质量方面的组织责任，包括与任何承包商的联系；

  - 标识完成每项任务所需的待执行重大任务、每项任务的可交付物以及个人或组织责任（工作人员和资源）；

  - 制定重大任务的时间，以满足整体程序时间限制；

  - 标识重大审查和决策点；

  - 选择审查者、审查组的组成以及审查者应遵循的程序；

  - 设计文档的控制；

  - 通知活动。

计划使管理层能够通过向设计和开发团队成员明确传达政策、程序和目标，为设计和开发过程实施更多的控制，并为测量与质量体系目标的一致性提供依据。

设计活动应按照进行设计过程所必需的细节进行指定。设计和开发计划的程度取决于开发组织的规模和待开发产品的规模和复杂性。一些生产商可能已制定了适用于所有设计和开发活动的政策和程序。对于每个具体的开发计划，这些生产商也可以制定一个计划，详细阐明与项目有关的要素，并通过参考纳入通用政策和程序。

其他生产商可以开发一个专门针对每个单独项目的综合设计和开发计划。

总之，计划文件的形式和组织没有内容重要。以下各段讨论了设计和开发计划的关键要素。

组织责任。质量体系要求的管理责任章节要求管理人员确立质量政策，实施组织结构，以保证质量。这些通常在质量手册或有相似命名的文件中记录。然而，在某些情况下，设计和开发计划（而非质量手册）是描述相对于设计和开发活动的组织责任的最佳工具。应该认识到明确而无歧义地定义责任的重要性。当设计的输入来自各种来源时，应对其相互关系和联系（以及相关责任和权限）进行定义、记录、协调和控制。可能为这种情况：例如，如果为特定项目组成了多学科产品开发团队，或者如果团队包括供应商、合同生产商、用户、外部顾问或独立审计员。

任务分解。计划在可能范围内确立：

  - 开发产品所需的重大任务

  - 每项重大任务的相关时间

  - 所需资源和人员

  - 完成每项重大任务的责任分配

  - 开始每项重大任务所必须的先决条件信息和任务间的相互关系

  - 每项任务输出或交付资料的格式

  - 限制，如适用代码、标准和法规

所有重大设计活动的任务，包括验证和确认任务，均应包括在设计和开发计划中。例如，如果预期进行临床试验，可能存在与适当的监管要求相关的任务。

对于复杂的项目，初始可能会提供粗略估值，细节还有待负责组织进行开发。随着开发的进行，计划应该有进展，以纳入更多更好的信息。

任务之间的关系应该以容易理解的方式呈现。应明确取决于他人的任务，需要同时进行的任务。计划应反映所感知发展风险的程度；例如，与视为常规或直接的任务相比，涉及新技术或过程的任务应更详细地阐述，并且可能需要进行更多的审查和检查。

设计和开发计划可以包括一份时间表，显示每个主要任务、项目里程碑或关键决策点的开始和完成日期。所选方法和细节将根据项目的复杂性和与器械相关的风险级别而变化。对于小型项目，该计划可能仅包含简单的流程图或计算机电子表格。对于较大型的项目，有一系列用于制定计划的项目管理工具。最常用的3种工具是程序评价和审查技术（PERT）、关键路径方法（CPM）和甘特图。这些方法有很多形式的软件可用。选择这些工具时，请小心选择最符合项目需求的工具。一些软件程序与必须程序相比可能复杂得多。

除非生产商具有相同类型器械的经验，否则计划最初将受到范围和细节的限制。随着工作的继续，对计划进行精确调整。规划中的由于经验缺乏往往会得出乐观的进度表，但由于计划人员无法控制的原因，例如人员流动、物资短缺或设计要素或过程有非预期问题，也可能发生延误。有时，可以通过使用其他资源来压缩进度表，例如从另一个项目转移员工或设备、雇用承包商或租赁设备。

重要的是，必须更新计划以反映当前知识。在任何时间，均应指明计划，详细程度为可使管理层做出明智的决定，并提供信心，以满足总体进度和绩效目标。这一点很重要，因为历史上进度压力在许多造成伤害的设计缺陷方面是一个促成因素。在一定程度上，良好的计划可以预防进度压力，可减少设计错误的可能性。

然而，没有任何计划可以消除所有的开发风险。对性能最大化的期望和满足业务目标需要（包括发展期限）之间存在内在冲突。在一些企业文化中，即将到来的最后期限对裁员带来巨大压力。计划有助于通过确保管理人员对压力点的意识以解决该难题。意识到之后，更可能在对所有相关因素有适当见解和考虑时做出决策。因此，当必须对时间做出让步时，他们可以得到支持和证明。

# 章节C. 设计输入

- 要求

## § 820.30（c）设计输入。

  - 每个生产商均应建立和维护程序，以确保与器械相关的设计要求适当，并讨论器械的预期用途，包括用户和患者的需求。

  - 程序应包括机制，用于解决不完整、模糊或有冲突的要求。

  - 设计输入要求应进行记录，并应由指定人员进行审查和批准。

  - 应记录批准，包括批准这些要求的日期和人员签名。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.4设计输入.

- 定义

§ 820.3（f）设计输入指作为器械设计依据的器械物理和性能要求。

- 讨论和考虑要点

设计输入是产品设计的开始点。形成设计输入的要求为进行后续设计任务和确认设计提供了基础。因此开发要求的坚实基础是最重要的单独设计控制活动。

很多医疗器械生产商均经历过不完整的要求可对设计过程产生不利影响的经验。开发人员经常抱怨“没有时间做对，但总有时间做完。”如果在确认之前未指明基本要求，则可能必须进行昂贵的重新设计和返工，才能将设计发布进行生产。

相比之下，对于使用明确、全面的要求集合进行器械设计的公司，其经验是返工和重新设计显著降低，并提高产品质量。他们知道，即使对于中等复杂性的医疗器械，要求的开发都是一项艰巨而耗时的任务。他们接受投资所需的时间和资源用以开发要求，因为他们知道从长远来看这很有优势。

不幸的是，对于设计输入的质量体系要求，在其含义和实际应用方面存在一些常见的误解。将这些要求解释为文字处方，而不是应遵循的原则，此时可能出现很多问题。在该指导性文件中，关注点是解释原则并提供关于如何将要求应用于典型情况的示例。

概念文件与设计输入

一些情况下，与客户和用户维持紧密联系的销售人员会决定对新产品的需求，或对现有产品的增强。或者，对新产品的想法可能引起研究或临床活动。任何情况下，结果均为注明新产品一些所需特征的概念文件。

医疗器械团体的一些成员将这些上市备忘录或等效材料视为设计输入。然而，这不是质量体系要求的目的。此类概念文件很少全面，且不能期望其全面。相反，质量体系要求的目的在于，产品概念描述得到详细阐述、扩展并转化为一套完整的设计输入要求集合，这些要求应详细记录至工程水平。

这是一个重要概念。在概念文件中使用定性术语既适当又实用。文件通常不会用作设计的依据。即使是最简单的术语都有巨大的设计意义。例如，概念文件中的术语“必须携带”在产品开发人员的认识中会引起关于诸如尺寸和重量限制、抗冲击和振动、防潮和防腐蚀的需要、在较宽温度范围内的操作能力等方面问题。因此，概念文件可能是开发的起点，但并不是设计输入要求。这是一个关键原则 - 设计输入要求是设计控制过程第一阶段的结果。

研究和开发。 一些生产商很难确定研究何时结束、开发何时开始。可以进行研究活动，以试图确定新产品的新业务机会或基本特征。开发快速原型以探索一种想法或设计方法的可行性，这可能较为合理，例如，在开发设计输入要求之前进行。但生产商应避免陷入将原型设计等同于与最终设计的陷阱。这个阶段的原型缺少成品所必需的安全特征和辅助功能，并且在不能充分考虑生产所致产品变异性的条件下开发。

设计输入开发的责任。无论谁开发了最初的产品概念，产品开发人员在开发设计输入要求方面均发挥着关键作用。当具有一系列重要特征时，产品开发人员应了解必须解决的辅助问题，以及设计产品所必需的详细水平。因此，第2个关键原则是，产品开发人员最终承担的责任为将用户和/或患者需求转化为可在实施前进行确认的一套要求。虽然这主要是工程功能，但可能需要生产和维修人员、关键供应商等的支持或全面参与，以确保设计输入要求完整。

在应用这一原则时必须小心。设计输入要求的有效开发包括产品开发人员以及代表用户需求的人员（如营销人员）的输入。术语可能是一个难题。一些情况下，产品概念描述可能使用医学术语表达。当开发人员和审查者熟悉该语言时，医学术语适用于要求，但在要求阶段将概念转化为工程术语通常更为可取，以尽可能减少与开发人员的沟通不畅。

另一个难题是不正确的假设。产品开发人员对用户需求做出不正确的假设，营销人员对产品设计人员的需求做出不正确的假设。不正确的假设可能会导致严重的后果，且可能直到开发过程的后期才会发现。因此，产品开发人员和代表用户的人员必须负责严格检查拟定要求、探索明确和隐含的假设以及发现问题。

一些示例可以阐明这一点。一个基本原则是，设计输入要求应该明确在此阶段时预期进行的设计，同时谨慎避免具体的设计解决方案。例如，概念文件可能规定应将产品安装在机械加工的铝壳内。对产品开发人员而言，明智的做法是探索为何指定本类型外壳。一个令人信服的理由可能是 - 与铸造的外壳相比，电气屏蔽、机械强度更好，或上市时间缩短。或者可能由于竞争对手的产品以这种方式制造，或者仅仅因为用户认为塑料不够坚固，因此指定机械加工的铝壳。

并非所有的不正确假设均由用户做出。产品开发人员做出的不正确假设可能同样具有破坏性。由于不了解便携式仪器会受到的损害，这可能会导致其选择不适合产品预期用途的外壳材料。

有时，可能适合在设计输入要求中指定部分设计解决方案。例如，生产商可能希望在一系列产品中共享部件或生产过程，以实现规模经济，或简单地帮助确立企业形象。在产品升级的情况下，对于要保留的功能可能有明确的共识。然而，重要的是应认识到，每一个此类设计约束都会降低实施灵活性，因此应予以记录，并标识为可能存在的冲突要求以待后续解决。

范围和细节水平。设计输入要求必须全面。这对于首次实施设计控制系统的生产商来说可能相当困难。幸运的是，这个过程在实践中变得更加容易。认识到设计输入的要求分为三类，这可能会有帮助。几乎每个产品都将具有所有三类的要求。

  - 功能要求规定了器械的功能，侧重于器械的操作能力以及输入处理和结果输出。

  - 性能要求规定器械必须进行多少或多好，解决诸如速度、强度、响应时间、准确度、操作限制等问题。这包括使用环境的定量表征，包括例如温度、湿度、震动、振动和电磁兼容性等。关于器械可靠性和安全性的要求也符合该类别。

  - 界面要求规定了对外部系统兼容性至关重要的器械特性；具体来说，是那些由外部系统强制执行并且不在开发人员控制之下的特征。在每种情况下均重要的界面是用户和/或患者界面。

设计输入要求开发过程的范围是什么，必须提供多少细节？范围取决于器械的复杂性和其使用相关风险。对于多数医疗器械，应用程序暗示了功能、性能、安全性和监管方面的众多要求。这些暗示的要求应以工程术语在设计输入要求中明确说明。

确定适当的细节水平需要经验。然而，一些通用指南是可能的。市场文献包含产品质量标准，但这些均为表面信息。操作者和维修手册可能包含更详细的质量标准和性能限制，但这些也不全面。通过检查很常见外部接口的要求，可以提供一些关于必需内容的见解。对于交流供电设备的电源要求，仅简单称一个装置应为交流供电不够充分。更好的说法是该装置可以在北美、欧洲和日本的交流电上工作，但这细节依然不足以实施或确认设计。如果考虑到北美的情况，线路电压通常为120 V，许多系统指定为在108到132 V的范围内工作。然而，考虑到动力减退的可能性，关键器械可以指定为在95至132 V甚至更宽的范围内工作。根据器械的预期用途，生产商必须选择适当的性能限制。

很多情况下，在设计输入阶段确立每个功能和性能特征是不切实际的。但是在多数情况下，可以确定需求的形式，且可以用待定（TBD）数值或可能值的范围来表述要求。这使得审查者能够评估这些要求是否完全描述器械的预期用途，判断遗漏的影响，并跟踪不完整的要求以确保得到解决。

对于复杂的设计，设计输入阶段消耗的时间可占总项目时间的30%以上，这种情况并不罕见。可惜，一些管理人员和开发人员已经接受了培训，用以测量硬件建立方面的设计进度或编写的软件代码行。他们没有意识到，建立坚实的基础在实施过程中可节省时间。解决方案的一部分是构建要求文件和审查，以便提供具体的进展测量。

另一个极端是，很多医疗器械的要求极为简单。例如，很多新器械仅简单替换一种产品的部件，或是商品项目的套件。通常，这些产品仅可通过包装和标签与现有产品进行区分。这种情况下，对本项目无需重新创建详细的设计输入要求。可以接受简单地引用前身的产品文件，添加任何新产品信息， 并确立独特的包装和标签要求。

评估设计输入要求的充分性。最后，必须审查设计输入的充分性。审查和批准后，设计输入成为受控文件。所有未来的变更均遵循变更控制程序，在章节I（设计变更）中讨论。

对设计输入要求的任何评估均归结为判断问题。如章节E（设计审查）中所讨论，对于审查组，重要的是应为多学科性，并拥有适当的权威。审查组可使用一系列标准。

  - 设计输入要求应清晰明确。即，每个要求均应可通过分析、检查或测试的目标方法进行验证。例如，说明导管必须能够耐受重复弯曲，这不够充分。更好的要求应指出，导管应可形成为直径为50毫米的线圈并可伸直，重复共五十次后没有破裂或变形的证据。合格审查者随后可以判断指定的本测试方法是否可代表使用条件。

  - 定量限应使用测量公差表示。例如，直径3.5 mm不是完整规格。如果直径规定为3.500±0.005mm，则设计人员有依据确定生产过程必须如何准确地生产出符合要求的部件，审查者有依据确定部件是否适用于预期用途。

  - 产品设计输入要求的集合应为自身一致。由于简单监督所致的要求彼此间冲突或与引用的行业标准冲突均不常见。此类冲突应在开发过程早期得到解决。

  - 应正确表征预期使用产品的环境。例如，生产商经常错误地为在家中使用的器械指定“实验室“条件。然而，即使在一个国家内，由于气候和季节变化，家庭的相对湿度可能在20％到100％之间（冷凝）变化。在炎热的季节，许多气候下的家庭气温常常超过40°C。海拔高度可能超过3000米，所产生的低气压可能会对某些类型的医疗器械产生不利影响。如果环境条件已经完全指定，合格审查者可以确定指定的条件是否可代表预期用途。

  - 引用行业标准时，为了完整性和相关性，应对引用进行审查。例如，一家医疗器械生产商声称符合涉及机械冲击和振动的行业标准。然而，当审查者审查引用标准时，发现仅规定了测试方法，而没有提及通过/失败标准。在这种情况下，生产商有义务为正在测试的器械以及测试方法指定适当的性能限制。

设计输入要求的演变。大型开发项目通常分阶段实施。这种情况下，应按照本章节规定的原则制定和审查每个阶段的设计输入要求。幸运的是，涵盖整体产品最初一套要求是目前最难开发的要求。随着设计的进行，早期阶段的输出形成了后续阶段的基础，而设计人员可获得的信息在本质上更加广泛和详细。

验证活动几乎不可避免地会发现导致设计输入要求发生变更的差异。对此，需做到2点。第1点是必须仔细管理设计输入要求的变更控制过程。通常，纠正一个问题的设计变更可能会产生一个必须解决的新问题。在整个开发过程中，重要的是应记录任何变更并传达给开发人员，以便确定变更的总体影响。变更控制过程对器械质量而言至关重要。

第2点是，对设计输入要求的大量返工表明，设计输入要求可能没有详细阐述至适当的细节水平，或者没有充分的资源用于定义和审查要求。管理人员可以使用此见解改进设计控制过程。从设计控制的角度来看，所做出需求变更的数量没有变更控制过程的彻底性重要。

# 章节D. 设计输出

- 要求

## § 820.30（d） 设计输出。

  - 每个生产商均应建立和维护用于定义和记录设计输出的程序，以允许对设计输入要求的一致性进行适当评估。

  - 设计输出程序应包含或参考验收标准，并应确保识别出对器械正常运行至关重要的设计输出。

  - 设计输出在发布前应进行记录、审查和批准。

  - 应记录批准，包括批准该输出的日期和人员签名。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.5设计输出。

- 定义

§ 820.3（g）设计输出指在每个设计阶段和总设计工作结束时设计工作的结果。完成的设计输出是器械主记录的基础。完成的设计输出总体包括器械、其包装和标签以及器械主记录。

§ 820.3（y）质量标准指产品、过程、服务或其他活动所必须符合的任何要求。

- 讨论和考虑要点

设计输出的质量体系要求可分为2个要素：设计输出应以允许对设计输入要求的一致性进行充分评估的术语表示，并应注明对器械安全和正常运行至关重要的设计特性。这为开发人员提出了2个基本问题：

  - 设计输出包括什么？

  - 设计输出的形式和内容是否合适？

第一个问题很重要，因为典型的开发项目产生了大量的记录，其中一些记录可能不会归类为设计输出。另一方面，设计输出必须合理全面方可有效。作为一般规则，如果项目是设计和开发计划中列出的设计任务的工作产品或可交付项目，并且项目定义、描述或阐述设计实现的要素，则该项目是设计输出。示例包括方框图、流程图、软件高级代码以及系统或子系统设计规范。该阶段的设计输出通常是后续阶段设计输入的一部分。

设计输出包括生产质量标准以及定义和表征设计的描述性材料。

产品质量标准。生产质量标准包括用于采购部件、制造、测试、检查、安装、维护和检修器械的图纸和文件，如下所示：

  - 组装图纸

  - 部件和材料质量标准

  - 生产和加工质量标准

  - 软件机器代码（如，磁盘或主EPROM）

  - 工作指令

  - 质量保证规范和程序

  - 安装和维修程序

  - 包装和标签质量标准，包括所用方法和过程

此外，如章节H（设计转移）中所讨论，生产质量标准可能采用其他形式。例如，一些生产商在录像带上生产组装说明，而不是书面说明。类似地，由计算机辅助铣床用于制造部件的程序软盘将视为生产质量标准。录像带和程序软盘上的软件是器械主记录的一部分。

其他描述性材料。可能产生其他设计输出项目，这些项目是确立与设计输入要求的合规性所必需的项目，但不用于其生产。例如，由计算机辅助机器制造的每个部件均应有一份组装图纸，其中规定了部件的尺寸和特性。这是设计输出的一部分，因为其确立用于制造部件的机床程序的基础。设计输出的其他示例包括如下：

  - 风险分析结果

  - 软件源代码

  - 验证活动的结果

  - 生物相容性测试结果

  - 生物负荷测试结果

形式和内容。生产商必须采取措施确保设计输出可表征设计的所有重要方面，并以允许进行充分验证和确认的方式进行表达。生产商可使用2种基础机制以实现这些目标。

  - 首先，生产商在计划阶段可主动指定设计输出的形式和内容。对于某些类型的设计输出，形式和内容可以编入可供参考的共识标准。在其他情况下，生产商可以指定所需的特征，或者甚至简单地指定应遵循现有文件的形式和内容。

  - 其次，形式和内容可以作为设计验证过程的一部分进行回顾性审查。例如，设计输出的验证可能包括评估是否遵循指定的文件标准。

如这些示例所示，遵循与设计输出相关质量体系要求通常不需要生产商进行“额外“努力，而仅需简单地在设计任务的计划、执行和审查过程中应用一些常识程序。

# 章节E. 设计审查

- 要求

## § 820.30（e）设计审查。

  - 每个生产商均应建立和维护程序，以确保设计结果的正式文件化审查在器械开发的适当阶段进行计划和进行。

  - 这些程序应确保每次设计审查中的参与者均包括与正在审查的设计阶段相关的所有职能部门代表，以及对正在审查的设计阶段没有直接责任的个人以及所需的任何专家。

  - 设计审查的结果，包括设计标识、日期和执行审查的个人，均应记录在设计历史文档（DHF）中。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.6设计审查。

- 定义

§ 820.3（h）设计审查指对设计进行记录、全面、系统的检查，以评估设计要求的充分性，评估设计满足这些要求的能力，并识别出问题。

- 讨论和考虑要点

通常，正式设计审查的目的是：

  - 提供对设计结果的系统评估，包括器械设计和相关的生产和支持过程设计；

  - 向设计人员提供对现有或新出现问题的反馈；

  - 评估项目进展；和/或

  - 提供项目准备进入下一个发展阶段的确认。

在开发产品的过程中会出现许多类型的评论。审查可能同时具有内部和外部关注点。内部重点是设计的可行性和设计的可制造性及支持能力。外部重点是用户要求；即，从用户的角度查看器械设计。

审查的性质随着设计进展而改变。在初始阶段，与设计输入要求相关的问题将占主导地位。接下来，评估的主要功能可能是评估或确认设计团队提供的解决方案选择。随后，材料选择和生产方法等问题变得更加重要。在最后阶段中，与验证、确认和生产相关的问题可能占主导地位。

生产商通常使用“审查”一词来描述各种设计评估活动。这些活动大部分符合正式设计审查的定义，但并非全部。以下异常可能有助于阐明设计审查的区别特征。

  - 构成设计任务的正式输出或可交付物的每份设计文件通常均需要进行评价活动，有时也指非正式同行审查、监督审查或技术评估。这些活动虽然可能称为审查，但通常对其更好的描述为确认活动，因为这些活动不打算在其范围内具有全面性、权威性和多学科性。相反，其目的是确认设计输出满足设计输入。确认活动影响并添加到设计输出中，且其应接受随后进行的设计审查。

  - 开发人员可以进行例行或特别会议，以讨论问题、协调活动或评估开发进度。这些会议的决策可能不需要正式文件；然而，如果解决了重大问题，则应进行记录。如果结果导致对批准的设计文件变更，则应遵循章节I（设计变更）中讨论的适用的变更控制程序。

通过开发和实施符合质量体系要求的正式设计审查项目，实现对设计审查过程的控制。应在设计和开发计划中解决和记录以下问题。

审查的编号和类型。纠正设计错误的成本随着设计的接近完成而增加，并且实施最优解决方案的灵活性降低，这是公认的事实。如果在开发周期结束时发现错误，必须对可接受的纠正措施做出艰难的决定。如果匆忙地实施纠正措施，结果往往有意外后果并导致新问题。因此，应计划进行正式设计审查，以尽早发现问题。一个推论是，计划者应该假定会发现问题，并分配合理的时间来实施纠正措施。通常，正式审查在每个阶段结束时进行，以及在设计过程的重要里程碑时进行。

如章节C（设计输入）中所讨论，几乎所有情况下，在开发过程早期对设计输入要求进行正式审查均有益。审查的数量取决于器械的复杂性。

  - 对于简单的设计或对现有产品的微小升级，在设计过程结束时进行单次审查可能较为适当。

  - 对于涉及多个子系统的产品，早期设计任务是在各个子系统之间分配设计输入要求。例如，在基于微处理器的系统中，设计人员必须决定哪些功能由硬件执行，哪些功能由软件执行。在另一种情况下，来自多个部件的公差累积相结合，可能会产生间隙问题。系统设计人员必须为每个部件确立公差规格以满足整体尺寸规格。在这种情况下，正式的设计审查是一个审慎的步骤，用以确保在开始对每个子系统进行详细设计之前，所有这样的系统水平要求均已得到满意的分配。

  - 对于复杂系统，开发计划中通常会附加其他审查。例如，在开发生产图纸前，可以为原型开发工程草图。原型的评估通常在正式设计审查中结束。类似地，软件开发通常包括高级设计阶段，在此阶段将更详细地阐述要求，并开发实现关键功能的算法。在开始详细编码之前，通常将进行正式设计审查以审查这项工作。

在设计过程结束时有多种方法进行正式设计审查。在一些组织中，工程基本完成设计，测试工程原型，并在将设计转移至之前进行正式设计审查。在这种情况下，使用生产器械确认了设计后，将需要进行额外审查。

在某些情况下，具有较长交货时间的部件可在整个器械设计完成之前进入生产阶段。提前生产的主要动机是缩短上市时间。生产商承担的业务风险为，在设计过程结束时的设计审查中会发现缺陷，而这些缺陷在任何器械分销之前必须在生产器械中纠正。

所有将正式设计审查列入进度的这些方法均有效。重要的是，生产商应根据正确判断给出确定审查的数量和类型的合理理由。

审查者的选择。在确定应参加正式设计审查的人选时，计划者应考虑审查者的资质，进行适当评估所需的专业知识类型以及审查者的独立性。以下各段简要讨论了所有这些问题。

资质。进行正式设计审查的人员应具有至少与开发人员相当的技术能力和经验。对于小型生产商，这可能需要聘请外部顾问以参与设计评价。

因为专业评估超出设计人员的能力因此生产商经常聘请一名或多名专家进行某些类型的专业评估。例如，可以保留机械工程师以进行设计的结构分析，并且可能进行振动测试以验证其在应力下的性能。这些专家可能被指定参与正式设计审查。或者，他们可能被指定进行独立评估，并向审查者提交意见和建议。任何一种方法均有效。

所需专家的类型。许多医疗器械设计涉及一系列技术，如电子学、力学、软件、材料科学或气体力学。此外，各种临床和生产问题也可能会影响设计。生产商应仔细考虑在正式设计审查中应表现出哪些获益。审查者观点的微妙区别可能对器械质量产生重大影响。例如，一家小型生产商的营销部门在其咨询委员会上与多名外科医生分享了一项新设计。外科医生都认为设计非常好。随后，生产商邀请了2名经验丰富的手术室护士参与最终设计审查。在审查过程中，很明显，此时外科医生可能是客户而护士是该器械的主要使用者，在此之前没有人咨询任何护士。设计审查中，护士不喜欢设计的一些功能。经过进一步的市场调查，生产商决定对设计进行变更以调节这些问题。这种情况很不幸（并且昂贵），用户需求在开发周期的后期才得以考虑，但设计审查最终非常成功。

独立性。正式设计审查应至少包括一名对审查的设计阶段没有直接责任的个人。在一家小公司中，很难获得完全独立。在正式设计审查的背景下，实际的解决方案仅用于确保一个全新的角度，所依据的原则是那些过于接近设计的人可能会忽视设计错误。因此，审查者通常来自与开发人员相同的组织，但不应与审查的活动有显著关联。如下一章节所述，正式设计审查程序在确保独立客观的审查方面发挥重要作用。

设计审查程序。生产商应该记录解决以下问题的正式设计审查程序：

  - 设计的评价（包括关注问题的识别，即，设计中的问题和潜在问题）

  - 关注问题的解决方案

  - 纠正措施的实施

设计评价。很多正式审查采用会议形式进行。在这次会议上，设计人员可以进行展示以解释设计实施，负责验证活动的人员可以向审查者展示调查结果。审查者可能会要求关于任何主题的阐明或其他信息，并将他们的关注问题加入主持人提出的任何问题中。这部分审查的重点是找到问题，而不是解决问题。

进行设计审查会议有许多方法。在简单情况下，技术评估员和审查者可能是同一人，通常是项目经理或工程主管，可在经理办公室进行一个简单审查会议。对于更复杂的审查，需要详细的书面程序以确保讨论了所有相关主题，准确记录了结论，并记录和跟踪行动项目。

设计审查会议成为对抗性事务是一种危险倾向。设计人员的声誉倾向于与发现的差异数量相关联，导致设计人员成为防守方，而审查者则通过寻找设计的缺点进行评分。所造成的争论可能会适得其反。邀请嘉宾出席也会增加复杂性，通常是临床医生，我们希望他们提供用户观点。这些审查者往往非常不愿意提出试探性问题，特别是如果他们意识到可能参与一个所有规则和关系均不明显的冲突时。

一开始就明确地声明正式设计审查的目标和基本规则，可以避免这些困难。虽然设计人员处于解释设计最佳功能的最佳位置，但他们也最有可能意识到设计的缺点。如果鼓励设计人员和审查者共同努力，系统地探索问题和寻找解决方案，最终设计将会得到改进，各方都将从中受益。必须鼓励参与者提出问题，避免做出假设、批判性地思考。关注点必须在设计而不是参与者上。

并非所有正式设计审查均涉及会议。对于非常简单的设计或设计变更，适当的做法是指定一个程序，该程序于审查者之间分发或传递审核材料，以进行独立评估和批准。然而，这样的过程不利于协同效应和团队合作方面的获益，仅在设计问题的范围有限且定义明确的情况下才应考虑。

关注问题的解决方案。审查者考虑在正式设计审查的评估部分提出的关注问题，并决定对每个问题进行适当处置。公司实施决策过程的方式有很大差异。在某些情况下，审查者对工程经理或其他公司官员起到咨询作用，指导正式设计审查，并最终选择一个措施方案。在其他情况下，审查者具有有限或广泛的权力做出决定和指派资源，从而解决问题。所使用的方法应进行记录。

在现实世界中，审查往往会留下问题以待解决。因此，审查程序应包括解决差异的过程，并为审查者提供足够的余地，在保护过程完整性的同时做出实际决定。

纠正措施的实施。并非所有识别到的关注问题均会导致纠正措施。审查者可能确定问题错误或不重要。然而，在多数情况下，解决方案均涉及设计变更、需求变更或两者的组合。如果解决方案较明显，审查者可以指定适当的纠正措施；否则，将分配一个措施项目以进一步研究该问题。在任何情况下，措施项目和纠正措施均通常在生产商变更控制程序下进行跟踪。

## 设计审查与验证和确认的关系。实践中，设计审查、验证和确认彼此重叠，它们之间的关系可能令人困惑。作为一般规则，顺序是：验证、审查、确认、审查。

在大多数情况下，验证活动在设计审查之前完成，验证结果将与其他设计输出一同提交至审查者进行审查。或者，一些验证活动可视为设计审查的组成部分，特别是如果验证活动较复杂并需要多学科审查时。

类似地，确认通常涉及各种活动，包括确定适当的验证和审查已完成。因此，在确认工作结束时，通常需要进行审查，以确保确认完整且充分。

# 章节F. 设计验证

- 要求

## § 820.30（f）设计验证。

  - 每个生产商均应建立和维护验证器械设计的程序。

  - 设计验证应确认设计输出符合设计输入要求。

  - 设计验证的结果，包括设计标识、方法、日期和执行验证的个人，均应记录在设计历史文件中。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.7设计验证。

- 定义

§820.3（y) 质量标准指产品、过程、服务或其他活动所必须符合的任何要求。

§ 820.3（z）确认指通过检查确认并提供客观证据，表明可始终满足特定预期用途的特定要。

  - 过程确认指通过客观证据确定过程可始终产生满足其预定质量标准的结果或产品。

  - 设计确认指通过客观证据确定器械质量标准符合满足需求和预期用途。

§820.3（aa）验证指通过审查确认并提供客观证据，以满足指定的要求。

- 讨论和考虑要点

验证和确认是具有非常重要区别的相关概念。各组织对这些术语有不同的定义。

应鼓励医疗器械生产商在其内部程序中使用质量体系要求的术语。

为了阐明这些概念，我们考虑使用建筑设计类比。在典型情景下，高级建筑师确定设计输入要求，并绘制建筑的总体外观和结构，但合作商或承包商通常会详细阐述各种机械系统的细节。验证是在每个阶段检查输出是否符合该阶段要求的过程。例如：空调系统是否为每个房间提供指定的制冷能力？屋顶是否能够承受每平方米风荷载的指定牛顿数？火灾报警器是否位于建筑物中每个位置50米范围内？

同时，建筑师必须牢记更广泛的问题，即结果是否符合最终的用户要求。空调系统是否能使整个建筑物的居住者均感觉舒适？屋顶能否承受建筑工地处预期的极端天气？整个建筑物是否都可以听到火灾报警？这些更广泛的关注问题是确认的本质。

在设计的初始阶段，验证是关键的质量保证技术。随着设计工作的进展，验证活动逐渐变得更加全面。例如，可以由空调设计人员计算和验证加热或制冷输送，但是只能估算所产生的空气温度。居住者舒适度功能不仅包括所传递空气温度，还包括湿度、来自附近热质量的热辐射、通过相邻窗户的热增益或损失等。在后期设计阶段，在验证设计时可以考虑这些复杂因素的相互作用。

确认在成功验证后进行，并确保特定用途的每个要求均得到满足。用户需求的确认仅可在建筑构建后进行。空调和火灾报警性能可以通过测试和检查进行确认，而屋顶的强度很可能会通过与建筑规范相关联的某种分析进行确认，这些建筑规范经接受可满足用户的需求 – 但需要在随后的强烈风暴期间进行确认。

确认是本指南文件章节G的主题。本章节的其余部分将重点介绍验证原则。

验证活动的类型。验证活动在器械设计的所有阶段和水平进行。验证的基础是一个三管齐下的方法，包括测试、检查和分析。可建立符合设计输入要求的任何方法均是验证该要求相关设计的可接受手段。许多情况下，有各种方法可使用。

复杂的设计需要更多和不同类型的验证活动。验证活动的性质根据设计输出的类型而有所不同。本指南的目的不是暗示或推荐器械生产商应进行的验证技术。相反，生产商应根据其产品中所用技术中普遍接受的实践，选择并应用适当的验证技术。这些实践有很多是开发过程的组成部分，并由开发人员常规进行。设计控制的目的是通过进行明确的验证活动并测量其执行的彻底性以确保充分监督。以下是验证方法和活动的几个示例。

  - 组装的最差情况分析，用以验证部件是否正确降低参数，并在处理和使用过程中未受到过度应力。

  - 组装的热分析，用以确保内部或表面温度不超过规定的限值。

  - 过程或设计的故障树分析。

  - 失效模式和效果分析。

  - 包装完整性测试。

  - 材料的生物相容性测试。

  - 待灭菌产品的生物负荷测试。

  - 将设计与有既定成功使用历史的既往产品进行比较。

对于某些技术，验证方法可能高度标准化。在其他情况下，生产商可以从各种适用的方法中进行选择。在少数情况下，生产商必须有创造性地设计一些方法，用以验证设计特定方面。

一些生产商错误地将生产测试等同于验证。但验证测试确立设计输出与设计输入的一致性，而生产测试的目的是确定测试装置是否已正确生产。换言之，生产测试旨在有效地筛选生产过程错误，也可能用于检测早期失效故障。通常，功能和性能测试的一小部分即可以高准确度完成该目标。因此，生产测试很少，如有，则足以全面地验证设计。例如，在生产过程中可能会使用泄漏测试，以确保气密外壳正确组装。然而，泄漏测试可能不够敏感，不足以检测气体通过包装材料的长期扩散。包装材料的渗透性是材料的固有属性，而不是组装问题，可能需使用比生产中使用的更专业的测试进行验证。

验证活动的文件。一些验证方法会按照其特性生成文件。例如，失效模式和效果分析生成的表格中列出每个系统部件、其假定的失效模式以及该故障对系统操作的影响。

另一种自身记录验证方法是追溯矩阵。当设计输入和输出均为文件时，这种方法特别有用；在软件开发中也具有很大的实用价值。在可追溯性表的最常见形式中，输入要求列在表中，并提供了输出文件（或软件模块）中每个部分的引用，该文件解决或满足每个输入要求。矩阵也可以“向后”构造，列出设计输出中的每个特征，并跟踪该特征所需的输入要求。这种反向方法对于检测隐藏假设特别有用。隐藏假设很危险，因为其常常导致过度设计，为设计增加不必要的成本和复杂性。在其他情况下，隐藏的假设经证明是未经记录的设计输入要求，一旦暴露，可以获得正确的跟踪和验证。

然而，很多验证活动仅简单地作为设计输出相对于设计输入的某种结构性评估。在这种情况下，生产商可以通过将这些活动与文件的签收程序相关联以记录验证活动完成。可以通过建立一个程序实现：每个设计输出文件必须由指定人员验证并签名。文件有审查者的签名表示设计输出已经根据签收程序进行了验证。

# 章节G. 设计确认

- 要求

## § 820.30（g）设计确认。

  - 每个生产商均应建立和维护确认器械设计的程序。

  - 设计确认应在初始生产单位、批、批次或其等同物的规定工作条件下进行。

  - 设计确认应确保器械满足定义的用户需求和预期用途，并应包括在实际或模拟使用条件下对生产装置进行的测试。

  - 设计确认应包括软件确认和风险分析。

  - 设计确认的结果，包括设计标识、方法、日期和执行确认的个人，均应记录在设计历史文档中。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.8设计确认.

- 定义

§820.3（y）质量标准指产品、过程、服务或其他活动所必须满足的任何要求。

§ 820.3（z）确认指通过检查确认并提供客观证据，表明可始终满足特定预期用途的特定要。

- 过程确认指通过客观证据确定过程可始终产生满足其预定规格的结果或产品。

- 设计确认指通过客观证据确定器械质量标准满足用户需求和预期用途。

§820.3（aa）验证指通过审查确认并提供客观证据，以满足指定的要求。

- 讨论和考虑要点

验证是对开发各阶段的设计方面的详细检查，但设计确认是所有工作的累积总结，考虑到部件、材料、生产工艺和使用环境的预期变化，用以确保设计满足用户需求和预期用途。

确认计划。确认计划应在设计过程的早期开始。应注明待评估的性能特征，并制定确认方法和验收标准。对于复杂的设计，一份关于确认活动和组织或个人责任的进度表将有助于维持过程中的控制。应审查确认计划是否适当、完整，并应确保用户需求和预期用途得到解决。

确认审查。确认可能会暴露有关用户需求和预期用途的原始假设的缺陷。应使用正式的审查程序来解决任何此类缺陷。与验证一样，对缺陷的感知可能会判断为不重要或错误，或可能需要采取纠正措施。

确认方法。很多医疗器械不需要临床试验。然而，所有器械均需要临床评估，并应作为确认的一部分，在实际或模拟使用环境中进行测试。该测试应涉及使用预期用于持续生产的相同方法和程序生产的器械。虽然测试始终是确认的一部分，但其他确认方法通常与测试结合使用，这些测试包括分析和检查方法、相关科学文献的汇编、相似设计和/或材料在临床上安全的历史证据的提供，以及全面的临床调查或临床试验。

一些生产商在历史上曾使用他们最好的组装工人或熟练的实验室技术人员制造测试品，但这种做法可能会掩盖生产过程中的问题。要求最好的工人通过尝试制作来评估和批判生产过程，这可能有益，但试点生产应尽可能模拟实际的生产条件。

确认还应涉及产品包装和标签。设计的这些部件可能具有重大的人为因素影响，并可能以非预期的方式影响产品性能。例如，已知包装材料会在电子器械中引起静电放电（ESD）故障。如果测试装置装在测试工程师的公文包中运送到测试地点，则包装问题可能在上市后才会显现。

确认应包括对预期环境条件的模拟，如温度、湿度、震动和振动、腐蚀性环境等。

对于某些器械类别，运输和安装过程中遇到的环境压力会远远超出实际使用过程中遇到的环境压力，应在确认过程中应予以解决。

应特别注意区分客户、用户和患者，以确保确认满足所有相关方的需求。对于消费器械，客户、用户和患者可能都是同一个人。另一方面，购买该器械者与在临床环境中对患者常规使用该器械者不同。医院管理人员、生物医学工程师、健康保险承保人、医生、护士、医疗技术人员和患者在器械设计方面有明显的（有时是相抵触）需求。

确认文件。确认是所有确认活动的结果汇编。进行复杂设计时，详细结果可能包含在各种各样独立文件中，并汇总于一份确认报告中。支持信息应在确认报告中明确引用，并作为附录或在设计历史文件中提供。

# 章节H. 设计转移

- 要求

## § 820.30（h）设计转移。

  - 每个生产商均应建立和维护程序，以确保器械设计可正确转化为生产质量标准。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.2.3（c）质量计划。

- 讨论和考虑要点

生产质量标准必须确保生产商的器械能够在产品和过程能力范围内反复可靠地生产。如果生产商的器械偏离出这些功能范围，则可能会影响性能。因此，将器械相关知识封装至生产质量标准中的过程对于器械质量至关重要。

根据器械类型、设计与生产组织之间的关系以及生产工人的知识、经验和技能，实现该目标所需的细节水平差别很大。在某些情况下，器械由合同生产商生产，他们不参与开发工作，很少或不接触设计人员。另一种极端情况是，一些器械由具有广泛知识且经验丰富的工匠手工制作。

人们通常将“生产质量标准”一词与书面文件相关联，如组装图纸、部件采购质量标准、工艺标准、生产说明以及检验和测试质量标准。虽然这些类型的文件广泛应用于医疗器械生产，但是对于存在传达设计信息还有其他等效的可接受方式，且生产商可灵活地酌情使用这些替代通信方式。例如，以下每一项均可能构成质量体系要求范围内的“生产质量标准”：

  - 文档（电子格式和纸质）

  - 培训材料，例如生产过程、测试和检查方法

  - 数字数据文件，例如可编程器械文件、主EPROM、计算机辅助生产（CAM）编程文件

  - 生产夹具和辅助工具，例如模具、待复制的样本线束

历史上，生产质量标准中的缺点倾向于在产品生命周期的晚期显现。如果是新设计，设计和生产团队之间往往有密切的互动，为无证信息流动提供充足的机会。随后，随着生产经验增加，设计和生产团队之间往往会发生一些脱节。此外，关键人员可能会离开，他们的替换人员可能缺乏类似的培训、经验或制度化知识。

当产品涉及新的、未经证实的生产过程或生产商新遇到的既定过程时，应特别小心。在实验室成功建立原型或模型并测试这些原型或模型的基础上，可能无法确定全面生产的充分性。工程可行性和生产可行性可能会有所不同，因为生产商扩大到日常生产时，器械、工具、人员、操作程序、监督和动机均可能不同。

没有设计团队可以预见所有的设计成功相关因素，但设计转移的程序至少应该包含以下基本要素。

  - 第一，设计和开发程序应包括对生产质量标准的完整性和充分性进行定性评估。

  - 第二，程序应确保构成生产质量标准的所有文件和物品均获得审查和批准。

  - 第三，程序应确保仅将经批准的质量标准用于制造生产器械。

上述列表中的第一项可能在设计转移过程中得到解决。第二和第三要素属于文件控制和配置管理的基本原则。只要生产质量标准是传统纸质文件，就有足够的可用信息指导生产商实施合适的程序。当生产质量标准包括非传统方式时，可能需要有灵活性和创造性才能达到相当的严谨性。

# 章节I. 设计变更

- 要求

## § 820.30（i） 设计变更。

  - 每个生产商均应建立和维护程序，以在实施之前进行设计变更的识别、记录、确认或适当验证、审查和批准。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.4.9设计变更。

- 讨论和考虑要点

控制设计变更涉及2个主要的行政要素：

  - 文件控制 - 设计文件的列举，并跟踪其状态和修订历史。在本章节中，术语“文件”以包容性意义使用，指所有设计文件、图纸，以及表征设计或其某些方面的设计输入或输出的其他项目。

  - 变更控制 - 设计的确认和审查中产生的缺陷和纠正措施的列举，并在设计转移之前跟踪其解决方案。

对于一个小型开发项目，与记录设计变更、进行适当验证和确认以及保留审查及记录相比，管理变更的充分过程相差不多。主要目标是确保：

  - 跟踪纠正措施直至完成；

  - 以可解决初始问题且不会产生新问题的方式实施变更；或者如果产生了新问题，也已对其追踪直至解决；以及

  - 更新设计文件以准确反映修订后的设计。

对于涉及2人以上的项目，设计变更的协调和沟通至关重要。换言之，生产商应该采取措施避免这种情况，例如Jon和Marie同意进行变更，但忽视了向Pat通知他们的决定。

在管理生产文件方面，医疗器械生产商通常对文档控制和变更控制的过程感到非常舒适。这些过程的原则在以下各段中进行了审查。随后，我们将探讨如何将其应用于设计活动。

文件控制。生产文件控制系统的特征通常包括：

  - 应根据一些逻辑方案来识别（即，命名和编号）文件，这些方案可将文件链接至其说明或描述的产品或部件，并阐明图纸层次结构。

  - 应保留主列表或文件索引，其展示了对共同定义产品和/或过程的文档的综合概述。

  - 应规定文件管理输入至文件控制系统的批准程序。

  - 应维护文件修订历史。

  - 应规定分发受控文件副本并跟踪其位置的程序。

  - 应定期盘点受控文件档案，以确保内容为最新内容。

  - 应指定人员专门负责监督和执行这些程序。理想的情况是，文件控制系统由不直接参与开发或使用文档的人员进行管理。对于小型生产商而言，文件控制可能是技术人员或文书人员的兼职工作。更通常地，需要一名或多名图书管理员、全职文员或专业人员管理该系统。

  - 应该有一个移除和删除作废文件的程序。

变更控制。生产变更控制通常使用类似于以下程序的一组标准化程序实现：

  - 开发人员、管理人员、审查者、销售代表、用户、客户、质量保证代表或生产人员可能会发出变更请求，并注明请求者认为应纠正的设计问题。变更请求通常在生产商规定的审查过程之后进行审查，请求可能被拒绝、推迟或接受。

  - 如果变更请求被接受且纠正措施较直接，则可能立即发出变更命令以实施变更。变更命令属于明确标识的文件或文件组，并指定对将修复已识别问题的文件内容进行的详细修订。

  - 通常，变更请求会导致开发人员进一步研究问题并开发适当的纠正措施。如果变更较广泛，可以批准修改相关文件而不发出变更命令。

  - 变更请求和变更命令应传达给所有可能受到变更影响的人员。

  - 立即修改受变更命令影响的文件可能不现实。相反，通常的做法是分发变更命令的副本并将其附加至原始文档的每一份受控副本。

  - 变更控制程序应纳入设计变更对设计输入要求和预期用途影响的审查和评估。

  - 应建立机制跟踪所有变更请求和变更单以确保妥善处置。

  - 变更控制程序通常由文件控制人员管理。

## 文件应用和设计的变更控制。设计控制系统必须关注文件的创建和修改，以及最终文件的管理。需要其他机制提供所需的灵活性，同时保持设计文件的完整性。这些附加机制在审查和批准各种文件的程序中体现。

设计变更过程应始终包括重新验证和重新确认设计，这一点很重要。幸运的是，大多数设计变更均在设计过程的早期发生，然后进行广泛的设计确认。因此，对于大多数设计变更，仅需要简单的检查即可。开发周期中变更发生时间越靠后，确认审查就变得越重要。许多情况下，在设计阶段后期进行看似无害的设计变更时，或后续的设计发布上市后，发生了灾难性的后果。

例如，由于呼吸回路中存在水分，生产商在呼吸机内粘附阀门时遇到问题。通过轻微增加阀盘的重量来解决问题。由于变化很小，因此仅进行了最小测试以验证该变更。随后，当修改后的阀门投入生产时，大量阀门开始失效。调查显示，由于惯性较高，较重的阀盘会导致阀箱分离。这种失效模式比原来的粘附问题更严重，导致安全召回。

# 章节J. 设计历史文件（DHF）

- 要求

## § 820.30（j） 设计历史文件。

  - 每个生产商均应为每种类型的器械建立和维护DHF。

  - DHF应包含或参考必要的记录，以证明设计根据批准的设计计划和本部分的要求开发。

## 交叉引用ISO 9001:1994和ISO/DIS 13485章节4.16质量记录控制。

- 定义

§ 820.3（e）设计历史文件（DHF）指描述成品器械的设计历史记录的汇编。

- 讨论和考虑要点

对于设计历史文件，ISO 9001或ISO 13485中没有特定要求。然而，为了在美国销售医疗器械，生产商必须遵守美国食品药品监督管理局（FDA）的质量体系规定，该规定需要设计历史文件。因此，关于美国FDA设计历史文件，提供了一些指南。

其他国家法规要求提供某种形式的文件和记录。加拿大、欧洲和日本要求产品文件中包含美国FDA设计历史文件要求的某些要素，但不需要在文件中汇编所有要素。

实际上，设计控制要求的每个部分均规定了应记录的信息。这些记录的汇编有时称为设计历史文件。在本指南文件中，在保证对设计历史文件中所含文件的格式和内容进行保密的前提下，提出建议。

器械历史文件的主要获益者是器械生产商。例如，在一种情况下，报告称微处理器控制的肠内营养输注泵在现场表现不规律。一些症状指向软件问题。但生产商承认他们没有产品的软件源代码副本。该软件由承包商开发，该承包商仅提供生产商复制的主EPROM（存储芯片），以在每台机器上安装该软件。

承包商随后在合同纠纷中撤出，导致生产商对承包商开发的源代码没有任何权利，也没有维护软件的实际方式。由于这个原因和其他原因，产品被强制召回，收集并销毁所有已知装置。

这确实是一个极端的情况，但是已经记录到许多类似的情况，生产商缺乏确认设计并在整个产品生命周期中维持设计所必需的设计信息。发生这种情况的原因最无法预料 - 合同到期、公司重组、员工转移到新项目或新工作。即使可以联系到设计人员，但他/她可能会忘记为什么在几年、几个月甚至几周之前做出了特定决策。由于设计决策通常直接影响器械用户和患者的健康，因此维护知识库是生产商的利益，其构成产品设计的基础。

除了小型项目外，所有设计历史文件均在一个位置归档的情况并不常见。例如，许多设计工程师会维护实验室记录本，其通常保留在工程师的个人文档中。此外，设计历史可能包括存储在各种物理位置的备忘录和电子邮件通信。适用于开发项目的质量体系计划可能存在于质量保证部门，而总工程师可能负责维护设计和开发计划。这些不同的记录不需要在一个位置进行合并。目的很简单，即生产商在需要时可以访问信息。如果生产商已经为多个归档系统建立了可一同满足该目的的程序，则不需要创建其他程序或记录。

作为可能需要的详细水平的示例，一些生产商有关于实验室记录本的政策。生产商通常会发现，如果没有此类书面程序，最终会发生沟通故障，导致失去控制。这些程序可能解决以下几点。

  - 实验室记录本为生产商财产，而非个人财产。

  - 每个项目需要维护一个单独的记录本，并在工程师积极参与的项目结束时交给工程图书管理员。

  - 如果员工离开公司，应留下实验室记录本。

  - 产品开发主管应按规定的间隔审查员工的实验室记录本，确保记录完整、准确、易读。

对设计历史文件的位置或组织没有要求。一些情况下，尤其是对于简单设计，设计人员将收集和维护完整的设计历史文件。对于较大的项目，可能会为设计文件建立文件控制系统，这些文件可能会保留在一些中心位置，通常在产品开发部门内。

根据产品开发组织的结构（或缺少结构），将需要进行或多或少的广泛控制。例如，公司政策应明确规定所有设计历史文件均为生产商的财产，而不属于员工或承包商。设计和开发合同应明确规定生产商对设计信息的权利，并为设计文件的形式和内容确立标准。最后，某些基本设计信息可在指定位置的单一项目文件中维护。这可包括如下文件：

  - 详细的设计和开发计划，指明设计任务和可交付物。

  - 已批准的设计输入文件和设计输出文件副本。

  - 设计审查的文件。

  - 确认文件。

  - 如适用，受控设计文件和变更控制记录的副本。

文件结束：DCGD.DOC（Microsoft Word 7.0）或DCGD.PDF（Adobe Acrobat格式）

FDA质量体系法规的§ 820.20；ISO 9001和ISO/DIS 13485的章节4.1。