行业指南

提交光子-发射近距离放射治疗源上市前通知的指南

文件发布日期：2000年8月2日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 放射医疗器械科 生殖、腹部和放射医疗器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将意见和建议提交至美国食品药品管理局【地址、办公室、姓名】处，【区域邮编为】供管理局审查。在文件进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。关于本指南的使用或解释的问题，请联系Robert Phillips, Ph.D.，电话：(240) 276-3666，或电子邮件：RobertAPhillips@fda.hhs.gov。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1177.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号1177。

目录

章节

I.	目的

II.	适用范围

III.	背景

A.	新的510(k)范例

B.	光子-发射近距离放射治疗源的应用指南和标准。

Ⅳ.	在上市前通知中提交的信息

A.	一般信息

B.	行政信息

C.	来源材料信息：

D.	源设计/封装信息：

E.	源输出信息

F	制造过程信息

G.	标签信息

附录

- 510(k)安全性和有效性或声明

- FDA适应症表格

- 真实性和准确性声明

- 符合性声明

提交光子-发射近距离放射治疗源上市前通知的指南意见1

## 目的

本文件的目的是提供一个关于提交给器械和放射健康中心(CDRH)的应包括在上市前通知(510(k))中的光子发射近距离放射治疗源的信息的详细描述。此信息是对包含在21 CFR 807.87中的一般要求的阐述。

## 适用范围

本文件适用于如21 CFR 892.5730中定义的表面和间质光子- 发射放射性核素近距离放射治疗源。

“放射性核素近距离放射治疗源是由可以封闭在由金、钛、不锈钢或铂制成的密封容器中的放射性核素组成的器械，并且用于医疗目的，作为治疗的核辐射源被放置在身体表面或体腔或组织中。”

近距离放射治疗源目前属于II类器械，需要上市前通知(510(k))以及在上市前确定实质等同性的机构。目前用于识别此器械的产品代码为KXK。本指南意见涵盖了用于近距离放射治疗的所有来源，但不包括用于预防心血管系统再狭窄的来源。有些来源可能还需要在上市前获得核管理委员会或协议国家辐射管理部门的批准。

目前近距离放射治疗源的主要组分为放射性物质，有时被吸附或电镀到基底及其封装上。

____________________________

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对上述内容的思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

本指南意见适用于新型光子发射近距离放射治疗源的510(k)，以及对现有近距离放射治疗源及其组分的修改，并且对安全性或有效性上有着重大影响。

## 背景

在过去几年里，发生了一些与该代理机构的权威有关的立法变化。这些变化导致CDRH采用了新的规则和行政程序，这影响到510(k)程序。《1990年医疗器械安全法案》(SMDA)产生了新的优质生产规范(GMP)，这一规范要求生产前进行设计控制，以及增添了若干行政要求(真实性和准确性声明，安全性与有效性摘要和适应症声明)。《1997年食品和药品管理现代化法案》(FDAMA)和重构工作导致包括了在上市前通知中论证实质等同性的替代方法的新的510(k)范例的开发。这些方法旨在促进具有公认标准的器械以及在先前已准许的产品的基础上改造而成的新器械的营销许可。

- 新的510(k)范例

1998年3月20日，CDRH发布了一份名为“新的510(k)范例 - 在上市前通知中验证实质等同性的替代方法”的文件。该文件可在CDRH网站(http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html)上获取。除了传统510(k)，该文件还描述了“特殊510(k)：器械改造”和“简易510(k)”两种替代方法供选择。

  - 特殊510(k)

特殊510(k)是基于制造商根据SMDA和21 CFR 820.30建立设计控制的要求编制的。制造商使用名为“决定何时提交关于现有设备改造的510（k）”的FDA指南性文件，以决定是否可以在不提交新的510(k)的情况下进行器械改造。如果需要提交新的510(k)，而且如果改造不影响器械的预期用途或基本的基础科学技术，则符合设计控制可构成准许应用程序的基础。根据这种选择，打算改造合法上市的II类器械的制造商将进行必要的验证和确认活动，以证明改造后的器械的设计输出符合设计要求。一旦公司通过设计审查确保了这一过程的圆满完成，就可以提交一份特殊的510(k)。虽然提交的基本内容要求是相同的，但是这类提交文件也应参考已准许的510(k)，并且需载有具有设计控制要求的“符合性声明”。在特殊的510(k)中，制造商有权选择使用第三方来评估与设计控制之间的符合性(详情请参阅范例文件)。特殊510(k)由器械评价办公室在收到后的30天内处理。

2.	简易510(k)

简易510(k)是基于使用符合自愿标准或者指南性文件代替数据审查，作为确保II类器械的安全性和有效性的手段。关于使用标准的指南性文件，并于2000年3月发布了“实质等同性认定中标准的使用”(www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.pdf)。本指南意见建立了三种使用自愿标准代替510(k)数据的方法，分别为：提交符合FDA-认可标准的声明，器械符合(或在上市前符合)FDA-认可标准(用于声明在之前已被使用的标准)的声明，以及器械符合(或将符合)还未被FDA认可的标准的声明。最后一种情况，如果不能保证非公认标准在满足510(k)要求时是可以被接受的，则申办方需负责提供充分的理由来证明非公认标准适合其意图。除了21 CFR 808.87中描述的510(k)所需的要素之外，简易510(k)提交文件应包括阐述如何符合一个或多个自愿标准的信息，用于解决与器械相关的风险。第三方可用于评估与这些标准之间的符合性(详情请参阅范例文件)。对简易510(k)的审评旨在更有效，因为510(k)不需要包含确定符合性的实验(测试)数据。

- 光子-发射近距离放射治疗源的应用指南和标准。

  - ANSI N43.6-1997 密封放射源的分类

  - ISO 2919密封放射源 - 一般要求和分类。

  - 新的510(k)范例-在上市前通知中认证实质等性的替代方法(http://www.fda.gov/cdrh/ode/para510.pdf)

  - 实质等同性认定中标准的使用（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.pdf）

  - 国家标准与技术研究所(NIST)对特种放射性核素和射源封装的校准标准。（http://ts.nist.gov/ts/htdocs/230/233/calibration/users/index.html）

- Ⅳ.	在上市前通知中提交的信息

- 一般信息

  - 制造商的名称和地址

  - 公司注册号码 (如不可用，应提交注册申请)

  - 联系人的姓名、职称、电话号码、传真号码和电子邮件

  - 商品名称、型号、和器械的常用名

  - 510(k)提交文件的类型(特殊、简易和传统)

  - 器械的分类和类别(21 CFR 892.5730， II类)，以及产品代码(90-KXK)

  - 预期用途(按照21 CFR 892.5730的器械的一般用途) 预期用途(按照21 CFR 892.5730的器械的一般用途)

- B.	行政信息

1.	510(k)安全性和有效性的摘要或声明(见21 CFR 807.92和807.93)(见附录1)

2.	FDA适应症表格(器械的具体诊断或治疗用途，例如器械旨在诊断或治疗的解区域和/或疾病/状况)(见附录2)

3.	真实性和准确性声明(见21 CFR 808.87(j))(见附录3)

4.	符合性声明或符合自愿标准的声明(仅用于简易510(k))(见附录4)

5.	符合设计控制的声明(仅用于特殊510(k))

- C.	来源材料信息：

提交文件应包含以下有关放射性核素源的信息：

  - 源中的主要放射性核素的鉴定

  - 源中所有其他放射性核素/污染物及其百分比的鉴定

  - 源中每种放射性核素的所有重要物理性质指标，至少包括：

    - 半衰期(或寿命)和单元

    - 衰变方式

    - 分支比

    - 所有辐射单元的能量

- D.	源设计/封装信息：

提交文件应提供以下来源设计信息：

1.	识别射源封装材料和基底的内部组成。指定射源封装(和基底)是如何影响输出的，例如，在存储源或治疗患者时轫致辐射显著(如果是请详细说明)。源结构是否以任何可能影响剂量计算的方式修改光子光谱？

2.	指定源配置。

3.	提供一整套源的工程图/图表及包括源的物理尺寸的封装。

4.	指定源是否符合ANSI N43.6-1997或ISO 2919对密封放射源分类的标准。如果是，提供分类代码和符合性声明或符合标准的声明。

5.	由核管理委员会、协议国、其他负责机构签发的密封源证书副本，或在将资源引入商业前将获得此类证书的声明。

- E.	源输出信息

源输出信息应提供以下内容：

- 物理量(与相关单元)用于指定源输出(空气比释动能强度，“表观”活动2，其他)。

- 提供给客户的源输出值的准确性(或在指定置信水平下的不确定性)。

3.	如果在源列中使用多晶种，则指定每个晶种的方法。

4.	如何测量晶种输出和如何测量源列的多晶种输出。

5.	测得的围绕源的剂量分布和等剂量曲线。描述剂量分布是如何测量的。计算技术(如蒙特卡洛法)用于确认剂量测量吗？如果是的话，请给出代码的名称和版本，并提供有关完成了哪些验证和确认程序的信息，以确保代码对该应用程序的使用是正确的，如上文(4)所述，测量或计算的剂量率是如何归一化为源输出的？

- F	制造过程信息

________________________________

2 “表观”活动被定义为，就γ放射核素的空气比释动能强度而言，封装源的辐射输出与产生离子对所需能量的产品比例，及一个称为曝光率常数(γ)的“常数”。注：表观活动与源的“真放射性”(包含)活动不同。

1.	请提供您内部校准系统的描述。您如何确保可追踪的校准被转移到每个制造源？ 注：校准应可追踪3到由(NIST)维护的国家标准或其他同等国家标准。描述如何实现这种可追溯性。

2.	描述用于确保生产/组装的所有来源符合制造规范的质量体系。

3.	识别客户应该意识到的关于您所提供的源的任何限制。

- 标签信息

提交的器械标签应包含：

  - 器械(源)的使用适应症，例如源受限于特定类型的治疗。

  - 关于源是否用于单次或多次使用的规范。如果用于多次使用，建议清洁和灭菌源。

  - 任何与器械相关的禁忌症、警告、注意事项(包括处方药声明)。

  - 源的横截面图，包括内部组件和尺寸。

  - 源的物理性质清单包括：

    - 所有其他放射性核素/污染物及其百分比，

    - 所有放射性核素/污染物及单元的半衰期(或寿命)，

    - 现存辐射类型(例如，光子，β)，包括可能存在的任何荧光X射线，

    - 所有现存辐射能量，以及所有现存辐射分支比例。

  - 推荐有用的“保质期”的源。

  - 晶种如何被“植入”或使用 (例如HDR，通过针植入，通过导管手动输送)。

  - 在植入源或对源进行常规监测之前，用户应使用的任何特殊的泄漏测试程序的描述。

  - 使用前对源的灭菌推荐方法。

  - 处理使用过或未使用的源的推荐方法。

  - 识别客户应该意识到的关于您所提供的源的任何限制。

  - 近距离放射治疗源/系统的剂量学特性。提供充分的关于源的剂量测定的信息，以确定治疗剂量内任何一点的剂量。在标签中提供以下信息：

___________________________

3在制造过程中使用的用于描述近距离放射治疗源校准系统的内部参考标准的可追溯性应满足以下两个条件之一：

(1)	转递标准直接在NIST校准；或者

(2)	传递标准在认可的实验室进行校准，该实验室参与了NIST对该模型源的能力测试，能力测试的结果在认证标准规定的限度之内。

在这两种情况下，预计转递标准将被用来描述制造源校准系统，从统计上来讲，并且有一个到位的例行质量控制程序，以确保制造源校准系统在预期的限度内运行。

a.	推荐使用什么剂量学模型(或数学算法)来从源上确定患者的剂量？

b.	请为该提交文件中描述的源的剂量学模型中的每个参数给出推荐值。

c.	在校准时指定的源输出值与相关单元的值，以及可追踪测量的国家标准。

d.	校准的参考时间。

e.	源是以空气比释动能强度的形式给出的。另外，如果根据表观活动（或其等同性）来指定源输出，则将表观活动或其他所用量的转换因子提供给空气比释动能强度。

f.	提供至少两个(2)用于剂量学模型中物理参数值的独立测定(例如，参见医疗物理学4中的建议)。

g.	提供沿着源（列）的横轴的剂量（率）等剂量曲线的90%-10%的最大剂量(率)。此外，在相同的条件下，提供沿垂直于源轴的线通过最大剂量点出现的绝对剂量（率）。

13.	用户可以用来验证源输出是否在标签上的不确定范围内的推荐程序。

____________________________

4 Williamson、Jeffrey等人，《新低能量光子间质近距离放射治疗源常规临床应用的剂量学先决条件》，医疗物理学，25 (12) (1998) 2269

- 附录1

- 510(k)摘要/声明认证

回复：K___________

仅检查一份：

| □ | 510(k)摘要。附上安全性和有效性信息的摘要，可在此基础上认定等同性。 |
| --- | --- |
| □ | 510(k)声明。本人以 (公司名称) 的 身份证明，如果在上市前通知中描述的器械被确定为实质上等同的，本人将会应任何人士的要求，在30天内，将上市前通知中所载的所有信息提供给所有人。本人同意提供的信息将是上市前通知的提交文件的副本，包括任何不利于安全性和有效性的信息，但不包括所有患者标识符以及21 CFR 20.61中所定义的商业秘密和机密商业信息。 |
| [ 签名*]. 【打印或印刷版签名】. [日期]. |

*	必须由需提交上市前通知的公司负责人签名(例如，510(k)提交者除外的顾问)。

- 附录2

- 适应症表格

第___页，共___页

510(k) 编号（如果已知）：

器械名称：

使用适应证声明：

（请不要在这条线下面填写任何内容—如果需要，请继续在下一页上填写。）

______ ______ ______ ______ ______ ______

CDRH，器械评价办公室(ODE)一致同意

| 处方使用______ | 或 | 非处使用______ |
| --- | --- | --- |

(按21CFR 801.109)

- 附录3

- 上市前通知真实性和准确性声明

(根据21 CFR 807.87(j)的要求)

据己所知，兹以                                       (公司名称) 的

的身份证明，在上市前通知中提交的数据和信息均为真实准确的，并且本提交文件中没有故意遗漏任何重要事实。

| (签名*) |  | (日期) |
| --- | --- | --- |
| (打印签名) |  | (510(k) 编号) |

*         必须由需提交上市前通知的公司负责人签名(例如， 510(k)提交者除外的顾问)。

- 附录4

- 自愿标准

- 符合性声明(仅用于生产模型的追溯认证)

在宣布如下内容时，评审官将依赖于符合公认的共识标准的声明：

  - 确定适用的公认的共识标准，并指定已达成共识的标准；

  - 为每个共识标准，指定满足的所有要求，但下列不适用的要求或偏差除外；

  - 以任何方式为每个确定任何可能已被调整或修改以应用于正在审查中的器械的标准，例如，确定执行哪一个替代系列的测试；

  - 为每个共识标准，确定不适用于器械的任何要求；

  - 指定与应用的每个适用标准的任何偏差(例如与符合美国基础设施公约所必需的国际标准的偏差，如国家电气规程(ANSI/NFPA 70))；

f.	指定经过测试的器械和即将上市的器械之间存在什么差异(如果有的话)，并证明测试结果在这些差异领域中的使用； 及

g.	如果启用测试实验室或认证机构，请提供参与确定器械与应用的共识标准符合性的每个实验室或认证机构的名称和地址，和这些组织的任何认证的引用。

- 符合性声明(前瞻性验证)

在某些情况下，制造商可能无法提供符合自愿标准的声明，通常是因为生产线产品尚未经过测试或无法进行测试。在这种情况下，在销售器械之前，符合标准条件的声明是可以接受的。当这样做时，声明应包含与“符合性声明”所需的相同的信息，但声明应用将来时态进行编制。