外部输液泵上市前通知[510（k）]提交内容指南（仅文本）

本指南于1997年2月27日FDA良好指南规范（GGP）实施前制定。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会约束FDA或公众。如果替代方法可以满足适用法规、条例或二者的要求，则可使用此类方法。本指南将在下次修订时更新，纳入GGP的标准要素。

1993年3月

外部输液泵上市前通知[510（k）]提交内容指南

- 引导信息

- 范围

本文档确立了外部输液泵的510（k）审查要求。外部输液泵可能为电动力、机械动力或是有替代能源。本泛型类型的器械示例包括蠕动泵、活塞泵、弹簧泵、注射器和弹性泵。附件器械，例如运送箱，也纳入本器械类别中。提供或特别推荐与这些器械一同使用的一次性使用的功能部件，例如输液装置或输液盒，必须并经证明为以下之一：1）实质等同，或2）合法上市医疗器械。如果这些功能性部件纳入本提交的评价中，其应符合所有适用的指南。

排除

本文档不讨论用于可植入输液泵或闭环器械的提交，这二者需要上市前批准。本文档也不包括用于静脉注射输液袋的压力输液器（如21 CFR 880.5420中所述）。

- 目的 本指南旨在用于：

  - 辅助人们（生产商、分销商和运输商）组织外部输液泵的上市前通知；

  - 在符合要求和信息显示方面获得一致性；以及

  - 指导FDA审查工作人员进行和记录外部输液泵上市前通知的审查。

- 定义

  - 输注泵：在FDA法规21 CFR 880.5725中描述为“一种用于卫生保健机构，以受控方式向患者体内泵入液体。器械可能使用活塞泵、滚轮泵或蠕动泵，并可能为电动或机械驱动。该器械也可能使用恒定的力推动流体可通过确定流量的狭窄管路，以进行操作。器械可能包括用于检测故障情况的方法，例如输入线路中空气进入或阻塞，并激活报警。”

  - 输液盒：一种专门设计的一次性部件／附件，与输液泵配合以完成泵送或控制机制。

  - 弹性泵：一种输液泵，利用弹性膜中的能量提供液体输送的力。

  - 流量概况：一个图形或表格，用数字表示输注过程中的流速与时间的关系。

  - 液体通路：与输注液体接触的器械或任何附件的所有部分。

  - 患者控制麻醉（PCA）泵：一种输液泵，旨在用于输送麻醉剂，该器械配有一个可根据患者需要进行额外有限输送的部件。

  - 注射泵：一种外部输注泵，其利用活塞注射器作为储液器并控制液体输送。

  - 预期用途：依法负责器械标签的人员的客观目的。目的由其表现确定，或可通过器械分布的周边环境显示。客观目的可通过标签声明、广告传播或此类代表的口头或书面说明等显示。其可通过提供或使用器械显示，使用此类人员或其代表的知识，出于非标签或非广告目的（801.4）。输液泵的一些使用条件可能包括仅供单次使用、家庭使用、可重复使用、静脉输送和动脉内输送。

  - 缩略语：

AAMI - 医疗器械促进协会

ANSI - 美国国家标准协会

CBER - 生物制剂评价和研究中心

CDER - 药物评价和研究中心

CDRH - 器械和放射卫生中心

CFR - 美国联邦法规

DSMA - 小型生产商辅助部门

FDA - 美国食品药品监督管理局

FR - 联邦公报

IEC - 国际电工委员会

ISO - 国际标准化组织

OCS - 合规性和监督办公室

ODE - 器械评估办公室

SMDA - 美国1990年医疗器械安全法案

UL - 美国安全检测实验室公司

- 关于数据展示的通用原则

  - 编辑注意事项：应仔细编辑510（k），并在提交至FDA前进行科学审查。应认真核对，以确保纳入了所有页面／章节，且说明正确、连续、清楚复制且易读。

  - 缩略语：应尽可能使用重要同行评审期刊可接受的标准缩略语。所有其他缩略语均应在每章开始时在其使用处进行标识，或以表格和图的脚注形式标识。

  - 数据可用性：本文件概述了数据审查的典型情况。其不可能预测到可能需要FDA审查的所有情况。因此，必须认识到，如果要求建立等同性，可能要求这些提交申请提交额外数据，以另一格式展示数据，或提供对已提交信息的更详细解释。

申请者应以受控和组织良好的格式在文档中保留用于510（k）提交的数据。这将可使申请者在需要时迅速为FDA提供额外信息或分析。向FDA提交后，申请者发现数据错误应立即提供至FDA引起注意。

  - 图表：构建良好的表格为报告和评价数据的基础。所有表格均应明确标识和列出标题，使用符号链接至足以表明数据性质的脚注或可访问的参考页。

应使用图形增补但不替换数据表。应为高质量。

  - 已发表文献：研究报告中参考的已发表方法或数据应附至研究报告。其他参考的已发表报告或数据的打印版应附至其所参考的相应章节。应总结所有参考报告和数据，包括与当前提交相关的解释。参考文献引用应完整（如，标题、作者、卷、年份）。

  - 方案和数据分析：测试报告必须包括方案目的、材料的精确描述、实验方法、对照、观察结果、统计方法和分析、结论和评论。请勿提交原始数据。其他具体方案说明已纳入下述章节。

  - 已提交数据的参考：为了支持510（k），申请人可能会参考既往提交至FDA的任何信息。如果该申请人未提交参考的数据，则必须提供或吩咐提交者向FDA提供授权书。通常，如果数据不广泛，则510（k）中再次提交数据可有助于文件审查。

- 文件可用性

可从DSMA获取以下文件，电话【（800）6382041或（301）443-6597】：

医疗器械三方生物相容性指南，ODE蓝皮书备忘录#K90-1：用于正在进行510（k）审查的计算机控制医疗器械的510（k）无菌审查指南。

- 外部输液泵510（k）中信息的内容和组织

- 附信

提交中应包含已签名的附信，提供807.87中所述的以下信息（上市前通知提交中要求的信息）：

- 输液泵的商品或专有名称。

- 常用名称：注射泵、弹性泵等。

- 分类名称：输液泵

- 企业注册号，如适用，或提交上市前通知的申办方、所有者或经营者。

- 类别：II 小组：80

预编码：列出适用于以下器械的所有信息：

FRN - 输液泵

MEA - PCA外部输液泵

MEB - 弹性外部输液泵

LZG - 外部胰岛素输液泵

LZH - 外部肠道输液泵

FPA - 静脉（IV）给药装置

- 解释提交目的的声明（如，新器械、既往已有等同器械的重大改进（新预期用途、材料或生产工艺等））。请参见807.87（g）获取关于器械变更的其他信息。变更可能需要新器械所需的部分或所有信息。请提供既往的510（k）编号（如适用）。

- 表明器械与其他商业流通中相似类型产品之间相似和／或差异的简要声明。

- 美国联系人的姓名、地址和电话号码，如有。

- 标记和标签

  - 提交必须包含足以对器械进行描述的拟定标记、标签和广告、其预期用途和其使用指南。标记包括直接贴附于器械或其容器或包装的信息。标签还包括专业人员或患者说明书以及任何与器械相关的其他信息。

  - 标签必须符合21 CFR第801部分的要求，其与预期用途确定有关。ODE将关注第801部分的以下部分：

子部分A，801.4和801.5，与预期用途和充分使用说明有关；以及子部分B，801.109和801.116，与处方器械和常用已知说明有关。

第801部分的其他规定待CDRH/OCS器械标签合规性分部审查确定。

  - 输液泵的标签应包括：

    - 器械规范的列表，包括但不限于：储液量、流速和概况（如适用）、准确性、残留量和器械生效所需的操作条件（例如温度、压力、液体密度）；

    - 给药途径，如预期用途声明中所指示（参见第D.2.节）；

    - 待通过输液泵给药的液体，如预期用途声明中所指示（参见第D.2.节）；

    - 用于器械所有可能功能的准备和使用的综合说明；

    - 所有警告和报警功能的说明；

    - 患者使用说明的副本，如果器械旨在用于家庭使用，或可合理预期在家庭背景中使用；

    - 根据801.109（b）（1）找到的处方声明；

    - 应由用户进行的清洁和维护的说明；以及

    - 任何专用给药器械的标识，或适用于本输液泵的输液装置规范和／或特定型号。

- 标准

以下列出了部分但非全部的输液泵相关标准：

  - AAMI，输液器械标准草案

  - UL 544医疗和牙科设备的安全性标准。

  - IEC 601-1/ANSI ES1-1985医疗器械的安全电流限值。

申请者可证明器械符合标准。随后申请者有义务符合标准并维护显示器械符合标准的测试文档。符合特定标准的认证和对510（k）中标准的参考可能减少510（k）中的所需文档记录。这在相关章节中进行注释。

- 器械描述

申请者必须提交一份器械的完整描述，包括所有型号和变化。

  - 声明输注泵类型（例如，蠕动式、活塞式、注射器式）。提供足够详细的器械标签显示，以辅助进行器械特征和操作的评估（例如，照片、详细图纸或工程图纸）。如果标签已包括充分的器械插图，请参见标签。

  - 提供输液泵预期用途的明确声明。

    - 指定给药途径。

    - 如果输液泵标签为与特定药物／生物制剂一同使用，则申请者必须提供信息表明：将药物／生物制剂与器械一同使用与已批准的药物／生物制剂标签一致。

    - 指定器械的任何特定用途。例如，PCA是一种一般可接受用于输送麻醉剂的输液泵特定用途。

    - 声明输液泵是否适用于血液或血液制剂的输送。

  - 提供器械的以下信息。申请者可参见相关标准。

    - 物理分析和说明

- 部件：标识和说明所有主要部件或部件组（即，非单独的电子或机械部件），并给出尺寸。每个部件／部件组均应指定为可重复使用或一次性使用。标识接触液体通路的任何部件／部件组。

- 泵送机制（液体控制制剂）：说明用于生成和控制液体流量的物理方法。标识和提供本过程中涉及的所有主要部件的规范。

- 给药装置和药物储液器：标识适用于与泵一同使用的装置。蠕动式和活塞式器械通常有专用的给药装置，其必须与单独的泵一同使用。描述药物储液器。指示是否有当前合法上市的器械或其是否已纳入本提交中进行评价。

- 电源要求：说明能量／电源要求和特征。表明器械是否符合UL 544（如适用）。如不符合，说明其与标准有哪些偏离。

- 材料：注明基本结构材料。提供接触体液通路的所有材料的化学配方。

    - 操作规范和说明

- 流速和概况：声明器械的准确性。说明所有可能的输送速率和流量概况，以及器械可符合所述准确性图的操作条件（例如，温度、压力、液体密度）。列出储液量和残留量。

- 安全性／报警功能：对于电子泵，请说明器械硬件和软件的所有不同报警、警告和安全性功能。对于机械器械，请说明器械内置的任何安全性机制。

- 其他功能：说明器械可能具有的任何其他功能。

    - 生物学规范 根据ISO 194生物相容性标准草案，或三房生物相容性指南，声明液体通路中所有部件的生物相容性类别。

    - 化学规范

- 声明器械与标签中参考的任何特定药物或生物制剂的相容性要求。

- 声明器械与标签中参考的任何特定药物或生物制剂存储的稳定性要求。

- 与合法上市器械的描述性比较

指定一种已声明为实质等同性的合法上市输液泵。（如可能，注明510（k）编号。）可列出一种以上输液泵，但所选器械的预期用途和技术应尽量接近新器械。提供下述信息以显示新器械与合法上市器械的相似性或差异。在需要时尽可能进行并排比较（参见附件2）。本信息可能与D部分提供的信息一致，申请者可能希望联合部分或所有D部分和E部分的信息。表明差异可能如何影响安全性和有效性。

  - 提供声明为实质等同的合法上市器械的标签（标记、使用说明、宣传材料）。为帮助比较，还应纳入合法上市器械的明确展示，除非标签有充分信息。

  - 比较和对比新器械与比较器械的预期用途。

  - 比较用于制造液体通路部件的材料。新器械以及比较器械（如可能）的液体通路部件的精确材料应在最大程度上一致。

  - 比较操作原理，包括作用模式。

  - 比较物理、操作、生物学和化学规范。

- 支持实质等同性的性能数据

提供以下所示测试的方案和结果。如果所述测试来自特别讨论性能判定标准的标准，则申请者应参考该标准并证明器械将符合判定标准。本情况下不需提交数据。

研究应设计良好，以符合所述目的。这将包括严格注意以下内容：统计要素（假说、测试统计、分析、样本量和采样、功率等）、入选／排除标准、对照、偏离最小化、测试参数（终点）、随访、评价标准等。上述几点可能有重叠。关于申请者可能依赖的研究设计和方法，有充足的参考材料（例如，生物相容性）。

  - 台架数据

以下台架数据通常为非电子泵或任何有独特设计的泵，除非申办方可使用器械规范完整说明以下问题。

    - 对于仅旨在用于维护常数设定流速的泵，本数据应表明器械可维护设定的流速直至在指定准确性内完成输注过程。测试应表明在操作参数限值时符合规范。

    - 对于不维持恒定流速的泵，必须使用测试结果生成代表性流量概况。本代表性流量概况必须纳入器械标签中。

    - 测试应标明器械可维护指定流量特征，而不受环境温度、压力或液体密度变化的影响，这些变化为根据器械的预期用途合理预期会发生的变化。如显著，这些因素的影响应在标签中进行定性讨论，以使用户意识到这些因素的影响。

  - 比较声明

为支持比较声明，可能需要其他数据。

  - 独特设计

可能需要其他数据以支持与典型设计显著不同的设计。

  - 生物相容性数据

对于所有体液通路材料，需证明在相同使用条件下使用的其他合法上市器械中使用了相同的材料，或（2）提供根据1987年医疗器械三方生物相容性指南和／或1992年ISO 194标准草案（医疗和牙科材料和器械的生物学测试）证明的部件材料在成品中有生物相容性的文档记录。关于金属，申请者可以简单地指定由ASTM认证为生物相容的ASTM等级金属制造的器械部件，例如ASTM 316不锈钢。

对于FDA法规中未列出的颜色，或其他用于相似预期用途的合法上市材料中未使用过的颜色，可能需要生物相容性测试数据。

  - 药物／生物制剂和器械相容性

如果器械标签中参考了特定药物或生物制剂，则需要表明药物或生物制剂和材料相容性的数据。

  - 药物／生物制剂稳定性

如果器械标签表明，药物或生物自己应存储在储液器中，则需要提供所建议存储时间和条件的稳定性数据。

- 软件

申办方必须说明受软件控制的输液泵的关注程度（参见下述文件第16页），并根据“正在进行510（k）审查的计算机控制医疗器械的审查者指南”提供适当的软件信息。

- 灭菌信息请参见附件1

- SMDA信息

安全性和有效性的总结和声明

提交510（k）的所有人均必须在基于其进行等同性测定的510（k）中纳入一份安全性和有效性信息总结，或任何人均可通过索取获得关于【器械名称】的安全性和有效性声明。安全性和有效性信息指不良安全性和有效性信息、关于新器械和比较器械的描述性信息、以及性能／临床测试信息。

如果选择了总结选项，其应纳入单独页，且标识为【器械名称】的安全性和有效性总结。

如果选择了声明选项，声明中请勿包含词语“总结”。

本信息的内容和格式在1992年4月28日，周二，57 FR第82号的第18062页上指明。

- 评论 关于本指南的任何评论，请寄送至以下地址：

综合医院器械分部主管

10902 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993

附件

附件1

无菌信息

对于以无菌形式销售的器械，提供ODE蓝皮书备忘录#K90-1中详述的以下信息。

  - 将使用的灭菌方法。

  - 将用于确认灭菌周期的器械描述，但并非确认数据自身。对标准方法的参考（如，AAMI辐射标准）通常即已充分。

  - 公司预期符合的器械无菌保证水平（SAL）。需要一份通常与人体无菌部位相接触器械的10-6 SAL。

  - 一份用于维持器械无菌性的包装说明（这不包括包装完整性测试数据）。

  - 如果灭菌涉及EtO，则器械上所残留的环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇残留物的最高水平。水平应与联邦公报关于EtO限值的通知一致。1

  - 产品是否“无热原”和用于进行测定的方法标识。2

  - 辐射剂量，如果将使用辐射灭菌，且如果已确定。否则，应在确定剂量后，修正FDA的510（k）文件。参考文件1.FDA拟定规则，43 FR 27482（1978年6月23日），环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇的最大残留限值。2.FDA关于确认鲎变形细胞溶解物（LAL）测试作为人类和动物非肠道药物、生物产品和医疗器械中最终产品内毒素测试的指南。

# 附件2

并排比较表示例

| 比较要素 | 主题器械 | 声明为SE器械 #1 | （声明的SE器械（#2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵类型 |  |  |  |
| 预期用途 |  |  |  |
| 特定药物／生物制剂用途 |  |  |  |
| 标签 |  |  |  |
| 部件 |  |  |  |
| 泵送机制 |  |  |  |
| 给药装置和储液器 |  |  |  |
| 电源要求 |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |
| 流速和概况 |  |  |  |
| 安全性／报警功能 |  |  |  |
| 其他功能 |  |  |  |

SE = 实质等同

申请者可参考表中的相关标准。

附件3 外部输液泵审查检查表510（k）#：

申办方：	日期：	审查者：	要素充分评论（例如，不适用、第#页、30ml、是否18g、PVC、EtO、10-6、¾：”）附信

- 商品名称

- 常用名称

- 分类名称

- 企业注册号

- 预编码

- 提交目的

- 参考的既往文件

- 器械与其他产品类似和／或与其他产品不同的声明

标签

- 规范、储液量、流速概况、准确性、操作条件

- 声明、给药途径、待给药的液体、器械所有可能功能的准备和使用说明、所有警报和报警功能的说明、针对给药装置或兼容装置的声明

- 患者说明

- 清洁／维护说明

器械描述

- 类型

- 基本说明

- 照片／图纸

预期用途

- 明确声明

- 给药途径

- 特定药物／生物制剂

- 其他特定用途

- 血液和血液制剂

物理规范

- 部件／部件组、可重复使用／一次性使用、液体通路接触

- 泵机制（液体控制机制）

- 给药装置和药物储液器

- 电源要求

- 材料识别

操作规范

- 流速

- 流量概况

- 准确性

- 操作条件

- 储液量

- 残留量

- 安全性／报警功能

- 其他功能

生物规范

- 对液体通路中所有部件和材料的生物相容性要求

化学规范

- 兼容性要求、特定药物／生物制剂

- 稳定性要求、药物／生物制剂存储

与合法上市器械的描述性比较

- 已识别的适当合法上市器械

- 标签

- 说明

- 预期用途

- 材料

- 操作原理

- 物理规范

- 操作规范

- 生物规范

- 化学规范

- 并排比较

- 可能影响安全性和有效性的差异的讨论

支持等效性的性能数据

- 台架数据、流速、流量概况、在环境或液体中有变化时的维持流量

- 比较性声明

- 独特设计

- 生物相容性

- 相容性

- 稳定性

软件信息

- 关注程度

- 文档记录

灭菌信息

- 方法

- 已确认方法

- SAL

- 包装说明

- EtO残留物

- 无热原方法

- 辐射剂量

SMDA信息

- 总结

- 声明

指导性文件的更多信息（医疗器械和辐射产品） （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/default.htm）

跨中心最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm081752.htm）

合规性办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm110228.htm）

交流与教育办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070271.htm）

器械评估办公室最终指南，2010 - 2016年 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm198577.htm）

器械评估办公室最终指南，1998 - 2009年 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070272.htm）

器械评估办公室最终指南，1976 - 1997年 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm080283.htm）

体外诊断和放射卫生办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070274.htm）

监督和生物统计办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070277.htm）

指南草案 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm407274.htm）

辐射发射产品指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm283507.htm）

撤回指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm425025.htm）