行业及FDA工作人员指南

血管内输液器的上市前通知提交[510（k）]

文件发布日期：2008年7月11日

本文件将取代2005年4月15日发布的《行业与FDA审查员指南：血管内输液器的上市前通知指南》。

关于本文件的问题，请联系普通医院器械分部部长，电话301-796-5580。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 普通医院器械分部 牙科、传染病控制和普通医院器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

# 前言

## 公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品与药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。在提交意见时，请参考指南文件的确切标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据公众意见行事。

## 额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1189.html）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本，或者发送传真请求至240-276-3151获得复印件。请使用文件号（1189）来确定您要求的指南。

目录

1.	引言	1

最少工作量法	2

2.	背景	2

3.	简易510（k）提交材料的内容和格式	3

封面	3

拟定的标签	3

简易510（k）总结报告	4

4.	范围	5

5.	器械说明	7

材料成分	7

物理规格	7

机械规格	7

设计特征	8

6.	健康风险	8

7.	台架试验	9

8.	微生物进入试验	9

9.	模拟的临床使用试验	10

10.	灭菌	11

11.	生物相容性	11

12.	标签	11

预期用途	11

器械说明	11

使用说明	12

注意事项	12

警告信息	13

架式容器的标签	13

附件一：术语表	14

附件二：缩略语表	16

附件三：血管内输液器的建议提交材料检查表	17

行业及FDA工作人员指南

血管内输液器的上市前通知提交[510（k）]

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法，请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 1.	引言

FDA已经制定了本指南文件用于帮助行业编制血管内（IV）输液器及配件的上市前通知（510（k））提交材料。本次针对2005年发布的文件的修订更新了FDA认可的标准并说明了我们对微生物进入试验的建议。IV输液器及配件包括：

    - 延伸装置

    - IV开关和歧管

    - 串联过滤器

    - 流量调节器

    - 液体输送管

    - 小瓶转接器

    - IV转移装置

    - 皮下输液器

    - 输血器

    - 输血过滤器。

本指南还讨论了带或不带无针接入设备或系统的IV输液器。无针系统可以整合为一个整体构件（例如Y型连接器），或者可以作为配件单独上市销售（例如用户在使用时附加到其他器械上）。

如果您的器械含有锐器伤害预防（安全）特征，我们建议您查询指南《具有锐器伤害预防特征的医疗器械的上市前通知补充指南》（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/934.html）以了解锐器伤害预防特征的模拟使用测试的信息。

### 最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提出的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

FDA指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

## 背景

拟上市销售该通用型器械的制造商必须遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）的通用控制措施，包括21 CFR 807 E子部分所述的上市前通知要求，并在销售该器械之前从FDA获得实质等同性决定（另见21 CFR 807.81和807.87）。

本指南文件确定了血液透析用血液管组的分类规定和产品代码（参考第4节：范围）。本指南文件的其他章节为制造商提供了解决上市前通知（510（k））中与此类器械有关的风险的附加信息。

本文件补充了与上市前通知提交材料的具体内容要求有关的其他FDA文件。您还应参考21 CFR 807.87、指南《传统和简易510（k）的格式》1以及CDRH器械的“上市前通知 510（k）”建议。2

按照“新510（k）范例——在上市前通知中验证实质等同性的替代方法”的规定，3制造商可以提交传统的510（k），或者可以选择提交简易510（k）或特殊510（k）。FDA认为简易510（k）提供了证明新器械的实质等同性最少工作量方法，尤其是在FDA发布了讨论该器械的指南文件时。通过提交特殊510（k），考虑对自己获得许可的器械进行特定修改的制造商可以减轻监管负担。

## 简易510（k）提交材料的内容和格式

简易510（k）提交材料必须包含21 CFR 807.87识别的规定要素，包括拟定的器械标签，其中充分说明该器械及其预期用途和使用说明。在简易510（k）中，我们建议您包含一份描述性的总结报告，其中提供21 CFR 807.87（f）或（g）规定范围内的适当支持性资料。描述性总结报告应解释在器械开发与测试期间如何使用本指南文件，简要地说明使用的方法或试验，并包含试验数据的汇总或者为解决本文件识别的风险和您的器械的任何其他附加风险而应用的验收标准说明。本节就满足21 CFR 807.87的某些要求提供了一些建议信息，并鉴别了我们建议您在简易510（k）中包含的其他项目。

### 封面

封面应显著标明提交材料为简易510（k），并引用本指南文件的标题。

### 拟定的标签

拟定的标签必须充分说明器械及其预期用途和使用说明。（21 CFR 807.87（e））（本指南文件覆盖的类型的器械标签中应包含的具体信息请参考第11节：标签。）

______________________

- http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html

- http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html

- http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

### 简易510（k）总结报告4

按照21 CFR 807.87的规定，您的总结报告应包含以下信息：

#### 器械及其预期用途的说明

请说明器械，并包含器械如何工作的解释以及器械的具体物理和性能特征。本指南文件覆盖的类型的器械说明中应包含的具体信息请参考第5节：器械说明。您还应提交一份“适用症”附件。5

#### 器械设计的说明

您必须包含一份器械设计要求的简要说明。（21 CFR 807.87（f））

#### 风险分析方法的识别

一般而言，我们建议您识别您用于评估风险状况的风险分析方法，以及特定器械设计的风险状况和本分析的结果。通常与FDA已经识别的本器械的使用有关的健康风险请参考第6节：健康风险。

#### 器械特征的讨论

我们建议您讨论器械特征以解决本指南文件识别的风险以及您的风险分析中识别的任何附加风险。

#### 性能说明

您应在您的提交材料中说明提交的、引用的或依赖的非临床试验。性能方面的具体内容见本指南的第7-10节。如果您遵守了建议的试验方法，您可以引用该方法而无需对其进行详细说明。如果您修改了建议的试验方法，则您可以引用该方法，但应提供充分的信息以解释修改的性质和原因。对于每个试验，您可以（1）以明确且简洁的方式（例如表格）简略地提供试验数据，或者（2）说明您将对试验结果应用的验收标准。6（另见21 CFR 820.30 C子部分：质量体系规定的设计控制。）

______________________

- 这并不是21 CFR 807.92所述的报告，提价该文件以满足21 CFR 807.87（h）的要求。

- 建议的格式请参考：http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html。

- 如果FDA按照验收标准做出了实质等同性的决定，应在引入州际贸易之前测试相关器械并证明其满足这些验收标准。如果成品器械不满足验收标准并由此导致其与许可的510（k）所述的器械不同，FDA建议提交人应用与用于评估合法上市器械的修改相同的标准（21 CFR 807.81（a）（3））以确定成品器械的上市是否需要许可新的510（k）。

#### 标准的依赖

如果您选择就任意部分的器械设计或试验依赖一项公认的标准，则您可以包括：

  - 一份说明，即在器械上市前将对其进行测试以证明其满足规定的验收标准；或者

  - 一份标准符合性声明。7

由于符合性声明基于试验结果，在您完成标准所述的试验之前，您不能适当地提交符合性声明。欲了解更多信息，请参考法案第514节（c）（1）（B）和FDA指南《实质等同性决定中标准的使用》。8

如果不确定您以何种程度解决了FDA识别的风险以及通过您的风险分析识别的附加风险，我们可以请求关于器械性能特征的附加信息。如果我们需要评估您的验收标准的充分性，则我们还可以请求附加信息。按照21 CFR 807.87（l）的规定，您必须提交对做出实质等同性决定有必要的任何附加信息。

作为提交简易510（k）的替代方案，您还可以提交一份传统510（k），其中提供21 CFR 807.87规定的以及本指南描述的所有信息和数据。传统510（k）应包含您的所有方法、数据、验收标准和结论。考虑对自己获得许可的器械进行特定修改的制造商应考虑提交特殊510（k）。

下文提供了您在IV输液器及配件的上市前通知提交材料中应用本指南文件的具体讨论。

## 范围

本文件的范围仅限于21 CFR 880.5440规定的II类器械；此类器械指定了下表所述的产品代码。

______________________

- 见http://www.fda.gov/opacom/morechoices/fdaforms/FDA-3654.pdf

- 见http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html

| 产品代码 | 普通名称 |
| --- | --- |
| FMG | IV器开关（包括歧管） |
| FPA | 血管内输液器（包括无针接入设备/系统和血液流量调节器） |
| BRZ | 输血器 |
| FPB | 输液线（串联）过滤器 |
| CAK | 输血微滤器 |
| FPK | 液体输送管 |
| LHI | IV流体输送装置（包括小瓶转接器） |

划入血管内输液器标识中的药方配药系统（产品代码NEP）免除上市前通知程序，但需遵守21 CFR 880.9的限制条件。

#### 第880.5440节：血管内输液器

血管内输液器是一种用于将容器中的液体输送到患者的血管系统中的器械，其通常使用插入静脉中的针或导管。该器械可能包含针或导管、管道、流量调节器、滴注器、输液线过滤器、IV器开关、液体输送管、输液器各部件之间的连接器、侧管（含有一个帽，用作注射位置）以及一个空心钉（用于穿透并连接管道至IV袋或其他输液容器）。

IV输液器可通过多种方式向患者的血液系统输液，包括重力流、泵、经皮下或者通过植入的血管端口。这些IV器可能包含邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）和非DEHP PVC管道、共挤管道、经过校准的滴定管、过滤器、标准和无针的Y型注射部位（可擦拭的和不可擦拭的）、防虹吸阀和止回阀（用于防止液体回流）。

## 器械说明

我们建议您按照规定和第4节：范围所述的产品代码识别您的器械，并包含以下信息：

    - 适用症

    - 设计特征；即材料、配置、尺寸和安全特征

    - 规格和尺寸

    - 材料，包括化学表示

    - 标准符合性。

在任何可能的情况下，最好以表格的形式提供以下信息的并列对比。我们建议您说明任何差异可能会对新器械的比较安全性和有效性产生的影响。

### 材料成分

我们建议您提供所有器械材料（商品名和化学式）的完整清单，并识别任何金属部件。金属部件可能会影响器械在MRI环境中的安全性。我们还建议您识别任何聚氯乙烯（PVC）塑化剂、润滑剂、粘合剂或其他添加剂（例如着色剂、墨水、染料、标记和不透射线材料），并提供它们的含量。

以列表形式提供此类信息是有帮助的，即先说明部件名称然后说明具体的材料标识符。我们认为仅说明通用类别（例如“PVC”）并不充分，因为同一类别下可能有多种材料成分配方。

### 物理规格

在说明物理规格时，我们建议您包含：

      - 尺寸：内径（ID）、外径（OD）、长度、宽度

      - 配置类型

      - 预充量

      - 无针接入端口内的残余量

      - 其他特殊结构的尺寸

      - 近端和远端配置：形状、位置、出口和侧孔的直径

      - 连接器类型：例如鲁尔锁、滑动配合

      - 所有部件的颜色

      - 器械的任何其他特殊物理特征和规格。

### 机械规格

提供机械规格时，我们建议您包含：

        - 材料的强度（拉伸、弯曲）

        - 接头、接合、连接、铰链、阀门和锁紧机构的强度。

        - 管道伸长率

        - 连接器的性能标准；例如预防渗漏

        - 破裂压力

        - 隔膜的穿刺/再密封限值

        - 流动特性

        - 材料硬度

        - 预期与输液泵共同使用时的卷曲/弯曲。

### 设计特征

我们建议您说明您的器械的可能影响安全性和有效性的设计特征，以及与已经合法上市的同类型类似器械之间特征的异同点。

## 健康风险

在下表中，FDA识别了通常与使用本文件讨论的血管内输液器和配件有关的健康风险。本指南文件中给出了我们建议您在510（k）中包含的、用于解决这些识别的风险的信息，如下表所述。我们建议您执行风险分析以识别与您的器械有关的任何其他风险，并提交此类分析的结果。如果您选择使用替代方法解决本文件识别的特定风险或者除本文件识别的风险外的附加风险，您应提供充分的细节以支持您用于解决风险的方法。

| 识别的风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 器械故障 | 第7节：台架试验 |
| 不良组织反应 | 第11节：生物相容性 |
| 感染 | 第8节：微生物进入试验 第9节：模拟临床使用测试 第10节：灭菌 |
| 使用不当 | 第12节：标签 |

## 台架试验

我们建议您在干燥试验条件和潮湿环境中（模拟体液和输送的液体）执行所有试验。我们建议您通过与已经合法上市的类似器械对比评价您的器械——使用最坏情况的模拟部件故障点的静态和动态力。我们还建议您说明您如何确定使用的最坏情况。测试应评估：

    - 连接和断开连接的力

    - 激活和禁用任何现有安全特征的力

    - 引起带阀门、隔膜或膜的无针端口失效的注射端口接入的数量

    - 在极端使用条件下，预裂隔膜的容许压力和泄漏量。

此外，当您的器械预期与其他制造商的钝套管共同使用时，我们建议您执行极端使用条件下预裂隔膜（与这些钝套管共同使用时）的容许压力和泄漏量试验。

在与您的器械的预期用途或设计适用的情况下，我们建议您，除上述试验外，遵守下列标准或等效措施。

    - ISO 8536-4：2004，医用输液器械，第4部分

    - ANSI/AAMI BF7：R2002，输血用微过滤器的美国国家标准

    - ISO 1135-4：2004，医用输血器具

    - ISO 594，注射器、针头以及特定的其他医疗器械的圆锥形配件，带6%（鲁尔）的锥形接头。

## 微生物进入试验

可促进双向液体流动的无针器械可能增加患者的感染风险，因为这些特征允许微生物进入无菌液路。我们建议您对这些器械执行微生物进入试验。该试验预期用于模拟重复的接入。

我们建议您提供微生物进入您的器械的模拟使用试验的结果。试验应模拟器械在临床环境中的使用，即研究中出现的微生物威胁的数量应接近于临床上预计出现的用户与接入部位交互的次数。试验应证明您使用的消毒程序是有效的。我们建议您提供研究结果的分析以及结果和结论的汇总。

我们建议您提供详细的研究方案，其中应说明：

    - 被测器械的研究程序

    - 有威胁的微生物的数量和种类

    - 用于制备通常与被污染的无针接入器械有关的有威胁的微生物的方法，即2克阴性和2克阳性微生物。

    - 所有接种的器械部位的器械污染/接种方法

    - 接入程序

    - 时间和培养程序

    - 有威胁的微生物用作接种体的基本原理（每个器械至少103）

    - 执行研究的环境类型

    - 研究使用的阳性（未消毒的器械）和阴性对照

    - 研究使用的样本量的基本原理

    - 用于插入和重新插入无针接入位置的消毒程序的确效（使用微生物技术）。

## 模拟的临床使用试验

对于含有锐器伤害预防特征的器械，我们建议您执行模拟的临床使用试验；提供结果分析；结果和结论汇总。对于该类型试验的信息，见开发创新技术项目的培训9和指南《具有锐器伤害预防特征的医疗器械的上市前通知补充指南》。10

我们建议您提供详细的研究方案，其中说明患者和医疗保健专业人员等用户人群的变量。如果器械将暴露于多种使用条件下，我们建议您评估在这些条件下准确判断器械性能的变量。这些变量包括但不限于培训、学习曲线和用户体验。关于器械设计和人为因素的信息，见ANSI/AAMI HE48-1993：医疗器械的人因工程学指南和首选设计实践以及FDA指南《通过设计解决问题——医疗器械的人为因素介绍》。11

______________________

- http://www.tdict.org

- http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/934.html

- http://www.fda.gov/cdrh/humfac/doit.html

我们建议您在任何可能的情况下按照统计事项设计方案，例如样本量、反应变量、合格或不合格标准、综合报告表、适当的控制措施和适当的统计试验方法（本指南并未提供详细的统计事项讨论）。

## 灭菌

FDA建议您提供指南《更新的510（k）无菌性审查指南K90-1》所述的灭菌信息。12器械应为无菌的，其无菌保证水平（SAL）为1×10-6——使用按照质量体系（QS）验证的灭菌周期。21 CFR 820.30。

## 生物相容性

我们建议您对器械执行生物相容性试验（当器械用作与血路长期间接接触的器械时），如指南《使用国际标准ISO-10993，医疗器械的生物学评价，第1部分：评价与试验》所述。13您应选择与接触时间和水平相适应的试验，并提交您的合格/不合格标准。我们还建议您在设计历史文件中记录试验的结果以作为QS的一部分（21 CFR 820.30）。如果具有相同类型和接触时间的参照器械使用了相同的材料，则您可以识别参照器械以代替执行生物相容性试验。

## 标签

标签必须提供充分的细节以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下信息将帮助您满足21 CFR第801部分的要求。14

### 预期用途

我们建议您明确说明您的器械的预期用途，并包括适用症和预期（目标）人群，例如儿科患者。如果您的器械预期与某种特定的钝套管、输液泵或其他器械共同使用，我们建议您识别此类器械。

### 器械说明

______________________

- http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html

- http://www.fda.gov/cdrh/g951.html

- 尽管510（k）的许可不需要提供最终标签，在医疗器械引入州际贸易之前，最终标签必须满足21 CFR 801的要求。此外，处方用医疗器械的最终标签必须遵守21 CFR 801.109的要求。本指南的标签建议符合第801部分的要求。

我们建议器械说明中包含以下信息：

  - 类型

  - 器械的长度，单位为英寸和厘米

  - 内径（ID）

  - 外径（OD）

  - 滴数/ml

  - 预充量

  - 过滤器

  - 针距和长度

  - 一次性使用，无毒的，无热原液路（在适用的情况下）

  - 无菌的，包装是否完好无损坏，保护帽是否牢固。

### 使用说明

我们建议您的使用说明中包含：

  - 使用器械的具体步骤

  - 使用无针接入部件的具体步骤（在适用的情况下）

  - 特殊的患者指示（包括联系医疗保健提供者的指示，如果器械指定为家用）

  - 更换IV器或无针接入器械的建议频率（视情况而定），例如“按照CDC指南或设施协议”

  - 当按照标签的要求用于输送脂质、血液或血液制品时，使用IV器的持续时间和更换频率

  - 每次使用后更换无菌帽的说明（仅限不含预裂隔膜的无针接入器械），除非执行的机制能够保持帽的无菌性

  - 清洁和消毒Y型部位的说明

  - 清洁和消毒预裂隔膜的说明（在适用的情况下）

  - 丢弃用过的器械的说明。

我们还建议您包含插图、图片、海报、卡片和其他直观辅助手段以澄清和增强使用说明书。

### 注意事项

我们建议在标签中包含与器械共同使用的溶液的不透明度或类型有关的任何特殊限制条件（例如光敏溶液、脂肪乳剂、脂质、血液和血液制品）。我们还建议在标签中确定PVC管道的流体通道中是否存在塑化剂DEHP，因为在与脂质接触时塑化剂可能发生浸析。

### 警告信息

我们建议在标签中提供禁止与高压输液系统共同使用的警告信息（在适用的情况下）。

如果输液器可能与不含流量限制功能的输液泵共同使用，标签应包含与无限制流量有关的警告信息和重力流的使用说明。

### 架式容器的标签

对于多单元或架式容器的标签，我们建议您包含：

  - 内容物的说明，以文字和/或图片的形式

  - 输液器或附件的数量

  - 每个架式容器的使用说明

  - 说明装置是否是无菌和一次性使用的条款

  - 灭菌年月

  - 建议的储存条件（如果有）。

## 附件一：术语表

除非另有说明，本附件定义的术语仅适用于本指南文件。

防虹吸阀门。IV输液器的一个附件，用于保护以防出现未经调节的重力输液或输血。

反向止回阀。IV输液器的一个附件，其允许单向液体流动并且用作注射多种液体的接入位置。

输血器。作为系统一部分的一种器械，该系统用于向患者输送及过滤血液和/或成分血。

带帽的鲁尔接口连接器。一种无针系统，与IV器导管端常用的系统相同。注射器或次级装置的配合鲁尔接口配件可以直接与鲁尔接口进行无菌连接。管道的Y位置的上方包含一个手动夹，用于在连接或断开连接时防止液体流动；如果接口未使用，盖上帽以维持一个封闭的系统。或者，可以在无菌的条件下将预穿刺的隔膜注射转接器、嵌入式针刺注射转接器或者有阀的连接器放置在位于带帽的鲁尔接口Y位置的鲁尔接口连接器上，以便提供一个自密封位置。另见《ECRI健康器械》第328页：防针刺器械。23：（8–9）8月/9月，1994年。

过滤器。IV输液器的一个附件或部件；该器械设计用于在向患者输液前将溶液中的裹入气或无意引入的颗粒物和微生物污染物清除。

血管内输液器。一种用于将容器中的液体输送到患者的血管系统中的器械，其通常使用插入静脉中的针或导管。该器械可能包含针或导管、管道、流量调节器、滴注器、输液线过滤器、IV器开关、液体输送管、输液器各部件之间的连接器、侧管（含有一个帽，用作注射位置）以及一个空心钉（用于穿透并连接管道至IV袋或其他输液容器）。（21 CFR 880.5440）。

IV流量调节器。（IV输液器的）附件，用于控制静脉输液的流量。

IV歧管。IV输液器的一个附件，用于提供多个接入端口和调节液体的定向流动（适于同时的/轮流的静脉注射疗法）。

IV开关。IV输液器的一个附件，用于调整进入患者血液系统的定向流量，并提供了输入溶液的接入端口。

无针系统。器械的部件，可在不使用锐器的条件下提供反复接入患者的血液系统的能力。经此系统的液体可以单向或双向流动，其中后者使用户能够输送或撤回使用的液体或药物。无针机制包括三种类型：预穿刺隔膜和钝套管；有阀的连接器（也称为回流阀）；和带帽的鲁尔接口连接器。

预穿刺隔膜和钝套管。一种无针系统，其中注射器或次级装置上放置了一个钝套管。其能够无菌地插入预穿刺的隔膜（Y位置）、注射转接器或延伸装置中。

有阀的连接器（也称为回流阀）。无针系统安装了一个有阀的连接器，用于防止在无菌插入配合鲁尔接口连接器前液体通过连接器流动；之后，阀门将开启。

小瓶转接器。一种设计用于促进从小瓶中取出药物或溶液的器械，其设计中可能使用了无针器械部件。

## 附件二：缩略语表

| AAMI | 美国医疗仪器促进协会 |
| --- | --- |
| ANSI | 美国国家标准学会 |
| ASTM | 美国材料与试验协会 |
| CDC | 疾病控制与预防中心 |
| CDRH | 器械和放射健康中心 |
| CFR | 美国联邦法规 |
| DAGID | 麻醉学、普通医院、感染控制和牙科器械部 |
| DEHP | 邻苯二甲酸二异辛酯 |
| DSMICA | 小型制造商、国际及消费者协助部 |
| ECRI | 紧急医疗研究机构 |
| FDA | 美国食品药品管理局 |
| ID | 内径 |
| IRB | 机构审查委员会 |
| ISO | 国际标准化组织 |
| IV | 血管内 |
| OD | 外径 |
| ODE | 器械评价办公室 |

- 附件三：血管内输液器的建议提交材料检查表

### 器械说明

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叙事性描述 |  |  |  |
| 照片或贴标签的图表 |  |  |  |
| 插入管（如果适当） |  |  |  |
| 提供的样品 |  |  |  |

物理规格

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸和容积 |  |  |  |
| 近端和远端的配置 |  |  |  |
| 连接器类型 |  |  |  |
| 颜色（用途） |  |  |  |
| 不透明度 |  |  |  |
| 标记和刻度 |  |  |  |
| 特征 |  |  |  |

机械规格

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料的强度 |  |  |  |
| 应力特征 |  |  |  |
| 流体流量 |  |  |  |
| 鉴定的润滑剂（如果适当） |  |  |  |

材料规格（续）

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 |  |  |  |
| 破裂试验 |  |  |  |
| 泄漏试验 |  |  |  |
| 附件的安全性 |  |  |  |
| 硬度 |  |  |  |
| 管道伸长率 |  |  |  |
| 夹紧时的卷曲或弯曲 |  |  |  |
| 使用泵时的循环性能 |  |  |  |

标签

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 器械名称 |  |  |  |
| 预期用途 |  |  |  |
| 类型 |  |  |  |
| 尺寸、长度 |  |  |  |
| 内径 |  |  |  |
| 外径 |  |  |  |
| 滴数/ml |  |  |  |
| 预充量 |  |  |  |
| 过滤器 |  |  |  |
| 针距和长度 |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 仅限一次性使用 |  |  |  |
| 无菌、无毒 |  |  |  |
| 无热原液路 |  |  |  |
| 使用说明书 |  |  |  |
| 宣传材料 |  |  |  |
| 塑化剂 |  |  |  |

灭菌

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法（EtO/伽马射线） |  |  |  |
| 验证方法 |  |  |  |
| SAL |  |  |  |
| 剂量（如果使用伽马射线辐射） |  |  |  |
| 残留量（如果使用环氧乙烷） |  |  |  |
| 无热源方法 |  |  |  |
| 包装材料 |  |  |  |

与合法上市器械的列表比较

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认定为与适当的合法上市器械实质等同 |  |  |  |
| 并排比较 |  |  |  |
| 特征 |  |  |  |
| 预期用途 |  |  |  |
| 标签 |  |  |  |
| 所有材料 |  |  |  |
| 规格（如上所述） |  |  |  |
| 性能数据 |  |  |  |
| 技术内容 |  |  |  |
| 差异如何影响安全性和有效性 |  |  |  |

生物相容性试验

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细胞毒性 |  |  |  |
| 敏化作用 |  |  |  |
| 皮内 |  |  |  |
| 全身毒性 |  |  |  |
| 血液相容性 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

性能研究

| 包括的项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险分析（如果适当） |  |  |  |
| 微生物风险（如果适当） |  |  |  |
| 模拟使用研究 |  |  |  |
| 实际使用研究（如果适当） |  |  |  |