行业及FDA工作人员指南

《2002年医疗器械用户费和现代化法案》，再加工的一次性医疗器械上市前通知提交材料（510（k））的验证数据

文件发布日期：2006年9月25日

本文件将取代2004年6月1日发布的同标题指南。

关于本文件的问题，请联系Ginette Y. Michaud, MD，电话240-276-3700或电子邮箱ginette.michaud@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 医疗器械评价办公室 |
| --- | --- |

# 前言

## 公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。或者，将电子意见提交至www.fda.gov/dockets/ecomments。请使用文件编号（2003D-0309）识别您的意见。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

## 额外副本

可通过网络（www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1216.pdf）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至240-276-3151获得纸质版。请使用文件号（1216）来确定您要求的指南。。

目录

背景	4

最少工作量法	5

本指南文件对之前的指南文件的影响	6

定义	6

特定的再加工的一次性器械的MDUFMA 510（k）要求	7

验证数据概述	9

FDA认可的标准和验证数据	12

向FDA提交验证数据	12

再加工程序的概况	14

清洁	15

清洁剂特性描述	15

过程和设备的特性描述	16

产品定义	17

过程定义	17

过程验证	18

常规监测和控制	18

产品发布	18

变更评估	18

包装	19

灭菌	19

热原质试验	19

功能性能	19

行业及FDA工作人员指南

《2002年医疗器械用户费和现代化法案》，再加工的一次性医疗器械上市前通知提交材料（510（k））的验证数据

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 引言

- 背景

2002年10月26日，《2002年医疗器械用户费和现代化法案》（MDUFMA）（公法107-250）通过添加新的第510节（o）对《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）进行了修正；新添加的内容规定了再加工的一次性医疗器械（SUD）的新监管要求。按照该新规定，为确保再加工的SUD与参照器械实质等同（SE），FDA鉴别的特定再加工的SUD的上市前通知提交材料（510（k））必须包含验证数据。这些验证数据包括清洁和灭菌数据以及功能性能数据，用于证明在经过提交510（k）的人预期的最大再加工次数后，SUD仍维持与参照器械的实质等同性。参照器械可以是原始设备制造商（OEM）的器械（即与最初生产的器械相同）或者任何该类型的器械。

在颁布新法律之前，再加工的SUD的制造商被要求获得相关器械的上市前批准或上市前许可，除非器械被免除法案的510（k）要求。按照MDUFMA的规定，某些之前免除510（k）的再加工的SUD不再获得豁免。这些FDA鉴别的（见下文）再加工的SUD的制造商需要提交包含验证数据的510（k）。此外，按照FDA的规定，FDA鉴别的已经满足510（k）要求的特定SUD的再加工商被要求提交验证数据，并在该类型器械的任何新510（k）中包含验证数据。

2003年4月30日，FDA鉴别了不再免除510（k）提交材料要求的高度危险性再加工的SUD。1也是在这一天，FDA按照MDUFMA的规定发布了一份需要遵守验证数据提交要求的非豁免型再加工的SUD的清单。2004年4月13日，FDA发布了一份不再免除510（k）要求的中度危险性再加工的SUD的清单。2 2005年9月29日，FDA更新了这些清单以包含附加的器械类型。3在这一份最新的FR通知中，FDA还提供了需要遵守这些MDUFMA要求的所有器械类型的更新的、最近的清单，以便再加工商不需要回顾之前的FR通知即可获得完整的清单。

本指南文件说明了FDA按照法案第510节（o）的规定建议提交的验证数据的类型。此外，本文件还为行业和FDA工作人员提供了再加工的SUD的510（k）验证数据的提交和审查程序的指南。本指南取代了2004年6月1日发布的相同标题的指南。在该修订版本中，我们说明了FDA认可标准的使用以及特殊510（k）程序在与验证数据一同提交的510（k）提交材料中的适用性。我们还澄清了再加工SUD的OEM的义务。最后，2004年的文件讨论了最初的MDUFMA实施问题；很多问题已经不再相关，因为被删除。将来，如果更多的器械类型被添加到需要验证数据的再加工的SUD的清单中，则这些器械将需要补充验证提交材料（SVS），而本指南将提供关于应提交的验证数据类型的信息。

包括本指南在内的FDA指南文件并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- 最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于FDA决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提出的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

_________________________

1见68 FR 23139。2003年6月26日发布了本清单的修订版本（68 FR 38071）。

2 见69 FR 19433。

3见70 FR 56911。

- 本指南文件对之前的指南文件的影响

本指南提供了FDA关于清洁、灭菌和功能性能验证数据的内容和格式的建议——MDUFMA要求在再加工的SUD的510（k）中包含此类数据。MDUFMA和本验证数据提交材料指南取代了任何其他指南文件（其中建议的数据和信息不如我们在本文件中所述的数据和信息完整）。

举例来说，蓝皮书文件K90-1描述了FDA建议制造商在510（k）中提交的灭菌程序的信息。MDUFMA第302节（b）和本指南取代了K90-1，因为它与需要在510（k）中提交的验证数据的范围有关，即需要提交此类验证数据的再加工的SUD的清洁、灭菌和功能性能要求。

- 定义

法案第201节（MDUFMA的302（d））包括以下相关定义：

一次性器械：“术语‘一次性器械’应指预期仅使用一次，或者在单一手术中仅用于一位患者的器械。”

再加工的：“就一次性器械而言，术语‘再加工的’应指之前已经用于一位患者的某个原始器械，在经过额外的加工和生产后再一次单独用于一位患者。再加工的一次性器械的后续加工和生产应产生符合本定义要求的再加工器械。”

原始器械：“术语‘原始器械’应指一种新的、未使用过的一次性器械。”

高度危险性再加工的一次性器械：“术语‘高度危险性再加工的一次性器械’应指使用过程中预期通常与无菌的组织或体腔接触的再加工的一次性器械。”

中度危险性再加工的一次性器械：“术语‘中度危险性再加工的一次性器械'应指预期与完整的粘膜接触并且通常不会穿透身体的无菌区域的再加工的一次性器械。”

- 关于特定的再加工SUD的MDUFMA 510（k）要求的问答

除非另有说明，以下问答中提到的“要求”应指MDUFMA第302节（b）（法案§510（o））的要求。

- 特定的再加工一次性器械的MDUFMA 510（k）要求

- MDUFMA中对于之前免除了510（k）提交要求的高度危险性和中度危险性再加工的SUD有哪些要求？

新法律要求FDA审查免除了510（k）要求的高度危险性和中度危险性再加工的SUD，并确定哪些器械需要510（k）以确保其与参照器械的实质等同性。2003年4月30日，FDA在《联邦公报》中确定了510（k）豁免需要终止的高度危险性再加工的SUD。4 2004年4月13日，FDA确定了510（k）豁免需要终止的中度危险性再加工的SUD。5 2005年9月29日，FDA更新并整合了不再享有510（k）豁免的高度危险性和中度危险性再加工的SUD清单。6

按照法令的规定，510（k）提交要求豁免终止的再加工的SUD的制造商必须在相关《联邦公报》通知公布后十五个月内提交510（k），并在其中包含关于清洁、灭菌和功能性能的验证数据（除21 CFR § 807.87确定的所有其他规定的510（k）要素外），或者不再销售它们的器械。

- MDUFMA中对于已经遵守了510（k）提交材料要求的再加工的SUD有哪些要求？

MDUFMA要求FDA审查已经遵守了510（k）要求的再加工的SUD类型，并确定哪些器械类型需要提交验证数据以确保其与参照器械的实质等同性。FDA在2003年4月30日的《联邦公报》中公布了这些器械的清单7，并在2005年9月29日更新了该清单。8

对于该清单中已经完成了510（k）程序的器械类型，法令要求制造商在《联邦公报》清单公布后九个月内提交关于清洁、灭菌和功能性能的验证数据，或者停止销售。从清单公布后第九个月开始，如果MDUFMA要求的验证数据未提交，则FDA可以对清单上正在销售的器械采取措施。

对于该清单中未完成510（k）程序的器械类型，MDUFMA要求制造商提交含有关于清洁、灭菌和功能性能的验证数据（除21 CFR第807.87部分确定的所有其他规定的510（k）要素外）的510（k），以便将这些器械上市销售。

_________________________

4 见68 FR 23139。2003年6月26日发布了本清单的修订版本（68 FR 38071）。

5 见69 FR 19433。

6 见70 FR 56911。

7 见68 FR 23139。2003年6月26日发布了本清单的修订版本（68 FR 38071）。

8 见70 FR 56911。

- 制造商如何知道其器械是否处于MDUFMA的清单中？

如上所述，FDA发布了《联邦公报》通知，其中列出了受影响的器械。2003年4月30日，FDA发布了一份含有两份清单的《联邦公报》通知。清单一确定了之前豁免了510（k）要求、但现在要求提交含验证数据的510（k）的高度危险性再加工的SUD（2003年6月26日，FDA发布了本通知的一份修正，以便包含510（k）要求豁免被终止的一种额外的器械类型。）清单二确定了已经遵守了510（k）要求、但现在要求提交验证数据的再加工的SUD。2004年4月13日，FDA发布了中度危险性再加工的SUD清单，这些SUD之前豁免了510（k）要求、但现在要求提交含验证数据的510（k）。

最后，2005年9月29日，FDA更新了清单以包含两种需要遵守这些MDUFMA要求的额外器械类型。此外，2005年9月的FR通知包含来自所有之前的FR通知的整合清单，以便再加工商不需要参考之前的通知即可获得需要遵守此类要求的所有器械类型的完整清单。9

- 制造商如何知道为满足法律的要求需要提交哪些类型的验证数据？

如上所述，MDUFMA要求清单中列出的再加工的SUD的制造商提交清洁、灭菌和功能性能的验证数据，以便证明再加工的器械仍然与相关的参照器械实质等同。本指南第三节提供了FDA对为满足该要求而需要提交的数据类型的建议的详细讨论。

- FDA能否对不提交MDUFMA要求的验证数据的制造商采取强制措施？

可以，但是对于按照法案第510节（j）的规定新添加到清单中的任何再加工的SUD，我们将给予一定的宽限期；在此期间，FDA不会采取任何措施。如上所述，MDUFMA要求，清单所列的再加工的SUD的验证数据应在《联邦公报》发布清单后九个月（适于已经满足510（k）提交要求的器械，即在器械被列于清单上之前已经提交了510（k））或十五个月（适于510（k）豁免被终止的高度危险性和中度危险性再加工的SUD）之内提交给FDA。因此，在宽限期结束前，FDA不能只根据是否已经向FDA提交了验证数据决定对发布的清单中确定的再加工的SUD采取措施。提交验证数据后，制造商可以继续销售再加工的SUD，直至FDA确定数据是否可接受。

_________________________

- 需要遵守这些MDUFMA要求的所有器械类型的完整清单见70 FR 56911。

- 如果一种再加工的SUD的器械类型未被纳入已发布的需要510（k）的清单，则该器械的510（k）中应包含哪些信息？

再加工的SUD的510（k）必须包含21 CFR § 807.87规定的所有信息。此外，FDA建议在510（k）中包含适用的FDA关于特定器械的510（k）指南中建议的任何附加信息。如果该器械类型不属于已发布清单中包括的类型（下文称为“列出的类型”），则510（k）中不需要提供验证数据。

- 制造商能否就再加工的SUD提交特殊510（k）？

特殊510（k）程序的设计依据是对21 CFR 807.87规定的510（k）的基本要素的审查，以及代替实际数据的设计控制的符合性声明。如果再加工的SUD不需要验证数据，并且在其它方面符合特殊510（k）提交材料的要求，则再加工商可以提交特殊510（k）。

如果再加工的SUD属于需要验证数据的类型，则不应以特殊510（k）的形式提交，因为特殊510（k）不包含验证数据。

- 上文讨论的法案第510节（o）中是否有适用于原始设备制造商（OEM）的任何要求？

法定要求适用于再加工SUD的所有制造商。这包括再加工SUD的OEM。然而，该要求并不适用于OEM生产的原始、非再加工的器械。

- 验证数据概述

- 一般而言，MDUFMA下列出的再加工的SUD的510（k）中必须包含哪些验证数据？

MDUFMA要求列出的再加工的SUD的510（k）包括“局长规定的关于清洁、灭菌和功能性能的验证数据，以便证明在经过提交上市前通知的人预期的最大再加工次数后，[SUD]仍维持与参照器械的实质等同性”。MDUFMA第302节（b）（法案§ 510（o）（1）（A））。

- FDA如何定义“验证”？

FDA已经在21 CFR第820部分质量体系法规中规定了验证的含义，如下所述：

§ 820.3（z）“验证应指通过检查和提供客观证据确认始终如一地满足了特定预期用途的具体要求。

  - 过程验证应指通过客观证据确定某个过程始终如一地生产了满足预定规格的结果或产品。*

  - 设计验证应指通过客观证据确定器械的规格*符合用户需求和预期用途。”

*§ 820.3（y）“规格应指产品、过程、服务或其他活动必须遵守的任何要求。”

- 我可以通过哪些途径获得关于设计和过程验证的更多信息？

21 CFR第820部分质量体系法规中进一步详细说明了设计和过程验证的要求。FDA的网站（www.fda.gov/cdrh/comp/designgd.html）上提供了可用于设计控制（包括设计验证）的教育性指南文件。此外，全球协调工作组制定了一份关于过程验证的教育性指南文件，可于以下网址获得：www.ghtf.org/sg3/sg3-final.html。（注：FDA的质量体系法规不允许使用全球协调工作组的过程验证指南中图1所示的E选项。）

- FDA如何解释MDUFMA要求的验证数据的范围？

FDA解释的验证数据的范围比较广泛，包括关于在使用点的加工到完成包装和灭菌的信息，以及其他加工后的注意事项。本指南第三节提供了关于验证数据的更多讨论。再加工的SUD的清洁、灭菌和功能性能验证包括设计验证和过程验证两方面的内容。在此情况下，设计验证应包含用于器械再加工的产品设计和过程设计。

按照FDA的解释，清洁过程包括清除、灭活或抑制污染的所有步骤（器械的临床使用后立即开始），以及去污和清洁器械的所有后续步骤，直至包装并在灭菌过程的第一个步骤之前结束。该过程包含所有质量控制试验。

按照再加工商的规定，清洁的器械应投入灭菌过程。按照FDA的解释，灭菌过程从包装和任何非清洁的预处理程序（例如环氧乙烷（EO）的预湿）之后开始，直至任何加工后调节的结束。

制造商应在清洁和灭菌过程验证后评估功能性能。然后，成功的过程验证将支持总体的设计验证。清洁和灭菌验证的结果提供了客观证据证明特定预期用途的具体要求可以始终如一地满足并且等同于参照器械的要求。

- 再加工的SUD的验证有哪些一般注意事项？

适当的设计验证可以帮助确保器械在既定的用户需求和预期用途下可以实现相同的功能性能。产品的设计在一定程度上可以反映原始器械的设计，因为制造商都是从现有器械着手，尽管至少已经使用了一次。因此，制造商理解并记录对进厂器械的安全和有效使用至关重要的规格非常重要（即原始器械的规格），因为这样能够理解任何再加工的影响，制定过程和用于销售的成品的验收标准，以及帮助确定等效的性能。必须按照既定的程序执行设计验证。规定器械规格的既定程序应包含加工规格、操作条件以及产品和过程的验收标准。见21 CFR § 820.30。

设计验证还必须包含一项风险分析（在适当的情况下）。见21 CFR § 820.30（g）。风险分析应记录：识别产品产生的危害，器械的制造商和用户在再加工前后使用的过程；用于分析危险源的工具；以及风险评估。此外，设计验证之后应讨论如何管理这些风险，并证明这些风险是可接受的且与原始器械的风险相同。（关于风险管理和风险分析的更多信息，见ISO 14971。）

设计验证还应包含一套追踪和评估任何OEM变更的程序，包括原始器械的规格、部件或材料的变更。变更的分析确保最初执行的设计验证对再加工的器械继续有效。此外，应提供一种方法分析并证明任何维修或零部件更换与用作再加工商的设计验证依据的原始规格等效。

此外，设计验证应详细说明经验证的特定器械能够承受的再加工的次数。这将帮助降低长期不良反应的风险，并帮助确保制造商能够在每次再加工之后证明器械与最初上市的器械实质等同且满足其预期用途和用户需求。再加工商建议对器械执行的最大再加工次数还在清洁和灭菌的过程验证中发挥了重要作用。

尽管清洁和灭菌程序、材料和产品性能/验证试验是在设计过程中制定和评估的，这些过程还必须接受过程验证，如21 CFR § 820.75的规定。传统上讲，过程验证包括一系列安装验证、操作验证和性能验证。

- MDUFMA如何影响再加工商编制验证报告？

质量体系法规下的器械验证文件的编制要求没有变化。再加工商必须继续保持其验证活动的记录。见21 CFR 820.30（j）。在MDUFMA实施前，如果FDA认为验证数据与实质等同性的调查结果有关，则FDA可以根据具体的器械请求验证数据。MDUFMA添加了一项要求，即FDA识别的特定器械的510（k）中现在必须同时提交与清洁、灭菌和功能性能有关的验证数据。

- FDA认可的标准和验证数据

- 制造商是否可以使用FDA认可的标准减少再加工的SUD的510（k）提交材料中特定验证文件的数量？

对于FR中列出的再加工的SUD，FDA不接受使用符合性声明代替清洁、灭菌或功能性能的验证数据，因为10 MDUFMA要求提交此类器械类型的验证数据。

- 向FDA提交验证数据

- 按照MDUFMA的验证数据要求，510（k）的建议格式和内容是什么？

列出的再加工的SUD的510（k）应鉴定为符合其应有的格式和内容，并且：

- 必须包含21 CFR § 807.87“上市前通知提交材料中需要提供的信息”所述的信息。法规中说明了510（k）的通用格式和内容。我们的《行业和FDA工作人员指南——传统和简略510（k）的格式》中提供了通用格式和内容的附加指南。见CDRH的网站：www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html。

- 应说明任何相关FDA的特定器械指南以及通常适用于医疗器械上市前提交材料的指南讨论的信息；以及

- 必须包含验证数据（MDUFMA § 302（b））。此类内容应包含在510（k）的试验报告部分。

对于希望提交上市前提交材料电子副本的任何制造商，FDA接受并鼓励提交电子副本。（见CDRH的网站上标题为上市前提交材料电子副本的内容（www.fda.gov/cdrh/elecsub.html）。）

- 如果在发布添加了某个器械类型的MDUFMA清单之前提交了510（k），并且实质等同性（SE）决定尚未做出，再加工商是否必须在FDA做出决定前提交验证数据？

否。如果FDA发布了一份添加某种器械类型的清单，我们仍可以许可现在需要验证数据的该器械类型的再加工的SUD的510（k），即使缺少验证数据，条件是当发布MDUFMA清单时510（k）正在审查，并且许可将在发布后九个月内授予。如果九个月的期限已经结束，则制造商必须提交MDUFMA要求的关于许可器械的清洁、灭菌和功能性能的验证数据。

_________________________

- 需要遵守验证数据要求的所有器械类型的完整清单见70 FR 56911（www.fda.gov/ohrms/dockets/98fr/05-19509.pdf）。

当FDA审查这些数据时，器械可以继续在市场上销售。如果制造商未能在九个月的期限内提交数据，则该器械不可继续销售。或者，制造商可以为未决的510（k）补充验证数据，从而避免需要在许可后向FDA提交验证数据。

- 再加工商应如何为需要遵守此类要求的、之前已经获得许可的510（k）提交验证数据？

FDA已经发布了通知，其中确定了需要提交验证数据的器械类型。FDA确实认为需要一份新的510（k）以便单独提交之前510（k）已获许可的器械的验证数据。当提交MDUFMA规定的已获许可的510（k）的验证数据时，再加工商应将提交材料明确地标记为“补充验证提交材料（SVS）”，并引用许可的510（k）编号。FDA有可能识别将来的器械类型，即再加工后需要提交验证数据的器械类型。如果情况是这样，为促进审查过程，再加工商应：（1）通过引用合并到SVS中，或者（2）在SVS中再次提供510（k）的规定要素，如21 CFR 807.87的规定。再加工商应将这些提交材料发送至CDRH的文件邮寄中心（DMC）。对于希望以该格式提交的任何制造商，FDA接受并鼓励提交电子副本。（见CDRH的网站：www.fda.gov/cdrh/elecsub.html。）

- 制造商是否必须在提交验证数据时缴纳用户费？

按照MDUFMA的规定，2002年10月1日或之后提交的任何510（k）需要缴纳用户费，除非其满足任意一种豁免要求（例如仅限于小儿使用）。11为列出的器械提交含验证数据的新510（k）的制造商将需要缴纳该类型提交材料的用户费。然而，如果列出的器械已经获得了上市许可，而制造商仅提交SVS，则不需要缴纳用户费。

- 如果FDA决定某个正在审查但不在清单上的器械需要提交验证数据，应该怎么做？

法案第510节（o）（1）（C）的规定使FDA能够要求在再加工的SUD获得上市许可之前提交验证数据，即使FDA尚未将该SUD列于名单上。这就允许FDA识别新类型的再加工的SUD，此类器械的验证数据应在获得上市许可之前进行审查。当FDA确定某种尚未列于名单上的再加工的SUD需要提交验证数据时，其将在网站上立即发布通知以告知再加工商为该器械类型提交此类数据的需求。FDA之后将在《联邦公报》上发布通知，以便确定需要提交验证数据的附加器械类型。

为确保验证数据请求的一致性，FDA拟指定一位ODE部门主管作为确定某种未列于名单上的器械是否需要提交验证数据的负责人。

_________________________

- 见MDUFMA第102（b）节（法案738（a）（1）（B））。

部门主管应将此类决定告知510（k）的相关工作人员，以便更新需要遵守验证数据提交要求的器械清单。当某种再加工的SUD被列于名单上时，并且已超过相关要求的生效日期，则同类型再加工的SUD的所有后续新提交材料必须包含验证数据。

- 是否可以使用主文件记录验证数据？

是。主文件是减少与提交验证数据有关的潜在文件负担的手段之一。

FDA使制造商能够在主文件中提交适用于多种提交材料的信息。主文件不会被清除，而是作为信息储存库以供制造商或者主文件的提交人授予参考权的任何人参考。关于主文件的更多信息，见指南“主文件第三部分；科学和技术信息的指南”：/www.fda.gov/cdrh/ode/338.pdf。

如果多种器械的设计和过程验证数据存在共同点，则可以在主文件中提供共同的验证数据。FDA将在510（k）、PMA或上市前报告中引用时审查该文件。

- 能否将多个器械的验证数据捆绑放入一份申请中？

捆绑是指在一份上市前提交材料中整合多种器械或一种器械的多种适用症的信息。验证数据应适用于每份提交材料覆盖的所有具体的成品器械。尽管再加工的SUD之间可能存在共同的验证数据（见主文件之前的讨论），每种器械类型还可能有唯一的设计内容（例如不同的OEM）和唯一的过程验证。因此，制造商应证明提交的数据适用于提交材料中的所有器械，并且只能共同审查这些器械或适用症的捆绑资料。关于捆绑的更多信息，见指南“行业和FDA工作人员指南：在单个提交材料中捆绑多个器械或适应症”，网址为：www.fda.gov/cdrh/mdufma/guidance/1215.html。

- 具体的验证数据建议

下节提供了为清单中列出的器械提交510（k）的人影响FDA提供的特定类型的验证数据和信息的建议。

- 再加工程序的概况

FDA建议提交材料：

  - 提供器械再加工程序的完整概述，从器械的使用点开始直至过程结束时的产品发布。详细的图形表示（例如流程图、图表或图纸）将有助于确定FDA的审查人员。概述的内容应足够明确以识别与器械的清洁、消毒和/或灭菌和功能性能有关的过程的所有步骤。

  - 说明器械拟进行再加工的最大次数、进厂原材料（加工的OEM器械）规格、以及成品器械的设计规格。

  - 提供风险分析，如问题13所述。

  - 提供加工规范、操作条件以及产品和过程的验收标准，如问题13所述。

  - 在验证报告中包含验证工作使用的程序和方案、结果和其他支持信息。报告应总结此类信息，附件中应包含扩展信息和/或报告中引用的完整信息。在将此类信息提交给FDA之前，制造商可以联系FDA以讨论其报告的内容。

- 清洁

制造商应提供设计和过程验证中清洁部分的数据和信息的完整总结。有多种适于提供此类信息的格式。其中一种格式使用了以下标题，其依据的过程设计和验证方案改编自ISO 14937，“医疗器械的灭菌——医疗器械用灭菌剂特性和灭菌过程的开发、验证和常规管理的一般要求”：

- 清洁剂特性描述

- 过程和设备的特性描述

- 产品定义

- 过程定义

- 过程验证，包括：

- 安装验证

- 操作验证

- 性能验证

- 常规监测和控制

- 产品发布

- 变更评估

- 清洁剂特性描述

提交材料应：

  - 详细说明使用的所有清洁剂，包括酶、水、冲洗剂、洗涤剂等产品。

  - 说明选择这些产品的原因，以及制备、使用和储存这些药剂的方法。可以接受对药剂使用条件的标签记录。

  - 记录与标示条件存在的任何偏差。

  - 提供清洁剂在其使用条件下的安全性的汇总数据，特别是关于毒性水平的数据。这些数据可以从材料安全数据表和/或毒理试验中导出。

  - 记录清洁试验方法、验收标准、以及分析和试验结果。当按照标示要求或再加工商的拟定要求使用时，结果应证明清洁剂的有效性。

  - 记录所有潜在的最坏情况污染程度和类型，如果适用，例如血液和其他体液、粪便、组织、润滑剂和剩余清洁剂。方法和结果应记录在最坏的污染条件下清洁剂对特定器械的效果。

  - 说明试验中使用的清洁终点以及这些终点的基本原理。

  - 说明用于确定是否实现了终点（即器械是否清洁）的分析试验方法的灵敏度、特异性、再现性、准确性和精密度（如果适用）。

  - 说明试验的统计注意事项，并解释试验中使用的样品如何代表510（k）提交中的器械类型的范围。

注：仅证明污染水平下降的试验不足以作为终点。尽管清洁器械的普通定义为视觉上没有污染的器械，再加工商应将该条件理解为一项客观的、可测量的终点规格。终点应含有一项可视成分，但应使用化学、微生物和/或其他物理参数（及容差）补充。器械不应仅包含基于外观检查的终点。

试验应证明在不执行后续加工步骤的情况下实现了清洁终点。试验方法可以使用在受控的实验室条件下模拟的污染条件；然而，应使用实际污染条件完成验证试验。

- 过程和设备的特性描述

提交材料应：

  - 说明清洁过程的参数及其容差。这些参数包括过程的所有变量，例如浸泡和冲洗量、加工时间、温度、刷洗持续时间和超声波水浴参数。提交材料应说明如何控制和监测这些过程变量。

  - 包含质量控制试验。

  - 说明清洁设备的规格，包括（例如）物理描述、监测和控制过程的仪器以及故障识别。

- 产品定义

提交材料应：

  - 确定需要清洁的产品以及清洁时的状况。这包括器械的微生物、有机物和无机物污染的可接受程度。

  - 说明清洁过程中对引入的污染程度有限制的任何步骤。举例来说，可能需要执行最初确定的擦拭、冲洗和酶浸泡步骤以便在再加工场所执行其他步骤之前清除总污染。

- 过程定义

提交材料应：

  - 提供过程规格的完整汇总，并总结过程定义活动。这包括通过客观终点证明清洁过程实现了加工参数的信息。如果需要，产品在接触清洁剂之后以及清除残留物之后的生物安全性可以推迟到灭菌验证步骤进行验证，因为应对完成整个过程后的最终产品进行评估。

  - 在风险评估中识别和记录过程残留物的限值。应记录减少残留物的方法。

  - 证明经过清洁的器械满足验收标准。

  - 详细说明用于确定器械再加工次数的过程。

  - 说明与维修、翻新和/或更换任何器械部件有关的任何程序（作为再加工程序的一部分）。描述更换部件的特征，并评估它们的适宜性——可以执行适当的工程试验，如果仅执行工程试验不足以评估临床安全性和有效性，还可以执行临床前或临床试验。应提供关于这些活动的数据。

注：如果需要灭菌，功能性能评估应推迟到灭菌验证步骤结束后。然而，应单独记录清洁作为一个单独的过程的有效性和安全性。换句话说，制造商应证明某器械的清洁步骤的结果满足清洁终点，然后证明灭菌过程实现了灭菌目标——考虑到最坏情况的预加工生物负载规格（例如该过程实现了10-6的无菌保证水平（SAL）和过度杀灭效果）。

- 过程验证

上文解释了过程验证的目的。过程验证包含可以适应清洁过程的三个步骤，包括设备和人工操作程序。这些步骤为安装验证、操作验证和性能验证。提交材料应提供每个过程验证步骤的总结，因为其适用于特定器械的再加工：

  - 安装验证可以简单地总结。对于510（k），FDA主要关心操作和性能验证的总结，其中评价了试验和实际负载或样品状况。

  - 操作验证总结数据应证明清洁设备能够实现确定容差范围内的规定过程。

  - 性能验证总结应证明对特定类型的器械执行的连续多次清洁过程实现了规定的结果。解释过程的任何失效，以及纠正过程的方法。验证应证明在再加工商规定的迭代次数后可以进行安全有效的再加工。

- 常规监测和控制

提交材料应说明如何对清洁程序进行常规的监测和控制。

- 产品放行

提交材料应提供产品放行程序以便将产品返回给用户或进行进一步再加工（例如包装和最终灭菌）。这包括指定清洁过程符合其终点规格的标准。

- 变更评估

提交材料应说明如何评估进厂器械的变更以鉴别可能影响清洁效果重大变更。（另见问题13。）

- 包装

不要求再加工的SUD的制造商提交包装的验证数据。然而，任何510（k）上市前通知应包含最终包装材料、包装配置和保存期限的完整说明。我们建议您在生产场所内保存包装验证方案和数据以及保存期限的数据，以便在质量体系审计时进行审查。

- 灭菌

提交材料应包含灭菌过程设计和验证活动的总结。如上所述，ISO 14937的方案可用作本文件的模板。FDA并不认为在本指南中重复这些标准的条款有必要。制造商可以访问多个标准开发组织的网站以获得这些标准。

- 热原试验

灭菌过程后，应评估直接或间接接触血液的器械的残余热原。在可能的情况下应引用FDA认可的标准。应说明过程定义期间执行的试验的总结以及常规监测程序。

- 功能性能

再加工商必须按照MDUFMA第302节（法案§ 510（o）（1）（A）和（2）（A））的规定评估其再加工器械的功能性能。功能性能是灭菌过程特征描述和验证以及清洁过程验证的一部分。

再加工商应评估最坏条件下的功能性能，即在再加工商规定的、拟对器械执行的最大再加工次数之后。再加工商应模拟再加工周期之间器械样品的使用，并且应在过程设计和验证的总结中详细说明该步骤。需要执行的具体类型的工程和其他试验将因器械的不同而不同。

在再加工商测试了最大的预期周期次数后，器械应继续满足其性能规格的要求。关于特定器械的现行FDA指南可能包括再加工商可能用于验证功能性能的性能试验。应在提请审查的过程设计和验证文件中总结此类性能试验。