行业和FDA工作人员指南——II类器械特殊控制指南文件：呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒

发布日期：2009年10月9日

有关本文件的问题，请联系Zivana Tezak，电话：301-796-6206，或发邮件至Zivana.Tezak@fda.hhs.gov (mailto:Zivana.Tezak@fda.hhs.gov)。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射卫生中心 体外诊断器械评估与安全办公室 微生物学器械部 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可随时向美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），地址为马里兰州罗克维尔市Fishers巷5630号1061室，邮编：20852，提交书面意见和建议，以供机构考虑。或者，可向http://www.regulations.gov（http://www.regulations.govi）提供电子意见。应该根据《联邦公报》中公布的可提供通知的档案编号对所有的意见进行标识。本机构将在下一次修改或更新该文件时采用这些意见。

额外副本

可通过互联网下载额外副本。您还可以向CDRH- Guidance@fda.hhs.gov（mailto: CDRH-Guidance@fda.hhs.gov）发送电子邮件请求，以获得该指南的副本。请使用文件编号1669来确定您所需的指南。

目录

1.	引言

2.	背景——上市前通知

3.	本文件适用范围内的器械

4.	健康风险

5.器械描述

5.A预期用途

5.B检测方法学

5.C辅助试剂

5.D对照品

5.E检测结果解释/报告

6.性能特性

6.A分析前因素

6.B	分析性能

6.C仪器与软件

6.D	临床性能研究

7.标签

行业和FDA工作人员指南——二类器械特殊控制指南文件：呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒

-顶部-

- 1.	引言

该指南文件为特殊控制指南，支持将呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒划分为二类器械（特殊管理）。呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒是一个定性体外诊断器械，用于检测和识别从人体呼吸道样本或病毒培养物中提取的多重病毒性核酸。在与其他临床和实验室结果配合使用时，检测和识别从具有呼吸道感染体征和症状的个体中采集的特定病毒性核酸可协助进行呼吸道病毒感染诊断。该器械旨在用于检测和识别下列病毒的组合：

1.	甲型流感病毒与乙型流感病毒；

2.	甲型流感病毒H1亚型与甲型流感病毒H3亚型；

3.	呼吸道合胞体病毒（RSV）A亚型与呼吸道合胞体病毒B亚型；

4.	副流感病毒1型，副流感病毒2型和副流感病毒3型；

5.	人类偏肺病毒（hMPV）；

6.	鼻病毒；

7.	腺病毒。

该指南为制造商提供呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒的上市前通知的编制建议，并为FDA评审员提供相关建议。本文件中的建议适用于采用聚合酶链反应（PCR）、逆转录多聚酶链反应（RT-PCR）、微球液相阵列和微阵列等技术的呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒  1 。该指南不是旨在说明通过单独检测试剂盒确定的个别目标的测定，但之后会报告该目标的测定结果。

该指南与宣布呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒分类的《联邦公报》通知一起发布。该文件为特殊控制指南文件，这意味着任何提交呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒510（k）上市前通知的制造商将需要处理该特殊控制指南，以及如果适用，分类规制中指定的另外两份特殊控制指南（参见下文第3节）中涉及的问题。公司必须通过满足本指南中的建议或通过提供等效安全性和有效性保证的其他方法，证明其器械解决了该指南中指出的安全性和有效性问题。

该指南文件确定了呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒的分类规制和产品代码（参考第3节）。在该指南中的其他章节中提出了与该器械类型相关的风险，并提供了解决这些风险的建议。正如下文所示，根据构成呼吸道病毒检测试剂盒（RVP）的特定分析物，应对该器械进行额外的特殊管理，以处理与特定病毒检测相关的问题。

如需关于满足该器械特殊管理要求的替代措施的更多信息，可联系负责该指南实施的FDA工作人员。如果不能确定相关的FDA工作人员，可拨打该指南扉页中的相关电话号码。

最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm085994.htm（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm085994.htm）。

-顶部-

- 2.	背景——上市前通知

计划上市销售此类型器械的制造商必须：

•	遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）的一般管理规定，包括21 CFR 807中E小节内列出的上市前通知要求；

•	遵守该器械的特殊管理要求，处理该指南中指出的具体健康风险，以及如果适用，关于此分类器械的另外两份特殊控制指南文件中指出的与特定分析物相关的问题，详见下文第3节中的说明；

•	在销售该器械之前获得FDA的实质等同性决定（另请参阅21 CFR 807.81和807.87）。

FDA认为，在与一般管理指南结合使用时，特殊控制指南足以提供呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒安全性和有效性的合理保证。

该文件对其他关于上市前通知提交文件具体内容要求的FDA文件进行补充。另请参考21 CFR 807.87、指南《传统和简略510（k）格式》2，和CDRH的器械建议网页部分-上市前通知510（k）。3正如新510（k）范式-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法；最终指南所述，4制造商可提交一份传统510（k）、一份简略510（k），或一份特殊510（k）。如果存在一份与该器械相关的指南文件，或已经制定特殊控制指南，或FDA已经认可一份相关公认标准，制造商可选择提交一份简略510（k）。考虑对其已经获得上市批准的器械进行某些调整的制造商可提交特殊510（k），以减少他们的法定负担。关于可向FDA提交的上市前通知510（k）的类型的更多信息，请参考CDRH的器械建议网页-上市前通知510（k）。

-顶部-

- 3.	本文件适用范围内的器械

该文件的适用范围仅限于21 CFR 866.3980中提及的下列器械（产品代码：OCC）。

21 CFR 866.3980-呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒。呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒是一种定性体外诊断器械，旨在同时检测和识别从人类呼吸道样本或病毒培养物中提取的多重病毒性核酸。在结合其他临床和实验室结果使用时，检测和识别从具有呼吸道感染体征和症状的个体中采集的特定病毒性核酸可协助进行呼吸道病毒感染诊断。该器械旨在用于检测和识别下列病毒组合：

1.	甲型流感病毒与乙型流感病毒；

2.	甲型流感病毒H1亚型与甲型流感病毒H3亚型；

3.	呼吸道合胞体病毒（RSV）A亚型与呼吸道合胞体病毒B亚型；

4.	副流感病毒1型，副流感病毒2型和副流感病毒3型；

5.	人类偏肺病毒（hMPV）；

6.	鼻病毒；

7.	腺病毒。

除了该指南文件之外，关于可进行人类偏肺病毒检测和识别的呼吸道病毒检测试剂盒，另一项特殊控制指南是《二类特殊控制指南文件：使用核酸检测试剂盒检测人类偏肺病毒（hMPV）》。关于可检测和鉴别甲型流感病毒亚型的呼吸道病毒检测试剂盒，另一项特殊控制指南是《二类特殊控制指南文件：使用多重核酸检测试剂盒检测和鉴别甲型流感病毒亚型》。

以下是适用于21 CFR 866.3980中认可的相关器械的其他产品代码。

OEM——人类偏肺病毒（hMPV）RNA检测试剂盒；

OEP——甲型流感病毒亚型鉴别核酸检测试剂盒。

该指南详细说明了结合临床表现和其他实验室试验（例如荧光免疫检验法、细菌培养、胸部X射线/放射线照相术），协助进行呼吸道病毒感染诊断的呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒。该指南并未说明旨在用作诊断唯一依据的检测试剂盒，也未说明用于区别诊断非病毒感染中病毒的检测试剂盒。关于该指南中论述的检测试剂盒，其阳性结果并不表示可排除细菌感染，或与其他病毒的合并感染的可能，而阴性结果不能被用作诊断、治疗或管理决策的唯一依据，且应该通过细胞培养进行确认。（如需更多信息，参考健康风险——第4节。）

- 呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒中可能使用临床多重试验体系所用的器械。在21 CFR 862.2570中对临床多重试验体系用器械进行了规定。可在《行业和FDA工作人员用FDA指南-二类特殊控制指南文件：临床多重试验系统用器械》中获得关于此类器械的指南。5如果您的呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒需要使用临床多重试验体系用器械，则应获得与您的检测试剂盒一起使用该器械的许可。您可在一个510（k）中提供该检测试剂盒和该器械的详细信息，或该器械制造商可与该检测试剂盒的上市前通知一起，提交一份单独的510（k），以提供该器械的信息。该器械上市批准所需的信息量取决于该器械之前是否被批准用于一个相似预期用途，以及在适用于新检测试剂盒时是否存在软件修改。

- -顶部-

- 4.	健康风险

由各种常见的呼吸道病毒（例如甲型流感病毒、RSV）引起的呼吸系统疾病在人群中，尤其是在高危人群，例如老年人和婴幼儿中，具有较高的发病率和致死率。因此，FDA指出了与该检测试剂盒相关的潜在健康风险，即可影响呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒的安全性和有效性的问题。这些风险包括器械未能按照指示运行，导致结果不准确或结果缺失；以及结果的错误说明；这两种潜在风险均可导致患者管理决策不正确。

未能按照指示进行试验：

假阳性结果可导错误的病毒性疾病诊断，从而导致不必要或不适当的治疗，而且，实际感染可能是由细菌或其他病原体引起的更严重的感染，而假阳性结果可能会延误实际感染的治疗。 假阴性结果可能导致无法提供诊断和正确治疗，且可能会引起不必要的治疗。结果缺失可能会导致诊断延误和治疗不充分。此外，对于检测甲型流感病毒，并鉴别甲型流感病毒亚型的检测试剂盒，如果一个样本生成了甲型流感病毒阳性试验结果，但生成了将要鉴别的所有具体甲型流感病毒亚型（即H1或 H3）的阴性试验结果，则应根据MMWR通知（http://wwyy.cdc.gov/ mmwr/preview/mmwrhtml/ mm5613a4.htm（http://www.cdc.qov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5613a4.htm）和http://www.cste.org/ps/2007pdfs/ novelfluanndssianl 0final23.pdf（http://www.cste.org/? page=About CSTEV）  （http://www.fda.gov/AboutFDA/AboufThisWebsite/WebsitePolicies/Disclaimers/default.html）中的相关规定通知地方、州或联邦公共卫生部分，以确定该样本中是否存在甲型流感病毒的新毒株。6 因此，对该呼吸道病毒检测试剂盒中所含的流感病毒类型和亚型的不准确结果可能会导致不适当的公共卫生响应，例如不必要的感染控制和预防措施，或甲型流感病毒爆发或集群的识别延迟。

未能正确解释结果：

在结合其他临床和实验室结果一起使用时，呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒可用于协助进行呼吸道病毒感染诊断。因此，未能结合其他实验室结果和临床表现对检测结果进行正确解释也可能会导致治疗不正确或延迟。例如，阳性检测结果并不能排除存在细菌合并感染，或其他病毒合并感染的可能，而且，通过检测发现的病毒并不一定是引起临床症状或疾病的原因。此外，病毒制剂的核酸检测不一定显示活动性感染。如果存在合并感染，则存在因一种病毒超过引起高危感染的病毒（例如婴幼儿RSV病毒性肺炎），只报告不是临床症状引发原因的较低风险病毒（例如鼻病毒）的风险。因为诸如此类的原因，应需要进行额外的试验（例如，细菌培养、荧光免疫检验、胸部X射线/放射线照相术），以获得呼吸道病毒感染的最终诊断。

该特殊控制指南给出了下列建议，以缓解可导致此类检测试剂盒相关风险的特定误差来源：

不正确的结果（即假阳性或假阴性结果）或结果缺失可能是由下列各项引起的：

•	检测中涉及的试剂、器械、数据管理或软件失效或使用不当；

•	辅助试剂失效或使用不当，或者辅助试剂存在质量问题；

•	由缺乏分子检测专业知识的实验室人员进行检测，导致检测不适当。

假阳性结果可能是由下列原因引起：

•	特定病毒RNA或DNA序列在体内的持久性，不受病毒生存能力影响，因为核酸检测不区分传染性病毒颗粒中的无活性病毒（这可通过细胞培养识别）；

•	检测试剂盒引物和探针与该检测试剂盒探测到的病毒中的核酸序列、临床样本中可能存在的其他病原体、或其他内源性核酸序列发生交叉反应的可能性；

•	如果是开放的检测系统，如果未实施合适的控制措施，则存在交叉污染和扩增子污染的可能性。

假阴性结果可能由下列原因引起：

•	样本和提取核酸的不适当存储或运送造成的分析物退化，或核酸物质的不充分提取；

•	呼吸道病毒的变异倾向，或新亚型的出现。通常选择与病毒RNA或DNA片段内的高度保守区具有同源性的引物和探针。引物和探针可能无法与一些之后发现的，或出现变异的新亚型或变异型发生反应，这会降低检测试剂盒的性能。某些病毒的高变异率（例如甲型流感病毒）可能会影响该检测试剂盒发现和识别所述病毒的能力。

•	临床标本中存在的其他物质，或在样本加工/处理过程中被引入到分析系统中的其他物质造成的竞争性抑制或干扰。

因以下原因未能正确说明试验结果：

•	存在细菌合并感染的可能性；

•	由缺乏病毒诊断专业知识的实验室人员进行试验，导致试验结果解释和汇报不准确；

•	在存在合并感染时，仅报告了超过可能引起高危感染（即婴儿RSV、病毒性肺炎）的病毒的较低风险病毒；

•	与季节性病毒感染率和特定患者人群相关的性能易变性造成的错误解释。

在下表中，FDA指出了通常与该器械使用相关的健康风险。FDA在该指南文件中详细说明了缓解已识别风险的建议，如下表所示。还在相关指南文件中列出了缓解hMPV和甲型流感病毒亚型检测试验相关风险的附加措施（参见上文第3节），而且，如果适用于您的试验，则也应该在此处理。您应在提交上市前通知之前进行一次风险分析，以识别与您的器械相关的任何其他风险。因采用的核酸检测试剂盒类型、该试验的预期用途、样本类型，以及结果的使用方法不同，存在的风险可能也不同。应该在上市前通知中详细说明风险分析方法。如果您选择使用一种替代方法处理该文件中指出的已识别风险，或除该文件指出的那些风险之外，还存在其他已识别风险，则应该提供足够的细节，以证明用于该风险处理的方法。

| 已识别风险 | 推荐的缓解措施 |
| --- | --- |
| 结果不准确（即假阳性或假阴性结果），或结果缺失 | 标签（第7节）、性能特性（第6节）、器械描述（第5节） |
| 未能正确解释检测结果 | 标签（第7节） |

- -顶部-

- 5.器械描述

- 在您的510（k）提交文件中，您应该确定相应规则、产品代码，以及一个用于实质等同性比较的合法销售的器械。我们建议您在提交文件中提交一份表格，总结您的器械与实质等同性比较用器械之间的相同点和区别。

- 您应提供下列描述信息，以充分说明您的呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒的特性。

- 5.A预期用途

- 应该在预期用途中说明该检测试验发现和识别的病毒类型和/或亚型、分析物的本质（例如RNA、DNA）、将要用于检测试验的标本类型、将要适用该检测试验的临床适应症，以及该检测试验针对的特定人群。应该在预期用途中说明该检测试验是否是定性的，分析物的检测是否是假定的，以及任何具体使用条件。

- 在您的510（k）中，您应该详细说明与您的产品预期用途相关的下列信息：

- •	您的器械设计探测的呼吸道病毒的特性、系统发育关系或其他已识别的特性；

- •	如何在诊断程序中使用该器械的结果，以及在呼吸道病毒感染的实验室识别与诊断中可能需要采取的其他措施；

- •	任何相关参考文献书目，这些书目详细说明可影响该器械性能特性、且与检测试剂盒中的病毒特性相关的重要信息（例如，与其他病毒的交叉反应性、突变频率）。

- 5.B检测方法学

- 您应该详细说明您的器械采用的方法学。例如，如果适用于您的器械，您应该说明下列元素：

- •	检测平台（例如RT-PCR、微球阵列）；

- •	探针对相关病原体序列的特异性；

- •	特定靶序列选择用的信息和基本原理，以及引物和探针的设计方法；

- •	检测试剂盒的限制因素（例如杂交的饱和度、最大循环数）；

- •	样本类型（例如：拭子、吸出物以及病毒培养基），采集与处理方法；

- •	提供或推荐使用的试剂组件，及其在系统中的功能（例如：缓冲剂、酶素、荧光染料、化学发光试剂、其他信号/扩增试剂）；

- •	特异性和非特异性探针交叉杂交的可能性；

- •	内部对照品，以及它们在系统中的特定功能的说明；

- •	制造商向使用者推荐或提供的外部对照品；

- •	您的器械需要使用的仪器，包括组件，以及各组件在系统中的功能；

- •	仪器生成的输出的类型，以及系统参数（例如测量范围）；

- •	原始数据到报告结果的计算路径（例如：如何将原始信号转换成一个信号）。这包括识别和处理数据集中明显问题所需的足够软件控制。如果适用，可能还包括本底调整和标准化；

- •	非标准器械或方法的图解或照片，如果有的话。

- 如果适用，您应说明可处理或缓解核酸基础多重试验程序中用于探测呼吸道病毒RNA或DNA片段的引物、探针和对照品的相关风险的器械设计检验规范：

- •	对于需要使用多个探针的多重检测系统，在制造过程中预防探针交叉污染；

- •	检测试剂盒功能（例如，探针）的正确布置和识别；

- •	最小化样本污染或携带污染造成的假阳性结果；

- •	使用多个探针，以探测到因目标核酸片段内的突变引起的病毒变异体，或在指定新型呼吸道病毒株（或世系）内的变异体；

- •	制定或推荐可生成适当质量和数量的病毒核酸的、经过验证的核酸提取和纯化方法，以在您的试剂测试系统中使用。您应该针对其在检测试剂盒预期用途中规定的标本类型，说明经过验证的适当提取方法。

- 在您的501（k）中，您应该提供相关性能信息，以支持您的器械满足其设计要求的结论。

- 5.C辅助试剂

- 辅助试剂是指RVP制造商为确保按照其使用说明书中的规定进行检测，并达到标签中所述试验性能，在器械标签中规定为“需要使用但未提供”的那些试剂。出于该文件的目的，重要的辅助试剂是指为确保您的器械达到器械标签中所列的性能特性，必须通过使用制造商名称和目录或产品编号，或其他具体名称指定的那些试剂。例如，如果器械标签上规定使用 X牌的DNA扩增酶，而使用任何其他DNA扩增酶可能改变器械标签中说明的器械性能特性，则X牌的DNA扩增酶是实现该文件目的所需的重要辅助试剂。7

- 反之，如果您的器械需要使用95%乙醇，而使用任何品牌的95%乙醇可确保器械达到器械标签中说明的性能特性，则95%乙醇不是实现该文件目的所需的重要辅助试剂。

- 如果在您的器械使用说明书中列出一项或多项重要辅助试剂，则您应该说明如何确保根据使用说明使用您的器械和这些辅助试剂进行检测的结果与其上市前通知中确定的性能保持一致。您的计划中可包括质量体系方法、产品标签和其他措施的应用。

- 为了说明特殊管理中的这一方面，您应该在您的510（k）提交文件中论述下文所列元素。FDA将对您的计划是否能够帮助减轻该器械带来的风险，提供器械安全性和有效性的合理保证进行评估，并确定其实质等同性。

- •	您应该在您的510（k）中纳入一个关于辅助试剂使用的风险评估，其中包括与试剂质量和变异性管理相关的风险、随辅助试剂一起提供的使用说明与制造商随器械提供的使用说明间的不一致性的相关风险、以及可能致使您的器械获得不正确结果的任何其他问题。

- •	将您的风险评估作为适用性依据，您应该在您提交的510（k）中详细说明您计划如何通过实施任何必要的辅助试剂控制措施减轻风险。如果适用，这些措施可能包括：

- ○	使用者标签，以确保辅助试剂的合理使用（关于更多信息，详见“标签”）；

- ○	评估使用者是否遵守辅助试剂标签说明的计划；

- •	辅助试剂的物料规格；

- •	有助于支持器械达到适当性能的试剂批次的标识；

- •	稳定性试验；

- •	投诉处理；

- •	纠正预防措施；

- •	在出现涉及辅助试剂，且可能影响RVP性能的问题时提醒使用者的方案；

- •	根据器械的使用说明，为确保在结合指定辅助试剂使用时，您的检测系统的安全和有效使用，需要解决的任何其他问题。

- 此外，您应该提供相关试验数据，以确定您提供或推荐的质量控制足以检测到辅助试剂的性能或稳定性问题。

- 如对辅助试剂的识别、使用或控制存在任何疑问，请与FDA联系，以获得相关建议。

- 5.D对照品

- 对照品应在组分和核酸浓度方面与样本相似，以确保其可以对系统提出充分的质疑，并论述临界值附近的可再生性。

- 您应该说明与质量控制和校准有关的以下各项：

- •	您在您的系统中提供，或推荐的各个对照品的本质和功能。这些对照品应可以使使用者确定是否正确进行所有步骤和临界反应，且未出现污染或交叉杂交。

- •	您进行赋值（相对值或绝对值）和控制验证所用的方法，以及校准品材料（如果适用）。

- •	可用于检测仪器是否未满足指定规格的控制参数。

- 我们建议您在为您的器械设计特定对照品时咨询FDA。对照品应提供关于（1）样本质量、（2）核酸质量，以及（3）过程质量的信息。我们通常建议您将下列类型的对照品列入：

- 5.D.i阴性对照品

- 空白或无模板对照品

- 空白对照品，或无模板对照品，包括缓冲剂或样本运送培养基，以及除核酸之外的所有检测试剂盒组分。该对照品用于排除目标核酸的污染，或扩增反应中增加的本底。对于在单项试验、一次性使用试剂盒或试管中进行的检测，可能不需要此类对照品。

- 阴性样本对照品

- 阴性样本对照品包括非目标核酸，或如果用于评估提取工艺，包括该检测没有涉及的整个微生物。这可以揭示非特异性引发或检测，并显示在没有靶序列时不能获得的信号。可接受的阴性样本对照材料的示例包括：

- •	从感染肺呼吸道病毒的个体中采集的临床样本；

- •	包含一个非靶标生物的样本（例如，感染非呼吸道病毒的细胞株）；

- •	替代的阴性对照，例如，被包裹的RNA。

- 5.D.ii阳性对照品

- 整个检测的阳性对照品

- 阳性对照品设计用于模仿临床样本，包括目标核酸，并用于验证整个检测过程，包括核酸提取、扩增，以及检测。可接受的阳性检测对照材料包括感染了检测时在模仿检测样本类型的适当基质中发现的病毒致病菌株的细胞株。

- 按照实验室质量体系中规定的频率，将阳性对照品作为一个单独的检测，与临床标本同时进行处理。可接受的外部阳性试验对照品的一些示例包括：

- •	感染了此次检测中发现的病毒的非致病菌株的细胞株；

- •	疫苗或原型疫苗株；

- •	低致病性病毒；

- •	灭活病毒；

- •	被包裹的病毒RNA（在存在RNA呼吸道病毒的情况下）。

- 扩增/检测的阳性对照品

- 扩增/检测的阳性对照品可包含达到或接近定性试验检测限的纯化目标核酸。该对照品可验证临床样本的整体性，并在获得阴性结果时验证反应部分。如果样本中存在该对照品，则表明检测到目标。

- 5-D.iii内部对照品

- 内部对照品是与目标核酸一起提取，并一起扩增的非目标核酸序列。内部对照品可用于验证试剂的完整性（例如聚合酶、引物）、器械功能（例如循环变温加热器），以及样本中是否存在抑制剂。可接受的内部对照品材料示例包括与流感病毒一起提取的人类核酸，以及扩增人类管家基因（例如，RNaseP、(β-actin）的引物。应根据器械的具体情况决定是否需要内部对照品。

- 5.E检测结果解释/报告

- 您应该在您的510（k）中详细说明如何确定阳性、阴性、可疑（如果适用）、或无效结果，以及应如何解释这些结果。在您的510（k）提交文件中，您应该规定该检测试剂盒的所有输出的临界值。

- •	尤其是，您应该提供定义该检测试剂盒的阴性结果的临界值。如果该检测试剂盒只有两个输出结果（阴性/阳性），这临界值也用于确定其阳性结果。

- •	如果检测试剂盒中存在一个灰区，则您应提供该灰区的临界值（界限）。

- •	如果您需要重新进行检测试验，以对可疑结果进行解释，则您应该提供（1）是否需要从相同的核酸备制、重新提取，或临床样本的重新采集开始，进行重新检测的建议，以及（2）结合最初的可疑结果和重新进行检测后获得的结果确定最终结果的一个算法（注意，应在进行评估该检测试剂盒临床性能的关键临床研究之前制定该算法）。

- •	如果您的检测试剂盒的一个报告输出可能是可疑结果，则您应该在您的检测试剂盒上提供相应解释，以及使用者应该如何跟进各个病原体的可疑结果的建议。

- •	如果检测试剂盒存在无效结果，则您应该详细说明如何确定无效结果。如果内部对照品是确定无效结果的部分依据，则您应该提供对照结果的每个可能组合的解释，以定义无效结果。您应该提供如何跟进无效结果的建议，即，是否应该将该结果报告为无效结果，或是否建议重新进行试验。如果建议重新进行试验，您应该提供相关信息，该信息与对可疑结果重新进行检测时提供的信息类似（即是否需要从相同的核酸备制、重新提取，或临床样本的重新采集开始，进行重新检测）。

- -顶部-

- 6.性能特性

- 在您的510（k）中，您应该详细说明您用于评估下文所列的各个性能特性的研究设计。

- 如果您在产品标签规定使用辅助试剂，则应在您提交的，用于支持510（k）的上市前性能检测中使用您在使用说明中提及的辅助试剂。您通过上市前检测确定的，且根据21 CFR 809.10（b）的规定列入标签中的性能声明应该以您在标签中说明的特定试验配置为基础。

- 试验性能的评估应该包括分析和临床研究期间的适当对照品。这包括与试验一起提供的任何阳性和阴性对照品，以及推荐但不一定与试验一起提供的适当外部对照品。

- 6.A分析前因素

- 分析前因素的考虑在确保呼吸道病毒检测试剂盒核酸检测的高质量方面具有关键作用。您应该在510（k）中论述关于分析前因素的以下问题。

- 6.A.i样本采集与处理

- 您应该指定您的检测试剂盒设计检测的样本类型。应根据各种因素确定适当的样本类型，包括感染发生的场所，以及将要检测的病毒核酸。尤其是，应该在微生物将要在适当的解剖部位出现的病情临床进展过程中，从该部位或来源采集样本。病毒检测试剂盒核酸检测所需的适当样本类型是呼吸道样本（例如：鼻咽拭子（NPS）、鼻吸出物（NA）、鼻拭子，以及洗鼻液）。

- 提取目标的质量和数量可能受多重因素的影响，例如标本来源、采集方法、处理（例如：运送和储存时间与温度）。您在510（k）中提供的检测试剂盒的结果应证明（1）您的系统可为您的检测试剂盒检测的所有分析物（即不同病毒类型和亚型、病毒DNA和RNA）提供充分且合适的核酸，以及（2）装置可在您在标签中推荐的各种条件下保持可接受的性能（例如：精密度、再现性）。例如，您应该对按照您推荐的时间和温度条件储存和/或运送的等份试样进行分析，以评估推荐储存时间和温度对样本稳定性和恢复能力的影响。您应说明所有样本稳定性参数的验收标准。

- 应根据所有适用的州和联邦生物研究安全性指南采集和处理病原体识别用样本。关于样本处理的标准预防措施，请参考最新版本的临床和实验室标准协会（CLSI）相关文件。-

- 6.A.ii新鲜与冷冻样本（稳定性）

- 与新鲜样本相比，使用冷冻样本进行试验时，检测一些病毒的敏感性会发生变化。因此，我们建议您在开发检测试剂盒时考虑，并且在适当时评估这是否对通过特定多重病毒检测试剂盒检测到的任何病原体造成影响（即它们不能被冷冻和解冻）。您还应该评估重复的冷冻/解冻循环对病毒核酸造成的影响，及其对检测性能的影响。

- 6.A.iii核酸提取

- 不同的提取方法可产生不同数量和质量的核酸，因此，提取方法对检测的成功进行具有重要影响。病毒核酸的纯化可能具有挑战性，因为生物样本可能含有被人类基因组DNA本底掩盖的较低病毒滴度，以及较高水平的蛋白质和其他污染物。此外，不同问题，例如该试验是否测量RNA和DNA病毒、样本类型等，具有不同的细胞溶解条件。

- 因此，您应该评估在提供检测预期用途所需的核酸数量和质量方面，您所选择的提取方法对检测试剂盒性能的影响。此外，您应该使用您推荐与您的检测试剂盒配合使用的整个分析前流程（包括提取程序）对您的检测试剂盒对每种病毒的分析和临床性能特性进行评估。这应该包括使用推荐的提取程序证明您进行的检测试剂盒的再现性和检测限（LoD）。此外，外部研究（包括再现性和临床研究）应该包括您的标签中规定的提取程序。

- 无论您计划在您的检测试剂盒中提供核酸提取和制备用试剂，还是就合适的试剂向使用者给出建议，您都应该进行这些评估。

- 如果您在您的检测试剂盒中提供，或推荐使用多种提取方法，您应该使用每种提取方法和每种病毒证明提取质量和效率，以及您的检测试剂盒的分析和临床性能。特别是，您应展示每个方法的LoD和再现性。您可将提取方法变量与场所性能变量相结合。例如，如果您推荐了三种不同的提取方法，则您可以通过在三个场所分别对这三种方法中的一种进行评估：在场所1测定提取方法A，在场所2测定提取方法B，以及在场所3测定提取方法C，进而设计再现性研究。然而，如果这三个场所的研究表明检测试剂盒存在统计上的显著差异，则应扩展再现性研究，以在三个研究场所对提取方法进行检测（例如，在场所1测定提取方法A、B和C，在场所2测定提取方法A、B和C，以及在场所3测定提取方法A、B和C）。

- 除了分析性研究（在外部点的LoD和再现性）之外，应在临床试验期间，至少在一个临床基地使用各个提取方法，以获得临床性能数据。如果拓展的再现性检测的结果表明各个提取方法在效率方面存在显著差异，则从每个临床检测场所处获得（使用不同的核酸提取方法）的数据不被认为是等价的，且不能被混合，而应该被单独分析。因此，可能需要提供额外的前瞻性临床样本，以支持所述的提取方法。

- 您应提供相关建议，确保其检测试剂盒设计检测的各标本类型的标本质量与数量。例如，可以使用制造确定是否存在核酸和/或核酸质量的内部对照品评估核酸质量。

- 6.A.iv与自动提取系统的孔间交叉污染

- 如果使用或推荐使用自动系统进行核酸提取，您应将潜在孔间交叉感染检查列为提取仪器性能验证的一部分。您应在您的510（k）中提供自动提取系统的软件危害分析。可在一个网格中设计提取过程的验证研究，这样，具有最高预期临床水平浓度的核酸样本的四周都是“无模板对照品”。结果应该表明不会发生孔间交叉感染。

- 6.A.V性能研究质量控制

- 检测试剂盒性能的评估应包括分析性和临床研究期间的相关对照品。这包括与您的检测试剂盒一起提供的任何阳性和阴性对照品，以及推荐的，但不一定与检测试剂盒一起提供的相关外部对照品。

- 外部阳性对照品包括目标核酸，并被用于验证整个实验过程，包括核酸提取、扩增和检测。该对照品设计用于模仿临床样本，且被作为一个单独的检测，与临床样本同时处理。

- 6.B	分析性能

- 您应该在您提交的510（k）中证明您的检测试剂盒具有下列分析性能特性。

- 6.B.i	检测限（LoD）

- LoD被定义为在一个特定样本类型中（通常是在≥95%的常规临床实验室条件下检测的样本中）可以不断检测到的分析物最低浓度。按照定义，该浓度必须生成一个可与不含分析物的样本产生的数值重复区别的分析值。

- 可根据单一分析物检测试剂盒的LoD确定原则确定多重检测试剂盒的LoD（参见CLSI文件EP17-A：检测限和定量极限确定方案；批准指南；2004年）。在检测系统的验证过程中，您应该确定将要在使用呼吸道病毒核酸检测试剂盒中检测的每个样本类型和每个分析物的LoD。这可以通过限制被感染细胞样本在未受感染细胞样本中的有限稀释来完成。您应在将其用于研究之前，使用组织培养感染剂量50（TCID50）单位，或者菌落形成单位/mL（CFU/mL），或斑形成单位/mL（PFU/mL）确定病毒的滴度。LoD确定方法包括病毒原液的再生长和再滴定。我们建议您使用适当汇集的阴性样本基质作为稀释剂进行连续稀释，且每次稀释应重复该操作3-5次。您应使用检测率为95%的病毒载量报告LoD。根据检测试剂盒的不同特性，不一定需要在整个浓度范围内对每一种样本类型进行单独的LoD测定；应该测定最常见且存在最多疑问的样本类型的LoD。可根据LoD浓度准备至少20次额外试验，证明在95%的时间内可以探测到病毒，从而验证该LoD。您还应该评估检测试验对生物多样性影响的敏感性。在评估检测试剂盒LoD时，您应该使用检测系统从样本备制到扩增检测的整个程序。

- 6.B.ii分析反应性（包容性）

- 您应展示对检测试剂盒设计检测（即通过探查保守核酸区域）的呼吸道病毒株的反应性。尽管针对特定病毒类型或亚型的具体检测目标不同，检测的试验菌株的数量可能不同，您应该收集该检测试剂盒探测到的每种病毒的受试菌株的数据。

- 我们建议您证明在等于或接近LoD的病毒载量下，该试验能够检测到可代表所述各分析物的时间和地理多样性的额外临床相关病毒株。例如，如果您的检测试剂盒能够检测并识别不同的流感病毒类型和亚型，我们建议您证明在等于或接近LoD的病毒载量时，该试验至少可以检测到代表所述各种流感病毒亚型的时间和地理多样性的十株病毒株。建议用于LoD和分析反应性研究的病毒株如下文表1所示。如果包括疫苗株，则这些疫苗株应代表最近的流感季节。可在美国疾病控制与预防中心的网站http://www.cdc.qov/flu/professionals/vaccination/virusqa.htm

- （http://www.cdc.qov/flu/professionals/vaccination/virusqa.htm）中获得关于现行疫苗株的更多信息。每个流感季节的疫苗株可能存在区别。

- 进一步说，如果您的检测试剂盒可检测腺病毒，我们将建议检测10-15种不同的血清分型。您应该考虑检测的一些血清分型为：1、2、3、4、5、6、7、11、14、16、21、34、35型，以及一些其他类型，例如10、13、18、31、40、41型。如果您对您的临床样本进行排序，以确定您的检测试剂盒可以探测到的腺病毒群，则在呼吸道样本中检索到的群为：B:1、B:2、C和E。

- 关于您的呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒探测和识别的任何其他病毒，该交叉反应性研究表（下文分析特异性章节中的表3）提供了根据您检测试剂盒检测的病毒类型和亚型，建议在反应性研究，以及交叉反应性研究中包含的一些病毒类型。对于很难获得充分的样本证明可检测到大量菌株的病毒类型和亚型，我们建议您与FDA联系，以就您的研究进行咨询。

- 表1.反应性研究中推荐的流感病毒株

| - 类型 | - 亚型 | - 流感病毒株 |
| --- | --- | --- |
| A | H1N1样病毒 | A/New Caledonia/20/1999 |
| A | H3N2样病毒 | A2/Wisconsin/67/2005或Ag equiv A/Hiroshima/522005 |
| B |  | B/Malaysia/2506/2004或Ag equiv B/Ohio/1/2005 |
| A | H1N1 | A/PR/8/34 |
| A | H1N1 | A/FM/1/47 |
| A | H1N1 | A/NWS/33 |
| A | H1N1 | A1/Denver/1/57 |
| A | H1N1 | A/New Jersey/8/76 |
| A | H3N2 | A/Port Chalmers/1/73 |
| A | H3N2 | A/Hong Kong/8/68 |
| A | H3N2 | A2/Aichi2/68 |
| A | H3N2 | A/Victoria/3/75 |
| A | H1 | A/NY/55/2004 |
| A | H3 | A/Hawaii/15/2001 |
| B |  | B/Lee/40 |
| B |  | B/Allen/45 |
| B |  | B/GL/1739/54 |
| B |  | B/Taiwan/2/62 |
| B |  | B/Hong Kong/5/72 |
| B |  | B/Mary land/1/59 |
| B |  | B/Florida/2006 |
| A | H5N1 | 人类和/或禽类 |
| A | H5N2 | 禽类 |
| A | H7N2 | 人类和/或禽类 |
| A | H7N7 | 人类和/或禽类 |
| A | 其他亚型 | 人类和/或动物物种 |

-顶部-

- 6.B.iii分析特异性

- 您应对从核酸提取至扩增和检测的整个系统进行评估，以确定您的呼吸道病毒多重检测试剂盒对各病毒呈现出的分析特异性。您应在等同于所述样本类型的基质中制备确定分析特异性所需的样本。应针对该检测试剂盒中使用的各个样本类型进行这些研究。总之，您应该评估您的器械的干扰和交叉反应性。如果适用，您应该评估您的器械的潜在非特异扩增、非特异杂交和交叉杂交。

- 干扰

- 您应证明您的检测试剂盒可在存在相关干扰的情况下明确地探测到靶标生物。这些研究应包括其他生物、同源序列，以及人类DNA本底水平较高的人为样本。我们将在以下几个章节中详细说明为评估呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒潜在干扰，您需要进行的特定类型的干扰研究。CLSI文件EP7-A2-临床生化干扰检测；批准指南；2005中提供了干扰研究设计的其他相关信息。

- A）干扰物质

- 我们建议您使用医学相关浓度的干扰物进行综合干扰研究，以评估呼吸道样本中的干扰物的潜在抑制作用。将要检测的潜在干扰物质包括样本中之前存在的那些物质（例如：血液、鼻分泌物或粘液，以及用于缓解充血、鼻干、刺激或哮喘和过敏症状的鼻腔和喉咙药物），以及在样本采集和样本备制期间引入的那些物质。在下文表2中列出了潜在干扰物质的一些示例。我们建议您检测每种干扰物质对您的呼吸道病毒检测试剂盒探测各种病毒的能力造成的影响。样本中的病毒数量应为特定临界浓度。我们也建议您在每种干扰物质的潜在最高浓度时（“最差情况”）对其进行评估。如果未发现明显的临床效应，则无需进行进一步的检测。

- 您还应该对其他常用的处方或非处方药物，以及他们的代谢物（视情况而定）进行评估。因为加标试验不一定是体内情况的一个准确模型，因此可能需要考虑替代试验设计，例如对参与临床研究的患者服用的药物的影响进行评估，视具体情况而定。

- 表2.推荐用于干扰研究的物质

| - 物质 | - 有效成分 |
| --- | --- |
| 粘蛋白： 牛颔下腺，1- S类型 | 纯化的粘蛋白域蛋白 |
| 血液（人类） |  |
| 鼻用喷雾或滴剂 | 苯肾上腺素、羟甲唑啉、氯化钠和防腐剂 |
| 鼻用糖皮质激素 | 倍氯米松、地塞米松、氟尼缩松、氟羟氢化泼尼松、布地奈德、莫米松、氟替卡松 |
| 鼻用凝胶 | 具盖丝瓜提取物、硫磺 |
| 顺势过敏反应缓解剂 | 金虎尾、盐酸组胺 |
| 鼻内用流感疫苗 | 活性鼻内流感病毒 \疫苗 |
| 咽喉含片、口服麻醉剂和止疼片 | 苯坐卡因、薄荷醇 |
| 抗病毒药物 | 扎那米韦 |
| 抗生素、鼻用软膏 | 莫匹罗星 |
| 全身型抗菌剂 | 妥布霉素 |

-顶部-

- B）其他微生物的干扰

- 您应评估您的检测试剂盒未检测的微生物对试剂盒的干扰。我们建议您在您的RVP试验样本中添加预计将会在采样的解剖部位出现的其他微生物，或已知其常见症状与呼吸道病毒多重试剂盒中包括的特定病毒引起的症状相似的其他微生物。此类微生物的添加可用于确定检测试剂盒可容忍的，不会引起干扰或对试验结果造成不利影响的污染物质的最大限度。

- C）病毒检测试剂盒分析物的竞争性干扰

- 您应评估检测试剂盒检测到的各个病原体引起的临床相关合并感染的影响。您应根据已知将会出现或分布较广的病毒组合（例如甲型流感病毒和RSV）考虑这些研究用病毒的选择。

- 如果据预计，呼吸道病毒多重检测试剂盒的某一靶标/分析物的浓度较高，则对另一个较低浓度的靶标的探测将会受到影响。为评估是否会出现这种情况，我们建议您使用一个LoD浓度的靶标和一个具有较高浓度的靶标进行竞争性干扰的评估。可以在LoD评估期间，或作为再现性或干扰研究的一部分进行该评估。

- 交叉反应性

- 在下面几个章节中说明了特定类型的交叉反应性研究，以在缺乏呼吸道病毒多重检测试剂盒靶标生物的情况下对潜在交叉反应性进行评估。

- A）与试剂盒内其他病毒的交叉反应性

- 在上文第6.B.ii节中论述了如何检测多重病毒检测试剂盒检测到的各个目标的特征化样本，以确定特定病原体检测试剂盒的反应性（包容性）。您还应该使用相似类型的样本去评估（并排除）病毒与呼吸道病毒检测试剂盒中用于检测其他病毒和亚型的引物/探针之间的交叉反应性。然而，包容性研究中的病毒浓度应该接近检测试剂盒临界值，而交叉反应性研究中的浓度应该达到预期的最高临床水平。

- B）与呼吸道病毒检测试剂盒中不包含的病原体或目标的交叉反应性

- 为确定您的多重检测试剂盒是否与其设计测定的分析物之外的其他分析物发生交叉反应，我们建议对密切相关的微生物的样本组进行评估。重要的是，需要考虑在每种样本类型的目标人群样本采集场所可能出现的分析物。例如，您应该确定您的病毒检测试剂盒中的引物/探针不与样本中可能存在的人类或细菌核酸发生交叉反应。我们建议您检测其与您的检测试剂盒中未包含的呼吸道病原体，以及人群中大多数人的呼吸道样本可能已经感染的其他微生物，例如爱泼斯坦-巴尔病毒（EBV）和巨细胞病毒（CMV），的交叉反应性。我们建议您检测病毒和细菌的医疗相关水平（通常，细菌为106 cfu/ml或更高，而病毒为105 pfu/ml或更高）。我们建议您确定病毒和细菌的特性与滴度。

- 推荐用于交叉反应性研究的微生物如下文表3所示；除了在表1-推荐用于反应性研究的流感病毒株中列出的甲型流感病毒和乙型流感病毒亚型之外，还应使用下表中列出的病原体。

- 表3.推荐用于交叉反应性研究的微生物

| 微生物 | 类型 |
| --- | --- |
| 腺病毒 | 1-5,7,11,14,22,31,35型 |
| 巨噬细胞病毒 |  |
| I型单纯疱疹病毒 |  |
| 水痘带状疱疹病毒 |  |
| 肠病毒 | 柯萨奇病毒、艾柯病毒、脊髓灰质炎病毒 |
| 爱泼斯坦-巴尔病毒 |  |
| 人类副流感病毒 | 1-4型 |
| 冠状病毒 | HKU1, 229E, OC43, NL63 |
| 麻疹 |  |
| 人类偏肺病毒 | 1A, 1B, 2A, 2B |
| 腮腺炎病毒 |  |
| 呼吸道合胞体病毒 | A型，B型 |
| 鼻病毒 | 1A型(A, B, C, E, F组) |
| 百日咳博代氏杆菌 |  |
| 肺炎衣原体 |  |
| 棒状杆菌属 |  |
| 大肠埃希菌 |  |
| 流感嗜血菌 |  |
| 乳杆菌属 |  |
| 军团杆菌属 |  |
| 卡他莫拉菌 |  |
| 肺结核分支杆菌 |  |
| 肺炎支原体 |  |
| 脑膜炎奈瑟菌 |  |
| 奈瑟氏菌属 |  |
| 绿脓假单胞菌 |  |
| 金黄色酿脓葡萄球菌 | 蛋白质A制造者 |
| 表皮葡萄球菌 |  |
| 肺炎双球菌 |  |
| 酿脓链球菌 |  |
| 唾液链球菌 |  |

- 此外，考虑到接受疫苗的个人可能会获得反应性患者检测结果，我们建议您对您的RVP检测试剂盒与疫苗，例如流感减毒活疫苗（鼻腔喷雾流感疫苗），的交叉反应性进行检测。

- 我们建议您根据表4所示的格式，列出多重病原体检测器械的交互反应性检测数据。

- 表4.数据表示示例

| 示例 |  | 基准试剂、反应性结果：阳性（+）或阴性（-） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物 | 株系 | Adeno | Flu A | Flu B | Para 1 | Para 2 | Para 3 | RSV |
| 腺病毒 | 1型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 3型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 5型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 6型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 7型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 10型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 13型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 14型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 18型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 31型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 40型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 41型 | + | - | - | - | - | - | - |
| 甲型流感病毒 | Aichi (H3N2) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Mai (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | 香港 (H3N2) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Denver (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | 查莫斯港（H3N2） | - | + | - | - | - | - | - |
|  | 维多利亚（H3N2） | - | + | - | - | - | - | - |
|  | 新泽西州（H SWN1） | - | + | - | - | - | - | - |
|  | WS (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | PR (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
| B型流感病毒 | 香港 | - | - | + | - | - | - | - |
|  | 马里兰 | - | - | + | - | - | - | - |
|  | Mass | - | - | + | - | - | - | - |
|  | 台湾 | - | - | + | - | - | - | - |
|  | GL | - | - | + | - | - | - | - |
|  | 俄罗斯 | - | - | + | - | - | - | - |
| RSV | Long | - | - | - | - | - | - | + |
|  | Wash | - | - | - | - | - | - | + |
|  | 9320 | - | - | - | - | - | - | + |

-顶部-

- 6.B.iv临界值

- 您应解释如何初步确定每个目标/分析物的临界值，以及如何验证该临界值（另请参阅第5.E节）。应使用适当的统计方法确定临界值。为证实您确定的临界值，您应提供，例如您的试点研究中无任何呼吸道病毒的临床样本的一个结果分布、95%至99%的百分位数、非阴性（阳性或可疑）结果的百分比等。可根据采用临床样本的初步研究的接受者操作曲线（ROC）分析确定相关敏感性和特异性程度，从而证明临界值的选择合适（关于ROC分析的详细信息，详见CLSI文件GP10-A-采用接受者操作特征（ROC）图的实验室试验临床准确性评估；批准文件；1995）。如果该检测试剂盒存在一个灰区，则您应该解释如何确定灰区的临界值。您应在符合其器械预期用途的独立样本中验证使用预先确定临界值（和灰区，如果适用）的器械的性能（在下文第6.D节中论述了关键临床研究）。

- 6.B.V精密度（可重复性/再现性）

- 您应提供相关数据证明您的系统的精密度（即可重复性和再现性）。CLSI文件EP5-A2——定量测量方法的精密度能评估；批准指南；2004和EP12-A2——定性试验性能评估的使用者方案；批准指南；2008中包括有助于试验设计和计算法开发的指南，以及制定性能声明的格式。

- 我们建议您使用分析物浓度范围覆盖其检测试剂盒检测限的样本确定每个目标/分析物的精密度。原则上，应确定精密度研究中检测试剂盒的所有变异性来源。通常，应该测定每日或每周都在变化的任何变量对检测试剂盒精密度的影响。然而，可在内部精密度研究中对一些变异性来源进行评估，而场所间再现性研究应该包括每种病毒的主要变异性来源评估，如下文所述。

- •	提取间的再现性：对于再现性试验中使用的样本，应该在试验场所，通过使用您计划在检测标签中推荐的程序对临床样本（例如鼻咽拭子）进行处理获得。

- •	仪器间再现性

- •	场所间和操作员间的再现性：包括三个或更多试验场所（至少两个外部试验场所和一个内部试验场所），且每个试验场所配备多名操作员。操作员应该反映潜在使用者的教育和经验水平。您应提供根据其计划在售后向使用者提供的培训，向操作员提供相同的培训。

- •	应至少持续三至五天非连续天，以涵盖通过呼吸道病毒检测试剂盒检测的每个分析物的逐日变化（如果适用，涵盖两个仪器校准周期）。

- •	每天至少执行两次（除非检测试剂盒设计规定无需每天进行多次操作），且每次应对各检测试剂盒组件进行两次操作，以在再现性研究中对组件在隔次操作，以及操作期间和每天内的不精密度进行评估。

- •	批次间再现性：包括多个批次产品（例如多批次的检检测剂和辅助试剂、多批次的RT-PCR用引物和探针、多批次的微珠或阵列），以及多个批次仪器的评估。

- •	试验样本应代表该试验可检测到的所有分析物，对于通过呼吸道病毒盘探测到的每个分析物（目标），我们建议至少包括三个病毒载量级别，包括接近检测试剂盒临界值的分析物或输出浓度：

- 1.	一个“高阴性”样本（C5浓度）：该样本的一个分析物浓度低于临床临界值，因此，在大约95%的时间内，其反复试验的结果为阴性（在大约5%的时间内为阳性）。

- 2.	一个“低阳性”样本（C95浓度）：该样本的一个分析物浓度恰好高于临床临界值，因此，在大约95%的时间内，其反复试验的结果为阳性。

- 3.	一个“中等阳性”样本：一个理论上反应临床相关浓度的样本。在这种浓度下，预计在大约100%的时间内，其结果为阳性（例如：大约是临床临界值的两至三倍的浓度）。

- 注意：在空白极限（LoB）被用作临界值时，如果LoB是使用5%的第一类误差确定的，则C 95浓度与检测限（LoD）相同，而零浓度（样本中无分析物）为C 5 10。

- •	我们还建议您使用合并感染中预计浓度较低（接近检测试剂盒临界值）的一种病毒和预计浓度较高的另一种病毒对具有临床相关合并感染的样本的再现性进行评估，反之亦然。

- 在您的510（k）中的研究设计说明部分，您应该确定保持恒定不变的因素（例如仪器校准、试剂批次和操作者）以及在评估过程中出现变化的因素，并应该详细说明用于数据评估的计算和统计分析。

- 总之，关于定性试验，应该使用合适的统计方法估计精确研究中考虑的所有因素，以及总体的方差分量。尤其是具有潜在定量输出的定性试验，通常使用方差分析方法判断每个变化来源的精确分量，以及总变差。关于精确研究中的每个样本，您应该提供平均值和方差分量（标准偏差和百分比CV）。此外，关于每个样本，应提供每个单独试验场所和所有联合试验场所中高于和低于临界值的数值的百分比，以及无效结果的百分比（如果适用，提供精确研究中，每个试验场所和所有联合试验场所中每个样本的可疑结果的百分比）。

- 6.B.vi携带污染研究和交叉污染研究（适用于需要使用仪器的多样本检测试剂盒和器械）

- 关于需要使用仪器的多样本检测试剂盒和器械，我们建议您证明您的器械中未出现携带污染和交叉污染。在携带污染和交叉污染研究中，我们建议根据器械的操作功能，按顺序使用高阳性样本，并排使用高阴性样本。我们建议至少交替使用高阳性和高阴性样本5次。我们建议研究中使用的高阳性样本应足够高，应超过使用从预期使用人群中患者标本获得的结果的95％或以上。我们建议高阴性样本含有低于临界值的分析物浓度，这样大约在95％的时间内，该样本重复试验的结果为阴性。可通过阴性结果的百分比与95%的比值，预估携带污染研究中高阴性样本的携带和交叉污染影响。

- 6.B.vii稳定性研究

- 您应该说明您用于确定试剂和仪器的实时稳定性的研究设计，而且如果适用，应说明压力检测条件和结果。关于每个研究，您应该说明其验收标准数值，及其选择方法。

- 6.C仪器与软件

- 关于测定和划分多重信号的仪器和系统，以及之前未获得上市许可的其他复杂实验室仪器，请参阅指南文件《二类器械特殊控制指南文件：临床多重检测系统用仪器》，了解您为支持其仪器上市许可应该提供的数据类型的详细信息。

- 如果您的系统包括软件，您应根据受关切程度，提交详细的软件信息（参见：“医疗器械所含软件的上市前提交文件内容指南” 11）。您应该在减轻危害之前确定受关切程度。此类型的体外诊断器械通常被认为具有中等受关切程度，因为软件缺陷会对患者造成间接影响，而且可能会因保健服务提供者和患者未得到正确信息而造成伤害。

- 下文所列的其他参考资料可帮助您根据符合FDA条例要求的良好软件生命周期实践开发和维护您的器械。

- •	《软件确认的一般原则》；行业和FDA工作人员指南最终版本；可在FDA网站上搜索到，网址：

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM085371.pdf

(/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UC M085371.pdf).

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073778.htm)

•	《医疗器械中现成软件使用指南》；最终版本；可在FDA网站上搜索到，网址：http://www.fda.gov/ MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm073778.htm (ssLINK/ucm073778.htm).

•	21 CFR 820.30

(http: //www.accessdata.fda.gov/scripts/cd rh/cfdocs/cfcfr/C F RSearch .cfm?fr=820.30)

- C子部分——质量系统设计控制规则

- •	ISO 14971-1；医疗器械-风险管理 –第1部分：风险分析的应用；

- •	AAMI SW68:2001；医疗器械软件-软件生命周期过程

-顶部-

- 6.D	临床性能研究

- 6.D.i临床研究设计

- 您应该使用从代表预期使用人群的个体，即其体征和症状符合呼吸道感染的个体处采集的样本，进行前瞻性临床研究，以确定您的器械对所有呼吸道病毒类型和亚型的性能，以及您在其标签中将要规定的所有样本类型。在您的510（k）中，您应该说明每个临床研究的方案（包括纳入和排除标准、研究终点、验收标准），并说明这些研究如何证实拟定的预期用途。我们建议您在您的临床研究中使用各个年龄段的样本，并且，除了整体数据汇总表之外，我们建议您按照年龄提供可证明其检测性能的数据（例如，小于5岁、6-21岁、22-59岁，以及超过60岁）。最好使用新鲜样本。然而，如果您可以证明，与新鲜样本的检测比较，冷冻或其他保存技术不会改变器械的性能，而且，选择了适当的存档技术，并采取了合适的措施来识别、移除或减轻研究集中的任何偏差，则可以使用前瞻性采集存档样本进行分析12 。如果您使用在对新鲜样本进行病毒培养后归档的样本进行评估，您应该确保这些样本不是选择性的使用（即您应该以前瞻性的方式对所有样本进行检测）。此外，应遮掩样本的标识，以避免检测偏差。如果对新鲜和存档/冷冻样本进行的检测，我们建议您单独分析这两组的数据。我们建议您联系FDA，以对您拟定的研究进行审核。

- 临床数据集应该包括在至少从三个位于不同地理位置的临床基底处采集的临床样本。最好是在美国人口中进行此类研究。如果其中一些研究是在美国外进行的，您应该记录其研究与美国临床实践和人口统计之间的相关性。

- 在极少数情况下，如果证明特定呼吸道病毒在预期使用人群中的感染率较低（例如一些副流感病毒（PIV）类型），则可能需要在前瞻性采集样本中补充一些已知包含特定病毒类型或亚型的分组样本（即预选的分组样本）13。在这种情况下，应将这类样本的结果与前瞻性采集样本的结果单独列出，而且性能的计算方式为阳性百分率一致性和阴性百分率一致性。

- 我们建议您收集关于您的临床研究患者的所有相关临床和实验室信息。这些信息应该包括年龄（儿童、成人、老年人）、症状出现天数、性别、患者人群（即门诊患者、急诊患者、住院患者、免疫功能不全人群）、检测的体征、症状和适应症，服用或施用的药物、病毒培养和使用抗体分离的病毒的明确标识、疾病状态和严重性诊断所需的任何额外试验结果（例如放射线照相术、细菌培养，或革兰氏染色），以及最终诊断，如果有的话（例如，流感样疾病（ILI）、支气管炎、毛细支气管炎、肺炎）。因相关研究小组不同，需要考虑的临床信息也不同。

- 6.D.ii参考方法

- 您应该将您的检测试剂盒的性能与既定的病毒培养最佳标准参考方法或FDA许可的直接样本荧光抗体（DSFA）检测试剂盒比较。应该使用最新采集的样本进行病毒培养。关于难以培养的呼吸道病毒，可采用一个综合（多次检测）参考方法（一个综合几次检测结果的预先确定的算法）作为比较仪法。该方法应该包括一个具有良好表征的单独核酸扩增方法（例如PCR），以及双向排序。综合参考方法中使用的核酸扩增方法应该针对与您的检测试剂盒探测到的病毒不同的基因组区域（即包含不同的病毒目标）。您应该在您的提交文件中提供已发布的相关文献或实验室数据，以支持扩增过程中使用的引物。我们建议您在扩增子的两条链上进行测序反应（双向测序），并证明生成的序列至少有200个质量合格的碱基对（例如，在使用PHRED或类似软件包进行测量时，质量值为40或更高），且与参考序列或共有序列匹配。

- 如果采用病毒培养，则您应在您提交的510（k）中提供病毒标识方法，例如，使用病毒特异性单克隆抗体着色，或在PCR后对扩增子进行排序，以作为除细胞病变效应（CPE）之外，病毒标识的替代方法。单独使用CPE可能不能提供准确的病毒标识。您应该在您的提交文件中详细说明您执行的病毒分离实验室程序，以及特定数据或文献，表明已对特定细胞株进行验证，以进行特定病毒分离。您不能使用之前冷冻的样本进行培养，因为冷冻-解冻可导致病毒传染性损失。我们建议您在您的研究中使用的病毒培养方法应符合CLSI文件M41 –A《病毒培养；批准指南；2006年》，以及世界卫生组织（WHO）的《动物流感诊断和检测手册》中的相关规定14。关于DFA检测，您应该提供过程说明，以及数据或文献，以证明特定抗体/荧光核型和过程适用于特定病毒。如果用于检测人工培养细胞中的病毒的DFA抗体是获得FDA上市许可的，则只要实验室按照包装说明书执行，不需要在提交文件中提供有效性检查信息。如果DFA中使用的抗体是修正案颁布前上市的器械15，则您应该在其上市前提交文件中提供已发表的相关文献或实验室数据，以论证该抗体探测特定病毒的有效性。如果公共卫生部门不建议培养新型病毒，则我们建议您使用核酸扩增（针对您的检测试剂盒探测到的病毒中的不同基因组区域），然后进行扩增子测序，以确定新型病毒的类型。

- 6.D.iii样本量/数据分析

- 应根据病毒的感染率和检测试剂盒的性能确定您在您的研究中需要使用的样本总数，以证明您在标签中所述的各呼吸道病毒检测能力。关于前瞻性采集的样本，可通过临床敏感性和特异性来描述检测每种呼吸道病毒的性能。对某一呼吸道病毒的敏感性是指该检测试验在通过比较仪法（参考方法或综合参考方法）获得阳性结果的样本中获得该呼吸道病毒的阳性结果的能力。对某一呼吸道病毒的特异性是指该检测试验在通过比较仪法（参考方法或综合参考方法）获得阴性结果的样本中获得该呼吸道病毒的阴性结果的能力。关于病毒检测试剂盒中的各种呼吸道病毒，可使用真阳性和假阴性结果的总数除以真阳性结果的数量，获得敏感性；可使用真阴性和假阳性结果的总数除以真阴性结果数量，从而获得特异性（如需更多详细信息，详见CLSI文件MM17-A《多重核酸检测试剂盒的验证和确认；批准指南；2008年》）。应该与95%双侧置信区间一起提供敏感性和特异性的预估（如需置信区间的更多详细信息，详见CLSI文件使用者《定性检测试验性能评价的使用者方案；批准指南》、CLSI文件-EP12-A2、Wayne, PA：临床实验室标准协会；2008年） 。

- 一般而言，对于您计划要求的各样本类型，我们建议您提供足够数量的前瞻性采集样本，以获得敏感性至少为90%，且双侧95%置信区间（CI）的下限超过80%的结果。我们建议您证明您的器械具有双侧95% CI的下限超过90% 的特异性。

- 6.D.iv数据表示

- 您应该分别表明您的器械识别的各个病毒类型和亚型的敏感性和特异性（使用95% CI）。而且，您应该表明（1）通过参考方法获得的存在合并感染的样本的试验结果，以及（2）通过您RVP检测试剂盒获得的，存在合并感染的样本的比较方法结果。

- 应根据您的器械使用说明，使用RVP检测试剂盒对临床研究中的样本进行检测。例如，如果应该根据RVP检测试剂盒的使用说明对最初结果可疑或无效的样本进行重新检测，则应该在临床研究中对这些样本进行重新检测，且应该在统计分析中使用这些样本的最终结果。关于您的临床研究中的样本，您应该提供每种呼吸道病毒样本中，以及整体样本中因最初结构可疑而需要重新检测的样本的百分比（如果适用），以及因最初结果无效而需要重新检测的样本的百分比（如果适用）。此外，您应该提供每种呼吸道病毒样本中，以及整体样本中，最终结果为可疑和无效的样本的百分比（如果适用）。

- 关于临床研究中的样本，您应该提供关于下列各项的RVP检测的信号（结果）分配（信号的频率）：

- •	单独表明的每种呼吸道病毒和所有病毒组合的所有前瞻性采集的新鲜样本、前瞻性采集的归档，和分组的预选标本；

- •	单独表示的每种呼吸道病毒和所有病毒组合的所有前瞻性采集的新鲜、前瞻性采集的归档，和分组的预选标本中通过参考方法确定为阳性的样本（即检测到病毒）；以及

- •	通过参考方法结果确定未含有任何呼吸道病毒的样本。

- 如果RVP检测中存在一个灰区，您应该提供关于每种呼吸道病毒的前瞻性采集、前瞻性采集存档、和分组预选样本的下列信息，以支持灰区的确认：

- •	初始值在灰区内的样本的总数；

- •	初始值在灰区内，且参考方法结果为阳性的样本的数量；以及

- •	初始值在灰区内，且参考方法结果为阴性的样本的数量。

- 如果需要对灰区数值进行重新检测，则应提供如何在对样本进行重新检测之后改变上述数值的相关信息。

- 6.D.V研究样本/样本类型

- 您应使用您在预期用途中规定的所有样本类型和基质的临床样本（例如鼻拭子、鼻咽拭子、鼻吸出物）证明可以通过临床资料获得正确结果。我们建议您使用统计方法提供相关理由，以支持您的研究样本量。关于您在其临床研究中使用的样本，您应提供可证明分组样本的储仓和运送不会对分析结果造成任何影响的数据。如果对相关样本类型和数量的选择存在任何疑问，请联系FDA。

-顶部-

- 7.标签

- 与其他器械一样，呼吸道病毒多重核酸检测试剂盒应该遵守法定标签要求（该法案第502（a）、201（n）节；21 USC §§ 352（a）、321（n））。应该为用于检测呼吸道病毒的IVD器械提供使用说明，以及警告和注意事项（第502（f）节；21 USC § 352（f））。在21 CFR 809.10中列出了关于IVD器械的具体标签要求。另请参阅21 CFR § 801.119（按照21 CFR 809.10的规定贴标签的器械可被视为满足第502（f）（1）节的规定。）

- 尽管最终标签不需要获得510（k）许可，在将体外诊断器械引入州际贸易之前，应确保体外诊断器械的最终标签必须符合21 CFR 809.10中的要求。

- 为确保符合该法案第502节以及21 CFR 809.10中的规定，FDA建议这些器械的标签应表明下文所述各项。这些标签建议还可以帮助减轻本指南之前已识别的风险，从而确保这些器械的使用安全性和有效性。

- 预期用途

- 应在预期用途中说明该检测系统检测的病毒类型或亚型，将要适用该试验的临床适应症、样本类型和该检测试验面向的特定人群。您应在预期用途中说明该器械可以与其他实验室试验和临床观察配合使用。

- FDA建议使用陈述句表明器械预期用途声明，例如：

- 在与其他临床和实验室结果配合使用时，检测和识别从具有呼吸道感染体征和症状的个体中采集的特定病毒性核酸可协助进行呼吸道病毒感染诊断。。

- 阴性结果不能排除存在呼吸道病毒感染的可能性，不能被用作诊断、资料和其他管理决策的唯一依据。

- 阳性结果不能排除存在细菌感染，或与其他病毒合并感染的可能。

- 检测到的病原体可能不是疾病的确切病因。应考虑使用额外实验室试验（例如：细菌培养、荧光免疫检验、X射线征象）和临床表现，以获得呼吸道病毒感染的最终诊断。

- 如果您的器械检测流感病毒，则器械的预期用途应该也包括如下说明：

- 在甲型流感病毒H3和H1亚型是循环中的主要甲型流感病毒时确定了该器械对甲型流感病毒的性能特性。在出现其他甲型流感病毒时，其性能特性可能会发生变化。

- 如果根据公共卫生部门推荐的现行临床和流行病学筛查标准，怀疑感染了新型甲型流感病毒，则应采取适当的感染控制预防措施采集新型危险流感病毒的样本，并将其交给州或当地卫生部门进行检测。在这种情况下，不能尝试进行病毒培养，除非可使用BSL 3+设施接受和培养样本。

- 器械说明

- 在器械说明中，您应该简单介绍此类器械中使用的检测方法。

- 一般程序

- 该章节应该包括从医生抽样到结果报告的整个分析程序的一般说明。

- 使用说明

- 您应该提供详细的使用说明，以说明该器械的使用流程，以及可减少不正确结果风险的对照品类型。该使用说明应鼓励使用者采取额外的控制措施，并检测对照材料，以确保该器械的安全有效使用。该使用说明还应鼓励使用者熟悉该器械的功能，以及安全有效使用该器械的方法。

- 您应该在您的检测系统使用说明中提供所有必要的说明，以确保该检测系统达到其宣称的性能，还应提供所有限值和警告，以确保检测系统的安全使用。

- 您应该在使用说明中提供处理和储存说明。您应该说明器械在您向使用者推荐的开放和封闭储存条件下的稳定性（即有效期）。

- 关于需要使用重要辅助试剂的检测系统（参见第5.C节），您应该：

- •	通过显眼的标记强调应该按照要求使用特定辅助试剂，以达到合适的产品性能。该标签可包括不得在未使用特定辅助试剂的情况下使用该RVP器械的警告。

- •	确保使用者可以清楚地识别适于在其检测系统中使用的辅助试剂。例如，如果只有指定的某一辅助试剂的特定批次适于使用，则应在该RVP器械的标签上通过编号确定可使用的批次。（参见21.CFR809.10（b）（8）（ii））

- •	如果标签中规定使用辅助试剂制造商一起提供相应的说明书或其他警告或限制的辅助试剂，您应该确保RVP使用者了解他们在您的RVP系统中使用那些辅助试剂时应该遵守哪些说明。如果辅助试剂制造商提供的说明书和警告与您为您的RVP提供的使用说明书存在冲突，则您应该评估并处理使用者错误地遵守与辅助试剂一起直接提供的标签，造成您的RVP检测结果无效的风险。我们注意到在一些情况下，RVP标签中的说明不足以处理该冲突引起的风险。

- 质量控制

- 包装说明书中的质量控制建议应该包括关于检测中将要使用的对照品，以及对照材料预期结果的详细说明。

- 如果您的器械中包含对照品，则应该提供对照材料的规格，包括病毒载量、病毒来源、灭活方法和确定无传染性的方法。

- 注意事项、警告与限制

- 您应该在标签中详细说明任何检测试剂盒限制，包括所有医生在安排该检测之前应该知道的相关限制和警告。我们建议您在结果部分纳入结果报告说明，包括向州或地方公共卫生部门提交报告结果，如果适用。

- 注意事项

- 我们建议您详细说明样本的处理、储存和处置程序，包括重申和补充疑似感染新型流感病毒株的样本的处理程序。

- 限制

- 除了与您的特定检测试剂盒相关的任何限制和警告之外，我们建议在限制章节提供以下语句（如果适用）：

- •	经过培训的护理专业人员应该结合患者病史、临床体征和症状，以及其他诊断检测结果解释该分析结果。

- •	分析物目标（病毒序列）可在活体内继续存在，不受病毒活性的影响。分析物目标的发现并不意味着相关病毒是传染性的，也不意味着相关病毒是临床症状的诱因。

- •	病毒序列的成功检测取决于正确的样本采集、处理、运送、储存和制备（包括提取）。如果在这些步骤中的任何一个步骤未遵守正确的流程，则可能导致检测结果不正确。不正确的采集、运送或处理样本可使其产生假阴性数值。

- •	存在靶标生物及其核酸或扩增产物的交叉污染，或检测试剂盒中的非特异性信号造成假阳性数值的风险。

- •	因检测试剂盒中的病毒目标存在序列变异，存在出现假阴性数值的风险。

- •	对于使用呼吸道病毒检测试剂盒进行检测后确定为阴性的样本，建议使用替代方法（例如细胞培养）进行确认。（根据对特定分析物的分析性能确定。）

- •	尚未确定检测试剂盒在接受鼻用甲型流感病毒疫苗的个体中的性能。

- •	尚未确定RVP在免疫功能不全患者中的性能。

- •	阳性和阴性预测值很大程度上取决于感染率。分析性能是在【例如2006/2007】季节内确定的。对一些病毒的性能取决于感染率和检测的人群。

- •	需要进行额外的试验，以鉴别甲型流感病毒和乙型流感病毒。（如果您的器械可检测甲型流感病毒和乙型流感病毒，但不能对两者进行区分，我们建议您在此章节纳入该语句。）

- •	应咨询州和地方公共卫生部门，进行额外的检测，以区别任何特定的甲型流感亚型或毒株。（如果您的器械可区分甲型流感病毒和乙型流感病毒，我们建议您在该章节纳入该语句。）

- 如果在该检测试验中，预选分组样本被用于预估对任何病毒或亚型的性能，则应该提供相关限制，因为特定病毒或亚型的既定性能并不反应其在预期使用人群中的性能或感染率。

- 如果据报告，在实验前可能从内部或外部引入样本的常用采集材料或物质存在正干扰或负干扰，您应该告知使用者此类干扰引起假阴性或假阳性结果的可能性。

- 样本采集

- 我们建议您应声明不充分或不适当的样本采集、储存和运送可能会使其产生假阴性检测结果。我们也建议您声明强烈建议对操作员进行样本采集培训，因为样本质量非常重要。

- 性能特性

- 您应在包装说明书中对研究设计，以及研究结果进行总结（参见第6节），这有助于使用者理解检测结果。这一节应包括临床（即医疗）和分析（即技术）性能特性的说明。临床性能特性通常包括对您的检测试剂盒识别的各个病毒的性能（敏感性、特异性或阳性和阴性百分率一致性、95%置信区间）进行总结的前瞻性临床研究结果。如果还使用了一些回顾性临床样本，则应按照该器械检测的每个病毒的阳性和阴性一致性，将这些结果与前瞻性临床研究结果分开表示。分析性能特征包括第六节所述研究的结果和方法说明。此外，还应在本节中说明分析敏感性等级（检测限度）。

- 我们建议在性能特性章节说明用于确定器械性能特性的人群（即地理位置、样本类型和年龄组），并应提供进行该评估的季节（例如流感解决的日历年），以及在那时观察到的主要病毒亚型。

- 我们建议您根据样本来源和年龄组对您提交的临床研究的阳性和阴性检测结果进行分类。我们还建议您按照小于5岁的儿童、大龄儿童和成年人的年龄组对结果进行划分。如果该信息不可用，您应该添加一份警告语句，例如“据预计，在使用成年人和儿童样本进行检测是，检测系统的性能存在区别，但尚不清楚具体的区别。”

- 如果您在标签中使用标准化病毒定量方法（例如WHO和CLSI）表示不同病毒亚型的结果，我们也建议您使用相关语句对此信息进行限定，例如“注意：尽管经证明，该检测试剂盒可以检测培养的禽流感病毒，包括A型禽流感病毒H5N1亚型，但该检测系统对从感染H5N1病毒或其他禽流感病毒的患者处采集的样本呈现出的性能尚不清楚。”此类声明可避免误导使用者认为特定病毒检测的分析信息适用于人类临床标本中这些特定病毒的检测。

- 结果解释

- 您应该在包装说明中的结果解释部分列出所有可能的检测试剂盒输出，以及存在或不存在各种单个病原体的判定和分析对照品。

- 如果内部对照品是无效阳性和阴性结果判定的部分依据，则您应该提供每种可能对照结果的说明，以及关于如何跟进无效（即无反应）结果的建议。

- 如果您的分析存在灰区，则您应该说明您的检测试剂盒上的各个病原体的可疑结果，以及如何跟进该结果的建议（例如，是否应该照实汇报可疑结果，或是否应该重新进行检测）。

- 如果您需要对无效或可疑结果进行重新检测，以进行结果解释，则您应该提供是否需要从相同的核酸制备、重新提取，或临床样本的重新采集开始，对每个输出进行重新检测。

- 如果需要结合若干病毒和病毒目标的输出对检测结果进行解释，以获得一个最终结果，（如同在检测甲型流感病毒并区别甲型流感病毒亚型的呼吸道检测试剂盒中的情况），则应提供有效和无效输出组合的详细说明，以及任何必要跟进或重复试验的建议，例如检测甲型流感病毒，而不是检测的任何亚型。

- 如果对某一特定分析物的分析性能证明双侧95%CI下限低于90%，则需要将该分析物的阴性结果解释为假定结果，需要通过替代方法（例如细胞培养）进行确认。

如果您的检测试剂盒可检测甲型流感病毒，并区分甲型流感病毒亚型，则应该在结果解释中告知使用者如果样本产生一个甲型流感病毒阳性检测结果，但却对其设计区分的所有特定甲型流感病毒亚型（即H1或H3）产生阴性检测结果，则应该将该结果告知相关的当地、州或联邦公共卫生部门，以根据MMWR通知确定必要的验证措施(http://www.cdc.gov/ mmwr/preview/mmwrhtmIZmm5613a4.htm (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5613a4.htm) 和http://www.cste.org/ps/2Q07pdfs/novelfluanndssian10final23.pdf

- (http://www.cste.org/ps/2007pdfs/novelfluanndssian10final23.pdf))，从而确定样本中是否存在新型甲型流感病毒株。

- 我们建议您在结果章节列入结果报告指南，其中应包括如下语句，如果适用：

- 按照“未检测到，例如，甲型流感病毒”的方式报告阴性试验结果。该结果并不能排除流感病毒感染的可能。

- 按照“对例如，甲型流感病毒呈阳性反应”的方式报告阳性试验结果。该结果并不能排除与其他病原体合并感染的可能，也不能识别任何具体的甲型流感病毒亚型。

- 预期值

- 本章节应该包括使用您的检测系统获得的预期值，以及结果解释，其中也应该包括用于确定预期值的人群的样本数量、年龄、性别和人口统计资料。

- 1	在该指南中，多重检测试剂盒被定义为通过样本制备、扩增和/或检测，以及解释，对两个或更多目标进行分析的检测试剂盒。

2	http://www.fda.gov /MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm084365.htm (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm084365.htm)

3	http://www.fda.gov/ MedicalDevices/DeviceRequlationandGuidance/ HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissions/ PremarketNotifìcation510k/default.htm (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSub missions/PremarketNotification510k/default.htm)

4	http://www.fda.gov/ MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm080187.htm (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm)

5	http://www.fda.gov/ MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm077819.htm (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm077819.htm)

- 6	美国疾病控制与预防中心在“MMWR建议与报告：流感预防与控制：免疫接种咨询委员会建议”中提出2006-07年流感疫苗组成。2006;55(RR10):1-42. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5510a1 .htm (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5510a1 .htm)

- 7	即使您确定可在您的检测试剂盒中使用一种或更多备选辅助试剂，这些指定的替代物可能仍然是重要的辅助试剂。如果您不确定特殊控制指南中这一方面的内容是否适用于您的器械，我们建议您咨询FDA。

- 8	《微生物学和生物医学实验室的生物研究安全通用准则》（1999年），Richmond, J.Y.和McKinney, R.W. 等人，HHS出版物编号（CDC）：93-8395；以及《CLSI保护实验室人员免受通过血液、体液和组织传播的传染病的侵害》；CLSI文件M29-A；Wayne, PA：临床实验室标准化协会；1997年。

- 9        从预期使用人群中受感染受试者中采集的特征浓度样本（例如，受感染受试者的浓度的中值）。

- 10	第一类误差是指真正的阴性样本（那些具有零分析物浓度的样本）给出相关数值，显示存在分析物的可能性。通常，第一类误差被设定为5%或更少。

11	http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/UCM089593.pdf (/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCMO89593.pdfi

- 12在该指南中，我们将前瞻性采集归档样本定义为从在两个预确定日期内（例如从一个流感季节的开始到结束）进入一个临床试验机构，满足研究纳入标准且代表检测试剂盒预期使用人群的所有患者中顺序采集的样本，因此这些样本没有偏差，并保持了感染率。应采用适当方法储存这些样本（例如在-70℃下冷冻），并且，如文中所述，发起者应证明样本的分组/冷冻/储存不会导致器械的性能出现变化。

- 13	在本指南中，预选分组样本是指在已知他们含有特定分析物的前提下，发起者选择用于检测的分组或归档的样本。因为这些样本可能不是在两个预确定日期内依次采集的，且不足以代表分析物在预期使用人群中的感染率，这些样本的使用可能会使检测性能结果存在偏差。

- 14	《世界卫生组织动物流感诊断与检测手册》（2002年），日内瓦（世界卫生组织），如需完整文件WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5 ，可登录以下网站获取：http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/en/whocdscsrncs20025rev.pdf (http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/en/whocdscsrncs20025rev.pdf)

- 15	修正案颁布前上市的器械是指那些在1976年5月28日（《1976年医疗器械修正案》颁布日期）之前已被引进或交付，且被引入州际贸易，进行商业流通的器械。

-顶部-

指南文件中的更多信息（医疗器械和辐射发射产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

交流与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评价办公室最终指南（1998 -2009） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评价办公室最终指南（1976 -1997） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射卫生办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤回指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)