行业和FDA工作人员指南

确定用于检测或检测与鉴别流感病毒的体外诊断器械的性能特性

文件发布日期：2011年7月15日

于2008年2月15日发布本文件的草案

有关本文件的问题，请联系Tamara Feldblyum，电话：301-796-6195，或发邮件至tamara.feldblyum@fda.hhs.gov。

美国卫生与公共服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

体外诊断器械评估与安全办公室

微生物学器械部

前言

公众意见

可随时向美国食品药品管理局文档管理部，地址为马里兰州罗克维尔市Fishers巷5630号1061室（HFA-305），邮编：20852，提交书面意见和建议，以供机构考虑。或者，可向http://www.regulations.gov提供电子意见。请使用档案编号FDA-2008-D- 0095标识所有的意见。本机构将在下一次修改或更新该文件时采用这些意见。

额外副本

可通过互联网下载额外副本，网址为http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ ucm070274.htm。您还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发送电子邮件请求，以获得该指南的电子复印件，或向301 -847-8149传真请求，以获得复印件。请使用文件编号：1638来确定您所需的指南。

目录

1.	引言	5

2.	背景	6

3.	范围	7

4.	健康风险	9

5.	器械描述	10

5.A	预期用途	10

5.B	检测方法论	10

5.C	仪器——硬件与软件	11

5.D	辅助试剂	12

6.	限制	13

7.	对照品	14

8.	检测结果的解释与报告	15

9.	性能特性的确定	15

9.A	分析性能	15

9.A.i	分析敏感性	15

9.A.ii	分析特异性	17

9.A.iii	临界值与灰区	20

9.A.iv	精密度	21

9.A.v	携带污染和交叉污染研究（适用于需要使用仪器的多样本检测试剂盒和器械）		24

9.A.vi	样本储存与运送条件	24

9.B	临床性能研究	24

9.B.i	研究方案	25

9.B.ii	研究人群	26

9.B.iii	样本	26

9.B.iv	新鲜与冷冻样本的评估	28

9.B.v	研究中心	28

9.B.vi	参考方法	29

9.C	上市后性能验证	30

9.D	CLIA豁免	31

9.E	核酸流感病毒器械	31

9.E.i	核酸提取	31

9.E.ii	核酸流感病毒检测试剂盒的对照品	32

10.	参考文献	33

行业和FDA工作人员指南

确定用于检测，或检测与鉴别流感病毒的体外诊断器械的性能特性

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）目前对此主题的思考。它不会创建或赋予任何人任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。您可以使用替代方法，只要该替代方法符合适用的法令和法规的要求。如果您想讨论替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您不了解适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 引言

FDA发行本指南的目的是为行业和机构工作人员提供相关研究建议，以确定用于检测，或检测和鉴别流感病毒的体外诊断器械（IVD）的分析和临床性能。这些器械被用于协助流感病毒感染的诊断。这些器械包括检测一个特定类型或亚型的器械，以及检测多个流感病毒类型或亚型，并进行进一步鉴别的器械。1

本指南提供了为支持这些器械的一类和二类器械上市前提交文件，FDA建议提供的数据类型的详细信息。本指南中包括一份推荐用于分析敏感性研究的流感病毒株列表，推荐用于分析特异性研究的微生物列表，以及推荐的交叉反应性研究数据表示格式的一个示例。

本文件的范围仅限于用于确定流感病毒病原体或流感病毒基因片段检测器械的性能特性的数据类型。本文件涉及用于检测流感病毒蛋白质或核酸目标的单一单元检测形式或多次检测形式器械。本文件并未涉及检测宿主对病毒抗原的血清学应答的检测试剂盒的性能，也未涉及多分析物或复合器械中非流感病毒组分的性能的确定。

______________________________

1 存在三种流感病毒：甲型、乙型和丙型。可根据两种主要表面糖蛋白质：流感血凝素（HA）和神经氨酸苷酶（NA），将甲型流感病毒可被进一步划分为多个亚型。可根据毒株对甲型流感病毒亚型和乙型流感病毒进行进一步的分类（http://www.cdc.gov/flu/avian/gen-info/flu-viruses.htm）。

FDA的指南文件，包括该指南文件，不构成具有法律强制力的责任。相反，这些指南文件说明了机构关于某一主题的当前意见。而且，除了其中引用的具体监管或法定要求之外，该指南文件应被视为建议性文件。该指南文件中使用的词语“应该”是指某事是建议的或推荐的，不是强制要求的。

## 2.	背景

本文件推荐了相关研究，以确定用于检测，或检测和鉴别人体样本或病毒培养物中的流感病毒的体外诊断器械的性能特性。FDA认为推荐的这些研究与特定器械所需的上市前提交文件（例如510（k））密切相关。

计划销售检测，或检测和鉴别流感病毒的体外诊断器械的制造商必须遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（该方案）中的一般管理规定，以及，除非获得豁免，应在上市销售该器械之前获得上市前许可或批准（该法案中的510（k）、513、515章节；21 U.S.C. 360（k）、360（c）、360（e））。

本文件旨在对21 CFR 807.87（上市前通知所需的资料），以及其他FDA资源，例如“上市前通知：510（k）”，http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYour Device/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/default.htm；和“行业和FDA工作人员指南：传统和简略的510（k）格式”， http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/ucm084396.pdf进行补充。

此外，本文件还对具体论述IVDs的两份FDA指南文件：“检测甲型流感病毒的体外诊断器械：标签和监管途径” (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/ucm071270.pdf)，以及“二类器械特殊管理指南文件：新型甲型流感病毒检测用试剂” (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/ucm071274.pdf) 进行补充。

标题为“检测甲型流感病毒的体外诊断器械：标签和监管途径”的指南文件提供了相关建议，以确保满足适用于所有直接从人体样本中检测甲型流感病毒（或A/B）的体外诊断器械的标签要求，特别强调了对于上市许可不以其对感染人类的新型甲型流感病毒（包括H5N1）的性能相关数据为依据的合法销售器械，要提供适当的标签。本文件还论述了FDA关于用于检测甲型流感病毒，包括新型甲型流感病毒，或检测和鉴别特定甲型流感病毒的新型或修改产品的上市前途径的思量。

标题为“二类特殊管理指南文件：新型甲型流感病毒检测用试剂”的指南文件是用于检测特定新型甲型流感病毒、根据21 CFR 866.3332被划分为二类的试剂的两份特殊管理指南文件之一。该特殊管理指南文件提供了器械性能确定的建议，以及标签和上市后措施的建议。根据21 CFR 866.3332分类的器械应该遵守一项限制这些器械销售的附加特殊管理规定，即这些器械只能销售给配备有相关生物安全设备和保护，且其工作人员经验丰富、接受过标准化分子检测程序培训、拥有病毒诊断专业知识的实验室。

本指南说明了为确定用于检测，或检测和鉴别流感病毒的体外诊断器械（IVDs）的分析和临床性能，FDA推荐的试验类型，这是对上述两份指南文件进行补充。FDA建议流感病毒诊断器械的发起人结合流感病毒诊断的两份现有指南使用本指南，以了解FDA对这些器械监管的当前思考。

## 3.	范围

如前所述，本文件推荐了若干研究类型，以确定用于检测或检测和鉴别流感病毒的体外诊断器械的性能特性，包括那些用于检测人体样本或培养毒株中的新型流感病毒的器械。本文件仅限于设计用于确定流感病毒病原体或流感病毒基因片段（蛋白质或核酸）检测器械性能特性的那些研究。本指南中提及血清试剂，但并不是旨在论述宿主对病毒抗原的血清学应答的检测，本指南也不是旨在论述多分析物或复用器械中非流感病毒组分的性能的确定。

本文件的范围包括现有分类中的器械（如下所述），而且，本文件可能也适用于不在现有分类中的未来流感诊断器械。这些未来的器械可能包括根据该法案中第513（f）（2）节（“从头分类”）中的规定进行初次分类的器械，以及需要测定其与未来从头分类的器械的实质等同性的之后器械。

以下为现有流感IVD分类规则：

#### 21 CFR 866.3330流感病毒血清试剂：

（a）	识别。流感病毒血清试剂是由血清学试验中用于识别血清中的流感抗体的抗原和抗血清组成的器械。该识别有助于流感（流行性感冒）诊断，并可提供流感的流行病学资料。流感是一种急性呼吸道疾病，通常是传染性疾病。

（b）	分类。一类（一般管理）。本器械可被免除本章第807部门中E小节规定的上市前通知程序，但应符合§ 866.9中的限制。

尽管21 CFR 866.3330规定的分类中的器械为通常可被免除上市前通知的一类器械，（21 U.S.C. 360（1）），但根据FDA规则，声称在该类型器械范围内的一些检测试验需要提交上市前通知。尤其是，用于流感诊断的IVD需要提交510（k），而且，其应满足21 CFR 866.9中规定的豁免限制：

- 根据21 CFR 866.9(c)(6)的规定，对于设计用于识别或鉴别临床材料中的微生物的IVD，不能免除上市前通知要求的限制。用于检测人体样本中的流感病毒的IVD应遵守该规定

- 此外，如果新器械的预期用途与根据21 CFR 866.9分类的合法销售器械的预期用途不同，则用于检测流感病毒的IVD应遵守21 CFR 866.9（a）中的限制；或者，如果该器械使用的基本科学技术与该分类中的现有流感检测试验使用的技术不同，则其应该遵守21 CFR 866.9（b）中的限制。

以下是根据21 CFR 866.3330获得许可的器械的产品代码：

GNS	– 抗血清，HAI，甲型、乙型和丙型流感病毒；

GNT	– 抗原，HA（包括HA对照品），甲型、乙型和丙型流感病毒；

GNX	–抗原，CF，包括HA对照品，甲型、乙型和丙型流感病毒

GNW	 –抗血清，CF，甲型、乙型和丙型流感病毒

NIA	– 核酸扩增，流感病毒。

#### 21 CFR 866.3332用于检测特定新型甲型流感病毒的试剂

（a）	识别。用于检测特定新型甲型流感病毒的试剂是在核酸扩增试验中用于直接检测人类呼吸道样本或病毒培养物中特定病毒RNA的器械。特定病毒RNA的检测有助于诊断特定新型甲型流感病毒在易于感染这些病毒的患者体内引起的流感，这也可协助进行特定新型甲型流感病毒的推定性实验室识别，以提供流感病毒的流行病学资料。这些试剂包括引物、探针和特定甲型流感病毒对照品。

（b）	分类。二类（特殊管理）。特殊管理指南文件为：

（1）	标题为“二类器械特殊管理指南文件：特定新型甲型流感病毒检测用试剂”的FDA指南文件。关于本文件的获取方法，详见§ 866.1（e）。

（2）	这些器械的销售仅限于配备有相关生物安全设备和保护，且其工作人员经验丰富，接受过标准化分子检测程序培训，并拥有病毒诊断专业知识的实验室

以下是根据21 CFR 866.3332获得许可的器械的产品代码：

NXD – 核酸扩增，新型甲型流感病毒，A/H5（亚洲谱系）RNA；

OMS – 新型甲型流感病毒，A/H5 NS1蛋白质。

## 4.	健康风险

人流感是具有极高传染性的急性呼吸道疾病。现有三种类型人流感病毒：甲型、乙型和丙型。甲型流感病毒感染是最严重的，在上个世纪出现了几个与甲型流感病毒感染相关的严重流行病。可根据病毒薄膜上的流感血凝素（HA）和神经氨酸苷酶（NA）糖蛋白中的抗原成分将甲型流感病毒被划分为若干亚型。

常见流感病毒引起的疾病在人群中，尤其是在特殊人群，例如老年人和婴幼儿中具有较高的发病率和死亡率。对季节性流感病毒的获得性免疫的发展是有限的，因为流感病毒每年都会发生细微但重要的变异（一种被称为抗原漂移的过程）。比较急剧的变化或重要抗原漂移会产生甲型流感病毒新亚型，或这从未传播或几十年间未在人类中传播的新型病毒。新型流感病毒可能会导致广泛传播的疾病和/或异常严重的疾病，因为之前只有极少数人（如果有）感染这些病毒。因缺乏免疫力，而且受其他可能会增强毒性的致病因素的影响，感染人群的发病率和死亡率可能更高。

用于检测，或者检测和鉴别流感病毒的体外诊断器械在确定病毒诊断、鉴别季节性和新型流感病毒株，以及获得流感爆发的流行病学资料方面具有重要作用。公共卫生官员表示，现在需要能够鉴别季节性和新型流感病毒株，且可提供快速检测结果的可靠流感诊断器械。

如果用于检测流感病毒的器械未能按照预期运行，或检测结果的解释不正确，则做出的相应患者管理决定和公共卫生响应可能是不正确的。在个体患者管理方面，假阴性报告可能会导致最终诊断和相关治疗、感染控制与预防措施的延迟（或未能提供），而假阳性报告可能会导致不必要或不适当的治疗，或不必要的控制和预防措施。因此，确定这些器械的性能，了解与这些器械的使用相关的风险对这些器械的安全和有效使用至关重要。

在本指南文件中推荐了确定本指南文件所述流感病毒检测器械性能的研究，以支持这些器械的上市前提交文件和FDA的实质等同性决定。

## 5.	器械描述

您必须在您的510（k）中确定一个用于实质等同性比较的合法销售器械。21 CFR 807.92(a)(3)。您还应该确定您的器械适用的规则和产品代码。我们建议您同时提交一份表格，概括新器械与实质等同性比较用器械之间的相同点和不同点。您应该提供下列描述信息，以充分描述用于检测，或者检测和鉴别流感病毒的新器械的特征。

### 5.A	预期用途

应在预期用途部分说明该器械检测和鉴别的流感病毒类型和亚型，分析物的性质（例如，抗原或RNA），检测平台、该检测试验将使用的样本类型、适用该检测试验的临床适应症，以及适用该检测试验的特定人群。应在预期用途部分说明该检测试验是否是定性的，分析物是否是假定的，以及任何具体的使用条件。

### 5.B	检测方法论

您应该详细说明您的器械中采用的方法论。例如，如果适用于该器械，应该包括下列元素：

- 技术说明（例如：免疫测定法、RT-PCR、微球阵列），以及该器械是一个手动检测系统还是由一个仪器运行；

- 选择特定目标所用的信息和基本原理，以及抗体，或者引物与探针的设计方法；

- 捕捉和检测试剂对流感病毒抗原或相关核酸序列的特异性；

- 样本类型和采集方法（例如；拭子、吸出物、病毒培养基等）；

- 提供或建议使用的检测组件，以及他们在系统中的功能（例如，缓冲剂、酶素、荧光染料、仪器和软件）；

- 内部对照品，以及其在系统中的特定功能的说明；

- 向使用者推荐或提供的外部对照品；

- 该器械的输出类型，以及系统参数（例如，测量范围、单位，如果适用）；

- 原始数据到报告结果的计算路径（如需详细信息，请参考下文第5.C节 “仪器-硬件和软件”）；

- 非标准设备或方法的图解或照片。

根据21 CFR 820.30的规定，你应该在您的501（k）提供相关性能信息，以支持您的器械满足设计控制要求的结论。

### 5.C	仪器——硬件与软件

关于测定多重信号的仪器和系统，以及之前未获得上市许可的其他复合实验室仪器，请参考指南文件“二类器械特殊管理指南文件：临床复合检测系统用仪器”[1]，以获得关于为获得上市许可，您应该提供的仪器相关数据类型的详细信息。

如果您的器械包括软件，您应该根据FDA指南文件“医疗器械所含软件的上市前提交文件内容指南”[2]中规定的受关切程度，提交软件信息。您应该在进行风险减缓之前确定受关切程度。此类型的体外诊断器械通常被认为具有中等受关切程度；因为软件缺陷会对患者造成间接影响，而且可能会因保健服务提供者和患者未得到正确信息而造成伤害。

您应该详细说明如何将原始信号转变为一个结果，包括背景信号的标准化调整，如果适用。我们还建议您在提交文件中提供关于软件开发和实施的下列信息：

- 系统和软件要求；

- 风险分析；

- 结构设计图；

- 软件设计规范；

- 软件开发环境说明；

- 验证与确认；

- 可追溯性分析；

- 未解决的异常。

在开始临床研究之前，应确保硬件和软件的配置与器械的最终版本相似或相同。如果在临床研究结束之后，器械获得上市许可与销售之前对硬件或软件做出重大调整，则应该进行风险评估。

下文所列的其它参考资料可帮助您根据符合FDA条例要求的良好软件生命周期实践开发和维护您的器械。

- 《软件确认的一般原则》；行业和FDA工作人员指南最终版本；http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/ucm085281.htm

- 《医疗器械中现成软件使用指南》；最终版本； http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/ucm073778.htm

- 21 CFR 820.30 C小节——质量系统设计控制规则；http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cf m?FR=820.30

- ISO 14971-1；医疗器械-风险管理 –第1部分：风险分析的应用；

- AAMI 62304:2006；医疗器械软件-软件生命周期过程。

### 5.D	辅助试剂

辅助试剂是指为确保按照使用说明书中的规定进行检测，在器械标签中规定为“需要使用但未提供”的那些试剂。在本文件中，重要的辅助试剂是指通过使用，例如制造商名称、和/或产品编号指定的那些试剂。例如，如果您的器械标签上规定使用X牌的DNA扩增酶，而使用任何其它DNA扩增酶可能改变器械标签中说明的器械性能特性，则X牌的DNA扩增酶是实现该文件目的所需的重要辅助试剂。相反，如果您的器械需要使用95%乙醇，而使用任何品牌的95%乙醇可确保器械达到器械标签中说明的性能特性，则95%的乙醇不是重要的辅助试剂。

如果在您的器械使用说明书中指定了重要辅助试剂，则您应该说明如何确保根据使用说明使用您的器械和这些辅助试剂进行检测的结果与其上市前通知中确定的性能保持一致。应该通过建议仅使用您已确定符合您的检测质量标准的那些辅助试剂，将辅助试剂纳入您公司的质量体系中。该计划可包括质量体系方法、产品标签和其他措施的应用。您应该将下文所述的元素纳入您的提交文件中。

1.	涉及辅助试剂使用的风险评估，其中包括与试剂质量和变异性管理相关的风险、随辅助试剂一起提供的使用说明与制造商随器械提供的使用说明间的不一致性的相关风险、以及可能导致您的器械获得不正确结果的任何其它问题。

2.	根据您进行的风险评估，您应该详细说明您计划如何通过实施任何必要的辅助试剂控制措施减轻风险。如果适用，其中可能包括：

- 评估使用者是否遵守标签中的辅助试剂说明的方案；

- 标签中规定的辅助试剂的材料规格；

- 可支持您的器械达到适当性能的试剂批次的标识；

- 稳定性试验；

- 投诉处理；

- 纠正预防措施；

- 在出现涉及辅助试剂的问题，且可能影响您的器械的性能时提醒使用者的方案；

- 根据器械的使用说明，为确保在结合指定辅助试剂使用时，您的检测试验的安全和有效使用，需要解决的任何其它问题。

此外，您应该提供相关试验数据，以确定您提供或推荐的质量控制足以检测到辅助试剂的性能或稳定性问题。

## 6.	限制

您必须在产品标签中附上一份程序限制声明（21 CFR 809.10(b)(10)）。这应该包括可影响您的器械性能的潜在问题，以及未在您的分析或临床研究中涉及的潜在问题。您应该在器械标签中的“警告和限制”部分说明与器械使用相关的任何潜在风险。我们建议如果适用于您的器械，您应该纳入如下语句：

- 病毒核酸[或病毒抗原]的成功检测取决于正确的样本采集、处理、运送、储藏和制备，包括提取。如果在这些步骤中的任何一个步骤未遵守正确流程，则可能导致检测结果不正确。

- 阴性结果不能排除存在流感病毒感染的可能，而且，不能用作治疗或其它患者管理决策的唯一依据。

- 对患者进行评估的临床医生应该结合患者的病史、流行病学数据和其它可用数据解释使用[医疗器械名称]获得的结果。

- 病毒核酸可在活体内继续存在，不受病毒活性的影响。分析物目标的发现并不意味着相关病毒是传染性的，也不意味着相关病毒是临床症状的诱因。

- 仅使用人类样本材料对该器械进行了评估。

- 如果临床样本中的微生物数量低于该器械的检测限，则可能出现假阴性结果。

- 如果病毒在目标区域内发生突变，则可能无法检测到流感病毒，或检测到的流感病毒小于预测值。

- 该器械是一个定性检测系统，不能提供样本中的病毒载量的相关信息。

- 尚未评估该器械对无流感病毒感染体征和症状的患者的性能。

- 尚未评估该器械在流感检测治疗中的性能。

- 尚未评估该器械在旨在确定是否存在流感病毒的血液或血液产品筛查中的性能。

- 该检测不能排除其他细菌或病毒抗原引起的疾病。

- 仅对标签中列出的那些物质进行了干扰物质影响评估。除了下文所述的那些物质，其他物质的干扰可能会导致结果错误。

- 除了下文[标签中]所述的那些，与呼吸道微生物的交叉反应会导致结果错误。

- 尚未确定该器械对接受鼻用甲型流感病毒疫苗的个体呈现的性能。

- 尚未确定该器械对免疫功能不全患者呈现出的性能。

- 感染率可能会影响检测的预测值。

## 7.	对照品

在进行下文所述的性能研究时，我们建议您在分析和临床研究期间，在进行检测试验时同时进行相关外部对照品处理。相关外部对照品的示例包括疫苗或原型疫苗株、低致病性病毒，以及灭活病毒。在本指南文件的第9.E节“基于核酸的流感病毒检测试剂盒用对照品”中给出了基于核酸的器械的对照品的具体信息。如需对照品的更多信息，请与FDA体外诊断器械评估与安全办公室（OIVD）的微生物学器械部联系。

## 8.	检测结果的解释与报告

我们建议您在您的提交文件中详细说明如何确定阳性、阴性、可疑（如果适用）、或无效结果，以及应该如何解释这些结果。我们建议您说明该检测试剂盒的所有输出的临界值，包括定义该检测试剂盒的阴性（或阴性/阳性）结果的临界值。如果该检测试剂盒中存在灰区，则还应该确定该灰区的临界值（界限）。如果您需要重新进行检测试验，以对可疑结果进行解释，则您应该提供（1）是否需要从相同的核酸备制、重新提取，或临床样本的重新采集开始，进行重新检测的建议，以及（2）结合最初的可疑结果和重新进行检测后获得的结果确定最终结果的一个算法。注意，应在确认检测试剂盒临界值的重要性的关键临床研究之前制定该算法，而且，在评估设备性能的临床研究中应该精确地使用该算法（例如，进行重新测试、重新提取，或临床样本的重新采集）。

如果检测结果可被理解或报告为“无效”，则您应该详细说明如何确定无效结果。如果对照品是确定无效结果的部分依据，则您应该说明用于定义无效结果的每个可能的对照结果组合。您应该提供如何跟进无效结果的建议，即，是否应该将该结果报告为无效结果，或是否对样本进行重新检测。如果建议重新进行检测，您应该提供相关信息，该信息与对可疑结果重新进行检测时提供的信息类似（即是否需要从相同的核酸备制、重新提取，或临床样本的重新采集开始，进行重新检测）。您应该在提交文件和标签中说明在您的研究中，初始无效结果的数量，为确定最终结果需要进行的重新检测的数量。关于结果评估和汇报的其它信息，请参阅CLSI文件18-A2[3]。

## 9.	性能特性的确定

### 9.A	分析性能

我们建议您确定您的检测试剂盒的下列分析性能特性：

    - 分析敏感性

检测限

检测限（LoD）被定义为在一个特定样本类型中（通常是在≥95%的常规临床实验室条件下检测的样本中）可以不断检测到的分析物最低浓度。在评估分析系统的LoD时，您应该使用包括样本制备到检测的整个检测系统确定您的器械将要检测的各样本类型和分析物的LoD。这可以通过培育和滴定的病毒原液的有限稀释来完成。该研究应该包括至少代表所需流感病毒各类型和亚型的两组病毒株的连续稀释（关于推荐的病毒株，详见表1），而且每次稀释应重复3-5次。我们推荐用于LoD测定的参考方法是组织培养感染剂量50（TCID50）、卵感染剂量50（EID50），或者噬菌斑测定法。因为核酸器械不仅能够检测感染性病毒颗粒，还可以检测样本中的总病毒RNA，因此需要使用一个额外的参考方法定量核酸（例如，病毒RNA的基因组相当量拷贝数或μg/mL）。您应使用检测率为95%的病毒载量报告LoD。可根据LoD浓度准备至少20次额外试验，证明在95%的时间内可以探测到病毒，从而验证该LoD。

我们建议您确定该器械检测的最常用或最具挑战性的基质中每个分析物的LoD。关于研究设计的示例，您可参考临床实验室标准化协会（CLSI）文件EP17-A[4]。在为您的分析性研究选择合适的基质时，您应该选择下文所述两种替代方案中的一种：

      - 可以汇集人类临床呼吸道阴性样本，以创建一个大容量统一样本基质（例如，使用残余NP拭子临床样本制得的阴性鼻咽（NP）池）。应在进行类似微生物添加之前对混合基质进行筛查。

      - 如果您能在研究中证明在使用推荐的模拟基质和包含病毒的自然临床基质时，您的检测试剂盒的分析性能是相等的，则可以使用病毒运送培养液（VTM）或其他模拟基质。可在内部（即在您的公司内），使用有限数量的样本（例如，60）进行该研究。

分析反应性（包容性）

- 我们建议您证明，对于您的器械检测到的乙型流感病毒和甲型流感病毒亚型，该检测试验可以检测到至少5株乙型流感病毒和每种甲型流感病毒亚型各10株。应在等于或接近LoD的病毒载量下，使用感染人类的所有亚型进行甲型流感病毒检测能力测试。样本中应该包括代表两个谱系（维多利亚和山形）的乙型流感病毒毒株。选择的流感病毒病毒株，应该能够反映其时间和地理多样性，尤其是当代毒株的时间和地理多样性。对于规定的流感病毒的亚型，则应该另外选择可代表已知谱系和分支的病毒株。对于很难获得足够数量的病毒株来证明其反应性的亚型，我们建议您联系微生物学器械部，以获得关于您的研究的相关建议。应确认所有病毒的特性和滴度。关于病毒培养和识别程序的更多信息，请参考CLSI文件M41-A[5]和WHO手册[6]。

建议用于LoD和分析反应性研究的病毒株示例如下文表1所示。可以使用来自当前流感季节的疫苗株（野生株）。每个流感季节的疫苗株可能存在区别。可从美国疾病控制与预防中心（CDC）获得关于当前疫苗株的更多信息，网站http://www.cdc.gov/flu/professionals [7]。

#### 表1.用于分析敏感性（LoD）研究的流感病毒毒株示例

| - 类型 | - 亚型 | - 流感病毒株 |
| --- | --- | --- |
| A | H1N1 | A/California/7/2009 (H1N1) |
| A | H3N2-like | A/Perth/16/2009 (H3N2)* |
| B | B-like | B/Brisbane/60/2008 |
| A | H1N1 | A/PR/8/34 |
| A | H1N1 | A/FM/1/47 |
| A | H1N1 | A/NWS/33 |
| A | H1N1 | A1/Denver/1/57 |
| A | H1N1 | A/New Caledonia/20/1999 |
| A | H1N1 | A/New Jersey/8/76 |
| A | H1N1 | A/Brisbane/59/2007 |
| A | H1N1 | A/Hawaii/15/2001 |
| A | H3N2 | A/Port Chalmers/1/73 |
| A | H3N2 | A/Hong Kong/8/68 |
| A | H3N2 | A2/Aichi2/68 |
| A | H3N2 | A/Victoria/3/75 |
| A | H3N2 | A/New York/55/2004 |
| A | H3N2 | A2/Wisconsin/67/2005 |
| B |  | B/Malaysia/2506/2004 |
| B |  | B/Lee/40 |
| B |  | B/Allen/45 |
| B |  | B/GL/1739/54 |
| B |  | B/Taiwan/2/62 |
| B |  | B/Hong Kong/5/72 |
| B |  | B/Maryland/1/59 |
| A | H5N1 | 人类和/或禽类 |
| A | H5N2 | 禽类 |
| A | H7N2 | 人类和/或禽类 |
| A | H7N7 | 人类和/或禽类 |
| A | 其他亚型 | 人类和/或动物物种 |

* A/Wisconsin/15/2009是一种A/Perth/16/2009（H3N2）-样病毒，也是一种2010南半球疫苗株。

    - 分析特异性

排他性

我们建议您使用您的器械未检测的流感病毒类型和亚型证明您的检测试剂盒的分析特异性。一个独特性样本盘可包括您的器械未检测的、具有良好表征的季节性或新型流感病毒毒株，以及证明已感染人类的非人类流感病毒。在基于核酸的器械中，对于大型样本盘或很难培养的流感病毒毒株，应对定量纯化的核酸，例如基因组拷贝/mL，而不是确定病毒滴度。如果在研究中使用了高度纯化的流感病毒，则也可以对核酸进行定量，例如，流感病毒的蔗糖梯度纯化。

交叉反应性

我们建议您使用非流感病毒呼吸道病原体和人群中大多数人感染的其他微生物检测潜在交叉反应性。我们建议您在医学相关水平确认病毒和细菌的特性与滴度，并检测微生物（通常，细菌为106 cfu/ml或更高，病毒为106 cfu/ml或更高）。在表2中列出了推荐用于进行交叉反应性研究的微生物。在基于核酸的器械中，对于大型病毒盘或很难培养的流感病毒毒株，应定量纯化的核酸，例如基因组拷贝/mL，而不是确定病毒滴度。如果在研究中使用了高度纯化的流感病毒，则也可以对核酸进行定量，例如，病毒的蔗糖梯度纯化。

#### 表2.推荐用于分析特异性（交叉反应性）研究的微生物

| 微生物 | 类型 |
| --- | --- |
| 腺病毒 | 1型 |
| 腺病毒 | 7型 |
| 人冠状病毒* | OC43和229E病毒株 |
| 巨噬细胞病毒 |  |
| 肠病毒 |  |
| 爱泼斯坦-巴尔病毒 |  |
| 人类副流感病毒 | 1型 |
| 人类副流感病毒 | 2型 |
| 人类副流感病毒 | 3型 |
| 麻疹 |  |
| 人类偏肺病毒 |  |
| 腮腺炎病毒 |  |
| 呼吸道合胞体病毒 | B型 |
| 鼻病毒 | 1A型 |
| 百日咳博代氏杆菌 |  |
| 肺炎衣原体 |  |
| 棒状杆菌属 |  |
| 大肠杆菌 |  |
| 流感嗜血菌 |  |
| 乳杆菌属. |  |
| 军团杆菌属 |  |
| 卡他莫拉菌 |  |
| 肺结核分支杆菌 | 无毒性 |
| 肺炎支原体 |  |
| 脑膜炎奈瑟菌 |  |
| 奈瑟氏菌属 |  |
| 绿脓假单胞菌 |  |
| 金黄色酿脓葡萄球菌 | 蛋白质A生产者，例如，Cowan病毒株 |
| 表皮葡萄球菌 |  |
| 肺炎双球菌 |  |
| 酿脓链球菌 |  |
| 唾液链球菌 |  |

对于检测多个分析物，例如甲型和异性流感病毒，以及各种甲型流感病毒亚型的器械，您应该确定检测的类型和亚型之间没有交叉反应性。我们鼓励发起人使用表3所示的表格提供检测多种病原体的器械的交叉反应性试验数据。

#### 表3. 数据表示示例

| 示例 |  | 基准试剂、反应性结果：阳性（+）或阴性（-） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物 | 株系 | Adeno | Flu A | Flu B | Para 1 | Para 2 | Para 3 | RSV |
| 腺病毒 | 1型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 3型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 5型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 6型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 7型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 10型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 13型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 14型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 18型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 31型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 40型 | + | - | - | - | - | - | - |
|  | 41型 | + | - | - | - | - | - | - |
| 甲型流感病毒 | Aichi (H3N2) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Mal (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Hong Kong (H3N2) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Denver (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Port Chalmers (H3N2) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | Victoria (H3N2) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | WS (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
|  | PR (H1N1) | - | + | - | - | - | - | - |
| B型流感病毒 | 香港 | - | - | + | - | - | - | - |
|  | 马里兰 | - | - | + | - | - | - | - |
|  | Mass | - | - | + | - | - | - | - |
|  | 台湾 | - | - | + | - | - | - | - |
|  | GL | - | - | + | - | - | - | - |
|  | 俄罗斯 | - | - | + | - | - | - | - |
| RSV | Long株 | - | - | - | - | - | - | + |
|  | Wash株 | - | - | - | - | - | - | + |
|  | 9320 | - | - | - | - | - | - | + |

干扰

我们建议您进行使用医疗相关浓度的干扰物质，和至少每种流感病毒类型的两组病毒株进行综合干扰研究，以评估呼吸道样本中的相关物质的潜在抑制作用。

潜在干扰物质包括，但不限于下列各项：血液、鼻腔分泌物或粘液、以及用于缓解栓塞、鼻燥、刺激、或哮喘和过敏症状的鼻腔和喉咙用药。在下文表4中列出了潜在干扰物质示例。我们建议您在器械检测的每种流感病毒类型/亚型，以及每种干扰物质的检测临界值时测试干扰。我们也建议您在每种干扰物质的潜在最高浓度时（“最差情况”）对其进行评估。如果未发现明显的临床效应，则无需进行进一步的检测。如需更多信息，请参考CLSI文件EP7-A2[8]。

#### 表4. 推荐用于干扰研究的物质

| - 物质 | - 有效成分 |
| --- | --- |
| 粘蛋白：牛颔下腺，1- S类型 | 纯化的粘蛋白域蛋白 |
| 血液（人类） |  |
| 鼻用喷雾或滴剂 | 苯肾上腺素、羟甲唑啉、氯化钠和防腐剂 |
| 鼻用糖皮质激素 | 倍氯米松、地塞米松、氟尼缩松、氟羟氢化泼尼松、布地奈德、莫米松、氟替卡松 |
| 鼻用凝胶 | 具盖丝瓜提取物、硫磺 |
| 顺势过敏反应缓解剂 | 金虎尾、盐酸组胺 |
| 鼻内用流感疫苗 | 活性鼻内流感病毒 \疫苗 |
| 咽喉含片、口服麻醉剂和止疼片 | 苯坐卡因、薄荷醇 |
| 抗病毒药物 | 扎那米韦 |
| 抗生素、鼻用软膏 | 莫匹罗星 |
| 全身型抗菌剂 | 妥布霉素 |

    - 临界值与灰区

- 在您的提交文件中，您应解释如何初步确定检测的临界值，以及如何验证该临界值（另请参阅第8节“测试结果的解释与报告”）。应使用适当的统计方法确定临界值。例如，提供您的试点研究中无任何呼吸道病毒（零分析物浓度）的临床样本的一个结果分布、95%至99%的百分位数、非阴性（阳性或可疑）结果的百分比等。可适用临床样本进行初步研究的接受者操作曲线（ROC）分析，以确定相关敏感性和特异性程度，从而证明临界值选择的适当性（关于ROC分析的详细信息，详见CLSI文件GP10-A[9]）。如果该检测试剂盒中存在一个灰区，则您应该解释如何确定灰区的范围。您应该在符合其器械预期用途的独立样本中验证使用预先确定临界值（和灰区，如果适用）的器械的性能。

#### 精密度

我们建议您提供相关数据，以证明您的系统的精密度（即重复性和再现性）。CLSI文件- EP5-A2[10]和EP12- A2[11]中包括有助于试验设计和计算法制定的指南，以及制定性能声明的格式。应确定提交的器械检测的每个流感病毒类型和亚型的精密度。还应对可能影响检测精密度的变量进行检测。

场所间的再现性

因检测试剂盒的版式不同，再现性研究的方案也不同，但此类研究应该包括下文所列所有主要变异性来源的评估：

- 场所间和操作员间。您应该在该研究中使用三个或更多场所（至少两个外部场所和一个内部场所），且每个场所应配备多名操作员。操作员应该反映检测系统终端使用者的教育和经验水平。您应提供根据您计划在器械销售后向使用者提供的培训，向操作员提供相同的培训。关于快速检测或即时检测（POC）2 器械，我们建议您在评估过程中使用较多数量的检测试验和操作员，以更好的表现可使用该器械的场景。

- 逐日变化。应该在五天非连续天内进行检测试验，且每天应该至少进行两次操作，（除非检测试剂盒设计中规定每天无需多次操作），在每次操作中，应在各检测试剂盒组件中重复三次，以评估组件在隔次操作，以及操作期间的不精密度。可以对操作变异性和操作员变异性进行组合，即每次操作可由不同的操作员进行。

- 提取间的再现性。关于需要提取步骤的器械，例如核酸扩增检测试剂盒，应该使用您在检测标签中推荐的提取程序，在现场对临床样本（例如，鼻咽拭子）进行处理，以获得重现性检测试验中使用的样本。如果推荐了多个提取程序，则应该在每个场所对每个提取方法进行评估（另请参阅第9.E节中的“核酸提取”）。

_____________________________

- 设计在患者所在区域中，或附近进行的检测试验，该检测试验不需要永久准用空间，且可以在临床实验室的实体设备外进行。http://www.cap.org/apps/cap.portal

  - 试验样本盘应代表您的器械在三个病毒载量等级，包括接近检测试剂盒临界值的分析物或输出浓度，检测的流感病毒的所有类型和亚型。可在使用参与临床样本制成的阴性临床基质池中添加病毒，以制备再现性用样本盘。

- 一个“高阴性”样本（C5浓度）的一个分析物浓度低于临床临界值，因此在大约95%的时间内，其反复试验的结果为阴性，而在大约5%的时间内为阳性（例如，其分析物浓度低于检测试剂盒临床临界值不到10倍的实时PCR检测试剂盒样本）。

- 一个“低阳性”样本（C95浓度）的一个分析物浓度恰好高于临床临界值，因此，在大约95%的时间内，其反复试验的结果为阳性。

- 一个“中等阳性”样本应该反应一个临床相关病毒载量3。在这种浓度下，预计在大约100%的时间内，其结果为阳性（例如：大约是临床临界值的两至三倍的浓度）。

  - 对于临床临界值不是根据真正阴性样本（零浓度）确定的超灵敏检测试验，可能无法获得一个C5样本。关于此类器械，可在精密度/重现性研究中对下列两个浓度水平进行测试，以代替上文推荐的C5浓度：

- 一个“阴性”样本：该样本的分析物浓度低于临床临界值，因此，如果通过参考方法确定不到10%的阳性临床样本的实时PCR检测的结果低于与LoD对应的循环阈值（Ct），则在100%的时间内，该样本重复检测的结果为阴性，

或

- 一个“接近临界值”的样本（C20至C80）：该样本的分析物浓度恰好高于或低于分析器械临界值，因此，如果通过参考方法确定超过10%的阳性临床样本的结果低于与LoD对应的Ct，则在大于20%至80%的时间内，该样本的重复试验结果为阳性。

_____________________________

- 从预期使用人群中受感染的受试者中发现的，具有典型病毒浓度的样本。

在空白极限（LoB）4被用作临界值时，如果LoB是使用5% 5的第一类误差确定的，则C95浓度与检测限（LoD）相同，而零浓度（样本中无分析物）为C5[4]。

我们建议您对采用的研究设计，以及统计分析进行详细说明。关于精密度研究中考虑的因素（例如，仪器校准、操作员），我们建议使用一个平衡析因设计，也就是该精密度研究中涉及这些因素的所有可能组合。例如，如果使用两名操作员/操作次数，在三个场所进行一次五天期精密度试验，则在该研究中涉及评估因素的不同程度的30种组合。如果使用3次重复试验对每个组合进行评估，则在该研究中，每个样本盘成分可获得90个结果。一般说来，在定性试验中，应该使用合适的统计模型和方法预估精密度试验中考虑的每个因素的方差变量。应该说明混杂变异性来源，以及总变异，并指出包含的所有因素。对于具有潜在定量输出的定性试验，通常使用变量分析来测定每个变异性来源的精密度分量，以及总变异。关于精密度研究中的每个样本盘组份，您应该在各场所进行单独分析，还应进行场所综合数据分析，其中包括平均值和方差分量的预估值（标准差和百分比CV），以及总变异。例如，关于场所综合数据分析，如果在五天时间内，在三个场所进行精密度研究，其中使用两名操作员，每次操作中进行三次重复试验，则应该提供场所间的、逐日的、操作员/操作间的，以及其余的（重复试验间的）平均值、标准差，以及百分比CV。此外，关于每个样本盘组件，您应该提供高于和低于临界值的结果的百分比，以及每个场所和所有场所的无效结果的百分比。如果适用，您还应该提供精密度研究中，每个样本盘组分在各个场所和所有场所的可疑结果的百分比。关于再现性研究设计的更多信息，请参阅CLSI文件-EP15-A2[12]。

实验室内精密度/重复性

对于包含仪器或自动化组件的器械，我们建议您进行实验室内精密度研究。应该在内部，即您公司内部进行这些研究。我们建议您对变异性来源（例如，操作员、每天、检测试剂盒操作等）进行至少12天（不一定是连续的）的检测，其中包括两名操作员，每名操作员每天进行两次操作（每天共进行四次操作），而且，在每次操作时，应对每个样本进行两次重复试验。因此，每个样本盘组件可获得96个结果。

_____________________________

- 空白极限被定义为一个不含任何分析物的样本的一系列结果中的最高预期值，或可确定高于零的最低观察试验结果。

- 第一类误差是指真正的阴性样本（具有零分析物浓度的样本）给出相关数值，显示存在分析物的可能性。通常，第一类误差被设定为5%或更少。

#### 如果校准周期小于两个月，则这些检测试验天数应该跨越至少两个校准周期， 且应该代表单个试验周期内的不同时间点。我们建议您使用与上文“场所间再现性”章节中的说明相同的样本盘。我们建议使用平衡析因设计；也就是说，精密度研究应该包括操作员、操作、和天数的所有可能组合。以一个为期12天的精密度研究为例，该研究包括两名操作员，且每名操作员每天各操作两次。在该示例中，可使用12天乘以两名操作员，再乘以2次操作，获得评估因素的不同程度的48个组合。如果需要进行两次重复试验对每个组合进行评估，则在该研究中，每个样本盘组分可获得96个结果。在这俩次重复试验中，应确保潜在变量来源中的所有因素保持不变。我们建议您按照“场所间再现性”章节内说明的方法汇报这些结果。

#### 携带污染和交叉污染研究（适用于需要使用仪器的多样本检测试剂盒和器械）

关于需要使用仪器的多样本检测试剂盒和器械，我们建议您证明您的器械中未出现携带污染和交叉污染。在携带污染和交叉污染研究中，我们建议根据器械的操作功能，交替使用按顺序使用的高阳性样本和并排使用的高阴性样本。我们建议至少交替使用高阳性（在临床样本中检测到高病毒载量，或105 pfu/ml的最小值）和高阴性样本（正如上文“场所间再现性”章节所述）5次。我们建议研究中使用的高阳性样本应足够高，应超过预期使用人群中的患者标本的结果的95％或以上。如果是超灵敏器械，应使用阴性样本代替高阴性样本（关于详细说明，详见上文“场所间重现性”章节）。可通过携带污染研究中阴性样本的阴性结果百分比评估携带污染和交叉的影响[13]。

#### 样本储存与运送条件

如果您向使用者推荐了样本储存与运送条件，则您应该证明在您推荐的温度范围终点，以及在您推荐的储存和运送期限内的各个时间点上，您的器械可对储存的样本生成相同的结果。如果您向使用者推荐了病毒储存或运送所需的病毒运送培养液（VTM），则您应该进行相关研究并提供相关数据，以证明推荐的一种或多种VTM是合适的，而且在将样本保存在推荐的VTM中时，该器械可按照说明运行[5]。您应该在包装说明中提供相关声明，并说明可接受VTM的商业来源或化学成分。

### 9.B	临床性能研究

我们建议您进行前瞻性临床研究，以通过与您在标签中说明的所有流感病毒类型和亚型，以及样本类型的既定参考方法比较，确定您的器械的性能。6

_____________________________

- 通过新检测器械与既定参考方法的性能比较，可创建一个器械评估用参照系，无论该数据被用于初始分类活动，还是用于在需要提交上市前通知时，协助进行新器械与实质等同性比较用器械的性能比较和实质等同性评估，该参照体系都是有效的。

#### 研究方案

我们建议您制定，并在上市前提交文件中纳入一份详细的研究方案，以说明：

      - 患者纳入和排除标准；

      - 所需样本的类型和数量；

      - 使用说明；

      - 一份关于差异的统计分析方案，以防止数据偏差；

      - 证明遵守受试者保护条例的文件；

      - 任何其他相关方案信息。

未批准和未获得上市许可的体外诊断器械的临床研究应符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（21 U.S.C. 360j）中第520（g）节中的研究器械豁免（IDE）规定，及其实施细则。您应该考虑21 CFR 第812部分（IDE）在您的特定研究中的适用性，关于适用的其它要求，参考21 CFR第50部分（知情同意），以及21 CFR，第56部分（机构审查委员会）。鉴别甲型流感病毒亚型并检测新型流感病毒（例如，甲型流感病毒/H5）的研究器械可能符合21 CFR 812.3（m）中的“重大风险器械”的定义。根据21 CFR第812部分的规定，如需进行重大风险器材的临床研究，应该向FDA提交一份IDE 申请，以供其审核批准。7

关于鉴别甲型流感病毒亚型A/H1、A/H3、和A/2009 H1N1，但不包括流感病毒A/H5的研究器械，我们建议在临床研究方案中说明及时应对甲型流感病毒非亚型结果的程序，其中包括下列步骤：

- 应该使用比较仪（根据方案确定）对样本进行检测，以确认结果是非亚型的。

- 在培养基中繁殖非亚型病毒时，应小心谨慎，并应遵守实验室SOP。

- 如果使用比较仪法确认样本为非亚型，则立即通知相关的当地、州、和/或联邦卫生部门，并按照他们的指示操作。

我们建议发起人在开始进行研究之前联系微生物学器械部，请他们对其拟定的研究的样本类型选择进行审核。特别是在很难获得这些样本时，我们建议制造商咨询微生物学器械部。

7另请参阅《IRB、临床研究员和发起人信息表指南》（可在网站：http://www.fda.gov/oc/ohrt/irbs/devrisk.pdf上获取该文件），以及《使用不可单独识别的剩余人类样本的体外诊断器械研究的知情同意书指南》（可在网站：http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/ucm127033.pdf.上获取本文件）。

#### 研究人群

我们建议您使用从患有流感样疾病（例如，咳嗽、鼻塞、鼻溢、咽喉痛、发烧、头疼和肌肉痛）的个体中采集的样本进行研究。在出现此类症状后24-48小时内，鼻腔和气管分泌物中的流感病毒浓度较高，儿童体内的持续时间较长。我们建议在出现流感样症状后三天内采集样本，以获得最优检测试剂盒性能结果。如果您的器械设计用于检查个体是否感染流感病毒，您应该在您的研究人群中包括大量的有症状和无症状个人，并应该在流感尚未普遍之前进行研究。

我们建议您使用从每个年龄组采集的具有代表性数量的阳性样本（通过参考方法确定），并且，除了提供整体数据汇总表之外，按照年龄分组表示这些数据（例如，新生到5岁、6岁至21岁之间的小儿人群[14]，22岁到59岁之间的成人，以及60岁以上的人群）。

#### 样本

您应该在临床研究中使用包含预期用途中说明的所有样本类型和基质的样本（例如，鼻拭子、鼻咽拭子、鼻吸出物），以证明每一种临床材料都可以获得正确结果。您应该说明用于采集临床样本，并确定包装说明中说明的性能要求的采集设备的类型（拭子、培养基-VTM）。如果并没有随该器械提供拭子，则应该在包装说明中说明拭子的商业来源和拭子规格（例如，尺寸、形状、纤维和杆类型）。不得使用具有木质杆或其它已知可抑制流感病毒生长的材料的拭子。如果推荐的VTM与临床研究中样本使用的VTM不同，或在标签中推荐了多种VTM，则应该进行分析性研究，以证明VTM的等效性（例如，LoD）。

证明甲型流感病毒、乙型流感病毒，或甲型流感病毒的H/N亚型的检测能力所需的样本总数取决于病毒的感染率和检测性能。我们建议所有流感病毒检测器械证明特异性的95%（双侧）置信区间（CI）的下限超过90%。

  - 关于检测甲型流感病毒抗原的快速器械，我们建议您使用足够数量的前瞻性采集样本，这些样本应涵盖据说会生成一个双侧95%CI的下限大于60%的敏感性的每个样本类型。通常，我们建议至少对每个样本类型中通过参考方法确定为阳性的50个样本进行检测。

  - 对于检测乙型流感病毒抗原的快速器械，我们建议您使用足够数量的样本，这些样本应涵盖据说会生成一个双侧95%CI的下限大于55%的敏感性的各样本类型。通常，我们建议至少对每个样本类型的30个样本进行检测。

  - 核酸检测试验对每种分析物和样本类型的敏感性至少为90%，且双侧95%CI的下限大于80%。

我们建议您评估您的器械在新鲜样本中检测到流感病毒的能力，其中新鲜样本是从怀疑感染流感病毒，且依次报名参加该研究（全体来人研究）的患者体内采集的。

虽然冷冻归档病毒在分析性能评估中可能有用，但不建议在测定临床敏感性或特异性的研究中使用此类样本。因为你冷冻-解冻过程可能会改变样本的特性，使此类样本与该检测试验预计使用的新鲜样本存在差异。然而，对于设计用于检测和/或鉴别流感病毒，但很难获得其所需的新鲜样本的器械，则必须使用，例如，冷冻归档临床样本：

- 对于新型流感病毒，您可能需要使用冷冻归档的临床样本证明您的器械的性能，该样本是从根据世界卫生组织（WHO）实验室确诊病例标准确诊病情的患者体内采集的[6]。

- 在特定类型或亚型的流感病毒的感染率异常偏低的一个流感季节，可以使用已知样本类型的前瞻性采集归档的样本8对前瞻性采集的新鲜样本进行补充。我们也建议：

- 如果在冷冻前已对归档的样本进行培养，且可以获得培养结果，则应该使用研究设备对该样本进行检测，且应该将结果与原有病毒培养结果进行比较。

- 如果培养结果不可用，则应将归档样本解冻，并使用认可的NAAT基础比较仪（例如，CDC rRT-PCR流感病毒检测试剂盒）和研究器械进行检测。关于可接受的NAAT、比较仪器械的详细信息和更新内容，请联系微生物学器械部（DMD）。

_____________________________

- 出于本指南的目的，前瞻性采集归档的样本是指从在两个预确定日期内（例如从一个流感季节的开始到结束）进入一个临床试验机构，满足研究入选标准且代表检测试剂盒预期使用人群的所有患者中顺序采集的样本，因此这些样本没有偏差，并保持了感染率。应采用适当方法储存这些样本（例如在-70℃下冷冻）。

- 应进行一项新鲜-冷冻等效性研究，以证明在使用新鲜和冷冻样本时，该研究器械的性能相等。

通常，在临床试验所用样本的可用数量非常低时（例如，新出现的病毒株），应通过分析性研究，而不是临床研究获得FDA上市前审核所需的有效证据。在这种情况下，设计良好的分析性研究具有重要作用。可进行动物研究，以对分析性研究进行补充。

如果可用的流感病毒样本数量有限，我们建议您联系DMD咨询相关的替代方案。

#### 新鲜与冷冻样本的评估

与新鲜样本相比，使用冷冻样本进行实验时，您的器械的流感病毒检测性能可能会出现变化。如果在临床研究中同时使用了新鲜和冷冻样本，则您应该评估重复冷冻/解冻循环对检测试剂盒性能的影响，并应该证明阳性一致性至少为95%，95%（双侧）置信区间下限超过90%。可以在该研究中使用临床或认为样本。可在不同病毒载量水平（包括接近检测试剂盒临界值的滴度）时向适当的阴性临床基质中添加培养的样本，以制备人为样本。至少应该对代表拭子样本类型的60个样本和代表洗涤屋和吸出物的60个样本进行检测。

在使用新鲜样本时，流感病毒在培养基中的繁殖最可靠。经过冷冻和解冻的流感病毒的活性可能会减少，并产生一个假阴性结果，尤其是在具有较低病毒载量的样本中。如果这些培养结果被用作一个参考方法，则该研究器械的结果可能出现正偏置。如果对冷冻样本进行繁殖，您应该证明与新鲜样本繁殖相比，并没有出现病毒滴度的大量损失，或研究器械的性能并没有出现变化。在新鲜和冷冻样本繁殖后进行滴度对比的研究中，应该使用具有一系列病毒载量（包括接近LoD的滴度）的样本。结果应该证明具有至少95%的阳性一致性，且95%（双侧）置信区间下限超过90%。

#### 研究中心

我们建议您至少在三个不同地理位置的设施（其中一个可在内部）内采集样本，并进行研究。

在设计用于POC或快速检测的设备的性能评估中，我们建议场所中应至少包括一个位于临床实验室的场所，以及代表该器械设计适用的非实验室环境（例如，患者病床边、急诊科）的场所。对于在临床实验室内进行的试验，可由拥有专业知识且经过培训的工作人员使用临床实验室内的器械进行，而对于在该器械涉及使用的非实验室场所内进行的试验，可由接受较少实验室培训的操作员进行，这有助于确定试验人员的培训是否会影响器械的性能。

#### 参考方法

我们建议您比较您的器械结果与通过下列一项或多项参考方法或比较器获得的结果：

- 细胞培养与直接荧光抗体（DFA）法或其它特定类型抗体检测系统（例如，ELISA）。

- FDA许可的直接样本荧光（DSFA）分析法。与培养法相比，使用免疫荧光法（DSFA）进行的直接样本测试可以更快的提供特定结果。然而，为确保最佳精度，操作员应该遵守包装说明中的说明和建议，并通过病毒培养对所有DSFA-阴性样本进行跟进。

我们建议您证明您在研究中使用的病毒培养方法符合CLSI文件M41-A，以及WHO《动物流感诊断和检测手册》中的规定[5、6]。应该将样本快速运送到实验室，以获得最佳病毒恢复或检测。如果其他选项可行，则不能使用冷冻病毒进行培养，因为冷冻-解冻循环可能造成病毒传染性损失。如果在人工培养的细胞中使用的荧光抗体是FDA许可的产品，则只要进行试验的实验室遵守包装说明，不需要在提交文件中提供有效性检查信息，如果在DFA中使用的抗体是修正案颁布前上市的器械，9 则您应该在您的上市前提交文件中提供已发表的文献或实验室数据（例如，LoD和分析反应性），以证明对从培养物中分离出来的流感病毒进行分型的抗体有效。

如果您的临床方案中包括冷冻样本的使用，我们建议您联系FDA的微生物学器械部，以咨询相关替代方案。

- 对于以核酸扩增技术（NAAT）为基础的器械，可使用可选的比较仪法，其中包括直接测试临床样本的FDA许可的NAAT检测试剂盒。可接受的比较器是（i）对每个分析物（例如，甲型、乙型或H1N1、H3N2亚型）的敏感性（与病毒培养相比）至少为95%，特异性至少为92%，且95%（双侧）置信区间的下限超过90%，以及（ii）不建议或要求对阴性结果进行培养确认的检测试剂盒。如果您通过与可接受的比较器检测试剂盒比较来确定您的器械的性能，则您应该根据阳性百分率一致性和阴性百分率一致性（而不是敏感性和特异性）计算结果。其性能应符合下列标准：阳性和阴性百分率一致性至少为95%，且95%（双侧）CI下限超过90%。因为流感病毒不断变异且会发生抗原漂移，比较器器械的性能也应随着时间改变。我们建议您联系DMD，以获得一份当前可接受比较器检测试剂盒列表。

_____________________________

- 修正案颁布前上市的器械是指那些在1976年5月28日（《1976年医疗器械修正案》颁布日期）之前已被引进或交付，且被引入州际贸易，进行商业流通的器械。

- 如果FDA许可的检测试验或具有良好表征的抗体不可用时，我们建议使用经过验证的聚合酶链反应（PCR）法，并在之后进行流感血凝素（HA）或其它特定亚型目标扩增子的双向测序，以识别甲型流感病毒亚型。对于人工培养的细胞中，或通过培养或可接受NAAT比较器确定为甲型流感病毒阳性的样本中的子类型化病毒，该替代方式是可接受的。如果您的检测试验以核酸扩增技术为基础，非FDA许可的比较器PCR所用的引物序列应该与您的器械中的引物序列不同，且比较器检测试剂盒应该是经过验证的。

您应该提供已发表的文献或实验室数据，以证实PCR鉴别甲型流感病毒亚型的有效性。有效性应该包括LoD和分析反应性数据。该PCR的LoD应该与提交器械的分析敏感性相同。如果测序被用作比较方法的一部分，用于甲型流感病毒的鉴别，我们建议您在扩增子的两条链上进行测序反应（双向测序），且生成的序列符合下列所有验收标准：

  - 该序列应包括至少100个连续碱基；

  - 在通过PHERD、Applied Biosystems KB Basecaller或类似软件包测量时，碱基的质量值应该是20或更高（这表示错误概率为1%或更低）[15]；

  - 与参考序列或共有序列匹配，且特定目标的预期值（E-值）< 10-30（关于基因库中的原序列搜索，请登录：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/.）。

此外，如果公共卫生部门不建议对从怀疑感染新型流感病毒的患者体内采集的样本进行培养，我们建议您使用一个FDA许可的NAAT器械或验证的PCR进行检测，然后进行扩增子测序，以确认新型病毒的特性。

### 上市后性能验证

我们建议您获得并分析上市后数据，以确保您的器械的持续可靠性，尤其应考虑到流感病毒的变异倾向，以及随着时间的推移病毒株感染率的可能变化。根据21 CFR 820.100(a)(1)-纠正预防措施中的规定，“您必须分析过程、……、投诉、回收产品、以及其他质量数据来源，以确定不合格产品或其他质量问题的现有和潜在原因。”随着更新后的流感病毒序列变得可用（由WHO、NIH和其他公共卫生机构提供），您应该继续监测您的检查试剂盒的性能。此外，应该根据21 CFR 820.30（g）-设计验证中规定的器械设计验证和风险分析对这些分析进行评估，以确定是否需要进行任何设计变更。您应该进行上市后监测，旨在确保尽管流感病毒会发生抗原漂移，您的器械在之后能够保持规定的性能水平。

### CLIA豁免

如果您根据《1988年临床实验室改进修正案》（CLIA）10，为您的设备寻求豁免分类，我们建议您咨询微生物学器械部的工作人员，了解具体研究的设计，以支持您的器械的CLIA豁免申请。 还可以参考指南《1988年临床实验室改进修正案（CLIA）豁免申请的建议》[16]。

### 核酸流感病毒器械

本文所述的信息与旨在确定核酸流感病毒器械性能的研究相关[17、18]。该章节是对本文件前部分所述的性能研究建议的补充。如果适用，您应该详细说明应对或缓解与病毒RNA片段检测用引物、探针和对照品有关的风险的设计控制规范，如下所示：

    - 对于需要使用多个探针的多重检测系统，在生产过程中预防探针交叉污染；

    - 最小化样本污染或携带污染造成的假阳性结果；

    - 对单个分析物使用多个探针，以确保能够探测到因目标RNA片段内的突变引起的病毒变异体，或指定新型呼吸道病毒株（或谱系）内的变异体；

    - 制定或推荐可生成适当质量和数量的病毒核酸的、经过验证的核酸提取和纯化方法，以在您的试剂测试系统中使用。

#### 核酸提取

- 不同的提取方法可产生不同数量和质量的核酸，因此，提取方法对检测的成功进行具有重要影响。病毒核酸的纯化可能具有挑战性，因为生物样品可能含有被人类基因组DNA本底掩盖的较低病毒滴度，以及较高水平的蛋白质和其它污染物。

_____________________________

10	参见42 U.S.C. § 263a(d)(3)。

- 因此，您应该评估选择的提取方法对检测试剂盒性能的影响。如果您提出或推荐多个提取方法与您的检测试剂盒配合使用，您应该使用每个提取方法和说明的每个流感病毒类型和亚型证明您的检测试剂盒的分析和临床性能。特别是，您应该证明每个推荐提取程序的LoD和重现性。您可以在重现性研究中组合提取方法变量和每个场所性能变量。例如，如果您推荐三种不同的提取方法，您可以设计一个重现性研究，以在三个场所中的一个场所对这三种方法中的一种进行评估：在场所1测定提取方法A，在场所2测定提取方法B，以及在场所3测定提取方法C。然而，如果这三个场所的研究表明检测试剂盒的性能存在统计上的显著差异，则应扩展再现性研究，以在三个研究场所对提取方法进行检测（例如，在场所1测定提取方法A、B和C，在场所2测定提取方法A、B和C，以及在场所3测定提取方法A、B和C）。

- 除了分析性研究（在外部点的LoD和再现性）之外，应在临床试验期间，至少在一个临床基地使用各个提取方法，以获得临床性能数据。如果拓展的再现性检测的结果表明各个提取方法在效率方面存在显著差异，则从每个临床检测场所处获得（使用不同的核酸提取方法）的数据不被认为是等效的，且不能被混合，而应该被单独分析。因此，可能需要对额外的前瞻性临床样本进行检测，以支持推荐的提取方法。

#### 核酸流感病毒检测试剂盒的对照品

我们建议您在分析性和临床研究中使用质量控制材料验证检测试剂盒的性能。如果您的器械以核酸技术为基础，我们通常建议您在研究中使用以下类型的控制物：

阴性对照品

空白或无模板对照品、

- 空白对照品，或无模板对照品，包括缓冲剂或样本运送培养基，以及除核酸之外的所有检测试剂盒组分。该对照品用于排除目标核酸的污染，或扩增反应中增加的本底。对于在单项试验、一次性使用药筒或试管中进行的检测，可能不需要此类对照品。

阴性样品对照品

- 阴性样品对照品包括非目标核酸，或如果用于评估提取工艺，包括所有非目标微生物。这可以揭示非特异性引发或检测，并显示在没有靶序列时不能获得的信号。可接受的阴性样品对照材料的示例包括：

      - 从无流感病毒感染的个体中采集的临床样本；

      - 包含一个非靶标生物的样本（例如，感染非呼吸道病毒的细胞株）；

      - 替代的阴性对照，例如，异物包裹的RNA[19]。

阳性对照品

整个检测的阳性对照品

- 阳性对照品包括目标核酸，并用于验证整个检测过程，包括RNA提取、扩增，以及检测。此类对照品设计用于模拟临床样本，并可按照实验室质量体系中规定的频率，将其作为一个单独的检测，与临床标本同时进行处理。可接受的阳性检测对照材料示例包括：

      - 感染了流感病毒灭活或非毒性毒株的细胞株；

      - 被包裹的流感病毒RNA。

扩增/检测的阳性对照品

- 扩增/检测的阳性对照品可包含达到或接近定性试验检测限的纯化目标核酸。该对照品可验证临床样本的整体性，并在获得阴性结果时验证反应部分。如果样本中存在该对照品，则表明检测到目标。

内部对照品

内部对照品是与目标核酸一起提取，并一起扩增的非目标核酸序列。内部对照品可用于验证试剂的完整性（例如聚合酶、引物等）、器械功能（例如循环变温加热器），以及样本中是否存在抑制剂。此类型对照品也能确保样本质量，或确保对人类细胞物质进行取样（宿主目标）。可接受的内部对照品材料示例包括MS2噬菌体、与流感病毒一起提取的人类核酸，以及扩增人类管家基因（例如，RNaseP、(β-actin）。

10.	参考文献

- Class II Special Controls Guidance Document: Instrumentation for Clinical Multiplex Test Systems. http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/ucm077819.htm

- Guidance for the Content of Premarket Submissions for Software Contained in Medical Devices. http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/ucm089543.htm

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2001. Specifications for Immunological Testing for Infectious Diseases; Approved Guideline, Second Edition. ILA18-A2.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2004. Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline. EP17-A.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. Viral Culture; Approved Guideline. M41-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- WHO Manual on Animal Influenza Diagnosis and Surveillance. 2002, Geneva, (World Health Organization). (Complete document WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5, available at: http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/EFD2B9A7-2265-4AD0-BC98- 97937B4FA83C/0/manualonanimalaidiagnosisandsurveillance.pdf

- Centers for Disease Control and Prevention. 2006-07 Influenza vaccine composition in, “MMWR Recommendations and Reports: Prevention and Control of Influenza: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).” 2006; July 28; 55(RR10):1-42. www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/composition0607.htm

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2005. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline. EP7-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 1995. Assessment of the Clinical Accuracy of Laboratory Tests Using Receiver Operating Characteristics (ROC) Plots; Approved Guideline. GP10-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2004. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline. EP5- A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2002. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline. EP12-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. User Verification of Performance for Precision and Trueness; Approved Guideline. EP15-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Haeckel R. (1991) Proposals for the description and measurement of carry-over effects in clinical chemistry. Pure Appl. Chem. 63:302-306.

- Guidance for Industry and FDA Staff Premarket Assessment of Pediatric Medical Devices. 2004. http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/G uidanceDocuments/ucm089742.pdf

- Patton, S.J., Wallace, A.J., Elles, R. (2006) Benchmark for Evaluating the Quality of DNA Sequencing: Proposal from an International External Quality Assessment Scheme. Clinical Chemistry, 52:728-736.

- Guidance for Industry and FDA Staff: Recommendations for Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (CLIA) Waiver Applications for Manufacturers of In Vitro Diagnostic Devices. 2008. http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/G uidanceDocuments/ucm070890.pdf

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2004. Nucleic Acid Sequencing Methods in Diagnostic Laboratory Medicine; Approved Guideline. MM9-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006 Molecular Diagnostic Methods for Infectious Disease; Proposed Guideline. MM3-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

- Pasloske BL, Walkerpeach CR, Obermoeller RD, Winkler M, and DuBois DB. (1998) Armored RNA Technology for Production of Ribonuclease-Resistant Viral RNA Controls and Standards. J. Clin. Microbiol, 36:3590-3594.