行业及FDA工作人员指南

2009 H1N1突发事件中使用的体外诊断2009 H1N1测试

文件发布日期：2009年11月6日

如对本文有任何疑问，请联系Sally Hojvat, Ph.D. ，电话：301-796-5455；或电子邮件：sally.hojvat@fda.hhs.gov.

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外诊断和放射健康办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交至美国食品与药品监督管理局文档管理部，供其审查。地址：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔大街5630号1061室（HFA-305），邮编：20852。或者，您也可以提交电子版意见与建议至http://www.regulations.gov。请使用《联邦公报》上公布本指南文件可用性的通知中所列的文档编号来标识您提交的意见。在文件进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可以从互联网上获取额外的副本：

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/default.htm. 。您还可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov以接收本指南的电子副本，或发送传真请求至240-276-3151以接收硬拷贝。请使用文件编号1706来确定您要求的指南。

目录

1.	引言	4

2.	范围	5

3.	背景	5

4.	2009 H1N1测试的FDA规定	6

5.	2009 H1N1流感测试的EUA请求	7

行业及FDA工作人员指南

2009H1N1突发事件中使用的体外诊断2009 H1N1测试

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 1.	引言

本文件提供了有关FDA建议您在用于在涉及由卫生和人类服务部（HHS）部长根据《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C 法案》）第564（b）（1）节于2009年4月26日宣布的A型猪流感的紧急事件期间诊断2009H1N1流感病毒感染的体外诊断（IVD）器械的紧急使用授权（EUA）申请中所包含信息和数据类型的指导。在本指南中，此类器械被称为“2009H1N1测试”。

根据该机构的“良好指导实践”规定（21 CFR 10.115），您可以随时提交有关本指南的意见。该机构将考虑您的意见，并决定是否在以后修改本指南。

FDA指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指建议或者推荐而非要求。

- 2.	范围

本文件适用于在《FD&C法案》第564（b）节规定的2009 H1N1流感（H1N1）紧急事态声明有效期间的2009 H1N1测试。请参见21 U.S.C. 360bbb-3（b）（2）关于终止紧急事态声明的规定。FDA正在发布根据该机构的“良好指导实践”规定（21 CFR 10.115）立即实施的一级指南。FDA已经确定，事前的公众参与是不可行或不恰当的（21 CFR 10.115（g）（2）），因为该机构必须在涉及2009 H1N1流感的已宣布紧急情况下立即采取行动以保护公共卫生。该指南代表FDA有关在本指南发布之日已可供临床使用的2009 H1N1测试或任何新的2009 H1N1测试的政策。本指南文件中的信息应当有助于向FDA提交2009 H1N1测试的EUA请求。

- 3.	背景

《FD&C法案》第201（h）节规定了器械的定义。它在相关部分中规定：“术语‘器械’是指旨在用于诊断疾病或其他病症或用于治愈、缓解、治疗或预防人或其他动物的疾病的仪器、装置、工具、机器、发明物、植入物、体外试剂或其他类似或相关的物品，包括任何部分、零件或附件。”（21U.S.C.321（h）（2））。人类使用的体外诊断产品属于器械，因此受FDA的管制。

在根据《FD&C法案》宣布的紧急情况下，公共卫生部门必须采取措施，以准备、应对和遏制紧急情况。诊断器械是公共卫生保护的一个重要和关键因素；至关重要的是，管理公共卫生响应的人员必须确保用于诊断与紧急情况有关的疾病或病症的器械的性能。

根据《FD&C法案》第564节，根据HHS部长的授权行事的专员可以发出紧急使用授权（EUA），授权在紧急情况下使用未经批准或未经许可的器械，或无需批准或许可而使用经批准或经许可的器械。在发布EUA之前，HHS部长必须根据以下三类决定之一宣布授权：国土安全部部长确定出现国内突发事件或出现国内突发事件的可能性很大；或国防部长确定出现军事紧急状态或出现军事紧急状态的可能性很大；或HHS部长确定出现公共卫生紧急事态。

请参阅21 U.S.C. §360bbb-3（b）（1）。在HHS部长作出决定的情况下，部长必须确定存在《公共卫生服务（PHS）法》第319节所述的影响或很有可能影响国家安全且涉及指定的生物、化学、放射性或核试剂或可归因于该试剂的特定疾病或病症的公共卫生紧急事态。根据此类决定，HHS部长随后可以宣布允许发布EUA的紧急事态，此时如果符合《FD&C法案》第564节的授权标准，则专员可以发布EUA。这些标准包括该器械可以有效地诊断、治疗或预防由生物、化学、放射性或核试剂引起的严重或危及生命的疾病或病症，该器械的已知和潜在获益超过其风险，且没有充分、被批准和可用的替代方案。EUA不构成FDA的批准或许可。

2009年4月26日，根据《FD&C法案》第564（b）（1）（C）节（21 USC§360bbb-3（b）（1）（C）），HHS部长确定存在《公共卫生服务（PHS）法》第319节（42 USC§247d）所述的影响或很有可能影响国家安全且涉及指定的生物、化学、放射性或核试剂（在这里是指2009 H1N1病毒）的公共卫生紧急事态。根据这一决定，部长于2009年4月26日宣布出现紧急事态，并授权应急使用某些体外诊断器械以检测2009 H1N1病毒。

2009 H1N1病毒在美国和全球范围内不断蔓延，虽然大多数感染者并没有严重的疾病，但病毒可能会导致严重的发病率和死亡率，特别是在患有基础性疾病的孕妇和儿童以及成年人中。

所有EUA将在紧急事态声明终止时终止。紧急事态声明将在一年内到期，即2010年4月26日，除非延期或提前终止。制造商应当在EUA终止之前寻求H1N1测试的上市前许可或批准。

- 4.	2009 H1N1测试的FDA规定

虽然FDA鼓励提交所有2009 H1N1测试的上市前通知（510（k）），但该机构知道，在宣布的紧急事态期间，2009 H1N1测试的制造商可能无法在执行或提供测试之前生成通常包含在流感测试510（k）中的完整临床验证数据。为解决测试能力的迫切需要，制造商可能无法在短时间内测试510（k）所需的标本数量。此外，在需要测试时，某些地区可能无法获得适当的验证标本。如果2009 H1N1测试的制造商无法提交510（k），并且2009 H1N1测试的公共卫生需求在宣布的紧急事态期间持续增加，则在执行此类测试之前，制造商应当向FDA提交EUA请求。

如果申办方希望提交2009 H1N1测试的510（k），其应当参考题为“行业和FDA工作人员指南——第二类特殊控制措施的指南文件：检测特定新型甲型流感病毒的试剂”的指南文件（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm078583.htm ），以了解提交文件中应当包括哪些类型的信息和数据。510（k）已获批准的测试将需要遵循一般控制措施和该第二类器械的所有已确立控制措施（用于检测特异性新型甲型流感病毒的试剂，请参阅21 CFR 866.3332）。

为了便于希望提出此类请求的人员向FDA提交2009 H1N1测试的EUA请求，该机构正在发布本指南文件，告知利益相关者FDA认为用于在宣布的紧急事态期间可靠地检测2009 H1N1流感病毒的器械的EUA请求中应当包含的数据和信息类型。在可行的情况下，当2009 H1N1测试的公共卫生需求在宣布的紧急事态期间持续增加时，FDA将致力于加快EUA提交文件的审查。

- 5.	2009 H1N1流感测试的EUA请求

在审查IVD的EUA请求时，FDA会考虑测试性能的科学证据，以及每项测试在用于检测2009 H1N1流感病毒或用作2009 H1N1识别程序的第一步时的风险和获益。请参阅21 U.S.C. §360bbb-3（c）。

本指南文件描述了FDA建议应当在2009 H1N1测试的EUA请求中包含的信息和性能验证数据。

我们建议您按照以下顺序提供信息和数据：

- 管理信息，

- 有限的制造来源和质量信息，

- 有关如何执行测试及其准确测试用途的详细信息，

- 如何解释测试，

- 分析灵敏度（检测限）数据，

- 分析特异性（反应性/包容性和交叉反应性）数据，

- 显示测试相对于使用有限临床标本数量的比较器械的性能的数据，包括临床研究方案，

- 描述收集标本的风险，

- 说明测试的获益，以及如何实现假阳性的最小化，

- 描述如何通过其他因素减轻风险，

- 为医疗服务人员和患者提供情况说明书，

- 有关实验室如何获得关于正确使用测试或测试程序的说明或澄清的信息（如果是商业销售器械），

- 医疗服务人员和患者报告可能与测试有关的不良事件的联系人姓名，

- 完整的包装说明书，以及

- 参考的与测试相关的已发表文献。

为便于使用，本指南提供了标准化文本，使用方括号表明请求者应当提供的信息和要求的信息类型。提供了许多信息的示例来帮助使用者确定需要提供的信息。请求者应当使用所需信息替换括号中的文本，并在向FDA提交请求之前删除示例。

2009H1N1测试的EUA提交文件

本节旨在便于2009 H1N1测试信息的组织和提交。其在制定时考虑了大部分2009 H1N1测试，但可以在适用情况下根据器械的具体特性进行修改。当提供本节规定的信息时，您应当将括号内的文本替换为您的测试的具体信息。提供的示例有助于选择适当的语言，但并不是全面的。请选择或提供适当的文本并删除示例的其余部分。本节提供了EUA请求的建议，您应当解释为什么删除本节中描述的信息或决定不遵循本节中的建议。如果您删除本节中描述的信息且未给出理由，您的提交文件的审查可能会延迟或您的请求可能会被拒绝。

在2009 H1N1突发事件中使用的授权器械的EUA授权书、情况说明书以及产品标签可参见：http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/ucm161496.htm 。

A.	提交文件的目的

紧急使用授权（EUA）请求为[CLIA高复杂性实验室/授权实验室/合格实验室/其他（请说明）]提供[测试名称]，以进行有呼吸道感染症状和体征的患者[鼻咽拭子（NPS）、鼻拭子（NS）、咽拭子（TS）和鼻腔分泌物（NA）以及其他呼吸道标本（描述）]中甲型流感病毒的体外定性检测和2009 H1N1流感病毒的差异检测。

B.	被测变量

[描述您的测试具体测量的变量以及检测的流感类型和亚型]

[核酸检测（NAT）的示例语言：检测的特异性流感病毒核酸目标序列[如果适用]是[甲型流感病毒基质（M）基因的保守区域、H1、N1及其他（描述）]。该测试检测流感类型/亚型[列出检测的流感类型和亚型]。

C.	申请人

[您的完整联系信息和您授权的任何其他联系人（如果有）的信息]

D.	专有和正式名称

专有名称—— [您的测试的官方或销售名称]

正式名称—— [您的测试的通用或科学名称]

E.	产品说明

1.	[简要描述测试技术以及该技术如何识别测量、在测试过程（从样品采集到结果）中所使用/所需的仪器，以及您声称具有如下所述的特定性能特征的样本类型。]

2.	[简要说明按顺序执行测试所需的步骤。]

3.	[测试名称]测试使用以下内容：

[如果适用，列出所有引物和探针组或特异性抗原/抗体，并简要描述其检测的内容。]

4.	[测试名称]测试使用的控制材料，包括：

[列出所有的对照材料，并简要说明它们是什么、预期的工作原理以及用于测试过程的哪些环节。如果采用市场上销售的对照物，请提供供应商的名称和目录号或其他标识符。]

F.	测试原理：

1.	[描述测试的科学原理/方法以及控制措施的目的。描述测试的实验过程和每个组件（引物和探针/抗原 - 抗体组，如果适用）的目的。说明测试的目的以及何时使用测试。]

[核酸PCR测试的示例语言：[测试名称]是实时逆转录聚合酶链反应（rRT-PCR）测试。[名称/标签]引物和探针组设计用于检测人类的A型流感病毒。2009 H1N1流感病毒引物和探针组[名称/标签] 设计用于检测人类的2009 H1N1流感病毒。

一步法RT-PCR检测是首先将特异性RNA模板逆转录成cDNA拷贝的单管测定法。然后，该cDNA经历聚合酶链反应（PCR），其利用热循环加热和冷却反应以对数扩增DNA的特定区域。该探针退火到位于正向引物和反向引物之间的特异性靶序列。在PCR循环的延伸期，Taq聚合酶的5'核酸酶活性使探针降解，导致报告荧光基团与淬灭基团荧光分离，产生荧光信号。在每个循环中，从各自的探针中分裂出额外的报告荧光基团，从而增加荧光强度。在每个PCR循环中监测荧光强度。]

2.	需要“无模板”（阴性）对照以[描述需要]和用于 [描述用途]。

3.	需要一个阳性模板对照以[描述需要] 和用于[描述用途]。

4.	需要提取对照 [描述对照]以[描述需要] 和用于[描述用途]。

G.	预期用途

[提供您的测试的具体预期用途]

[核酸测试（NAT）的示例语言）：[测试名称]用于在[CLIA高复杂性实验室/授权实验室/合格实验室/其他（请说明）]中使用[仪器系统名称]进行有呼吸道感染症状和体征以及临床和流行病学风险因素的患者[鼻咽拭子（NPS）、鼻拭子（NS）、咽拭子（TS）和鼻腔分泌物（NA）以及其他呼吸道标本（描述）]中甲型流感病毒的体外定性检测和2009 H1N1流感病毒RNA [如果适用]的差异检测。

除非患者符合检测可疑标本的临床和流行病学标准，否则不应进行测试[测试名称]。2009 H1N1流感的鉴定应当与临床和流行病学评估一起进行。

阴性结果不排除流感病毒感染，不应作为治疗或其他患者管理决策的唯一依据。]

H.	产品解决的未满足需求

[有几项2009 H1N1测试已经在此宣布的紧急事态期间根据EUA获得上市授权。您应当在讨论中列出目前已批准/已许可/可用的测试（在您提交请求时可用）。有关当前“可用的”测试列表，请参阅http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/ ucm161496.htm 。]

[描述您测试中未满足的需求]

[示例文本：由于2009 H1N1流感病毒的爆发，卫生和人类事务部部长已经宣布出现公共卫生突发事件。此外，世界卫生组织（WHO）于2009年6月11日将流感大流行警戒级别提高到第六阶段。[简要说明为什么需要进行此测试，因为已经批准了其他测试的EUA授权。]

示例说明：此EUA旨在利用[测试名称]在公共卫生突发事件期间扩展测试能力。如果获得授权，它将为[指定最终用户]提供检测2009 H1N1流感病毒的替代诊断工具，这将有助于满足公众对目前由公共卫生实验室和其他诊断中心执行的流感测试的需求，减轻此类机构的负担。]

I. 批准/通知状态：

已经根据[认证、许可或认可机构（描述）] 的要求对[测试名称]在[CLIA高复杂性实验室/授权实验室/合格实验室/其他（描述）]中的使用进行验证。测试未经许可、未经批准或未获得经批准的临床实验器械豁免。

J. 产品制造：

1.	将由[制造商名称]人员在 [制造商名称]按照基于 [质量体系的类型]的 [器械类型]实践制造该产品。可以使用[包装商名称]的制造设施包装由[制造商名称]制造的材料。

2.	由[制造商名称]制造并提供用于测试的组件包括：

[列出提供用于您的测试的所有组件和试剂，包括体积、浓度和数量等]

3.	测试需要但未包含的组件：

[列出使用者必须提供以执行测试但测试中未包含的所有组件和试剂，以及具体供应商名称和目录号或可用于获取这些组件和试剂的其他标识符]。

[在适用情况下，请使用与以下示例类似的表格格式列出将在测试中使用的引物和探针序列]。

| 标签名称 | 说明 | 寡核苷酸序列（5′＞3′） | nmol/小瓶 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex. XYZ Inf A-F | Univ XYZ正向引物 |  | 20.0 |

4.	仅使用上述组件对[测试名称]进行验证。使用[简要描述引物和探针，以及在测试中使用的引物和抗体及其在2009 H1N1流感病毒检测中的性能]开发[测试名称]。

5.	[简要描述当前的样品处理量、进行测试所需的总时间（从临床样本收集到结果）以及每次仪器运行和每天可以执行的测试次数。另外，描述使用您的测试是否以及如何提高整体测试能力。]

K. 充足、经批准、经许可和可用的替代品

[讨论用于此目的的经批准/经许可/可用产品的缺乏。应当注意，尽管可根据EUA（见H部分）使用其他测试，但这些测试未经批准或许可。]

L. 结果解释

在解释患者结果之前，应当检查所有测试对照。如果对照无效，则不能解释患者结果。

1.	[测试名称]阳性和阴性对照

[详细说明有效或无效的阳性和阴性对照的使用适用症和测量值（如果适用）。此外，描述对照结果何时显示能够或不能报告结果。]

2.	患者标本结果的检查：

[描述应当何时评估临床标本测试结果和测试有效性的标准。]

[示例文本：应当在已经检查阳性和阴性对照并确定其有效和可接受后进行临床标本测试结果的评估。]

3.	结果解释：

[清楚地说明如何使用数字测试值（如果适用）解释2009 H1N1流感病毒和A型季节性流感等的阳性和阴性。说明如何识别不确定的结果（如果存在）以及使用者如何解决它们。还可以描述是否和何时需要重复测试。]

[在适当情况下，提供表格以清楚描述每个引物/探针或抗原/抗体组的测试结果值的可能组合，以及如何在您的测试中组合和解释它们。]

M. 安全性和有效性

1.	分析性能：

分析灵敏度/检测限（LoD）：

分析灵敏度LoD研究确定在大约95%（真阳性）重复试验阳性时的流感病毒的最低可检测浓度。通过使用特征化样品进行有限稀释研究，确定LoD [列出您的测试的每个引物和探针组或抗原/抗体组（如果适用）]。

[列出用于LoD研究的病毒悬液的滴定度和菌株，并描述如何制备悬液以及如何确定滴度。]

为确定每个引物和探针组的检测终点而测试的表征流感病毒[列出稀释因子和连续稀释倍数]。使用[核酸提取/纯化方法]从每份连续稀释液中提取病毒RNA[如果适用于您的器械]。（注：不能对提取的病毒RNA进行连续稀释。）

然后使用 [副本数量（建议3至5个）]副本表征流感病毒的连续稀释。所有[副本数量]副本为阳性的最低浓度被视为每次测试的暂定LoD。然后通过测试浓度为初步检测限的[副本数量（建议至少20个）] 确定每次测试的LoD。每次测试的最终LoD被确定为导致 [阳性副本数量（20个副本中的至少19个）] 阳性检测的最低浓度。

LoD数据摘要[包括每个测试病毒株的表格]：

[核酸测试的示例表格：]

| 测试的病毒株 | 分析物测试 | 病毒悬液滴定量 | 连续10倍稀释因子 | 50/毫升稀释测试 | 回收率 | 运行 1 Ct | 运行2 Ct | 运行3 Ct | 运行4 Ct | 运行5 Ct | Avg. Ct (n=5) | 每个分析物具有统一阳性时的最低浓度 | 每株病毒的检测限（LOD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例：A/Iowa/1/2006 | IVD Inf A | 109 TCID50/ mL | 10e3 | 106.0 | 5/5 | 26.50 |  |  |  |  |  | 103.0 TCID50/mL (36.19 Ct) | 103.0 TCID50/mL |
|  |  |  | 10e4 | 105.0 | 5/5 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10e5 | 104.0 | 5/5 | 34.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10e6 | 103.0 | 5/5 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10e7 | 102.0 | 4/5 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |

[包括LoD结果的分析，指示每次测试的最终LoD。]

2.	分析特异性：

评估[测试名称]在以下方面的分析特异性：

a）	与一些猪流感和其他流感病毒株的反应性（包容性）。

[示例表格：]

|  |  |  | [您的测试名称]检测的数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试样本 | 滴定量 | 测试数量 | [引物名称]引物 | [引物名称]引物 |
| 人类猪流感病毒H1N1 |  |  |  |  |
| 猪流感病毒H1N1 |  |  |  |  |
| 人类猪流感病毒H1N2 |  |  |  |  |
| 猪流感病毒H1N2 |  |  |  |  |
| 猪流感病毒H3N2 |  |  |  |  |

[注意：我们建议，您应当证明您的测试可以在LoD或附近的病毒级别检测上述菌株。推荐用于包容性研究的其他菌株可参见参考文献1。如果您声明器械可用于甲型流感检测，强烈建议您在包容性研究中包括A型季节性流感（H1N1）和A型季节性流感（H3N2）。]

[测试名称]能够检测[检测菌株的名称]。[引物和探针名称]引物/探针[如果适用]具体适用于 [适当的菌株名称]。

b）	与季节性人类流感病毒和其他呼吸道病原体的潜在交叉反应性。

使用其他人类呼吸道病原体和季节性流感病毒评估[测试名称]的交叉反应性[列出病原体和季节性流感病毒，并包括测试生物体的滴定度；我们建议您测试与医学相关的病毒和细菌水平（通常细菌为106 cfu/ml或更高，病毒为105 pfu/ml或更高）]。

[核酸测试的示例语言：使用[提取方法名称]提取不同生物体的基因组RNA，并进行测定以显示每种引物和探针组[如果适用]与其他生物体的核酸存在[一些/很多/无]交叉反应性。[简要描述交叉反应性（如果有）、确认程序以及最终结果。另外，提供一个表格，指定测试的有机物和适当的结果/数据。参考文献1中列出了建议使用的生物体。]

3.	临床研究：

通过比较临床研究结果与[比较器械名称]结果来确定[测试名称]性能特征。

[描述您用于评估测试性能的比较器械。]

[注意：可接受的比较器械方法包括：

- CDC rRT -PCR猪流感病毒，

- 其他EUA授权测试，

- 基于高性能核酸的

- FDA批准用于检测甲型流感的高性能核酸测试，然后进行甲型流感阳性标本的PCR和测序，

- FDA批准专门用于检测2009 H1N1病毒的高性能核酸测试，

- 病毒培养，然后进行阳性样品的PCR和测序3。

[使用测序时的引物示例表：]

| 流感目标 | 引物序列 | 基因 | 扩增子 （bp） |
| --- | --- | --- | --- |

[注意：我们建议通过测试至少10-20个经可接受的比较器械证实为阳性的临床标本和50-100个经可接受的比较器械证实为阴性的标本证明临床表现。]

[简要描述临床研究方案; 描述样本的获取方式和位置、测试样本数量、样本类型以及研究结果。对于核酸测试，描述病毒RNA提取过程、逆转录、RT-PCR扩增子产生、使用的引物以及扩增DNA的纯化。使用可接受的比较器械描述测试。如果双向排序是可接受的比较器械测试的一个组成部分，则描述测序结果的验证参数（如果适用），并包括所使用系统的详细信息。]

[临床表现数据的示例表：]

临床性能评估概要

|  |  | [CDC检测或其他EUA授权2009 H1N1流感病毒检测或双向测序] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 H1N1 流感病毒阳性 | 2009 H1N1 流感病毒阴性 | 总计 |  |
| [ 您的测试名称 ] | 2009 H1N1 流感病毒阳性 |  |  |  | ___% 阳性符合率 95% CI (__% -__%) |
|  | 2009 H1N1 流感病毒阴性 |  |  |  | ___% 阳性符合率 95% CI (__% -__%) |
|  | 总计 |  |  |  |  |

[测试的每个样本类型各使用一个表格。]

N. 风险与获益：

1.	风险

假阳性：

[测试名称]旨在尽量减少假阳性测试结果的可能性。但是，如果出现错误结果，可能会给患者带来风险：

- 患者可能会被隔离，导致其与医务人员、家人或朋友的接触较少。虽然可能已经对符合案例定义的有症状人员实施此类措施，但根据目前的CDC指南，即使是被检测为阳性的轻度或无症状人员也可能发生这种情况。

- 可能不必要地规定使用抗病毒药物或其他治疗方法。这种治疗可能会产生意想不到的不利影响。

- 在当前公共卫生突发事件的背景下，假阳性结果可能会导致错误分配用于监测和预防的资源。

- 虽然阴性测试结果不能排除流感的可能性，但假阴性可能会导致治疗延迟或不足。这将导致患者不能获得抗病毒治疗的潜在益处，例如降低严重程度和病程，并可能导致严重的伤害甚至死亡。由于这些原因，开始治疗的临床决定应当基于患者特征和临床评估，而不应由于等待检查结果而延误。

- [描述适用于您的测试的任何其他风险。]

收集标本的风险如下：

[描述使用您推荐的程序收集标本的风险。]

2.	获益

与[测试名称]相关的主要获益是在需要和适当的情况下，可进行人体标本的2009 H1N1流感病毒的可靠测试。

真阳性结果为2009 H1N1流感病毒感染的诊断提供验证性支持。真阳性结果可能会增加支持开始抗病毒药物治疗的决定的信息。在大多数情况下，需要基于临床评估在测试之前作出此类决定。等待测试结果不应当延迟开始治疗的决定。另外，如果确定2009 H1N1流感病毒为患者症状的真正原因，则无需进一步检查其他的可能原因，从而节省医疗资源。

真阴性结果允许检查其他可能的疾病，从而给医师和患者带来益处。

[解释您的测试的任何其他益处]

3.	用于减轻风险或优化益处的措施：

[解释您提交的测试如何优化益处并尽量减少假阳性/阴性结果。]

4.	风险-获益评估

迄今为止，验证测试结果表明[测试名称]可以通过提供2009 H1N1流感病毒为阳性（或推测为阳性，如果适用）的人体标本的可靠结果来满足2009 H1N1流感病毒检测的当前需求。

通过证明临床标本的分析性能（分析灵敏度和特异性）和临床表现与[CDC H1N1流感RT-PCR测定法、其他EUA授权测试或FDA批准的高性能甲型流感标志物后跟甲型流感阳性样本的PCR和双向测序]相当，预期[测试名称]可减轻出现假阳性或阴性结果的风险。

可以通过以下方式减轻使用[测试名称]造成的风险：

- 有限的提供给[例如：CLIA高复杂性实验室/授权实验室/合格实验室/其他（描述）]

- 在应急响应活动中监督公共卫生专家

- 将[测试名称]与其他实验室、流行病学和临床评估工具结合使用。

基于这些因素，使用[测试名称]的潜在获益预计将超过风险。

O.	医疗服务人员和患者的情况说明书：

[为医疗服务人员和患者提供情况说明书]

[情况说明书的示例]：

聚焦诊断甲型H1N1流感病毒（2009）实时RT-PCR检测，网址：http://www.focusdx.com/focus/cms/cms.asp?pid=h1n1 。

CDC rRT-PCR猪流感病毒—— http://www.cdc.gov/h1n1flu/eua/testkit.htm ]

P. 使用说明：

有关使用[公司名称]提供的[测试名称]的说明，请参阅[网站/包装说明书]。可以通过联系[列出应联系的人员以及如何联系他们以获取说明]来获取该程序。

Q. 记录保存和向FDA报告信息：

[公司]将向[例如：CLIA高复杂性实验室/授权实验室/合格实验室/其他（描述）]提供[测试名称]，以测试呼吸道样品。将通过[例如：CLIA高复杂性实验室/授权实验室/合格实验室/其他（描述）]向医疗服务人员报告最终结果。提交结果的医疗服务人员将负责向患者传达测试结果并进行适当的解释。

[制造商名称]将要求医疗服务人员和患者通过 [电子邮件/联系信息]向[联系人姓名]报告不良器械影响。

R. 建议标签/包装说明书：

[包括建议的包装说明书标签。]

[包装说明书的示例（核酸测试）：]

聚焦诊断甲型H1N1流感病毒（2009）实时RT-PCR检测http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/UCM17 3517.pdf

CDC rRT-PCR猪流感病毒http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/UCM16 1598.pdf ]

S.	参考文献：

1.	“确定检测或检测和分化流感病毒的体外诊断器械的性能特征。”FDA：2008年2月15日。

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm079171.htm

2.	 “指南——医疗产品紧急使用授权”，网址：http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125127.htm。

3.	 “新型H1N1流感（猪流感）”，网址：http://www.cdc.gov/H1N1FLU 。

4.	 “行业和FDA工作人员指南——第二类特殊控制措施的指南文件：检测特定新型甲型流感病毒的试剂”(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceD ocuments/ucm078583.htm

5.	“医疗器械和流感突发事件”http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/ucm161496.ht m.

A型猪流感现在被称为2009 H1N1流感（2009 H1N1）。

2009年4月26日，根据《公共卫生署法案》（42 USC§247d）第319节，HHS代理部长确定存在涉及A型猪流感的公共卫生紧急情况。基于这一决定，副部长根据《FD&C法案》第564 （b）节（21 USC 360bbb-3（b））宣布了紧急状态，允许授权紧急使用某些体外诊断器械以检测A型猪流感。

如果使用PCR 和测序作为您的比较的一部分，则应当确定所用PCR的LoD。我们建议您对扩增子的两条链进行测序反应（双向测序），并证明序列方法能够产生至少200个具有可接受质量（例如，通过PHRED或类似软件包测量的质量分数为20或更高）的连续碱基对。序列结果必须与参考或共有序列相匹配，以便与比较器一致。