制造商的医疗器械报告

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

### 文件发布日期：2016.11.8

本文件草案发布于2013年7月9日。

本文件取代了1997年3月发布的“制造商的医疗器械报告”。

本指南代表美国食品药品管理局（FDA或该机构）关于这一主题的当前意见。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果需要讨论替代方法，请联系标题页所列放任负责本指南的FDA工作人员或办公室。

关于本文件的问题，请联系MDR政策分部：电话301-796-6670，电子邮箱MDRPolicy@fda.hhs.gov。.

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射健康中心 监督和生物统计办公室 上市后监督部 MDR政策分部 |
| --- | --- |

前言

公众意见

# 您可以在任何时间向美国食品药品管理局以电子形式提交意见与建议：http://www.regulations.gov 。请将书面意见提交至马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室美国食品药品管理局文件管理部（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明文件编号FDA–2013–D–0743。在FDA发布下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。

额外副本

可以从互联网上获取额外副本。你还可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov 以接收本指南的电子副本。请使用文件编号1828来识别你所要求的指南。

## 目录

1.	引言	1

1.1	本指南文件的目的是什么？	1

1.2	MDR法规的目的是什么？	2

1.3	适用于我的MDR法规的基本要求是什么？	2

1.4	“MDR可报告事件”是什么？	2

1.5	本指南是否还适用于使用机构、进口商和经销商？	3

1.6	如果对本指南文件或MDR法规有疑问，我可以在哪里获得帮助？	3

2.	制造商报告 要求	4

2.1	作为医疗器械制造商，有哪些适用于我的报告要求？	4

2.2	哪些制造商被视为需要遵守MDR法规的报告要求？	5

2.3	我何时能够“意识到”已经发生了MDR可报告事件？	6

2.4	“合理地表明”MDR可报告事件已经发生的“信息”有哪些？	6

2.5	“造成或促成”死亡或严重伤害意味着什么？	6

2.6	什么是器械的“用户错误”，为什么您想要知道涉及用户错误的事件？	7

2.7	我必须使用什么形式提交MDR可报告事件？	7

2.8	我的报告中必须包含哪些信息？	7

2.9	我能否在同一份报告中包含多个器械？	8

2.10	您认为什么是与器械有关的投诉，我是否必须评价此类投诉？	8

2.11	与器械有关的投诉的来源有哪些？	8

2.12	当报告的来源未知时，我应对自愿报告的调查承担怎样的责任？	10

2.13	什么是“严重伤害”？	10

2.14	什么是故障，何时必须报告故障？	11

2.15	我如何决定故障是否“可能”造成或促成了死亡或严重伤害？	12

2.16 	涉及可能的MDR可报告事件的投诉不需要报告的情况有哪些？	13

2.17	如果我是一个合同制造商，我何时需要获得报告的豁免？	14

2.18	MDR法规要求的报告类型有哪些？	15

2.19	30日报告是什么？	15

2.20	5日报告是什么？	16

2.21	“补救措施”是什么，可报告给FDA的、与“补救措施”有关的所有不良事件是否都需要提交5日报告？	16

2.22	补充报告是什么，何时需要编制此类报告？	17

2.23	为了获得关于MDR可报告事件的附加信息或之前未知的信息，我必须付出怎样的努力？	18

2.24	对于我已经提交了MDR报告的事件，您什么时候会请求附加信息？	18

2.25	报告是否必须使用英语？	19

2.26	MDR法规是否规定了任何报告豁免、变更或替代报告形式？	19

2.27	豁免、变更或替代报告形式的请求中应包含哪些信息，应将请求发送至何处？	20

2.28	您是否已经出版了任何说明您发布的豁免、变更或替代报告形式的指南文件，如果是，我获得此类信息的途径有哪些？	21

2.29	我的MDR报告应发送到哪里？	21

2.30	我需要向谁报告公共健康突发事件？	22

2.31	我可以在哪儿找到关于编制电子MDR的更详细的信息？	22

2.32	我是一个外国制造商。将我的器械进口至美国的公司能否提交同时满足制造商和进口商报告要求的MDR报告？此类请求需要采用怎样的过程？	22

3.	书面程序、记录保存和公开披露	23

3.1	制定、维持和实施书面MDR程序时我需要遵守哪些要求？	23

3.2	建立和维持MDR档案和记录时我需要遵守哪些要求？	24

3.3	我的MDR报告中包含的哪些信息需要遵守公开披露要求，哪些信息不会被披露？	25

3.4	当我提交MDR报告时，该报告是否会被视为我承认我的器械造成或促成了报告的事件？	26

4.	特定问题和情况	27

4.1	延迟手术	27

4.1.1	多年以来，我公司已经提交了一份涉及任何手术延迟情况的MDR。请问您对这个问题的意见是什么？	27

4.2	器械的预期寿命	27

4.2.1	能否通过保修期确定器械的预期寿命？	27

4.2.2	对于预期用于定期预防性维护或某种预定的校准时间的器械，其预期寿命是一次校准、一个预防性维护周期还是产品的总寿命？	27

4.2.3	预期寿命的定义是否考虑了我提出的例行维护建议？	28

4.2.4	我是否需要报告预期寿命小于患者寿命的植入器械（例如组织瓣膜、血管移植物）的例行移植，或者骨科植入物的例行修正？	28

4.3	器械标签	28

4.3.1	如果我的器械标签说明了与器械使用有关的风险和并发症，当发生其上列出的并发症时是否需要提交MDR？	28

4.3.2 	我的器械标签中声明了另一家制造商的部件与我的器械不兼容，同时使用两种产品将导致我的器械无法工作。因此类不兼容引起的不良事件在MDR法规下是否是可报告的？	28

4.4 	诊断器械	29

4.4.1 	诊断器械故障间接造成的事件是否可报告？	29

4.5 	医学意见的差异	29

4.5.1 	如果对于我的器械在不良事件中的作用存在意见冲突，我是否必须提交MDR？例如，如果执行外科手术的医生不认为我的器械发生故障，但同一家机构内的另一位医疗保健专业人员认为器械确实发生了故障，是否需要提交MDR？	29

4.6 	在不同日期涉及相同患者的事件	29

4.6.1 	对于相同的患者和器械在不同日期发生的不良事件，我应该如何报告？	29

4.7 	豁免和时间限制	30

4.7.1 	授予的豁免的有效期是多久？	30

4.8 	FDA获取电子电子档案/数据	30

4.8.1 	在检查过程中，我是否需要向FDA提供我的电子档案以及投诉和MDR档案的硬拷贝？	30

4.9 	随访调查	30

4.9.1 	为了获得关于事件的信息甚至取回器械，我必须付出怎样的努力？有时候，当我拨打使用机构的电话时，甚至没人愿意与我交谈。我在关闭档案之前必须打多少次电话或写多少封信件？	30

4.10 	研究器械豁免（IDE）下的器械	31

4.10.1 	我是一家美国制造商，我的一种器械已经获得了在美国上市的许可或批准，并且正在经批准的IDE下进行研究。涉及已上市器械的研究用途的事件有哪些报告要求？	31

4.11	外国事件	31

4.11.1	MDR法规是否适用于美国制造商合法出口到外国的器械——如果器械未获得在美国上市的许可或批准？	31

4.11.2	我是一家美国制造商，我生产的器械尚未得到在美国上市的许可或批准，尽管该器械正在经批准的IDE下在美国进行研究。在此情况下，发生在美国之外的、涉及我的器械的事件按照MDR的规定是否可报告？	32

4.11.3	我是一家外国制造商，我生产的器械已经在美国获得了许可或批准，并且已经在外国合法上市。如果在外国发生有关该器械的不良事件，是否必须按照MDR法规报告在外国发生的事件？	32

4.11.4	我是一家外国制造商，我生产的器械尚未获得在美国上市的许可或批准，尽管该器械正在经批准的IDE下在美国进行研究。在此情况下，发生在美国之外的、涉及我的器械的事件按照MDR的规定是否可报告？	33

4.12	制造商停止销售器械	33

4.12.1	如果我之前销售的器械仍在商业流通中，但我已经停止了器械的生产，我是否仍有义务提交MDR可报告事件？	33

4.12.2	公司甲生产和销售的器械是根据其510（k）获得的上市许可，但之后公司甲将510（k）出售给了另一家公司（公司乙）。谁应负责提交涉及公司甲生产的器械的不良事件的MDR报告？	33

4.13 	医疗干预	34

4.13.1 	如果健康护理提供方注意到一个医疗器械发生了故障（即未按照预期发挥作用），并在该故障器械对患者造成伤害（即可能造成或促成严重伤害或死亡）之前进行了干预，该事件是否可报告？	34

4.14 	患者信息	34

4.14.1 	由于对患者的保密义务，在医疗保健背景下获得患者信息是非常困难的。是否始终有必要提交此类信息？	34

4.15 	放射治疗	34

4.15.1 	什么准确地构成了一个涉及我的放射治疗器械的MDR可报告事件，其中包含错误的治疗但没有可证明的患者伤害？	34

4.16	基于文献的报告	35

4.16.1	我是否必须调查文献来源中报告的MDR可报告事件，并提交相应的报告？	35

4.16.2	关于如何报告科学论文和其他文献中的发现的事件，您可以提供哪些指南？	35

5.	关于完成MDR报告的问题	37

5.1	常见问题	37

5.1.1	在提交我的初始报告时，为什么我不能仅填写表格中我拥有请求信息的部分并将剩余部分留空？	37

5.1.2	在您看来制造商填写表3500A最常见的问题是什么？	38

5.2 	A条——患者信息	41

5.2.1 	如果患者还是初始报告人（E条），我应该如何填写患者姓名的内容（A-1条）？	41

5.3	B条——不良事件或产品问题	41

5.3.1	B-4条所述的“本报告日期”指的是哪个日期？	41

5.3.2	在描述事件时我需要使用怎样的详细程度？	41

5.4	F条——供使用机构/进口商使用	41

5.4.1	如果我完成了使用机构或进口商事件的表3500A，我是否需要在H-11条中包含F条规定的信息，或者我是否应该完成F条的内容？	41

当您从使用机构或进口商处收到信息（非表3500A）并且您必须完成表3500A时，除G条和H条外，您必须提供A、B、D和E条要求的信息。尽管未命令您完成F部分的内容，您应在H条中输入F-10条要求的患者和器械代码。如果您收到一份使用机构或进口商报告，您可以在您的电子MDR提交材料中附加一份副本。关于电子提交材料的更多信息，请参考“关于eMDR（电子医疗器械报告）的问答——行业、使用机构和FDA工作人员的指南”：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm175805.htm	41

5.4.2	使用机构或进口商的故障报告中遗漏数据元素是否可以免除我追踪和报告表3500A请求的信息的责任？	42

5.5	H条——仅限器械制造商	42

5.5.1	H-6条请求的“评价代码”指的是什么？	42

5.5.2	完成表3500A的说明中规定，应输入结论代码，即使不能对器械进行评价。这怎么可能呢？如果不能评价实际的器械，H-6条不应该留空吗？	43

5.5.3	鉴于H-6条有4个用于说明方法、结果和结论的复选框，我应该在每个复选框输入一个代码，还是将整个代码输入一个复选框中？如果我将整个代码输入一个复选框中，之后我是否仅限对每个类别使用四个代码？	43

5.5.4	我是否应该勾选H-7中的某个复选框以识别我对MDR报告涉及的器械执行的纠正？我何时提供H-7条的信息？我在H-9中应报告什么内容？	43

附件A 使用机构、进口商和经销商的基本要求	45

A.1	使用机构的基本要求	45

A.2	进口商的基本要求	45

A.3	经销商的基本要求	46

# 制造商的医疗器械报告

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

## 引言

### 本指南文件的目的是什么？

本指南文件说明并解释了美国食品药品管理局（FDA或我们）适用于医疗器械制造商的有关器械的不良事件和特定故障的报告和记录保存要求的现行法规。1这些要求包含于《美国联邦法规》（CFR）第21篇第803部分的医疗器械报告（MDR）法规中——这些规定经《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第519节授权通过。引用的FDA法规和《联邦公报》文件以及本指南文件中的交叉引用均设置了超链接以便于您的查询。

FDA的指南文件，包括本指南，不构成法律上可强制执行的责任。相反，指南文件描述了该机构目前关于某一主题的看法，只应将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。指南文件中使用的“应当”一词应指建议或推荐做某事，而不是要求做某事。

________________________

1 	FDA发布了名为“医疗器械报告：电子提交材料要求”的最终规则（79《联邦公报》8832，2014年2月14日，http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-02-14/html/2014-03279.htm）。FDA已经按照最终规则制定的要求修改了本指南，以便确保本指南中的建议符合最终规则。

### MDR法规的目的是什么？

MDR法规提供了一种机制，其允许我们（FDA）与您（器械制造商）共同识别和监控与您的医疗器械有关的不良事件（死亡和严重伤害）和特定的故障。其目标是及时地检测和纠正问题。MDR法规的要求可在FD&C法案的授权下强制实施。这些强制执行机制包括没收、禁令、民事罚款和刑事检控。

MDR法规还包括医疗器械使用机构（例如医院、流动式手术设施、疗养院、门诊诊断设施和门诊治疗设施等）、医疗器械的进口商、医疗器械经销商的不良事件报告和记录保存要求。

### 适用于我的MDR法规的基本要求是什么？

要求在美国合法上市的医疗器械的制造商（包括外国制造商）：

- 向我们提交与它们的医疗器械有关的MDR可报告事件的报告2【21 CFR 803.10（c）和803.50】；

- 制定、维持和实施书面程序以识别和评价所有医疗器械事件（例如故障、严重伤害和死亡），以便确定相关事件是否为MDR可报告事件【21 CFR 803.17】（相关信息见本指南第2.10节和第3.1节）；以及

- 建立并维持与医疗器械事件有关的所有投诉的完整档案【21 CFR 803.18】（相关信息见本指南第3.2节）。

### “MDR可报告事件”是什么？

对于制造商而言，“MDR可报告事件”指的是该制造商意识到的合理地表明其销售的一种器械可能已经造成或促成了死亡或严重伤害，或者已经发生故障并且其销售的器械和类似器械再次发生故障时可能造成或促成死亡或严重伤害的事件【见21 CFR 803.3】。“严重伤害”和“故障”的说明以及用于确定向我们报告器械故障为“MDR可报告事件”的信息见本指南文件第2节。

________________________

- 1995年12月11日发布的MDR法规（60 FR 63578）还包括制造商使用FDA表3381提交年度认证以及使用FDA表3417提交基线报告的要求。1997年《美国食品药品管理局现代化法案》撤销了年度认证要求，并将其从2000年1月26日发布的法规中删除（65 FR 4112）。2008年10月27日生效的法规删除了基线报告要求（73 FR 33692和73 FR 53686）。

### 本指南是否还适用于使用机构、进口商和经销商？

否，本指南文件仅适用于医疗器械制造商。附件A中总结了适用于使用机构、进口商和经销商的特定要求，以便更好地理解适用于制造商的要求，因为制造商可能从这些机构收到关于MDR可报告事件的信息。请注意，本指南确实讨论了也生产器械的使用机构、进口商和经销商的生产活动。

### 如果对本指南文件或MDR法规有疑问，我可以在哪里获得帮助？

如果您对本指南文件或MDR法规有任何疑问或关切，请联系：

MDR政策分部

上市后监督部

监督和生物统计办公室

医疗器械和放射健康中心

10903 New Hampshire Avenue

Building 66, Room 3217

Silver Spring, MD 20993-0002

电话：301-796-6670	E-mail: MDRPolicy@fda.hhs.gov

## 制造商报告要求

### 作为医疗器械制造商，有哪些适用于我的报告要求？

作为医疗器械制造商，要求您向我们提交可报告的死亡、严重伤害或器械故障的报告【21 CFR 803.10（c）】。可报告的死亡、严重伤害或故障基于制造商从任何来源收到的或以其他方式意识到的、合理地表明其销售的一种器械满足以下情况的信息：

- 可能已经造成或促成了死亡或严重伤害【21 CFR 803.3和803.50】（另见本指南第2.5节和第2.13节）；

- 发生故障，并且其销售的器械和类似器械再次发生故障时可能造成或促成死亡或严重伤害的事件【21 CFR 803.3和803.50】（另见本指南第2.14节）。

MDR可报告事件通常必须在您意识到事件之日起30个日历日内提交给我们【21 CFR 803.10和803.50】，在本指南文件称为“30日报告”或“初始报告”。在某些情况下，要求您在意识到需要提交报告之日起5个工作日内提交医疗器械报告【21 CFR 803.10（c）（2）和803.53】。3要求在5个工作日内提交的报告在本指南文件中被称为“5日报告”或“五日报告”。“工作日”指的是从星期一到星期五之间的某一天，联邦假日除外【21 CFR 803.3】。本指南文件中进一步解释了所有类型的规定报告（见本指南第2.18节、第2.19节和第2.20节）。

如《联邦公报》通知76 FR 12743所述，2007年《美国食品药品管理局修正案》（FDAAA）（公法110-85）第二篇/第227节修正了FD&C法案第519节（a）（即21 USC 360i（a））中的特定故障报告要求。FR通知说明，FDAAA将所有一类器械以及非永久植入的、支持生命的或维持生命的二类器械的故障报告要求变更为季度总结报告。然而，在发布进一步的FDA通知前，这些器械目前仍需遵守21 CFR第803部分规定的具体报告要求，以便保护公共健康。因此，按照21 CFR第803部分的规定，目前需要报告此类器械的故障报告，如FDAAA颁布前的规定。

________________________

- 您必须在意识到以下情况之日起5个工作日内向我们提交5日报告：（a）发生了MDR可报告事件，进而有必要采取补救措施以防对公共健康造成实质损害的不合理风险；或者（b）我们已经做出了提交5日报告的书面请求【21 CFR 803.53】。

通知还声明，FDA拟在《联邦公报》中发布一份需要继续遵守21 CFR第803部分的30日报告要求的器械类型清单，以便保护公共健康——依据FD&C法案第519节（a）（1）（B）（i）（III）（即21 USC 360i（a）（1）（B）（i）（III））。此外，FDA拟通过规则制定程序建立需要遵守季度总结报告要求的器械的故障报告标准——依据FD&C法案第519节（a）（1）（B）（ii）（即21 USC 360i（a）（1）（B）（ii））。【80 FR 50010】在此期间，所有器械制造商和进口商必须完全按照21 CFR第803部分的规定继续以独立报告的形式报告故障。FDA计划按照任何将来的通知修改本指南，以便修改需要遵守故障报告要求的器械类型（依据FD&C法案第519节（a）（1）（B）（i）（III）（即21 USC 360i（a）（1）（B）（i）（III））），以及修改任何最终规则制定程序以建立故障报告的标准（依据FD&C法案第519节（a）（1）（B）（ii）（即21 USC 360i（a）（1）（B）（ii））），从而根据需要确保本指南的建议与最终规定一致。

### 哪些制造商被视为需要遵守MDR法规的报告要求？

“制造商”指的是通过化学、物理、生物或其他程序生产、制备、传递、混合、装配或加工某种器械的任何人【21 CFR 803.3】。该术语包括满足以下条件的任何个人：

- 对器械进行重新包装，或以其他方式变更器械的容器、包装材料或标签，以便促进器械从原始生产地点的分销；

- 为第二方生产的器械创立规范，以便创立规范的人对器械进行后续分销；或者

- 生产属于医疗器械并满足以下条件的部件或附件：（1）做好了使用的准备，预期用于商业流通并且预期按原样使用，或者（2）由获得许可的从业者或其他合格的人加工，以便满足特定患者的需求。

在美国合法上市的医疗器械的制造商，包括向美国出口器械的外国制造商，应遵守MDR法规并且必须提交规定的报告。未在美国获得许可或批准但向外国出口医疗器械的美国制造商也应遵守MDR法规。未能提交规定的报告属于被禁止的行为【FD&C法案第301节（q），即21 USC 331（q）】（然而，在某些情况下，FDA通常不打算对按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定出口的器械实施MDR报告要求，具体见本指南第4.11.1节）。

对一次性器械进行再加工以供人类再次使用的任何人将变为器械的制造商，并且应遵守适用于原始制造商的所有要求，包括MDR法规的要求【69 FR 7490】。

### 我何时能够“意识到”已经发生了MDR可报告事件？

作为制造商，当发生以下情况时，您将被视为已经“意识到”一个事件【21 CFR 803.3】：

- 您的任何员工意识到了合理地表明发生了需要在我们已经向您请求的30日报告或5日报告中报告的事件的信息；或者

- 对承担监管、科学或技术责任的人（包括顾问或承包商）或者责任与不良事件的收集和报告有关的人负有管理或监督责任的任何您的员工从任何信息（包括任何趋势分析）中意识到发生了MDR可报告事件，进而有必要采取补救措施以防对公共健康造成实质损害的不合理风险。在此情况下，您必须在您意识到此类情况之日起5个工作日内提交报告。

您的MDR程序应确定为您或代表您工作的承包商或顾问的角色和责任，以便审查和处理投诉。

请注意：质量体系（QS）法规要求您安排正式指定的单位接受、审查和评价投诉【21 CFR 820.198（a）】。需要遵守QS法规的制造商应要求其所有员工及时将与器械有关的投诉转寄给该单位（另见本指南第2.10节、第2.11节、第2.12节和第3.1节）。应按照21 CFR 803.3（o）的规定评价投诉以确定其是否反映了一个可报告的事件。

### “合理地表明”MDR可报告事件已经发生的“信息”有哪些？

此类信息应指使您得出合理的结论的任何信息，包括专业、科学或医学事实、观察结果或意见，该结论即是器械已经造成或者可能已经造成或促成了一个MDR可报告事件【21 CFR 803.20（c）】。有关没有必要像我们报告的不良事件的指南，见本指南第2.16节。

### “造成或促成”死亡或严重伤害意味着什么？

这意味着已经或者可能已经发生了可归因于医疗器械的死亡或严重伤害，或者医疗器械已经或者可能已经构成了死亡或严重伤害的一个因素，包括由以下原因造成的事件【21 CFR 803.3】：

- 失效；

- 故障；

- 不适当或不充分的设计；

- 生产；

- 标记；或者

- 用户错误。

### 什么是器械的“用户错误”，为什么您想要知道涉及用户错误的事件？

我们认为器械“用户错误”（或“使用错误”）指的是由使用器械的人造成的与器械有关的错误或过失。错误可能是MDR可报告事件的唯一原因，或者仅仅是一个促成因素。此类错误通常反映了器械标签、用户界面、或者器械设计其他方面的问题。因此，FDA认为此类事件应按照与器械造成或促成的其他不良事件相同的方式报告。这一点对于非健康护理机构中使用的器械尤为重要。如果您确定事件是由用户错误单独引起的，不涉及其他的性能问题，并且未发生与器械有关的死亡或严重伤害，则不要求您提交MDR报告，但您应在您的投诉档案中保存支持信息。

### 我必须使用什么形式提交MDR可报告事件？

您的提交材料必须使用经FDA批准的、与表3500A等效的电子形式【21 CFR 803.11和803.14】。我们已经确定强制性不良事件和可报告的故障事件报告为必须通过电子形式提交的文件类型。4按照【21 CFR 803.12（a）】和【21 CFR 803.20】的规定，您必须以电子格式向FDA提交独立不良事件的报告，除非根据【21 CFR 803.19】的规定获得了豁免授权。（关于MDR事件电子提交的信息另见本指南第2.31节）。

### 我的报告中必须包含哪些信息？

您的报告必须包含21 CFR 803.52要求的、您已知或合理已知的所有信息。我们认为您合理已知的信息包括任何以下信息【21 CFR 803.50（b）】：

    - 通过联系使用机构、进口商或其他初始报告人可以获得的信息；

________________________

- CDRH于2008年5月8日发布的通知贴在FDA-1992-S-0039-0054.第11部分的文档中。

  - 您拥有的信息；或者

  - 您可以通过分析、试验或其他器械评价获得的信息。

完成表3500A的指示，以及有关表格特定部分使用的代码的信息可通过以下链接获得：

完成表3500A的指示：http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/HowToReport/DownloadForms/UCM 387002.pdf.

当前的事件问题代码层级机构的信息：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequire ments/ReportingAdverseEvents/EventProblemCodes/ucm134751.htm.

电子报告的指示：电子医疗器械报告（eMDR）-主页

### 我能否在同一份报告中包含多个器械？

尽管使用机构可以提交涉及多个可疑器械的不良事件报告，但制造商应为MDR可报告事件涉及的每个器械提交单独的报告。5例如，如果您从使用机构收到了报告，报告指出多种您的器械可能已经促成了一个MDR可报告事件，并且您不能确定哪种器械真正地造成或促成该事件或者哪个器械发生故障，则您应为事件可能涉及的每个器械提交单独的报告。

### 您认为什么是与器械有关的投诉，我是否必须评价此类投诉？

在本指南文件中，我们建议您使用QS法规中的投诉定义，其将投诉定义为：

在器械发布用于销售后，宣称存在与器械的同一性、质量、耐用性、可靠性、安全性、有效性或性能有关的任何书面、电子或口头通信【21 CFR 820.3（b）】。

要求您审查并评价所有与器械有关的投诉，以便确定投诉是否代表了MDR可报告事件【21 CFR 803.18（e）and 820.198】。

### 与器械有关的投诉的来源有哪些？

________________________

- 参见http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/HowToReport/DownloadForms/UCM387002.pdf。

您可能从很多不同来源收到投诉信息，包括电话或其他口头交流、传真发送、书面通信、电子邮件通知、销售代表报告、服务代表报告、科学论文（文献）、内部分析和法律文件。您可能从使用机构、进口商或自愿报告人处直接收到报告。我们还可能向您发送一份通信，例如一份使用机构或自愿报告。

FDA认为制造商有责任告知所有员工，包括营销、销售、工程、生产、监管、法律、安装和服务人员，以便立即将不良事件的信息转发给这些机构指定的适当人员以提交MDR报告。因此，FDA通常认为当任何员工意识到不良事件时，制造商应也意识到了该不良事件（FDA预计能够意识到不良事件（需要立即采取“补救措施”以防发生对公众造成实质伤害的风险）的具体员工的信息见本指南第2.20节）。应对员工进行培训以便其能够适当地识别、收集以及向您正式指定的投诉处理单位报告投诉【与投诉档案有关的要求见21 CFR 820.198（a）】。

使用机构和进口商具有特定的强制报告要求【例如，21 CFR 803.10、803.11、803.20、803.30和803.40】。如果使用机构通知您发生了死亡或严重伤害事件，并且未提交完成的表3500A，我们建议您提醒使用机构在其意识到可报告的事件之日起10个工作日内履行其这样做的义务。如果报告涉及死亡事件，使用机构还必须向我们发送报告。

如果使用机构或进口商使用了表3500A向您报告关于可报告的事件的信息，您可以在该表格中添加您的制造商信息，然后将其提交给FDA（一旦您确定您同意使用机构，即事件是可报告的）。如果使用机构或进口商未使用表3500A向您报告关于MDR下可报告的不良事件的信息，您需要提供3500A（或等效的电子形式）中所有适当部分的信息。

如果报告机构没有强制报告义务，您还可能收到自愿药品监视表3500或药品监视消费者自愿报告表3500B等形式的不良事件信息（例如使用机构报告故障，或者医生和消费者报告死亡、严重伤害或故障）。

如果投诉信息需要进一步调查以确定事件是否为MDR可报告事件，则您应执行调查以收集足够的证据支持您的决定，即提交或不提交MDR报告。调查活动应及时完成。一旦您确定事件为MDR可报告事件，您必须在规定的时间内向我们提交报告【参考21 CFR 803.10、803.11、803.20、803.50和803.52】。您必须在30个日历日或5个工作日内向我们提交报告，以适用的时间范围为准【见21 CFR 803.10、803.20、803.50和803.53】。

### 当报告的来源未知时，我应对自愿报告的调查承担怎样的责任？

您将需要评价投诉中的可用信息以确定其是否反映了MDR可报告事件【21 CFR 820.198（a）和803.18】。如果来源可以确定，您的评价必须包含您拥有的信息或者您合理可用的信息，例如您通过联系与不良事件有关的使用机构、进口商或其他初始报告人可以获得的信息【21 CFR 803.50】。此类信息将包含自愿报告中提供的信息以及您对器械的了解【21 CFR 803.18；另见 21 CFR 803.17、803.50（b）和820.198】。您对有关事件是否为MDR可报告事件的决定应基于您的评价结果。

### 什么是“严重伤害”？

对于可报告为严重伤害的事件，该伤害必须满足21 CFR 803.3中的“严重伤害”定义。“严重伤害”指的是满足以下条件的一种伤害或疾病【21 CFR 803.3】：6

- 威胁生命的；

- 导致永久身体功能损伤或永久身体结构损害；或者

- 为排除永久身体功能损伤或永久身体结构损害必须进行医疗或手术干预。

“永久”的含义是对身体结构或功能造成的不可逆的损伤或伤害，不包括微不足道的损伤或伤害【21 CFR 803.3】。请注意，并非所有的化妆品伤害都被视为微不足道的。7此外，威胁生命的伤害满足严重伤害的定义，无论威胁是否是“暂时的”。8

应注意的是，造成或促成严重伤害的器械并不一定发生故障。即使器械正常工作，其仍有可能造成或促成死亡或严重伤害（关于造成或促成的更多讨论见本指南第2.5节）。

________________________

- 一家法院同意：“尽管某些此类结果可能被视为临床上无关紧要的，与干预手段结合时这些结果可能被视为严重伤害，例如使用抗生素或其他药物、外植体、重建、清创术或翻修手术）”。TMJ Implants, Inc.与美国卫生及公共服务部，584 F.3d 1290，1301（2009年第10份通告）。

7 见FDA对医疗器械的第18条意见的意见；医疗使用机构和制造商的报告、认证和注册；最终规则，60《联邦公报》63578，63586（1995年12月11日）。

8另见63587。

### 什么是故障，何时必须报告故障？

“故障”应指器械未能满足其性能规格或未能按照预期发挥作用【21 CFR 803.3】。性能规格包括器械标签中提出的所有要求。

您不需要评估故障再次发生的可能性。我们假设故障一旦发生就会再次发生。在1995年MDR的最终规则的序文中，9我们规定只要任何以下情况是真实的，则相关故障是可报告的：

    - 因故障的再次发生引起死亡或严重伤害的概率并不是极低的；

    - 故障的后果会对器械造成灾难性的影响，进而可能导致死亡或严重伤害；

    - 故障导致器械不能发挥其基本功能，并且降低了器械的治疗、监控或诊断效果，进而可能造成或促成死亡或严重伤害或者法规规定的其他严重的不良器械体验。（器械的基本功能不仅指器械的标示用途，还指医学实践广泛规定的任何用途）；

    - 故障涉及：

      - 长期植入物，或者

      - 被视为支持生命的或维持生命的（并由此对维持人类生命至关重要的）器械；或者

- 按照FD&C法案第518节或第519节（g）的规定10，因器械或其他类似器械的故障，制造商采取或者将被要求采取适当措施（见下文“类似器械”的解释，以及本指南第2.21节中关于“补救措施”的解释）。

尽管某些人可能认为上述第四条标准表明只要发生长期植入物故障，该事件就是可报告的，但这并不是我们的意图。长期植入物的故障只有在再次发生时可能造成或促成死亡或严重伤害时才是可报告的。

________________________

- 参见id. 63585.

- 序文引用的是第519节（f），但由于FD&C法案的修正，目前适当的章节名称为第519节（g）。

再次发生时不太可能造成或促成死亡或严重伤害的故障不需要报告。

如果故障再次发生时可能造成或促成死亡或严重伤害，则我们将该故障视为MDR可报告事件，即使其已经或能够在例行保养或器械维护过程中纠正。此类故障可以被纠正的事实不会更改器械未能满足其性能规格或未能按照预期发挥作用的事实。

如果两种器械的以下内容相同，则我们一般将一种器械视为与另一种器械“类似”：

  - 器械安全性和有效性有关的基本涉及和性能特征；以及

- 预期用途和功能；以及

- 器械分类和产品代码。

仅在与安全性或有效性无关的微小特征上有区别的器械可以视为类似器械。我们建议用于确定器械是否为类似器械的其他因素包括：品牌名称、普通名称，以及该器械是否在相同的上市前通知510（k）（见21 CFR第807部分）或相同的上市前批准（PMA）申请号下（见21 CFR第814部分）引入了商业流通。

### 我如何决定故障是否“可能”造成或促成了死亡或严重伤害？

可报告的故障指的是合理地表明制造商的一种已上市的器械“可能”造成或促成死亡或严重伤害的故障（当再次发生时），即使制造商尚未收到故障已经造成或促成死亡或严重伤害的信息。我们在本指南第2.14节说明了我们认为可报告的特定故障。

对于本指南第2.14节未说明的故障，一旦该故障已经造成或促成了死亡或严重伤害，则假定该故障再次发生时也“可能”造成或促成死亡或严重伤害。因此，一旦故障造成或促成了死亡或严重伤害，您有义务提交MDR用于该故障的额外报告。

您应调查此类故障的所有额外投诉并进行随访，以便确定是否已经发生了可归因于相同故障的任何进一步的死亡或严重伤害。按照MDR和QS法规的要求，必须保存投诉的调查记录作为您的MDR档案的一部分【21 CFR 803.18和820.198】。

1997年发布的制造商MDR指南规定，一旦故障已经造成或促成了死亡或严重伤害，应建立该故障可能造成或促成死亡或严重伤害的假设。除非故障在两年内未再造成或促成任何死亡或严重伤害，或者制造商可以通过有效的数据证明因故障引起另一个死亡或严重伤害事件的概率极低，否则该假设将维持有效。

我们仍然建议一家公司开发针对器械和故障的有效数据或信息，以便支持故障再次发生时不再有可能造成或促成可报告的死亡或严重伤害的结论。

FDA建议您向FDA提交一份通知，其中总结相关数据以及您决定在两年结束时停止报告的依据。在特定的情况下，FDA可以在收到通知后30个日历日内请求关于公司决定的附加信息。您签发的通知应以您的公司为抬头，并包含您上一次提交给我们的故障MDR的制造商报告编号。关于邮寄的说明，请参考本指南第2.27节。

或者，如果您的数据分析支持您的结论，即故障未造成或促成进一步的死亡或严重伤害，并且因故障引起另一个死亡或严重伤害事件的概率极低，则您可以按照21 CFR 803.19（d）的规定请求豁免，以便在到达两年之前提前停止报告。您的豁免请求应包含器械特征、故障发生率以及保证调查投诉以支持停止报告决定的依据等信息。关于豁免请求的更多信息，请参考本指南第2.27节。在此情况下，您的公司应继续报告直至FDA回应并授予豁免请求。

### 2.16 	涉及可能的MDR可报告事件的投诉不需要报告的情况有哪些？

您必须调查所有不良事件投诉【21 CFR 803.17、803.18和820.198】。然而，在以下情况下，不要求您提交MDR报告：

    - 您拥有的信息使一个有资格的人能够做出医学判断，以便合理地得出结论，即您的器械并未造成或促成死亡或严重伤害，或者故障再次发生时不太可能造成或促成死亡或严重伤害。有资格做出医学判断的人包括医生、护士、风险经理和生物医学工程师。您必须在您的MDR事件档案中保存有资格的人做出报告决定使用的信息【21 CFR 803.20（c）（2）】。您的不提交MDR的决定应由足够的文件支持，以便证明您的决定的合理性。【21 CFR 820.198和803.18】

您确定您收到的信息是错误的，即所谓的与器械有关的不良事件并未发生【21 CFR 803.22（b）（1）】。

    - 您确定您不生产相关器械【21 CFR 803.22（b）（2）】。

    - 您从多个来源了解到与相同的患者和相同的事件有关的信息【21 CFR 803.22（a）】。首次报告某个事件时需要提交报告，而来自其他来源的信息则可能要求就最初的MDR报告提交补充报告。

您应将错误投诉以及您确定某一事件不是MDR可报告事件的结论的文件保存在您的MDR档案中两年（从事件发生之日起）或者与器械的预期寿命相同的时间，以更长者为准。本指南第3.2节解释了术语“预期寿命”的含义【见21 CFR 803.18（c）、803.20（c）（2）和803.22（b）（1）】。此外，任何错误地发送给您的可报告事件的信息（该器械是由另一家制造商生产的）也必须发送给我们，并附信解释您并未生产有问题的器械【21 CFR 803.22（b）（2）】。

### 如果我是一个合同制造商，我何时需要获得报告的豁免？

MDR法规（21 CFR 803.3）对“制造商”的定义包括为第二方生产的器械创立规范的公司，以便创立规范的人对器械进行后续分销。不负责分销或销售其为规范制定者生产的器械的合同制造商没有21 CFR 803.50下的MDR报告义务，并且不需要豁免。然而，如果合同制造商（公司甲）负责分销或销售其为规范制定者（公司乙）生产的器械，则二者均需承担MDR报告义务。

如果公司甲和公司乙决定仅由其中一方提交器械报告，则寻求豁免的公司必须像我们提交请求以便按照21 CFR 803.19（b）的规定申请豁免。我们建议两家公司提交一份共同的请求，其中指明哪家公司将提交报告。本指南第2.26节说明了报告豁免的规定。本指南第2.27节规定了向我们提交豁免请求的说明。豁免请求应提供双方就涉及器械的事件的MDR报告达成的任何约定的说明。两家公司应在各自的MDR程序中维持此类约定的文件记录。此类约定并不会免除制造商遵守FDA授予的任何豁免、变更或报告替代方案，或者任何其他适用的要求的责任。

两家公司均应维持关于事件的信息，包括关于事件的根本原因和纠正的信息。该类型豁免的附加条件将在我们对您的请求的书面回复中详细说明。

我们可能会对此类豁免的批准施加条件，即请求免除报告义务的公司必须同意负责确保规定的报告将真正地提交给FDA。如果指定公司甲提交MDR报告，但其未能这样做，则我们会将此类未能报告的行为视为撤销公司乙的报告豁免的充分依据。如果撤销了豁免，按照所有适用的MDR要求，公司甲和公司乙将被要求报告MDR可报告事件。

### MDR法规要求的报告类型有哪些？

要求您提交三种类型的MDR报告。必须在规定的时间范围内提交每种类型的报告。这三种类型的报告分别为：

1、30日（初始）报告【21 CFR 803.10（c）、803.20和803.50】。

2、5日报告【21 CFR 803.10（c）、803.20和803.53】。

3、补充报告【21 CFR 803.10（c）和803.56】。

### 30日报告是什么？

“30日报告”是在您意识到一个可报告的与器械有关的死亡或严重伤害事件或者可报告的故障之日起30个日历日内必须提交的初始MDR报告【21 CFR 803.10（c）、803.20和803.50】。本指南第2.7节所述提交报告。您通常需要为MDR可报告事件提交30日报告，但在特定情况下，您可能被要求提交5日报告，如本指南第2.20节所述。

您的初始报告中必须提供的信息包括：

    - 患者信息【21 CFR 803.52（a）】；

    - 关于不良事件或器械问题的信息【21 CFR 803.52（b）】；

    - 器械信息【21 CFR 803.52（c）】；

    - 初始报告人信息【21 CFR 803.52（d）】；

    - 报告信息，包括制造商的联系方式以及报告来源、日期、类型和编号【21 CFR 803.52（e）】；以及

      - 关于器械和事件的其他信息【器械制造商信息，21 CFR 803.52（f）】。

### 5日报告是什么？

“5日报告”（五日报告）是在您意识到一个MDR可报告事件之日起五个工作日内必须提交给我们的报告，该事件：

    - 有必要采取补救措施以防对公共健康造成实质损害的不合理风险（本指南第2.21节说明了补救措施）；或者

    - 我们已经就此书面请求提交5日报告【21 CFR 803.10（c）、803.20、803.53】.

如上文第一条所述，我们为需要采取补救措施的事件的报告考虑了五天的时间范围，起始日期为对承担监管、科学或技术责任的人或者责任与不良事件的收集和报告有关的人负有管理或监督责任的员工“意识到”该事件发生之日【21 CFR 803.3】。我们并不预计非技术人员等员工能够确认需要采取补救措施以防对公众造成实质损害风险的不良事件。11

然而，当您收到我们的5日报告书面请求时，您必须在任何员工意识到事件发生之日起5个工作日内提交适用的报告【21 CFR 803.10（c）、803.20和803.53】。

### “补救措施”是什么，可报告给FDA的、与“补救措施”有关的所有不良事件是否都需要提交5日报告？

按照MDR法规的规定，“补救措施”指的是对防止MDR可报告事件再次发生有必要的任何措施，器械的例行维护或维修除外【21 CFR 803.3】。FDA并不认为仅为纠正MDR可报告事件涉及的一种器械而采取的措施为补救措施。

有必要采取补救措施的决定可以基于任何信息，包括一个或多个MDR可报告事件的发生或者内部分析（例如趋势分析），并且需要使用适当的统计或其他可接受的方法【21 CFR 803.53（a）】。并非所有需要采取补救措施的MDR可报告事件都需要以5日报告的形式提交。只有需要采取补救措施以防对公共健康造成实质损害的不合理风险的事件，或者FDA请求此类报告的事件必须以5日报告的形式提交【21 CFR 803.53】。当不需要采取补救措施解决对公共健康造成实质损害的不合理风险时【21 CFR 803.50】，可报告的不良事件应以30日报告（而非5日报告）的形式提交。

________________________

11 见60《联邦公报》第63581-63582页。

如果贵公司启动了补救措施以响应一个不良事件，而FDA认为应执行一级召回，因为“使用或接触”器械“合理地可能造成严重的不良健康后果或死亡”，则贵公司必须在决定启动补救措施后5个工作日内提交不良事件的MDR报告，因为这是一种防止对公共健康造成损害的不合理风险的补救措施【21 CFR 7.3（m）、803.53】。

如果贵公司已经提交了事件的初始MDR报告，但之后决定采取补救措施以解决报告的器械问题，则贵公司必须提交补充MDR报告并在其中确定为应对报告的问题采取的补救措施【21 CFR 803.10（c）（3）、803.56】。

一旦您决定启动补救措施以防止对公共健康造成实质损害的不合理风险，并且已经提交了事件的5日报告并由此导致贵公司意识到了该补救措施的需要，则与该特定的补救措施有关的任何后续的额外可报告事件（即并未引起新补救措施的事件）应以30日报告的形式提交。

补救措施豁免（RAE）指南文件【RAE指南】列出了FDA按照21 CFR 803.19的规定考虑授予报告要求豁免的标准。

提醒您，如果为降低器械对健康造成的风险或者为补救可能产生健康风险的器械造成的违反FD&C法案的事件而启动了纠正或排除措施，除非已经向FDA报告，否则应在启动此类纠正或排除措施后10个工作日内向适当的FDA地区办公室报告，并且此类报告中必须包含21 CFR 806.10规定的信息。

### 补充报告是什么，何时需要编制此类报告？

“补充”或“随访报告”是您获得了21 CFR 803.50规定的信息（并且在您提交初始的30日或5日报告时，这些信息您尚不知道或者不可用）时提交的报告【21 CFR 21 CFR 803.56】。当新的事实提示您修改或补充原始MDR或任何之前的补充报告中包含的任何信息或结论时，我们认为需要提交补充报告。

补充信息必须在收到信息后一个月（30个日历日）内提交【21 CFR 803.56】。补充报告必须以电子形式发送，即使原始报告是以纸质提交的（MDR事件的电子报告的信息见本指南第2.31节）。

您必须仅在相应格式的报告（交叉引用之前的报告）的适当部分中包含新的、变更的或纠正的信息【21 CFR 803.56（c）】。在您的报告中，您还必须【21 CFR 803.56】：

    - 指出您的提交材料作为其“补充”或“随访”报告的已提交的报告；以及

    - 列出您通过补充信息更新的报告的适当的识别号（即初始MDR的制造商报告编号）。

附加要求见21 CFR 803.52。如果在您提交初始MDR时您已经知道或可以获得此类信息，您本不会被要求报告此类信息，则您不需要为此类新信息提交补充报告。

您必须在您的MDR档案中维持所有的补充报告【21 CFR 803.18】。如果您决定不在补充报告中提交任何新信息，您还必须在您的档案中记录这些信息【21 CFR 803.18】。

### 为了获得关于MDR可报告事件的附加信息或之前未知的信息，我必须付出怎样的努力？

为获得附加信息所需的工作量在很大程度上取决于报告的事件的性质和严重性。MDR的随访调查应涉及获得信息的“有诚意的努力”，而不应仅关注获得此类信息的尝试的次数。

获得附加信息的“有诚意的努力”应包含至少一份书面信息请求（包括电子邮件）。您的MDR档案应包含每次尝试获取信息的记录以及报告人的回复的性质【见21 CFR 803.50（b）（3）和803.18（e）】。您应努力获得有关患者结果的正确和完整的信息。如果您收到了器械故障报告，您应确定是否涉及患者；如果是，器械对患者造成了什么情况。如果患者死亡或受到了严重伤害，则您的初始报告必须反映相关事实【21 CFR 803.52（b）】。如果您的初始报告与故障有关并且您了解到患者死亡或受到严重伤害，则您的补充报告应将事件类型更改为死亡或严重伤害（视情况而定）【21 CFR 803.52（f）（1）】。

我们将对所有此类信息进行审查以确定您是否在跟进和获得请求的信息上付出了“有诚意的努力”【21 CFR 803.18（b）（2）】。

### 对于我已经提交了MDR报告的事件，您什么时候会请求附加信息？

当我们确定为保护公共健康需要附加或澄清信息时，我们可能会请求您提交附加信息【21 CFR 803.15】。在这些情况下，我们将书面通知您需要的附加信息。我们提出的任何请求将声明请求信息的原因或目的，规定提交信息的日期，并明确地关联请求与报告的事件。我们将以书面形式确认所有附加信息的口头请求，包括电子邮件【21 CFR 803.15】。

附加信息的请求函将详细说明如何回复，并且可能提供用于回复的电子邮箱地址。

### 报告是否必须使用英语？

是，所有书面或电子MDR报告，包括任何补充报告或请求的附加信息等，必须为英语【21 CFR 803.13（a）】。

### MDR法规是否规定了任何报告豁免、变更或替代报告形式？

法规明确地豁免了以下三种类型的个人或机构【21 CFR 803.19（a）】：

    - 规定或使用预期用于人类的器械的获许可的执业医师，以及生产或进口器械以单独用于诊断和治疗与其拥有“医患”关系的人的获许可的执业医师；

- 生产预期用于人类的器械的人，并且此类器械仅供此人用于研究或教学目的（非销售），包括需要遵守研究器械豁免（IDE）法规（21 CFR第812部分）下替代报告要求的任何人——该法规要求报告所有不良器械影响；以及

- 牙科或光学实验室。

法规还允许您就MDR法规的某些或全部要求提交豁免、变更或替代报告形式的书面请求【21 CFR 803.19（b）和（c）】。我们将审查您的请求并提供书面回复以授予或拒绝前部会部分的此类请求。即使未经请求，我们也可以自行决定授予豁免、变更或替代报告形式，并且强加其他报告要求以确保保护公共健康【21 CFR 803.19（c）】。我们可以书面撤销或修改经书面请求后授予的任何豁免、变更或替代报告形式，条件是我们确定此类撤销或修改对保护公共健康有必要【21 CFR 803.19（d）】。

已经发布了若干变更形式，其中包括提供制造商报告编号的替代方案（见本指南第2.28节）。报告的替代形式还可能允许对报告提交材料的时间进行修改，并且可能授权减少21 CFR第803部分要求的数据元素。例如，一家公司可能请求与其在意识到事件后30个日历日内报告每个事件的所有规定的信息，不如每季度、每半年或每年提交一次报告，并在报告中仅包含MDR法规要求的一部分数据。

您必须提交要求的任何报告或信息，并遵守我们在回复函中规定的任何条件。我们在回复中强加的条件将替代或取代MDR法规下适用的报告要求，直至此类条件被撤销或修改【21 CFR 803.19（e）】。

### 豁免、变更或替代报告形式的请求中应包含哪些信息，应将请求发送至何处？

豁免以及如何请求豁免的要求见21 CFR 803.19（b）。我们已经发布了关于豁免的特定指南文件，例如替代总结报告（ASR）和补救措施豁免（RAE）的指南文件（见本指南第2.28节），其中包含您如何请求特定豁免的具体说明。对于其他的豁免请求，您应提供以下信息（如果适用）：

- 公司标识，包括报告场所的注册号，以及联系人的姓名、地址和电话号码；

- 请求的豁免类型。举例来说：

  - 完全豁免MDR要求，或者

  - 请求指定制造商/进口商（见本指南第2.32节）或规范制定者/合同制造商（见本指南第2.17节）的授权报告人，如果两家机构都需要报告；

- 涉及的事件类型（例如，严重伤害或故障）；

- 器械标识，例如品牌名称、型号或目录号以及产品分类代码；

- 您希望我们考虑授予豁免或替代报告的特定类型的器械问题或不良事件的说明；

- 请求的依据，包括您认为FDA不需要接收21 CFR 803.52规定的有关受影响事件信息的理由；以及

- 受该豁免影响的每年提交的MDR报告的预期数量。

您的书面请求应以您的公司为抬头，并具有请求人的原始签名。如果您有任何疑问或需要帮助，请拨打我们的MDR政策分部，电话号码为（301）796-6670。

您可以将书面请求邮寄至：

马里兰州银泉市

新罕布什尔大道10903号

66栋3217室，邮编20993-0002

器械和放射健康中心

监督和生物统计办公室

上市后监督部

MDR政策分部

或者，您可以通过电子邮件发送一份PDF版的经您签署的请求函，邮箱地址为：

MDRPolicy@fda.hhs.gov

### 您是否已经出版了任何说明您发布的豁免、变更或替代报告形式的指南文件，如果是，我获得此类信息的途径有哪些？

是，我们已经发布了以下指南文件：

    - 医疗器械报告——替代总结报告（ASR）计划。

    - 医疗器械报告——补救措施豁免；FDA和行业指南【RAE指南文件】。

    - 针刺——使用机构、制造商和进口商的医疗器械报告指南【针刺】。

    - 1号MDR 指南文件——IOL——E1996004【IOL豁免】。

    - 制造商报告编号格式的变更（变更编号1-4）——【报告编号变更】。

    - 制造商报告编号格式的变更——5号【报告编号变更5】。

    - 行业、使用机构和FDA工作人员指南：关于eMDR——电子医疗器械报告的问答。

    - 行业和FDA工作人员指南：制造商的医疗器械报告。

### 我的MDR报告应发送到哪里？

按照21 CFR803.12（a）和803.20的规定，来自制造商的所有MDR报告必须以电子格式提交给FDA，除非已经根据21 CFR §803.19的规定授予了豁免。（关于电子提交材料的更多信息见本指南第2.31节。）

### 我需要向谁报告公共健康突发事件？

如果您认为发生了公共健康突发事件，您可以联系：FDA的危机管理办公室应急指挥中心，可拨打24小时电话：301-796- 8240，或者免费电话：866-300-4374。电话联系后，您应将相关情况以电子邮件的方式发送至emergency.operations@fda.hhs.gov，或者传真至301-847-8543【21 CFR 803.12（c）】。

如果您以电话、电子邮件或传真的形式报告了一个突发事件，并且该突发事件涉及一个MDR可报告事件，则您仍需向FDA发送电子格式的报告（关于电子提交材料的更多信息见本指南第2.31节）。

### 我可以在哪儿找到关于编制电子MDR的更详细的信息？

关于如何编制电子提交材料的信息可通过以下途径获得：CDRH：电子医疗器械报告（eMDR）——主页和FDA电子提交材料网关。

### 我是一个外国制造商。将我的器械进口至美国的公司能否提交同时满足制造商和进口商报告要求的MDR报告？此类请求需要采用怎样的过程？

按照MDR法规的规定，要求进口商在其独立不良事件报告中包含以下信息：表3500A的A、B、D、E和F条【21 CFR 803.42】。进口商必须向我们提交死亡和严重伤害报告（同时抄送制造商），并向制造商提交故障报告【21 CFR 803.40】。

除表3500A的A、B、D和E条外，还要求制造商（包括外国制造商）提交G和H条的信息【21 CFR 803.52】。制造商必须向我们提交死亡、严重伤害和故障的报告【21 CFR 803.50】。

如果外国制造商和进口商决定，它们希望由进口商提交与产品（二者对该产品均负有MDR义务）有关的不良事件报告，则外国制造商必须向我们提交免除21 CFR 803.19（b）规定的提交报告的请求。然而，我们建议进口商和外国制造商向我们提交一份提交豁免的共同请求，其中指明由进口商提交报告。该请求还应指明，进口商是否会向我们提交故障报告以及死亡和严重伤害报告，进口商是否会提交在美国之外发生的可报告的不良事件以及美国的事件的报告。我们将在授予豁免的信函中告知公司其必须满足的特殊报告要求（报告豁免请求的说明见本指南第2.27节）。之后，预计进口商可以提交21 CFR 803.42和21 CFR 803.52规定的、同时满足进口商和制造商义务的信息。

如果进口商提交MDR，外国制造商仍需承担确保进口商按照所有适用的MDR要求提交MDR报告的责任。我们会将此类未能报告的行为视为撤销制造商的报告豁免的充分依据。进口商和外国制造商之间的关系，以及如何处理MDR报告义务应在每家公司的MDR报告程序中说明。请注意，当公司的一部分意识到MDR可报告事件时，对器械负责的公司的每一部分均应被视为意识到了该事件，并且开始计算报告时间。MDR报告程序应说明及时向FDA发送MDR报告。

## 书面程序、记录保存和公开披露

### 制定、维持和实施书面MDR程序时我需要遵守哪些要求？

要求您制定、维持和实施书面MDR程序【21 CFR 803.17】。您的程序必须包含规定以下内容的内部制度【21 CFR 803.17（a）】：

    - 及时有效地识别、沟通和评价需要遵守MDR要求的事件，包括与器械有关的投诉；12

    - 用于确定事件是否为MDR可报告事件的标准化审查过程或程序（基于MDR法规）；以及

    - 及时向我们发送完整的报告。

________________________

- QS法规要求由正式指定的单位调查投诉【21 CFR 820.198】。制造商必须按照21 CFR 820.198中的投诉档案要求评价需要遵守MDR要求的事件【21 CFR 803.18（e）】。

您的程序还必须包含以下内容的文件编制和记录保存要求【21 CFR 803.17（b）】：

  - 为确定事件是否可报告而评价的信息；

  - 提交给我们的所有医疗器械报告和信息；

  - 为编制年度报告提交材料而评价的任何信息13；

  - 确保获得信息以便于我们进行及时的随访和检查的制度。

您的书面MDR程序应建立覆盖所有MDR法规要求的政策和程序。我们建议您将此类内容保存为单独的文件。如果您将它们与其他程序合并（例如投诉处理或警惕报告），则MDR部分应位于单独的章节中。您的程序必须说明您如何执行可报告事件的调查【21 CFR 803.17（a）（2）】。例如，在关闭调查前，您可能需要多次尝试（通过电话、传真或信函）联系报告人以获得关于事件的信息。我们预计您需要付出有诚意的努力以获得附加信息，包括（在必要时）信息的书面请求（我们认为构成有诚意的努力的更多信息见本指南第2.23节）。

### 建立和维持MDR档案和记录时我需要遵守哪些要求？

要求您以书面或电子形式建立并维持完整的MDR档案，并且应将其显著地标识为“MDR档案”以便能够轻松地找到这些档案【21 CFR 803.18】。您的MDR档案可以保存为QS法规要求的投诉档案的一部分。在您按照有关器械投诉调查的QS法规21 CFR 820.198的规定对事件或投诉进行评价之前，我们不会认定您提交的MDR报告符合MDR法规的要求【21 CFR 803.18（e）】。投诉档案中必须包含此类调查的记录【21 CFR 803.18（e）】。

您的档案应包含获得信息的每一次尝试的记录，以及报告人回复的性质。如果无法获得MDR信息，您必须记录您不能获得规定的MDR信息的原因解释【21 CFR 803.17、21 CFR 803.18和21 CFR 803.50（b）（3）】。此类信息应证明您为追踪和获得相关规定的信息进行了合理的尝试。

________________________

- 21 CFR 803.33对使用机构要求了年度报告。

MDR档案应从事件发生之日起保存两年时间，或者与器械的预期寿命相同的时间，以更长者为准【见21 CFR 803.18（c）】，即使确定事件不可报告的或者您已经停止了器械的生产或分销。

“器械的预期寿命”指的是在器械投入使用后预计能够维持其功能的时间【21 CFR 803.3】。特定的植入器械具有规定的“寿命终止”（EOL）日期。其他器械未标记EOL日期，但预计可通过维护、维修或升级等活动维持操作性。

MDR档案可能包含引用的其他信息来源，例如病历、患者档案、与诉讼有关的文件和工程报告等，并且必须包含【见21 CFR 803.18】：

  - 您拥有的信息或者与不良事件有关的信息参考（例如试验、实验室和维修记录和报告，以及调查的记录），包括用于确定事件是否可报告的审议和决策过程的所有文件记录。您还应包含做出决定的人的姓名和头衔。在适用的情况下，最终评估应指出事件的原因以及您为确保纠正或以其他方式缓解事件原因而采取的措施（如有）。

  - 21 CFR第803部分要求的所有MDR表格的副本，包括从使用机构和进口商处接收的任何表3500A的副本，以及您提交给我们和其他机构（例如进口商或经销商）的与事件有关的其他信息。此类信息应包含与事件有关的初始记录和信息的正本或副本。这些记录应包含完成您的报告所需的可用信息。记录可以是书面记录的电话、信函或传真、维修报告、从医疗保健专业人员或消费者处收到的自愿表3500、或者从使用机构和/或进口商处收到的强制表3500A。

您的事件必须按照21 CFR第820部分的适用要求进行评价。

您必须允许任何我们的获授权员工在所有合理时间获取、复制和验证21 CFR第803部分要求的记录，包括MDR事件【21 CFR 803.18（b）（2）】。

### 我的MDR报告中包含的哪些信息需要遵守公开披露要求，哪些信息不会被披露？

我们控制的任何报告，包括电话报告的记录，作为对《信息自由法案》请求的回复可能需要进行公开披露。然而，在公开披露MDR报告之前，包括您已经提交给我们的任何报告以及任何FDA的电话报告记录，我们将删除以下信息【21 CFR 803.9（b）】：

    - 构成21 CFR 20.61规定的商业秘密或机密的商业或财务信息的任何信息；

- 构成对21 CFR 20.63规定的个人隐私（也包括患者的身份）的明显未经授权的侵犯的任何个人、医学和类似信息（包括植入器械的序列号）；以及

- 自愿提交MDR报告的第三方的名称和其他识别信息。这包括医生、医疗保健专业人员或者其他医院员工。

我们将向请求报告的患者披露报告中与该患者有关的所有信息，任何商业秘密或机密的商业或财务信息除外【21 CFR 803.9（b）（2）】。

当使用机构提交的报告涉及一种您的器械时，按照MDR法规的要求，我们不会披露该机构的身份，与以下内容有关的情况除外【21 CFR 803.9（c）】：

- 引起强制执行FD&C法案第301节（q）（1）要求的行动，包括未能或拒绝提供法案第519节要求的材料或信息；

- 与报告有关的对您的通信；或者

- 向美国卫生及公共服务部的员工、司法部或美国国会正式授权的委员会和下属委员会进行的披露。

CDRH的网页上（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM）提供了我们收到的医疗器械报告的一种可公开披露的版本（位于“数据库”标题下）。

### 当我提交MDR报告时，该报告是否会被视为我承认我的器械造成或促成了报告的事件？

否，向我们提交报告或相关信息，以及我们发布此类信息并不一定表示承认您、您的员工或您的器械造成或促成了可报告的事件【21 CFR 803.16】。我们已经在FDA的公共数据库【MAUDE】（制造商和使用机构的器械经验）中包含了此类免责声明。

## 特定问题和情况

### 延迟手术

    - 多年以来，我公司已经提交了一份涉及任何手术延迟情况的MDR。请问您对这个问题的意见是什么？

事件被视为MDR可报告事件的条件是：您意识到此类事件合理地表明您的器械可能已经造成或促成了死亡或严重伤害，或者您的器械发生故障并且该器械或您上市销售的类似器械再次发生故障时可能会造成或促成死亡或严重伤害。不应仅依据延迟手术将某个事件认定为MDR可报告事件。例如，因手术团队装备了尺寸错误的器械（非贴错标签的产品）并由此需要时间为患者获得正确尺寸的器械引起的手术延迟不属于，条件是患者情况稳定且未出现不良后果。因有缺陷的产品（例如断了的缝合线）或器械的其他故障引起的手术延迟——患者情况稳定且未出现不良后果——可视为MDR可报告的故障。

您的公司应获得关于延迟和患者情况的细节，以便评价您的器械是否已经构成了死亡或严重伤害的因素。如果器械失效造成了延迟手术，并且该延迟可能已经对某个患者造成或促成了死亡或严重伤害，则该事件将是可报告的。如果您确定您的器械未造成或促成死亡或严重伤害，但您同时确定器械发生故障并且该器械或您上市销售的类似器械再次发生故障时可能会造成或促成死亡或严重伤害，则该事件仍是可报告的。

### 器械的预期寿命

    - 能否通过保修期确定器械的预期寿命？

否，保修期与预期寿命并不相同。“器械的预期寿命”指的是在器械投入使用后预计能够维持其功能的时间【21 CFR 803.3】。MDR法规不要求您确定器械的预期寿命。

### 对于预期用于定期预防性维护或某种预定的校准时间的器械，其预期寿命是一次校准、一个预防性维护周期还是产品的总寿命？

我们认为“器械的预期寿命”包括产品的总寿命，而不是校准之间的时间或预防性维护周期之间的时间（见本指南第3.2节）。

### 预期寿命的定义是否考虑了我提出的例行维护建议？

可通过假设器械接受了正常的或建议的例行维护和维修来确定器械的预期寿命。

### 我是否需要报告预期寿命小于患者寿命的植入器械（例如组织瓣膜、血管移植物）的例行移植，或者骨科植入物的例行修正？

特定的植入器械具有规定的“寿命终止”日期。如果植入物已经达到或接近确定的预期寿命，并且之后置换时也未出现与器械的置换有关的死亡或严重伤害，则相关情况不构成可报告的事件，即使涉及了外科手术。然而，如果器械造成或促成或者可能已经造成或促成了患者的死亡或严重伤害，或者器械发生故障并且制造商销售的器械和类似器械再次发生故障时可能造成或促成死亡或严重伤害，则该事件将被视为可报告的。

### 器械标签

    - 如果我的器械标签说明了与器械使用有关的风险和并发症，当发生其上列出的并发症时是否需要提交MDR？

是，如果医疗器械造成或促成死亡或严重伤害，则相关事件是可报告的，即使器械标签中说明了该并发症。21 CFR 803.3对“造成或促成”的定义包括医疗器械构成或者可能已经构成死亡或严重伤害的因素。意料中的事件或者因器械的固有特征引起的事件不免除报告的责任。14

### 4.3.2 	我的器械标签中声明了另一家制造商的部件与我的器械不兼容，同时使用两种产品将导致我的器械无法工作。因此类不兼容引起的不良事件在MDR法规下是否是可报告的？

________________________

14 参见60《联邦公报》第63582-63583页。

如果与器械有关的死亡或严重伤害已经因不兼容问题发生，则该事件为可报告的。然而，由于您的标签中明确说明了不应同时使用器械，该事件将不会报告为器械故障。FDA鼓励您通过药品监视表FDA 3500提交此类问题的自愿报告。

### 4.4 	诊断器械

- 4.4.1 	诊断器械故障间接造成的事件是否可报告？

是，我们将诊断器械故障认定为可报告事件的条件是其间接造成或促成了死亡或严重伤害或者构成了此类事件的因素，或者在故障再次发生时可能引起此类事件。15

### 4.5 	医学意见的差异

- 4.5.1 	如果对于我的器械在不良事件中的作用存在意见冲突，我是否必须提交MDR？例如，如果执行外科手术的医生不认为我的器械发生故障，但同一家机构内的另一位医疗保健专业人员认为器械确实发生了故障，是否需要提交MDR？

如果您意识到您的一种已上市器械可能发生了故障，则要求您调查有关情况并确定您获得的信息是否合理地表明器械确实发生了故障，以及故障再次发生时是否有可能造成或促成死亡或严重伤害【21 CFR 803.50】。您的调查应包含任何医学意见差异的评价。基于您在调查中考虑的所有信息，如果您确定没有发生器械故障，或者器械发生了故障但再次发生故障时不太可能造成或促成死亡或严重伤害，则您不一定需要提交报告【21 CFR 803.20（c）（2）和803.22（b）（1）】。否则，您将被要求提交关于事件的MDR报告。

### 4.6 	在不同日期涉及相同患者的事件

- 4.6.1 	对于相同的患者和器械在不同日期发生的不良事件，我应该如何报告？

________________________

15 参见60《联邦公报》第63582页。

如果患者在不同日期经历了相同器械的不良事件，并且此类事件是可报告的，在每次发生的事件应以单独的提交材料进行报告。报告应在H.10节交叉引用。

### 4.7 	豁免和时间限制

- 4.7.1 	授予的豁免的有效期是多久？

豁免通常没有时间限制；然而，我们可以书面撤销或修改任何豁免、变更或替代报告要求，条件是我们确定公共健康有必要修改会恢复为通常适用的报告要求【21 CFR 803.19（d）】。授予一项请求时将规定任何适当的条件，包括确保保护公共健康的任何其他报告要求。

### 4.8 	FDA获取电子档案/数据

- 4.8.1 	在检查过程中，我是否需要向FDA提供我的电子档案以及投诉和MDR档案的硬拷贝？

是，如果您的正式档案为电子档案或包括电子档案，则您必须允许FDA检查、审查和复制MDR事件档案记录（以人类可读的形式）（21 CFR 803.18），因为这是您选择使用的、满足您的MDR记录保存要求的形式。MDR事件档案为要求您保存的书面或电子档案【21 CFR 803.18（b）（1）-（2）】。关于电子记录的更多指南，见指南文件：“行业指南第11部分电子记录；电子签名——范围和应用”；该文件可于以下FDA网站获得：http://www.fda.gov/regulatoryinformation/guidances/ucm125067.htm。

### 4.9 	随访调查

- 4.9.1 	为了获得关于事件的信息甚至取回器械，我必须付出怎样的努力？有时候，当我拨打用户机构的电话时，甚至没人愿意与我交谈。我在关闭档案之前必须打多少次电话或写多少封信件？

MDR档案必须包含未提交或不能获得MDR法规要求的任何信息的原因解释【21 CFR 803.18（e）】。您必须执行调查并评价每个事件的原因【21 CFR 803.50（b）（3）】。如本指南第2.23节和第3.1节所述，没有规定制造商为获得信息而必须进行的尝试的次数。然而，您应证明您付出了有诚意的努力。例如，在明知对方无人接听的时间拨打使用机构的电话并不能视为有诚意的努力。此外，如果您不能通过电话获得信息，我们将合理地期望您尝试书面联系使用机构（包括电子邮件），并规定您请求的信息的回复日期。对于获得真实的器械用于分析，尽管我们不能命令使用机构将器械归还给您以用于分析，我们强烈鼓励它们这样做。16然而，您不能取回器械的事实并不意味着您不需要分析相关事件。我们认为仅仅因为没有归还器械就关闭档案是不合理的。您应执行可以帮助您分析事件的活动，例如审查其他类似事件、器械历史审查、审查适当的生产过程等（另见本指南第3.2节）。

### 4.10 	研究器械豁免（IDE）下的器械

- 4.10.1 	我是一家美国制造商，我的一种器械已经获得了在美国上市的许可或批准，并且正在经批准的IDE下进行研究。涉及已上市器械的研究用途的事件有哪些报告要求？

如果一种器械已经在美国合法上市并且正在申请研究器械豁免（IDE）【21 CFR第812部分】，按照IDE和MDR法规的规定，涉及已上市器械研究用途的任何不良事件需要报告。生产预期用于人类的器械的人，并且此类器械仅供此人用于研究目的（非销售），以及按照IDE法规的规定需要遵守替代报告要求的人将免除MDR报告要求【21 CFR 803.19（a）（2）】。然而，对于在美国合法上市同时在IDE下使用的器械，21 CFR第803部分规定的MDR可报告事件没有例外。此外，对于可能用作控制装置的已上市器械有关的“意料之外的不良器械影响”17，21 CFR第812部分下的意料之外的不良器械影响没有例外。因此，按照IDE和MDR法规的规定，特定的事件是可报告的。

### 外国事件

    - MDR法规是否适用于美国制造商合法出口到外国的器械——如果器械未获得在美国上市的许可或批准？

如果您生产的器械将按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定用于出口，您将作为制造商受到MDR法规的约束【21 CFR 803.1】。未能提交规定的报告属于被禁止的行为【FD&C法案第301节（q），21 USC 331（q）】。因此，要求按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定出口器械的制造商遵守21 CFR第803部分的要求，包括书面MDR程序【21 CFR 803.17】、MDR档案或记录【21 CFR 803.18】和MDR报告要求【21 CFR 803.10（c）】。然而，FDA通常不打算对按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定出口的器械实施MDR报告要求，特定情况除外。FDA通常拟对此类器械实施MDR报告要求的情况包括识别到一个器械问题使FDA有必要获得关于出口器械的不良事件的信息。当识别到此类器械问题时，FDA预计将通知受影响的制造商为其出口的器械提交MDR报告。

________________________

16 参见60《联邦公报》第63589页。

17 “意料之外的不良器械影响”的定义见21 CFR 812.3（s）。

### 我是一家美国制造商，我生产的器械尚未得到在美国上市的许可或批准，尽管该器械正在经批准的IDE下在美国进行研究。在此情况下，发生在美国之外的、涉及我的器械的事件按照MDR的规定是否可报告？

如果您在国内生产的器械将按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定用于出口，您将被视为制造商并由此需要遵守MDR法规的规定【21 CFR 803.1】。未能提交规定的报告属于被禁止的行为【FD&C法案第301节（q），21 USC 331（q）】。因此，要求按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定出口器械的制造商遵守21 CFR第803部分的要求，包括书面MDR程序【21 CFR 803.17】、MDR档案或记录【21 CFR 803.18】和MDR报告要求【21 CFR 803.10（c）】。然而，FDA通常不打算对按照FD&C法案第801节（e）或第802节的规定出口的器械实施MDR报告要求，特定情况除外。FDA通常拟对此类器械实施MDR报告要求的情况包括识别到一个器械问题使FDA有必要获得关于出口器械的不良事件的信息。当识别到此类器械问题时，FDA预计将通知受影响的制造商为其出口的器械提交MDR报告。

应按照【21 CFR第812部分】的要求将在美国之外发生的不良事件报告给IDE计划。

### 我是一家外国制造商，我生产的器械已经在美国获得了许可或批准，并且已经在外国合法上市。如果在外国发生有关该器械的不良事件，是否必须按照MDR法规报告在外国发生的事件？

是，满足以下条件时，FDA将在外国发生的事件视为MDR法规下可报告的：事件涉及的器械已经在美国获得了许可或批准，或者该器械与制造商在美国已经获得许可获批准一种已上市器械类似，并且该器械已经在外国合法上市。可以按照略微修改的规格生产器械以满足不同国家的标准。如果这些变化不会对器械的性能造成实质变更，则构成与此类修改的器械有关的MDR可报告事件的任何器械事件应按照MDR法规的规定进行报告（见本指南第2.14节）。

### 我是一家外国制造商，我生产的器械尚未获得在美国上市的许可或批准，尽管该器械正在经批准的IDE下在美国进行研究。在此情况下，发生在美国之外的、涉及我的器械的事件按照MDR的规定是否可报告？

否，对于在外国生产并且尚未获得在美国上市的许可或批准的器械，不要求您为在其他国家发生的、与该器械有关的事件提交MDR报告。然而，如果您意识到的信息合理地表明器械已经发生故障，并且如果故障再次发生，您在美国上市销售的一种能够类似器械可能造成或促成死亡或严重伤害，则您应报告在美国之外发生的器械故障。

应按照【21 CFR第812部分】的要求将在美国之外发生的不良事件报告给IDE计划。

### 制造商停止销售器械

    - 如果我之前销售的器械仍在商业流通中，但我已经停止了器械的生产，我是否仍有义务提交MDR可报告事件？

是，只要您仍在营业，您就有义务报告涉及您生产的任何器械的事件，即使您停止了该器械的生产。另见4.12.2。

### 公司甲生产和销售的器械是根据其510（k）获得的上市许可，但之后公司甲将510（k）出售给了另一家公司（公司乙）。谁应负责提交涉及公司甲生产的器械的不良事件的MDR报告？

尽管公司乙负责报告其生产的器械的不良事件（在购买了510（k）之后），公司甲仍有义务报告其生产的器械的不良事件。公司甲生产的器械的包装和标签将通过相应的地址和联系方式将公司甲标识为制造商。如果公司乙同意承担公司甲生产的器械的MDR报告责任，此类安排应在两家公司达成的书面协议中记录。公司甲还应请求FDA的豁免以便终止其为其生产的器械提交MDR报告的义务。当公司转移器械PMA的所有权时，本指南也适用。（关于请求豁免的信息见本指南第2.27节。）

### 4.13 	医疗干预

- 4.13.1 	如果健康护理提供方注意到一个医疗器械发生了故障（即未按照预期发挥作用），并在该故障器械对患者造成伤害（即可能造成或促成严重伤害或死亡）之前进行了干预，该事件是否可报告？

如果故障再次发生时可能造成或促成死亡或严重伤害，则该事件可以报告为故障。如果器械发生故障但用户在其对患者造成伤害之前进行了干预，则该事件应报告为故障——如果制造商认为故障再次发生时有可能造成或促成死亡或严重伤害。在此情况下，您对事件的调查还应确认并记录此类信息；器械故障未对患者状况造成或促成任何可被视为可报告的严重伤害的变化（“严重伤害”的定义见本指南第2.13节）。

### 4.14 	患者信息

- 4.14.1 	由于对患者的保密义务，在医疗保健背景下获得患者信息是非常困难的。是否始终有必要提交此类信息？

有必要尝试获得21 CFR 803.52要求的患者信息，包括患者标识，尤其是当事件涉及死亡或严重伤害时。然而，我们请求仅以代码的形式识别患者，而不是真实的患者姓名。18这将保护患者的隐私。其他规定的患者信息（例如年龄、性别和体重等）通常可以在不影响对患者的保密义务的情况下提供。

### 4.15 	放射治疗

- 4.15.1 	什么准确地构成了一个涉及我的放射治疗器械的MDR可报告事件，其中包含错误的治疗但没有可证明的患者伤害？

放射治疗或拟用于医疗用途的其他辐射发射器械（例如CT扫描仪、荧光镜）能够造成或促成与放射有关的死亡或严重伤害。患者受到放射损伤的事件，例如组织反应，将构成可报告的事件，条件是器械可能已经造成或促成了死亡或严重伤害，或者器械未能按照预期发挥作用（发生故障）并且故障再次发生时可能造成或促成死亡或严重伤害。

________________________

18 见FDA表3500A的说明——A节：患者信息，A1：患者标识符。

此时，我们尚未对此类损伤采用辐射照射或剂量阈值等评估手段。必须评估与放射治疗或规划系统有关的故障或问题以确定器械故障或问题等预期结果再次发生时是否有可能对患者造成或促成死亡或严重伤害。

### 基于文献的报告

    - 我是否必须调查文献来源中报告的MDR可报告事件，并提交相应的报告？

是，如果您或您的任何员工知道了文献来源中的信息（即您或员工意识到此类信息），并且此类信息合理地表明已经发生了一件或多件可报告的事件，则您必须遵守MDR法规的要求并合理地尝试调查此类事件【21 CFR 803.3（a）（1）和21 CFR 803.18（e）】。法规将专业、科学或医学事实、观察结果或意见等认定为可能合理地表明已经发生了可报告的事件的信息【21 CFR 803.20（c）】。

### 关于如何报告科学论文和其他文献中的发现的事件，您可以提供哪些指南？

您必须调查文献来源中报告的每个事件以确定相关信息是否反映了一个MDR可报告事件【21 CFR 803.18（e）】。如果文献来源中的信息和/或您对引用事件的调查揭示了关于所有或某些可报告事件的特定信息，则您将需要以独立报告的形式报告这些事件。例如，您可以联系文献来源的作者，并请求所有或某些与患者和/或器械有关的事件的信息。

您还应尝试确定文献来源中的每个事件是否与您的公司通过其他方式知道的事件匹配，以及之前是否已经向我们报告了该事件。如果是，则您不需要提交第二次初始报告，但您确实需要考虑您是否收到了应作为补充材料提交的附加信息【21 CFR 803.56】（见本指南第2.22节）。

我们确实意识到来自文献来源的信息可能不能提供讨论的某些或所有事件的细节，而您可能只能为我们提供非常有限的关于每个可报告事件的信息。为此，我们考虑接受在一份报告中包含多个可报告事件的做法，但前提是这些信息来源于文献，并且在调查后您无法获得关于每个识别的患者和/或提到的器械的足够信息（以提供每个可报告事件的完整报告）。

我们在完成表3500A的说明中讨论了为信息来源为文献综述的可报告事件的报告提交要求（见G-3条的说明）。此外，我们建议对文献来源（出版的或未出版的）中识别的所有可报告事件执行以下活动——当关于器械和/或患者的信息有限并且不可能进行随访时：

      - 如果识别了多个事件，为每个事件类型提交独立报告。例如，如果文献来源包含有关患者死亡、严重伤害和可报告的故障事件的信息，则您应提交三份独立报告（每个报告反映三种事件类型中的一种）。

      - 如果器械的通用名称不同，为识别的每种器械提交独立报告。例如，如果文献来源识别了您的可疑器械为导管和起搏器，则您应提交两份报告以覆盖这两种不同的器械。您还需要对不同的事件类型（死亡、严重伤害或故障）做出解释，如上一条所述。

您应在您的提交材料中提供以下信息：

      - 可用的最具代表性的数据。例如，您应报告患者的平均年龄和体重，以及涉及的大多数患者的性别。事件的日期应报告文献来源日期，报告日期则应报告为您或您的员工第一次注意到该文献的日期。

      - 报告覆盖的所有事件可以在ExcelEXCEL™电子数据表中汇总，并附加于您的报告中。您应在您的汇总中包含以下信息：

        - 器械标识信息（品牌名称、型号或目录号）；

        - 患者和器械问题代码；以及

        - 制造商器械评价和结论代码。

您应在您的报告中附加一份文献来源，或者提供文章的网址。

## 关于完成MDR报告的问题

注：下文提供了完成表3500A的说明以及识别表格特定条目中使用的代码的网站。

完成表格的说明可于以下网站获得： http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/HowToReport/DownloadForms/UCM 387002.pdf.

事件问题代码术语表的详细说明可于以下网站查找：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequire ments/ReportingAdverseEvents/EventProblemCodes/ucm134751.htm.

本节的信息拟用于说明与完成表格有关的特定事项以及回答有关问题。其非预期用于以任何方式变更或修改表3500A或完成表格的说明。

注：21 CFR 803.52中说明了来自制造商的MDR中需要提供的信息。此类信息通常符合FDA表3500A要求的信息。【除非授予了§803.19下的豁免，否则按照§803.12（a）和§803.20的规定】，必须以电子格式向FDA提交MDR。

可通过eMDR——电子医疗器械报告获得关于电子报告的信息。

  - 常见问题

    - 在提交我的初始报告时，为什么我不能仅填写表格中我拥有请求信息的部分并将剩余部分留空？

如果某些字段留空，我们将不能确定哪些信息您不知道或者哪些信息只是简单地被忽视。通过完成每个请求的数据元素，您向我们保证您已经考虑并审查了所有元素。完成报告的说明见：http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/HowToReport/DownloadForms/UCM 387002.pdf；或电子报告的信息见：eMDR - 电子医疗器械报告。

    - 在您看来制造商填写表3500A最常见的问题是什么？

我们遇到的最常见的问题如下：

      - 复制制造商报告编号复选框和G-9条目中提供的报告序列号。

每个报告必须拥有自己的序列号以避免混淆。【“制造商报告编号”的定义见21 CFR 803.3。】在任何给定年份中，您不应将同一序列号用于超过一份报告。

      - 同一报告中包含多个器械或事件。

如果一个MDR可报告事件中涉及您的多个器械，并且不确定哪个器械可能已经造成或促成了该事件，则您必须为该事件涉及的每种器械提交单独的报告。【见21 CFR 803.50】【另见完成FDA表3500A的说明中的通用说明：http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/HowToReport/DownloadForm s/UCM387002.pdf]。

如果发生了一系列MDR可报告事件，法规要求为每个事件提交单独的报告。此外，如果这些事件涉及多种您的器械，并且不确定是哪种器械可能已经造成或促成事件或者哪种器械发生故障，则按照21 CFR 803.50的要求，您必须每个事件涉及的每种器械提交单独报告。

      - B-2条（可归因于不良事件的结果）和B-5条（事件或问题的说明）与H-1条（可报告事件的类型）、H-10条（附加制造商说明）或H-11条（纠正数据）包含的文本不匹配，或者不能准确地反映该文本。

如果B条中的任何信息与H条中的信息冲突，则您应在H-11条中提供解释以解决冲突。例如，如果报告人在B-2条中将结果标记为“死亡”，而经过调查后您确定该患者并未死亡，您应在H-11条中提供相应的解释。

      - D条（可疑的医疗器械）留空，或者D条内的特定项目留空。

您应在该条中提供尽可能多的信息，以便我们能够正确地识别器械和评价事件。您通过有诚意的努力获得信息非常重要。

      - 代表制造商提交报告的进口商未请求豁免。

为使进口商获得提交MDR报告的许可以便同时满足制造商和进口商的报告要求，外国制造商必须首先向我们提交请求以获得21 CFR 803.19下的提交豁免。然而，我们建议进口商和外国制造商向我们提交一份提交豁免的联合请求，其中指明由进口商负责提交报告。然后，报告公司必须完成表3500A的A、B、D、E、F、G和H条。关于豁免的更多信息见本指南第2.32节。

      - G-1条和G-2条中分别没有提供联系人姓名和电话号码。

如果我们需要追踪您的报告（无论以书面还是电话形式），这些信息非常重要。

      - 为一个不满足5日报告标准的事件提交了5日报告。

如本指南第2.20节的解释，满足以下条件的事件需要提交5日报告：（a）有必要采取补救措施以防止发生对公共健康造成实质危害的不合理风险，或者（b）我们已经请求提交5日报告【21 CFR 803.53】。

如果事件有必要采取补救措施并且要求了5日报告，您还应确保提供H-7条和H-9条规定的信息。

      - 报告标记为“随访”报告，但未提供后续序列号。

提供的序列号必须采用1、2、3等方式，从提交的第一份随访报告开始（例如，第一份随访报告＝随访#1，第二份随访报告＝随访#2等等）【见完成表FDA 3500A的说明G7条】。

      - H-1条（可报告事件的类型）中未标记复选框或者标记了多个复选框。

可报告的事件不应报告为多种类型的事件，并且只应标记其中一个复选框。如果器械发生故障，并且故障可能已经造成或促成了死亡或严重伤害，酌情标记“死亡”或“严重伤害”复选框，但不得同时标记“故障”复选框。

如果一个事件造成或促成了一个人的死亡和另一个人的严重伤害，您应为每种结果提交一份单独的报告。此外，不应使用“其他”复选框，因为此时没有MDR法规要求报告的“其他”类型的事件。不涉及“MDR可报告事件”的事件不应在表3500A中报告。

      - 要求输入H-6条（评价代码）的代码被输入到错误行的复选框中。例如，评价方法代码可能被输入到评价结果代码或评价结论代码的区域。

确保您的代码适用并输入到正确的区域。

      - 当事件与补救措施有关时，未提供H-7条的信息（如果启动了补救措施，勾选适用类型）。

如第7个常见问题所述，如果您因采取了补救措施而提交了5日报告，您必须勾选H-7条中适当的复选框，并在H-9中输入信息。

如果您因为我们请求您提交5日报告而这样做，您应在H-10条中指明我们已经请求您就报告的事件提交5日报告。如果事件与补救措施无关，则您不应在H-7条或H-9条中输入信息。

如果您的报告非5日报告，并且这是您就该事件提交的初始报告，则您应在G-7条中标记“初始”复选框以识别30日报告。应在H-7条和H-9条中识别任何相关的补救措施。

      - 未在F-10条中提供使用机构或进口商报告的，或者未在H条中提供制造商报告的事件问题代码（患者问题代码和/或器械问题代码）。

这些代码非常重要，它们可以帮助我们理解不良事件及确定其是否反映了一个需要解决的公共健康问题。当使用机构或进口商未能向您提供这些代码时，或者它们未能提供正确的或完整的代码时，要求您在H条提供缺失的、不完整的或纠正的代码【21 CFR 803.52（f）】。修订的表3500A（2/13）现接受在H-6条中填写这些代码。通常不提供代码，或者，当提供了代码时，患者代码将被记录为器械代码，反之亦然。您应努力提供适用的或纠正的代码，并适当地标记这些代码。

如本指南第2.8节所述，使用患者和器械代码的说明可于CDRH网页上获得：编码工具/资源档案。

修订的患者和器械代码层次结构于2009年7月1日开始应用。截至2010年4月2日，只有这些新代码可以使用。CDRH的网站上提供了新代码及其用途的信息：MDR代码。

### 5.2 	A条——患者信息

- 5.2.1 	如果患者还是初始报告人（E条），我应该如何填写患者姓名的内容（A-1条）？

您不应在A-1条记录患者姓名。您应在A-1条中使用患者标识符；该标识符仅适用于该患者。可以使用任何能够防止通过患者的姓名识别患者身份的代码。当初始报告人也是患者时，您应在E-1条中提供初始报告人的信息。然而，您不应指明报告人也是患者。您不应将该字段留空，或者看起来您忘记提供该数据；如果出现此类情况，您可能会受到我们请求缺失数据的信函。

### B条——不良事件或产品问题

    - B-4条所述的“本报告日期”指的是哪个日期？

B-4条中的“本报告日期”【21 CFR 803.52（b）（4）】拟用于为报告机构提供一种记录向FDA提交MDR的日期的方式。

### 在描述事件时我需要使用怎样的详细程度？

B-5条为您提供了说明事件或问题的开放空间。鼓励您提供关于事件的所有已知信息，包括：（i）器械如何涉及该事件；（ii）问题的性质；（iii）要求的患者治疗；（iv）患者结果或最终状况；以及（v）影响事件的任何环境条件。

### F条——供使用机构/进口商使用

    - 如果我完成了使用机构或进口商事件的表3500A，我是否需要在H-11条中包含F条规定的信息，或者我是否应该完成F条的内容？

- 当您从使用机构或进口商处收到信息（非表3500A）并且您必须完成表3500A时，除G条和H条外，您必须提供A、B、D和E条要求的信息。尽管未命令您完成F部分的内容，您应在H条中输入F-10条要求的患者和器械代码。如果您收到一份使用机构或进口商报告，您可以在您的电子MDR提交材料中附加一份副本。关于电子提交材料的更多信息，请参考“关于eMDR（电子医疗器械报告）的问答——行业、使用机构和FDA工作人员的指南”：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm175805.htm

### 使用机构或进口商的故障报告中遗漏数据元素是否可以免除我追踪和报告表3500A请求的信息的责任？

否，不能。MDR法规要求，并且完成表3500A的说明中澄清了要求制造商提供使用机构或进口商报告中缺失的任何信息【21 CFR 803.50（b）（2）】（另见本指南第5.4.1节）。

### H条——仅限器械制造商

    - H-6条请求的“评价代码”指的是什么？

“评价代码”指的是制造商对报告的事件的观点。可在编码手册中查找这些代码（见CDRH的网页：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocume nts/ucm106737.htm)。

更具体地说，评价代码提供了关于以下内容的信息：

      - 用于评价报告的事件涉及的医疗器械的方法（评价方法代码）；

      - 评价结果（评价结果代码）；以及

      - 关于器械与报告的事件之间关系的结论（评价结论代码）。

评价方法代码可分为两部分：（1）被评价器械的来源，以及（2）执行的评价的类型。

被评价器械的来源代码实现了评价非事件涉及的特定器械的器械的可能，例如来自相同批次的器械或者保留样品。

评价结果代码分为三个基本类别和两个特殊类别。基本类别为与以下内容有关的问题：

- 器械；

- 器械的使用；以及

- 生理/程序因素。

两个特殊类别为与以下内容有关的问题：

- 器械部件/子装配件的故障，以及

- 计算机、成像系统和微处理器。

如果进行了评价，应从基本类别中选择至少一种代码。可以输入任何或所有基本类别的附加代码（视情况而定）。还可以选择任何特殊类别的一个或多个代码（视情况而定）。

### 完成表3500A的说明中规定，应输入结论代码，即使不能对器械进行评价。这怎么可能呢？如果不能评价实际的器械，H-6条不应该留空吗？

您不需要获得器械以便能够得出有关事件的结论。结论代码适用于器械不可用于评价的情况。在此情况下，您可以选择一个或多个适用的代码。此外，还可以基于对留存样品的评价或您拥有的其他信息获得结论代码。

您必须提供至少一个评价结论代码，即使“无法得出结论”代码是您使用的唯一代码。可以有多个评价结论代码，但该字段不应留空。

### 鉴于H-6条有4个用于说明方法、结果和结论的复选框，我应该在每个复选框输入一个代码，还是将整个代码输入一个复选框中？如果我将整个代码输入一个复选框中，之后我是否仅限对每个类别使用四个代码？

每个复选框应包含一个完整代码的所有适当的数字（您不应仅在一个复选框中输入一个数字）。尽管表格中每个类别只有四个复选框，您可以通过在H-10/11条中输入附加代码或者在您的报告中添加附页（其中提供附加代码）以使用更多代码。对于提供的每个附加评价代码，请指明其是方法、结果还是结论代码。

### 我是否应该勾选H-7中的某个复选框以识别我对MDR报告涉及的器械执行的纠正？我何时提供H-7条的信息？我在H-9中应报告什么内容？

如果您对器械故障的调查导致您仅对该器械做出了纠正，则您的纠正不会被视为H-7下应报告的补救措施。H-7条仅用于报告贵公司对多种器械采取措施（器械的例行维护或维修除外）以防可报告的事件再次发生的情况。

H-9条应用于向FDA提供按照纠正和移除法规（21 CFR第806部分）的规定向FDA提交的报告的数量。按照FD&C法案第519节（g）和21 CFR 806.10的规定，如果公司启动了器械纠正和移除以（1）降低器械对健康造成的风险，或者（2）对器械造成的违反FD&C法案的事件（可能产生健康风险）进行补救，则要求该公司在启动此类纠正或移除后10个工作日内向FDA报告此类行动。纠正和移除报告法规（21 CFR第806部分）规定了本报告中必须包含的信息，以及公司指定纠正/移除报告编号时应遵守的格式。该编号包括负责公司的注册号、报告日期（使用月/日/年格式）、当天制定的报告的3位序列号（即001、002、003等）、以及报告类型的名称（例如，“C”代表纠正报告，或者或“R”代表移除报告）。

在决定实施纠正措施前，您可能需要提交MDR报告。在此情况下，应在决定采取补救措施后30天内提交补充MDR。

如果您的公司未启动补救措施以回复您提交的MDR报告，您应将H-7和H-9留空。

## 附件A

- 使用机构、进口商和经销商的基本要求

### 使用机构的基本要求

“器械使用机构”指的是医院、流动式手术设施、疗养院、门诊诊断设施或门诊治疗设施（非医生的办公室）【21 CFR 803.3】。使用机构不包括学校的医务室和员工的卫生单位。要求使用机构在意识到可报告的事件后10个工作日内提交MDR可报告事件，如下所述：

    - 与器械有关的死亡报告必须报告给我们和器械制造商（如果已知）【21 CFR 803.10和21 CFR 803.30】；以及

- 与器械有关的严重伤害报告必须报告给制造商（或者报告给我们，如果制造商未知）【21 CFR 803.10和21 CFR 803.30】。

还要求使用机构：

- 每年向我们提交该报告年度内提交的所有死亡和严重伤害报告的汇总【21 CFR 803.10（a）（2）和21 CFR 803.33】；

- 开发、维持和实施书面MDR程序【21 CFR 803.17】；以及

- 保存医疗器械不良事件有关的档案【21 CFR 803.18】。

### 进口商的基本要求

“进口商”指的是向美国进口器械的任何人，以及从原始生产地将器械进一步销售给将器械最终交付或出售给最终用户的人的任何人。然而，应注意的是，对器械进行重新包装或者以其他方式变更器械的容器、包装纸或标签或器械包装的人也被视为器械的制造商【21 CFR 803.3】。

要求进口商在意识到可报告的事件后30个日历日内提交MDR可报告事件，如下所述：

    - 与器械有关的死亡和严重伤害的报告必须报告给我们和制造商【21 CFR 803.10和21 CFR 803.40】；以及

    - 与器械有关的故障报告必须仅报告给制造商【21 CFR 803.10和21 CFR 803.40】。

还要求进口商：

- 开发、维持和实施书面MDR程序【21 CFR 803.17】；以及

- 保存医疗器械不良事件有关的档案【21 CFR 803.18】。

### 经销商的基本要求

“经销商”指的是，除制造商或进口商之外，从原始生产地将器械进一步销售给将器械最终交付或出售给最终用户的人的任何人【21 CFR 803.3】。然而，应注意的是，与进口商所述情况一样，对器械进行重新包装或者以其他方式变更器械的容器、包装纸或标签的人被视为器械的制造商。

仅要求经销商建立和维持器械投诉记录（档案）【21 CFR 803.18（d）】。