| 医疗器械 | - 使用机构的医疗器械报告 |
| --- | --- |
|  | 美国卫生和公众服务部 公共卫生服务 美国食品药品管理局 |

使用机构的医疗器械报告

由卫生和工业项目办公室编制：Nancy Lowe，M.A.；消费者安全专员Walter L. Scott，博士（CAPT. USPHS）

1996年4月

美国卫生和公众服务部

公共卫生服务

美国食品药品管理局

医疗器械和放射健康中心

Rockville, Maryland 20857

ii

- 前言

美国食品药品管理局（FDA）下属医疗器械和放射健康中心（CDRH）制定并实施了一些国家计划和法规以保护医疗器械和放射健康领域的公共卫生。这些计划的目的是确保医疗和辐射发射器械的安全性、有效性和适当的标记。

中心在科学期刊以及中心自己的技术报告中发表了其工作成果。通过这些报告，CDRH还为行业和保健专业人员团体遵守国会的强制法律法规提供了帮助。美国政府印刷局（GPO）和国家技术情报服务处（NTIS）负责销售这些报告。很多报告还可以通过互联网/万维网获得。

我们欢迎您提交意见和请求更多信息。

D. Bruce Burlington, M.D.

Director

医疗器械和放射健康中心

iii

iv

- 序文

1990年《安全医疗器械法案》（SMDA）为医疗器械行业和医疗器械的用户强加了一些重要的新报告要求。SMDA要求使用机构向美国食品药品管理局（FDA）和/或制造商报告与器械有关的死亡和严重伤害事件。尽管SMDA的使用机构报告要求自1991年11月28日起自动生效，本指导性文件的依据是1995年12月11日《联邦公报》发布的最终医疗器械报告（MDR）规则。最终规则还讨论了1992年《医疗器械修正案》要求的变更。

本文件中的很多信息为一般性质，可能不适于特定的情况。有关问题应通过传真机（传真）发送至（240）276-3454，或者电邮至：

美国食品药品管理局

医疗器械和放射健康中心

监控系统部（HFZ-530）

医疗器械报告（MDR）询问

1350 Piccard Drive

Rockville, MD 20850

请在您的问题中包含您的姓名、回复地址、电话号码和（如果适用）传真号码。

供使用机构使用的本指南是为特定受众（使用机构、制造商和经销商）编写的三份文件之一。所有文件可通过互联网/万维网获得：http://www.fda.gov；1996年6月后，还可通过国家技术情报服务处请求这些文件，地址为弗吉尼亚州斯普林菲尔德市，邮编22161，电话（703）487-4650。其他的MDR文件包括：

•	医疗器械的使用机构和制造商报告、认证和注册……最终规则。1995年12月11日《联邦公报》，第63578-63607页。

•	强制药品监视FDA表3500A

•	完成表3500A的说明，含表3500A的编码手册

•	针对MDR的FDA表3500A的简要说明

•	MDR半年度报告表FDA 3419

•	MDR基线报告表FDA 3417

•	MDR年度认证表格FDA 3381

•	医疗器械报告：概述

•	经销商的医疗器械报告

•	制造商的医疗器械报告（草案）

•	使用机构报告公告——所有问题

Joseph A. Levitt

Interim Director

卫生和工业项目办公室

v

本指南不会创造或赋予任何人任何权利、特权或利益，也不会对FDA或任何其他人产生约束力。本机构将逐个考虑具体情况。如果本文件重申了法令或法规强加的一项要求，该要求作为法律的效力不会因包含于本文件中而发生任何改变。

vi

目录

前言	iii

序文	v

1.	引言	1

表1——MDR报告要求汇总	2

表2——其他MDR要求的汇总	2

2、使用机构	3

报告类型	3

独立不良事件报告	3

半年度报告	3

独立不良事件报告的数据元素	3

半年度报告的数据元素	3

报告时间	4

“合理表明某种情况的信息”	4

使用机构“合理知道的信息”	4

附加信息请求	4

不提交的情况	5

豁免、变更和替代报告	5

英语报告要求	5

报告代码	5

电子报告	5

获得表格和编码手册的地址	5

提交报告的地址	5

3、书面程序、记录保持和公开披露	7

书面程序	7

档案	7

报告的公开可用性	7

免责声明	8

4、强制执行	9

强制执行MDR的权限	9

刑事处罚权限	9

民事处罚权限	9

5.	定义	11

流动式手术设施	11

“意识到”	11

“造成或促成”	11

器械的使用机构	11

医院	11

故障	12

MDR	12

MDR可报告事件	12

医务人员	12

疗养院	12

门诊诊断设施	12

门诊治疗设施	13

机构的患者	13

医生办公室	13

严重受伤	14

永久的	14

使用机构报告编号	14

工作日	14

6、常见问答	15

附录

A. FDA表3500A (强制MedWatch表）	21

B. 表FDA 3419（MDR半年度报告）	23

C. 特定MDR的FDA表3500A的简要说明	25

- 1.	引言

1990年，国会颁布了《安全医疗器械法案》（SMDA）以增加美国食品药品管理局（FDA）和制造商接收的关于医疗器械的严重问题的信息。尽管医疗器械的制造商和进口商从1984年开始已经被要求向FDA报告所有与器械有关的死亡、严重受伤和特定故障等事件，大量报告显示存在普遍的漏报行为。总审计局（GAO）1986年执行的一项研究显示医院报告的医疗器械问题占比不足百分之一，并且医疗器械问题越严重，医院报告的可能性就越低。GAO于1989年执行的一项随访研究发现，尽管充分实施了医疗器械报告（MDR）的法规，严重的漏报行为仍然存在。

按照SMDA的规定，器械的使用机构和制造商必须报告某器械已经或者可能已经造成或促成的死亡和严重受伤事件，并且必须建立和维持不良事件档案。器械的使用机构定义为医院、流动式手术设施、疗养院、门诊治疗设施或者门诊诊断设施（非医生的办公室）。医疗器械指的是用于诊断、治疗或预防某种疾病、伤害或其他状况的任何物品（非药品或生物制品）。（术语和概念的定义见第5节和第6节。）SMDA中关于使用机构报告的规定自1991年11月28日起生效。

为实施SMDA，FDA在1991年11月26日的《联邦公报》中发布了一套暂行最终规则，并就有关规定征求意见。收到了超过300份意见。之后，1992年6月16日，总统签署了1992年《医疗器械修正案》（公法102-300；1992年修正案）使之成为法律，其中修正了关于不良事件报告的特定条款（《联邦食品、药品和化妆品法案》第519节）。1992年修正案对使用机构报告的主要影响是为使用机构、制造商和进口商确定了单独的报告标准。1995年12月11日《联邦公报》发布的最终医疗器械报告规则讨论了FDA收到的意见以及1992年修正案命令的变更。为便于参考，MDR法规的章节号附加于术语和概念后的括号中。

下表总结了使用机构和制造商的MDR要求。

- 表1——MDR报告要求汇总

| 报告人 | 报告内容 | 报告对象 | 报告时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用机构 | 死亡 | FDA和制造商 | 10个工作日内 |
|  | 严重受伤* | 制造商 FDA，仅限制造商未知的情况 | 10个工作日内 |
|  | 死亡和严重受伤的半年度报告 | FDA | 1月1日和7月1日 |
| 生产商 | 死亡、严重受伤*和故障的30天报告 | FDA | 意识到后30天 |
|  | 基线报告，识别并提供作为报告主题的每种器械的基本资料 | FDA | 器械为首次报告时，30天报告 |
|  | 5天报告，适用于需要立即采取不就措施的事件以及FDA指定的其他类型的事件 | FDA | 5个工作日内 |
|  | 法规合规性的年度认证 | FDA | 公司提交年度注册时 |

* 严重受伤的定义不再必须包含“即时”干预、合理的医疗或手术干预。

- 表2——其他MDR要求的汇总

| 要求 | 适用范围 | 总结 |
| --- | --- | --- |
| 文件 | 使用机构和制造商 | 投诉和MDR报告的记录必须保存两年时间，或者（对于制造商）器械的预计寿命，如果更长。 |
| 书面MDR程序 | 使用机构和制造商 | 必须制定、维持和实施书面程序以：（1）识别、评价和及时提交MDR报告，以及（2）遵守记录保持要求。 |
| 豁免、变更和替代报告 | 使用机构和制造商 | 研究器械豁免。FDA可以根据请求或自行决定授予任何或所有报告要求的豁免、变更和替代。 |
| 指定美国代理人 | 外国制造商 | 外国制造商必须在美国指定一位代理人，此人将代表制造商注册和提交MDR报告，执行研究或获取关于研究的信息，将报告转寄给制造商，以及维持投诉文件。 |

- 2、使用机构

- 报告要求

当使用机构意识到的信息合理地表明医疗器械已经或者可能已经造成或促成了死亡和严重受伤等事件时，其必须报告此类不良事件。它们还必须建立并维持不良事件档案。

- 2.1	报告类型

要求使用机构提交两种类型的报告：

- ■	独立不良事件报告

【§803.30】

独立不良事件报告包括以FDA表3500A或其他等效的电子形式提交的死亡和严重受伤报告。

当使用机构获得的信息合理地表明某种器械已经或者可能已经造成或促成了患者的死亡时，其必须向器械制造商和FDA报告。如果机构获得的信息合理地表明某种器械已经或者可能已经造成或促成了患者的严重受伤，则其必须将此信息报告给器械制造商。如果制造商未知，报告应发送给FDA。

- ■	半年度报告【§803.33】

如果任何独立不良事件报告是在上一个6个月的报告期内提交的，使用机构必须以FDA表3419或经批准的其他等效电子形式向FDA提交一份半年度报告。半年度报告的到期日为每年的1月1日（适于7月到12月编制的报告）和7月1日（适于1月到6月编制的报告）。

如果在某个报告期内未向FDA或制造商提交任何独立报告，则不应提交半年度报告。

- 2.2	独立不良事件报告的数据元素【§803.32】

使用机构 报告（使用FDA表3500A）必须包含以下信息：

•	患者信息（A条）；

•	不良事件或产品问题说明（B条）；

•	可疑的医疗器械信息（D条）；

•	初始报告人信息（E条）；以及

•	使用机构信息（F条）。

- 2.3	半年度报告的数据元素【§803.33】

半年度报告必须包含以下信息：

•	使用机构的健康保健机构管理（HCFA）提供商的编号或者FDA指定的编号；

•	报告年份和周期，例如1月到6月或7月到12月；

•	机构的名称和详细地址；

•	附加的或总结的报告总数；

•	半年度报告的日期，以及在报告期内提交的最小和最大报告编号；例如1234567890-1995-0001到1000；

•	指定为机构联系人的人员（负责向FDA报告）的姓名、职务名称和详细地址，以及此人是否是该机构的新联系人；以及

•	半年度报告期内发生的每个可报告事件的信息，包括：

-	使用机构的报告编号；

-	器械制造商的名称和地址；

-	器械的商标名称和普通名称；

-	产品型号、目录号、序列号和批号；

-	向制造商和/或FDA报告的事件的简要说明；以及

-	提交报告的地址，即FDA、制造商或经销商等。

作为提交每个报告事件的总结的替代，使用机构可以仅完成FDA表3419的第1部分，然后附加该报告期内提交的每一份强制报告的副本（FDA表3500A，或者经批准的等效电子格式）。副本和信封应明确标识为“半年度报告”。

- 2.4	报告时间【§803.20】

死亡和严重受伤事件的所有独立报告必须在机构内任何医疗人员意识到一件可报告事件时起10个工作日内提交。

半年度报告的到期日为1月1日和7月1日。

- 2.5	“合理表明某种情况的信息”【§803.20（c）】

合理表明医疗器械已经造成或促成某个MDR可报告事件（即死亡或严重受伤）的信息包括与器械已经或者可能已经造成或促成了可报告事件有关的任何信息，例如专业、科学或医学事实、观察结果或意见等。

- 2.6	使用机构“合理知道的信息”【§803.30】

使用机构必须提供其合理知道的所有信息。这包括在使用机构拥有的文件中找到的信息以及通过机构内的合理随访获得的任何信息。不要求使用机构通过获取或评估其不能合理知道的信息来评估或调查某个事件。

- 2.7	附加信息请求【§803.15】

FDA可能决定，为保护公共健康需要关于MDR报告的附加或澄清信息。在此情况下以及当附加信息超出FDA报告表的范围或不能立即获得时，本机构将通知使用机构需要的附加信息。任何请求将说明请求信息的原因或目的，规定需要提交信息的日期，并明确地关联请求和报告的事件。FDA将对所有口头请求给予书面确认。

- 2.8	不提交的情况【§803.22】

如果使用机构从多个来源知道了相同患者和相同事件的信息，则仅需要提交一份MDR报告。如果使用机构确定收到的信息是错误的，因为与器械有关的不良事件并未发生，则不需要提交MDR报告。此类报告的文件记录也必须保存在机构的MDR档案中两（2）年。

- 2.9	豁免、变更和替代报告【§803.19】

FDA可以根据书面申请或自行决定授予使用机构报告的豁免、变更或替代形式，并且可以更改报告的频率。当FDA授予报告的豁免、变更或替代形式时，其可以强加其他报告要求以确保对公共健康的保护。如有必要，FDA还可以撤销或修改任何报告的豁免、变更或替代形式。

- 2.10	英语报告要求【§803.13】

所有规定的MDR报告必须使用英语提交。

- 2.11	报告代码【§803.21】

FDA已经制定了一份编码手册以完成FDA表3500A。该手册含有数百个不良事件的代码，并将根据需要进行更新。该手册可从多个来源获得（详见2.13）。

- 2.12	电子报告【§803.14】

在获得FDA的预先书面同意后，可以使用电子形式提交任何MDR报告。此类同意是可以撤销的。电子报告提交材料包括替代报告媒介（磁带、磁盘、传真等）和计算机间通信。满足FDA为MDR制定的电子报告标准、指南或其他程序要求的电子报告将被视为已经获得了预先的使用批准。

- 2.13	获得表格和编码手册的地址【§803.11】

FDA表3500A和3419、说明书以及对完成3500A有必要的编码手册可通过互联网获得，网址为：

http://www.fda.gov

1996年6月以后，上述文件和其他MDR指南可通过以下方式获得：

国家技术情报服务处

Springfield, VA 22161

电话号码 (703) 487-4650.

完整的文件清单见序文。

- 2.14	提交报告的地址【§803.12】

所有独立不良事件报告、半年度报告和任何附加信息应发送至：

美国食品药品管理局

医疗器械和放射健康中心

医疗器械报告

P.O. Box 3002

Rockville, MD 20847-3002

每份报告及其封皮中应进行明确标识，例如半年度报告或使用机构报告。

如果使用机构认为发生了公共健康紧急事件，其应联系：

FDA应急操作分部，

地区运行办公室，

HFC-162

电话号码1-866-300-4374或301-796-8240

电话报告后应提交传真报告，传真号码为240-276-3454。

- 3、书面程序、记录保持和公开披露

使用机构必须制定、实施和维持报告不良医疗器械事件的书面程序。除报告与器械有关的死亡和严重受伤事件外，使用机构必须建立并维持MDR档案。

- 3.1	书面程序【§803.17】

书面程序包括提供了以下信息的内部系统：

•	不良事件的及时有效的识别、沟通和评价；

•	用于确定事件是否可报告的标准化审查过程和程序；以及

•	确保及时递送完整报告的程序。

使用机构必须建立、实施和维持书面程序以确保遵守文件记录和记录保持要求。这包括：

•	确定事件是否可报告时需要评价的信息；

•	提交给FDA和制造商的所有MDR报告和信息；

•	为编制半年度报告提交材料所需评价的任何信息；以及

•	确保获得信息以促进FDA的及时随访和检查的制度。

- 3.2	档案【§803.18】

使用机构必须建立并维持MDR事件档案。MDR事件档案为使用机构维持的书面或电子档案。必须显著地识别这些档案，并将其进行适当地归整以便于及时获取。MDR档案必须包含：

•	使用机构拥有的信息，或者与事件有关的信息参考。这包括报告决定和决策过程的所有文件记录；

•	提交给FDA、经销商和制造商的所有已完成的MDR表格和其他信息的副本。

与不良事件有关的记录，无论是否已经报告，必须从事件发生之日起保存两（2）年。使用机构必须允许FDA的员工在所有合理的时间获取所有规定的记录进行复制和验证。

- 3.3	报告的公开可用性【§803.9】

MDR报告中的特定信息，包括任何电话报告的FDA记录，可用于公开披露。在公开披露一份报告之前，FDA将从报告中删除：

•	构成商业秘密或机密的商业或财务信息的任何信息；

•	构成对个人隐私的未经授权的侵犯的任何个人、医学和类似信息（包括植入器械的序列号）；以及

•	自愿提交MDR报告的第三方的任何名称和其他识别信息。这包括医生、医疗保健专业人员或者其他医院员工，除非他们被指定为MDR的联系人。

FDA将向请求报告的患者披露报告中与患者有关的所有信息。

FDA不会披露编写报告的使用机构的身份，与以下内容有关的情况除外：

•	引起强制执行医疗器械报告要求的行动，包括未能或拒绝提供材料或信息；

•	与某个器械制造商的通信，且该器械为使用机构要求的报告的主题；

•	与制造商或经销商要求的MDR报告有关的披露；或者

•	向美国卫生及公共服务部的员工、司法部或美国国会正式授权的委员会和下属委员会进行的披露。

- 3.4	免责声明【§803.16】

提交报告或MDR下的信息，以及FDA对该报告或信息的发布不一定说明FDA或提交人承认或断定器械、使用机构或其员工造成或促成了可报告事件。

药品监视表3500A在其首页的底部包含了免责声明。

- 4、强制执行

FDA拥有强制执行MDR要求的刑事和民事处罚权限。

- 4.1	强制执行MDR的权限

- ■	刑事处罚权限：未能遵守MDR要求是《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD＆C法案）禁止的行为。犯下禁止的行为可能造成使用机构受到FD＆C法案第302节规定的禁令程序和第303节规定的刑事处罚。

对于第一次非故意的违反，刑事处罚可能为高达1000美元的罚金和一年的监禁，之后的违反或故意违反则将被处以10000美元的罚金和三年监禁。

- ■	民事处罚权限：未能遵守MDR要求可能引起民事处罚，前提是此类失败是严重或故意违反要求，或者构成了公共健康的风险。民事处罚为FDA通过行政手段对不符合SMDA条款的行为强加的罚金。受到民事处罚的人有权在行政法法官（ALJ）面前接受审讯。ALJ的决定可以上诉至FDA专员，专员的决定可以上诉至美国上诉法院。单个诉讼中裁定的罚金不应超过每次违反15000美元，或者所有违反1000000美元。

- 5.	定义

MDR法规含有一些适用于使用机构、进口商和制造商的通用条款，以及针对使用机构报告的条款。为便于参考，条款后的括号中提供了MDR法规的章节号。以下定义通常适用于使用机构，但用户应参考MDR规则以了解完整的定义。

- 5.1	流动式手术设施【§803.3（b）】

“流动式手术设施”（ASF）应指以为患者提供当天门诊手术服务为主要目的运营的特殊机构。ASF可以是一家独立的机构（即非服务提供商或任何其他机构的一部分），或者由另一家医疗机构运营（例如处于一家机构的共同所有权、许可或控制之下）。ASF应遵守MDR法规的规定，无论其是否获得了联邦、州、市或地方政府的许可，或者是否通过了一家公认的认证机构的认证。如果不良事件满足报告的标准，ASF必须报告该事件，不考虑ASF提供的医疗服务的性质或位置。

- 5.2	“意识到”【§803.3（c）】

当使用机构雇佣的或正式隶属于该机构的医务人员获得了合理地表明已经发生了可报告事件的信息时，视为使用机构"意识到"一件MDR可报告事件。“医务人员”的定义见5.9。

- 5.3	“造成或促成”【§803.3（d）】

如果，因以下原因导致死亡或严重受伤可以归因于某种器械，或者器械可能已经构成了死亡或严重受伤的因素，则视为该器械可能已经"造成或促成"了患者的死亡或严重受伤：

•	器械失效；

•	故障；

•	不正确的或不充分的器械设计；

•	生产；

•	标签；或者

•	用户失误。

- 5.4	器械的使用机构【§803.3（f）】

“器械的使用机构”或“使用机构”应指医院（见定义5.5）、流动式手术设施（见5.1）、疗养院（见5.10）、门诊诊断设施（见5.11）或者门诊治疗设施（见5.12）；其并非【§803.3（w）】定义的“医生办公室”（见5.14）。学校的医务室和员工的卫生单位不属于使用机构。

- 5.5	医院【§803.3（i）】

“医院”应指针对特定的和普通的医疗状况，以提供诊断、治疗（医学、职业、语音和物理治疗等）、手术和其他患者服务为主要目的运营的特殊机构。医院包括综合、慢性病、康复、精神病和其他特殊用途机构。医院可以是独立的（即非服务提供商或任何其他机构的一部分），或者由另一家医疗机构运营（例如处于一家机构的共同所有权、许可或控制之下）。

医院应遵守MDR法规的规定，无论其是否获得了联邦、州、市或地方政府的许可，或者是否通过了一家公认的认证机构的认证。如果不良事件满足报告的标准，医院必须报告该事件，不考虑医院提供的医疗服务的性质或位置。

- 5.6	故障【§803.3（m）】

故障应指器械未能满足其性能规格或未能按照预期发挥作用。性能规格包括器械标签中提出的所有要求。器械的预期性能应指作为器械贴标签或上市目的的预期用途。（使用机构见6.14）。

- 5.7	MDR [§803.3(p)]

“MDR”应指医疗器械报告。

- 5.8	MDR可报告事件【§803.3（q）】

"MDR可报告事件"应指使用机构意识到合理地表明某个器械已经或可能已经造成或促成了死亡或严重受伤的信息的相关事件。

- 5.9	医务人员【§803.3（r）】

“医务人员”应指满足以下条件的个人：

•	经州、地区或其他主管部门许可、注册或认证后执行医疗保健的人；

•	已经获得了专业或科学学科的毕业证书或学位的人；

•	负责接收医疗投诉或不良事件报告的员工；或者

•	此类人员的主管。

- 5.10	疗养院 【§803.3（s）】

“疗养院”应指以提供以下服务为主要目的运营的一家独立实体（即非服务提供商或任何其他机构的一部分），或者由另一家医疗机构运营（例如处于一家机构的共同所有权、许可或控制之下）：

•	为需要医疗或护理的人提供熟练的护理和相关服务；

•	为晚期疾病患者提供临终关怀；或者

•	为受伤、残疾或患病患者提供的康复服务。

疗养院应遵守本法规的规定，无论其是否获得了联邦、州、市或地方政府的许可，或者是否通过了一家公认的认证机构的认证。如果不良事件满足报告的标准，疗养院必须报告该事件，不考虑疗养院提供的医疗服务的性质或位置。

- 5.11	门诊诊断设施【§803.3（t）】

“门诊诊断设施”应指满足以下条件的独立实体：

•	以为患者执行医疗诊断试验为主要运营目的；

•	不承担患者护理的持续责任；

•	提供其服务以供其他医务人员使用。例子包括放射诊断、乳房X线照相术、超声波检查法、心电图、磁共振成象、计算机X射线轴向分层造影以及体外试验等。

门诊诊断设施可以是独立的（即非服务提供商或任何其他机构的一部分），或者由另一家医疗机构运营（例如处于一家机构的共同所有权、许可或控制之下）。

门诊诊断设施应遵守MDR法规的规定，无论其是否获得了联邦、州、市或地方政府的许可，或者是否通过了一家公认的认证机构的认证。如果不良事件满足报告的标准，门诊诊断设施必须报告该事件，不考虑门诊诊断设施提供的医疗服务的性质或位置。

- 5.12	门诊治疗设施【§803.3（u）】

“门诊治疗设施”应指以提供非手术治疗（医学、职业或物理）护理为主要目的的一家独立机构，其以门诊或家庭健康护理为基础。门诊治疗设施包括救护车提供者、救助服务和家庭健康护理小组。门诊治疗设施提供的服务的例子包括心脏电除颤、化学疗法、放射疗法、疼痛控制、透析、语言或物理疗法、以及药物滥用的治疗。

门诊治疗设施可以是独立的（即非服务提供商或任何其他机构的一部分），或者由另一家医疗机构运营（例如处于一家机构的共同所有权、许可或控制之下）。

门诊治疗设施应遵守MDR法规的规定，无论其是否获得了联邦、州、市或地方政府的许可，或者是否通过了一家公认的认证机构的认证。如果不良事件满足报告的标准，门诊治疗设施必须报告该事件，不考虑门诊治疗设施提供的医疗服务的性质或位置。

- 5.13	机构的患者 【§803.3（v）】

“机构的患者”应指接受机构诊断或治疗的人，和/或在机构内接受医疗护理的人或处于机构的控制或监管之下的人。在MDR法规中，该定义包括机构的员工以及隶属于机构的人员，因为在他们履行职责的过程中，他们可能遭受与器械有关的死亡或严重受伤，即已经或可能已经由机构使用的器械造成或促成的此类事件。

- 5.14	医生办公室【§803.3（w）】

“医生办公室”应指以对患者的检查、评价、治疗或转诊为主要目的，作为医生或其他医疗保健专业人员（例如牙科医生、脊椎按摩师、验光师、执业护理师、学校医务室、学校诊疗所、员工健康诊所或者独立的监护室）办公室运营的机构。医生办公室可以是独立机构、联合执业或者作为健康维护组织的一部分。

- 5.15	严重受伤【§803.3（aa）】

“严重受伤”应指满足以下条件的伤害或疾病：

•	威胁生命的；

•	导致永久身体功能损伤或永久身体结构损害；或者

•	为排除永久损害或损伤必须进行医疗或手术干预。

- 5.16	永久的【§803.3（aa）（2）】

永久损害或损伤指的是严重的、不可逆的损害或损伤。

- 5.17	使用机构报告编号【803.3（dd）】

“使用机构报告编号”应指唯一识别使用机构提交给制造商和FDA的报告的编号。该编号由三部分组成：

•	使用机构的10位健康保健财务管理（HCFA）编号。如果HCFA编号小于10位，在剩余的位数中填入零；

•	提交报告的四位日历年度；以及

•	该年度提交的报告的四位序列号，从0001开始。举例来说，完整的编号应为以下形式：1234567890-1996-0001。

如果机构拥有多个HFCA编号，则机构必须选择一个编号以供所有MDR报告使用。

- 5.18	工作日【§803.3（ee）】

“工作日”应指星期一至星期五，不包括联邦假日。

- 6、常见问答

以下为FDA经常问到的问题。它们提供了关于MDR的背景信息，并试图解释某些FDA的政策决定。

- 6.1	国会为什么要求使用机构提交医疗器械报告？

国会基于对1976年《食品、药品和化妆品（FD＆C）法案修正案》的审查颁布了1990年《安全医疗器械法案》（SMDA）。国会认为需要在法令中做出重大修改，以便FDA能够更好地保护公共健康。

基于审计总署执行的国会听证会和研究，国会断定FDA收到的有关医疗器械问题的信息不充分。如果信息更全面，FDA能够采取适当的措施以保护公众免于危险的医疗器械造成的伤害。

- 6.2	1992年的《医疗器械修正案》对医疗器械报告产生了怎样的影响？

1992年的《医疗器械修正案》对不良器械事件的报告进行了修改，内容如下：

- ■	采用单一的报告标准

1992年修正案第5节（a）修订了使用机构的报告要求，即在机构收到或以其他方式意识到合理地表明器械“已经或可能已经造成或促成了”机构的患者死亡、严重疾病或严重受伤的信息时进行报告。该法定语言的变更使制造商、进口商和使用机构采用了唯一的标准以确定必须向FDA报告器械造成的伤害的时机。

- ■	必须报告的伤害类型的单一定义

1992年修正案第5节（a）对使用机构、制造商、进口商和经销商必须报告的伤害类型进行了唯一的定义。该定义现要求报告满足以下条件的伤害或疾病：

•	威胁生命的；或者

•	导致永久身体功能损伤或永久身体结构损害；或者

•	为排除永久身体功能损伤或永久身体结构损害必须进行医疗或手术干预。

其删除了SMDA的要求，即为达到可报告的不良事件的标准，伤害必须需要“立即的医疗或手术干预”以排除永久损伤或损害。

- ■	要求报告“其他严重不良器械体验”的新权限

1992年修正案还授权FDA发布法规以要求报告本机构确定有必要报告的“严重不良器械体验——非死亡、严重受伤或严重疾病等事件。本条规定将在将来的法规中实施。

- 6.3	医疗器械报告与使用机构报告之间存在什么关系？

使用机构报告FDA的医疗器械报告（MDR）计划的一个组成部分或子集。自1984年起，已经要求制造商和进口商报告与器械有关的死亡、严重受伤和特定的故障。SMDA对《食品、药品和化妆品法案》中有关医疗器械的条款进行了修正，其中要求使用机构将可报告事件通知制造商和/或FDA。

- 6.4	药品监视是什么，其与MDR和使用机构报告之间存在什么关系？

药品监视是FDA的上市后监督计划，用于报告与FDA监管的所有医疗产品（药品、医疗器械、生物制品和特殊营养品）有关的不良事件。医疗器械报告（MDR）是药品监视计划的一部分，使用机构报告则为MDR的一个子集。

- 6.5	最终MDR报告要求的生效日期是哪天？

SMDA中关于使用机构报告的内容已经于1991年11月28日生效，尽管最终的MDR法规尚未发布。尽管最终MDR规则的原始生效日期为1996年4月11日，FDA已经将其延长至1996年7月31日。这就为使用机构和制造商提供更多时间用于制定新要求。

- 6.6	我们的机构拥有多个HCFA编号。我们应该使用哪一个？

如果一家机构拥有多个HCFA编号，其必须选择一个编号用于所有MDR报告。如果一家机构没有HCFA编号，其应在初始报告的适当位置全部填写零（例如，0000000000-1995-0001），而FDA将为该机构指定一个编号以供将来使用。指定的编号将被用于FDA有关该报告以及与使用机构的任何通信的记录。如果用户在提交下一份报告之前没有收到FDA的指定编号，则在第一份报告后应继续使用全部为零的编号。如果一家机构拥有多个场所，主要场所可以代表所有场所集中报告，并使用一个报告编号。主要场所必须在第一份报告中向FDA提供每个场所的名称、地址和HCFA编号。

- 6.7	什么是器械？

《食品、药品和化妆品法案》对术语“器械”的定义为：“满足以下条件的仪表、装置、器具、机器、发明、植入物、体外试剂或者其他类似或相关的物品，包括任何构件、部件或附件：

•	在官方的《国家处方集》、《美国药典》或二者的任何补充文件中认可的；

•	预期用于诊断疾病或其他状况，或者用于治愈、缓解、治疗或预防人类或其他动物的疾病；或者

•	预期影响人类或其他动物的任何身体结构或功能，并且器械非药品，即该产品不能通过在人类或其他动物体内或身上发生的化学反应实现其主要的预期用途，并且不依赖新陈代谢实现其主要的预期用途。”

医疗器械的例子（FDA为此收到了MDR报告）包括医院病床、心脏瓣膜、呼吸机、患者约束装置、X射线机、除颤器和绷带。一般而言，如果一个物品用于医疗实践并且其不是药品或生物制品，则该物品是一种器械。

- 6.8	救护车和救助服务似乎否需要报告与器械有关的不良事件？

是。救护车和救助服务属于使用机构的定义，因为它们属于门诊治疗设施。由于此类服务使用的器械的潜在故障表现出的重大风险，FDA已经将其包含于使用机构的定义中。

- 6.9	为什么家庭医疗保健机构也需要按照MDR的规定进行报告？

FDA将家庭医疗保健机构包含于使用机构的定义中，原因是家庭医疗保健使用的器械的潜在故障表现出的重大风险。

家庭医疗保健机构（及其器械经销商）可能最先了解到关键家庭医疗保健器械的问题，例如呼吸暂停监护器、呼吸机和输液泵等。

- 6.10	外国使用机构是否需要按照MDR的规定进行报告？

否。只有位于美国以外但由美国政府运营的使用机构需要按照MDR的规定进行报告。

- 6.11	HMO是否必须报告？

作为HMO的一部分或属于HMO的使用机构（定义见5.4）必须报告。

- 6.12	使用机构是否需要指定一位联系人？【§803.32（e）（4）】

是。一家机构必须指定一位联系人，以便FDA与此类进行有关MDR的通信。第三方可以担任联系人，并为使用机构提交报告。

- 6.13	是否要求使用机构调查不良事件？

在最终MDR规则中，FDA已经澄清，使用机构必须仅报告其“合理知道”的信息，并且不要求使用机构通过获得或评价其未合理知道的信息来调查不良事件。

合理知道的信息包括在使用机构拥有的文件中找到的信息以及通过设施内的合理随访变为可用的任何信息。当然，使用机构仍必须就是否应该按照MDR的规定报告某个事件做出初步决定。

- 6.14	如果器械发生故障但并未造成死亡或严重受伤的事件，是否应提交报告？

鼓励但不要求使用机构报告未引起死亡或严重受伤的故障。尽管这些报告是自愿的，FDA建议使用表3500A向制造商报告，因为该表格提供了关于事件和器械的更多细节。此类报告向制造商和FDA提供了有关器械安全性的重要信息。

6.15	在“严重受伤”的定义中，“永久伤害”或“永久损伤”的含义是什么？

“永久”指的是对身体结构或功能造成的不可逆的损伤或伤害，不包括不严重的损伤或伤害。尽管某些化妆品的损害可能被视为不严重的，但并非所有化妆品的损害都被视为不严重的。

6.16	因使用器械引起的“暂时伤害”是否是MDR规定的可报告事件？

是，如果该“暂时伤害”是“威胁生命的”。可能因器械造成或促成的威胁生命的事件必须报告，无论此类伤害是否是“暂时的”。然而，非威胁生命的暂时伤害不可报告。

6.17	“事件档案”是否与“MDR事件档案”相同？

鉴于收到的关于“事件档案”的拟定定义的意见，FDA已经更改了定义并将其重新命名为“MDR事件档案”。MDR事件档案包括提交的MDR报告（提交给FDA或其他机构）和与不良事件有关的任何文件。这包括与用于确定事件是否是MDR可报告事件的审议和决策过程有关的文件（即使机构决定不提交MDR）。

最终的MDR法规还允许使用机构通过引用合并特定的信息（例如病历、患者档案和工程报告），而不是将其包含于MDR事件档案中。

6.18	能否保护患者的身份？

是。患者的身份将被保护，因为FDA并不会公开任何患者的标识符。报告人可以提交标识符代替患者的姓名。如果FDA要求更多患者信息，此类请求将作为例外情况处理。

6.19	提交给FDA的MDR报告能否用作民事诉讼的证据？

SMDA规定，报告不会被采纳为证据或以其他方式用于任何涉及行政相对人的民事诉讼中，除非编制报告的机构、个人或医生知道报告中的信息是假的。

6.20	按照《信息自由法案》的规定，MDR事件的报告人的身份，例如医院的医生，是否是可公开的？

否。FDA不会披露使用机构的医生或其他员工的身份，尽管在3.3所述的特定情况下可能会披露使用机构和MDR联系人的身份。然而，药品监视表3500A的F条中的使用机构的MDR联系人是可以披露的。

6.21	按照MDR的规定，“用户/操作员错误”是否是可报告的？

是。SMDA的规定——经1992年《医疗器械修正案》修正——要求报告所有合理地表明器械已经或可能已经造成或促成一件与器械有关的死亡、严重受伤或严重疾病事件的情况。FDA需要知道任何与用户错误有关的事件，只要此类错误已经或可能已经造成或促成了可报告事件。通过接收与用户问题有关的信息，FDA可以确定解决问题是否有必要采取附加措施，例如器械重贴标签或重新设计。

6.22	使用机构是否必须允许（涉及患者的死亡或严重受伤）器械的制造商获得该器械？

FDA没有要求将器械归还制造商或者要求制造商可以获得器械的法定权限。然而，FDA认为器械的制造商应评估其器械的任何问题。FDA鼓励用户允许制造商获得器械或者将器械归还制造商以便后者进行评估。

6.23	MDR是否真正地帮助预防了器械问题？

是。举例来说，对有关患者约束装置的MDR报告进行的审查揭示了34个死亡和11个受伤事件。FDA的审查还发现，很多事件是由器械使用不当或对受限制患者的监视不充分造成的。作为对这些调查结果的响应，FDA发布了一个安全警告以警告公众与使用患者约束装置有关的危险。此外，FDA将约束装置指定为处方用器械，并向制造商签发了一封信函以修改它们的标签，从而防止此类使用不当事件的发生。如果没有MDR报告，FDA将无法了解需要采取这些措施以保护公共健康。

1995年，FDA收到了超过100000份MDR报告，其中很多报告是由使用机构提交的。

附件A

|  | 供使用机构、经销商和制造商用于强制报告 | 表格批准：OMB编号0910-0291 到期日：1996年1月31日 ΟΜB声明见背面 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生产报告# |
| 药品监视 |  | UF/Cist报告# |
| FDA的医疗产品报告程序 | 第___页，共____页 | 仅限FDA使用 |

请输入或使用黑色钢笔填写

| A.患者信息 |  |  |  |  |  |  |  | C.可疑的药物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、患者标识符 |  | 2、事件发生时的年龄： 或 出生日期： |  |  | 3. 性别 □ 女性 □ 男性 | 4. 体重 ____lbs |  | 1、名称（给出标示的强度和制造商/贴标商，如果已知） #1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密 |  |  |  |  |  | 或 |  | #2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ___kgs |  | 2、使用的剂量、频率和途径 #1 |  |  | 3、治疗日期（如果未知，给出持续时间） 起始/结束时间（或者最佳估计） #1 |  |  |  |  |
| B.不良事件或产品问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 不良事件和/或 产品问题（例如缺陷/故障） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、不良事件引起的结果（请勾选所有适用选项） |  |  |  |  |  |  |  | #2 |  |  | #2 |  |  |  |  |
|  死亡__________________ （月/日/年）  威胁生命的  住院治疗——首次或长期 |  |  |  |  残疾  先天性异常  预防永久损伤/伤害所需的干预  其他： |  |  |  | 4、使用诊断（适应症） #1 #2 |  |  |  |  |  | 5、停止使用或减小剂量后减轻的事件 #1 是 否 不适用 #2 是 否 不适用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 批号（如果已知） #1 #2 | 7. 有效期至（如果已知） #1 #2 |  |  |  |  |  |  |
| 3、事件日期（月/日/年） |  |  | 4、本报告的日期（月/日/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8、再引入后再出现的事件 #1 是 否 不适用 #2 是 否 不适用 |  |
| 5、说明事件或问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9、NDC#——仅限产品问题（如果已知） - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10、伴随医疗产品和疗法日期（不包括事件的治疗） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D、可疑的医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、品牌名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、器械类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、制造商名称和地址 |  |  |  | 4、器械的操作员 保健专业医生  普通用户/患者  其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、有效期限（月/日/年） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、型号# 目录号 序列号 批号 其他编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7、如果植入，给出植入日期（月/日/年） |  |  |  |
| 6、相关试验/实验室数据，包括日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8、如果移植，给出移植日期（月/日/年） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9、器械是否可用于评价？ （请勿发送给FDA）  是  否  归还给制造商，日期：______________ （月/日/年） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10、伴随医疗产品和疗法日期（不包括事件的治疗） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他相关历史，包括先前存在的医疗状况（例如过敏症、种族、怀孕、烟酒使用行为、肝功能缺陷/肾功能不全等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E、初始报告人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 名称和地址 |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |
| FDA表3500A（6/93） | 提交报告并不构成承认了医务人员、使用机构、经销商、制造商或产品造成或促成了相关事件。 |  |  |  |  |  |  | 2、保健专业医生？ 是  否 |  | 3、职业 |  |  |  |  | 4、初始报告人也向FDA发送报告 是 否  未知 |

| 药品和器械 体验报告 （续） 请参考指南以了解具体说明 | 提交报告并不构成承认了医务人员、使用机构、经销商、制造商或产品造成或促成了相关事件。 第___页，共____页 | 美国卫生及公共服务部 公共卫生署 美国食品药品管理局 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 仅限FDA使用 |

| F.仅限使用机构/经销商使用的器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H.仅限器械制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、请勾选一项  使用机构  经销商 |  |  |  |  | 2、UF/Dist报告编号 |  |  |  |  |  |  |  | 1、可报告事件的类型 □ 死亡 □ 严重受伤 □ 故障（见指南） □ 其他 |  |  |  |  | 2、如果进行随访，随访类型是？ □ 纠正 □ 附加信息 □ 对FDA请求的响应 □ 器械评价 |  |  |  |  |  |
| 3、使用机构或经销商的名称/地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、器械由制造商评价？ □ 未归还给制造商 □ 是 □ 附加评价总结 □ 否（附加页以解释原因）或者提供代码： |  |  |  |  | 4、器械生产日期（月/年） |  |  |  |  |  |
| 4、联系人 |  |  |  |  |  |  | 5、电话号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、标示为一次性使用？ □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |
| 6、使用机构或经销商意识到事件的日期（月/日/年） |  |  |  | 7、报告类型  初始  随访# |  |  |  |  | 8、本报告的日期（月/日/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、评价指标（参考编码手册） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方法 结果 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、器械的大约使用年限 |  | 10、事件问题代码（参考编码手册） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 患者代码 器械代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报告发送给FDA？  是_____________ （年月日）  否 |  |  |  | 12、事件发生的地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 医院 住宅 疗养院 门诊治疗设施 其他： |  |  |  |  | 门诊诊断设施 流动式手术设施 |  |  |  | 7、如果启动了补救措施，请勾选适当的类型 |  |  |  |  | 8、器械的使用 □ 器械的首次使用 □ 重新使用 □ 未知 |  |  |  |  |  |
| 13、报告发送给制造商？  是_____________ （年月日）  否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 召回 □ 维修 □ 更换 □ 重贴标签 □ 其他 |  | □ 通知 □ 检查 □ 患者监视 □ 修改/调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 请说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9、如果按照21 USC 360i（f）的规定向FDA报告了措施，请列出纠正/移除的报告编号。 |  |  |  |  |  |
| 14、制造商名称/地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10、□ 附加的制造商说明和/或11、□ 纠正数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.所有制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、联络办公室——名称/地址（和器械的生产场所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、电话号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、报告来源（勾选所有适用者） □ 外国 □ 研究 □ 文献 □ 消费者 □ 保健专业医生 □ 使用机构 □ 公司代表 □ 经销商 □ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、制造商的接收日期（月/日/年） |  |  |  | 5、 （A）NDA# IND# PLA# 1938年前□ 是 OTC产品 □是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、对于IND，方案编号# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、报告类型（勾选所有适用者） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、不良事件期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 5天 □ 10天 □ 初始 | □ 15天 □ 定期 □ 后续# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、生产报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 经估算，本信息收集的公开报告工作量为平均每次回复一小时，包括审查说明、搜索现有数据资源、收集和维持需要的数据、以及完成和审查信息的收集等活动所需的时间。将您对本工作量估算或与本项信息收集有关的任何其他方面的意见，包括减少工作量的建议，发送至： | 报告许可官员， PH5 Hubert H. Humphrey Building, Room 721-6 200 Independence Avenue, S.W. Washington, OC 20201 ATTN: PRA | 还应发送至： 华盛顿哥伦比亚特区行政管理和预算局文书工作缩减长官（0010-0291），邮编20503 | 请勿将本表格退回任何上述地址。 |
| --- | --- | --- | --- |
| FDA表3500A——背面 |  |  |  |

附件B

| 美国卫生及公共服务部 公共卫生署 美国食品药品管理局 CDRH医疗器械报告 P.O. Box 3002 Rockville, MD 20847-3002 |  |  | 医疗器械报告半年度使用机构报告 |  |  |  |  | OMB: 0910-0059 Exp. 日期：02/28/99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1部分——封面 |  |  |  |  |  |
| 如果在本报告期内未向FDA或器械制造商提交MDR报告，请勿提交半年度报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1部分说明 完成一份以下信息作为半年度报告的封面，并将其寄回上述地址。该报告不应包含未要求但已经自愿提交的报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报告期 □ 1月 - 6月_________ Y Y Y Y □ 7月 - 12月________ Y Y Y Y |  |  |  | 2、使用机构ID（HCFA或FDA提供的编号） |  |  |  |  |
| 3、使用机构信息 |  |  |  | 4、使用机构的联系方式 |  |  |  |  |
| a. 名称 |  |  |  | a. 名称 |  |  |  |  |
| b. 街道地址 |  |  |  | b. 街道地址 |  |  |  |  |
| c. 城市 | d. 州 | e. 邮编 |  | c. 城市 |  | d. 州 | e. 邮编 |  |
| f、国家/邮政编码（如果非美国） |  |  |  | f、国家/邮政编码（如果非美国） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | g、电话号码（包括电话地区号和分机号） （ ） |  |  |  |  |
| 5、附加或汇总的报告总数 a. 最小报告编号 __ ____ ____ __ ____ ____ ____ ____- __ ____ ___- ____ __ （HCFA或者FDA提供的编号） （年份） （序列号） b. 最大报告编号 __ ____ ____ __ ____ ____ ____ ____- __ ____ ___- ____ __ （HCFA或者FDA提供的编号） （年份） （序列号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对于上列报告编号范围内的每一份报告，附加本表格第2部分的已完成副本，或者发送给FDA和/或制造商的事件的已完成的药品监视FDA表3500A的影印件；此外，附加一张表格，其中列出本报告未包含、但上述范围中列出的报告编号并解释原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、联系人签字 |  |  |  |  | 7. 报告日期 __ __ /__ __ /__ ____ __ MM DD YYYY |  |  |  |
| 本信息收集的公开报告工作量预计为平均每次回复1小时，包括审查说明、搜索现有数据资源、收集和维持需要的数据、以及完成和审查信息的收集等活动所需的时间。请将对本工作量估算或与本项信息收集有关的任何其他方面的意见，包括减少工作量的建议，发送至： DHHS Reports Clearance Officer, Paperwork Reduction Project (0910-0059) Hubert H. Humphrey Building, Room 531-H 200 Independence Avenue, S.W. Washington, DC 20201 （请勿将本表格退回任何该地址。） 机构可能不会执行或赞助信息收集，并且不会要求任何人对信息收集做出回复，除非该信息收集具有当前有效的OMB控制编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORM FDA 3419 (3/96)	(如有必要，请继续第2页)	第1页   EF

| 医疗器械报告半年度使用机构报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2部分——事件汇总 |  |  |  |
| 第2部分说明 如果未提供关于MDR可报告事件的之前提交的FDA表3500A（药品监视）的影印件，请为本半年度报告覆盖的六个月报告期内提交给FDA和/或制造商的每一份MDR报告完成一份包含以下信息的副本。 |  |  |  |
| 1、使用机构 事件报告编号 __ ____ ____ __ ____ ____ ____ ____- __ ____ ___- ____ __ （HCFA或者FDA提供的编号） （年份） （序列号） |  |  |  |
| 2、提交报告的目的地？（勾选所有适用者）  FDA  制造商  经销商  其他 |  |  |  |
| 3、制造商信息 |  |  | 4、器械信息 |
| a. 名称 |  |  | a、品牌名称 |
|  |  |  | b、普通名称 |
| a. 名称 |  |  |  |
|  |  |  | c、型号 |
| c. 城市 | d. 州 | e. 邮编 | d. 序列号 |
|  |  |  | e. 批号 |
| f、国家/邮政编码（如果非美国） |  |  |  |
|  |  |  | f. 目录号 |
| 5、事件的简要说明 |  |  |  |

FORM FDA 3419 (3/96)	（如有必要，附单独页继续填写）	第2页

附件C

特定医疗器械报告的FDA表3500A的简要说明

一般说明

1.	完成所有适用的部分和项目，输入所有条目。

2.	当任何项目的信息不可用时，使用以下代码：NA——不适用；NI——目前尚无可用信息，但之后可能有；UNK——未知的。

3.	按照以下格式输入日期：MM/DD/YY（例如，1995年6月3日＝06/03/95。如果准确的日期未知，请提供最佳估计。使用YYYY代表2000年及之后的年份。

4.	在第1页的右上角输入使用机构报告编号或经销商报告编号和/或制造商报告编号。编号的格式为NNNNNNNNNN-YYYY- XXXXX，其中N代表10个字符的使用机构HCFA编号或者制造商或经销商的7位注册或识别号；YYYY为报告的年份，XXXXX为该报告年份中报告的4位或5位序列号（见21 CFR 803或指南）。

5.	如果条目超过容许的空间，请附加延续页并在每一页指定报告的部分和条目编号。

6.	使用编码手册完成F10、H3和H6条。编码手册（文件编号799）的订购信息可通过传真获得，传真号码为（800）899-0381或（301）827-0111。

7.	如果同一事件设计多位患者，为每位患者完成A部分以及B2、B5、B6、B7、D10和F10条。在每个条目中输入相应患者的标识符。

8.	如果涉及多个可疑的医疗器械，请完成每个器械的D部分。完成一个器械的F部分以及每个附加器械的F9、F10、F13和F14条。通过标记“器械1”和“器械2”等信息将D部分和相应的F部分组对。

具体说明

A.	患者信息

A1 使用标识符，不得使用患者的姓名或SSN。

A2 提供患者的年龄或最佳估计，并指出使用的时间单位（年、月、日）。

B.	不良事件或产品问题

B1如果是不良事件，请勾选1；和/或，如果是产品问题，请勾选2。报告死亡或严重受伤事件时使用不良事件。对于可能导致死亡或严重受伤事件复发的故障，使用产品问题。

B2 勾选适当的事件结果。如果器械可能已经造成或促成了永久伤害或损伤，则勾选“残疾”。

B5 提供完整的事件说明。请勿使用任何个人或机构的名称。如果空间不足，必要时使用续页。

D.	可疑的医疗器械

D 可疑的医疗器械应指可能已经造成或促成MDR可报告事件的器械，或者发生故障的器械。正确地识别器械以及完成本条中的所有适用信息非常重要。

F.	仅限使用机构/经销商使用的器械

F2使用与第1页相同的报告编号（见一般说明第4条）。

F7 对于随访报告，在F2条中记录使用机构或经销商的初始报告编号，并在“随访”后的空格中记录该随访的序列号，例如：第一次随访输入“1”，第二次随访输入“2”。请勿在随访报告中重复之前提交的信息。

F10 输入最多3位“患者”和3个“器械”代码，以便最准确地描述事件。在每个复选框中只能输入一个代码。患者代码说明了事件对患者造成的影响，器械代码则说明了事件期间发生的器械故障或问题。

G.	所有制造商

G1 输入制造商报告场所（联络办公室）的完整名称和地址，包括联系人姓名。如果生产场所的名称和地址与此不同，则也应包含于本条中。

G3勾选报告的信息的来源。如果勾选了“文献”，附加一份论文的副本（英语）并在H10条中记录文献引文。当报告RPS/DPS研究或批准后研究时，勾选“研究”复选框。

G5-6非医疗器械用途。

G7 如果是五日报告，勾选“5天”；如果是首次或初始提交，勾选“初始”；如果是后续或补充提交，勾选“后续”。如果是后续报告，不得重复之前提交的信息。在G9条中输入制初始报告的造商报告编号，在G7条中“后续”后面的空白行中输入后续报告的序列号。

G8非医疗器械用途。

H.	仅限器械制造商

H3 如果对器械进行了评价，务必附加一份评价汇总。

H5 如果问题与器械无关（例如X射线机），勾选“否”。

H6 必须输入结论的代码，即使器械并未评价。

H7 勾选所有适用者。

H10输入任何附加信息、评价或澄清。不得复制之前的信息。

H11 提供以下附加、纠正或缺少的信息——通过适用的条目和项目编号识别每个数据项：

（1）	使用机构或经销商报告缺少的任何信息，包括F10条要求的任何缺少或不完整的事件代码；

（2）	验证后对使用机构或经销商报告表的纠正信息，包括任何纠正的F10条要求的事件代码；

（3）	对于使用机构或经销商在F10条提供的每个事件代码，提供一份声明以说明器械标签中是否提到了代码所代表的事件类型，例如代码#1738指的是贴标签的，代码#1701指的是未贴标签的；以及

（4）	未提供任何要求的信息的原因解释，以及获得此类信息所需采取的措施。