1997年《FDA现代化法案》概述，医疗器械规定

CDRH 1997年《FDA现代化法案》   页码

(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceProvisionsofFD AModernizationAct/default.htm)

- 前言

# 序言

# 引言

- 临床实验器械豁免

- 上市前批准

- 上市前通知[510(k)]

- 器械分类

- 器械标签

- 器械跟踪

- 上市后监督

- 全球协调

- 医疗器械报告和召回报告

- 企业注册

- 器械标准

- 与医疗器械相关的其他章节

前言

器械和放射卫生中心（CDRH）制定和实施国家计划，以保护医疗器械和放射健康领域内的公共卫生。这些计划旨在确保医疗器械的安全性、有效性和适当标签；提高X线摄影服务的质量；以及控制人体不必要地暴露于潜在危险的辐射，并确保安全和有效地使用这种辐射。

《联邦食品、药品和化妆品（FFD＆C）法案》的《医疗器械修正案》规定了管理医疗器械监管的基本框架。《医疗器械修正案》颁布于1976年5月28日。根据1990年《安全医疗器械法》和1992年《医疗器械修正案》，对《FFD＆C法案》再次进行了修订。1996年《FDA出口改革与增强法》中确立了管理FDA管制产品（包括医疗器械）出口的新规定。

最近，1997年《食品和药品监督管理局现代化法案》（《现代化法案》）对《FFD＆C法案》进行了修订。《现代化法案》于1997年11月21日签署成为法律，其中包含了与受FDA管制的所有产品相关的条款。本文件以“简明英语”概述了《现代化法案》中与器械相关的每个章节。这并不是为了解释或阐明该机构的执行政策。

我们欢迎您提出意见和要求提供进一步的信息。

D. Bruce Burlington, M.D.

器械和放射健康中心主任

# 序言

1976年《医疗器械修正案》要求建立“一个具有明确职责的办公室，向小型医疗器械制造商提供技术和其他非经济援助，以协助他们遵守《FFD＆C法案》的要求。成立了交流、外联与发展办公室下的工业和消费者教育部（DICE），以满足这一要求。DICE制定了教育材料并召开申办方研讨会和会议，为公司提供医疗器械要求和合规政策的第一手知识。

本手册涵盖了修订《FFD＆C法案》的《现代化法案》的医疗器械条款。

有关更多信息，请联系CDRH的相应办公室或拨打1-800-638-2041或301-796-7100致电DICE，或发送电子邮件至dice@fda.hhs.gov（电子邮件地址：dice@fda.hhs.gov）。

可以从互联网上获得额外的副本。您也可以发送电子邮件请求到CDRH- Guidance@fda.hhs.gov（电子邮件地址：CDRH-Guidance@fda.hhs.gov ）以获得指南副本。请使用文件编号1174来表示您所要求的指南。

随时欢迎您对本手册、相关研讨会以及DICE的其他活动提出意见。

John Stigi

工业和消费者教育部主任

# 引言

国会修改了《FFD＆C法案》，旨在简化将安全和有效的药品、医疗器械和其他治疗方法引入美国市场的过程。

就医疗器械而言，FDA将其资源集中用于监管对公众造成最大风险的器械和提供最显着效益的器械。FDA必须根据明确规定的标准作出决定，并规定与受监管行业的适当互动。新的立法假设加强FDA与受监管行业的合作将加速向美国引进安全和有效的器械。

《现代化法案》由克林顿总统于1997年11月21日签署成为法律。1998年2月19日（《现代化法案》颁布后90天），大部分条款生效，而一些条款有不同的有效期或需要实施条例。

本文件根据相关标题（即IDE、PMA和510（k））对《现代化法案》中与器械相关的每个章节进行了总结。它包括对新规定的简要说明，包括生效日期，并确定了适用的《联邦公报》（FR）文件。

## 返回顶部

与临床实验器械豁免相关的章节

- 第201节——协议和器械的变更

- 第201节—— 临床研究数据要求的早期协作

- 第205 节——关于PMA有效性证据的会议

- 第 203 节——扩大人道主义器械豁免（HDE）

- 第 402节——扩大临床实验器械的使用

- 第214节—— 医学实践

第201节——协议和器械的变更

- 临床协议

允许对临床协议进行不影响以下的修改，而不需要FDA的批准：

1）研究结果数据的有效性；

2）批准协议所依据的风险与得益比率；

3）研究的科学性，或

4）人类受试者的权利、安全或福利。

- 器械制造和设计

只要不会对器械的设计或基本操作原理产生重大影响，允许根据试验中收集的信息对器械进行发展变更（包括制造变更），而无需FDA额外批准。

- 申办方要求

申办方或申请人应当负责确定协议的变更或器械的修改满足上述条件，并且必须在可靠信息的基础上进行确定。

研究的申办方必须在做出此类变更后的5天内通知FDA。

生效日期：颁布1998年11月21日到期的规定。

## 返回顶部

第201节—— 临床研究数据要求的早期协作

打算对任何II类器械或任何类别的任何植入式器械进行临床研究的申办方将有机会与FDA召开会议，讨论他们的研究计划，包括临床方案，以便在申请临床实验器械豁免（IDE）之前达成关于研究计划的一致意见。

申办方需要向FDA提交召开此类会议的书面申请。该申请应当包括器械、拟议使用条件和拟议研究计划（包括临床协议）以及（如果有）器械预期性能的详细说明。FDA应当在收到书面申请后30天内与申办方召开会议。

应当具有申办方和FDA之间达成的任何协议的正式记录。此类协议应当具有约束力，且不得更改，但以下情况除外：

1）经申办方书面同意；或

2）如果FDA确定在初始协议之后发现了对确定器械安全性或有效性必不可少的重大科学问题。在这种情况下，FDA的决定必须采用书面形式，并且允许申办方有机会与该机构召开会议以讨论所确定的问题。

生效日期：1998年2月19日

返回顶部

第205节——关于PMA有效性证据的会议

计划提交上市前批准申请（PMA）的申办方可以向FDA提交一份书面申请，要求通过会议确定支持其器械的有效性所必需的信息类型（有效科学证据）。

该申请应当包括器械、拟议使用条件和拟议研究计划（包括临床协议）以及（如果有）器械预期性能的详细说明。FDA必须与请求者召开会议，并在会议结束后的30天内书面传达该机构确定的证明有效性所需的数据类型。在作出这一决定时，FDA必须确定其规定的信息是提供器械有效性的合理保证所必不可少的，并且必须考虑采用可能促成批准的最简单评估方法。

除非该机构确定该决定可能违反公共卫生利益，否则FDA的决定将具有约束力，且不得变更。

虽然第205节规定的会议旨在集中讨论必要的有效科学证据类型，而第201节规定的会议旨在强调实际协议，FDA认为通常可以通过一次会议最有效地完成会议的目的。但是，一些申办方可能要求召开这两类会议，并从两类单独的会议中受益。

生效日期：1998年2月19日。

## 返回顶部

第 203 节——扩大人道主义器械豁免（HDE）

- 申请批准

FDA需要在收到申请后的75天（而不是180天）内批准或拒绝HDE。HDE不再局限于18个月的可更新期限。现在，HDE的期限是无限期的，但是FDA可能要求申办方在以下任何时候证明持续合规性：

1）该机构认为是保护公众健康所必需的；或

2）该机构有理由相信HDE的标准没有得到满足。

除非申办方有机会参加非正式听证会，否则不得撤销HDE的批准。

- 紧急使用

如果无法及时获得机构审查委员会（IRB）的批准，允许医生在紧急情况下使用HDE经批准的器械。紧急使用后，医师需要通知IRB。将向IRB提供患者姓名、使用的器械以及使用原因。

- 时间期限

已经删除了限制使用HDE的5年“日落”条款。

生效日期：1998年2月19日。

## 返回顶部

*第 402节——扩大临床实验器械的使用

- 除FDA监管的医疗器械以外，此条款还影响其他产品。但是，CDRH建立的任何流程或程序将仅适用于医疗器械。

- 紧急使用

在紧急情况下，FDA允许运送临床实验器械以诊断、监测或治疗严重疾病或病症。

- 个别患者使用临床实验器械

允许任何人通过医生从制造商或分销商处获得符合《FFD＆C法案》第520（g）节规定的临床实验器械，以诊断、治疗或监测严重的疾病或病症，并在满足以下标准的情况下，允许制造商或分销商提供此类器械：

1）执业医师确定没有可比的或令人满意的替代治疗方法，并且使用该器械的风险不超过疾病或病症造成的风险；

2）FDA确定有足够的安全性和有效性证据来支持器械的使用；

3）FDA确定提供该器械不会干扰支持上市批准的临床研究；以及

4）申办方或研究者向FDA提交一份方案，描述该器械在单个患者或小部分患者中的使用情况。

- 治疗用临床实验器械的豁免

在医生或申办方提交旨在提供广泛临床实验器械使用的协议后，FDA应当允许未参与支持上市批准的临床研究的患者使用该器械进行治疗，但该机构必须确定：

1）该器械的使用旨在诊断、监测或治疗严重或立即危及生命的疾病或病症；

2）没有可比的或令人满意的替代治疗方法；

3）已经根据经批准的临床实验器械豁免对器械进行临床评估，或已经完成支持上市批准的所有临床研究；

4）申办方正在积极申请上市批准；

5）使用该器械进行治疗不会妨碍将患者纳入正在进行的临床研究；

6）对于严重疾病，有足够的安全性和有效性证据来支持治疗使用；以及

7）对于立即危及生命的疾病，可用的科学证据整体提供了一个合理的依据，即可合理认为该器械可有效用于治疗，且不会给患者带来不合理的风险。

FDA可以通知国家、州和当地的医学协会和其他适当的人员该临床实验器械可用于治疗用途。

如果不再符合本节中的条件，则FDA可以根据本节终止临床实验器械的扩大使用。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第214节—— 医学实践

本法案中的任何内容都不会限制或干扰医生规定或管理任何合法销售的器械以治疗任何疾病或病症的权力，但必须在合法的医疗保健医生与患者关系内完成。但是，FDA保留其限制器械的销售、分销或标签以及禁止推广未经批准的用途的现行权力。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

与上市前批准相关的章节

- 第201 节——来自先前研究的数据

- 第202节—— 某些器械的特别审查

- 第205节——审查范围/器械数据要求的协作确定

- 第207 节——修改后III类器械基于风险的分类

- 第208节——分类小组

- 第209节——协同审查程序

- 第216节—— 数据的使用

- 第216节—— 产品开发协议（PDP）

- 第217节——澄清批准所需的临床研究数量

- 第403节——补充申请的批准

第201 节——来自先前研究的数据

允许提供器械早期版本的研究数据以支持安全性和有效性。只有临床实验器械的早期版本的修改（在研究期间或之后进行的修改）不会构成使数据相关性无效的重大变化时，这些数据才是有效的。此外，本部分允许提交与申请尚未处理的器械的设计和使用目前相关的已批准器械有关的数据或信息，只要《FFD＆C法案》允许使用这些数据。（即可通过引用权或公共领域获取）

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第202节—— 某些器械的特别审查

FDA将为某些旨在用于治疗或诊断威胁生命或不可逆转地使人衰弱的疾病或病症的器械提供特别审查，其中可包括加快处理上市前审批（PMA）申请。要想获得特别审查，器械必须符合以下标准之一：

1）该器械代表了突破性的技术；

2）没有已批准的替代方案；

3）与现有的已批准替代方案相比，该器械的使用具有显著的优势；或

4）可用性符合患者的最佳利益。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第205节——审查范围/器械数据要求的协作确定

- PMA的标签要求

只要拟议的标签真实且没有误导性，FDA将依赖在PMA申请中作为拟议标签提交的使用条件。在确定此类标签是否真实或具有误导性时，FDA应当公平地评估与拟议标签有关的所有重要事实。这一规定与FDA一直以来审查PMA的方式一致。

生效日期：1998年2月19日

- 制造变更的通知/PMA补充申请

所有影响安全性或有效性的变更都需要PMA补充申请，除非这些变更涉及到制造程序或制造方法的变更。影响安全性或有效性的制造变更可能只需要向FDA提交书面通知，详细描述变更并概述支持变更的信息。书面通知还必须声明，这些变更是根据质量体系法规（GMP）进行的。除非FDA通知提交者该通知不适用，否则可以在向FDA提交通知报告后的30天内分销进行制造变更的器械。

如果FDA认为通知不充分，则FDA可能会要求提供进一步的信息或要求提交PMA补充申请。FDA应当在收到后135天内审查补充申请。如果原始通知符合PMA补充申请的适当内容要求，则将从135天补充申请审查期中扣除最初30天通知审查期。

本通知程序仅适用于与制造程序或方法变更有关的补充申请。

生效日期：1998年2月19日

- 设计变更的PMA补充申请

可以基于以下批准用于影响安全性和有效性的增量设计变更的PMA补充申请：

1）	证明变更产生器械的额外容量、功能或性能的非临床数据；以及

2）	包含在原始PMA申请或任何申请补充中的提供安全性和有效性的合理保证的临床数据。

但是，如果需要，FDA可能会要求申办方提交新的临床数据以证明安全性和有效性。

生效日期：1998年2月19日

- 上市后控制以降低数据要求

在做出关于批准PMA申请的决定时，FDA必须考虑是否可以依赖上市后控制措施来减少与支持批准所需的有效性相关的数据。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

## 第207 节——修改后III类器械基于风险的分类

提交上市前通知提交文件[510（k）]并获得关于将其产品分类为III类的非实质等同（NSE）决定的申请人可以要求FDA将产品分类为I类或II类。

申请必须采用书面形式，并在收到NSE确定后的30天内寄出。此外，申请中必须包含器械描述、建议分类原因（分为I类或II类）以及支持建议的信息。在向FDA提交书面申请之日起60天内，该机构必须通过书面命令对器械进行分类。

如果FDA将器械分类为I类或II类，则该器械可以用作其他510（k）的进行实质等同比较的器械。

但是，如果FDA决定仍将器械分类为III类，则只有在申请人获得经批准的上市许可（PMA）申请或经批准的临床实验器械豁免（IDE）之后，才能分销器械。

在通知申请人器械已被分类为I类或II类的决定后30天内，FDA将在《联邦公报》上公布最终分类。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第208节——分类小组

- 会议安排

会议安排应当满足FDA批准PMA和510（k）申请的时间期限。

- 小组审查

## PMA申请人应当：

## 1）与FDA 有相同的访问权限以获得FDA提交给分类小组的数据和信息，但不能公开披露的数据除外；

## 2）有机会通过FDA向小组提交基于PMA的信息；以及

## 3）与FDA有相同的机会参加小组会议。

- 最终决定

## 如果批准或不批准申请的最终决定与小组建议不同，则FDA应当以书面形式向申请人提供作出该决定的理由。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

## 第209节——协同审查程序

FDA必须根据申请人的书面要求，在收到已提交PMA申请后100天内与该方召开会议，以讨论申请的审查状况。经申请人同意，可以制定不同的时间表。

在召开该会议之前，FDA必须以书面形式通知申请人其发现的任何缺陷以及需要提供哪些信息来纠正这些缺陷。FDA还必须及时通知申请人FDA发现的其他缺陷（如果有）或完成该机构审查所需的任何补充信息。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第216节—— 数据的使用

- 现在，在申请获得批准六年后，FDA可以使用已批准PMA申请中包含的某些信息以：

1）批准另一个PMA申请；

2）确定产品开发协议（PDP）是否已经完成；

3）确立性能标准或特殊控制；或

4）分类或重新分类另一个器械。

- 可供该机构使用的信息将包括申请中用于证明安全性和有效性的临床和非临床试验或研究。但是，其将不包括商业秘密信息，如制造方法或器械组成。

生效日期：1998年2月19日。

## 返回顶部

第216节—— 产品开发协议（PDP）

FDA不再需要将所有的PDP都提交给审查小组。在作出决定之前，该机构现在可酌情将拟议协议提交给咨询小组以获取有关批准的建议。但是，如果提交人提出要求，则FDA必须将拟议协议提交给审查小组，除非协议和随附的数据与以前经审查小组审查的信息基本上重复。

生效日期：1998年2月19日。

## 返回顶部

第217节——澄清批准所需的临床研究数量

FDA可以依靠一项或多项临床研究来得出结论：作为PMA申请主题的器械是有效的或需要确立器械性能标准。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第403节——补充申请的批准

- 即时审查的标准

FDA将在《联邦公报》（FR）上公布可供FDA使用以确保及时审查PMA补充申请的标准。

生效日期：1998年5月20日到期的FR通知。

- 行业指南

FDA将发布最终指南，以澄清支持PMA补充申请的数据要求，并促进提交支持PMA补充申请的数据。该指南将：

1）澄清何时可以使用已公布的信息作为批准的依据；

2）指定将避免重复提交先前已提交用于支持原始PMA申请的数据的要求；以及

3）确定有资格进行优先审查的补充申请类型。

生效日期：1998年5月20日到期的指南。

- 指定个人

器械和放射健康中心将指定一名人员，以鼓励FDA迅速审查补充申请，并与申办方合作以便于制定和提交支持PMA补充申请所需的数据。

生效日期：1998年2月19日

- 与外部组织的合作

FDA将执行方案和政策，以促进与美国国立卫生研究院和医学和科学协会等其它外部组织的合作，以确定可能支持PMA补充申请的研究，并鼓励申办方提出补充申请或开展进一步的研究以支持补充申请。

生效日期：1998年2月19日

与上市前通知相关 [510（k）] 的章节

- 第 205 节——器械数据要求的协同确定

- 第206条——上市前通知

- 第209节——审查时限的确定性

- 第210节——上市前通知报告审查人员的认证

返回顶部

第 205 节——器械数据要求的协同确定

- 上市后控制以降低数据要求

在作出关于批准[510（k）]申请的决定时，FDA必须考虑是否可以依靠上市后控制来加快此类批准。

生效日期：1998年2月19日

- 补充信息

当FDA要求提供补充信息来证明具有不同技术特征的器械的等同性时，FDA只能要求提供确定实质等同性所必需的信息，并应当考虑采用证明实质等同性的最简单方法。

生效日期：1998年2月19日

- 510（k）的标签要求

本节要求应当根据510（k）申请中提交的建议标签来确定器械的预期用途。然而，在做出决定时，器械评价办公室（ODE）主任可能会合理地确定器械将很有可能被用于标签中未注明且可能造成损害的预期用途。在这种情况下，主任应当在作出此类决定后的10日内以书面形式将FDA的担忧传达给510（k）申请人，并要求在标签上注明使用该器械的限制。

如果器械符合实质等同性的要求且其标签符合FDA规定的限制，则该器械将被视为实质等同。不得将确定此类标签的责任委托给器械评价办公室（ODE）主任以下级别的人员。

生效日期：1998年2月19日

日落条款：2002年11月21日到期。

第206条——上市前通知

豁免510（k）

I类器械不需要510（k）提交文件，除非该I类器械：

1）旨在用于对防止人体健康损害具有重大意义的用途；或

2）存在潜在的不合理疾病或伤害风险。

指定的II类器械不需要510（k）提交文件。FDA计划在《现代化法案》颁布后的60天内，在《联邦公报》上公布被豁免510（k）的II类器械的清单。

在II类豁免器械的名单公布后，FDA可以主动或根据相关人员的申请豁免其他II类器械。FDA将在《联邦公报》上发布豁免这些器械类型的意向通知，并提供30天的意见征询期。在通知发布后的120天内，FDA将发布关于豁免主题器械的最终命令。如果FDA未能在180天内回复申请，则该申请将被视为已批准。

生效日期：1998年1月20日公布510（k）豁免II类器械。

- 实质等同性

食品和药品监督管理局不能由于公司未能遵守《FFD＆C法案》中与实质等同性决定无关的任何规定（包括制造该器械的企业没有遵守GMP）而拒绝批准510（k），除非FDA发现未能遵守这些规定可能会对人体健康造成严重的风险。

生效日期：1998年2月19日

- 一般/特定用途

FDA将在法规颁布后270天内发布指南，规定其在确定一般用途中未合理包含用于确定实质等同性的特定预期用途时将遵循的一般原则。

生效日期：1998年8月18日到期的指南。

## 返回顶部

第209节——审查时限的确定性

法律指示FDA审查上市前通知，并在不迟于收到报告后的90天内作出决定。

生效日期：1998年2月19日

第210节——上市前通知报告审查人员的认证

背景

FDA有权扩大现有第三方510（k）审查计划的范围。FDA必须委任经认证人员在不迟于颁布后一年内进行初步510（k）审查。经认证的人员不得审查：

1）II类器械;

2）属于永久植入物或用于维持生命或支持生命的II类器械；或

3）需要临床数据的II类器械，但本组的数量不得超过总申请的6％（按照法规的定义）。

- 在经认证人员审查后，FDA必须在收到经认证人员的建议后30天内采取行动，以接受建议或更改器械的分类。如果FDA变更建议，其将通知申请人和第三方并详细解释变更的原因。

认证

1998年5月20日，FDA将在《联邦公报》上发布其用于接受或拒绝认证提交审查请求的人员的标准。FDA必须在收到后60天内回复认证请求。

当经认证机构符合以下条件时，在提供非正式听证会的通知和机会后，FDA可暂停或撤销认证：

1）基本上不符合本节的规定；

2）对公共健康构成威胁；或

3）以不符合本节目的的方式行事。

FDA必须对经认证的人员进行定期现场访问以审核其业绩，且FDA有权复制和验证记录。经认证人员的最低资格包括：

1）不得是联邦政府的雇员；

2）必须是独立的组织，不得由器械制造商、供应商或售货商拥有或控制且与此类制造商、供应商或售货商没有组织、材料或财务关系；

3）必须是合法组成且被允许作为第三方行事的实体；

4）不得从事器械的设计、制造、推广或销售；

5）按照普遍接受的专业和道德商业惯例运行，并至少书面同意：

（i）证明所报告的信息准确反映了审查的数据；

（ii）把工作限制在其具有相应资格和能力的范围内；

（iii）将收到的信息、记录、报告和建议视为专有信息；

（iv）及时回应并试图解决有关其认证活动的投诉；以及

（v）防止与器械存在财务利益冲突的官员或员工进行审查，并每年在公开报告中披露官员或员工在多大程度上遵守与适用财务冲突相关的要求。

生效日期：1998年5月20日（公布认证人员的标准）

第三方所需记录

经认证方必须保存以下记录：

1）记录与进行审查活动相关的所有员工的培训资格；

2）记录员工用于处理机密信息的程序；以及

3）记录用于识别和避免利益冲突的赔偿安排和程序。

应当在任何合理的时间根据要求向FDA提供这些记录，且FDA可以查看、复制或验证此类记录。在收到FDA的书面要求后15天内，经认证方应当在FDA指定的地点提供所需记录的副本。

经认证方不得出现以下行为：

1）提交虚假或误导性的报告；

2）未经提交人同意，披露机密信息或商业秘密；以及

3）收受贿赂或其他腐败行为。

经认证人员的可用性

FDA必须向希望使用经认证人员的每个人提供至少两个经认证的机构以供其选择。审查费用将基于双方之间的协议。

向国会提交的进展报告

所需的报告包括：

1）FDA向国会提交的年度报告，包括所有经认证人员的姓名、他们经认证可执行的活动以及被撤销认证的每个机构的名称。

2）FDA向国会提交的报告，将于2000年11月21日之前在《联邦公报》上公布，以解决是否应当删除对经认证机构审查需要临床资料的II类器械的限制。

3）在2002年11月21日之前向国会提交的总审计长报告，说明认证计划的实施程度。

4）在不迟于计划结束之前6个月，向国会提交的总审计长评估报告，说明在多大程度上使用经认证机构来协助该机构审查510（k）以及此类使用在多大程度上违反该法案的目的。

该计划的权限终止于：

1）至少2个经认证方完成60％的510（k）审查后5年；或

2）经认证机构审查35％的合格510（k）后4年，

以较早者为准。

生效日期：1998年11月21日（授权人员审查510（k）报告）

## 返回顶部

与器械分类相关的章节

注：第206节和第207节包括II类和III类器械的分类规定。第206节包含豁免某些I类和II类器械的上市前通知的要求。第207节包含允许对新的低风险III类器械进行分类的要求。本文件的上市前通知（第206节）和上市前批准（第207节）部分中涉及这些条款。

第416节—— 产品分类（组合产品）

提交产品申请或提交文件的任何人可以向FDA推荐申请人认为最适合用于监管产品的分类或FDA部门。可以根据《FFD＆C法案》第503（g）节的要求，建议将产品分类为药品、生物制品、器械或组合产品。

在收到请求后的60天内，FDA必须确定将监管产品的分类或部门，且必须向请求者提供书面声明，以确定分类或部门以及作出此类决定的原因。未经申请人同意或没有基于科学证据的公共卫生原因，不得变更书面声明。如果FDA未能在60天内回复，则申请人的建议将成为FDA的最终决定，且未经申请人同意或没有基于科学证据的公共卫生原因，FDA不得变更。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

与器械标签相关的章节

- 第401节——新用途信息的发布

- 第421节——关于遵守法定要求的标签和广告

第401节——新用途信息的发布

- 制造商可以向卫生保健从业人员、药店福利管理人员、健康保险问题处理人员、团体健康计划人员或联邦或州机构发布关于器械批准标签中未描述用途的安全性、有效性或益处的书面信息，只要满足以下要求：

- 该器械是合法销售的器械；

- 信息不是来自其他制造商进行的临床研究，除非发布信息的制造商有权使用此类信息；

- 在发布信息前六十（60）天，制造商向FDA提交该信息和制造商有关新用途安全性或有效性的任何临床试验信息、与新用途的安全性有关的任何临床经验报告以及这些信息的总结；

- 制造商已经遵守与此类用途的补充申请有关的要求（下文讨论）；以及

- 有关新用途的信息不是虚假的或误导性的，不构成公共卫生的重大风险，且为以下形式：

1）发表于科学或医学杂志、经过同行评审、科学合理且有关该器械临床研究的文章的完整再版或副本；或，

2）引用包含临床研究信息的出版物。

- 制造商在需要发布的信息中随附一个突出显示的声明，以披露：

1.	该用途未经FDA批准或许可；

2.	如果适用，发布信息的成本由制造商承担；

3.	如果适用，作为制造商的雇员或顾问或已经获得报酬或在制造商中有经济利益的任何信息作者的姓名；

4.	正式标签和所有更新；

5.	如果适用，作为信息主题的已被批准或许可用于该用途的产品或治疗方法的声明；以及

6.	为与新用途有关的研究提供资金的任何人的身份。

- 制造商包括来自科学参考出版物或杂志且与作为信息主题的用途有关的其他文章的参考书目。

- 如果FDA确定制造商未能提供客观和平衡的数据、分析或其他书面材料，则FDA可以要求制造商发布与作为信息主题的用途的安全性和有效性有关的更多客观和科学合理的信息，以及FDA关于新用途的安全性或有效性的客观声明。

以及：

- 制造商已经提交了该用途的补充申请；

或：

- 在已经完成一项研究的情况下，制造商向FDA提交申请，其中包含关于已经完成新用途的补充申请所需的研究，并将在首次发布新用途的信息后6个月内提交补充申请的声明；

或；

- 在计划进行研究的情况下，制造商向FDA提交申请，其中包含进行新用途的补充申请所需研究的拟议方案和时间表，以及将在不迟于首次发布新用途的信息后36个月内提交补充申请的声明；

或；

- 制造商向FDA提交豁免提交补充申请的申请，并获得豁免。

制造商有责任不断向FDA提供有关新用途的新信息，如果这些新信息表明其使用可能对公共健康造成重大风险，则FDA可以下令停止发布有关其使用的信息。

如果制造商未能遵守信息发布要求，包括与提交补充申请有关的要求，FDA也可以下令停止发布信息。除非在有限的情况下，否则FDA还可以要求制造商在其下令停止发布信息时采取纠正措施。制造商需要编写并向FDA提交已经发布的文章和出版物的标题列表以及已经收到材料的供应商类别。另外，制造商必须保存制造商或FDA可以用于采取纠正措施的记录。

违反本节的规定发布信息属于违法行为。生效日期：1998年11月21日或发布最终法规时，以较早者为准。日落：2006年9月30日或最终规定发布7年后到期，以较晚者为准。

## 返回顶部

第421节——关于遵守法定要求的标签和广告

取消《联邦食品、药品和化妆品（FFD＆C）法案》第301（l）节中禁止在PMA或IDE已获批准的医疗器械的标签或广告中提及FDA批准的限制。

生效日期：1998年2月19日

与器械跟踪相关的章节

- 第211节- 器械跟踪

已经变更跟踪要求以消除某些器械的自动强制跟踪。新的法律赋予FDA自由裁量权，可命令某些类型的II类或III类器械的制造商启动程序来跟踪他们的医疗器械直至患者一级。在21 CFR 821中发布的说明性列表将被FDA命令跟踪的产品列表所取代。

命令跟踪的器械类型可能包括以下任何II类或III类器械：

- 其故障相当有可能造成严重的不良健康后果：

- 拟植入人体一年以上；或

- 旨在成为用于器械用户设施以外的生命维持器械或生命支持器械。

- 《现代化法案》还允许使用被跟踪器械的患者拒绝公布或拒绝授权他人公布其姓名、地址、社会保险号码或其他身份信息以用于追踪目的。

FDA计划联系之前被确定为受跟踪器械的器械制造商，以表明他们是否应当继续跟踪这些器械或是否可以停止跟踪。对于根据《FFD＆C法案》第519（e）节的规定需要跟踪器械的制造商，在接到FDA的通知之前不得停止跟踪。生效日期：1998年2月19日。

## 返回顶部

与上市后监督相关的章节

- 第212节- 上市后监督

制造商将不再需要自动进行特定器械的上市后监督研究。相反，FDA可能会要求对某些II类和III类器械进行此类研究。现在，FDA可以要求对任何II类和III类器械进行上市后监督：

- 其故障相当有可能造成严重的不良健康后果；或

- 拟植入人体一年以上；或

- 旨在成为用于器械用户设施以外的生命维持器械或生命支持器械。

- 制造商必须在收到FDA关于进行上市后监督研究的命令后30天内，提交所需监督计划以供批准。FDA可能会命令进行长达36个月的研究。如需进行任何更长时间的研究，必须由制造商和FDA共同商定。如果不能就更长的研究时间达成协议，则应当遵循争议解决程序。

在收到制造商的拟议计划后，FDA有60天的时间来确定被指定进行监督的人员是否具有资质和经验，且该计划是否将收集能揭示不可预见的不良事件的有用数据或保护公众健康所必需的其他信息。

在此期间，应当继续进行所有根据《FFD＆C法案》第522节要求进行的上市后监测研究。FDA计划单独联系目前进行上市后监测研究的制造商，以确认是否应当完成正在进行的研究。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

与全球协调相关的章节

- 第410节——相互承认协议和全球协调

- 良好生产规范

FDA应当确保质量体系法规（良好生产规范）在适用情况下符合定义质量体系的全部或部分国际公认标准。

FDA应当在1998年5月20日之前公布一个计划，建立实现良好生产规范（GMP）检验的相互承认的框架。

- 美国贸易代表

FDA将通过以下方式支持美国贸易代表办公室（USTR）：

1）与其他国家的代表会面，讨论减少监管负担和统一监管要求的方法，符合保护消费者的目的；和

2）努力接受欧盟与美国之间关于器械监管和GMP的相互承认协议（MRA）。

- 会议

FDA需要定期参加与其他外国政府代表的会议，就统一监管要求的方法和途径进行讨论并达成一致意见。

生效日期：1998年2月19日

生效日期：1998年5月20日（公布GMP相互承认的计划）

## 返回顶部

与医疗器械报告和召回报告相关的章节

- 第213节—— 医疗器械报告

- 第420节—— 安全报告免责声明

第213节—— 医疗器械报告

- 分销商

医疗器械分销商不再需要向FDA和/或器械制造商报告涉及死亡、严重伤害和故障等与器械相关的不良事件。相反，分销商必须保存投诉记录，并根据要求向FDA提供该记录。

生效日期：1998年2月19日

- 年度认证要求

废止制造商、进口商和分销商向FDA提交年度认证表FDA 3381以证明是否在上一年提交了任何不利事件报告，以及提交编号（如果是）的要求。

生效日期：1998年2月19日

- 用户设施

已将用户设施的半年度报告要求变更为年度报告。现在，将于每年1月1日提交年度报告。用户设施可能会继续使用目前的半年度用户设施报告表（FDA 3419），直到由FDA发布修订的报告表。不得披露提交MDR报告的用户设施的身份，除非与以下方面有关：

1）根据《FFD＆C法案》强制执行器械要求的某些行动；或

2）与作为提交给FDA的死亡、重大疾病或伤害或其他重大不利事件报告主题的器械制造商的通信。生效日期：1998年2月19日。

- 用户设施的哨兵系统

食品和药品监督管理局（FDA）将正式颁布一项法规并实施一项计划，根据该计划，FDA将用户报告限制在构成器械相关死亡和严重疾病或严重伤害的用户报告的代表性概况的一个用户设施子集中。该计划被称为“哨兵系统”。在该法规颁布之前，所有用户设施仍然符合21 CFR 803 “医疗器械报告”（MDR）法规的现行要求。不迟于1999年11月21日，FDA将向国会提交一份限制用户报告的计划和实施进度报告。

生效日期：颁布法规。

- 拆除和修改报告

废除分销商报告对器械进行任何拆除和修改以减少器械所造成的健康风险或纠正违反《FFD＆C法案》且可能对健康构成风险的行为的要求。这一要求仍然适用于制造商和进口商。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

第420节—— 安全报告免责声明

提交医疗器械的安全报告不应被解释为提交人或FDA得出结论认为，报告承认产品发生故障、引起或促成不良事件或以其他方式引起或促成死亡、严重伤害或严重疾病。

生效日期：1998年2月19日

与企业注册相关的章节

- 第213节——豁免批发分销商的企业登记

- 第417节—— 外国企业的注册

第213节——豁免批发分销商的企业登记

不从事器械生产、重新包装、加工或重新贴标签的器械批发分销商不再需要向FDA注册其设施。

“批发分销商”被定义为将器械从原始制造地点分销给向最终消费者或用户最终交付或销售器械的人员的任何人员（除制造商或初始进口商以外）。

生效日期：1998年2月19日

第417节—— 外国企业的注册

- 生产、处理、运输、组合或加工器械以进口或供他人进口到美国的外国机构必须注册其机构，并向FDA提供代表其企业的美国代理商的名称。外国企业还必须继续向FDA提供其出口到美国的器械清单。FDA还有权与外国签订合作协议，以确保不合格产品不会进入美国。

生效日期：1998年2月19日

# 与器械标准相关的章节

第204节-器械标准

本部分增加了一个用于在产品审查中识别国家和国际标准的系统。FDA可以通过在《联邦公报》上发布，认可由国家或国际认可的标准制定组织制定的适当标准的全部或部分内容。

任何人可以在符合性声明中引用公认标准，用于满足上市前提交要求[PMA或510（k）]或《FFD＆C法案》中适用于该标准的其他要求。FDA可以要求提交支持性数据。如果提供的信息不能证明器械符合标准或如果标准不适用，则FDA可以拒绝声明。

如果FDA确定标准不再适用于满足要求，则该机构可以通过在《联邦公报》上发布通知来撤销对该标准的认可。

如果符合性声明中包含伪造信息，或未能或拒绝提供FDA要求的数据或信息，则FDA可能会对公司采取行动。

生效日期：1998年2月19日

## 返回顶部

与医疗器械相关的其他章节

- 第404节—— 争议解决

- 第405节—— 非正式机构声明

- 第418节—— 扣押权的澄清

第404节—— 争议解决

这要求FDA通过法规建立一个程序，以供申办方、申请人或制造商在《FFD＆C法案》的其它条款或法规没有规定此类审查的情况下，根据此程序请求审查重要的科学争议，包括由适当的科学小组或咨询委员会进行审查。

该中心计划发布一项指南，协助行业确定解决各类投诉的最适当措施。

生效日期：1998年11月21日

第405节—— 非正式机构声明

FDA应当制定公众参与的指南文件，并以书面形式公开提供这些文件。在可行的情况下，还应当通过电子方式提供。

FDA将为员工提供如何制定和使用指南文件的培训，并将监控这些文件的制定和发布情况。

在制定指南文件时，FDA将确保统一的命名和内部审查程序，并在《联邦公报》上更新和公布这些文件的清单。指南文件对 FDA和公众均不具有约束力。然而，如果没有适当的理由和监督合作，FDA将确保其员工不会偏离此类指导。

FDA将在实施阐明法令或法规的初步解释、主要解释或政策的变化、复杂的科学问题或极具争议性的问题的指南文件之前获得公众参与，除非FDA确定事先的公众参与不可行或不适当。在事先公众参与不可行或不适当的情况下，或在指南文件规定现有政策或细微变化的情况下，FDA将在实施时征求公众意见。FDA将制定一个上诉机制来处理关于制定和使用指南文件的投诉。

生效日期：1998年2月19日

生效日期：2000年7月1日（发布管理制定、印发和使用指南文件的政策/程序）

## 返回顶部

第418节—— 扣押权的澄清

如果任何人要求放行被视为不符合《FFD＆C法案》第304（d）（1）节规定的进口物品，其必须确定该产品在进入美国时旨在用于出口。

生效日期：1998年2月19日

- 制造商可以向卫生保健从业人员、药店福利管理人员、健康保险问题处理人员、团体健康计划人员或联邦或州机构发布关于器械批准标签中未描述用途的安全性、有效性或益处的书面信息，只要满足以下要求：

- 该器械是合法销售的器械；

- 信息不是来自其他制造商进行的临床研究，除非发布信息的制造商有权使用此类信息；

- 在发布信息前六十（60）天，制造商向FDA提交该信息和制造商有关新用途安全性或有效性的任何临床试验信息、与新用途的安全性有关的任何临床经验报告以及这些信息的总结；

- 制造商已经遵守与此类用途的补充申请有关的要求（下文讨论）；以及

- 有关新用途的信息不是虚假的或误导性的，不构成公共卫生的重大风险，且为以下形式：

1）发表于科学或医学杂志、经过同行评审、科学合理且有关该器械临床研究的文章的完整再版或副本；或，

2）引用包含临床研究信息的出版物。

- 制造商在需要发布的信息中随附一个突出显示的声明，以披露：

1）该用途未经FDA批准或许可；

2）如果适用，发布信息的成本由制造商承担；

3）如果适用，作为制造商的雇员或顾问或已经获得报酬或在制造商中有经济利益的任何信息作者的姓名；

4）正式标签和所有更新；

5）如果适用，作为信息主题的已被批准或许可用于该用途的产品或治疗方法的声明；以及

6）为与新用途有关的研究提供资金的任何人的身份。

- 制造商包括来自科学参考出版物或杂志且与作为信息主题的用途有关的其他文章的参考书目。

- 如果FDA确定制造商未能提供客观和平衡的数据、分析或其他书面材料，则FDA可以要求制造商发布与作为信息主题的用途的安全性和有效性有关的更多客观和科学合理的信息，以及FDA关于新用途的安全性或有效性的客观声明。

以及：

- 制造商已经提交了该用途的补充申请；

或：

- 在已经完成一项研究的情况下，制造商向FDA提交申请，其中包含关于已经完成新用途的补充申请所需的研究，并将在首次发布新用途的信息后6个月内提交补充申请的声明；

或；

- 在计划进行研究的情况下，制造商向FDA提交申请，其中包含进行新用途的补充申请所需研究的拟议方案和时间表，以及将在不迟于首次发布新用途的信息后36个月内提交补充申请的声明；

或；

- 制造商向FDA提交豁免提交补充申请的申请，并获得豁免。

制造商有责任不断向FDA提供有关新用途的新信息，如果这些新信息表明其使用可能对公共健康造成重大风险，则FDA可以下令停止发布有关其使用的信息。

如果制造商未能遵守信息发布要求，包括与提交补充申请有关的要求，FDA也可以下令停止发布信息。除非在有限的情况下，否则FDA还可以要求制造商在其下令停止发布信息时采取纠正措施。制造商需要编写并向FDA提交已经发布的文章和出版物的标题列表以及已经收到材料的供应商类别。另外，制造商必须保存制造商或FDA可以用于采取纠正措施的记录。

违反本节的规定发布信息属于违法行为。生效日期：1998年11月21日或发布最终法规时，以较早者为准。日落：2006年9月30日或最终规定发布7年后到期，以较晚者为准。

## 返回顶部

更多指南文件（医疗器械和辐射发射产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

通讯与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评估办公室2010 至2016年度最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评估办公室1998至2009年度最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评估办公室1976至1997年度最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射健康办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草稿 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤销指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)