本指南于1997年2月27日实施FDA药事指导质量管理规范（GGP）前制定。本指南不创造或赋予任何人任何权利，也不约束FDA或公众。如果替代性方法符合相关法律、法规或法律法规的要求，也可以使用替代性方法。下一次修改时将更新本指南，纳入GGP的标准项目。

将发布于《质量控制员》——美国质量管理协会生物医学部的简报

对医疗器械提交的临床研究展望

Richard P. Chiacchierini博士和 Melvin M. Seidman

引言

统计在评估提交上市前批准的医疗器械的安全性和有效性方面起着至关重要的作用。先前的两篇论文（1，2）探讨了器械提交文件的统计方面以及临床研究的设计、实施和解释。尽管每篇论文都侧重于提交给美国食品药品管理局（FDA）和器械与放射健康中心（CDRH）的文件的统计质量的不同方面，但两篇论文都描述了可靠的统计方法和原理，如果使用，可避免审批过程中的长时间延迟。申办方必须选择合适的提交工具，并且必须为受评估的产品提供安全性和有效性的有效科学证据。

提供有效科学证据的最好方法是遵循良好的临床研究概念（2）。

-	提出与器械声明相关的适当研究问题。

-	设计具有足够统计学“强度”和“规模”的临床研究，以回答所有适当的研究问题。

-	最大限度地控制偏差因素。

-	提供适当时间内的完整患者随访，以提供安全性和有效性的合理保证。

-	对于结果变量和影响因素，使用最客观和最具信息量的测量变量。

-	最后，根据研究设计和实施进行适当的统计分析，以充分证明安全性和有效性声明。

本文从统计审查员的角度出发对临床资料进行评估。CDRH已经编制了被统计工作人员认为是任何提交文件的致命缺陷的统计缺陷清单。简要讨论了这个清单，副本可参见附录I。本文的其余部分讨论了审查统计学家在过去几年中最常见的致命统计错误。

统计清单

统计清单包括可能妨碍对器械提交文件的统计方面进行有序深入审查的遗漏或错误。该清单主要适用于上市前批准申请（PMA），但也适用于PMA的补充和修改（如适用）。清单中包括三个主要重点领域：组织和行政要素、安全性和有效性摘要以及临床调查。

组织和行政审查确定文件的所有主要内容是否完整且易于理解。是否有目录？卷、页面和表格是否有编号？是否充分地标记表格？

对安全性和有效性摘要的完整性进行审查，并特别强调以下几点。是否说明使用适用症？是否明确给出器械的声明？是否有与申办方的安全性和有效性证明相关的所有相关科学研究的总结？

对临床调查进行最严格的审查。最为最低要求，必须解决如下问题。是否提供了协议，是否遵循了该协议以及是否描述了与协议的偏差？申办方是否说明了参加研究的所有患者？是否充分描述了患者的随访？是否有关于安全性和有效性变量和参数的充分讨论？是否有统计分析和结果的完整文件记录，包括比较组选择（对照）、样本量调整、陈述性假设检验、完整的人口统计学、研究地点汇集理由、应用统计检验的描述、数据的清晰显示以及统计结果和结论的明确讨论？

如果缺少任何这些项目，深入的统计审查将会非常麻烦，甚至是不可能的。因此，至关重要的是申办方应当在提交给CDRH之前，通过检查确定提交文件至少相对于清单是完整的，来进行提交文件的质量控制。这样做之后，深入的统计检查可以适当地侧重于临床研究的质量，而不是提交机制的质量。

最常见的致命统计错误

1.	患者说明

非常常见的一种情况是申办方不能解释最初将一部分患者人群纳入协议的原因。可能有很多合理的理由将患者从研究中移除，但最糟糕的原因之一是“患者失访”。确实可能无法找到少数患者，但申办方必须证明已经在彻底搜索所有失访患者的过程中采取了所有适当措施，包括非常措施。

如果失访的研究患者数量足够大，则产生的分析结果可能会有偏差。通常情况下，申办方假设没有完成协议的患者继续保持良好状况，因为他们在最后一次已知的检查中表现良好。然而，FDA已经发现，患者可能由于病情恶化、死亡和对研究或研究者丧失信心等原因而不能或不愿意继续参与临床评估。

举例来说，申办方的原始研究中包含54名患者。PMA提交文件报告了26名患者。没有提供关于为什么未报告剩余28名受试者的原因。二十六名中的十四名被认为有所改善。需要考虑一些问题。其他28人是否因器械而死亡？在28名受试者中，是否全部或大部分有所改善？申办方是否试图通 过“丢失”28名患者来隐藏某些东西？可以肯定的是，CDRH不能简单地认为失访的28例患者都保持良好状况。因此，始终要求提供完整的说明。

2.	统计文件——没有遵守协议

申办方必须向CDRH提供协议，并且必须描述所有的协议偏差或变化。在许多情况下，申办方提供研究方案并进行审查，发现方案与实际研究之间存在实质性偏差。可能有合理的理由来修改或偏离协议，但未能描述进行的所有变更必然会在审查中造成重大问题。可能由于各种原因未能遵循协议，其中一些可能被认为是合理的。在试图执行协议时，医生可能会发现由于一些程序问题而不可能遵循协议。另一方面，监测机制可能确定不同研究地点的医生任意“做自己的事情”，并且实际上不同的研究地点执行不同的研究方案。

这些偏差会产生从轻微到极其严重的影响。 如果每个主要研究者均不控制他们的患者人群以寻找可能的影响因素，例如主要的医疗程序变化、患者年龄、性别和伴随用药等，则不同研究地点的结果可能不具有可比性，从而妨碍数据汇集。

例如，一个申办方要求其医师-研究者对每个患者进行一项给定的基本测量（关于安全参数）。 在200名患者中，仅对141名患者进行了测量，且没有讨论剩余的59名患者。 CDRH很可能会询问为什么没有测量剩余的59名患者。 患者是否没有遵循一些指示，比如用药指示。主治医师的测量仪器是否在一段时间内出现故障？ 或者，评估医师是否认为测量结果缺失的患者表现不良？

3.	统计文件—— 未陈述假设检验或假设检验不正确

申办方经常以表格形式显示他们的数据、进行统计测试并解释他们的结果，而没有明确说明正在测试的内容。在理想的情况下，申办方应当在编写协议之前已经制定了适当的研究问题。这些问题通常可以很容易地被翻译成编号句子（被称为假设）。必须明确陈述所有这些假设，以便使用适当的统计测试程序对用于测试这些假设的任何测试程序进行评估。此外，必须说明有关安全性和有效性的特定假设，以便对每个器械声明的有效性进行适当的统计确定。

例如，在一个实例中，申办方提交了关于通过应用其医疗器械降低某一身体机能温度的数据。申办方继续显示统计学上显着的温度降低，但未能证明温度降低与生理学益处之间的联系。此外，审查统计人员必须从文件的背景推断出调查的对象是平均温度测试，因为文件中从来没有明确说明。

需要考虑几个问题。是否有一个可被视为有效的特定温度降低水平？温度和生理活动之间的生物学联系是什么？这两个变量是相关的吗？无论如何，申办方试图证明什么？（如果申办方没有给出器械安全性和有效性的理由，CDRH如何推断安全性和有效性？）

4.	统计文件——不合理的汇集

在大多数提交文件中，申办方选择汇集数个研究地点的数据，以满足临床研究的最小样本量要求。汇集需要清楚地证明，研究地点在协议遵守、人口统计学和其他因素方面具有足够的相似性，以确保研究地点真正代表相对同质群体的单一临床研究。

数据汇集中的最重要问题是偏差的最小化。一些研究地点或主要研究者可能以重要的方式执行不同的方案，或可能使用不同的研究人群。在任何情况下，来自这些临床地点的数据可能与来自其他地点的数据没有足够的相似性，因此可能不会被汇集。

例如，一个申办方在四个研究地点进行临床研究，并将他们的结果汇总在一个单一的组合表中。申办方表示该器械的有效性高度依赖于手术操作。经严格审查，观察到其中两个研究地点的患者存活率明显不同于其他两个地点的患者存活率。

CDRH需要提出以下问题。协议中是否明确规定了医疗技术，并且所有的研究者是否均使用了与规定技术相同的医疗技术？是否定期监测所有地点的研究者和患者的协议遵守情况？在研究地点接受治疗的患者在人口统计学上是否相似（年龄和性别等）？每个地点是否有足够的数据进行人口统计分析？

5.	统计文件—— 未评估潜在偏差

如果治疗组和对照组患者出现某些因素的不平衡，而这些因素可能会改变任一组对正在评估的变量的反应，则可能发生偏差，从而可能错误地增加或减少可归因于正在研究的器械的反应。如果一组中处于服药状态而影响研究条件的患者多于另一组，则具有此类更多患者的一组出现的改善可能仅仅是因为服药。如果患者或医生评估者知道患者接受的指定治疗，则由于此类知识，患者可能显示或医生可能记录更多或更少的有利反应，而不仅仅是由于所研究的器械。

有几种方法可用于减少临床研究中的偏差和保持平衡。随机化、分层、制定患者纳入/排除标准以及盲法都可以用于最小化偏差。（2）

为了证明可能存在严重偏差的情况，可以假设一位申办方的主要研究者负责大部分临床人群，且在申办方公司中拥有经济利益。申办方没有讨论盲法、随机化或其他最小化偏差方法等任何程序，且主要基于主要研究者的研究结果显示，申办方的器械具有非常好的效果。

CDRH将再次提出一些难题。是否制定并遵循了患者纳入/排除标准？是否使用任何方法以确保患者和评估医师均不知道患者的治疗状态（盲法）？如何治疗患者？患者人口统计学上的差异对结果变量有什么影响？

6.	统计文件——样本量不合理

很少有申办方就临床研究中的患者人数进行任何讨论。样品量选择理由的缺乏给CDRH带来了一个难题。在一项好的研究中，申办方应当在开始临床研究之前确定样本量。为了做到这一点，申办方应当确定增加或减少将被认为具有临床意义的结果变量，然后推导出将很有可能检测在特定显着性水平时的增加或减少的样本量。有许多公式可以帮助确定合适的样本量。

由于两个原因，确定足够的样本量对申办方来说非常重要。它提供了检测如上所述的临床显着差异的合理保证。它还可以防止申办方的资源浪费，因为在没有确定适当样本量的情况下，可能会有过多患者被分配到研究中。

为了证明这一点，我们假设一位申办方使用一种器械治疗31名急性病患者和43名慢性病患者。申办方还在研究中包括了使用对照器械治疗的24名急性病患者和36名慢性病患者。治疗患者的平均汇总响应为68.2，对照患者的平均汇总响应为67.8。

有几个关于样本量的问题。结果变量的自然不确定性或方差是什么，0.1、0.5或其它？什么被认为是临床上的显着增加，0.4、0.5或其它？使用什么强度（如果存在上述差异，监测差异的概率）？名义概率是百分之八十，但也可以使用更高的水平。给定的样本是否可以检测适当显着性水平时的给定差异？如果方差为0.1，则每个组（治疗和对照）中的10位患者将有80％的机会在5％显着性水平时检测到0.4的差异。如果方差为0.5，则治疗组需要50位患者，对照组需要50位患者。如果方差为1.0，则每组需要99名患者有80％的机会在5％显着性水平时检测到结果变量的0.4个单位变化。（公式可参见Chiacchierini和Bushar（2））。

结论

临床研究的设计、实施和分析是上市前批准提交过程中的关键要素。良好的常识加上健全的统计和医学规范将产生没有本文中所讨论的统计缺陷的研究。这个过程几乎没有捷径，不遵循完善的临床研究设计原则将造成极大的代价。如果通过在研究设计或执行中采取“捷径”而节省时间和资源，一旦这种捷径造成的缺陷引起一个或多个致命的缺陷，则由于产品批准过程延误而花费的时间和资源要远远高出好几倍。

虽然这里只讨论了六个统计缺陷，但还有很多其他的统计缺陷对PMA提交文件同样具有破坏性的影响。为了避免出现这些问题，可以使用适当的设计、根据适当的方案进行和监测研究、使用正确和适当的统计程序，并在器械的预期用途或声明范围内解释结果。虽然几乎不可能预见到在进行临床研究时可能出现的所有可能问题，但本文和先前论文（1，2）中描述的步骤为减少申办方研究中出现不利情况的可能性奠定了基础。

参考文献：

1.	Chiacchierini, R. and H. Lee. Statistical aspects of submissions to FDA: A medical device perspective. In the Proceedings of the Biopharmaceutical Section, American Statistical Association, January 1985.

2.	Chiacchierini, R. and H. Bushar. Regulatory Submissions for New! Improved! Devices. In 43rd Annual Quality Congress Transactions, May 1989.

PMA审查统计清单

|  |  |  |  | 是 | 否 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 组织和行政要素，包括带卷号和页码的目录 |  |  |  |  |  |
| II. | 安全性和有效性摘要 |  |  |  |  |  |
|  | A. | 使用适应症 |  |  |  |  |
|  | B. | 器械声明 |  |  |  |  |
|  | C. | 研究摘要 |  |  |  |  |
| III. | 临床研究 |  |  |  |  |  |
|  | A. | 协议 |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 包括 |  |  |  |
|  |  | 2. | 遵守 |  |  |  |
|  |  | 3. | 描述偏差 |  |  |  |
|  | B. | 患者说明 |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 患者纳入/排除标准 |  |  |  |
|  |  | 2. | 随访计划 |  |  |  |
|  |  | 3. | 完成研究期 |  |  |  |
|  |  | 4. | 所有的患者说明 |  |  |  |
|  | C. | 安全性和有效性参数的说明 |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 安全性 |  |  |  |
|  |  | 2. | 有效性 |  |  |  |
|  |  |  | a. 敏感性 |  |  |  |
|  |  |  | b. 特异性 |  |  |  |
|  |  |  | c. 假阳性 |  |  |  |
|  |  |  | d. 假阴性 |  |  |  |
|  |  |  | e. 再现性 |  |  |  |
|  |  |  | f. 重复性 |  |  |  |
|  |  |  | g. 稳定性 |  |  |  |
|  | D. | 统计分析和结果的文件记录 |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 对照（比较）组 |  |  |  |
|  |  | 2. | 样本量合理 |  |  |  |
|  |  | 3. | 假设检验陈述 |  |  |  |
|  |  | 4. | 充分评估偏差的可能性 |  |  |  |
|  |  |  | a. 随机或盲法技术 |  |  |  |
|  |  |  | b. 描述性和分层分析 |  |  |  |
|  |  |  | （1）患者人口统计学 |  |  |  |
|  |  |  | （2）研究者 |  |  |  |
|  |  |  | （3）地点 |  |  |  |
|  |  |  | （4）手术技术 |  |  |  |
|  |  | 5. | 数据收集合理 |  |  |  |
|  |  | 6. | 给出统计测试 |  |  |  |
|  |  | 7. | 明确显示数据 |  |  |  |
|  |  | 8. | 说明统计结果 |  |  |  |
|  |  | 9. | 从结果中得出统计结论 |  |  |  |