供某些上市前申请审评之用的质量体系信息；面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布日期：2003年2月3日

本文件取代1999年8月3日为征求意见而发布的关于供各种上市前申报材料之用的质量体系监管信息的指南草案

美国健康和人类服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

主任办公室

第III执行部

合规办公室

序言

公众意见

您可以随时申报意见和建议供美国食品药品管理局考虑。向下址申报书面意见：Dockets Management Branch, Division of Management Systems and Policy, Office of Human Resources and Management Services, Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852

申报意见时，请引用案卷编号99D-2212。在下一次修订或更新本文件之前，美国食品药品管理局可能不会按意见采取行动。

有关本指南的使用或解释方面的疑问，请致电(301) 594-4659或发送电子邮件kat@cdrh.fda.gov，联系Kimberly A. Trautman。

额外的副本

可访问下址：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070899.pdf，从互联网上获得额外的副本。

您也可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以索取本指南草案的电子副本，或者向301-847-8149发送传真请求，以获得硬拷贝。请使用文件编号(1140)来识别您正在索取的指南。

供某些上市前申请审查之用的质量体系信息

范围: 本指南用于上市前许可(PMA)申请； 上市前许可(PMA)补充申报材料； 产品开发方案(PDP)； 人道主义器械豁免(HDE)； 和模块化审查申报材料

本文件旨在提供指南。本文件代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。

介绍

根据《联邦食品、药物和化妆品法案》(“法案”)第515(c)(1)(C)条[21 U.S.C. 360(e)(c)(1)(C)]呈递的医疗器械上市前申请要求包括《联邦法规全书》(CFR)第21篇第814.20条所规定的若干信息成分。其中一个信息成分涵盖了质量体系(QS)法规中所包含的现行良好生产规范要求。上市前许可(PMA)申请要求包括对方法、设施和控制措施的全面详细的描述，以便美国食品药品管理局能够对在医疗器械生产中使用的质量控制进行详细的评估(21 USC 515(c )(1)(C))。

本指南由器械和放射健康中心(CDRH)与生物制品评价和研究中心(CBER)协同编制，旨在帮助医疗器械制造商准备和维护上市前申报材料所需的质量体系信息。

本指南取代在FDA 91-4245和FDA 92-4165中的“上市前许可制造信息准备指南”。此更新的指南包括与1996年10月7日最终定稿的质量体系法规相一致的信息。(“医疗器械；现行良好生产规范(CGMP)最终规则；质量体系法规”(61 FR 52602-52662) 。

器械和放射健康中心合规办公室(OC)将在器械评价办公室(ODE)审查您的申请的其他部分的同时，审查在您的上市前申报材料中申报的质量体系信息。生物制品评价和研究中心的相应办公室将审查在生物制品评价和研究中心受监管的上市前申报材料中申报的质量体系信息。 质量体系信息指南旨在帮助申请人以清晰的格式提供必要的信息，以便进行有效的审查和及时的决策。

本指南文件要求您提供书面程序的一份副本或与质量体系法规相关的项目清单。在大多数情况下，这些程序或清单是根据质量体系法规的条款明确要求的。如果信息是没有在法令或法规中没有明确规定的(例如，生产流程图，所使用的标准的一份清单，过程确认主计划)，那么我们认为这些信息是您可能作为质量体系的一部分创建和维护的类型。作为申请流程的一部分，您申报此类信息可能会减少或取消我们为确定您是否遵守21 CFR 820下的质量体系法规要求提供附加信息的需求。此外，我们认为您申报这些信息可以帮助我们专注预审批检查流程，并限制我们的现场工作人员在贵企业需要花费的时间量。

选择以另一种方式符合质量体系信息申请要求的制造商可能希望在申报之前咨询器械和放射健康中心内部相应的办公室。 美国食品药品管理局工作人员可以帮助确定可能引起中心审评员或调查人员特别关注的领域。

注：在审批前检验中，美国食品药品管理局可能会评估质量体系法规的任何要求，而不仅仅是下面提到的要求。

负担最小的方法

在开发本指南时，我们仔细考虑了供美国食品药品管理局决策使用的相关法定标准。我们也考虑到贵方试图遵守本指南和解决我们所确定的问题可能会产生的负担。我们认为我们已经考虑了解决本指南文件中所提出的问题的负担最小的方法。不过，如果您认为解决这些问题有负担更小的方法，您应遵循《解决最小负担问题的建议方法》文件中所列的程序。欲获得此文件，可访问器械和放射健康中心的网页：http://www.FDA.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

A.一般信息

| 1. 格式 | 如果同时申报全部质量体系信息，那么可以只申报“说明信”和下文“发送内容”中所述的一般信息一次。如果按照PMA（上市前许可）模块化审查过程和产品开发方案(PDP)过程等程序中允许的方式单独申报设计控制信息和制造信息，那么两份申报材料都必须提交此一般信息。这将方便审评人员在审查每份申报材料时查阅此基本信息，避免在试图查阅此信息时可能发生的延迟。 如果您正在参与模块化审查，美国食品药品管理局建议为简单起见，在与其它信息分开的模块中提交设计控制信息和制造信息。 (这可能是一个或两个模块)。 美国食品药品管理局器械评价办公室安全性和有效性审查所需的制造过程信息都应通过这些模块提交给器械评价办公室进行审查。 上市前申报材料的每一副本应包括涉及质量体系信息的单独一卷或多卷。该卷应该有编号的页，以方便我们审查和与您进行讨论。 当多个工厂参与器械的设计、组装或处理时，您应该在分开的卷中提交各个工厂的适用的质量体系信息，并清楚地标明各卷所适用的工厂。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 说明信 | 每次申报质量体系信息时，您都应该附上一封说明信，其中包含以下信息，以帮助美国食品药品管理局更有效地管理您的上市前申请和相关的文件： |  |  |
|  |  | 标识元素: |  |
|  |  | - | 全名和街道地址(无邮政信箱编号)， |
|  |  | - | 电话号码(带区号)， |
|  |  | - | 美国食品药品管理局工厂企业标识符(FEI)或注册编号， |
|  |  | - | (每家)制造工厂与申请人的关系。 |
|  |  | 联系人(和替代联系人)及其电话号码。 |  |
|  |  | 工厂基地准备现场检查的日期。 |  |

|  | 地理位置和附属关系信息将帮助器械和放射健康中心/生物制品评价和研究中心确定要在预审批过程中检查的合适工厂。 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. 发送内容 | 每个工厂的初始卷应包括以下信息： |  |
|  |  | 如上文第2项所述的说明信的副本； |
|  |  | 器械描述，包括图片以及（如可能）专有名称、通用名称、型号、产品代码和预期用途； |
|  |  | 器械如何工作的说明 |
|  |  | 本指南文件第B子部分所述的文件。 |
|  | 注：如果您正在重新申报信息，您应该验证信息中没有包含需要PMA修正案的任何变更。 (21 CFR§814.37) |  |

B. 内容

您可以按照以下顺序格式化您的申报材料，以方便我们评审。提供适用于被审评器械以及在申请材料中所识别的每个工厂的最新信息。处理每一原始申请材料的所有项目。处理每份补充材料的所有相关项目。

I. 设计控制信息 ____________________________

一般设计控制措施, 820.30(a)

| 1. | 您应该解释在您的设计和开发过程中何处器械受到设计控制程序的限制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计和开发规划, 820.30(b) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 您应该提供被审评器械的设计和开发计划或计划摘要。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 您的设计和开发计划或摘要应描述或引用下面的元素，并指派落实下列要素的责任： |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计输入 |
|  |  |  |  |  |  | 设计输出 |
|  |  |  |  |  |  | 设计审查 |
|  |  |  |  |  |  | 设计验证 |
|  |  |  |  |  |  | 设计确认 |
|  |  |  |  |  |  | 设计移交 |
|  |  |  |  |  |  | 设计变更 |
|  |  |  |  |  |  | 设计历史文件 |
|  |  |  |  |  | 您的设计和开发计划或摘要应该识别和描述为设计和开发过程提供或带来输入的不同群组或活动的接口。 |  |
|  |  |  |  |  | 您的设计和开发计划或摘要应描述随着设计和开发演进，有关审查、更新和批准计划的程序。 |  |
|  |  | 设计和开发计划通常包括以下信息： |  |  |  |  |
|  |  | • | 开发战略的年代表(例如甘特图) |  |  |  |
|  |  | • | 时间策略的概要(即启动，完成和分析) |  |  |  |
|  |  | • | 在转移到计划中所提及的后续研究或活动之前，所需的数据的规格和理由 |  |  |  |

‘’

|  |  | • | 各个阶段的特殊可交付成果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | • | 启动、完成和设计审查的标准 |  |  |
|  |  | • | 在开始后续任务之前必须完成的关键里程碑 |  |  |
|  |  | • | 风险管理活动 |  |  |
|  |  | 注：初始风险分析必须在设计确认结束后完成（21 CFR 820.30(g)）。美国食品药品管理局承认风险分析和其他风险管理活动贯穿整个设计过程。企业应该清楚地解释他们如何将这些风险管理活动纳入设计和开发计划。 |  |  |  |
| 设计输入, 820.30(c) |  |  |  |  |  |
| 3. | 您应该提供用来被审评器械的设计输入的标识和控制的程序的一份副本。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 您的程序应描述处理不完整、不明确或冲突要求的过程或机制。 |
|  |  |  |  |  | 您的程序应该解释如何文件化、审查和批准设计输入。 |
|  |  | 待设计输入考虑的潜在相关因素的实例： |  |  |  |
|  |  | • | 预期用途 |  |  |
|  |  | • | 用户/患者/临床(界面或需求) |  |  |
|  |  | • | 性能特点 |  |  |
|  |  | • | 安全需求 |  |  |
|  |  | • | 安全和性能参数(包括标准) |  |  |
|  |  | • | 毒性 |  |  |
|  |  | • | 生物相容性 |  |  |
|  |  | • | 电磁干扰(EMI) |  |  |
|  |  | • | 与配件/辅助装置的兼容性 |  |  |
|  |  | • | 与预期使用环境的相容性 |  |  |
|  |  | • | 人为因素 |  |  |
|  |  | • | 临床报告 |  |  |
|  |  | • | 物理/化学特性 |  |  |
|  |  | • | 标签和包装 |  |  |
|  |  | • | 法定和监管要求 |  |  |
|  |  | • | 过去的设计历史文件 |  |  |
|  |  | • | 制造能力 |  |  |

|  |  | 这不是通常考虑的设计输入的一份详尽列表。贵企业的质量保证、临床和工程专家还应该考虑可能尚未完全解决的新出现的风险。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应该识别潜在的风险，即使在器械开发的早期阶段也是如此。因为设计变更会带来新的风险，随着器械设计的演化管理风险是非常重要的。 |  |  |  |
| 设计输出, 820.30(d) |  |  |  |  |  |
| 4. | 您应该提供用来定义和记录设计输出的程序的一份副本，以便对被审评器械是否符合设计输入要求进行适当和可测量的评价。提供您认为对于被审评器械的正常运行至关重要的设计输出的一份列表。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应包含或参考设计输出验收标准。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应解释用来确保您识别对于器械的正常运行至关重要的那些设计输出的机制。 |  |
|  |  | 识别基本的设计输出将帮助我们确定设计验证和设计确认的适当性。 |  |  |  |
| 设计审查, 820.30(e) |  |  |  |  |  |
| 5. | 您应提供用来定义和控制器械的设计审查的程序的一份副本。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应解释如何规划正式的设计审查，以及如何确保在被审评器械的设计和开发过程的适当阶段进行正式的设计审查。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应描述您如何确保： |  |
|  |  |  |  |  | 设计审查是全面系统的； |
|  |  |  |  |  | 在设计审查中包括正在接受设计审查的阶段所涉及的所有职能部门和人员； |
|  |  |  |  |  | 参加所有正式的设计审查的全部独立的个人(此人可能是不直接负责被审评设计阶段的员工)； |

|  |  |  |  | 需要参加正式的设计审查的任何专家。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 您的程序应该为设计历史文件定义记录设计审查的方法，并应该包括： |  |
|  |  |  |  | 设计标识 |
|  |  |  |  | 日期 |
|  |  |  |  | 进行审查的个人 |
|  |  |  |  | 行动项目 |
| 设计验证, 820.30(f) |  |  |  |  |
| 6. | 您应该提供用来验证被审评器械的器械设计的程序的一份副本。 |  |  |  |
|  |  |  | 您的程序应描述确认设计输出符合设计输入要求的过程以及解决任何矛盾的机制。 |  |
|  |  |  | 您的程序应该为设计历史文件定义记录设计验证活动的方法，并应包括： |  |
|  |  |  |  | 验证结果 |
|  |  |  |  | 设计标识 |
|  |  |  |  | 验证方法 |
|  |  |  |  | 验证日期 |
|  |  |  |  | 进行验证的个人 |
| 设计确认, 820.30(g) |  |  |  |  |
| 7. | 您应该提供用来确认被审评器械的器械设计的程序的一份副本。 |  |  |  |
|  |  |  | 您的程序应该为设计历史文件定义记录设计确认的方法，并应包括： |  |
|  |  |  |  | 确认结果 |
|  |  |  |  | 设计标识 |
|  |  |  |  | 确认方法 |
|  |  |  |  | 确认日期 |
|  |  |  |  | 执行确认的个人 |
|  |  |  | 如果确认活动是在没有使用您希望在全面制造过程中使用的生产方法或设备生产的器械上进行的，请总结您用于证明等同性的过程或科学方法。我们需要评估用于确认该设计的制造或器械的等同性，以确保可以将确认数据应用于您计划按照正常生产方法制造的器械 |  |

|  |  |  | 您应该总结器械的临床评价如何确保器械符合用户需求和预期用途。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 如果使用计算机软件对器械进行自动化，则应解释如何完成您的软件确认(包括任何系统集成测试)。 |
|  |  |  | 如前面“设计和开发规划”一节中所述，风险管理问题将在整个设计控制过程中得到解决。您应该描述如何以及何时进行风险分析。您的设计确认程序应描述如何记录、使用和更新风险管理程序。欲获得有关风险分析和风险管理活动的更多指导，请参见质量体系法规序言性注释#83。 [61 FR 52620-52621；见脚注2。] |
| 设计移交, 820.30(h) |  |  |  |
| 8. | 您应该提供用来将被审评器械的设计输出移交给制造部门的程序的一份副本。 |  |  |
|  |  |  | 您的程序应解释如何进行设计和开发活动的最终审查和批准，以便将设计移交给制造部。 |
|  |  |  | 您的程序应该描述哪些设计文件组成器械主记录。 |
| 设计变更, 820.30(i) |  |  |  |
| 9. | 您应该提供用来控制设计变更的程序的一份副本。 |  |  |
|  |  |  | 您的程序应描述在原始设计过程中以及在将原始设计移交给制造部之后何时以及如何使用变更控制。您的变更控制程序应确保在您最初批准任何设计输入后执行变更控制。 |
|  |  |  | 您的程序应该描述针对某些设计变更，何时使用验证而非确认。您应该明确定义并记录选择设计变更验证而非设计确认的理由。 |

|  |  |  |  | 您的程序应解释如何确保在实施设计变更之前对变更进行确认或验证、审查和批准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 您的程序应该描述如何管理制造过程的变更。 |
| 设计历史文件, 820.30(j) |  |  |  |  |
| 10. | 您应该提供用来保管被审评器械的设计历史文件(DHF)的内容的程序的一份副本。 |  |  |  |
|  |  | 如果多个器械共享一份共同的设计历史文件，请说明如何识别在具有共同设计元素的群组中的每个器械。 |  |  |

II. 制造信息 _________________________

质量体系程序, 820.20(e)

| 1. | 您应该提供您的基本质量体系程序的一份副本。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 您的基本质量体系程序应包括： |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量审计或内部审计程序 |
|  |  |  |  |  |  | 管理审查程序 |
|  |  |  |  |  |  | 质量体系文件结构的概要 |
|  |  | 制定包含以下引用元素的质量手册将符合820.20(e)中关于在质量体系中使用的文件的概要的要求： |  |  |  |  |
|  |  | • | 申报材料的标题和范围 |  |  |  |
|  |  | • | 目录 |  |  |  |
|  |  | • | 定义(如果需要) |  |  |  |
|  |  | • | 质量手册或质量体系文件结构的概要 |  |  |  |
|  |  | • | 质量政策和目标 |  |  |  |
|  |  | • | 组织结构和责任或权限 |  |  |  |
|  |  | • | 参考基本质量体系程序 |  |  |  |
|  |  | • | 指南或关于支持性资料的附录(如果需要) |  |  |  |

| 生产流程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 您应该提供一个生产流程图，用于识别被审评器械的制造过程中涉及的步骤。这些信息有助于展示您的生产过程的重要方面。 |  |  |  |
| 标准使用 |  |  |  |  |
| 3. | 您应该提供一个列表，列出在制造过程中使用或用于器械本身的标准。 |  |  |  |
| 采购控制措施, 820.50 |  |  |  |  |
| 4. | 您应该提供有关采购控制措施的程序的一份副本。如果被审评器械使用合同设计服务或合同制造商，这一点尤其重要。应详述适用于这些供应商的控制措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应描述您的供应商评价过程，并描述您将如何确定您将对供应商实施的控制类型和程度。 |
|  |  |  |  | 您的程序应定义您如何保管可接受的供应商的记录，以及如何处理采购数据审批流程。 |
|  |  |  |  | 您的程序应解释如何平衡采购评估和收货验收，以确保产品和服务对于它们的预期用途而言是可以接受的。 |
|  |  | 欲了解关于采购控制措施和收货验收活动之间关系的更多指导，请参见质量体系法规序言性注释#99。 [61 FR 52624；见脚注2。] |  |  |
| 生产和过程控制措施, 820.70 |  |  |  |  |
| 5. | 如果环境和污染条件可能会对您的器械造成不利影响，则应提供环境和污染控制程序的一份副本。 (注：如果这涉及到大量程序，那么最相关的程序的一个样本就足够了。) |  |  |  |
| 检验、测量和测试设备, 820.72 |  |  |  |  |
| 6. | 您应该提供解释如何定期对检验、测量和测试设备进行校准、检验、检查和维护的程序的一份副本。 (注：如果这涉及到大量程序，那么最相关程序的一个样本就足够了。) |  |  |  |

| 过程确认, 820.75 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 对于被审评器械，您应该提供过程确认主计划的一份副本或要确认的制造过程的一份描述。对于被审评器械，提供一个列表，列出您不打算确认但将通过检验和测试进行验证的过程。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的过程确认主计划或描述应该包括对作为生产或质量体系的一部分使用的软件的任何确认。 (见820.70(i)) |
|  |  |  |  | 在您的过程确认主计划或描述中标识您先前从未确认过的过程类型也是非常有帮助的。 (例如，不同类型的灭菌过程。)这将使我们能够在预审批检验前尽早与您一起处理确认问题。 |
|  |  | 在一个过程的结果无法通过后续检验和测试方法进行充分验证的情况下，质量体系法规要求您确认过程。如果您决定确认可以通过后续检验和测试进行充分验证的一个过程，那么这些过程也必须服从21 CFR§820.75的确认要求。欲获得更多指导，请参阅全球协调工作组的过程确认指南http://www.ghtf.org/sg3/inventorysg3/sg3-n99-10.doc。 (请注意质量体系法规不允许全球协调工作组过程确认指南图1中的选项E。) |  |  |

过程确认, 820.75(a)

| 8. | 您应该提供被评审器械须确认的每个过程的确认程序或个别确认计划的一份副本。如果可用，您应提供任何已完成的确认报告的一份副本。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 您的确认程序或计划应包含或引用客观和可测量的验收标准。 |
|  |  |  | 您的确认程序或计划应说明如何使用适当的统计方法进行数据收集和分析。 |

|  |  |  |  | 您的确认程序或计划应该定义再确认标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在申报制造信息时，您的确认计划和程序应该已建立。在申报时不一定要完成过程确认。然而，在预审批检查之前和配送任何成品器械之前必须已完成过程确认。 |  |  |  |
| 收货验收活动, 820.80(b) |  |  |  |  |  |
| 9. | 您应该提供有关收货或来料验收活动的程序的一份副本。 (注：如果这涉及到大量程序，那么最相关程序的一个样本就足够了。) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应该探讨验收活动的范围，这部分程度上基于供应商证实其能够提供符合您的规格的产品和服务的能力的程度。您可以根据评估技术的组合(例如您的检验和测试，供应商审核，供应商的质量历史以及风险管理计划中所识别的产品或服务风险)来作出此判定。 |  |
|  |  | 欲获得关于收货验收活动和其他评估技术之间关系的更多指导，参见质量体系法规序言性注释#106. [61 FR 52625；参见脚注2。] |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应该定义验收/拒绝标准。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应概述对被拒收或不合格产品的处置，并包括如何以及何时对不合格产品进行处理、验收、重新分类、报废或退货。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应确保记录验收活动，包括： |  |
|  |  |  |  |  | 执行的活动，例如化学纯度分析 |
|  |  |  |  |  | 执行验收活动的日期 |
|  |  |  |  |  | 结果 |
|  |  |  |  |  | 执行验收活动的个人的签名 |
|  |  |  |  |  | （在适当的情况下）所使用的器械 |

|  |  | 欲了解有关结果记录方面的更多指导，请参见质量体系法规序言性注释#147。 [61 FR 52631；见脚注2。] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终验收活动, 820.80(d) |  |  |  |  |  |
| 10. | 您应该提供最终验收活动的程序的一份副本。 (注：如果这涉及到大量程序，那么最相关程序的一个样本就足够了。) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应该确定特定的放行标准。例如，灭菌放行标准可以基于生物指标结果、经确认的参数放行方案或其它有效的科学方法。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应描述用于成品器械的检疫或其它控制措施，直至已判定符合并妥善记录​​所有验收标准。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应确保在以下情况之前不会配送成品器械： |  |
|  |  |  |  |  | 已符合“器械主记录”放行要求 |
|  |  |  |  |  | 审查相关的放行数据和文件 |
|  |  |  |  |  | 通过指定人员的签名来授权放行 |
|  |  |  |  |  | 已记录授权最终放行的日期 |

不合格产品, 820.90

| 11. | 您应该提供处理不合格产品的程序的一份副本。如果纠正和预防行动(CAPA)程序包含处理不合格产品的规定，请指出该信息在CAPA程序中的位置。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 您的程序应该涉及： |  |
|  |  |  |  | 标识 |
|  |  |  |  | 文件 |
|  |  |  |  | 评价 |
|  |  |  |  | 隔离 |
|  |  |  |  | 不合格产品的处置 |

|  |  |  |  | 您的程序应确保评价过程包括确定调查需求和通知不符合项的负责人。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 您的程序应描述不合格产品评估和调查如何与您的CAPA系统相联系。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应该定义必要的文件来证明使用不合格产品的合法性和谁将负责授权签名。 |  |
| 纠正和预防行动 (CAPA), 820.100 |  |  |  |  |  |
| 12. | 您应该提供纠正和预防行动(CAPA)系统的程序的一份副本。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应解释您的CAPA系统如何与您的风险管理计划联系在一起。 |  |
|  |  | 有关此主题的更多讨论，请参阅质量体系法规序言性注释#159。[61 FR 52633-52634；见脚注2。] |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应该定义您的CAPA系统将如何处理不合格的操作以及不合格的产品。 |  |
|  |  | 有关此主题的更多讨论，请参阅质量体系法规序言性注释#162。 [61 FR 52634；见脚注2。] |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应该讨论对来自您的质量体系的多种数据输入的分析。您的程序应该阐明在该分析中将包括什么内容以及不包括某些内容时的原理的机制。 |  |
|  |  |  |  | 您的程序应定义以下内容，以确保纠正和/或预防行动有效并且不会对器械造成不利影响： |  |
|  |  |  |  |  | 用来确定验证或确认的方法 |
|  |  |  |  |  | 实施规划，以便在方法和程序中包括记录变更 |
|  |  |  |  |  | 用来向负责人传播质量问题或不合格产品的信息的方法 |

|  |  |  |  | 您的程序应该定义如何以及将何种类型的CAPA信息提交给管理层进行审查。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 您的程序应解释按照您的CAPA计划所做的设计变更如何与您的设计变更控制系统和风险管理计划交互。 |
|  |  |  |  | 您的程序应在您的CAPA系统中纳入审查需求，以确定是否应根据“纠正和移除法规”(21 CFR第806部分)或“医疗器械报告”法规(21 CFR第803部分)的要求建立记录或报告。 |
| 投诉文件, 820.198 |  |  |  |  |
| 13. | 您应该提供有关处理投诉和医疗器械报告(MDR)(21 CFR§803)的程序的一份副本。如果您的CAPA程序包含处理投诉和医疗器械报告的条款，请指出该信息在您的CAPA程序中的位置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应描述用来确定投诉调查是否必要的标准或决策过程。 |
|  |  |  |  | 您的程序应该包括书面理由，说明没有进行投诉调查的原因以及决定不进行调查的负责人员的姓名。 |
|  |  |  |  | 您的程序应该解释如何在投诉文件的单独部分中明确标识或保存依照21 CFR第803部分向美国食品药品管理局呈递的也是“医疗器械报告”的投诉。 |
|  |  |  |  | 您的程序应该描述如何使投诉调查记录与处理不合格产品的程序协调一致。 |
|  |  |  |  | 您的程序应确保并解释您的投诉处理系统与您的CAPA系统之间的必要协调。 |
|  |  | 关于投诉处理要求的目的的一般性讨论，请参阅质量体系法规序言性注释#190。 [61 FR 52638-52639] |  |  |
| 检修, 820.200 |  |  |  |  |
| 14. | 您应该酌情提供被审评器械的检修程序的一份副本。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 您的程序应解释如何使检修报告中的信息与您的投诉处理系统协调，以确保在适当的情况下向美国食品药品管理局提交MDR（医疗器械报告）并将它整合到您的CAPA系统中。 |
|  |  | 关于与投诉处理和CAPA相关的检修报告的讨论，请参阅质量体系法规序言性注释#201。 [61 FR 52640] |  |  |

上市前许可(PMA)修正案或补充材料应包括在该器械的原始上市前许可申请或先前的器械修正案或补充材料中已经申报的信息不同的设计和/或制造信息。

《质量体系法规》(《联邦法规全书》第21篇第820部分)文本和序言位于：www.fda.gov/cdrh/humfac/frqsr.html.

美国食品药品管理局，“设计控制措施：检验目标”，质量体系检验指南：质量检验系统技术 - QSIT, 1999年8月, 第32页-第45页。