2016年12月13日签署生效的21世纪治愈法案（治愈法）对<<联邦食品、药品和化妆品法案>>的几个章节进行了修正。本指南是在制定治愈法之前制定和发布的，因此本指南的一些章节不再通用。FDA正在考虑如何对本指南进行修订以代表我们关于此话题的当前想法。关于详细信息，请联系CDRH-Cures@fda.hhs.gov。

1997年美国食品药品管理局现代化法案的最小负担规定：

概念和原则；面向美国食品药品管理局和业界的最终指南

文件发布于：2002年10月4日

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 器械评估办公室 以及 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

序言

公众意见：

可以随时将意见和建议提交到Dockets Management Branch, Division of Management Systems and Policy, Office of Human Resources and Management Services, Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852，以供机构考虑。提交意见时，请参考案卷01D-0202。在文件下次修订或更新之前，意见不会被机构采纳。

如果有任何关于本指南的使用或解释的问题，请联系Joanne R. Less, Ph.D. (CDRH)，电话(301) 594-1190或电子邮件jrl@cdrh.fda.gov，或者Leonard Wilson (CBER)，电话(301) 827-0373或电子邮件wilsonl@cber.fda.gov。

附加副本：

可以从互联网得到附加副本：

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1332.pdf，或CDRH Facts-On-Demand。要通过传真机接收本文件，请使用按键式电话机致电CDRH Facts-On-Demand系统，800-899-0381或301-827-0111。按1以进入系统。在第二次语音提示后，按1以定购文件。输入文件编号1332，然后输入井号(#)。遵照剩余的语音提示完成您的请求。

前言

虽然机构收到了一些关于指南终稿的意见，但几乎所有意见都强烈支持本指南并鼓励其立即全面实施。一些意见中包含了对机构的建议。一些意见建议FDA为其工作人员制定一个关于最小负担原则的培训计划。这些意见还建议FDA制定一些方法，用于评估机构执行这些原则所取得的成功和利益相关者对FDA将它们纳入其日常活动的满意度。

机构同意这些建议。虽然已经对器械和放射健康中心(CDRH)和生物制品评价和研究中心(CBER)的工作人员以及器械顾问小组进行了初始培训，还将举行额外的深入培训课程以确保将最小负担方法完全纳入这两个中心的工作。FDA还在开发供机构工作人员及其利益相关者使用的工具的过程中对最小负担原则的实施进行评估。已经开发了一些量度工具，例如在FDAMA早期合作会议之后使用的检查表。这些检查表将帮助评估是否使用最小负担方法确定支持上市批准所需的有效科学证据类型，以及是否使用此类方法对任何所需的临床试验进行设计。FDA利用此机会鼓励其利益相关者使用这些评估工具。需要使用此类附加工具来准确评估机构将最小负担原则纳入其各种监管活动的情况。还需要使用工具来评估最小负担方法对加快新医疗技术开发的影响。机构将与其利益相关者合作制定这些重要量度工具。机构鼓励您对其为确定最小负担原则是否成功实施和准确评估它对公共卫生的影响所作的努力进行深思熟虑的评价。

目录

I.	背景	1

II.	“最小负担”是什么意思？	2

III.	最小负担理念的基本原则是什么？	3

IV.	最小负担原则如何应用于PMA（原件和补充件）？	3

V.	最小负担原则如何应用于510(k)？	5

VI.	最小负担原则有哪些一般应用？	6

VII.	结论	7

VIII.	超链接	9

1997年美国食品药品管理局现代化法案的最小负担规定：概念和原则；面向美国食品药品管理局和业界的最终指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。

# I.	背景

1997年美国食品药品管理局现代化法案(FDAMA)的核心目的是“确保有益于公众的安全有效的新产品的及时可用性并确保我国在新产品创新和开发方面继续走在世界前列”。 从以上陈述可以看出，国会的目标是使监管过程合理化（即减小负担）以提高患者使用突破性技术的机会。虽然国会希望减小与上市前许可和批准过程有关的不必要的负担，国会并没有降低证明实质等同性或安全性和有效性的合理保证的法定准则。

为了帮助实现此目标，国会在<<联邦食品、药品和化妆品法案（法案）>>中增加了513(i)(1)(D)和513(a)(3)(D)(ii)章节。这些规定抓住了立法史上表达的两种理念：FDA应消除可能延迟有益的新产品上市的不必要的负担，但许可和批准的法令要求保持不变。

特别是，第513(i)(1)(D)节规定，“无论何时秘书要求提供证明具有不同技术特性的器械的实质等同性的信息，秘书只应要求提供作出实质等同性判定所需的信息。在提出此类要求时，秘书应考虑证明实质等同性的最小负担方法并要求提供相应的信息。”第513(a)(3)(D)(ii)节规定，“秘书书面规定的用于证明器械有效性的合理保证的任何临床数据，包括一项或多项良好对照调查，应在秘书确定此类数据是确立器械有效性所必需的之后进行规定。经与申请者磋商，秘书应考虑具有导致批准的合理可能性的用于评估器械有效性的适当的最小负担方法。

法律的这两个章节中包含了通常所说的法案的“最小负担规定”。在过去的几年中，FDA一直致力于制定能够准确捕捉国会意图并被机构和行业一致地执行的最小负担规定的解释。本指南是这个过程的一个部分。如下所述，FDA认为最小负担理念能够影响几乎所有上市前监管活动，包括与行业的预提交会议、上市前提交以及指南文件和法规的制定。机构认为这种解释最准确地反映了新法律的精神。

为了使最小负担方法取得成功，重要的是行业继续履行其所有法律和监管义务，包括准备适当的科学合理的数据以支持申请。同样重要的是FDA继续执行法律和监管规定，以便在器械到达市场后为公众提供保护。美国公众和全球市场对FDA监管的信任依赖于检查、监督和报告活动以及上市前审查。如果FDA注意到与许可或批准决策无关、但可能违反法律或实施条例的信息，不能忽视此类问题。虽然机构不会因为与上市前决策无关的问题而保留器械的许可或批准，在上市后期间对此类信息作出决定并采取适当的监管或强制行动是机构的责任。

最后，虽然最小负担规定是最近增加到法令中的内容，在制定FDAMA之前的一些案例说明了机构是如何使用最小负担方法解决监管问题或帮助行业将新器械投放市场的。事实上，本指南中提供了一些CDRH使用最小负担方法的情况的实例。然而FDA认识到，通过在法案中增加这些规定，国会指示机构以一致和统一的方式执行此类方法以鼓励新医疗器械技术的及时开发。FDA认为本指南与作为最小负担计划的一部分而制定的其他指南相结合，有助于确保机构实现此目标。

# II.	“最小负担”是什么意思？

我们把“最小负担”这一术语定义为包含行业和FDA方面的时间、精力和资源的最适当投入的一种解决上市前问题的成功方法。此概念适用于FDA按照器械规定进行管理的组合产品的所有器械和器械元件（包括体外诊断(IVD)）。我们认为，认真地应用最小负担理念将有助于加快新器械技术的可用性，而不损害决策过程的科学完整性或FDA保护公共卫生的能力。应将最小负担理念融入所有上市前活动以及与上市前活动范围有关的上市后活动。这些活动包括：

•	关于器械开发的简单查询

•	预提交活动，包括早期合作会议和IDE前过程

•	上市前提交

•	专门小组审查和建议

•	批准后研究

•	重新分类申请

•	指南文件的制定和应用

•	法规的制定

# III.	最小负担理念的基本原则是什么？

FDAMA没有改变上市前许可或批准的法定阈值。要继续满足此标准，同时实现FDAMA的最小负担规定的意图，我们试图采用下列基本原则：

•	可以在可靠的科学和法律的精神和条文中找到所有监管决策的依据。

•	与监管决策无关的信息不应成为决策过程的一部分；

•	应考虑监管问题的替代方法，以优化按照法律和法规解决问题所涉及的时间、精力和资源；以及

•	应采取所有合理的措施以减少审查时间并在法定期限内提出监管决策。

# IV.	最小负担原则如何应用于PMA（原件和补充件）？

FDA和行业应集中于法规(21 CFR 860.7)中规定的用于批准PMA即判定安全性和有效性的合理保证的法定准则。判定安全性和有效性的合理保证应基于有效的科学证据，不应向机构提交、机构也不应要求提交与上市前批准决策无关的信息。超链接#1

大部分PMA原件和一些补充件需要临床数据以满足法定批准阈值。然而，在可以由非临床数据可靠地预测临床结果的情况下，精心设计的台架和/或动物测试可以作为批准PMA的依据。非临床数据满足批准阈值的条件通常涉及到可以在公众域中得到科学有效的信息的器械或已批准器械的修改。如果需要临床数据，FDA和行业应考虑随机对照临床试验的替代方案，只要能够解决与替代对照有关的潜在偏差。

鉴于上述情况，随机对照临床试验的替代方案可以包括：

•	依赖有效的非美国数据（如果适于预期美国患者人群），

•	“纸质PMA”，或

•	采用非同期对照（例如历史对照，即文献、患者记录等）、客观性能标准(OPC)和患者自身对照的研究设计。超链接#3

此外，当PMA批准需要临床数据时，应对使用科学有效的替代终点(超链接#4a)和统计方法（例如Baysian分析）进行考虑以确定它们是否适用。如果作为研究设计的一部分，在适当的情况下也可以考虑申请的早期提交。超链接#4b

只要可能，关于器械开发和审查的FDA和行业决策应依赖于从相同器械的早期版本或相似器械的营销经验得到的信息。我们认识到器械通常是增量式开发的，前几代产品线可能会提供能够减少新的附加数据的需求或数量的重要信息。因此，在产品生存周期内收集的信息也可以帮助减少提交数据要求。

在确定上市前为支持PMA批准所需收集的数据的适当类型和数量时，应考虑上市后信息的作用。在适当的情况下，还应考虑上市后信息以保证长期器械安全性和有效性。应在器械开发过程早期进行关于上市前/上市后平衡的讨论，条件是用于批准的法定准则继续作为安全性和有效性的合理保证。超链接#5

FDA认可标准的有效使用可以使PMA提交合理化并提供更高效的审查过程。只要可能，应提交与那些标准的符合性声明。超链接#6

# V.	最小负担原则如何应用于510(k)？

FDA和行业应集中于可能影响实质等同性(SE)判定的那些问题，即器械是否具有与同品种器械相同的预期用途并与合法上市的器械同样安全有效。不应向机构提交、机构也不应要求提交与实质等同性判定无关的信息。超链接#7

在评估器械的预期用途以作出SE判定时，应对标记进行审查以确保已提供21 CFR 807. 87(e)中指出的必要元素。确保与其他法规（例如21 CFR第801（除801.6之外）、809和820部分）的合规性通常不应作为SE判定的一部分。超链接#8

在作出SE判定时，机构应重申其长期审查政策：

- 通常基于包括性能特性在内的比较性器械描述判定实质等同性；并且

- 如果器械与相同类型的其他器械之间有重要描述差异或者新器械的描述特性没有精确到足以保证可比性的程度，应提交性能测试。在这些情况下，应提供用于解决性能问题的最适当的台架和/或动物测试或分析测试（对于IVD）（即精密度、精确度、检测极限、交叉反应性、干扰物质的影响和临床灵敏度/特异性）。关于测试的总结信息通常就足够了，但还应提供测试协议、测试方法描述或进行测试时遵循的任何标准。

大部分510(k)通常不需要临床数据。因此，机构应明确说明使要求提供此类数据有正当理由的问题。在决定如何获得临床数据时，如果可以解决与替代对照有关的潜在偏差，FDA和行业应考虑随机对照临床试验的替代方案，正如上面对PMA所讨论的那样。应对替代方案进行考虑以确定它们是否适用，例如依赖有效的2非美国数据（如果适于预期美国患者人群）、使用元分析、采用非同期对照（例如历史对照，即文献、患者记录等）的试验设计、OPC和患者自身对照。此外，应象上面对PMA所讨论的那样对使用科学有效的替代终点进行考虑。超链接#9

按照标题为“行业和FDA工作人员指南–实质等同性判定中标准的使用”的指南文件，行业应提交、FDA应依赖制造商的：1) 器械符合认可标准的声明，或2) 与某个标准的符合性声明，如适用。超链接#10

制造商可以对已许可的器械进行不需要提交新510(k)的修改。鉴于这一点，FDA不应要求提供关于在新510(k)中所发现的行业先前在没有要求510(k)许可的情况下执行的变更的信息，除非关于先前修改的信息的缺乏不允许作出SE判定。超链接#11

生产和质量控制信息不应作为510(k)提交的一部分，除非该信息与实质等同性判定有关。超链接#12

# VI.	最小负担原则有哪些一般应用？

FDA和行业应使用系统方法进行器械监管并充分利用通过FDAMA和再造工程获得的所有监管工具，例如基于风险的从头分类过程和“新510(k)范例”。超链接#13还应使用重新分类和豁免过程以确保对某个器械类型采用适当水平的监管控制。超链接#14

依赖上市后控制（例如与质量体系(QS)法规的合规性、上市后监督和医疗器械报告要求）应被视为一种用于减少510(k)和PMA的上市前负担并仍然确保器械的安全性和有效性的机制。超链接#15

FDA和行业应有效地使用精心设计的台架和/或动物测试。进行或要求非临床测试时，应将测试设计为解决某个特定问题，尽可能使用标准或标准化测试方法，采用科学相关终点，并使用适当的台架和/或动物模型。超链接#16

只要可能，行业应通过引用纳入其他上市前提交文件（例如IDE、510(k)s、PMA）。FDA应鼓励和接受这种做法，作为一种节约资源的方式。超链接#17

FDA应避免使用上市前审查以确保与监管决策无关的FDA法令或法规的合规性（例如健康和安全辐射控制法案(RCHSA)）。类似地，验证与其他联邦机构（例如职业安全与健康管理局(OSHA)）管理的法律和法规的合规性通常不应作为实质等同性或批准决策的一部分。超链接#18

要求提供附加信息以解决监管问题时，FDA应：

•	指出该要求试图解决的特定问题；

•	确认所提交的信息并解释它为什么是欠缺的；

•	建立要求与所作的判定（即实质等同性或安全性和有效性的合理保证）之间的相关性；并且

•	对使用替代方式解决问题保持开放的态度。超链接#19

在回应FDA关于提供附加信息的要求时，行业应尽一切努力完全迅速地作出回应。其回应应：

•	陈述机构的问题，并

•	提供下列信息之一：

- 所要求的信息，或

- 解释该问题为什么与判定实质等同性或安全性和有效性的合理保证无关，或

- 替代信息以及解释该信息为什么能够充分解决问题。超链接#19

只要可能，FDA和行业应尝试通过电话、传真或电子邮件解决次要问题。机构应使用缺陷信解决更复杂的问题（即主要缺陷）并将通过电话、传真或电子邮件没有充分解决的次要缺陷包括在内。行业应对关于次要缺陷的问题迅速作出回应，以避免不必要地延长审查时间。对于主要和次要缺陷，FDA工作人员与行业之间商定一个对缺陷作出回应的期限将有助于加快此过程。当FDA收到附加信息时，机构应确定该信息对SE或批准决策的相关性和充分性。类似地，如果行业提出一个解决监管问题的替代方法，FDA应考虑所提出的替代方法的适当性，并在适当的情况下与行业进行讨论。

如果行业认为机构在尝试解决监管问题时没有使用最小负担方法，有一些解决这种担心的途径。除了通过管理监督获得的长期机制之外，CDRH任命了一名中心监察专员，作为帮助解决最小负担问题的资源。

最小负担原则还应用于指南文件和法规的制定。超链接#20a；超链接#20b

# VII.	结论

为了达到国会的“FDA是一个致力于鼓励创新和确保公众可以及时使用有益的新产品的机构”这一目标，应在几乎所有监管活动中使用最小负担方法。将最小负担原则应用于上市前要求将有助于减小监管负担和节约机构和行业资源，同时通过保持医疗器械的安全性和有效性来保护公共卫生。全面实施FDAMA的最小负担规定对实现国会通过新法律的意图起到关键的作用但只是它的一部分。中心新近的再造工程计划以及法律提供的所有监管机制、实施条例和机构政策的使用也是实现此目标的重要步骤。

# VIII.	超链接

超链接#1

如法案第515章所述，PMA批准准则是“器械在建议标记中规定、推荐或建议的使用条件下的安全性和有效性的合理保证”。

在21 CFR 860.7(d)(1)中，安全性的合理保证被定义为“如果基于有效的科学证据能够确定，在提供足够的使用说明和不安全使用警告的情况下，器械在其预期用途和使用条件下的使用可能产生的健康效益比任何可能的风险更加重要，则认为器械的安全性有合理保证。”

在21 CFR 860.7(e)(1)中，有效性的合理保证被定义为“如果基于有效的科学证据能够确定，在提供足够的使用说明和不安全使用警告的情况下，器械在其预期用途和使用条件下的使用能够在很大一部分目标人群中提供具有临床意义的结果，则认为器械的有效性有合理保证。”

“有效的科学证据是来自良好对照调查、部分对照研究、没有配对对照的研究和客观试验、由合格专家治疗的文件齐全的病历以及上市器械的重要人类经验报告的证据，合格专家可以从中公正负责地断定器械的安全性和有效性在其使用条件下有合理保证。根据器械特性、使用条件、警告和其他限制的存在和充分性以及使用经验的范围，所需的证据可能会有所不同。”(21 CFR 860.7(c)(2))

按照最小负担原则，不应向机构提交、机构也不应要求提交在作出上市前批准决策时不应考虑的信息因素。此类信息的一般实例包括消费者偏好测试和成本效益研究的结果。作为具体实例考虑电磁兼容性(EMC)问题。20世纪90年代初期，CDRH刚刚注意到医疗器械的电子干扰问题。认识到在PMA中要求行业解决EMC问题的趋势，中心向审查人员发布了关于处理EMC的适当方式的指南。此指南规定不应基于EMC问题保留单个批准决策，除非审查者有理由相信特定器械存在实际安全问题。因此，当影响特定类型的所有器械的新问题出现时，FDA应与该器械类型的所有制造商一起解决问题，而不是推迟特定申请。

超链接#2

为了帮助确定特定文献能够多么成功地支持新器械的许可/批准，应对文献的相关性和研究设计的充分性进行评估。进行评估时应考虑下列问题：

•	所考虑的器械的类似技术文献中的器械是否用于许可/批准？

•	文献中的器械是否预期用于提供相同的诊断或治疗干预？是否用于相同的疾病/状况？是否用于相同的患者人群？

•	器械是否被用于充分代表新器械目标人群的患者人群？

•	文献是否包含协议/程序的充分描述，包括器械使用细节、跟踪以及规定适应症的安全性和有效性终点？

•	文献中的患者统计信息是否足以确定器械的性能？

最后，在决定一篇文章是否可以被用于支持新器械上市时，FDA和行业应考虑与研究的作者联系以获得附加信息。例如，文献中所述的研究方法通常非常简明，不包括随机方法等重要细节。来自作者的关于研究的附加信息可能会提供一些增加该文献被用于支持上市申请的可能性的细节。

超链接#3

大部分PMA原件和一些补充件需要临床数据以满足法定批准阈值。然而，在可以由非临床数据可靠地预测临床结果的情况下，精心设计的台架和/或动物测试可以作为批准PMA的依据。非临床数据满足批准阈值的条件通常涉及到可以在公众域中得到科学有效的信息的器械或已批准器械的修改。

如果需要临床数据，FDA和行业应考虑随机对照试验(RCT)的替代方案，只要能够解决与替代对照有关的潜在偏差。虽然应考虑随机对照试验的替代方案，行业不应假定RCT总是需要花费更多的时间和金钱。行业应知道，RCT通常需要比替代试验设计更少的样本量和更简单的统计分析。RCT设计的主要优点是保证通过随机化将选择偏差等混合因素减至最少，从而为更及时的数据审查提供了便利。

然而，对于某些疾病/状况，传统RCT的替代研究设计可能是适当的。例如，如果所研究的疾病/状况没有令人满意的干预方法或者只能对有限数量的患者进行研究，发起者可以考虑交叉设计或将患者用作自身的基线对照的设计。在其他情况下，可能可以获得经过确认的客观结果或来自文献的历史信息以进行没有同期对照的研究。最后，如果使用RCT，实验器械与对照疗法相比更加频繁的随机化可以减少RCT的负担。鉴于器械临床研究经常表现出的独特方面，行业和FDA应考虑所有可用选项以确保使用最适当的最小负担方法。

下面是使用RCT替代方案作为最小负担方法对PMA补充件或原件进行批准的一些实例：

PMA补充件

提出了对已批准植入式心脏复律除颤器的心律失常检测算法的修改，以使器械能够区别房性心律失常与室性心律失常。由于已经确定台架测试比临床试验对变更的分析更加全面，采用了使用预先录制的人类心脏ECG和观察性批准后研究的台架测试以支持PMA补充件的批准。

批准了气动心室辅助装置(VAD)的PMA。公司希望将器械修改为电气控制。CDRH主要依赖台架测试以证明流型和心脏指数保持不变。收集到了有限的临床数据以确认不良事件的类型和频率也保持不变。

CDRH批准了基于实验室数据和工程设计分析对热消融器械进行的修改，包括硬件、软件和操作系统变更。

PMA原件

使用患者记录和文献以支持用于固定髋关节假体的骨接合剂的PMA的批准。类似地，使用文献中的数据对一些整形外科植入物（限制性髋臼衬垫和胶合指骨关节）进行了批准。最近，CDRH依赖文献批准了用于辅助处理躯干和/或四肢的慢性难治性疼痛的脊髓刺激器。

使用将患者用作自身对照的研究对耳蜗植入物和用于尿失禁的骶神经刺激器的PMA进行了批准。

批准了隐形眼镜的“纸质”PMA。使用日本文献中报告的临床数据支持申请。

超链接#4a

在适当的情况下，应使用科学有效的替代终点以减少上市前负担。此类终点通常被用于许多植入式器械，例如整形外科假体、植入式心脏复律除颤器、支架和血管移植物。这些类型的植入物的几乎所有批准都以短期（1年或2年）数据为基础，作为长期经验的预测值。CDRH依赖科学有效的替代终点的另一个特定实例是数字乳腺X线摄影的PMA。为了加快这种新型成像设备的可用性，CDRH依赖乳腺癌的存在/不存在的灵敏度和特异性检测测量作为新器械的替代终点，而不是使用由乳腺癌引起的死亡率的降低的临床终点。假定乳腺癌检测具有临床效益（即使它与死亡率的降低没有直接联系）使临床试验能够以最小负担方式进行并仍然确保满足法定批准阈值。

作为使用替代终点的另一个实例，考虑一下低密度脂蛋白(LDL)柱的批准。该蛋白柱被批准用于具有基于高LDL水平的某些风险因素的患者。对于该器械，胆固醇水平的降低被用作减少动脉粥样硬化并发症风险的替代终点。对于IVD，替代终点已被用于肿瘤标志物的临床研究以实现癌症早期检测，以及肌钙蛋白I和T分析物等心脏标志物的研究。另一个实例是使用在x线平片上观察到的脊柱屈伸作为脊柱融合器研究中融合的替代终点。

超链接#4b

在某些预定条件下，可以在按照研究计划对所有患者进行随访之前提交PMA。例如，如果统计分析中包括用停止研究的预定标准进行期中分析，当分析表明满足标准时可以在早期提交申请。在其他情况下，CDRH允许在按照研究计划对预先规定数量的患者进行随访后提交一些PMA。作为PMA修正案提交剩余患者的数据以供事后备案。后一种情况通常视个案而定。应该注意的是，数据的计划外早期提交通常会造成评估困难。因此FDA建议，如果发起者考虑在按照研究计划对整个患者群组进行随访之前提交PMA，企业应与机构讨论其计划。

超链接#5

在确定上市前为支持PMA批准所需收集的数据的适当类型/数量时，应考虑上市后信息的作用。应在器械开发过程早期而不是在决定批准申请时进行这些讨论。FDA工作人员与行业之间的讨论可以是非正式的，作为IDE前过程的一部分而进行(www.fda.gov/cdrh/ode/d99-1.html)。或者，它们也可以更加正式，作为早期合作协议/确定会议过程的一部分(www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/310.pdf)。

为了说明如何使用上市后信息帮助决定PMA批准所需的数据类型，考虑一下关于减少支架内再狭窄的近距治疗的决策。认识到需要关于辐射对再狭窄率和血栓症发生率的影响的长期信息，在批准过程中商定了一项上市后试验。这种最小负担方法使患者有机会使用这项有前途的新技术，但也允许CDRH获得长期安全性和有效性数据。类似地，CDRH基于证明器械能够击碎胆道结石的数据批准了一个胆道碎石器。将会收集批准后数据以证明器械与药物疗法相结合是否改善了临床结果。

超链接#6

FDA认可了600多个非强制性公认标准。（关于可搜索的标准数据库，请参见www.fda.gov/cdrh/stdsprog.html）。其中一些标准与单个产品有关，而其他标准则用于解决交叉问题，例如电气安全、灭菌和生物相容性。例如，CDRH认可了针对轮椅性能的许多方面的28个非强制性公认标准。虽然大部分轮椅是II类器械，这些标准中有很多适用于III类爬楼梯轮椅。其他器械特定标准包括用于心脏瓣膜和血管移植物的ISO标准以及适用于大部分体外诊断器械的NCCLS标准。交叉标准，例如IEC电气安全和ISO灭菌标准，适用于由中心进行审查的许多器械类型。指出测试方法的标准符合性声明可以减少PMA提交文件所需的细节并消除FDA对测试程序的审查。使用那些有性能标准的标准可以进一步减少申请中的数据报告要求并节约审查时间。

超链接#7

510(k)提交的目的是确定器械是否与同品种器械具有“实质等同性”。法案第513(i)节确立了确定器械是否具有“实质等同性”的准则。法案的这一节规定，FDA只有确定了器械具有与同品种器械相同的预期用途并与合法上市的器械同样安全有效，才能发布实质等同性命令。

FDA不应要求或审查与实质等同性判定无关的信息。与PMA一样，这通常包括与成本效益和消费者偏好测试有关的信息。此外，科学有趣但判定实质等同性不需要的信息不应作为提交文件的一部分。作为一个实例，考虑一下用于诊断超声的器械特定指南文件。按照最小负担方法，该指南正在进行修改，以删除多普勒敏感性测试结果的常规提交要求，因为作出等同性判定时不需要此信息。

超链接#8

510(k)过程不是一种用于确保与适用于特定器械的所有FDA法规的合规性的机制。510(k)器械的制造商需要遵守许多法规，包括21 CFR 801（和809.10，对于IVD）中的标记要求以及第820章中的良好制造要求。为了说明510(k)审查的适当范围，考虑一下标记审查的下列最小负担方法。按照21 CFR 807.87(e)，510(k)提交者应提供“足以描述器械及其预期用途和使用说明的建议标签、标记和广告”。虽然21 CFR 801中包含510(k)持有者必须遵守的特定要求，确保与该法规的合规性不应作为SE判定的一部分。相反，为了作出SE判定，FDA应确保提交文件中提供了第807.87(e)节要求的信息（即器械及其预期用途和使用说明的描述）或被用作特殊控制的标记。

类似地，21 CFR 809.10对用于体外诊断(IVD)的标记进行管理并规定了需要包含在所有IVD的标记中的非常详细的信息。然而，应认识到21 CFR 809.10不仅适用于510(k)提交中正在经历FDA审查的IVD，还适用于免于510(k)要求的许多I类和II类IVD。IVD 510(k)审查的最小负担方法依赖于行业满足21 CFR 809.10要求的法律义务。FDA将标记审查集中于21 CFR 807.87(e)中指出的所需元素，正如上面所讨论的那样。IVD 510(k)标记审查的最小负担方法不会妨碍FDA获得作出SE判定所需的数据或信息的能力。

超链接#9

大部分510(k)通常不需要临床数据。因此，机构应明确说明需要此类数据的问题。此外，FDA应与行业合作指出许可所需的数据类型和范围。例如，可能需要临床数据以解决新材料在暴露于人体生理负荷时将如何磨损的问题。在这种情况下，CDRH应解释动物测试为什么是不充分的，并与公司合作指出所需的数据类型和范围。这可能包括患者数量、终点和随访期长度等参数。

在设计临床研究时，正如上面对PMA所讨论的那样，FDA和行业应考虑RCT的替代方案。	下面是依赖替代方案研究设计的最新SE判定实例：

为了支持甲型肝炎诊断测试的许可，CDRH要求使用血脂、血红蛋白和胆红素水平较高的患者血清和血浆样品进行前瞻性临床研究。行业提出了最小负担替代方法。CDRH接受了他们的提议，在他们的提议中，通过在库存血清和血浆样品中加入已知浓度的血脂、血红蛋白和胆红素（加料样品）并将这些结果与未加料样品的测试结果相比较来进行干扰测试。

为了支持一种用于特定医学适应症的电外科手术器械的许可，CDRH要求在摘除人体组织上将研究器械的性能与同品种器械进行并排比较。行业提出使用作为此类型器械性能测试的既定标准的动物模型，而不是使用人体组织。CDRH同意接受来自有效动物模型的数据。

超链接#10

为了说明FDA认可标准在审查过程中的有效使用，考虑一下标题为“男性乳胶避孕套：用于510(k)上市前通知的信息：公认标准在简化提交中的使用”的CDRH指南文件(www.fda.gov/cdrh/ode/92_b.html)。中心用于证明乳胶避孕套的实质等同性的方法很大程度上依赖于与一些认可非强制性标准的符合性。该指南文件中推荐的方法是进行认可标准中要求的测试并提交标准符合性声明，而不是提交用于510(k)审查的性能数据。该方法不仅支持使用FDAMA所预期的标准，而且利用了“新510(k)范例”中建立的简化510(k)选项。

作为CDRH如何将标准的使用纳入510(k)过程的第二个实例，考虑一下中心如何依赖于健康和安全辐射控制法案(RCHSA)的要求。21 CFR 1050确立了RCHSA中用于非电离辐射诊断器械的联邦性能标准。在过去，通常在传统510(k)中提交证明与这些标准的符合性的数据。最近，审查部门提供了指南，鼓励行业提交已按照FDA认可标准完成适当测试的证明，而不是在510(k)中提交支持数据。

超链接#11

在标题为“决定何时为现有器械的变更提交510(k)”的指南文件中， 510(k)持有者有对其合法上市器械进行修改的自由，而无需在一定条件下提交新的上市前通知。该指南中包含可供510(k)持有者用于评估标记、技术/性能规范或材料变更是否需要提交新 510(k)的流程图。如果制造商基于改进器械与机构许可的器械早期版本（或合法上市的预修正器械）之间的比较确定不需要新510(k)，制造商可以对器械进行修改并对决策过程进行记录。

对于在产品生存周期内进行过修改、但目前正在以需要510(k)许可的方式进行修改的器械的510(k)评估，该过程为FDA造成了一些困难。这种情况的最小负担方法涉及到集中于与需要新510(k)的修改有关的信息。然而，由于器械性能可能取决于总体器械设计的许多方面，不仅仅是作为新510(k)的主题的变更，在一些情况下可能需要对总体器械设计进行测试以支持实质等同性的发现。在这些情况下，审查者应集中于为确保整体器械与合法上市的同品种器械同样安全有效所需的测试。也就是说，行业可以提出数据将需要新510(k)提交的改进器械与代表一系列本身不需要510(k)许可的变更的器械早期版本进行比较，或者提交者可以声明与竞争对手的合法上市器械的等同性。无论在哪种情况下采用最小负担方法，FDA在作出实质等同性判定时都会集中于器械的总体性能，而不是不需要510(k)提交的中间变更。

超链接#12

生产和质量控制信息不应作为510(k)提交的一部分，除非该信息与等同性判定有关。510(k)过程主要集中于生产过程的最终产品而不是生产过程本身。质量体系(QS)法规要求器械制造商在适当的情况下对新器械和现有器械的修改执行设计验证和确认测试。然而，FDA应只要求提供作出等同性判定所需的测试结果。例如，在特殊510(k)中，制造商提交一些设计控制信息以确立实质等同性。然而，按照QS法规生成的设计验证和确认数据的常规提交和审查会延迟510(k)的审查，对SE判定没有帮助。

为了进一步说明这一点，考虑一下CDRH关于灭菌的更新政策。在该指南中，标有无菌的器械的510(k)提交者应提供灭菌方法、无菌保证水平(SAL)、用于保持器械无菌状态的包装的描述以及灭菌周期确认方法的描述，而不是确认数据本身(www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html)。在过去，灭菌政策分为“传统”和“非传统”灭菌方法。也就是说，采用非传统灭菌方法的器械的510(k)提交者应将证明最终器械满足其发布规范的过程验证和确认数据包括在内。在更新的指南中，采用了510(k)提交中的无菌状态的最小负担方法，它依赖于制造商遵守质量体系要求的法律义务，包括保证成品器械的无菌状态。该政策适用于标有无菌的所有器械的510(k)，而不考虑制造商选择采用的灭菌方法。通过规定制造商进行适当的过程验证和确认研究的法规要求解决成品器械的无菌状态。这些研究可以确保包括灭菌过程在内的生产过程的充分性，以生产出符合制造商的510(k)中所述规范的器械。然而，由这些研究得出的数据不需要在510(k)中提交，而是由制造商保存。为了帮助保持机构对非传统灭菌方法的审查的一致性，采用非传统灭菌方法的器械的所有510(k)都将在审查过程中被提交给器械评估办公室的中心联络人员。该联络人员将与合规办公室合作确定是否应优先考虑对灭菌设施进行检查。对于某些非传统灭菌方法（例如那些涉及到机构先前没有在510(k)中看到的独特或新颖的灭菌剂的方法），机构会考虑附加信息或许可前检查是否有正当理由。然而应该注意的是，制造商使用非传统灭菌方法通常不应影响或延迟实质等同性判定。

超链接#13

FDAMA和CDRH的再造工程计划为机构和行业提供了可以用于减轻监管负担的各种工具。考虑一下法案的标题为“自动III类命名的评估”的新章节513(f)(2)，通常被称为从头过程(www.fda.gov/cdrh/modact/classiii.html)，以及它与通过510(k)再造工程计划所创造的机会相结合时能够提供些什么，例如“新510(k)范例”。从头过程已被多次成功使用。在所有情况下，FDA确定无论是单独使用一般控制还是将一般控制与特殊控制相结合，都能够确保新器械的安全性和有效性，从而避免更难以负担的PMA过程。当从头过程与510(k)豁免机会和“新510(k)范例”所带来的灵活性相结合时，创造出一个将所需监管控制与器械的风险相匹配的有效机制。

作为一个实例，考虑一下代表传统器械的计算机辅助版本的新一代手术器械。手术器械大部分是I类510(k)豁免器械。技术上的重大变更很容易将这些器械归为需要PMA的III类器械。如果人们对这些新手术技术固有的风险有清楚的了解并且可以制定出特殊控制方法以解决它们，FDAMA的从头过程将允许CDRH把这些类型的器械归为需要一般和特殊控制的II类器械。这种分类与非强制性公认标准的使用以及与QS法规中的设计控制的符合性相结合，允许新型和改进器械以最小负担方式进入市场。

作为“新510(k)范例”如何用于减小监管负担的特定实例，考虑一下II类电生理(EP)导管的设计变更。合法上市的EP导管的510(k)持有者希望改变器械的曲线形状。对变更进行风险分析并完成QS法规要求的特定设计验证/确认活动之后，公司断定重新设计的器械与其上市器械同样安全有效。对新510(k)范例中提出的替代方法进行考虑之后，公司确定特殊510(k)代表获得EP导管许可的最小负担方法并因此为变更提交了此类510(k)。

超链接#14

应使用重新分类和豁免过程以确保对某个器械类型采用适当水平的监管控制。1990年安全医疗器械法案(SMDA)和FDAMA通过为重新分类和豁免过程提供便利，对1976年指令的医疗器械修正案进行了补充，继续将最低适当水平的监管控制视为足以提供器械安全性和有效性的合理保证。因此，FDA对许多器械进行了重新分类，包括将预修正III类器械归为II类。在其他情况下，使用特殊控制以通过允许II类器械免于上市前通知要求使510(k)程序合理化。

机构应继续寻找重新分类机会，并对处理重新分类申请表现出与上市申请相同的投入程度。行业还应利用这些工具并在适当的情况下提交重新分类申请和/或豁免请求。为了帮助加快重新分类过程，行业应在适当的情况下将特殊控制指南草案文件包括在重新分类申请中。还可以得到帮助行业制定510(k)豁免请求的指南。因而，使用一般和/或特殊控制可以允许某些器械向下分类，甚至可能免于510(k)，并仍然提供器械安全性和有效性的合理保证。

超链接#15

自从发布SMDA后，FDA面临着依赖上市后控制减小所有类别器械的上市前负担的挑战。然而在FDAMA中，国会通过在法令中增加两个新章节明确地表达了它的意图。特别是，新章节513(a)(3)(C)规定，“…秘书应考虑是否可以通过依赖上市后控制来减小关于有效性的申请的批准所需的数据范围。”类似地，新章节513(i)(1)(C)规定，“为了方便按照第510(k)节提交给秘书的报告的审查，秘书应考虑依赖上市后控制加快器械分类的程度…”。

法令中提到的上市后控制包括QS法规、上市后监督和医疗器械报告(MDR)要求等控制方法。对于510(k)，“新510(k)范例”提倡依赖于作为QS法规的关键部分的设计控制处理某些设计修改。在范例中，不影响基本科学技术或器械预期用途的变更可以作为特殊510(k)进行提交。对于这些定义明确的修改，“机构认为严格的设计控制程序要求能够产生高度可靠的结果，这些结果加上其他510(k)内容要求，构成了实质等同性判定的依据。”因而，对于特殊510(k)，行业提交其设计控制活动的总结以及与设计控制的符合性声明，但设计控制程序所生成的数据由制造商保存，而不必提交给机构。

通过特殊510(k)选项允许的变更的实例包括用硅酮涂层代替电极上的聚氨酯涂层、在Er:YAG激光器上增加一个扫描器以及在EEG中增加一个新算法以帮助解释测试数据。在这些情况下，制造商进行适当的验证和确认测试以支持器械修改。测试结果由制造商保存，但可供FDA检查时使用。因此，使用上市后控制可以显著地减小上市前负担并且，如法令中所述，能够“加快器械分类”。

设计控制要求还有一个更广泛、更基本的方面。如人为因素指南文件中所述，人为因素是器械制造商的质量保证计划中的一个重要考虑因素，特别是QS法规中的设计控制章节。通过设计控制要求实施良好人为因素实践有助于确保医疗器械尽可能地安全有效。可以在器械设计和开发阶段通过行业与人因工程集团之间的讨论指出和解决与器械的安全使用有关的问题。此方法通过允许FDA审查科学家集中精力于最终器械设计中与安全性和有效性或实质等同性有关的那些方面为PMA和510(k)的审查提供了便利，但仍然确保解决人为因素问题。

机构还可以依赖其他上市后控制减小上市前负担，例如上市后监督。在行业的参与下，此控制方法可以被有效地用于解决长期安全性和有效性问题。例如，当制造商希望在其髋关节植入物中增加一种新型多孔涂层时，无法基于可用的上市前数据确定长期安全性和有效性。使用最小负担方法，CDRH用短期数据对器械进行了许可，但要求对植入患者进行上市后监督以解决长期安全性问题。

MDR法规是一种允许FDA对所有医疗器械的批准后使用进行监控的控制方法，包括510(k)和PMA。这种上市后控制被用于提醒机构注意在实际使用情况下可能发生的未预料到的事件，包括与其他产品之间的干扰或用户错误。

超链接#16

FDA和行业应有效地使用精心设计的台架和/或动物测试。应将测试设计为解决某个特定问题，使用标准或标准化测试方法，采用科学相关终点，并使用最适当的台架和/或动物模型。例如，考虑一下用于眼内透镜(IOL)的镜片的形状变更。对于此类器械修改，有一项完善的光学台架测试可以被用作特定镜片设计的有效性的准确预测指标。作为第二个实例，考虑一下用于评估许多整形外科植入物的长期性能的某些方面的强度和疲劳测试。该测试被精心设计用于预测特定植入物设计是否能够耐受器械在其使用寿命内承受的压力。此外，此类测试作为适当器械设计的预测指标被整形外科器械制造商和CDRH广泛接受。因而，使用精心设计的测试，例如在上面的实例中讨论的测试，有助于确保以最小负担方式令人满意地解决相关问题。

超链接#17

可以在IDE/PMA过程中发现通过引用纳入其他上市前提交文件的有效使用，而不是重新提交重复信息。需要进行生物相容性和/或台架测试以支持几乎所有IDE的批准。如果该测试在准备PMA时保持有效，也就是说在试验过程中没有对研究器械进行修改以致于需要重复进行测试，制造商可以在PMA提交中引用该测试。该方法也能够节约审查资源，因为不需要对该信息进行重新审查，除非发现了新问题。对于PMA补充件，只要可能，行业应纳入先前在PMA原件中提交的相关数据和信息，正如标题为“行业指南-III类医疗器械的已批准申请的补充件：已出版文献的使用、先前提交资料的使用和优先审查”的指南文件中所讨论的那样(www.fda.gov/cdrh/modact/evidence.html)。类似地，如果IDE的某些章节（临床协议、病例报告表等）与第二个IDE有关，发起者可能希望引用那些章节而不是向机构重新提交信息。纳入信息应节约FDA审查资源以及行业方面的准备时间。

然而应该注意的是，在某些情况下重新提交信息可能比引用先前提交的文件更为高效。例如，如果IDE已经关闭，重新提交已关闭的IDE的相关章节可能是对制造商最有利的，而不是让审查者尝试得到文件。

超链接#18

FDA审查者应避免集中精力于确保与上市前决策无关的FDA法令或法规的合规性。例如，考虑一下质量体系法规。GMP问题不应影响按照FDAMA的新规定进行实质等同性判定。按照法案第513(f)(5)节，FDA不会因为不遵守与SE决策无关的任何法案规定而保留510(k)决定，包括发现器械的生产设施不符合GMP（除了发现存在不遵守规定将对人体健康造成严重风险的实质可能性）。

类似地，FDA审查者不应尝试验证与其他联邦机构管理的法律和法规的合规性，作为许可或批准决策的一部分。例如，医疗器械制造商在生产器械时必须遵守职业安全与健康管理局(OSHA)的法规。虽然遵守OSHA法规对于工人的安全非常重要，验证与这些法规的符合性与SE或批准决策并不相关。例如，考虑一下OSHA建立了自己的指南以帮助保护激光器和电外科手术器械的操作者免于接触医疗环境中的“烟流”，这些指南独立于CDRH批准这些器械所需的指南。

综上所述，需要注意的是虽然与上市前决策无关的关于器械的信息不应延迟机构的许可或批准决策，FDA通过其他途径对此类信息进行跟踪可能是适当的。因此，如果机构注意到可能违反与上市前决策无关的自己或其他机构的法律或法规的信息，工作人员应通过适当的渠道进行跟踪。例如，如果与GMP存在潜在问题，FDA审查者应向适当的中心合规办公室通报潜在的问题，但不应推迟实质等同性决策，除非存在该问题可能对健康造成风险的实质可能性。审查者不应在不进行监督审查和合作的情况下在此基础上推迟SE判定。

超链接#19

在文件审查过程中，FDA常常需要从提交者那里获得附加信息。类似地，行业常常需要对这些机构请求作出回应。在这些情况下，FDA工作人员和行业应遵照标题为“按照FDAMA最小负担规定制定和回应缺陷报告的建议格式”的文件中所述的格式，以帮助确保请求和回应是直接、简明和全面的。

超链接#20a

关于修改一种为人熟知的植入器械眼内透镜(IOL)的指南草案文件说明了最小负担原理的合理应用。（参见www.fda.gov/cdrh/ode/iol- guidance.pdf）该文件指出了关于建立各种潜在器械修改的安全性和有效性的要求。基于给定修改的潜在影响，修改后的IOL可以基于下列条件上市：

•	不需要预先批准（在PMA年度报告中对确认信息进行了总结）；

•	非临床数据；

•	有限的验证性临床数据；或

•	全面临床研究（等同于新器械的临床研究）。

超链接#20b

在IDE法规的新修正案(21 CFR 812.35(a)(3))中，发起者可以在未经FDA对补充件的预先批准的情况下对其器械设计/生产过程和/或其临床协议进行某些修改，只要在执行后5天内向机构报告变更情况。（法案第520(g)(6)节）对于器械的开发变更（包括生产修改），变更不得构成器械设计或基本工作原理的重大变更。为了帮助发起者确定所提出的变更是否满足这些法定准则，法规建议发起者使用设计控制、临床前/动物测试、同行评审的已出版文献或其他信息，例如临床试验初步结果或在美国之外获得的上市经验。未经FDA预先批准，也可以进行不影响受试者权利、安全或福利、研究计划的科学合理性、数据有效性或利益关系风险的协议变更。就器械修改来说，发起者应使用同行评审的已出版文献、临床试验初步结果或在美国之外获得的上市经验，或其临床研究员的建议支持协议变更。如果有任何关于所提出的器械/生产或协议变更是否满足在未经FDA预先批准的情况下执行的法定准则的问题，鼓励发起者参考标题为“临床调查进行过程中的变更或修改”的指南文件

(www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1337.pdf)或与IDE工作人员或适当的审查部门对变更进行讨论。

通过允许IDE发起者在未经FDA对IDE补充件的预先批准的情况下继续进行某些类型的器械设计/生产和协议变更，应该能够减小IDE发起者的监管负担。此外，法规中为IDE发起者提供的替代方法就是最小负担原则的合理应用的例证。

参议院报告No. 105-43 (1997)。

21 CFR 814.15(b)表明，要使FDA接受在美国之外进行的研究以支持PMA，数据必须是“有效的”。

“纸质PMA”是基于台架测试和/或从同行评审的科学文献中获得的信息的PMA。例如，纸质PMA可能依赖于从文献中获得的信息的元分析。超链接#2

“客观性能标准”是基于通常被公认为可接受值的来自历史数据库（例如文献或记录）的广泛数据集的性能标准。这些标准可以在证明器械安全性或有效性时被用于替代或临床终点。

现代统计方法也可以在实现通往市场的最小负担途径的过程中起到重要作用。例如，通过使用Baysian分析，可以将各种研究结合起来以帮助减少实验和/或控制装置所需的样本量。

“医疗器械和辐射健康中心上市前通知审查程序指南”。1986年6月30日。(www.fda.gov/cdrh/k863.html)

可以从互联网得到该指南：www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html

可以在以下网址找到“上市前审查的系统方法”： www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/prerevapproach.html

可以在以下网址找到“解决最小负担问题的建议方法”：

www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1188.html

参议院报告No. 105-43 (1997)。

可以在以下网址找到“医疗器械电磁兼容性：问题和解决方案”：www.fda.gov/cdrh/ode/639.pdf

可以在以下网址找到该指南：www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

可以在以下网址找到该指南：www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.html

可以在以下网址找到该指南：www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

可以在以下网址找到“II类器械免于上市前通知的程序”：www.fda.gov/cdrh/modact/exemii.html

可以在以下网址找到该指南：www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

可以在以下网址找到“人为因素介绍”：www.fda.gov/cdrh/humfac/doitpdf.pdf

可以在以下网址得到该指南：www.fda.gov/cdrh/modact/guidance/1195.html