新510（K）

范例

在上市前通知中

证明实质等同性

的替代方法

终版指南

本文件拟提供指南，代表美国食品药品管理局关于上述问题的最新观点。该指南并不赋予任何人任何权利，也不约束FDA或公众。如果替代方法满足相关法令和法规要求，则可使用替代方法。

编制单位：

器械和放射健康中心

1998年3月20日

可在任何时候提交意见和建议，由美国食品药品管理局对其进行考量，地址为：Heather Rosecrans, Office of Device Evaluation, 10903 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20993。美国食品药品管理局可能会在下次修订或更新本文件时采纳这些意见。关于本指南使用或释疑方面的问题请联系上市前通知(510(k))部，电话为301-796-5640。

额外副本请访问：万维网/CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh。您还可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov索取一份指南电子副本或发送一份传真至301-847-8149索取一份纸质副本。

美国健康和人类服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

Rockville, MD

# 序言

作为器械和辐射健康中心（CDRH）组织改革的一部分，510(k) 过程重制团队对现有过程进行检查，受管辖行业通过现有过程在上市前通知(510(k))中证明医疗器械的实质等同性。美国食品药品管理局（FDA）于1997年6月13日发布一份提案草案，题为“新510（k）范例：在上市前通知中证明实质等同性的替代方法”，供网络评论。该提案为FDA和美国食品与药品法律协会（FDLI）联合主办的两次视频会议的主题，另外还在数项贸易与行业协会会议上进行讨论。美国食品药品管理局于1997年9月19日于联邦公报(62 FR 49247)中发表适用性通知，正式征集相关各方的意见。

美国国会正于同一时期起草FDA现代化法案1997（FDAMA）(Pub. L. 105-115),这对美国联邦食品、药品与化妆品法案（“法案”）进行了修订。在新法律审议期间，国会议员对新510（k）范例中的数项概念进行了讨论。美国总统于1997年11月21日正式签署命令将FDAMA纳入法律，纳入了新范例中提议的多项变更以及中心重制工作中预想的许多其他内容。  这项新法案以及在公众审核期间收到的意见实施的直接结果为510（k）过程重制团队编制这份终版指南文件。

新510（K）范例：

在上市前通知中证明实质等同性

的替代方法

目录

序言	i

引言	1

背景	1

新510（k）范例	2

A.	特殊510(k)：器械改进	3

I.	预期用途	5

II.	基础科学技术	6

III.	临床考量	7

B.	简略510(k)	8

结论	10

附件

1) 新510（k）范例的流程图	11

2) “特殊510(k)：器械改良”– 目录	12

3) “简略510(k)” – 目录	14

4) 公认标准符合性声明	15

新510（k）范例：

在上市前通知中证明实质等同性

的替代方法

## 引言

本文件向受管辖行业和审核员提供两种可能在相关条件下使用的替代方法相关指南，以便证明实质等同性。本文件确定上市前审核过程中共识标准使用相关程序（法案第514部分，经FDAMA第204部分修订）并反映510（k）项目的其他变化，这些变化由新法律的实施导致，如依靠增加上市后控制加速上市前审核（法案第513部分，经FDAMA第205部分修订）。此外，本文件还纳入中心改革所引出的概念，包括强调使用指南文件和特殊控制。本指南文件中所述替代方法应促使510（k）编制和审核过程简化，从而在保护公众健康的同时节约行业和FDA资源。

## 背景

在法案510(k)部分，要求拟将器械引入市场销售的个人至少在销售开始前提前90天向FDA提交上市前通知或510（k）。法案第513（i）部分规定FDA只有在证明拟引入市场销售的器械和合法上市器械同样安全和有效的情况下才能发布实质等同性命令。FDA于21 CFR 807.87中确定器械制造商需要提交的上市前通知的内容要求，作为实质性同等决议的支持。然而FDA对于被视为必须符合这些内容要求的信息的类型具有自由裁量权。例如，为了向最高风险等级器械更有效分配审核资源，FDA根据复杂程度和医疗器械潜在风险等级开发了一套分层系统。在该系统下，低风险器械的实质等同性决议主要依据描述性信息和标签审核；高风险器械则依据性能数据。

为了最合理管理FDA工作负荷以及分配资源，FDA豁免I类器械，该类器械无需满足上市前通知要求即可合理保证安全性和有效性。

在医疗器械修正案（1976）和FDAMA通过之间，FDA就上市前通知要求豁免了574个大类的I类器械。FDAMA导致所有I类器械均豁免上市前通知要求，但预期用途对于预防人类健康危害至关重要的器械以及具有潜在不合理疾病或损伤风险的器械除外（“保留”标准）。因此，只有符合保留标准的I类器械依然受上市前通知要求约束。(I类“保留”器械列表见63 FR 5387（1998年2月））

FDAMA还授权FDA直接豁免特定II类器械，而非在其适合豁免之前将向下分类为I类器械。FDA于1998年1月21日公布了一份不再需要提交上市前通知的II类器械列表。(见63 FR 3142)在未来，更多II类器械可能因FDA考虑豁免更多器械而豁免上市前通知要求。

FDA评价哪些器械适用510（k）的最后阶段涉及通过前上市（preamendments）的III类器械。至于一般控制或特殊控制足以确保安全性和有效性的通过前上市的III类器械最终分别将被向下分类为I类（510（k）豁免或保留）或II类器械。不适合重新分类的通过前上市的III类器械依然保留其分类，适用上市前批准(PMA)或产品开发协议(PDP)要求。  预计重新分类将导致主要针对II类器械以及部分“保留”I类器械保留上市前通知过程。然而，在通过前上市的III类器械类型适用要求上市前批准的法规之前，该类器械仍然适用上市前通知要求。

## 新510（k）范例

为了确保保留I类器械、适用上市前通知的II类器械以及FDA尚未要求PMA的通过前上市的III类器械相关上市前通知评价的合理性，FDA制定“新510（k）范例”。附件1对新范本进行了概述，新范例规定制造商可通过2种新方法获得适用510（k）要求的器械相关上市许可。新范例在保留根据法案510（k）部分证明实质等同性的传统方法的同时还提供“特殊510(k)：器械改进”选项（使用质量体系法规特定方面）、“简略510(k)”选项（依靠使用指南文件、特殊控制和公认标准辅助510（k）审核。使用任何一种方法均不会影响FDA获得法令或法规授权的任何信息的能力。

### A.	特殊510(k)：器械改进

安全医疗器械法案（1990）(SMDA) (Pub.L. 101-629)对法案520(f)部分进行了修订，授权FDA发布要求在生产前进行设计控制的法规。尤其是，520(f)(1)(A)部分规定FDA可制定要求“... 器械制造、生产前设计验证（包括评估器械性能的过程，不包括器械安全性和有效性评价）、包装、储存和安装所用方法以及设施和控制应符合此类法规中规定的现行良好制造实践的要求，以确保器械安全、有效并符合本“法案”的法规。法律中的该项变更基于大部分器械召回均由设计缺陷导致这一事实。SMDA授权FDA修订其现行良好制造实践要求以纳入生产前设计控制，器械制造商在器械初始设计时以及后续对这些设计进行修改时必须遵循生产前设计控制程序。(见21 CFR 820.30 子部分C - 质量体系设计控制法规。)

自1997年6月1日起要求II类器械、III类器械和特定I类器械制造商在器械初始开发以及后续改进时遵循设计控制程序。可能显著影响安全性和有效性的产品改进适用510(k)申请要求（21 CFR 807）以及设计控制要求（21 CFR 820.30）。根据质量体系法规，制造商必须制定一整套关于设计和开发管理的要求和措施，包括记录设计输入、风险分析、设计输出、测试程序、验证与确认程序以及记录正式设计审核。在该过程中，制造商必须确保设计输入要求适当，从而器械将满足其预期用途相关要求以及用户人群需求。制造商还必须建立并维持明确定义并记录设计输入的程序，从而确保能够充分评价设计输入要求相关符合性。因此，制造商可能需要随着获得验证和确认结果而细化其器械设计要求。本过程产生的设计规范为设计输出，构成了器械主记录（DMR）的基础。(见21 CFR 820.3(i))FDA工作人员将对DMR进行检查。

由于设计控制要求已起效且要求制造商针对510（k）申请文件中传统纳入的器械类型开展验证和确认研究，FDA认为停止对510（k）中正式要求的基础数据进行详细审核可能是一种适当行为。出于该原因，FDA允许使用传统方法的替代方法证明特定器械改进的实质等同性。至于这些详细记录的改进，FDA认为严格设计控制程序要求（附件2种规定的其他510（k）内容要求除外）能够构成实质等同性决议的基础。根据质量体系法规，设计控制程序生成的数据必须由制造商保存且可供FDA检查。

根据新510(k)范例，制造商应参考21 CFR 807.81(a)(3)和FDA指南文件“决定何时提交关于现有器械变更的510(k)”以决定是否可在不提交新510(k)的情况下进行器械改进。若改进需要提交新510(k)且若改进不影响器械预期用途或不会改变器械的基础科学技术，则源于设计控制过程的总结信息可充当申请通过的基础。

根据范例的该选项，拟改进其合法上市器械的制造商 将开展风险分析并采取必要的验证和确认措施以证明改进器械的设计输出符合设计输入要求。一旦制造商确保该过程能够满意完成，则可以提交“特殊510(k)：器械改进”。由于510(k) (21 CFR 807.87)的基本内容要求保持不变，所以这类申请文件同样应参考获批510(k)编号 且含有设计控制要求“符合性声明”。伴有设计控制“符合性声明”的“特殊510(k)：器械改进”的内容请参考附件2。

根据质量体系法规，制造商负责开展内部稽核以评估其设计控制符合性。然而制造商可使用第三方以提供关于其符合性的支持性评估。在这种情况下，第三方需针对器械制造商开展符合性评估并向制造商提供关于这方面的声明。上市申请应包含制造商签署的符合性声明，而第三方的声明应保留在DMR中。制造商一如既往负责设计控制要求符合性。

为了鼓励制造商选择该选项以获得器械改进FDA批准，器械评价办公室(ODE)拟在文件邮寄中心（DMC）收到后的30天内对特殊510(k)进行处理。特殊510(k)选项使得FDA能够审核在该简短时间框架内不影响器械预期用途或改变器械基础科学技术的改进。FDA不认为影响器械预期用途或改变基础科学技术的改进适合在该类申请中接受审核，而应继续适用传统510(k)程序（即“传统510(k)”）或可能适用下述简略510(k)。

FDA认为未来确保范例的特殊510（k）选项能够成功，应达成关于可能通过该途径获得上市批准的器械改进类型的共识。在这种情况下，行业和FDA工作人员能够轻易确定改进是否需要提交510（k）至关重要。为了优化特殊510（k）被接受和迅速获批的几率，510（k）申请人应根据下述考量评价各项改进以确保特殊改进不会：(1) 影响预期用途或(2)改变器械的基础科学技术。

#### I.	预期用途

如前文所述，影响器械预期用途的器械适用范围变更以及任何标签变更不应作为特殊510（k）提交。因此，FDA建议特殊510（k）申请人强调或突出标识可能由其合法上市器械相关改进导致的所有拟定标签变更。此外，应在510（k）中明确规定标签中所述的改进器械预期用途未因改进而变更。

#### II.	基础科学技术

至于有可能改变器械基础科学技术的改进，不应提交特殊510(k)。该类变更通常包括器械工作原理或作用机制改进，如手动器械自动化或集入传感或反馈电路。演示这类改变基础科学技术从而不应作为特殊510(k)提交的变更相关特殊示例包括：

- 使用锐利金属刀片的手术仪器改为使用激光切割；

- 使用免疫试验技术的体外诊断（IVD器械）改为使用核酸杂交或扩增技术；

- 在器械中集入传感机制使得器械可以按需运行而非连续运行。

此外，FDA关心特定器械的材料变化。由于FDA声明许多此类变更可作为特殊510(k)处理，因此存在可能引发安全性或有效性问题的材料变更，需要FDA对其进行更密集评价。这包括植入器械或接触身体组织或体液的其他器械的材料变为尚未用于其他和非上市的器械（预期用途相同，分类法规相同）（即“合法上市对照器械”）的材料类型。例如，由已知合金制成的指关节假体的材料变为尚未用于合法上市对照器械的陶瓷的这种变更不应作为特殊510(k)提交。同样，器械的活性成分或制剂变为尚未用于其他合法上市对照器械的活性成分或制剂的这种变更不应作为特殊510(k)提交供审核。例如，若隐形眼镜消毒溶液的制造商期望将过氧化氢改为之前尚未用于合法上市对照器械的防腐剂，则此类变更不适合作为特殊510(k)进行审核。  上述2种改进均涉及器械主要组件重大变更，因此将被视为器械基础科学技术变更，应作为简略或传统510(k)提交供审核。

然而材料构成变更或已用于其他合法上市器械（预期用途相同，法规分类相同）的材料类型变更可作为特殊510(k)进行审核。这适用于非接触器械以及植入体和接触身体组织或体液的器械。因此，髋关节植入体的制造商可将合金改为其他合法上市对照器械所用材料，但需要提交特殊510(k)。同样，隐形眼镜制造商可针对材料由聚合物改为已用于合法上市对照器械的其他材料提交特殊510(k)。最后，非活性或次要原料/制剂变更应适合作为特殊510(k)进行审核，因为这不应被视为器械基础科学技术重大变更。例如，泌尿导管制造商可提交特殊510(k)以向器械添加抗菌涂层，前提是涂层已用于由相同材料制成的其他合法上市对照器械。

应适合作为特殊510(k)进行审核的器械改进同样包含下述变更：

a.	能量类型

b.  环境规格

c.	性能规格

d. 患者-用户界面的人体工学

e.	尺寸规格

f.	 软件或固件

g.	 包装或失效日期

h.	灭菌

应注意在FDA发布指南的情况下，制造商应在施行设计控制要求时考虑关于器械测试或性能的既定特殊控制或共识标准。例如，若制造商改进隐形眼镜，则制造商的设计控制输入应包括FDA已确定的关于该器械的特殊控制。此外，若制造商改进体外诊断器械，则其设计输入应包括所有公认临床标准，如国家临床实验室标准委员会（NCCLS）开发的此类标准，以及合理替代标准。因此，特殊510(k)的申请人需要注意相关指南文件、特殊控制或公认标准适用其器械且其设计控制过程应予以考虑。

#### III.	临床考量

FDA发现改进器械的设计验证可能涉及临床评价。应提醒制造商所有临床研究必须符合相关法规，包括21 CFR 812、50和56。因此，采集临床数据以支持特殊510(k)可能要求向FDA提交试验用器械豁免（IDE）申请。然而，开展显著风险器械研究以支持任何上述所列活动这一事实并不一定能够排除提交特殊510(k)。

鼓励拟针对改进器械开展临床研究（作为设计验证的部分）的制造商在准备特殊510(k)之前联系相关ODE审核部门。若有必要开展临床研究以回答特殊改进相关安全性和有效性问题，则FDA认为改进有可能不适合作为特殊510(k)进行审核。相反，若设计验证涉及拟确保改进器械符合用户需求（不同于患者安全性和有效性）或证明持续符合特殊控制或公认标准的临床评价，则FDA认为特殊510(k)可能为适当的申请文件。

### B.	简略510(k)

在过去数年内，FDA越来越注重编制指南文件以和行业沟通法规和科学预期。在510（k）领域，存在数种指南文件，而其他I类、II类和通过前上市的III类器械相关指南文件尚处于编制之中。随着良好指南实践的出现，在公众参与下编制器械专属指南文件。这些指南文件的焦点为标识适合上市许可申请的公认信息。FDA认为使用这些器械专属指南能够有效简化510(k)审核，通过依靠概述相关指南文件符合性的“总结报告”实现。符合FDA指南文件要求的510(k)申请文件应更容易编制和审核，从而导致510(k)评价和批准更为迅速。

SMDA引入特殊控制概念作为确保II类器械安全性和有效性的方法。法案513(a)(1)(B)部分定义的特殊控制程序为能够合理确保器械安全性和有效性的控制程序，如性能标准、上市后监测、患者注册、指南编制与宣传、建议和其他相关措施。至于指南文件，描述如何使用特殊控制解决特殊风险或问题的概述信息应减少510(k)编制和审核的时间和工作量。

除了器械专属指南文件（以下称为指南文件）和特殊控制外，CDRH致力于标识单项共识标准。实际上，FDAMA修订法案第514部分以专门授权FDA通过在联邦公报中发布通知标识所有或部分国家和国际标准。共识标准可在指南文件或单项政策声明中引用或作为解决特定类型器械相关专属风险的特殊控制。IEC 60601-1为此类共识标准的范例，广泛适用于许多电子医疗器械。FDA关于该标准的认可以及修改的审核程序应使得标准所涵盖器械的许多510（k）相关审核简化。最终，在使用随附特殊标准使得通用标准适应特殊器械的情况下，可进一步加速510（k）审核过程。

因此，器械制造商可在下述情况下提交简略510（k）：(1) 存在指南文件；(2) 已建立特殊控制程序；(3) FDA已认可相关共识标准。简略510(k)申请文件必须包含21 CFR 807.87所规定的必要元素。此外，提交基于指南文件和/或特殊控制的简略510（k）的制造商应纳入一份汇总报告，描述在器械开发和测试期间使用指南文件和/或特殊控制。(见附件3。)汇总报告应纳入制造商为了符合指南文件和/或特殊控制而采取的措施并应概述任何偏离。基于公认标准的简略510（k）提交者应提供附件3种所述信息（汇总报告除外）以及一份公认标准符合性声明。(见附件4。)此类提交者还应参考FDA指南“公认标准标识和使用指南”。

在简略510(k)中，制造商同样可以使用第三方评估公认标准符合性。在这种情况下，第三方需针对器械制造商标准开展符合性评估并应向制造商提供关于这方面的声明。和特殊510（k）一样，上市申请应包含制造商签署的符合性声明，而第三方的声明应保留在质量体系法规相关DMR中。然而公认标准符合性由制造商而非第三方负责。

鼓励制造商选择提供指南文件和/或特殊控制相关总结报告或公认标准符合性声明有助于加速申请文件审核。由于简略申请文件将和传统510（k）申请文件竞争，因此预计其审核将比传统申请文件更为有效，传统申请文件倾向为数据密集型文件。此外，在允许ODE审核员利用制造商关于指南文件和/或特殊控制的汇总报告以及公认标准符合性声明的情况下，可将审核资源集中于更为复杂的问题，从而将加速审核进程。

## 结论

FDA认为新510（K）范例将为医疗器械行业于510（K）申请文件中证明实质等同性提供较大灵活性。本指南文件中列出的指导原则将通过管理过程变更予以施行，不要求变更上市前通知法规（21 CFR 807子部分E 上市前通知程序）或法案。随着行业在编制特殊和简略510（k）方面的经验增加以及FDA在评价这些类型510（k）申请文件方面的经验增加，可能需要更新和修订本指南文件。CDRH将在CDRH主页创建并更新“新510（k）范例”，列出关于本指南（若可用）的相关信息。器械制造商应就特殊/简略510（k）材料索引副本、清单、以及关于新范例施行的额外信息对本网页进行评估。

生效日期：本指南文件的生效日期为1998年3月20日。

附件1

新510（K）范例

拟上市需要提交510（k）申请的器械

器械是否

代表您自有器械

的改进？

改进

是否可以基于

设计控制过程

得出的结果？

开展了设计

确认

符合性

得以确保

提交了“特殊510(k)：器械

改进”

提交了

“简略510（k）

符合性

得以确保

制造商

拟使用

指南/特殊控制

/标准？

器械相关

FDA指南/特殊控制/

公认

标准？

提交了

“传统510（k）

FDA评估

额外

信息

无法

确定

是否为SE？

NSE

SE

否

否

否

否

是

是

是

行业

FDA

该流程图应连同随附拟议文本一并考虑。

附件2

“特殊510(k)：器械改进”

内容

特殊510(k)：器械改进应包括：

- 明确将申请标为“特殊510(k)：器械改进”的封面；

- 合法上市（未改进）器械的名称以及获批510（K）编号, ；

- §807.87所要求各项，包括改进器械描述以及与获批器械的比较；器械预期用途；器械的拟定标签；

- 设计控制活动简明摘要。FDA可认为这些活动生成的信息在§807.87(g)范畴内为“适当支持数据”。摘要应包含下述各项：

- 用于评估改进对于器械及其组件以及分析结果的影响的风险分析方法标识；

- 改进风险分析，需要验证和/或确认活动标识，包括使用的方法和测试以及应用的验收标准；

- 设计控制符合性声明。符合性声明应包括：

- 关于所有验证和确认活动均由指定人员开展且结果表明预定验收标准得以满足的声明（应风险分析要求）；

- 关于制造设施符合21 CFR 820.30所规定的设计控制程序要求且记录可供审核的声明。

**	上述2项声明应由负责这些特殊活动的指定人员签署。

- 适用范围附件。

附件3

“简略510(k)”

内容

简略510(k)应包括：

- 明确将申请标为“简略510(k)”的封面；

- §807.87所要求各项，包括器械描述；器械预期用途；器械的拟定标签；

- 至于依靠指南文件和/或特殊控制的申请，应提交一份描述如何使用指南和/或特殊控制解决特殊类型器械相关风险的报告。（若制造商选择使用替代方法解决特殊风险，则应提供充分详细信息以论证该方法的合理性。）；

- 至于依靠公认标准的事情，提交标准符合性声明。(声明应根据附件4予以提交。)；

- 用于解决指南文件、特殊控制和/或公认标准未涵盖的问题的数据/信息；

- 适用范围附件。

附件4

公认标准符合性声明

制造商在编制公认标准符合性声明时应参考指南文件“共识标准标识与使用”。根据该指南，公认标准符合性声明应包含下述各项：

- 关于相关公认共识标准相关要求得以满足的标识；

- 关于各共识标准的说明，即除下述不适用要求或偏差外，其他所有要求均得以满足；

- 关于各共识标准的标识，在该标识中可对标准进行修改以适应审核的器械，如开展的替代系列测试相关标识；

- 关于各共识标准中不适用于器械的任何要求的标识；

- 应用的各适用标准相关偏倚的说明（如符合美国基础设施公约如美国国家电气规程(ANSI/NFPA 70)所必需的国际标准相关偏倚)；

- 关于被测器械和待上市器械之间差异（若存在）的说明以及这些差异领域测试结果的合理性论证；

- 确定器械对于相关共识标准的符合性所涉及的测试实验室或认证机构的名称和地址以及这些机构相关认证参考。

术语“预期用途”和“基础科学技术”的使用方法和定义法案510(k)部分豁免限制（见各产品分类法规21 CFR 862-892，如21 CFR §§862.9、864.9和866.9）时的使用方法相同。

尽管不受质量体系法规的设计控制程序要求的约束，但保留I类器械的制造商可以选择遵循法规该方面规定并提交特殊510（k）。

通过前上市的器械制造商可提交特殊510(k)。关于在这种情况下特殊510（k）中应按入的信息请参考附件2脚注6。

这种第三方使用不应与FDA的第三方审核项目混淆，在FDA的第三方审核项目中公认第三方对所有510（k）申请文件进行审核。

至于现有FDA公认标准列表请访问CDRH主页（http://www.fda.gov/cdrh）或拨打CDRH联系电话（1-800-899-0381）。

若合法上市（未改进）器械为通过前上市的器械，则申请人应明确指明申请器械为通过前上市的器械，合法上市且尚未成为上市前通知批准对象。(证明通过前上市状态的程序请参考“通过前上市状态所需文件”。申请人应在其文件内保存该方面信息。）

若参考510(k)以不同于特殊510(k)申请人名称的名称提交，则FDA建议在特殊510（k）中纳入关于该影响的声明,且申请人保存可以证明其具有销售器械的合法权力相关充分信息。

若近期质量体系检查促使发布不合规检查报告，则制造商应准备描述采取的纠正措施（若需要），这些措施构成符合性声明的基础。