《联邦食品、药品和化妆品法案》第552节下的上市后监督

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

指南

### 指南发布日期：2016年5月16日

本文件草案发布于2011年8月16日。本文件取代于2006年4月27日发布的“行业及FDA指南；联邦食品、药品和化妆品法案》第522节下的上市后监督”。

关于本文件的问题，请与流行病学小组联系，电话301-796-5969.

|  | 美国卫生和人类服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 监测和生物识别办公室 流行病学小组 |
| --- | --- |

序言

公众意见

您可以随时提交电子意见和建议到http://www.regulations.gov.，以供该机构审议。书面意见可提交至美国马里兰州罗克维尔市Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。请使用文档编号FDA -2011-D-0514来标识所有意见。在下一次修订或更新文件之前，该机构可能不就意见采取行动。

额外副本

您可以从互联网上获得额外副本。您也可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov 发送电子邮件请求，以接收指南的副本。

目录

1.	引言	4

2.	法律背景	5

A.	法定准则	5

B.	关于儿科人群规定的注意事项	6

C.	上市后监督的持续时间	6

D.	颁布 522 命令和开始 上市后监督的时间	6

3.	预522 上市后监督程序	6

A.	问题识别	6

B.	问题的团队审核	7

C.	522指令的颁布	8

4.	上市后监督方案	8

A.	上市后监督提交材料中应包含的要素	9

B.	FDA和制造商关于监督方案的协议	9

C.	已批准上市后监督方案的变更	11

D.	上市后监督的类型	11

5.	中期上市后监督报告	13

A.	上市后监督报告的提交	13

B.	制造商的报告状态	13

C.	中期上市后监督报告的评估	13

6.	最终上市后监督报告	14

A.	最终上市后监督报告的提交	14

B.	制造商报告状态	14

C.	最终上市后监督报告的评估以及522指令完成后可能的 FDA行动	14

7.	中期和最终上市后监督报告的内容与格式	15

A.	基本信息	15

B.	报告信息	16

C.	上市后监督信息	16

8.	上市后监督状态的确定	17

9.	上市后监督方案提交材料的提交地址	18

10.	未遵守第522节的上市后监督要求	19

11.	上市后监督方案信息和报告的公开	19

附录 1：	22

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

《联邦食品、药品和化妆品法案》第552节下的上市后监督

## 本指南代表美国食品药品管理局（FDA或该机构）关于这一主题的当前意见。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，您也可以使用该方法。如果需要讨论替代方法，请联系标题页所列的负责本指南的FDA工作人员。

## 引言

《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案或法案）第522节规定，美国食品药品管理局（FDA）有权要求制造商对某些II类器械或III类器械实施上市后监督。然而，上市后监督并不能替代获得必要的上市前信息以支持510（k）同意、PMA、HDE或PDP批准，或者重新审理令。

国会首先授予了FDA要求某些医疗器械制造商按照法案第522节和1990年《安全医疗器械法》（SMDA）的要求实施上市后监督。1997年《美国食品药品管理局现代化法案》（FDAMA）第212节修订了第522节的部分要求，规定按要求对任何II类器械或III类器械实施上市后监督。如果没有满足上述要求，这很有可能会导致欲植入人体超过一年时间或器械使用机构外使用的维持生命或保障生命用器械产生严重的不良健康后果。FDAMA的第212节也授权了FDA可要求一个最长36个月的前瞻性监测期，除非FDA认为此期限有必要更长而且FDA与制造商已互相同意，或者如果没有协议，该期限应截至法案第562节中所述的争议解决之后（21 U.S.C. § 360bbb-1）。

2007年《FDA修正案》（FDAAA）第307节进一步修订了法案第522节，在上市后监督的命令范围内添加了第四种II类或III类器械：这些器械预计将在儿科人群中发挥重要用途。FDAAA授权FDA要求对儿科人群有重要用途的器械实施超过36个月的前瞻性监测，并且规定上市后监督可以作为器械获得同意或批准的条件。FDAAA中还添加了一项关于争议解决的规定，制造商可以据此按照法案第562节的规定要求审核法案第522节下要求上市后监督的任何命令或者条件。

《美国食品药品管理局安全与创新法案》（FDASIA）第616节进一步对第522节进行了修订，规定FDA可以在器械获得批准或同意及其以后的任何时间颁布上市后监督命令。同时，它还规定制造商必须在命令颁布后不超过15个月的时间内开始实施上市后监督。

本指南将为受第522节FDA所颁布上市后监督令管辖的器械制造商提供帮助：

- 提供法案第522节所要求的综述；

- 提供关于如何履行第522节义务的信息；以及

- 关于上市后监督方案提交材料的格式、内容和审核的建议

FDA的指南文件（包括本指南）不构成法律上可强制执行的责任。相反，指南描述了机构目前对某一主题的观点，除非引用了特定的监管或法定要求，否则应仅视为建议。机构指南中的“应当”是指建议或推荐的内容，而不是必须的。

## 法律背景

##### 法定准则

法案第522节（21 U.S.C. § 360l），授权FDA可在下列情况下要求实施上市后监督：

- II类或III类器械未能满足要求很有可能会引发严重的不利健康后果（法案第522节第（a）（1）（A）（i）条）；

- II类或III类器械预期将在儿科人群中发挥重要用途（法案第522节第（a）（1）（A）（ii）条）；

- II类或III类器械欲植入人体超过一年的时间（法案第522节第（a）（1）（A）（iii）（I）条）；或者

- II类或III类器械将在使用机构外作为一种维持生命或保障生命用的器械（法案第522节第（a）（1）（A）（iii）（II）条）

##### B.	关于儿科人群规定的注意事项

法案第522节第（a）（1）（A）（ii）条授权可对“预期将在儿科人群中发挥重要用途的” II类和III类器械实施上市后监督。此规定不限于标签中已注明为儿科用的器械。法案第522节第（a）（1）（B）条还授权FDA可将上市后监督作为预期将在儿科人群中发挥重要用途器械获得同意或批准的条件。法案第522节中并未对“儿科人群”进行定义。在法案第522节中，FDA规定儿科人群是指在接受诊断或治疗时年龄为21岁或以下的患者，也就是说，是指从刚出生到21岁的人群，其中21岁为最大年龄，不包括22岁的患者。这一规定与FD&C法案第502节第（m）（6）（E）（i）条中“儿科患者”的定义一致，该条款同时也已经添加至第522节中的儿科使用标准中。

《公共健康服务法》（PHS法案）第402节第（j）（1）（A）（ii）条（42 U.S.C. § 282（j）（1）（A）（ii））也规定，任何“第522节所要求进行上市后监督的儿科用器械”将被视为“适用于临床试验的器械”。同样地，儿科用器械的上市后监督必须符合PHS法案第402节第（j）条（42 U.S.C. § 282（j））的登记与结果提交要求。欲了解更多关于这些要求的信息，请访问http：//clinicaltrials.gov/ct2/invest。

##### C.	上市后监督的持续时间

总而言之，法案第522节第（b）（1）条授权FDA要求上市后监督的持续时间高达36个月，除非制造商和FDA同意延长该期限，或者如果未达成协议，该期限应截至法案第562节中所述的争议解决之后。但是，法案第522节第（b）（2）条授权FDA要求对预期将在儿科人群中发挥重要用途的器械实施超过36个月的前瞻性监测，条件是有必要通过该期限评估器械对成长与发展的影响，或者对成长、发展、活动级以及其他关于器械安全性和有效性因素的影响。FDA计将与制造商合作以确定儿科研究的适当时间框架。

##### D.	颁布522 命令和开始 上市后监督的时间

法案第522节第（a）（1）（A）条规定，FDA可以在器械获得批准或同意及之后的任何时间颁布上市后监督命令。法案第522节第（b）（1）条规定，制造商必须在命令颁布后不迟于15个月的时间内开始实施上市后监督。

## 预522 上市后监督程序

##### 问题识别

FDA可以在器械使用寿命周期内的任何时间点识别适于上市后监督的问题。这些问题的识别可以通过不同的来源实现，包括不良事件报告分析、召回或改正行动、批准后数据、上市前数据审核、其他政府机构报告，或者科学文献的审查。

在上市前和上市后可能会引发上市后问题的情况示例如下所列。

- FDA可以要求实施上市后监督以更好地了解不良事件报告或已发表文献中所报告的疑似问题的性质、严重程度和发生频率。

- FDA可以要求实施上市后监督已获得更多关于与现实临床实践相关的器械性能的信息。

- FDA可以要求实施上市后监督以解决关于可植入器械和其他器械的长期或罕见的安全性和有效性问题，而这些器械的上市前测试也提供了更多的有限信息。比如说，器械的上市前评估可根据替代标记完成。一旦器械真正上市以后，上市后监督可适用于评估器械在检测或治疗疾病或病情，而不是替代品方面的有效性。通过上市后监督收集的数据可能包括旨在长期使用或器械使用会导致事故或潜在的后遗症器械的故障率。

- FDA可以要求实施上市后监督以在器械上市后发生非预期或无法解释的严重不良事件时，在严重不良事件的性质（例如，严重程度）有所改变，或者在不良事件发生的频率增加的情况下更好地定义问题和器械之间的关联。

##### 问题的团队审核

当FDA识别了一种可能需要实施上市后监督（如上文第3节A部分所述）的潜在器械问题，医疗器械和辐射健康中心（CDRH）监测和生物识别办公室（OSB）的流行病学小组（DEPI）会做出关于是否满足第522节法定要求的决定。接下来，该部门会成立一个跨中心团队（即522预审核团队），以审核更有深度的问题。该团队可以包括FDA流行病学专家、临床医生或根据评估问题的需要确定的其他专家。522预审核团队会评估如下文所列的大量要素，他们的最终目标是为DEPI部门主管和OSB主任提供关于是否应该颁布522指令以解决公共健康问题的建议。此外，FDA还会在颁布522指令之前征求外部利益相关者的意见。

FDA的522预审核团队需审核的部分要素包括：

- 是否满足法定标准？

- 公共健康问题是什么？公共健康问题的描述是他们讨论过程中最重要的要素。

- 公共健康问题的依据是什么？这一点应以FDA对当前可用数据的评估为基础。示例包括但不限于：上市前提交材料审核中出现的科学/医疗问题和/或从上市前数据、召回和医疗器械报告（MDR）、案例研究、文献或其他来源中所观察到的问题。

- 公共健康问题是针对于某种器械的还是针对于某种器械类型的？

- 对于正处于同意或批准审议状态的器械，公共健康问题能够以及应该在上市前解决而不是作为522指令的一部分吗？

- 是否有任何其他数据来源（例如，MDR审核、文献）或行动（例如，修订的标签、公共健康通知、召回）或者各种组合来源可用于解决公共健康问题？

- 另一项正在进行的研究（例如，21 CFR 814.82（a）（2）中所述的PMA批准后研究） 是否可以解决公共健康问题？

- 应建议采用什么类型的522上市后监督设计方案？在设计时应考虑到不同类型上市后监督的可行性和时效性。

- 为解决公共健康问题应付出哪些方面的功能努力？此外，如果有，上市前审核发生了哪些改变？

##### 522指令的颁布

法案第522节所规定的上市后监督命令应由OSB主任颁布。该522指令应识别所涉及的上市前提交材料（即，510（k）、PMA、PDP或HDE，或者重新审理请求）、公共健康问题、522指令的合理原因，以及上市后监督设计建议，以协助受522指令管辖的制造商制定上市后监督方案（见21 CFR 822.5）。如果制造商不同意法案第522节要求上市后监督的任何命令或条件，可能的援助选项可见于21 CFR 822.7。

- 上市后监督方案

FDA将为每一个522指令指定一个上市后监督（PS）编号（即PS######）。制造商在提交拟定上市后监督方案时应使用该指定PS编号。如果一个522指令中有多个上市后监督要求，那么每一份上市后监督方案提交材料中都应有一个独一无二的文件编号（见21 CFR 822.8）。制造商必须在收到522指令（法案第522节第（b）（1）条和21 CFR 822.8）后的30天内提交上市后监督方案，并且应在FDA颁布该522指令（法案第522节（b）（1）条）后不迟于15个月内开始实施监督。FDA将审核所有的上市后监督提交材料并在60个日历天内做出回复（法案第522节第（b）（1）条和21 CFR 822.17）。

##### 上市后监督提交材料中应包含的要素

上市后监督提交材料中的一般及特定内容，包括监督方案，如21 CFR 822.9 和 822.10所述。大多数上市后监督提交材料中应包含要素的详细说明如下：

- 背景（例如，监管历史、器械的简要描述、适用症）

- 上市后监督方案（即，522指令中的公共健康问题）的目的

- 上市后监督方案的目标和建设

- 上市后监督设计（见D部分，上市后监督的类型）

- 患者群体（包括人群内含物及排除标准，以及对照组的定义和来源）

- 样本量计算（统计意义上合理，且在适当情况下，以研究假设为基础）

- 重要和次要终点（包括终点和成功标准的定义、预期不良事件/并发症清单、收集非预期不良事件信息的协议，以及评估终点与器械和/或程序关联性的方案）

- 随访间隔期的长度、随访计划、基线描述，以及随访评估（在适当情况下）

- 数据采集过程的描述（包括征集方案、征集目标、将随访损失降至最低的方案、随访率目标、质量保证和控制）（在适当情况下）

- 统计分析

- 数据收集形式、知情同意书格式，以及IRB批准或IRB豁免格式 （在适当情况下）

- 初步和最终报告的上报计划

- 临时和最终数据分析，以及

- 时间表/时间线要素，包括（在适当情况下）：

    - 研究/监督启动的预期日期

    - 预期每月获得IRB批准的研究地点的数量

    - 受试人招募的预期开始日期

    - 预期每月招募受试人的数量

    - 预期结束受试人招募的日期

    - 预期完成所有研究参与者随访的日期，以及

    - 如果适用，关于中间时间表的信息（例如，同样衡量临床效益的研究中替代终点的评估）

##### FDA和制造商关于监督方案的协议

FDA将评估拟定的监督方案以确定该方案是否满足行政管理方面的要求，以及通过此方案是否可以收集到能回答监督问题的有用数据（见21 CFR 822.16）。相应的，FDA可以发布下列决定书之一：

- 拒不接收通知书——当FDA认为所收到的提交材料因不包含21 CFR 822.9和822.10所要求的信息而不完全满足行政管理要求时会发出该通知书。CDRH关于确定提交材料是否完全满足行政管理材料要求的检查表，请参阅附录1。

- 批准书——该批准书表明FDA已批准所提交的拟定监督方案。

- 轻微缺陷通知书——该通知书中列出了监督方案为获得批准所必需解决的具体轻微缺陷。

- 重大缺陷通知书——该通知书中列出了关于通过所提交方案是否可以收集到能回答监督问题有用数据的重大缺陷。为使监督方案获得批准，制造商必须解决这些缺陷。

- 拒不批准通知书——该通知书表明FDA因其认为通过所提交的方案可能不会收集到能解决522指令中的上市后监督问题有用数据而拒绝批准该方案。该通知书将指导制造商提交全新的提交材料，并表明新方案可以解决522指令中的上市后监督问题。

如果制造商不同意FDA关于方案内容的要求，或者如果方案未获得批准，可能的援助选项如21 CFR 822.22所述。其中，这些选项包括，要求与OSB的办公室主任召开会议；按照21 CFR 10.75的要求寻求对FDA的决定进行内部审核；要求按照21 CFR第16部分的规定举行非正式听证会；或者要求医疗器械咨询委员会的医疗器械争议解决小组进行审核。

FDA制定本指南的目的，部分上是为了帮助制造商及时讨论上市后监督问题和挑战。制造商与FDA的早期以及正在进行中的互动将提供同意方案或其他问题的最佳机会，而且将会是解决任何问题的主要方法。FDA将与制造商合作制定他们的监督方案，包括实施上市后监督的时间表和期望。然而，如果制造商在522指令颁布后6个月内未提供经批准的上市后监督方案，制造商的方案在FDA网页上的状态可能会被归类为“方案逾期”。如果制造商未满足获得上市后监督方案批准的要求并且在522指令颁布后15个月内开始实施上市后监督，这将构成不符合第522节的要求。由于在FDASIA通过之前颁布的522指令是在本指南发布时间至少几年前颁布的，如果收到该命令的制造商当前未能按照经批准的监督方案开始或实施上市后监督，FDA将会视此为未能满足法案第522节的要求，而未满足法案第522节的要求可能会导致FDA执行强制措施（欲了解进一步信息请参阅第10节）。

##### 已批准上市后监督方案的变更

如果制造商希望对上市后监督方案做出将会影响所收集数据性质和有效性的变更，在实施变更之前制造商必须获得FDA的书面同意（21 CFR 822.21 ）。制造商不应将此请求与任何522报告几何，而是应该提交请求并修订上市后监督方案然后作为单独的补充文件提交FDA审批。FDA应将任何涉及已批准上市后监督方案变更的提交材料作为补充材料进行追踪，而且这些材料应标注有指定的PS编号。

按照FDA的惯例，我们将重点审核关于提交材料完整性的资源，并且将首先对变更已批准上市后监督方案的请求进行审核，以评估这些补充材料是否完全满足行政管理要求，以便于FDA可进行实质性审核。如果补充材料中不包含附录1中所列出的项目，FDA将会发布拒不接收通知书，制造商需要按照该通知书中注明的缺少项提供相应的信息，以便于FDA可对这些补充材料进行实质性审核。

进入实质性审核阶段以后，FDA也可以在补充材料中寻找缺陷并发布轻微或重大缺陷通知书，制造商将需要解决通知书中所注明的问题以使其请求获得批准。如果，如果FDA认为通过实施已批准方案的拟定变更不太可能会收集到能够解决上市后监督问题的有用数据，FDA将发布拒不批准通知书并注明拒绝批准的原因。

除非FDA批准了修订后的监督方案，否则制造商仍需履行经批准的监督方案。如果未能满足已批准监督方案中所概述的时间表和时间线要求，FDA可能会采取强制性措施。

##### 上市后监督的类型

FDA可以命令实施上市后监督以解决各种器械相关的公共健康问题。下表展示了不同类型的上市后监督设计，这些方案设计的使用取决于特定的公共健康问题。

| 类型 | 设计 |
| --- | --- |
| 随机临床试验 | 前瞻性研究，对比对对照组施加的一种或多种干预。 受试人是随机分配到其中一个研究组中的。 |
| 前瞻性群组研究 | 在此项研究中可及时前瞻性地对受试人进行随访，以评估感兴趣结果的发生情况。这些研究中可以包含一个或多个根据受试人所用器械而确定的小组。 |

| 类型 | 设计 |
| --- | --- |
| 回顾群组研究 | 在此项研究中可及时对受试人进行随访：但是，与前瞻性群组研究不同，相对于研究开始的时间而言，数据记录文件中所记录的关于器械使用和结果都是在过去收集的。这种研究中可以包含一个或多个根据受试人所用器械而确定的小组。 |
| 横断面研究 | 在此研究中，可在同一个时间点对器械使用和健康结果的存在或不存在进行评估。 |
| 加强监督 | 通过正在进行的、被动但系统化的数据收集、分析和解读继续监督不良事件发生率的分布规律和趋势。被动的监督方法是指实施监督的组织没有联系可能的记者并将初始报告的任务留给了他人。这种监督可以设计用于收集关于可报告和不可报告MDR不良事件或器械投诉事件的信息。 |
| 积极监督 | 通过正在进行的、主动而系统化的数据收集、分析和解读继续监督不良事件发生率的分布规律和趋势。主动的监督方法是指实施监督的组织启动了获得报告的程序。这种监督可以设计用于收集关于可报告和不可报告MDR不良事件或器械投诉事件的信息。 |
| 综合的、关联的、基于登记注册监督 | 基于登记注册且带有共同责任的综合性监督利用了与其他数据来源（例如，索赔数据）有联系的国家注册基础设施，目的是为了对器械性能进行纵向评估。这种监督是医疗保健实施系统中内置的，其特点是多个利益相关者（例如，运营登记系统的专业团体，实施监督分析的FDA流行病学家、帮助连接行政管理数据的付款人，以及支持登记系统的行业人士）承担共同责任。 |
| 元分析 | 系统性审核，其中结合了旨在解决一系列相关研究假设的多项研究的结果。元分析通常会通过确定效应量的公约数来完成，该公约数的建模使用的一种已发表或未发表研究数据的元回归形式。 |
| 前瞻性 & 回顾性研究 | 一种混合性群组研究，其中的数据是通过回顾性研究和前瞻性研究所收集的。 |
| 病例对照研究 | 在此研究中，受试人根据其结果（病例）识别的，而且研究中会将受试人的病例与适当的对照组进行对比。然后，研究人员会对比感兴趣的使用器械受试人的病例。 |
| 工作台/实验室研究 | 此研究中涉及工作台测试（例如，磨损测试、疲劳测试）。 |
| 动物研究 | 此研究中涉及工作台测试（例如，植入动物体内的器械或材料）。 |

| 类型 | 设计 |
| --- | --- |
| 其他设计 | 不适于其他类别的监督设计。 |

## 中期上市后监督报告

中期上市后监督报告是在向监督结束之前FDA提交的一份书面报告，其中介绍了对上市后监督要求的履行状态。

##### 上市后监督报告的提交

根据21 CFR 822.38的规定，制造商必须按照已批准上市后监督方案的要求提交中期报告和最终报告。除非522指令中另有规定，制造商应在上市后监督开始实施的前2年中每6个月提交一次中期上市后监督报告，并在522上市后监督方案获得批准或其他协商开始日期后的每一年提交一次。制造商应继续按计划提交报告，直到提交最终上市后监督报告。FDA也建议，制造商应在其中期报告中以粗体词的形式指明适当的时间跨度（例如6个月中期上市后监督报告、12个月中期上市后监督报告）。FDA将在60个日历天内对中期报告进行审核并作出回复。

##### 制造商的报告状态

在收到中期报告后，FDA将根据上市后监督方案中已同意的计划表确定制造商的报告状态，而且该状态在确定后应在522上市后监督研究网页（522网页）上公示。下表所示为报告状态的类别。

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 准时报告 | FDA在已同意的计划表中所设定的日期到期之前已经收到计划的中期或最终上市后监督报告。 |
| 逾期报告 | FDA 在已同意的计划表中所设定的日期到期之前未收到计划的中期或最终上市后监督报告。 |
| 过期/已接收报告 | FDA已经收到中期或最终上市后监督报告，但是接收日期已晚于已同意的计划表中所设定的日期。 |

##### 中期上市后监督报告的评估

FDA中来自OSB的流行病学家将根据广阔范围的标准对中期上市后监督进行评估，其中包括：

- 报告内容的完整性（尤其是关于实现主要和次要终点的进度和性能目标，或者在复合终点的情况下，应提供充足的个人终点数据以推断进程）

- 提交报告时研究的预期状态和实际状态（尤其是招募患者的确定研究地点的及时性以及是否遵守时间线要求）

- 进度延期的原因和解决方案

- 是否遵守已同意方法以及研究方法出现偏差的原因

- 报告中的信息是否可以解决公共健康问题

如有需要，OSB可以咨询器械评价办公室（ODE）或体外诊断和辐射健康办公室（OIR）以及其他办公室，以确保数据评估的适当性。

如果FDA对报告中所提供的数据存在疑问，或者认为数据不完整或者不充分，FDA通常会通过交互式审核程序和/或通过发布缺陷通知书而要求提交额外的数据。如果中期报告中包含可能会引发新的器械安全性和/或有效性问题的不完整数据，FDA会采取不同的监管措施以解决这些问题。比如说，要求变更标签、发布安全通信，或者采取执法和/或强制行动。

## 最终上市后监督报告

最终上市后监督报告是一份终止522指令要求或完成上市后监督后提交的书面报告。

##### 最终上市后监督报告的提交

FDA建议，最终上市后监督报告应在研究/监督完成后不迟于三个月内提交，而且报告封面中应显著标明最终上市后监督报告。FDA还建议，制造商应注明所提交报告所针对的公共健康问题，以应对特定的522指令。

##### 制造商报告状态

正如中期报告一样，在收到最终报告之后，FDA将根据上市后监督方案中已同意的计划表决定制造商报告的状态并在522网页上公示。

##### 最终上市后监督报告的评估以及522指令完成后可能的 FDA行动

FDA建议，最终上市后监督报告中应描述履行522指令的方法和结果并解释过程。最终报告中的结果应满足关于主要和次要终点的性能标准。FDA中来自OSB的流行病学家将对最终上市后监督进行评估并确定制造商是否已满足522指令的要求。如有需要，OSB可以咨询ODE或OIR以及其他办公室，以确保数据评估的适当性。FDA将在90个日历天内对制造商的提交材料进行评估并作出回复。

如果FDA的结论是制造商已经履行了522指令中所规定的义务，FDA将制造商发布一份信函以告知其决定。

当时，如果上市后监督的结果引发了新的问题或疑问，FDA可能需要采取额外的行动。比如，FDA可能会：

- 要求变更器械标签以反映通过上市后监督所了解到的额外信息；

- 颁布一个新的上市后监督命令以解决新问题；或者

- 考虑采取行政管理或监管行动以保护公共健康（例如，召回器械或要求更新器械的适用症说明）

## 中期和最终上市后监督报告的内容与格式

FDA的适当追踪并评估上市后监督的能力取决于报告中所提供信息的质量和时效性。本节的建议将帮助确保报告中包含充足的信息，以便于FDA可识别所研究的器械、正在进行的特定上市后监督，以及上市后监督的状态，而且，如果适用，还有在完成上市后监督过程中所发生的任何延期及未满足要求事件的原因。

FDA建议，上市后监督报告（中期和最终报告）应包含下列各单独小节中明确列出的信息。请注意，所有报告应包含下列数据，而且应与方案中的时间线一致。

##### 基本信息

FDA建议本节中包含：

- 上市后监督申请编号 （即，PS######）

- 制造商名称和联系方式（持有经批准的PMA、PDP或HDE、获得同意的510（k）或者重新审理令的个体或实体的名称）；

    - 公司名称/机构名称

    - 街道地址

    - 城市

    - 州/省

    - 邮编/邮政编码

    - 电话号码（包括区号）

    - 传真号码（包括区号）

    - 联系人姓名和职位

    - 联系 e-mail地址

- 522指令颁布的日期

- 上市后监督方案获得批准的日期，以及任何方案修订版本获得批准的日期（如果适用）

- 器械商品名称

- 器械型号

##### 报告信息

FDA建议本节包含：

- 报告日期

- 报告中所包含的数据（选择一个）：

    - 临床研究

    - 实验室研究

    - 动物研究

    - 其他

- 提交材料的类型：（选择一个）：

    - 中期上市后监督报告

    - 最终上市后监督报告

    - 对FDA关于缺陷报告或其他原因（详细说明）而发出相应通信的回复

##### 上市后监督信息

FDA建议本节包含（如果适用）：

- 上市后监督的目的，包括目标、目的以及主要和次要终点

- 所研究的患者人群，包括：

    - 具体疾病或病情

    - 上市后监督目标是否为亚种群（例如，儿科、老年科）

    - 所研究受试人的总数量

    - 受试人的随访时间表

- 报告所涵盖期限的开始日期及结束日期

- 报告数据库的关闭日期（不应超过报告提交截止日期前三个月）

- 在适当情况下，研究/监督进程时间表/时间线要素的汇总：

    - 方案的批准日期

    - IRB批准的数量

    - 所招募临床试验地点的数量

    - 开始研究的临床试验地点的数量

    - 临床试验地点招募结束的日期

    - 所招募受试人的数量（如果适用，此信息应告知整个受试人群体以及每一个亚群）

    - 受试人实际参与研究的日期和实际结束研究的日期

    - 研究目标、 达到每一个指定研究阶段的受试人比例

    - 招募人数目标与实际人数的对比以及随访

    - 延期研究/监督完成日期（即，完成所有研究参与者随访的日期）

- 如果适用，提供未满足方案中时间表/时间线或修改后时间线要求的原因

- 整个人群以及每一个亚群在每个随访时间点的主体责任亚群（为限制安全和有效性数据中的潜在偏见，制造商应努力减少不可随访的受试人数量）

- 如果适用，提供关于下列事项的解释：

    - 未对受试人进行随访，以及为将此未来事件的发生率降至最低而采取的任何措施

    - 由受试人和医生发起的研究中止

    - 任何死亡事件，包括尸检报告

- 结果汇总及分析

    - 中期或最终安全性/有效性发现

## 上市后监督状态的确定

FDA将使用下列表格确定上市后监督的状态。

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 待定方案 | FDA尚未批准方案，而且自522指令颁布后少于6个月的时间。 |
| 逾期方案 | FDA尚未批准方案，而且自522指令颁布后已经过了6个月的时间。 |
| 待定研究 | FDA已批准方案，但是研究/监督尚未开始。 |
| 研究进展适当 | 研究/监督已经开始，而且进展与方案一致（例如，满足招募计划、随访率、终点评估的要求）。 |

| 研究进展不适当 | 研究/监督已经开始，但是进展与方案不一致（例如，满足招募计划的要求、缺少时间点评估、随访率低、并未对所有终点进行评估）。 |
| --- | --- |
| 不合规 | 研究/监督未遵守第522节的要求，例如，522指令颁布后15个月已经过去了，但是研究/监督尚未开始。 |
| 已完成 | 制造商已经按命令实施了上市后监督，而且FDA认为已满足522指令的要求。这是一种最终状态。 |
| 已终止 | 制造商没有按命令实施上市后监督（例如，上市后监督问题不再相关、数据集没有解决522指令），而且在为命令的履行付出所有适当努力后，FDA已终止了522指令。这是一种最终状态。 |
| 已修订/已更换 | 制造商没有或无法履行522指令的要求。在为522指令的履行付出所有适当努力后，FDA已同意允许制造商修订或以新方案更换原始方案以履行522指令。新方案取代了之前的方案。这是一种最终状态。 |
| 其他 | 这种状态不适于其他类别（例如，正在进行的所有权变更、器械的重新设计以及需要获得之前的上市前同意/批准以便于在研究中使用、器械已经获得同意或批准但是当前没有上市）。这是一种最终状态。 |
| 已整合 | 制造商已被要求将他们多个关于特定器械的522指令整合成一个522指令。FDA已经同意将多个522指令整合成一个522指令。 |

## 上市后监督方案提交材料的提交地址

三份所有上市后监督方案提交材料的副本（一份电子副本，两份纸质副本）应提交至：

522上市后监督项目

流行病学小组

监测和生物识别办公室

医疗器械和放射卫生中心

美国食品药品监督管理局

10903 New Hampshire Ave

WO66-4276

Silver Spring, MD 20993-0002

如电子副本指南中的解释，“电子副本（eCopy）的定义是：以光盘（CD）、数字视频光盘（DVD）或闪存盘的形式创建并提交的纸质提交材料的一种准确副本，连同带有经签字封面的纸质副本和完整的纸质副本一起提交”见eCopy Program for Medical Device Submissions； Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff （issued on October 10, 2013）。

## 未遵守第522节的上市后监督要求

未遵守或拒绝遵守第522节的要求，包括在522指令颁布后15个月内未开始实施监督，在法案第301节第（q）（1）（C）条（21 U.S.C. § 331（q）（1）（C））规定下是一种禁止行为，并为会导致器械出现法案第502节第（t）（3）条（21 U.S.C. § 352（t）（3））中所述贴错标签的情况。请注意，违反第301节第（q）（1）（C）条和第502节第（t）（3）条的规定会导致FDA对其采取强制措施，包括没收产品、发布禁令、提起诉讼和/或要求民事罚款（见21 CFR 822.20）。

可能在有些情况下，制造商不可能或不适于执行特定上市后监督令的要求，而且制造商可能会为他们的器械请求免于实施上市后监督，FDA会依据21 CFR 822.30的规定对此进行审议。除非被收取豁免资格，制造商必须遵守522指令的要求（21 CFR 822.30）。如果制造商依据上市后监督令的要求停止出售器械，除非FDA另有指示，否则制造商仍必须继续按照已批准的方案实施上市后监督（21 CFR 822.28）。在这种情况下，可以根据具体情况请求终止或修改上市后监督，但是长期植入性器械不太可能会获得授权。FDA建议，如果制造商打算在履行上市后监督承诺之前终止，应及早与FDA进行沟通。

或者，如果FDA监督方案将不会回答乎或充分解决522指令中问题，比如说由于上市后监督设计或数据不足，或者由于器械销售或制造的终止，但是522指令的目标仍然十分重要，在这种情况下，FDA会终止原始监督方案并讨论确定新的上市后监督方案和计划。

## 上市后监督方案信息和报告的公开

在制造商的方案获得批准以后，FDA可以依据使用的信息披露发，比如《信息自由法案》，公开原始提交材料和任何修订、补充材料或者报告的内容。当公开这些信息后，FDA将继续保护所有的商业秘密或机密性商业信息，以及患者的所有私人信息（见21 CFR 822.23）。

任何关于PHS 法案第402节第（j）（1）（A）（ii）条中定义的“适用的器械临床试验”的上市后监督研究必须遵守相关临床试验的登记和结果提交要求。部分关于临床试验的公开信息可见于http：//www.clinicaltrials.gov 。欲了解更多关于这些要求的信息，请参阅http：//clinicaltrials.gov/ct2/invest。

除此之外，为增加对FDA利益相关者，包括消费者、医生和行业的透明度，FDA会在其522网页中公开上市后监督的相关信息（http：//www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pss.cfm）。这些信息的公开符合适用的信息披露法律及法规的要求。可公布的上市后监督的细节信息包括：

#### 基本信息

- 上市后监督申请编号 （即，PS######）

- 申请人的姓名

- 器械名称

- 医学专业 （例如，心血管、整形外科）

- 522指令颁布的日期

- 研究/监督名称

- 最新方案的批准日期

- 研究/监督状态

#### 一般监督方案参数

- 上市后监督设计描述

- 数据源

- 对照组

- 分析类型

- 患者人群

#### 详细监督方案参数（在适当情况下）

- 上市后监督设计描述

- 样本量：患者及地点

- 患者人群描述

- 数据收集

- 随访和随访时间长度

#### 中期报告结果

在适当情况下，比如说，当中期结果会引起安全问题或可能会影响治疗时，FDA可以在其网页中或以其他方式公开上市后监督中期汇总数据和/或FDA的信息结果以保护公共健康。通常情况下，FDA会根据适用信息披露法的要求考虑将这些信息公开。但是，如果制造商认为中期结果在特定情况下是禁止公开的，比如这些结果构成是机密的商业信息，他们应通知FDA关于中期报告中包含这些结果，并解释他们认为是应禁止公开这些数据的原因。FDA可公开的中期报告信息包括：

- 所招募患者的数量

- 所征用试验地点的数量

- 中期安全性/有效性发现

#### 最终报告结果（在适当情况下）

- 所招募患者的实际数量

- 所征用试验地点的实际数量

- 患者随访率

- 遵守安全性/有效性发现与结果

- 研究/监督优点与缺点

#### 报告信息

- 中期和最终报告计划

- 中期和最终报告的到期日（以经批准的计划为基础）

- FDA 收到中期和最终报告的日期

- 中期和最终报告的状态类别

经适用的信息披露法律和法规许可后，FDA网页上可公布的额外要素：

##### 附录 1：

第522节行政管理审核检查表（按照21 CFR 822.9 & 822.10的要求）

| 所要求的项目 |  |  | 请在 “是”或“否” 上画圈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 CFR 822.9——提交材料必须包括： |  |  |  |
| （a） | 组织/行政管理信息 |  |  |
| （1）姓名和地址 |  |  | 是或否或 N/A |
| （2）器械的通用名称和商品名称 |  |  | 是或否或 N/A |
| （3）提交材料联系人的姓名和地址 |  |  | 是或否或 N/A |
| （4）器械的上市前申请/提交材料编号以及器械标识符 |  |  | 是或否或 N/A |
| （5）提交材料目的（可识别每一节的页码） |  |  | 是或否或 N/A |
| （6）器械描述（其中可引用适用上市前申请/提交材料的参考） |  |  | 是或否或 N/A |
| （7）产品编码以及所有相关型号的清单 |  |  | 是或否或 N/A |
| （8）器械适用症和要求 |  |  | 是或否或 N/A |
| （b） | 上市后监督方案 |  | 是或否或 N/A |
| （c） | 指定人信息 |  |  |
| （1）姓名、地址和电话号码 |  |  | 是或否或 N/A |
| （2）经验和资历 |  |  | 是或否或 N/A |
| 21 CFR 822.10——监督方案必须包含： |  |  |  |
| （a） |  | 方案的目标是解决命令中所鉴别的监督问题 | 是或否或 N/A |
| （b） |  | 研究主体，例如，患者、器械、动物 | 是或否或 N/A |
| （c） |  | 用于回答监督问题的变量和终点，例如，临床参数或结果 | 是或否或 N/A |
| （d） |  | 将使用的监督方式或方法 | 是或否或 N/A |
| （e） |  | 观测样本量和单位 | 是或否或 N/A |
| （f） |  | 研究员协议，如果适用 | 是或否或 N/A |
| （g） |  | 数据来源，例如，医院记录 | 是或否或 N/A |
| （h） |  | 数据收集方案和形式 | 是或否或 N/A |
| （i） |  | 同意书，如果适用 | 是或否或 N/A |
| （j） |  | 机构审查委员会，如果适用 | 是或否或 N/A |
| （k） |  | 患者随访方案，如果适用 | 是或否或 N/A |
| （l） |  | 监测监督实施和进展的程序 | 是或否或 N/A |
| （m） |  | 监督持续时间的预估，例如，时间表的时间线 | 是或否或 N/A |
| （n） |  | 所有数据分析和计划的分析试验 | 是或否或 N/A |
| （o） |  | 报告内容和时间，例如，报告计划 | 是或否或 N/A |

关于法案第522节所规定的上市后监督的完整程序和要求，请参阅21 CFR 第822部分 。本指南仅重点介绍了某些程序性要求。

FDA注意到，在适当情况下，可以通过现实数据来源的前瞻性和回顾性分析，比如器械登记和电子健康记录，满足522命令要求。此外，如果现实记录已经存在充足的相关性和可靠性，而且器械制造商也可以及时实施前瞻性分析，FDA可以决定不颁布522命令。FDA计划发布关于现实证据使用的单独指南。

见21 CFR 822.19。FDA计划使用类似的决定书回复制造商所提交关于变更已批准监督方案的补充材料。

如果研究/监督的时间表/时间线的变得更对上市后监督的结果产生了显著影响，那么器械制造商必须提供变更版的研究/监督方案作为522补充材料并提交FDA审批（见21 CFR 822.21）。

第522节不受法案第745节A部分第（b）条（21 U.S.C. § 379k-1（b）），关于电子副本要求的影响。