一次性使用医用口罩

1. 产品型号/规格及其划分说明

1.1 型号/规格的命名

型号：A型无菌级、B型非无菌级，耳挂式，系带式。

规格：18×10。

1.2 型号/规格划分说明

表1不同型号/规格的差异               单位：㎝

| 型号/规格 | 尺寸 |  | 允许 误差 | 结构组成 | 材料 型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 长 | 宽 |  |  |  |
| A型无菌级 耳挂式，系带式 18×10 | 18 | 10 | ±10% | 采用无纺布、其中间层过滤布为原材料，经通过压片热合，包装灭菌制成。 | 无纺布或过滤布符合：FZ/T64033-2014 |
| B型非无菌级 耳挂式，系带式 18×10 | 18 | 10 | ±10% | 采用无纺布、其中间层过滤布为原材料，经通过压片热合，包装制成。 | 无纺布或过滤布符合：FZ/T64033-2014 |

注：产品采用环氧乙烷灭菌。

2. 性能指标

2.1 外观

一次性使用医用口罩，外观应洁净，平整，色泽均匀一致，无异味，整齐。

2.2 物理性能

2.2.1 尺寸

一次性使用医用口罩，佩戴好后应能罩住佩戴者的鼻口至下颌。应符合1.2表1的要求。

2.2.2 鼻夹

一次性使用医用口罩，应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成，鼻夹长度应不小于8.0㎝。

2.2.3 口罩带

一次性使用医用口罩，口罩带应戴取方便，每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。

2.3 化学性能

2.3.1 环氧乙烷残留量

经环氧乙烷灭菌的一次性使用医用口罩，其环氧乙烷残留量应不大于

10μg/g。

2.4 生物性能

2.4.1 微生物指标

一次性使用医用口罩应符合表2的要求。

表2一次性使用医用口罩微生物指标

| 细菌菌落总数CFU/g | 大肠菌群 | 绿脓杆菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 溶血性 链球菌 | 真菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

2.4.2 无菌

包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的一次性使用医用口罩应无菌。