上市前批准申请规定的批准后研究处理程序

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南草案

本指南草案仅供征求意见

文件发布日期：2021年5月27日

关于本草案的建议和意见请在《联邦公报》发布关于本指南草案有效性后的通知60天内提交。请将电子版意见和建议提交至http://www.regulations.gov供FDA审议，并将纸质版意见提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane，rm. 1061，Rockville，MD 20852。

所有建议均应标明《联邦公报》发布的有效性通知中列出的文件编号。

有关于本文件的问题，请发送电子邮件至MandatedStudiesPrograms@fda.hhs.gov联系产品评价与质量办公室（OPEQ）、临床证据和分析办公室（OCEA）或临床科学和质量部。

本指南最终定稿后将取代2009年6月15日发布的《PMA指令规定的批准后研究处理程序》。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 |
| --- | --- |

前言

其他副本

其他副本可通过互联网获取。也可通过电子邮件发送申请至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov以获取本指南的副本。请在申请中注明文件编号19043和本指南的完整标题。

目录

I.	引言	4

II.	背景	5

III.	PMA批准单中的批准后研究要求	6

IV.	批准后研究方案	7

A.	批准后研究方案中建议的要素	7

B.	批准后研究方案审查	8

C.	如何提交对已批准的批准后研究方案的变更	9

D.	如果申请人和FDA无法就批准后研究方案达成一致怎么办	9

V.	提交批准后研究报告的时间与方式	9

VI.	中期和最终批准后研究报告的内容和格式	10

A.	基本信息	11

B.	PAS入组状态报告	12

C.	PAS进度报告	12

D.	最终批准后研究状态报告	13

VII.	中期批准后报告评价	13

VIII.	最终PAS报告评价	14

IX.	申请人的报告状态	15

X.	研究状态	15

XI.	无法完成批准后研究	17

XII.	批准后研究信息的公开披露	17

A.	网站	17

B.	咨询小组	19

上市前批准申请指令规定的批准后研究处理程序

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南草案

本指南草案代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

# I.	引言

美国食品药品监督管理局（FDA）的医疗器械和辐射健康中心（CDRH）对上市前批准申请（PMA）的评价分多个步骤进行，在此过程中，FDA会对器械的安全性和有效性是否得到合理保证进行评价。为了对批准器械的安全性和有效性提供合理保证或持续性保证，根据CFR第21篇第814.82（a）（2）节和CFR第21篇第814.82（a）（9）节，FDA要求将批准后研究（PAS）作为PMA批准单中的一项批准条件。根据PMA批准单中的说明，PAS一般为临床或非临床研究，旨在收集特定数据，以处理关于批准的医疗器械上市后性能或经验的问题。根据《申请上市前批准的器械的上市前和上市后数据采集平衡》，当FDA不确定器械的特定受益或风险，但是在上市前批准、器械总体受益-风险概况的背景下不确定度可以接受时，可以接受在上市后环境（而非上市前）中收集特定数据。

本指南草案最终定稿后，旨在帮助利益相关者理解作为PMA批准条件规定的PAS要求，因此提供了以下内容：

- 程序信息；

- 关于PAS相关申请的格式、内容和审查的建议；以及

- 更新2009年6月发布的标题为《PMA单规定的批准后研究的处理程序》的最终指南，包括：

  - 表；

  - 修订了PAS状态分类的定义，本机构认为这些定义能更好地反映PAS的进度；以及

  - 修订了FDA审查PAS相关申请的时间目标。

本文件内容除非明确并入合同，否则不具有法律效力，不以任何方式约束公众。本文件仅用于向公众说明法律规定的现有要求。一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应（当）”的词义是指建议或推荐，而非要求。

# II.	背景

FDA于2006年为PAS项目建立了内部跟踪系统，并积极采取措施以提高透明度，包括建立批准后研究项目数据库的网页。PAS项目数据库主要呈现了关于各PAS的以下信息：基本信息、主要和详细的PAS方案参数、中期和最终数据汇总、申请人的进度或“研究状态”以及报告信息。

另外，在医疗器械咨询委员会小组（“咨询小组”）公开会议期间，CDRH可以提供特定PAS要求的状态更新，而且CDRH过去曾邀请申请人提供PAS更新，以助于确保咨询小组了解特定PAS的最新进度。

这些步骤旨在帮助确保：

- 申请人进行的PAS在研究设计上使用了优质的方法并具有良好的科学性；

- 在设计和进行PAS时使用了最小负担方法；

- 申请人按照批准单规定的时间提供PAS结果；

- FDA将PAS的状态及时告知申请人；以及

- FDA公示PAS信息并在符合法律标准的情况下，采取监管措施，例如根据《联邦食品、药品和化妆品法案》《FD&C法案》中第515（e）节（21 U.S.C. 360e（e））以及CFR第21篇第 814.46节的规定撤销程序。

# III.	PMA批准单中的批准后研究要求

当要求将PAS作为一项批准条件时，PMA批准单对该要求相关的特定信息进行了说明（即，提出此要求的原因或目的、接受评价的患者数量以及要求提交的报告）。对于所有要求的PAS，FDA对PMA批准单中的以下内容进行了说明：研究设计、目标、人群和需要收集的终点、随访持续时间和评估的频率，以及对主要终点数据分析计划的高水平描述。通常，FDA还会对批准单中的PAS时间表进行说明，包括入组时间节点（或者适用情况下的非临床研究数据累计时间节点）、报告提交时间表、完成时间表（例如，完整的随访和数据分析）以及必要情况下预期的任何其他时间节点或资料提交时间。

当可能要求将PAS作为一项批准条件时，申请人和FDA应在PMA批准前合作制定PAS方案、入组时间节点和研究完成时间表，以助于确保PAS实现其目标并且按时完成。基于FDA关于PAS的经验，建议在制定临床研究方案时采用以下入组时间节点。

- 第一例受试者在研究方案批准日起6个月内入组的时间；

- 20%的受试者在研究方案批准日起12个月内入组的时间；

- 50%的受试者在研究方案批准日起18个月内入组的时间；

- 100%的受试者在研究方案批准日起24个月内入组的时间。

# IV.	批准后研究方案

通常，当要求将PAS作为一项批准条件时，会要求对PAS方案的预先批准。FDA拟将在PMA的审查期间和申请人一起对PAS方案进行交互式审查。PMA批准后，以补充材料形式，提交和审查PAS方案以及对已批准方案进行后续变更。

## A.	批准后研究方案中建议的要素

FDA建议在PAS方案中包含以下要素：

- 背景（例如，器械的监管历史记录、器械的简要说明、适用范围）；

- 研究目的；

- 研究目标；

- 研究设计；

- 研究人群（包括受试者入选和排除标准，以及对照组的定义和来源）；

- 入组和招募计划（包括入组时间节点）；

- 具有统计合理性并基于研究假设的样本量计算（如适用）；

- 主要终点和次要终点（如适用），包括研究终点的定义和不良事件/并发症列表；

- 确定不良事件/并发症与器械和/或程序之间关联性的程序；

- 随访持续时间、随访时间表、随访损失最小化计划，以及随访率目标；

- 基线和随访评估的说明；

- 数据收集程序说明（包括数据管理和质量控制）；

- 已计划的数据分析和统计测试（例如统计分析计划，包括适当时的中期数据发布计划和最终数据分析）；

- 数据收集表、知情同意表和机构审查委员会（IRB）批准表；

- 研究时间表（参见第III节）。

## B.	批准后研究方案审查

当可能要求将PAS作为一项批准条件时，FDA拟将在PMA审查期间与申请人一起对PAS方案进行交互式审查，并与上市前数据的审查同时进行。FDA的目标是完成PAS方案审查并在PMA批准时制定研究入组时间节点和完成时间表，以便将这些信息作为批准条件的一部分纳入到PMA批准单中。因此，本机构建议，PMA中应包含关于上市后评价潜在需求的讨论、拟议的PAS方案或PAS概述（包括研究目标和主要研究设计、研究人群、研究终点、样本量、随访持续时间和评估频率）或者申请人关于不需要进行PAS的理由说明。

如果在进行PMA批准时PAS方案尚未完成，则可以在具有PAS概述的情况下批准PMA。在这种情况下，FDA拟要求必须在PMA批准日期后30个日历日内以PMA补充材料的形式提交PAS方案，作为PMA批准单中批准条件的一部分。您提交的PMA补充材料应标明“PAS方案”。如果PMA批准后定稿了多份PAS方案，本机构建议将每份方案作为单独的PMA补充材料提交。FDA力争在PMA批准后60个日历日内完成对研究方案的审查。为了实现这一目标，FDA拟将在接收后30个日历日内完成PAS方案（PMA补充材料）的审查并答复。申请人应优先处理任何方案补正通知的回复并与FDA进行交互式合作，以助于确保FDA能够在PMA批准日期后60个日历日内完成方案审查。

## C.	如何提交对已批准的批准后研究方案的变更

如果在PMA批准后需要对已批准的PAS方案提出变更，则应提交一份PMA补充材料并标明“PAS方案”，以便FDA审查和批准。如果对多份PAS方案进行了修改，本机构建议将每一份方案作为单独的PMA补充材料提交。

如果对研究入组时间节点和完成时间表提出变更，而且该变更会延迟PAS的完成，则应将与PAS方案一起提交修订，作为PMA补充材料的一部分。该补充材料应包含变更研究入组时间节点和完成时间表的理由，以便FDA审查。

## D.	如果申请人和FDA无法就批准后研究方案达成一致怎么办

FDA会及时与申请人商讨PAS方案相关的问题和困难。本机构认为，商讨PAS方案并解决PAS相关问题的主要方法就是尽早联系并保持沟通。但是，如果因存在需要申请人解决的重大缺陷导致FDA无法在PMA批准后60个日历日内完成研究方案的审查，本机构会在FDA的“PAS计划数据库”中将PAS状态归类为“方案延误”（有关研究状态的更多信息，参见第X节）。

# V.	提交批准后研究报告的时间与方式

根据CFR第21篇第814.82节（a），FDA可能在PMA批准单中或依照PMA批准时的法规或批准后的法规提出实施批准后要求。此类要求可能包含对器械预期用途安全性、有效性和可靠性的持续性评价和周期性报告。FDA通过审查提交的研究报告来追踪和评价PAS的进行情况。中期报告是指在PAS完成前向FDA提交的有关研究状态的书面报告。通常，FDA建议提交两种中期报告：“入组状态报告”和“PAS进度报告”。根据批准单，入组状态报告应提供实现入组时间节点的进度情况（参见第III节）。PAS进度报告应该对PAS完成前的状态进行描述，包括受试者统计以及器械性能、安全性和有效性数据（如需了解报告详细内容，参见第VI节）。最终PAS报告是关于已完成或已终止的PAS研究的书面报告。

FDA计划将PAS报告的提交时间表纳入PMA批准单中。入组状态报告的提交时间基于每个入组时间节点确定的截止时间。对于入组状态报告与PAS进度报告提交的时间点一致的情况，申请人可以决定提交一份报告，并通过将报告标注为“入组状态和PAS进度报告”来满足报告要求。如果研究入组时间节点缺失，FDA可以变更提交入组状态报告的时间。一般情况下，FDA拟在批准单中要求，在受试者入组完成之前，PAS进度报告应每六（6）个月提交一次，入组完成之后则每年提交一次；如果没有新的受试者入组（例如，上市前队列延长随访），在研究的前两年，PAS进度报告每六（6）个月提交一次，之后从PMA批准日期或其他协商开始日期起，每年提交一次。在提交最终PAS报告之前，必须按照PMA批准单的要求，遵循报告时间表。通常，FDA拟在批准单中要求，应在研究完成（即最后一名受试者的最后一次随访日期）后三个月内提交最终PAS报告。

为了促进审查、便于分类，FDA建议申请人在报告封面上用粗体字说明PAS报告的类型和时间跨度（例如，入组状态报告、6个月PAS进度报告、12个月PAS进度报告、最终PAS报告）。FDA同样建议申请人确认所提交报告的批准条件（即，如果批准单确认将多个PAS作为批准条件，则请参见批准条件的措辞和PAS编号）。

FDA要求所有申请人提供一份PAS提交材料的电子副本（eCopy）。eCopy必须随附一份签名版的纸质附信。提交材料应发送至网站上显示的最新地址http://www.fda.gov/cdrhsubmissionaddress。

# VI.	中期和最终批准后研究报告的内容和格式

FDA能否充分追踪和评价PAS取决于申请人所提供信息的质量和及时性。本节中的建议旨在帮助确保提交的PAS报告包含充分的信息以供FDA确认正在研究的产品、正在进行的具体研究、研究状态，以及（如适用）任何延迟或未能按照审批单中包含的时间表完成研究的原因。

FDA建议PAS报告（中期和最终）应在独立的章节中清楚指明下列信息。所有报告应包含以下所列数据并按照批准单中的时间表提交。

## A.	基本信息

FDA建议所有报告中应有一个章节包含以下基本信息：

- PMA申请编号以及在PMA批准单中作为批准条件的PAS要求的补充材料编号（如适用）

- 申请人名称和联系信息（持有经批准PMA的个体或实体的名称）：

  - 公司名称/机构名称

  - 街道地址

  - 城市

  - 州/省

  - 邮政编码

  - 电话号码（包括区号）

  - 联系人姓名与职务

  - 联系人电子邮箱

- 报告联系人/联系信息（如果不同于申请人）：

  - 公司名称/机构名称

  - 街道地址

  - 城市

  - 州/省

  - 邮政编码

  - 电话号码（包括区号）

  - 联系人姓名与职务

  - 联系人电子邮箱

- 最初的PMA批准日期或者PMA补充材料的批准日期（如适用）

- PAS方案的批准日期和方案修订的批准日期（如适用）

- 器械商品名称

- 器械型号

- 报告提交日期

- 报告所含数据的说明，包括：

  - 入组数据

  - 临床研究数据

  - 非临床数据（例如：工作台/实验室）

  - 动物研究数据

  - 其他（请注明）

- 递交类型：

  - 入组状态报告

  - PAS进度报告

  - 最终PAS报告

  - 对FDA报告补正通知函的回复

  - 其他（请注明）

## B.	PAS入组状态报告

FDA会在PMA批准单中说明入组状态报告的时间表。一般情况下，申请人应提交入组状态报告，直到入组完成。申请人的入组状态报告应包含充分的数据，以便FDA根据PMA批准单中规定的研究入组时间节点跟踪进度，包括：

- 研究方案的批准日期

- 临床研究中心招募开始日期和完成日期

- IRB批准的数量以及进行研究的临床研究中心的数量

- 受试者入组开始日期和预期完成日期

- 入组受试者数量（如适用，应提交整个受试者人群以及每个亚组的数据）

- 目标入组日期和实际入组日期的对比（例如，第一例受试者入组日期、20%受试者入组日期、50%受试者入组日期、100%受试者入组日期）

## C.	PAS进度报告

FDA建议PAS进度报告应包含（如适用）：

- 研究目的，包括研究目标、目的以及主要和次要研究终点

- 研究人群说明，包括：

  - 特定的疾病或病情

  - 研究是否针对亚群体（例如，儿科、老年科）

  - 待研究受试者总数

  - 受试者随访时间表

- 报告涉及周期的开始日期和结束日期

- 申请人报告中的分析所使用的数据库截止日期（不应超过报告提交截止日期前三个月）

- 受试者清点数据，按照每个随访时间点对整个人群和每个亚组进行的分层。为了限制安全性和有效性数据产生潜在的偏差，申请人应尽量减少随访受试者数量损失。

- 对以下内容的解释：

    - 随访受试者失访，以及为减少未来此类事件而采取的任何措施

    - 受试者和医生发起的终止

    - 任何死亡，包括尸检报告

- 安全性和/或有效性数据的总结以及对迄今为止研究结果的解释

## D.	最终批准后研究状态报告

FDA建议最终PAS报告应包含（如适用）：

- 研究目的，包括目标、目的以及主要和次要终点

- 研究人群说明，包括：

    - 特定的疾病或病情

        - PAS是否针对亚群体（例如，儿科、老年科）

        - 待研究受试者总数

        - 受试者随访时间表

- 最终PAS报告涉及周期的开始日期和结束日期

- 最终PAS报告数据库截止日期（不应超过报告提交截止日期前三个月）

- 与目标数量相比，入组受试者的最终清点数量

- 对随访受试者数量的最终清点统计，按照每个随访时间点对整个人群和每个亚组进行分层

- 对以下内容的解释：

        - 受试者失访

        - 受试者和医生发起的终止

        - 任何死亡，包括尸检报告

        - 评估随访损失所导致的潜在偏差（例如，失访的受试者是否不同于仍然处于监督之下的受试者，不同研究组的失访是否存在差异）及其对结果解释的潜在影响。

- 对结果的总结和解释

        - 最终安全性/有效性发现结果

# VII.	中期批准后报告评价

入组状态报告：FDA会对入组状态报告进行审查，以便根据PMA批准单中规定的研究入组时间节点评估进度（即，对比研究入组目标时间节点和实际入组时间节点）。

PAS进度报告：FDA在评价PAS进度报告时会考虑以下几项因素：

- 报告内容的完整性（尤其是关于实现主要和次要终点和性能目标的进度情况，或者通过充分的个体终点数据来推测复合终点的进度）；

- 研究入组时间节点是否符合要求（参见第X节）；

- PAS进度延迟或PAS未能满足入组时间节点的原因以及解决措施；

- 方案依从性和方法偏离的原因；以及

- 器械性能以及器械上市后的安全性和有效性。

FDA会在提交材料接收日期后30个日历日内进行PAS中期报告审查。如果FDA对报告中提供的数据存在疑问，或者认为数据不完整或不充分，FDA可能会以交互方式和/或通过补正通知函要求获得更多信息。如果中期报告中所包含的数据不充分或者所含数据会引起器械安全性和/或有效性问题，FDA会酌情采取合规性或强制性措施。

# VIII.	最终PAS报告评价

最终PAS报告应对研究方法和结果进行描述。如果最终PAS报告是关于已完成的研究，该报告还应解释该研究如何满足PMA批准单中规定的PAS要求。如果最终PAS报告是关于已终止的研究，该报告应该包含终止前所采集的数据。更多关于PAS报告内容和格式的建议，参见第VI节。

FDA在评价最终PAS报告时会考虑以下几项因素：

  - 报告内容的完整性；

  - PAS方案中的方法依从性以及方法偏离的原因；

  - 对报告中数据的评价，以评估器械的性能、安全性和有效性；以及

  - 对PMA批准单中规定的批准条件的履行情况的评价。

FDA会在递交材料接收日期后60个日历日内进行最终PAS报告审查。如果FDA对最终PAS报告中提供的数据存在疑问，或者认为数据不完整或不足以满足PAS要求，FDA会通过交互审查程序和/或通过补正通知函要求提供更多信息。

如果FDA判定申请人满足PAS要求，将向申请人致信表明已满足PAS要求。一般情况下，如果FDA确定已满足PAS要求，则无须再向FDA提交其他PAS报告。如果PAS结果对器械标签产生影响，进行标签变更通常需要提交PMA补充材料（CFR第21篇第814.39节）。

# IX.	申请人的报告状态

在接收PAS进度报告或最终PAS报告后，FDA会根据PMA批准单中规定的时间表对申请人的报告状态进行评估，并在PAS计划数据库的网页上公示提交的每一份PAS进度和最终报告的报告状态。报告状态的分类如下表1所示。

表1. 报告状态类别

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 及时报告 | FDA已按照PMA批准单收到PAS进度报告或最终PAS报告。 |
| 逾期报告 | FDA未按照PMA批准单收到PAS进度报告或最终PAS报告。 |
| 逾期报告/已收到报告 | FDA已收到PAS进度报告或最终PAS报告，但是收到日期是在PMA批准单规定到期日之后。 |

# X.	研究状态

FDA会在审查PMA补充材料（即新的PAS方案或现有PAS方案的修订）、入组状态报告、PAS进度报告和最终PAS报告后确定PAS的状态。PAS进度和状态的考虑因素包括（如适用）：

1.	评估方案批准的状态；

2.	PAS方案批准后，对以下内容的评估：

a.	是否达到研究入组时间节点

b.	进度以及数据累计

c.	提交最终PAS报告

根据以上内容，FDA会考虑在PAS计划数据库的网页上公示适当的状态分类。如需了解如何处理研究时间表变更的相关信息，请参见第IV节C段。需要注意，在某些情况下，PAS可能会暂停、重新设计/替换或者终止。申请人的进度状态基于当前可获得的信息，并可能会根据获得的新信息进行相应的修改。尽管有时对研究方案、入组时间节点和研究完成时间表的修订经过批准，但FDA通常会使用最初研究时间表来评估研究进度并指明其状态。如下表2描述了每个状态分类。

表2.PAS状态分类

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 方案待定 | FDA正在审查研究方案，自从发布PMA批准单以来时间不到60个日历日。 |
| 方案逾期 | 由于需要申请人处理但尚未解决的补正通知，FDA无法完成其对研究方案的审查，自从发布PMA批准单依赖已超过60个日历日。 |
| 研究待定 | 该类别用于从PAS方案批准时间起，到根据第一次中期PAS研究报告中数据的初次状态评估。 |
| 正在进行 | 研究按照最初时间表进行或提前。只要各项活动按照已批准的研究方案进行，在提交最终PAS报告之前，FDA认为研究正在进行。 |
| 已延迟 | 研究进展滞后于最初研究时间表。例如：受试者入组（或数据累计）可能已经开始或尚未开始，但是预计完成日期已过。在研究的任何阶段都可能发生延迟，包括受试者入组、数据分析或向FDA提交最终PAS报告。虽然是将最初批准方案中的时间节点作为定义研究延迟的基础，但研究的每个阶段都将根据其自身情况来考虑。如果申请人有一个阶段延迟，但在下一个阶段重新与时间表保持一致，则延迟状态将不再适用。 |
| 已完成 | 申请人已满足PMA批准单中批准条件（PAS要求）规定的批准后要求，FDA认为其已满足PAS要求。 |
| 重新设计/已替换 | 申请人尚未满足或无法满足原始设计的批准条件（PAS要求）规定的批准后要求。已尽一切合理努力来满足PAS要求，FDA同意申请人重新设计并用新的PAS方案替换最初PAS方案，以满足批准后要求。新的PAS方案取代之前的方案。 |
| 已终止 | 申请人尚未满足或无法满足批准条件（PAS要求）中规定的批准后要求，例如：上市后的问题不再有相关性、器械目前未在市面上出售以及申请人撤销PAS作为批准条件的上市前提交。如果FDA确定已尽一切适当努力来满足批准条件，则将终止该研究。 |
| 暂停 | 该状态表示临时暂停研究的情况。PAS可能临时暂停的情况包括： - 已完成所有权变更，使用另外的待定研究来满足批准条件，或者 |
|  | - 停止器械销售，但是与PAS有关的上市前申请尚未撤销。 当必须暂停的情况得到解决后，申请人负责恢复PAS。对照已批准的研究时间表来评估进度。 |

# XI.	无法完成批准后研究

在某些情况下，申请人可能无法或不适合完成PAS。例如，申请人可能已经自愿从市场上撤回或召回器械，从而影响了申请人完成PAS的能力。申请人应该尽快将此类情况告知FDA。

另外，如果FDA认为无法按照设计完成PAS，或者因数据不足无法完成，FDA会与申请人商讨重新设计PAS并制定新的PAS方案和时间表，以满足PAS要求。如果申请人遇到困难，限制了其满足PAS要求的能力，FDA建议申请人应尽早与FDA进行沟通。

如果FDA判定申请人尚未满足PAS要求且申请人未对其做法提供有效理由，FDA可能会采取各种监管措施。在特定情况下，FDA可根据《FD&C法案》第515（e）节撤销PMA批准。在适当的情况下，FDA可根据《FD&C法案》第522节要求进行上市后监督。需要注意，根据《FD&C法案》第301（q）（1）（C）节（21 U.S.C. 331（q）（1）（C））的规定，未能或拒绝遵守第522节属于禁止行为。此外，根据《FD&C法案》第502（t）（3）节（21 U.S.C. 352（t）（3））的规定，如果器械未能遵循或拒绝遵循《FD&C法案》第522节的要求，则视其商标造假。请注意，违反第301（q）（1）（C）节或502（t）（3）节会受到监管措施的处罚，包括扣押、禁止令、起诉或民事罚款。

# XII.	批准后研究信息的公开披露

## A.	网站

为了增加对FDA利益相关者，包括顾客、患者、医师以及行业的透明度，FDA在PAS计划数据库的网页上发布了PAS的特定信息（如中期或最终研究结果的研究描述，参见下方详细信息）。该信息将按照CFR第21篇第814.9节关于PMA文件中数据和信息保密性的要求以及CFR第21篇第20节关于信息公示的要求进行公示。

可公示的PAS相关信息包括：

一般信息

- PMA编号

- 申请人名称

- 器械名称

- 医学专科（如心血管、骨科）

- PMA批准单的发布日期

- PAS名称

- PAS方案批准日期

- PAS状态

PAS基本参数

- 研究设计

- 数据源

- 对照组（如适用）

- 分析类型（即，描述性、分析性）

- 研究人群

PAS详细参数

- 研究设计的详细描述

- （PMA批准单中的）研究时间节点

- 要求的样本量（受试者和研究中心数量）

- 研究人群的详细描述

- 数据采集的详细描述

- 随访和随访持续时间（如适用）

PAS中期报告数据

FDA会在适当的时候，例如当中期结果产生安全性顾虑或可能对治疗产生其他影响时，在其网站或以其他方式公示PAS中期数据汇总和/或FDA分析，以此来保护公众健康。一般情况下，FDA考虑将此类数据按照适用的公示法，如《信息自由法案》进行公示。FDA公示的中期报告数据包括：

- 入组的受试者人数

- 入组的研究中心数量

- 已批准的PAS研究方案中规定的中期安全性/有效性结果。

最终PAS报告结果（如适用）

研究完成之后，FDA会在其网站或以其他方式公示最终PAS数据汇总和/或FDA分析。一般情况下，FDA考虑将此类数据按照适用的公示法，如《信息自由法案》进行公示。

公示的最终PAS数据包括：

- 研究受试者入组的最终数量

- 研究中心入组的最终数量

- 受试者随访率

- 最终安全性/有效性发现和结果

  - FDA关于研究优势/不足的解释和总结，以及是否建议更新标签。

报告信息

  - PAS进度报告和最终PAS报告计划

  - 中期报告和最终报告的截止日期（基于PMA批准单中的时间表）

  - FDA接收PAS进度报告和最终PAS报告的日期

  - PAS进度报告和最终PAS报告的接收状态类别

## B.	咨询小组

在考虑开始或推进一项PAS时，FDA可能会征求咨询小组的意见。咨询小组由FDA以外的专家组成，他们独立审查信息并向FDA提出建议。尽管FDA并非总是作为咨询小组会议的一部分，但为了帮助确保咨询小组能够了解特定PAS的最新进度，FDA可能会在计划的公开会议期间介绍或者要求申请人介绍PAS的状态或结果。如果受邀参加此类会议，FDA建议申请人的发言内容应包含第VI节中描述的报告内容。FDA在此类会议上的发言内容应包含FDA对PAS的分析和评价。

根据21 CFR 814.82(a)，FDA可能在PMA批准指令中或在PMA批准时通过法规或批准随后的法规提出实施批准后要求。本指南文件的重点为进行PMA批准时PMA批准函规定进行的PAS。但是，本指南文件提供的建议也可用于人道主义器械豁免（HDE）申请批准时要求进行的PAS。

本指南的重点为临床研究；但是，本文件中所讨论的概念和原则也可用于非临床PAS。

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/balancing-premarket-and-postmarket-data-collection-devices-subject-premarket-approval.

如需了解更多关于上市前和上市后数据采集平衡和受益风险评定的信息，请参阅以下FDA指南文件：《平衡需进行上市前批准的器械在上市前和上市后的数据采集》（可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/balancing-premarket-and-postmarket-data-collection-devices-subject-premarket-approval）；《突破性医疗器械项目》（可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/ search-fda-guidance-documents/breakthrough- devices-program）；《医疗器械上市前批准、重新分类和人道主义器械豁免中受益风险评定的不确定性考虑因素》（可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/consideration-uncertainty-making-benefit-risk-determinations-medical-device-premarket-approvals-de）；以及《医疗器械上市前批准和重新分类中受益风险评定的考虑因素：面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南》（可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/ search-fda-guidance-documents/ factors-consider-when-making-benefit-risk-determinations-medical-device-premarket-approval-and-de）。

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/procedures-handling-post-approval-studies-imposed-pma-order.

请参见美国国家科学院、工程院与医学院2005年7月18日发布的《儿科安全医疗器械》，该文件是CDRH对PAS项目进行变更的最初推动力。另外，FDA还通过与学术界和其他利益相关者建立公私合作关系（PPP），于2010年发起了医疗器械流行病学网络（MDEpiNet）倡议，以发展国家/国际基础设施和进行稳健研究和监督的创新方法论，并提高对器械生命周期内医疗器械安全性和有效性的理解（www.mdepinet.org）。如需了解更多关于PAS项目发展的信息，请查阅：https://www.fda.gov/medical-devices/post-approval-studies/postapproval-studies-pas-frequently-asked-questions-faq。

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma_pas.cfm.

请参见FDA指南《医疗器械咨询委员会的会议程序：面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fdaguidance -documents/procedures-meetings-medical-devices-advisory-committee。

请参见FDA指南《最小负担规范：概念和原则》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/least-burdensome-provisions-conceptand-principles。

请参见21 CFR 814.82(a)(2)。

对于非临床研究，可使用相同的数据累计时间节点来追踪研究进程。

尽管从《医疗器械使用者出资修正案》（MDUFA）费用来看，包含PAS方案的PMA补充材料不被视为180天内的补充材料，但根据《FD&C法案》的第737(4)(C)节，这些材料应该作为180天内的补充材料提交，而且不收取使用者的费用。

最终定稿后，本机构建议考虑将标题为《医疗器械临床研究设计和实施的患者参与：面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员以及其他利益相关者的指南草案》（可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidancedocuments/patient-engagement-design-and-conduct-medical-device-clinical-investigations）的FDA指南草案作为减少随访损失的潜在方法。最终定稿后，本指南可代表FDA目前关于该主题的观点。

请参见21 CFR 814.82(a)。

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma_pas.cfm.

21 CFR 814.82(a)(2)

请参见《FD&C法案》第745A(b)节和FDA的eCopy指南《医疗器械申请的eCopy项目》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ ecopyprogram-medical-device-submissions.

如果提交PAS的联系人/联系方式变更，请发送电子邮件至MandatedStudiesPrograms@fda.hhs.gov.

FDA支持“3R”原则，即在可行情况下减少、改进和取代试验中的动物使用。如果申办方希望使用其认为适当、充分、有效和可行的非动物试验方法，本机构鼓励申办方与本机构协商。本机构将考虑这种备选方法是否可被评价为等同于动物试验方法。

对于非临床PAS数据，可以使用累计时间节点报告来追踪研究进程。

从MDUFA费用来看，虽然只包含标签变更（反映PAS结果）的PMA补充材料不被视为180天内的补充材料，但这些材料应该作为180天内的补充材料提交，而且不收取使用者的费用。

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma_pas.cfm

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma_pas.cfm.

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/PMA pas.cfm.

参见2008年8月1日发布的FDA指南《提供给咨询委员会成员信息的准备和公示》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/preparation- and-public-availability-information-given-advisory-committee-members.也可参见FDA指南《医疗器械咨询委员会会议程序》登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda- guidance-documents/procedures-meetings-medical-devices- advisory-committee.还可参见《医疗器械咨询委员会章程》，登录以下网址获取：https://www.fda.gov/advisory-committees/medical-devices- advisory-committee/charter-medical-devices-advisory-committee.