行业和FDA工作人员的指南

临床性能评估:计算机辅助检测器械应用于放射学图像和放射器械数据的注意事项-上市前审批（PMA）和上市前通知[510（k）]提交资料

发行日期: 2012年7月3日

本文件草案于2009年10月21日发行。

有关本指导性文件的问题，联系Nicholas Petrick （OSEL），电话301-796 -2563，或邮箱Nicholas.Petrick@fda.hhs.gov；也可以联系Mary Pastel （OIVD），电话301-796-6887或邮箱Mary.Pastel@fda.hhs.gov.

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

影像和应用数学司

科学和工程实验室办公室

放射学器械司

体外诊断器械评估和安全办公室

前言

公众意见

贵公司可以在任何时间将书面意见和建议提交至食品药品监督管理局，文档管理部，供部门审议，地址为：

5630 Fishers Lane，rm. 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852。用联邦公报中发表的可用性通知中列出的文档编号对所有的意见进行识别。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

从网络上可获得其他副本。贵公司也可以给dsmica@fda.hhs.gov 发电子邮件请求得到本指南的电子版副本或发传真请求至301-847-8149得到复印件。请使用文件编号（1698）指定贵公司所请求的文件。

目录

1. 引言	4

2. 范围	5

3. 基本原理	6

4. 临床研究设计	7

4.1 评估范例和研究终点	9

4.2 对照组	11

4.3阅读场景和随机化	12

4.4 评定量表	12

4.5 评分	12

4.6 临床读者的培训	13

5. 研究人群	14

5.1 数据混合性	15

5.2测试数据重复使用	15

6. 参考标准	17

7. 报告	17

8. PMA上市后计划	18

9. 附录	18

9.1 回顾性读者研究中的潜在偏差来源	18

参考文献	20

行业和FDA工作人员指南

临床性能评估:计算机辅助检测设备应用于放射学图像和放射器械数据的注意事项-上市前审批（PMA）和上市前通知[510（k）]提交资料

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA员工。如果贵公司无法确定适当的FDA员工，请拨打本指南标题页上列出的适当的电话号码。

- 1. 引言

本指导性文件给行业、系统和服务提供者、咨询顾问、FDA工作人员和其他人员提供建议，即关于应用于放射学图像和放射器械数据（在本文件中常常称为“放射数据”）的计算机辅助检测（CADe1）器械的临床性能评估的建议。CADe器械指的是计算机化的系统，融合了模式识别和数据分析能力（即合并数值，测量值或从放射数据中提取的参数），用于识别、标记、突出或以任何其他方式把注意力指向图像部分或放射器械数据的方面，即可能在诠释患者放射学图像或患者放射器械数据时由预期用户（即一位医师或其他卫生保健专业人士，在本文件中称为“临床医师”）显示异常的部分。我们考虑了2008年3月4-5日2和2009年11月17-18日3召开的关于放射器械小组的公开会议中提出的有关CADe器械证明文件和性能测试的建议。我们也考虑了收到的有关指南草案的公众意见，即2009年10月21日在联邦公报上宣布的指南草案（74 FR 54053）。

- CADe作为计算机辅助检测的缩略词可能不为整个欧共体所公认。在这里引用是为了识别本文件中讨论的这种特定类型的器械。

- http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cdrh08.html#radiologicalDP

3http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevi ces/MedicalDeviceAdvisoryCommittee/RadiologicalDevicesPanel/UCM197419.pdf

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制性的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

- 2. 范围

本文件提供了有关应用于放射学图像和放射器械数据的CADe器械的临床性能评估的指南。放射数据包括，例如，用超声波、放射线照相术、磁共振成像（MRI）、计算机断层扫描（CT）、正电子成像术（PET）和数字化胶片影像检查患者时产生的图像。如上所述，CADe器械指的是计算机化的系统，用于识别、标记、突出或以任何其他方式把注意力指向图像部分或放射器械数据的方面，即当临床医师诠释患者放射学图像或患者放射器械数据时可能显示异常的部分。

按设计分类，CADe器械可以是仅针对一种潜在异常类型的特定检测方法，或是多个平行检测方法的组合，且每个方法特定检测患者放射数据中显示的某一种潜在异常类型。属于本指南范围的CADe器械包括：

- 识别并提示数字乳腺X线照片内微钙化群和团块的CADe算法设计，

- 识别并提示CT结肠成像术研究中结肠息肉的CADe器械设计，

- 识别并提示胸CT检查中充盈缺损的CADe设计，以及

- 识别并提示头部MRI研究中脑损伤的CADe设计。

在本指南中，如果图像处理组件、特征、分类算法、培训方法、培训样本或算法参数有变化，那么我们可能认为该CADe算法经过修改。从名为《应用于放射学图像和放射器械数据的计算机辅助检测器械-上市前通知[510（k）]提交资料4》的指导性文件中可获得有关CADe 510（k）提交资料的信息，包括可能给CADe 510（k）提交资料推荐临床性能评估时，也可从中获得信息。可直接联系本机构得到有关CADe PMA提交资料的建议。

无论是否作为独立器械营销还是与本身可能受本指南的约束的CADe器械捆绑营销，本指南均不包含术中使用CADe器械的临床性能评估研究，也不包含计算机辅助诊断器械（CADx）和计算机分诊器械的临床性能评估研究。以下是对本指南中不包含的CADx和计算机分类器械的进一步解释：

4http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm1 87249.htm

- CADx器械是计算机化的系统，旨在提供除识别、标记、突出或以任何其他方式把注意力指向图像部分或放射数据方面，即当临床医师诠释患者放射学图像或患者放射器械数据时可能显示异常的部分之外的信息。CADx器械包括那些提供疾病或其他病情评估，即说明疾病存在或不存在的可能性的器械，或指定疾病类型（即特异性诊断或鉴别诊断）、严重性、阶段或推荐干预的器械。比如，既能识别和提示数字乳腺X线照片中可能的微钙化群和团块，又能为每个潜在病变提供恶性得分可能性且作为额外信息给临床医师的计算机算法就属于这种器械。

- 计算机分诊器械是计算机化的系统，作用是以任何方式减小或消除当前由临床医师提供的任何方面的临床护理，比如一个器械的输出结果表明一个子集的患者（即目标人群中的一个或多个患者）是正常的，因此不需要临床医师诠释他们的放射数据。一种用正常MRI扫描识别患者且不需要临床医师进行任何检查或诊断诠释的预先筛分计算机方案属于这种器械。

对于这些器械类型中的任何一种，我们推荐贵公司联系本机构询问调控途径、法规要求和有关临床和非临床数据的推荐。

- 3. 基本原理

本指南提供关于贵公司应该如何为CADe器械设计并实施临床性能评估研究（即控制良好的临床研究） 的建议。这些研究可能是贵公司要提交给FDA的上市前提交资料的一部分。5本文件中的推荐目的是为贵公司研发和测试CADe器械提供指南；而不是指定可能适用于器械上市前提交资料的全部内容或类型。6如果想要得到本机构对于可能适用于器械的分类和法规要求的建议，可以按照《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案） 513（g）提交请求7。

- 本提交资料可能是一个上市前通知（510（k）），一个上市前许可（PMA）申请，一个产品研发方案（PDP）申请，人道主义器械豁免（HDE）申请或一个试验用器械（IDE）豁免申请。

- 一个510（k）提交资料和一个PMA申请是本指南中讨论的CADe器械最常见的提交资料类型。如指导性文件应用于放射学图像和放射器械数据的计算机辅助检测器械-上市前通知[510（k）]提交资料（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm1 87249.htm）中描述的，一些CADe器械是II级器械，受21 CFR 892.2050的管制且要求510（k）。其他CADe器械是III级器械且需要PMA。有关各种器械级别的更多信息，见《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案） （21 U.S.C. 360c（a）（1））

我们不管贵公司被要求为器械提交的上市前提交资料的类型，我们都建议在开始CADe器械的独立性能评估和临床性能评估研究之前，请求办事处审查贵公司的方案。为请求办事处审查贵公司的方案，贵公司可以先提交预提交资料给办事处。不管需要为器械提交上市前资料是何种类型，我们建议贵公司在为CADe设备启动独立性能评估和临床性能评估研究之前，请求本机构对贵公司的协议进行审查。

- 4. 临床研究设计

CADe器械的临床性能评估旨在证明当预期用户按照提议的标签和说明书使用时器械的临床安全性和有效性。

如上面范围中描述的，CADe器械的设计目的是识别数据，即当临床医师诠释患者放射学图像或数据时可能显示异常的数据。CADe输出内容和临床医师之间关系很复杂，以至于临床性能可能取决于各种各样的因素，任何研究设计都应该考虑这些因素包括：

- 诠释过程中应用CADe的时间 （例如同时或第二次阅读时）；

- CADe标记的物理特征，即大小和形状、边界类型（如，实线、虚线、圆圈、等高线），和CADe标记与异常部分的接近度；

- 用户掌握的有关CADe能够标记的异常类型的知识；和

- CADe标记的数量。

贵公司的临床性能评估应该使用控制良好的研究设计，以排除和限制可能影响器械安全性或有效性结论的各种偏差（见第9节. 附录）。当临床性能评估是在实验室背景下进行（即临床场地外）时，我们尤其推荐控制良好的研究设计，因为在实验室很难复制临床环境。以下研究设计可以用来评估CADe器械，包括：

- 在实际临床环境中评估器械的实地测试或前瞻性读者研究（如随机对照试验）。在某些情况中，实地测试可能不实际，如疾病发病率很低的情况中可能必须要收录极大数量的患者。

- 由包含患病/异常案例的回顾性案例汇总构成的回顾性读者研究为可能的替代实地测试的方案。

- 压力测试是某些CADe器械临床性能评估的另一个选择。压力测试是对患者案例的    回顾性研究，这些患者案例包含比常规临床实践中正常看见的更有挑战性的影像学发现（或其他影像数据），

7 FD&C法案（21 U.S.C. 360c（g）） 513（g）节提供了一个方法，可获得本机构对于可能适用于贵公司器械的分类和法规要求的意见。

但仍在器械预期使用人群范围内（见第5节. 研究人群）。注意与临床实践相比，样品富集的使用可能由于试验和临床实践之间疾病发病率（和进行压力测试的案例难度）的差异改变试验中读者的性能。

实施CADe器械的临床性能评估时通常使用一个多读者多案例（MRMC）研究设计，一批临床读者（即在MRMC研究中评估放射学图像或数据的临床医师）在多阅读条件或形态下（如不受辅助的读者对比CADe 辅助的读者）评估图像数据。MRMC设计可以 “完全交叉”，借以所有的读者能够独立阅读所有案例。这个设计给规定数量的案例提供最大的统计有效性。然而，在同一患者的数据不能被多个临床医师诠释的前瞻性研究中，非完全交叉研究设计也是可以接受的。

无论贵公司是否决定采用完全交叉研究设计，我们都建议使用MRMC评估范例，采用以上描述的其中一种研究设计来评估CADe器械的临床性能。贵公司提交资料中应该包含完整的临床研究设计方案。统计分析的预先说明是获得一致且有说服力的科学证据的关键因素。我们建议贵公司提供：

- 一份对研究设计的描述；

- 一份对如何收集影像数据的描述（如制作和建模成像设备成像协议）；

- 一份研究方案的副本，包括以下内容：

- 即将测试的假设和研究终点，

- 对验证测试要求的任何假设的检查计划，

- 如果没有满足要求的假设，使用替代的程序/测试，

- 表明应该满足哪些假设才能认为临床研究成功的研究成功标准，

- 选定的案例样本量的统计和临床理由，

- 选定读者数量的统计和临床理由，

- 影像诠释方法论和与临床实践的关系，

- 随机化方法，和

- 读者任务包括使用的评定量表（见小节4.4评定量表）；

- 读者资格和经验；

- 读者培训的描述；

- 一个统计分析计划（即终点，统计方法），要描述以下内容：

- 确定事实的过程（见第6节. 参考标准），

- 使用的评分技术的细节（见小节4.5评分）以及

- 任何支持提议设计的初步研究结果。

CADe器械临床性能的有效估计取决于合理的研究设计。合理的临床研究设计应该包含以下方面：

- 研究人群（包括患病和正常案例）是预期使用人群的合适代表或从预期使用人群中采样；

研究设计避免CADe效果的混淆，如读取的效果；

- 样品量足以证明性能要求；

- 事实确定适合于性能评估，且研究分析中正确地解释参考标准的不确定性（如果适用）；

- 数据组中有合适的数据队列代表；

- 选择的读者是预期临床用户人群的代表；和

- 选择的影像硬件与当前的临床实践一致。

- 4.1 评估范例和研究终点

贵公司应该选择证明CADe器械有效的研究终点（即在大部分目标人群中，器械在预期使用条件下按照预期用途使用，当配有足够的使用说明和不安全使用警告时，会提供临床显著性结果）。8主要和次要终点的选择将取决于贵公司器械的预期用途且应该在开始评估前确定。基于受试者工作特征（ROC）曲线或ROC变体（如，自由响应受试者工作特征 （FROC） 曲线或特定地点受试者工作特征（LROC） 曲线）的性能度量，除临床作用点上的灵敏度（Se）和特异性（Sp）之外，是可能的候选终点。基于ROC的终点允许在很多工作点上评估器械。ROC曲线是Se对比1-Sp的绘图且是器械或临床医师诊断表现的总结。FROC曲线是Se对比每个图像集假阳性标记数量的绘图。当分析中解释每个患者的疾病位置和多个疾病部位时，FROC度量会总结诊断表现。有关这些评估范例的其他细节见Wagner，et al.9 和 IRCU 报告 79 10。报告Se 和 Sp允许在读者遵照的临床临界点或分割点对器械进行评估。Se被定义为对于带有疾病/状况/异常的患者人群测试是阳性的可能性，而Sp被定义为对于正常患者人群（即没有疾病/状况/异常的患者）测试是阴性的可能性。11

Se 和 Sp估计值应该基于临床读者明确的临床决定（如，召回或没有召回），而不是间接来自用于产生ROC曲线的评分数据。可在一个单一读者研究中同时进行ROC，

Se 和 Sp的数据收集。例如，一个阅读场景应该是首先使读者对Se 和 Sp评估给出基于临床证据的二分回答，随后就是一个与用于ROC评估的二分回答一致的评级回答。

- 见 21 CFR 860.7（e）.

- Wagner，R. F.，Metz，C. E.，和 Campbell，G.，“Assessment of medical imaging systems and computer aids: A tutorial review,” Acad. Radiol. 14:723–48，2007.

- ICRU Report 79，“Receiver Operating Characteristic Analysis in Medical Imaging,” Vol.8 No.1 （2008），Oxford University Press （ISSN 1473-6691）.

- Altman，D.G.，Practical Statistics for Medical Research, Boca Raton，Chapman & Fall/CRC，1991.

贵公司可以采用各种总结性能度量来评估CADe器械被读者使用时的有效性（且这种度量可能因具体的器械和临床适应症而变化）。这些性能度量包括：

- ROC 曲线的面积、局部面积或其它测量值，

- FROC曲线的面积、局部面积或其它测量值，

- LROC 曲线的面积、局部面积或其它测量值，

- 读者 Se 和 Sp （或 Se 和 召回率12），以及

- 读者定位精度。

尽管我们承认替代的性能度量可能也合适，但我们推荐使用一个ROC总结性能度量作为主要分析的一部分。如上所述，在分析中，当使用ROC总结性能度量时，我们推荐贵公司把Se 和 Sp作为一个次要终点。报告Se 和 Sp（或 Se 和召回率）可能提供额外信息，帮助理解器械对临床实践的预期影响。当贵公司考虑使用替代性能度量时，我们也推荐贵公司联系本机构。

对于基于ROC/FROC/LROC曲线下面积或ROC/FROC/LROC曲线下局部面积的研究终点，我们推荐贵公司为参数和非参数分析方法提供实际曲线的绘图和总结性能信息（如果可能）。仅依赖于一种ROC分析的潜在限制见Gur et al.13。最后，贵公司应该酌情检查分析中使用的所有方法是否充分适应于数据。

选择基于病变，基于患者还是基于其它单位的性能度量作为主要或次要终点将取决于器械的预期用途和器械对临床实践的预期影响。基于其它单位的分析没有必要得到统计学显著性结果，除非贵公司想要制定具体的性能声称。

我们建议贵公司描述贵公司的统计学评估方法论，并提供包含以下内容的结果：

- 总体读者表现；

- 相关混杂因素或影响效果的因素（如病变类型、病变大小、病变位置、扫描方案、成像硬件、伴发病）的分等级的表现（见第5节. 研究人群）（不必要得到每个组群的统计学显著性结果，除非贵公司正在制定具体的子性能声明）；和

- 说明读者变化性、案例变化性、和事实变化性或适当情况下其他变化性来源的置信区间（CI）。

- 召回率指的是被召回并进行额外医学评估的患者百分数（包括患病的或无病的患者）。

- Gur，D.，Bandos，A.I.，and Rockette，H.E.，“Comparing Areas under Receiver Operating Characteristic Curves: Potential Impact of the Last Experimentally Measured Operating Point,” Radiology 247:12–15，2008.

我们建议贵公司识别并确认分析软件。14 贵公司应该提供所使用的分析方法，阐明软件实施过程，并指定一个版本编号（如果有的话）。某些确认过的MRMC分析方法（可在文献或网络上获得有关例子），可能根据其预期用途和使用条件15,16适合于器械评估。

真阳性、真阴性、假阳性和假阴性CADe标记的定义应该与器械预期用途和参考标准的描述一致（见第6节. 参考标准）

- 4.2 对照组

我们建议贵公司评估CADe设备相对于控制模式的临床性能。在CADe性能评估中，对于PMA提交资料，使用传统的临床诠释（即没有CADe器械的诠释）的研究对照组通常应该是最相关的对照。对于把CADe器械作为第二读者的情况，另一个可能的对照是由两个临床医师分别阅读。对于510（k）提交资料，这些对照或与CADe器械的直接对比通常应该适合建立实质等同性。其他对照组也可能有效。我们建议贵公司在实施临床研究前，联系本机构讨论贵公司选择的对照组。

研究对照组应该使用与器械组相同的阅读方法论且与临床实践一致。所有研究组的案例人群应该相同，如果案例本身不同，应使潜在偏差降至最低。对于每个研究组中都包含独特案例的设计，我们建议贵公司提供一个说明和流程图，证明使患者和读者随机分入不同组的方法。

- 更多有关MRMC分析软件的信息，见，例如Obuchowski，N. A.，Beiden，S. V.，Berbaum，K. S.，Hillis，S. L.，Ishwaran，H.，Song，H. H.，和 Wagner，R. F.，“Multi-reader，multi-case ROC analysis: An empirical comparison of five methods,” Acad. Radiol.11: 980–995，2004。

- MRMC文献参考，见，例如Metz，C. E. “Fundamental ROC analysis,” Handbook of Medical Imaging. Vol. 1. Physics and Psychophysics. Beutel J，Kundel HL，and VanMetter RL （Eds.） SPIE Press，751–769，2000； Wagner，R. F.，Metz，C. E.，and Campbell，G.，“Assessment of medical imaging systems and computer aids: A tutorial review,” Acad. Radiol. 14:723–48，2007； Obuchowski，N. A.，Beiden，S. V.，Berbaum，K. S.，Hillis，S. L.，Ishwaran，H.，Song，H. H.，and Wagner，R. F.，“Multi-reader，multi-case ROC analysis: An empirical comparison of five methods,” Acad. Radiol. 11: 980–995，2004.

- 从网络上可获得的基于确认过的技术分析MRMC数据的软件，见，例如：LABMRMC 软件 和 通用 ROC 软件，芝加哥大学：http://metz-roc.uchicago.edu/（准连续或分类数据）；爱荷华大学MRMC软件：http://perception.radiology.uiowa.eduhttp://perception.radiology.uiowa.edu（分类数据）OBUMRM 软件: http://www.bio.ri.ccf.org/html/obumrm.html.

- 4.3阅读场景和随机化

临床评估中的阅读场景应该与器械预期用途一致。CADe临床评估一部分的阅读场景如下：17

- 仅供第二读者使用的器械（顺序设计）；

- 没有CADe 器械的传统阅读 （即，仅读者）；

- 第二次阅读，即完成传统诠释后立即展示CADe输出内容（该阅读与传统阅读发生在名为“连续的”阅读计划的同一阅读段）。

- 并行阅读器械 （交叉设计）:

- 没有CADe 器械的传统阅读 （即，仅读者）；

- 并行或同时阅读，其中在诠释过程中，CADe输出内容随时可得（该阅读在不同于传统阅读的独立阅读段进行）。

贵公司应该使读者、案例和阅读场景随机化以减小性能度量中的偏差。我们建议贵公司描述随机化方法论并提供相关的流程图。随机化的方法是使用拉丁方原则作为给读者研究的分组实验设计的一部分。18

在有很多阅读段的情况中即相同的案例被阅读多次时，我们推荐贵公司在时间上区分开每个阅读段，每两个阅读段之间的时间间隔至少为4周，以避免记忆偏差。然而，更长的时间差也可能是适当的。阅读段时间间隔更短或更长的，我们推荐贵公司提供支持贵公司提议的时间间隔的数据。

- 4.4 评定量表

对于病变部位、程度和患者管理，贵公司应该使用传统的医学诠释和报告。当读者评定患者的病变和/或疾病状态时，基于ROC的终点（见小节4.1评估范例和研究终点）可能支持使用更精细的评定量表（如,一个7点 或 100点量表）来收集数据。我们建议给读者提供关于评定量表使用的培训 （见小节4.6. 研究参与者的培训）。

- 4.5 评分

我们把确定读者诠释和参考标准（如疾病状态）之间对应程度的过程称为评分过程。评分过程和评分定义是CADe器械临床评估的重要组成部分且应该对其进行描述。我们建议贵公司描述确定读者的诠释是否对应确定事实过程中确立的真实状态的过程（即，基本原理、定义和标准）（见第6节. 参考标准获得有关确定事实过程的信息）。

- Obuchowski NA，Meziane M，Dachman AH，Lieber ML，Mazzone PJ. What's the control in studies measuring the effect of computer-aided detection （CAD） on observer performance? Acad Radiol. 2010；17（6）:761-7.

- Bailey. 2008. Design of Comparative Experiments. Cambridge University Press.

在本文件中，我们根据临床性能评估描述了评分。使用不同类型的评分来评估器械独立表现，且名为《适用于放射学图像和放射器械数据的计算机辅助探测器械-上市前通知[510（k）]提交资料》的指南对其进行了描述19。

临床研究的评分过程应该与CADe标记的异常和贵公司器械预期用途一致。贵公司应该在开始评估前描述并确定评分过程。在对评分过程的描述中，我们建议指明评分是否基于：

- 电子或非电子方法；

- 读者标记的边界、面积或体积相对于参考标准的边界、面积或体积的物理重叠；

- 读者标记的质心与参考标准边界或空间位置的关系；

- 参考标准质心与读者标记边界或空间位置的关系；

- 评审读者的诠释； 或

- 其他方法。

对于依赖于评审读者诠释的评分，我们推荐贵公司提供涉及的读者数量、他们的资格、他们的经验和专业水平，在他们参与评分过程前转达给他们的具体使用说明和使用的任何作为评分过程的一部分的具体标准。当评分涉及多个读者时，贵公司应该描述结合他们的诠释得出的整体评分决定的过程或贵公司是如何把他们的诠释融进性能评估的，包括如何解决任何不一致的问题。

- 4.6 临床读者的培训

我们建议贵公司详细说明使用说明书并给研究中的临床读者提供有关CADe器械使用的培训，以及如何参与到临床研究的细节。培训应该包含器械描述和如何使用器械的说明书。对于专门的阅读指南或规则（如当审查CADe标记时，改变没有CADe诠释的原始值的规则），我们建议贵公司根据阅读任务，临床工作流程和医学实践说明临床相关性。

我们也建议贵公司给读者提供关于评定量表使用的培训（见小节 4.4. 评定量表），尤其是当这种评定量表不经常在临床实践中使用时。这类培训帮助避免错误的或无法解释的结果。我们建议读者培训内容应包括根据研究设计方法论评定正常或异常案例的代表集和对不属于测试数据库的案例利用。

19http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm1 87277.htm

- 5. 研究人群

贵公司可以基于定义明确的入选和排除标准，前瞻性地或回顾性地收集患者数据（即案例）。我们建议贵公司提供案例收集方案。注意临床试验收集的案例应该独立于器械研发时使用的案例。可以接受的获得数据的方法是收集来自每个参与采集中心的符合入选标准的连续案例。

对于一个有效且负担更小的典型案例数据集，用患病/异常案例进行改进是允许的。案例改进可能影响读者表现，所以改进的程度应该与引入进研究设计的偏差进行权衡。贵公司也可以用包含对临床医师有挑战性的影像结果（或其它图像数据），但仍属器械预期使用人群的患者案例改进研究人群。这个改进通常称为压力测试且会把偏差引入研究设计。因此，不是所有的发展压力人群的方法都适合在贵公司的临床评估中使用。例如，当评估一种常规的辅助检测各种尺寸息肉的CADe器械时，用含有小结肠息肉的案例改进的一个研究人群可能适合。然而，我们不建议用基于CADe器械性能的案例改进研究人群。

贵公司应该从器械预期使用人群中为研究人群采样，这样案例集就会包括合适范围的患病/异常和正常案例。当利用压力测试时，对预期使用人群群组的选择性取样较为合适。研究样本量应该足够大，这样研究就有足够的力量检测提议的性能声明且带有统计学显著性。当合适时，研究应该包含来自重要群组（如，按临床相关混杂因素，影响效果的因素，和伴发病定义的子集）的足够数量的案例，如此就能获得这些单个子集的临床性能估计和置信区间。除非贵公司正在制定具体的性能声明，否则没有必要使每组都得到统计学显著性结果。当贵公司制定多个性能声明时，预先说明多个子集测试的统计调整是必要的。

当描述贵公司的研究人群时，我们建议贵公司提供具体的信息（当合适时），包括：

- 患者人口数据 （例如，年龄、民族、种族）；

- 患者有关CADe 应用的病史；

- 患者疾病状态和做放射学测试的表征；

- 放射学测试的条件，例如采取的技术（包括测试有无对比、对比类型和每个患者的剂量、患者体重指数、辐射照射、MRI图像的T-加权）和视图；

- 对如何收集影像数据的描述（例如，成像器械和成像技术的品牌和型号）；

- 采集中心；

- 加工中心（如果适用，例如患者数据数字化）；

- 案例数量：

  - 患病案例数量，

  - 正常案例数量，

  - 确定疾病状态、位置和程度的方法（见第6节. 参考标准）；

- 根据以下因素的案例分配，即相关的混杂因素、影响效果的因素，如病变类型（例，增生性对比腺瘤状结肠息肉）、病变大小、病变部位、疾病阶段、器官特征（例，乳腺致密度）、伴发病、成像硬件（例品牌和型号）、成像或扫描技术、采集中心和加工中心（如果适用）；和

- 患者数据与目标人群的临床、成像和病理学特征的比较。

- 5.1 数据混合性

如果除其他要求外，外国的数据适用于美国人群和美国医学实践且实施研究的临床研究者有公认的胜任能力 （21 CFR 814.15），仅基于国外临床数据和其他方面的且满足许可标准的上市前审批申请可能被批准。贵公司应该说明为什么非美国数据能在疾病发生、特征、医药惯例和临床医师能力方面反映美国人群的情况。按照优质临床研究设计的要求，贵公司应该在统计学和临床两个方面说明来自多个中心数据的可混合性。我们建议上市前通知提交资料中的国外数据和数据混合性遵守相似的质量数据惯例。如果贵公司想把国外临床数据作为上市前提交资料的基础，我们鼓励贵公司联系本机构。

- 5.2测试数据重复使用

办事处承认获得CADe评估数据很困难。办事处也知道如果多次使用相同的测试组，读者和CADe算法可能隐约地或明确地调出测试数据。如果两次测试之间没有进行算法培训（例如，如果申办方正在研究一种新的提示类型算法的效果），那么不知道之前研究结果的新一组读者可能会解决使用相同测试数据集的担忧。如果在两次测试之间进行了CADe算法培训，或如果这是一种新的CADe算法，本机构鼓励使用新近获得的独立测试案例评估CADe系统（即评估器械性能时，办事处阻止重复使用测试数据）。如果贵公司正考虑使用旧数据来评估CADe器械，贵公司应该说明测试数据任何部分的重复使用不会把不合理的偏差引进CADe性能估计且能够保持测试数据的完整性。

如果贵公司想要本机构考虑重复使用任何测试数据，应该控制工作人员接触测试亚群和独立个案的性能结果。因此贵公司可能有必要建立“防火墙”以确保管理评估团队以外的人员（如算法研发者）除能看到适当的总结性能结果外，完全与放射学图像和放射学数据知识隔绝。在产品的整个生命周期，贵公司都应该保持测试数据的完整性。这类似于涉及临床试验数据监督委员会和使用“防火墙”隔绝负责根据中期比较结果提议中期协议变化的人员的数据完整性。更多有关临床试验数据监督委员会数据完整性的信息，见指导性文件《临床试验申办方的临床试验数据监督委员会的确立和运行》20的4.4.1.4节。

为降低调出测试数据的风险和保持数据完整性，当贵公司考虑重复使用任何测试数据时，我们推荐贵公司研发审查跟踪并实施以下控制措施：

- 贵公司从随时间增长的更大数据库中随机选择数据；

- 贵公司收回用过时的图像采集方案或不再代表当前惯例的设备获得的数据；

- 贵公司设定小固定限制，规定案例可以用于评估的次数；

- 贵公司维护防火墙，以便严格控制数据存取，确保没有管理评估团队以外的人员，尤其是与算法研发相关的任何人能够接触到数据（即对评估团队外的人员只报告总结性能结果）；

- 贵公司维护数据存储日志，以追踪数据的每一次取出，包括要记录谁接触了数据，测试条件和总结性能结果；和

- 贵公司在每个新的临床读者研究中使用新的读者。

审查跟踪的目的包括：（1）确定贵公司恰当定义了培训和测试组中的案例，因而培训和测试组之间不会出现数据泄漏；（2）确保贵公司提前准备好新的CADe算法（即在应用于测试组之前）；和（3）为其他CADe算法或设计的测试提供有关贵公司对相同测试组或亚组使用程度的信息，包括报告给本机构的结果以及非报告结果。我们推荐的控制措施的目的是大幅减小在随后的研究中评估新CADe算法的机率，该随后研究使用的测试数据组就是为之前的CADe算法使用的测试数据组。

如果贵公司重复使用测试数据，除整体性能外，贵公司应该报告相关亚组的测试性能。这些亚组包括：（1） 新CADe算法测试组与之前使用的测试组重叠的部分；和（2） 贵公司之前从未使用过的测试组的部分。由于对于新CADe算法，与整个测试组相比，这些亚组的样本量更小，因此这些亚组的置信区间会更宽。然而，平均性能的趋势会帮助提示贵公司是否把CADe系统调至之前使用过的测试组的部分。

20http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm127069.htm

- 6. 参考标准

在本文件中，患者数据的参考标准（也通常称为“黄金标准”或“基础事实”在影像学内部）表明疾病/状况/异常是否存在且可能包含诸如疾病/状况/异常的程度或位置等的属性。我们把患者参考标准的特性描述（如疾病状态）称为确定事实的过程。

我们建议贵公司提供确定事实过程的基本原理并说明是否基于：

- 来自另一个器械的输出内容；

- 已确立的临床测定（如，活检、 特定的实验室测试）；

- 随访临床影像检查；

- 除影像外的随访医学检查；或

- 评审临床医师（即临床事实确定者）的诠释。

我们也建议贵公司描述做出这个参考标准决定所使用的方法论（如基于病理学或基于护理测定标准）。对于依赖于评审临床医师诠释的事实确定，我们建议贵公司提供：

- 涉及的临床事实确定者的数量；

- 他们的资格；

- 他们的经验和专业水平；

- 在他们参与确定事实过程之前转达给他们的使用说明；

- 识别疾病/状况/异常和标记疾病/状况/异常位置和程度的过程中，临床事实确定者使用的来自患者的所有可获得的临床信息；和

- 任何作为确定事实过程一部分的具体标准。

当涉及多个临床事实确定者时，贵公司应该描述其解释的过程，以便作出整体参考标准确定以及过程如何解释参与确定事实过程的临床医师之间的不一致性（事实变化性）（见小节4.1. 评估范例和研究终点）。注意参与确定事实过程的临床医师不应该与参与CADe器械核心临床性能评估的临床医师相同。

- 7. 报告

FDA指导性文件《有关评估诊断测试的研究的结果报告的统计学指南；给行业和FDA评审员的指南》。21可能给出了性能结果报告的指南。我们建议提交贵公司的研究中任何统计分析中使用的电子版数据，包括以下内容：

- 患者信息，

21http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 71148.htm

- 疾病状态或正常状态，

- 伴发病，

- 病变大小，

- 病变类型，

- 病变位置，

- 疾病阶段，

- 器官特征，

- 成像硬件，

- 成像或扫描技术，

- 影像和数据特征（例如，与使用扫描胶片的CADe的数字化结构差异相关的特征），

- 和统计分析。

有关提交电子版数据的更多信息，见名为《上市前提交资料的临床数据》22的FDA文件。

- 8. PMAs上市后计划

本机构应用“完全产品生命周期（TPLC） ”模式以促进和保护公众健康且PMA批准决议（21 CFR 814.82（a）（2））可能要求贵公司实施批准后研究作为批准条件。FDA会根据具体情况确定是否有必要实施批准后研究。

在确定了CADe PMA提交资料应该实施批准后研究的情况下，PMA申请中应该包含上市后计划，以评估批准的器械按其预期用途使用时的持久安全性、有效性和可靠性。得到批准决定前，FDA想要与贵公司一起工作以最终确定上市后计划和任何批准后研究的方案，以便FDA批准器械后随时开始实施研究。

想要额外的信息，请参考FDA指导性文件《PMA决议强制要求的批准后研究的操作程序》。23

- 9. 附录

- 9.1 回顾性读者研究中可能的偏差来源

22http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/ PremarketSubmissions/ucm136377.htm 23http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 70974.htm

尽管有实用价值，但评估CADe器械的回顾性读者研究产生的CADe性能估计可能受一种或多种可能的统计偏差来源的影响。统计偏差是研究中性能估计的趋势，即偏离预期使用人群真正性能的趋势。很多统计偏差来源通常被最小化或通过良好的临床设计被减轻。读者研究中一些可能的偏差来源包括：

- 选择性偏差：对象（或读者）样本不能代表目标人群。

- 疾病谱偏差：研究的对象（或读者）样本不包含目标人群的完整疾病谱。

- 不完美参考 （黄金） 标准偏差：参考程序不是按照有或无相关状况（例，乳腺癌、结肠息肉）对对象进行100%精确分类的。

- 验证偏差：诊断性能的统计分析仅基于按照参考标准验证过的有或无相关状况的对象。

- 阅读顺序偏差：当比较两或多种测试时，读者的诠释受其对竞争测试结果记忆的影响。

- 语境偏差：当异常状况的样本患病率与目标人群的患病率大大不同时，读者的解读可能受影响，导致诊断准确性估计偏差。

当研究选择的对象（案例）不能代表预期使用人群时，就引入了选择性偏差。回顾性地选择有可用图像的对象会引入选择性偏差。随机或连续的对象取样可能消除或减小选择性偏差。就选择的参加研究的读者而言，也可能出现选择性偏差。读者应该反映将会使用器械的读者人群。少数拥有相似培训或临床经验的读者（如来自同一诊所的所有读者）可能不能代表预期使用CADe器械的整个读者群。

疾病谱偏差是一种特殊形式的选择性偏差，其中研究对象不能代表预期使用人群对象的完整特点（即研究缺少重要的亚组）。

用难以诊断的对象改进一个CADe研究（即压力测试）会使CADe效果出现偏差。例如，如果CADe对这些困难案例最有帮助，那么用与预期使用人群相关的压力测试可以加强CADe的效果。尽管如此，压力测试需要鼓励，因为它为重要亚组的CADe评估提供价值，且当恰当应用时，可使研究设计的样本量更小。

用有异常状况的对象改进CADe研究会产生CADe阳性和阴性预测值的估计偏差，因为这些值取决于异常状况的患病率。“纠正的”预测值估计将不得不依赖于研究外的患病率估计。加强的患病率也可能间接导致在Se和Sp区域的ROC曲线下面积（AUC） 的估计偏差，如果在研究中有人把加强的患病率“泄密”给读者并改变他们的阅读行为，这样就造成了语境偏差。

回顾性阅读图像组也可能把偏差引进CADe性能。基本的担忧是在实际的临床实践中读者的阅读行为可能改变，因为现在读者知道他们正参与一项研究，且患者管理不受他们诊断阅读的影响。

有或无相关状况的基础事实的确定可能受几个偏差来源的影响。基础事实确定时使用了一个参考标准。《不完美参考标准偏差》指的是参考标准误把一些对象归为有或没有该状况。例如，如果初步评估时诊断为异常状况阴性的对象没有进行后续检查确认他们确实没有该状况，那么基础事实的确定不完整。

验证偏差指的是某些对象缺少基础事实。如果统计分析中只包含了确立了基础事实的对象，那么CADe的性能估计会有偏差。

回顾性读者研究的研究设计可能会产生统计偏差来源。例如，在一个顺序阅读设计中，读者被指示首先在无CADe辅助的情况下按顺序阅读，然在有CADe辅助的情况下作为第二个读者进行阅读。把无辅助阅读和无辅助阅读与CADe辅助阅读的结合作了比较 。顺序阅读设计有吸引力因为两种形态下阅读的接近度使读者内变化性降至最低。然而，如果器械适应症（IFU）中的阅读条件与读者研究中的不同，可能有一个担忧就是CADe对读者诊断表现的影响可能与阅读每个案例时多给患者的额外时间的影响混杂在一起。另一个担忧是读者在相对于有CADe辅助阅读的无辅助阅读中判断错误，这样会造成CADe效果加强。如果这个担忧是真实的，减轻的方法是随机抽出一小部分案例仅完成初始的无辅助阅读。在完成初始无辅助阅读后再随机化。每个读者的案例随机化应该分开进行，要确保每个案例都有一些读者给出的CADe辅助的阅读结果。

顺序阅读的一种替代方法是交叉设计。案例在无辅助和有CADe输出内容辅助两种情况下被阅读，分两个独立阅读段，中间留有一个清除期，抹除读者对图像对记忆。一半的案例随机分配给A组，另一半给B组。在会话对照1部分，对A组案例进行无辅助阅读，B组案例进行CADe辅助阅读。在会话对照2部分，案例被“交叉”至另一种模式（即A组有辅助阅读，B组无辅助阅读）。特定阅读段对阅读的任何影响在两种模式的比较中相互抵消。然而，相对于序列阅读设计，两个阅读段又为CADe效果估计增加了额外的变化性。交叉设计可能特别适合同时阅读。它也可以推广使用，用于评估多于两种模式的阅读（例如，如果除无辅助阅读外，CADe本身有两种或多种模式）。

- 参考文件

- Pepe，2003，Statistical evaluation of medical tests for classification and prediction，Oxford Press.

- Zhou，Obuchowski，McClish，2002，Statistical Methods in Diagnostic Medicine，Wiley: New York.