欧洲委员会

企业和行业理事会 - 总则

消费品

化妆品和医疗器械

MEDDEV 2.7.2

2008年12月

医疗器械指南

临床研究告知申请评价 - 对主管机构的指南

注

本指南是医疗器械EC指令实施问题相关指南集的一部分，其在法律上并不具约束性。该指南由多个利益相关方（主管机构、委员会服务机构、各行业以及其他利益相关方）通过深入积极地协商慎重拟就，在此期间，各方对拟就的中间草案进行了传阅，并在文件中提出了相关的评论意见。因此，本文件反映出了医疗器械行业内各利益相关方代表的态度立场。

## 医疗器械指令-临床研究—

临床研究告知申请评价 - 对监管机构的指南

### 前言

各成员国监管机构在依照欧盟委员会指令90/385/EEC1 第10条，以及指令93/42/EEC2（含修订）第15条进行临床试验告知申请评价过程中的作用不同。

但重要的是，所有负责临床研究“无异议”的机构，应确保依照指令90/385/EEC附录6或指令93/42/EEC附录VII提交的告知申请中的信息包含以下项目（适当时），而且做到足够详尽。而且同样重要的是，必须及时地将临床试验计划变更，或对原始文件进行的任何修订和更新提交给相关监管机构。

以下所要求的信息符合协调标准EN ISO 14155的要求。

### 清单

注：以下列出必须包含的项目，尽管这些内容可以通过不同文件，或者按照各监管机构要求的不同形式提供。监管机构也可以根据评估的需要另行要求额外的文件。

### 一般信息

  - 申办方和/或制造商的名称和联络点（与欧盟授权代表类似）。

  - 无论是第一次提交或重新提交。

  - 如果是同一种器械重新提交，提供以前提交资料的日期、参考编号。

  - 在立案时参与多中心/多国临床试验的其他成员国和非欧洲国家。

  - （由总经理或经理或负责基本要求符合性的经理）签署的声明，证明受检器械除了需要检测的方面之外，符合核心要求；在这些方面，采取相应的防范措施为了保护健康和安全的问题。

  - 根据国家要求尽快提供伦理委员会的意见。

1欧盟委员会指令90/385/EEC统一各成员国有关有源可植入医疗器械法律，最新修订为欧洲议会和欧盟理事会指令2007/47/EC。

2欧盟委员会医疗器械指令，最新修订为欧洲议会和欧盟理事会指令2007/47/EC。

- 研究者手册：器械识别

  - 允许器械识别的详细信息

  - 器械的商业名称。

  - 器械的通用名称。

  - 器械型号名称。

  - 型号，适当时包括版本号（或者适当时包括参照编号）

- 研究者手册：其他器械细节

  - 类别

  - 预期临床性能的描述 (ISO 14 155)。

  - 器械的描述包括附件列表、操作原理和主要部件的块或流程图、适当时还包括研究时联合使用的其他器械的简介。

  - 与以前上市销售产品不同的设计特性的识别（如有关）。

  - 新开发或以前未检测的特性细节，（适当时）包括功能和操作远离。

  - 同一厂家生产的类似器械的使用经验总结，包括上市销售时间，与性能有关问题的回顾、投诉和采取的解决行动。如果可用，受检和类似器械的临床数据。在适当时，应该提供以前器械的使用经验如何影响目前产品设计的参考资料。

  - 利益/风险分析中包括与器械生产和使用相关的风险识别和估计风险（包括与器械选择、材料选择和软件有关的因素），以及描述为了最小化或消除识别风险采取的措施。（注：也可以包括在临床试验计划中）。

  - 临床前试验和研究数据的概要包括设计计算，机械试验，电气试验，验证软件测试，可靠性检测，性能和安全性动物试验的结果。

  - 与身体接触材料的描述，选择该材料的合理性，以及使用的标准（如相关）。

  - 如何解决生物相容性和生物安全的描述，包括与器械使用相关的风险和危害的识别，以及如何解决。

  - 器械中药物成分的鉴定，以及预期用途和以前此类物质使用经验的描述（见附件）。

  - 如果需要设计图纸了解器械功能，应该提供。

  - 软件，逻辑和约束的描述（如果相关）。

  - 灭菌方法和验证（方法、理由、如果环氧乙烷残留）（适当时），以及可复用器械的清洁、消毒灭菌方法。

  - 器械中含有的动物组织的识别，包括生产操作之前动物组织来源和采集的识别；减少或非常规物质灭活生产工艺的验证。这也适用于遗传物质的情况。

  - 特殊制造条件的识别，以及如何满足还要求。

  - 部分或完全适用的相关标准列表，或者在相关标准不完全适用的情况下，为符合指令核心要求采取的解决方案。

  - 使用说明/标签，包括风险、禁忌症和警告（如适用）。

  - 如果制造商制定了回收器械，以及防止未经授权适用的规定，应该提供（适当时，即可植入器械、多用途器械）。

- 临床研究计划（CIP）：一般信息

  - 立案时多中心临床试验主要临床研究者和协调研究者（如有关）的姓名、资格、专业职位、联系地址等。注：可以分别从CIP提供。

  - 进行临床研究的机构名称；申办方和在试验中起关键作用的申办方和其他机构的识别。注：可以分别从CIP提供。

  - 申办方和制造商的名称与地址。

  - 临床试验计划概要；参照以下CGP，即赫尔辛基宣言和ISO 14155。

  - 如有必要，总结必要的设备使用培训经验。

  - 与伦理委员会的同时，提交知情同意书或其草稿的副本。注：可以是单独的文件。

  - 如果需要，提供临床研究表格（CRF）的副本。注：可以是单独的文件。

  - 临床试验的理论基础和理由；研究参照重要的相关科学文献（如有）和分析与参考书目的背景总结；支持开展临床试验理由的临床前试验和以前的临床经验概述；器械与试验风险分析和风险评估。

- 临床试验计划：试验参数和设计

  - 临床试验目的

  - 试验设计，如随机、对照试验，包括明确指出与临床试验目的相关的研究终点，使用的各种变量，方法和评估的时机。

  - 受试者例数（说明理由）。

  - 研究预计的持续时间，预计的开始和结束如期，建议的随访期（说明理由）。

  - 受试者选择标准

  - 退出研究的标准

  - 无医学必要的创伤操作导致危害的描述和理由（如适用）。

  - 对正在进行研究试验的医疗条件的诊断或治疗的一般方法描述。

  - 试验期间的监控安排，包括直接访问源文件的请求，包括源数据验证的范围。

- 临床试验计划：数据收集/分析/统计

  - 用来证明安全性和性能的终点、达到终点记录的数据、受试者随访方法、评估和监控安排的描述。

  - 统计设计、方法和分析过程的描述与理由。

统计考虑，包括描述如何能证明达到安全和性能的终点的统计设计和方法。水平的意义和临床研究的权力，对临床研究终止任何标准（如适用）统计的理由。

  - 适当时，数据收集，审查，精选，发布和解析的过程。

  - 适当时，临床试验计划偏差的记录和报告过程。

- 临床研究计划：安全性报告

  - 不良事件和不良事件影响的定义。

  - 严重不良事件和严重不良事件影响的定义。

  - 将这些事件报告给相关伦理委员会和监管机构的详细过程，包括时间表。

  - 可预见的不良事件及其影响的列表，例如发生率、缓解和/或治疗。

  - 申办方接受严重不良事件及其影响报告的紧急联系人详情。

- 临床研究计划：其他

  - 在受伤情况下的保险范围

  - 器械的责任程序。

  - 伦理与知情同意程序

  - 提前终止或中止临床研究的标准和风险分析的程序。

  - 临床试验计划修订程序

  - 最终报告出版政策。

### 附录

含辅助作用药物的医疗器械的指导说明

关于药用物质所需的附加信息。

- 器械范围内的预期用途和风险分析。

- 药物成分的来源、产品许可证（如适用）、数量/剂量以及与器械结合的方法。

- 制造方法（工艺中使用的溶剂/试剂，残留量）。

- 起始材料的控制

  - （药物质量规范，如欧盟药品主文件概要，参照欧洲药典或欧盟成员国的专著）。

  - 制造商可以参照授予的临床试验免责（CTE）。

  - 参见“欧共体药品管理规则”第III卷的附录III。

- 对药物进行定性和定量试验。

- 与器械保质期和寿命有关的稳定性数据。

- 毒理学特性（毒理学试验/生物相容性试验结果总结）。

  - 其中应该包括对生殖力的影响，胚胎/胎儿毒性和药用物质的诱变/致癌潜力。

- 与器械有关药物的药效学。

- 药物动力学特征（局部/全身暴露模式，最大暴露和最大血药浓度的持续时间，考虑到个体差异）。

  - 新活性物质应该解决器械中药物的释放，以及它的分布和清除。

- 局部耐受性（特别是给药途径与传统应用不同时），如EN / ISO 10993测试的结果，或科学文献的回顾。

注：参照MEDDEV 2.1.3第B3节，它描述了为了帮助咨询过程，认证机构需要向药品监管机构提供的文件。