参考Ares（2015）2067487 – 2015年5月18日

欧洲欧盟委员会

健康和消费者总司

消费者事务

化妆品和医疗器械

MEDDEV 2.7/4

2010年12月

医疗器械指南

临床研究指南：

给制造商和公告机构的指导

注释

本指南属于医疗器械EC指令应用问题的一系列指南的一部分。不具法律约束力。该指南在经过与各个利益方（主管部门、服务委员会、实业公司、其他利益相关团体）进行深入协商之后谨慎拟定而成，期间对中期草案进行了传阅，而且部分意见还被收录在本文件中。因此，本文件反映了医疗器械行业的利益团体代表所持的立场。

目录

1	引言	3

2	范围	3

3	参考文件	4

4	定义	5

5.	考虑临床研究必要性的一般原则	6

6.	临床研究设计的一般原则	7

7.	临床研究的伦理考虑	10

- 1	引言

这些指南是以全球协调工作组（GHTF）的指导性文件SG5/N3：2010为基础的。文件适合于根据指令2007/47/EC修订的指令90/385/EEC附录7和指令93/42/EEC附录X中的临床研究要求。临床研究必须按照这些附录中描述的要求进行。

文件反映了各利益相关团体对以上提到医疗器械指令下临床研究的一致观点。

什么是临床研究?

临床研究的定义是“对一个或多个受试人进行的任何系统性调查或研究，实施临床研究旨在评估某种医疗器械的安全性和/或性能。”（SG5/N1：2007）

临床研究的实施是一个科学过程，其代表产生临床数据的一种方法。

什么是临床研究的目的?

临床研究旨在评估所涉及器械的安全和临床性能并评估器械是否适合于其预期目的和目标人群（EN ISO 14155-1：2009）。

如何实施临床研究?

EN ISO 14155-1：2009《人体医疗器械临床研究 -一般要求》详述了实施临床研究的一般要求且EN ISO 14155-2：2009《人体医疗器械临床研究-临床研究计划》包含了有关临床研究计划的步骤和内容的详细信息。临床研究必须考虑临床数据收集的科学原则及有关人体研究的公认的伦理标准。临床研究计划中应该记录临床研究的目的和设计。

- 2	范围

本文件主要旨在提供有关以下方面的指导：

- 应该对医疗器械实施临床研究的时间，以证明其符合相关基本要求；以及

- 医疗器械类临床研究的一般原则。

鉴于医疗器械的广泛多样性及其相关的风险，本文件不会提供特定医疗器械临床研究的全面指导。

本文件包含的指导一般适用于医疗器械和以医疗器械监管的组合产品。本指导不用于体外诊断医疗器械。此外，本文件的起草主要旨在处理使用临床研究以支持临床评估和符合性评定程序。本文件的某些方面可能适用于按照器械商业发布实施的研究。特定处理上市后临床随访的独立指导性文件 （MEDDEV 2.12/2：临床评估 – 上市后临床随访）。

- 3	参考文件

指令 90/385/EEC，根据指令2007/47/EC修订

指令 93/42/EEC，根据指令2007/47/EC修订

解释性 文件

MEDDEV 2.7.1 修订版 3；2009年12月

临床评估：给制造商和公告机构的指导

MEDDEV 2.7.1，附录 1；2008年12月

临床数据评估 – 给制造商和公告机构的指导 – 附录 1：冠脉支架的临床评估

MEDDEV 2.7.2；2008年12月

给主管部门进行临床研究评估通告的指导

MEDDEV 2.12/2；2004年5月

临床评估 –上市后临床随访

GHTF 最终文件

SG5/N1：2007	临床证据 – 关键定义和概念

SG5/N2：2007	临床评估

协调/国际标准

EN ISO 14155-1：2009

人体医疗器械临床研究 – 第1部分 一般要求

EN ISO 14155-2：2009

人体医疗器械临床研究 – 第2部分 临床研究计划

EN ISO 14971：2009

医疗器械的风险管理应用

其他参考文件

世界医学学会 – 赫尔辛基宣言 – 人体医学研究伦理原则

- 4	定义

临床数据：

因使用器械而产生的安全性和/或性能信息。临床数据来源于：

— 相关器械的临床研究；或

— 科学文献中报告的类似器械的临床研究或其它研究，且能证明其与考虑中器械的等同性；或

—考虑中器械或类似器械的已发表的和/或未发表的其它临床经验报告，且能证明类似器械与考虑中器械的等同性。

临床评估：

有关医疗器械临床数据的评估和分析，以验证按照制造商提供的预期用途使用时，器械的临床安全性和性能。

临床证据：

有关医疗器械的临床数据和临床评估报告。

临床研究：

对一个或多个受试人进行的任何系统性调查或研究，实施临床研究旨在评估医疗器械的安全性和/或性能。

临床研究计划：

说明临床研究基本原理，目标，设计和建议的分析，方法论，监测，实施和记录的文件。

临床性能：

医疗器械达到制造商声称的预期用途的能力。

临床安全：

当按照制造商的使用说明书使用器械时，不存在不能接受的临床风险。

符合性评估：

依据指令90/385/EEC条款9和指令93/42/EEC条款11，对产生的证据和制造商采取的步骤进行的系统性检查，旨在确定医疗器械具有安全性且按照制造商的预期运行，因而符合指令90/385/EEC附录1和指令93/42/EEC附录I的基本要求。

临床研究用器械：

当实施指令90/385/EEC附录7，第2.1节和指令93/42/EEC附录X ，第2.1 节中提到的研究时，任何预期由正式合格的医师使用的器械。

终点：	测量的或确定的指标，以评估临床研究计划中详细说明的临床研究目标 （EN ISO 14155_2：2009，修改版）

剩余风险：

采取风险控制措施后剩余的风险（EN ISO 14971：2009）。

风险管理：

管理政策，步骤和惯例在分析，评估，控制和检测风险任务中的系统性应用（EN ISO 14971：2009）。

- 考虑临床研究必要性的一般原则

临床评估

依据指令90/385/EEC附录1.I.5a和指令93/42/EEC附录I.I.6a，符合基本要求的证明必须包含依照两个指令各自的附录7/附录X进行的临床评估。

作为一般原则，指令90/385/EEC附录I的 I.1 和 I.3节和指令93/42/EEC附录I的I.1 和 I.2节中提到的，器械正常使用条件下的特点和性能要求的符合性证明，和指令90/385/EEC和指令93/42/EEC两者附录I中I.5/I.6节提到的不良反应和收益/风险比率可接受性的评估必须基于临床数据。

所需的临床数据的种类和数量将主要取决于临床声称的细节，即有关临床性能，临床安全性考虑，包括不良的不良反应和风险管理输出的确定，即剩余风险和有利的收益/风险比率的确定的细节。本指南第6节列出了一些典型的可能影响临床数据要求专属性/范围的因素。器械的不同临床声称/预期用途通常可能会产生不同的临床数据。例如，心脏缺陷卵圆孔未闭的闭合手术中，不同的预期用途，如中风预防或偏头痛危机预防，可能导致临床性能/安全性数据和收益/风险考虑不同。

适当的临床评估实施将证明哪些临床数据是必要的，哪些临床数据能用其他方法，例如文献检索，先前的临床研究，临床经验或用来自对等1器械的合适的临床数据充分地补充，以及哪些临床数据应由临床研究提供（参见MEDDEV 2.7.1 修订版3：“临床评估：给制造商和公告机构的指导”）。

获得上市后监督的数据后，必须积极更新临床评估和其文件。新的此类数据以及新的或更改预期用途的考虑，都需要更新至临床评估，且可能预示进行额外临床研究的必要性。

什么时候必须/应该实施临床研究？

有源植入性医疗器械以及III级植入性医疗器械的符合性评估过程要求实施临床研究，除非有充分理由说明其可以使用现有数据（指令 90/385/EEC附录7的第1.2节和指令93/42/EEC附录X ，第 I.1a节）。任何此类理由必须基于适当的临床评估。

对于I，IIa 和 IIb级的非植入性医疗器械，根据临床声称，风险管理结果和临床评估结果，也可能必须进行临床研究。

为证实现有的有关临床性能、安全性、收益/风险比率方面的临床证据，或为确定相对于合适对比器械的有效性和安全性，可以实行额外的临床研究。

- 临床研究设计的一般原则

任何临床研究必须：

•	是临床评估过程的一部分；

•	遵循适当的风险管理步骤以避免不应有的风险；

•	符合所有相关法律与规章要求；

•	恰当设计 （参见下文）；

•	遵守适当的伦理原则 （参见7节）。

1 对等的概念包含技术，生物和临床的对等。

指令90/385/EEC和 93/42/EEC给出的基本法律规定和行政规定

两个指令的条款4要求，如果给医师或授权人的临床研究用器械满足两个指令各自的附录6/VIII和条款10/15制定的条件，那么成员国不应制造任何阻碍。这些器械不得带有CE标志。

两个指令各自的条款10/15包含对于临床研究的行政规定，各自的附录6/VIII提供了要求的声明和文件的内容和规定。

附录7/X，第2.2节与伦理规定有关，第2.3节说明了临床研究的基本方法论方面的内容。

进一步的法律和监管/行政要求可能在国家/区域范围内有效。

影响临床数据要求的因素

临床研究的设计，包括研究目标和统计考虑，应该提供必要的临床数据说明有关临床性能，安全性，包括不良的不良反应以及风险管理过程中确定的剩余风险的内容。一些可能影响临床数据要求范围的因素包括，但不限于以下方面：

- 器械类型和/或法规分类；

- 新技术/相关的以往经验；

- 临床应用/适应症；

- 暴露于产品的性质，例如表面接触，植入，摄食；

- 产品使用内在的风险，例如与步骤相关的风险；

- 启动标签上的性能声称（包括使用说明书）；

- 组成材料和物质；

- 疾病过程 （包括严重性） 和治疗的患者人群；

- 人口统计，地理学 和 文化考虑 （例如：年龄，种族，性别，等。）；

- 器械故障的可能影响；

- 暴露于器械的时间；

- 器械的预期使用寿命；

- 替代疗法的可用性和当前的护理标准；以及

- 伦理考虑。

器械研究设计考虑

研究设计中需要考虑的一些因素包括，例如：

- 目标的清晰陈述

- 合适的对象人群

- 偏差最小化 （例如随机化，设盲）

- 混杂因素的鉴定 （例如 合并用药， 副发病变）

- 选择适当的对照组（例如 队列，假手术，历史），如有必要

- 设计结构 （例如 平行，交叉，阶乘）

- 对比类型 （例如 优效性，非劣效性，等同性）

研究的计划应该使数据的临床相关性达到最大，同时使混杂因素降至最小。可能的研究设计包括：

- 随机对照试验

- 队列研究

- 病例对照研究

- 病例系列研究

有关临床评估的文件MEDDEV 2.7.1 修订版 3的附录C中进一步解释了这些概念。

在设计研究时，应该前瞻性地说明统计学考虑且应该基于合理的科学原则和方法论。设定包含以下考虑的统计学计划时必须特别注意，例如：

- 在特定的时间点2 清楚地定义和评估与临床相关的终点

- 可检验的假设

- 统计显著性水平，检验效能

- 样本量理由

2参见如监管试验终点定义的临床方面内容[D.B. Kramer et al， American Journal of Therapeutics 17，2-7 （2010）]

- 分析方法 （包括敏感性和混合性分析）

设计应确保研究的统计学评估反映一个有意义的显著的临床结果。

当不确定提议的临床研究计划是否充分时，应适当与主管部门或公告机构讨论。

临床研究实施

恰当实施的临床研究，包括符合临床研究计划和当地的法律和法规，确保对研究对象的保护，数据完整性和为证明符合基本要求获得的数据可接受。EN ISO 14155概述了医疗器械临床研究的良好临床规范。

研究总结报告

临床研究的结果必须记录在研究总结报告中（指令90/385/EEC和 93/42/EEC各自的附录 7/X，第2.3.7 节）。总结报告从而成为包含在临床评估过程中的临床数据的一部分，并最终融入符合性评定所需的临床评估报告中（参见 MEDDEV 2.7.1 修订版 3）。EN ISO 14155-1：2009提议了研究总结报告的结构。

- 临床研究的伦理考虑

在指令90/385/EEC 和 93/42/EEC的附录7/附录X，第2.2节中要求：“临床研究执行时必须依据1964年在芬兰赫尔辛基由第18届世界医学大会采纳的赫尔辛基宣言，由世界医学大会对其进行了最后修订。强制性要求所有有关保护受试人的措施实施时都要本着赫尔辛基宣言的精神。这包括从开始考虑研究是否必要至其结果发表的临床研究的每一步。”

作为一般原则，“必须按照赫尔辛基宣言制定的伦理原则保护临床研究对象的权利，安全和福利” （EN ISO 14155-1：2009）。

当决定实施临床研究时，产生新数据和回答具体的安全和/或性能问题（即当前的知识体系仍未回答的问题）在伦理上具有重要性。保护受试人不受不必要的或不适当的实验的需求必须与有必要使用临床研究保护公共卫生的需求保持平衡。然而，在所有情况下，必须注意确保通过一种科学的和符合伦理的调查过程获得必要的数据，其不将受试人暴露于过度的风险或不适。受试人的权利、安全和福利至关重要，恰当的临床试验设计和实施对产生有意义的数据必不可少。