Ref. Ares（2016）1982736 - 2016年4月26日

欧洲委员会

DG 国内市场，行业，企业精神 和中小型企业

消费者，环境和卫生技术

卫生技术和化妆品

MEDDEV 2.7/3 修订版3

2015年5月

医疗器械指南

临床研究:

依据指令 90/385/EEC 和 93/42/EEC划分的严重不良事件报告。

注释

当前指南是有关EC医疗器械指令应用问题整套指南的一部分。其不具有法律约束力。在深入咨询各利益相关团体（主管当局，委员会服务机构，行业，其它利益相关团体）后，我们认真起草了这些指南，咨询期间，各方轮流查看了中期草案且所有评论都记录在本文件中。因此，本文件反映了医疗器械行业利益相关团体代表们的立场。这些指南收录了指令2007/47/EC对欧盟委员会指令90/385/EEC 和委员会指令 93/42/EEC所做的修订中介绍的变化。

医疗器械指令

临床研究

依据指令 90/385/EEC 和 93/42/EEC划分的

不良事件报告指南

索引

- 引言

- 范围

- 定义

- 可报告事件

- 报告人

- 报告对象

- 报告时限

- 因果关系评估

- 报告表

附录 – 总结报告表

1. 引言

本指南规定了严重不良事件（SAE）的报告形式，并包含了一个总结性表格报告格式。个人报告流程应与国家要求一致。本指南旨在帮助将临床研究的背景下的SAE通告传达给所有相关的国家主管当局（NCA）1，其遵循指令90/385/EEC的附录7和指令93/42/EEC的附录X的要求，即经指令2007/47/EC修订的要求。依据指令90/385/EEC的附录7和指令93/42/EEC的附录X：“所有严重不良事件必须完整记录并立即通告正在进行该临床研究的成员国的所有主管当局。”

2. 范围

本指南提出的报告形式和格式适用于使用以下器械进行的上市前2临床研究3-4：

- 无CE标记的器械，

- CE标记涵盖预期用途外使用的CE标记器械。

每起可报告事件或已报告事件的新发现/更新都要使用附录中更新的表格格式。将该表传达给所有正在进行临床研究的NCA。

1"本指南中，" NCA"包含欧盟，欧洲经济区，瑞士和土耳其的国家主管当局。

2有关上市后临床后续研究的具体指南参见MEDDEV 2.12/2 版本 2：

http：//ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_12_2_ol_en.pdf .

3这包括以下的上市前临床研究：

  - 在2010年3月21日之前开始且在之后仍继续的临床研究。[注意：本指南中提到的SAE报告仅从2010年3月21日开始执行，同时实施指令2007/47/EC，且无需于2010年3月21日之前发生的SAE]。

  - 依据这些指南，对于涉及有CE标记的对比器械的上市前临床研究，发生在对照组研究对象上的SAE也必须要报告。

4对于在临床研究结束前即获得带有CE标记权利的情况，按照临床研究计划，继续进行SAE报告，直到研究完成。

3. 定义（符合EN ISO 14155）

临床试验用医疗器械

是指在临床研究中评估其安全性和性能的医疗器械

注意：包括在新的预期用途、新人群、新材料或设计变更方面正在评估的已上市器械。

不良事件（AE）

发生在研究对象，用户或与临床研究器械有关或无关的其他人身上的任何不幸的医疗事件，非预期疾病或伤害或任何不幸的临床体征（包括异常的实验室结果）。

注释1：该定义包括有关临床研究器械或对照器械的事件。

注释2：该定义包括有关所涉及手术的事件。

注释3：对于用户或其他人，该定义仅限于有关临床研究医疗器械的事件。

严重不良事件（SAE）

符合以下情况的不良事件：

- 造成某个身体结构或某个身体功能死亡，伤害或永久性损伤。

- 造成研究对象健康状况严重下滑，导致以下结果之一：

- 危及生命的疾病或伤害，或

- 某个身体结构或某个身体功能的永久性损伤，或

- 患者住院治疗或现有住院治疗时间延长，或

- 为防止危及生命疾病采取医疗或手术干预

- 导致胎儿窘迫，胎儿死亡或某种先天性畸形或出生缺陷。

注释1： 已存在医疗状况的计划性住院，或没有导致健康状况严重下滑的临床研究计划所需的手术，不视为严重不良事件。

器械缺陷

指有关临床研究医疗器械特性、质量、耐用性、可靠性、安全性或性能的缺陷。这可能包括故障、使用错误或制造商提供的信息不全。

不良器械影响 （ADE）

是指与临床研究医疗器械使用相关的不良事件。

注释1- 这包括任何因使用说明书不充分或不足，临床研究医疗器械的展开，植入，安装，操作或任何故障导致的不良事件。

注释2- 这包括任何由临床研究医疗器械使用错误或故意不正常使用导致的事件。

严重不良器械影响 （SADE）

是指导致任何有严重不良事件特征结果的不良器械影响。

意料之外的严重不良器械影响 （USADE）

是指其性质，发生率，严重性或后果在现行版本的风险分析报告中未鉴定的严重不良器械影响。

注释： 意料之中的SADE（ASADE）：是指之前在风险报告中已鉴定其性质，发生率，严重性或后果的影响。

4.在指令90/385/EEC附录7和指令93/42/EEC附录X下的可报告事件

出于本指南的目的和基于以上定义，依据以上提到指令5的附录7，第2.3.5节和附录X，第 2.3.5节，认为以下事件为可报告事件：

- 任何 SAE，

- 任何可能导致SAE的器械缺陷，如果：

  - 未采取恰当措施或

5术语SAE的定义在随时间而变化。2011年开始采用ISO14155标准后，就对SAE和器械缺陷进行了区分。尽管该MEDDEV文件使用的术语是按照国际标准，但请注意欧洲医疗器械指令要早于该术语区分。为满足欧洲医疗器械指令的报告要求，在临床研究期间，器械缺陷和SAE都需要记录并报告给本章描述的主管当局。

  - 未进行干预或

  - 如果情况不太幸运

- 有关已报告事件的新发现/更新

依据本指南，同一临床研究计划下在第3个国家6进行的临床研究发生可报告事件时，必须报告给NCA。这包括欧洲研究中心结束后发生在第3个国家的事件。

5. 报告人.

可报告事件必须由临床研究的申办方进行报告，其可能是制造商，授权代表或其他人或单位7-8。

6. 报告对象.

可报告事件必须同时报告给临床研究开始进行9-10的所有NCA，使用附录中的总结表。

委员会主页发表了NCA内临床研究联系点清单。

7. 报告时限

7.1 申办方给 NCA的报告.

- 除瑞士，土耳其，欧盟和欧洲经济区国家之外的国家。

- 注释： 成员国也可能需要临床研究者/医学专业人士的单独报告。

- 注释：满足警戒报告标准的有关带有CE标记器械（如比较器械）的SAE也可能需要按照后市场监督/警戒系统进行处理。

- 出于本指南的目的，当申办方依照该成员国申报流程得到授权开始进行研究时就意味着研究已经在各成员国开始。

10 注释：成员国也可能要求给临床研究涉及到的伦理委员会和/或其它临床研究者/研究中心提供单独报告。

申办方必须给临床研究开始的NCA提供报告：

- 对第4节中描述的预示着迫近的死亡风险，严重伤害，或重大疾病的所有可报告事件和需要对其它患者/对象，用户或其他人11采取及时补救措施的可报告事件或临床研究的新发现：申办方发现新的可报告事件或发现有关已报告事件的新信息以后，应立即但在不晚于2个自然日内提交报告。

- 第4节中描述的任何其他可报告事件或临床研究的新发现/更新：申办方发现新的可报告事件或发现有关已报告事件的新信息以后，应立即但在不晚于7个自然日内提交报告。

- 研究者给申办方的报告

对于4章定义的可报告事件，申办方必须实行且维持一个系统，以确保临床研究中心的研究人员发现该类事件后，立即但在不晚于3个自然日内报告给申办方。

在某些情况下，参与的NCA可能同意不同的报告频率或不同报告形式12，依据临床研究设计和临床研究病理。这会给因为疾病发展导致SAE频率预计很高的临床研究提供充足条件（如姑息性肿瘤学），但需要申办方和相关的NCA达成一致。

8. 因果关系评估

将会对医疗器械13（包括医疗外科手术）使用和每个不良事件的发生之间的关系进行

11 这包括：

- 具有重大和意外性质的事件，导致它们作为一个潜在的公共卫生危害变得令人惊恐，如人体免疫缺陷病毒（HIV）或雅氏病（CJD）。这些担忧可由NCA或制造商确定。

- 短时间间隔内发生大量死亡案例的可能性。

- 与指令 90/385/EEC 的附录 7.2.3.5 和指令 93/42/EEC 的附录 X.2.3.5 一致。

13作为研究组和对照组两组中研究的医疗器械。

评估并分类14。在因果关系评估行动中，将使用临床判断且查阅相关的文件，如研究者手册，临床协议或风险分析报告，因为这些文件列举且评估了所有可预见的严重不良事件和潜在风险。也会考虑混杂因素的存在，如合并用药/治疗，基础疾病的自然病史，其它并发疾病或风险因素。

以上考虑也适用于对照组发生的严重不良事件。

为使报告一致，将依据因果关系的五个不同等级对每个SAE进行分类。申办方和研究者将使用以下定义来评估严重不良事件和临床研究15医疗器械或手术的关系。

- 不相关： 以下情况可以排除SAE与器械或手术有关：

- 事件不是器械所属产品类别或相似器械和手术已知16副作用的一种；

- 事件与临床研究器械的使用或手术没有时间关系；

- 严重事件与医疗器械已知的响应模式不符（如果先前已知该响应模式）且在生物学上难以相信；

- 医疗器械应用的中止或激活/暴露水平降低—在临床上可行时—和医疗器械的重新使用（或激活/暴露水平提高），对严重事件没有影响；

- 预料中器械或手术不会影响到事件涉及到的身体部位或器官；

14与手术相关的事件仅指与临床研究医疗器械初次应用相关的手术，因此不与临床研究过程中后来应用的其它手术或治疗相关，如治疗（严重）不良事件。

15临床研究器械：临床研究的任何目标器械，包括对照组的器械。

16当事件不是器械所属产品类别或相似器械和手术已知副作用的一种时，通常认为“不相关”。然而，评估和报告时不能排除未预料到的影响。

- 严重事件可归因于另一个原因（如基础或并发疾病/临床状况），另一器械，药物，治疗或其它风险因素的影响）；

- 事件不依赖用于诊断的临床研究器械给出的错误结果17，当适用时；

- 由于使用错误而导致研究对象所受的伤害并不明显；

- 为建立不相关性，不是以上所列所有标准都能同时满足，这取决于器械/手术和严重事件类型。

- 不太可能：事件和器械使用的关系似乎不相关和/或事件能合理地用另一个原因解释，但可能获得了额外信息。

- 可能：事件和临床研究器械使用的关系很弱但不能完全排除。也可能是其它原因（如基础或并发疾病/临床状况或/和另一器械，药物或治疗的影响）。不能评估相关性的或未获得信息的案例也应该归为可能。

- 很可能：事件和临床研究器械使用的关系似乎相关和/或事件不能用另一个原因合理解释，但可能获得了额外信息。

- 因果关系：出现以下情况，严重事件毫无疑义地与临床研究器械或手术相关：

- 事件是器械所属产品类别或相似器械和手术已知副作用的一种；

- 事件和临床研究器械使用/应用或手术有时间关系；

- 事件涉及到的身体部位或器官

- 是临床研究器械或手术应用的部位；

17 如果临床研究器械给出错误诊断，患者可能会，比如，接受不必要的治疗并招致伴随该治疗的所有风险，或被误诊为有某种严重疾病。在其他情况下，患者可能不会受到有效治疗（从而错过治疗会带来的益处），或没有被诊断出正确的疾病或状况。

- 受临床研究器械或手术的影响；

- 严重事件符合医疗器械的某个已知响应模式（如果先前已知该响应模式）；

- 医疗器械应用的中止或激活/暴露水平降低—在临床上可行时—和医疗器械的重新使用（或激活/暴露水平提高），对严重事件有影响（当临床上可行时）；

- 充分排除其它可能原因（如基础或并发疾病/临床状况或/和另一器械，药物或治疗的影响）；

- 研究对象所受伤害是由使用错误导致；

- 事件依赖用于诊断的临床研究器械给出的错误结果17，当适用时；

- 为建立相关性，不是以上所列所有标准都能同时满足，这取决于器械/手术和严重事件类型。

申办方和研究者应区分与临床研究器械相关的严重不良事件和与手术（任何特定于该临床研究的手术）相关的严重不良事件。不良事件可能与手术和临床研究器械两者都相关。如果接受了上述手术的患者未使用/应用临床研究器械时，则手术并发症视为不相关。

在某些特殊案例中，可能不能对事件进行充分评估，因为信息不足或矛盾和/或不能证实或补充数据。这种情况下申办方和研究者要尽最大努力对事件进行定义和分类并避免这些状况。申办方不确定严重事件应该归到哪一类时，不应该排除相关性并应把事件归为“可能”。

要特别注意对意料之外的严重不良（器械）事件的因果关系评估。有关器械使用的意料之外事件（USADE）的发生可能表明该临床研究的研究对象受伤害的风险比事先预期的更大。

9. 报告表

本文件的附录中给出了总结SAE表格的报告表模版。

该表给出了每个临床研究可报告事件的累积概述且每次有新的可报告事件或已报告事件有新发现需要报告时，都要更新表并传达给参与的NCA。如果NCA要求提供更多细节信息，可使用个人报告表。申办方必须在附录表的状态栏确定新的/更新的信息，如下：

a = 添加 = 新的可报告事件；

m = 修改 = 对已报告事件的新发现/更新；

u = 没有变化。

同一行内的变化，应该在各自的栏内用粗体和/或颜色突出显示。

报告表是临床研究的特定表，且仅包含一个给定的临床研究，由独特的临床研究计划定义。英语是报告表的推荐语言。报告应该以Excel格式，或一个允许使用插入filter的等效表，通过电子邮件发给参与的NCA。

附录 – 总结报告表

参考文件：

- 1990年6月20日有关活性植入式医疗器械成员国法律近似的委员会指令90/385/EEC，根据指令2007/47/EC进行最后修正。

- 1993年6月14日有关医疗器械的委员会指令93/42/EEC，根据指令2007/47/EC进行最后修正。

- EN ISO 14155：2011人体医疗器械临床研究-良好临床规范