欧洲委员会

内部市场、工业、创业和中小企业总局

消费者、环境和健康技术局

健康技术和化妆品部

请参见Ares(2016)3047772 - 2016年6月29日

MEDDEV 2.7/1 修订版 4

2016年6月

医疗器械指南

临床评价：

基于指令 93/42/EEC 和 90/385/EEC 给制造商和公告机构的指南

说明

本指南属于医疗器械EC指令应用问题的一系列指南的一部分。不具法律约束力。该指南在经过与各个利益方（主管当局、服务委员会、实业公司、其他利益相关团体）进行深入协商之后谨慎拟定而成，期间对中期草案进行了传阅，而且部分意见还被收录在本文件中。因此，本文件反映了医疗器械行业的利益团体代表所持的立场。本指南依据理事会指令2007/47/EC修订的理事会指令90/385/EEC和理事会指令93/42/EEC做出了变更。

医疗器械指令临床调查

临床评价：

基于指令93/42/EEC和90/385/EEC给制造商和公告机构的指南

索引

1.	引言	4

2.	范围	4

3.	参考文件	4

4.	定义	5

5.	缩略语	9

6.	临床评价的一般原则	9

6.1.	什么是临床评价？	9

6.2.	临床评价的实施时间及意义？	10

6.2.1.	医疗器械开发需要的临床评价	11

6.2.2.	初步CE认证需要的临床评价	11

6.2.3.	临床评价更新	11

6.3.	如何实施临床评价？	13

6.4.	临床评价由谁实施？	14

7.	临床评价范围的定义（第0阶段）	15

8.	相关数据的鉴定（第1阶段）	17

8.1.	制造商生成和持有的数据	17

8.2.	文献检索数据	18

9.	相关数据的评估 (第2阶段)	19

9.1.	一般考虑事项	19

9.2.	评估计划	20

9.3.	实施评定	20

9.3.1.	如何评价方法学质量及科学有效性	20

9.3.2.	如何确定数据集与临床评价的相关性	24

9.3.3.	如何加权每个数据集的贡献	26

10.	临床数据分析（第3阶段）	27

10.1.	一般考虑事项	27

10.2.	具体考虑事项	27

10.3.	如根据临床数据无法证明符合性时	29

11.	临床评价报告（CER，第4阶段）	29

12.	公告机构在临床评价报告中的作用	31

附录	32

A1.等同性证明	32

A2.为什么需要进行额外临床研究？	34

A3.器械描述-一般内容	35

A4.文献来源	36

A5.文献检索和文献评价方案，关键内容	37

A5.1.文献检索和文献评价的背景	38

A5.2.目的	38

A5.3.方法	39

A6.临床数据评定-临床性能和/或临床安全性的充分性证明缺乏科学有效性的研究示例）	40

A7.临床数据分析-具体基本要求的符合性	41

A7.1.安全性要求的符合性评价	42

A7.2.可接受受益/风险关系的符合性评价（MDD ER1 / AIMDD ER1）	42

A7.3.性能要求的符合性评价（MDD ER3 / AIMDD ER2）	47

A7.4.不良副作用的可接受性要求的符合性评价（MDD ER6 / AIMDD ER5）	47

A8.用于未满足的医疗需求的器械-考虑的内容	48

A9.临床评价报告-拟定目录和内容示例	49

A10.临床评价报告发布的拟定检查清单	55

A11.利益声明信息	56

A12.公告机构的活动	57

A12.1.公告机构基于符合性评价路径评估临床评价	57

A12.2.设计档案检查（附录II.4；附录2.4）或型式检查档案（附录III；附录3）	58

A12.3.质量体系相关程序要求的评价23	62

A12.4.公告机构的特定程序和专业知识	63

# 引言

根据

- 指令93/42/EEC（基于指令2007/47/EC修订）附录I的第6a节及

- 指令90/385/EEC（基于指令2007/47/EC修订）附录1的第5a节,

医疗器械基本要求的符合性证明应包括临床评价，该临床评价应依据指令93/42/EEC附录X或指令90/385/EEC附录7实施。

本文提出了指令90/385/EEC和93/42/EEC规管的医疗器械的临床评价的通用方法。不涉及体外诊断医疗器械。

临床评价的深度和广度必须是灵活的，适合待评价器械的性质、预期用途和风险。因此，本指南并没有强加器械特定要求。

本文“必须”术语的使用之处与指令中的一致。“应该”还在其他情况下使用。

# 范围

本指南不具有法律效力,仅《指令》文本具有法律效力。应认识到，在特定条件下，例如随着科学发展，一种可替代的方法可能适用并符合法律要求。

然而，由于各利益方和国家主管当局专家均有参与，指令在各成员国内适用，因此，在成员国内应努力统一遵循欧盟指令条款和惯例。

对于指令没有涵盖的问题，各国立法可能与本指南不同。

本指南根据监管发展情况定期进行更新。应始终采用本指南的最新版本。本版本是上一版文本的完整修订版。

欧洲的医疗器械法律正在进行大幅修改。欧洲议会和理事会将颁布新的医疗器械法规，其中可能改变临床评价有关的重要概念或定义。本文件的部分甚至全文均有可能需要作出修订。某些内容（例如有关公告机构的内容）可能放至其他文件系列中。

# 参考文件

欧洲法律：

- 有源植入式医疗器械理事会指令90/385/EEC，1990年6月20日

- 医疗器械理事会指令93/42/EEC，1993年6月14日

- 有源植入式医疗器械和使用动物源组织生产的医疗器械的欧盟委员会法规 722/2012, 2012年8月8日

- 有源植入式医疗器械理事会指令90/385/EEC和医疗器械理事会指令93/42/EEC中有关公告机构的指定和监管的欧盟委员会实施条例920/2013，2013年9月24日

协调国际标准:

- EN ISO 14155:2011 医疗器械人体受试者临床研究-良好临床实践

- EN ISO 14971:2012 医疗器械–医疗器械风险管理应用

- 欧洲指南文件:

- MEDDEV 2.12/1 医疗器械警戒系统指南

- MEDDEV 2.12/2 上市后临床随访研究指南：给制造商和公告机构的指导

- MEDDEV 2.4/1 医疗器械分类

- MEDDEV 2.7/2 主管部门依据指令90/385/EEC和93/42/EC确认/评价临床研究申请的指南

- 欧盟监管框架的医疗器械界限和分类手册

- NBOG BPG 2006-1 公告机构变更

- NBOG BPG 2009-1 设计档案检查和报告内容指南

- NBOG BPG 2009-4 公告机构基于代表性情况执行技术文件评价任务的指南

- NBOG BPG 2010-2 报告内容审核指南

- NBOG BPG 2014-1 设计检查和型式检查EC证书换证：符合性评价程序和通用原则

- NBOG BPG 2014-2 公告机构医疗器械人员参与符合性评估活动所需信息指南

- NBOG BPG 2014-3 制造商和公告机构报告设计变更和质量系统变更的指南

其他指导文件:

- GHTF SG5 N1R7:2007:临床证据-关键定义和概念

- GHTF SG5 N2R8:2007:临床评价

- GHTF SG5 N41R9:2005:安全和性能的基本原则

本列表包括MEDDEV文件发布时可用的文件。一般来说，应使用最新版本的标准和法律文本。

# 定义

不良事件:受试者、用户或其他人员出现的任何不利医疗事件、非预期疾病或损伤、或任何不利的临床症状（包括实验室检查结果异常），不论是否与研究医疗器械有关。

说明1：这包括研究器械或对比器械有关的事件。

说明2：这包括手术相关的事件。

说明3：对于用户或其他人员，不良事件仅限于研究医疗器械相关的事件。

[EN ISO 14155:2011]

偏倚：偏倚是指结果测量值与真实值之间的系统偏差，导致高估或低估治疗效果。患者治疗分配方法、治疗结果的测量和判读方法及数据的记录和报告方法均可能导致偏倚。[根据GHTF SG5/N2R8：2007改编]

临床数据：从器械的临床使用中获取的安全性和/或性能信息。临床数据的来源：

- 研究器械的临床研究；或

- 科学文献中报告的相似器械（被证明实质等同于研究器械）的临床研究或其他研究；或

- 研究器械或相似器械（被证明实质等同于研究器械）的已发表和/或未发表的其他临床经验报告。

[依据医疗器械指令第1.2.k 条和有源植入式医疗器械指令第1.2.k条]

临床评价：一种方法学合理的持续进行的过程，旨在收集、评定和分析医疗器械有关的数据，并评价临床证据是否足以证实依据制造商的使用说明使用器械时其安全性和性能符合相关基本要求。

说明：在不需要使用说明书的特殊情况下，数据的收集、分析和评估将考虑普遍认可的使用形式。

临床证据：医疗器械相关的临床数据和临床评价报告。[GHTF SG5/N2R8：2007]

临床研究：在一个或多个人体受试者中进行的系统性研究，旨在评估医疗器械的安全性或性能。[EN ISO 14155：2011]

临床研究计划：描述临床研究的原理、目的、设计和拟定分析、方法学、监控、实施和记录保存的文件。[EN ISO 14155：2011]

临床性能：当医疗器械正确地用于合适受试者时，医疗器械的表现特性或受试者对医疗器械预期用途的反应。[EN ISO 14155：2011]

器械登记：一种有组织的体系，出于科学、临床或政策目的，使用观察性研究方法收集一个或多个器械在正常使用条件下的特定临床数据以评价特定疾病、病症或暴露人群的特定结果。

说明：术语“器械登记”不得与器械注册上市概念混淆。

[MEDDEV 2.12/2，修订版2]

临床安全性：根据制造商提供的使用说明使用时，无不可接受的临床风险。[MEDDEV 2.7/2，修订版2]

说明：在不需要使用说明书的特殊情况下，数据的收集、分析和评估将考虑普遍认可的使用形式。

临床使用：器械在人体受试者体内或体外使用。

说明：包括不与患者直接接触的医疗器械使用。

等同器械：被证明实质性等同于研究器械的器械。[依据医疗器械指令第1.2.k条]

可行性研究：用于获取医疗器械初步信息（在产品设计的早期阶段）以充分规划器械开发的后续步骤（包括设计改进的需求或关键研究的参数）的临床研究。[MEDDEV 2.7/2，修订版2]

协调标准：引用文件已在《欧盟官方公报》发表的标准。[依据指令90/385/EEC第5条及指令93/42/EEC第5条]

危险：危害的潜在来源。[EN ISO 14971：2012]

物质和技术造成的危险：出于本MEDDEV文件的目的，这是指具有特定特征的产品的危险。说明：这包括含有相同材料和物质、材料组合、使用相同技术、产生相似磨损、采用相同手术入路、制造过程或杂质相似或其他特点相同的产品。

事件：器械特征和/或性能的任何故障或衰退，及可能直接或间接导致或将导致患者、用户或其他人员死亡或健康状态严重恶化的标签或使用说明的不充分性。[MEDDEV 2.12/修订版8]

制造商提供的信息资料：出于本文的目的，这指研究器械的标签、使用说明及制造商的宣传资料。

[依据医疗器械指令第1.2.g条，有源植入式医疗器械指令附录I第13节；有源植入式医疗器械指令第1.2.f条；有源植入式医疗器械指令附录I第14和15节]

预期用途：根据制造商在标签、使用说明和/或宣传资料中提供的数据预期的器械用途。[依据医疗器械指令第1.2.g条；有源植入式医疗器械指令第 1.2.f条]

研究者：研究中心的主要研究者指定和监管的执行关键临床研究相关过程或作出重要临床研究相关决定的研究中心团队成员。[EN ISO 14155：2011]

上市后临床跟踪（PFCF）计划：制造商编写成文的主动式、有组织的方法和过程，根据对应特定设计档案的CE认证器械的使用或属于93/42/EEC指令规定的同一子分类或同一器械分类的医疗器械组的使用，收集临床数据。目的是证明医疗器械在整个使用寿命期间的临床性能和安全性、已识别风险的可接受性，并在事实证据的基础上检测新发风险。[MEDDEV 2.12/2 修订版2]

PMCF研究：跟踪CE认证器械并回答器械基于获准标签使用时的临床安全性或性能（即，剩余风险）相关的特定问题的研究。[MEDDEV 2.12/2 修订版2]

风险：危害发生可能性及严重度的组合。[EN ISO 14971：2012]

风险管理：风险分析、评价、控制及监控任务的管理政策、过程和实践的系统应用。[EN ISO 14971：2012]

严重不良事件：导致如下情况的不良事件

- 死亡，

- 受试者健康严重恶化，进而导致如下任一情况

  - 危及生命的疾病或损伤，或

  - 身体结构或身体机能永久性损伤，或

  - 住院或长期住院，或

  - 药物或手术干预，以预防危及生命的疾病或损伤，或身体结构或身体机能的永久性损伤，

- 胎儿窘迫、胎儿死亡或先天性畸形或出生缺陷。

说明：因预先存在病症的计划住院或临床研究计划要求的手术，若不存在健康严重恶化，则不视为严重不良事件。

[EN ISO 14155：2011]

临床证据充分：保证结论科学有效的一定数量和质量的临床证据。

# 缩略语

AIMDD：	有源植入式医疗器械指令（依据指令2007/47/EC修改的理事会指令 90/385/EEC ）

CEAR：	临床评价评估报告

CER：	临床评价报告

ER                        基本要求

IFU：	使用说明

MDD：	医疗器械指令（依据指令2007/47/EC修改的理事会指令 93/42/EEC ）

PMS：	上市后监管

PMCF：	上市后临床随访

# 临床评价的一般原则

## 什么是临床评价？

临床评价是一种方法学合理的持续进行的过程，旨在收集、评估和分析医疗器械有关的数据，并分析临床证据是否足以证实依据制造商的使用说明使用器械时其安全性和性能符合相关基本要求。

在不需要使用说明的特殊情况下，数据的收集、分析和评估将考虑普遍认可的使用形式。

临床评价的要求适用于所有类别的医疗器械。评价应适合待评价器械、其特定性质及预期用途。

应具体描述受益和风险，例如，性质、可能性、程度、持续时间和频率。核心问题是，合理确定预期目标人群组的收益/风险关系、医学适应症并证明基于所在医学领域的现有知识/当前技术，收益/风险关系可接受。

临床评价是制造商的一项义务，并且临床评价报告是医疗器械技术文件的一部分。

为满足欧洲医疗器械指令的要求，

    - 临床评价应遵循如下基本要求：

      - AIMDD的附录1第1、2、5节（有源植入式医疗器械），或

      - MDD的附录1第1、3、6节（医疗器械）；

请参见附录A7（临床数据分析-具体基本要求的符合性）；

    - 评价必须遵循如下文件的定义和方法论：

      - AIMDD的附录7（有源植入式医疗器械），或

      - MDD的附录X（医疗器械）；

    - 若依据临床数据无法证明基本要求的符合性，则给出充分理由。理由应纳入临床评价报告，内容应符合：

      - AIMDD的附录7第1.5节（有源植入式医疗器械），或

      - MDD的附录X第1.1d节（医疗器械）。

当如下项的内容统一时，才能推定符合基本要求：

      - 制造商提供的信息资料（标签、使用说明、现有宣传资料，包括制造商预见的随附文件）

      - 临床评价（临床评价使用的器械描述、临床评价报告的其他内容）

      - 可用临床数据（例如临床研究、文献、上市后监管研究等的结果）。

特别地，评价者应确保如下几点得到充分临床证据的支持：

      - 制造商提供的信息资料中描述的预期用途（包括所有医学适应症）；

      - 制造商提供的信息资料中描述的临床性能和收益（例如，包括产品性能和安全性的要求）；

      - 制造商提供的信息资料中描述的风险规避和风险缓解措施（例如，包括剩余风险声明、禁忌症、注意事项、警告、可预见意外情况的管理说明）；

      - 器械对于预期用户的可用性及制造商为预期用户提供的信息资料的适用性（如适用，包括非专业人士或残疾人士）；

      - 给目标人群的说明（例如，包括孕妇、儿科人群）。

## 临床评价的实施时间及意义？

临床评价在医疗器械的整个生命周期内进行，是一个持续进行的过程。

通常，首先在医疗器械的开发阶段进行，确定上市所需的数据。临床评价是初次CE认证强制要求的，并且后续应及时更新。

临床评价必要和重要的原因在于，可确保在器械上市的整个生命周期内器械安全性和性能评价是基于充分的临床证据。这个持续进行的过程确保制造商向公告机构和主管部门提交证明器械在整个生命周期内符合基本要求的充分临床证据（例如，CE认证、满足上市后监管和报告要求、监管过程）。

### 医疗器械开发需要的临床评价

上市前研究和开发以临床评价和风险管理为指南。通常来说，制造商进行临床评价的目的是

      - 定义器械临床安全性和临床性能的需求；

      - 在存在实质性等同的现有器械情况下，评价是否有可用的临床数据并确定等同性；更多信息，请参见附录A1（等同性证明）；

      - 实施差距分析，确定待评价器械还需要哪些数据、临床研究是否必要，如有必要，确定研究设计；更多信息请参见第10节（临床数据分析）和附录A2（何时应额外进行临床研究？）。

由于初步临床评价确定了临床研究应解决的问题，临床评价过程通常应先于任意临床研究1。

### 初步CE认证需要的临床评价

应实施临床评价，完成医疗器械CE认证和上市需要的符合性评价过程。目的是：

      - 记录证明符合临床性能和临床安全性的基本要求的充分临床证据；

      - 确定上市后监管（PMS）期间，例如，在医疗器械指令要求的上市后临床随访研究（PMCF研究）中需要系统性关注的方面。通常，这些方面包括剩余风险的预估、不确定性或未解决问题（例如，罕见并发症、长期性能的不确定性、广泛使用的安全性）。

### 临床评价更新

- 更新频率

制造商应规定临床评价时时更新的频率及依据。

此时，制造商通常应考虑：

      - 器械是否携带重大风险

（例如，基于设计、材料、组件、侵入性、临床手术、高风险解剖学位置、高风险目标人群（例如，小儿，老年人）、疾病严重度/治疗挑战）。

      - 器械是否成熟，考虑如下：

    - 创新性；

1	包括标准EN ISO 14155中描述的临床研究计划和文件生成

    - 待评价器械相关的临床科学、材料科学或其他学科的相关变更；

    - 器械临床性能和临床安全性评价的当前置信水平；制造商应考虑

    - 临床研究、PMCF研究、登记或其他系统性研究中的数据（包括使用的器械数量（若该使用代表器械在市场上的使用），截至目前的结果）；

    - 市场上使用的器械的总数及监管系统下的预期报告率。

  - 中期或长期来说是否存在影响更新频率的风险、不确定性或未解决问题。

  - 设计变更或制造过程变更（若有）。

临床评价应在如下时间及时更新：

  - 制造商在上市后监管中收到可能影响当前评价的新信息时；

  - 若未收到此类信息，则

    - 对于携带重大风险或尚不成熟的器械，至少每年更新一次；或

    - 对于不携带重大风险并且已成熟的器械，每隔2-5年更新，同时提供合理理由。

当需要公告机构参与时，更新应与公告机构协调。通常，临床评价的更新应与监管审核及换发新证的时间表一致。

- 临床评价更新的一般注意事项

作为质量管理体系的一部分，制造商应执行和维持PMS体系，定期监控器械的临床性能和临床安全性2。PMS的范围和性质应对器械及其预期用途适用。

PMS定期生成数据（例如，安全性报告、已发表文献中的结果、登记研究、PMCF研究及其他有关器械使用的数据）。应分析这些数据，确定可能改变风险/收益关系评价的信息及器械的临床性能和临床安全性。这些数据应及时纳入临床评价过程。

根据指令，应根据上市后监管的数据，时时更新临床评价和临床评价报告3。

更新临床评价时，评价者应确认：

  - 收益/风险关系、不良副作用（先前已知或新出现）及风险缓解措施仍

2	AIMDD 附录2、4和5

MDD 附录 II、 IV、 V、VI和VII

3	MDD附录X 信函1.1.c

    - 与高水平健康和安全保护相容，并且基于现有知识/当前技术可接受；

    - 在器械制造商提供的信息资料的涵盖范围内；

    - 在制造商的当前PMS计划的涵盖范围内；

  - 现有声称仍合理；

  - 制造商计划使用的新声称是合理的。

临床评价一方面需要PMS活动的信息，另一方面产生需要被纳入PMS和风险管理过程的新信息。因此，根据临床评价，制造商的风险管理文件、使用说明及PMS活动可能需要作出变更。

若制造商得出结论，没有充分的临床证据可证明符合基本要求，则制造商应：

  - 在符合性恢复前应停止器械在市场上的销售，同时

  - 采取必要的纠正和预防措施。

## 如何实施临床评价？

临床评价的基础是，待评价器械预期用途相关的上市前和上市后临床数据（包括临床性能数据和临床安全性数据）的全面分析。

临床评价包括如下分期阶段：

    - 第0阶段：定义范围、制订临床评价计划（也称为范围和临床评价计划）。

    - 第1阶段：确定相关数据。

    - 第2阶段：分析每个数据集的科学有效性、相关性和权重。

    - 第3阶段：分析数据并得出如下方面的结论

      - 器械性能和安全性的基本要求（包括ER1、ER3、ER6）的符合性及收益/风险关系，

      - 制造商提供的信息资料（标签、器械使用说明、现有宣传资料及制造商预见的随附文件）内容，

      - 剩余风险和不确定性或未解决问题（包括罕见并发症、长期性能、广泛使用的安全性）是否满足CE认证要求，及是否需要纳入PMS中。

    - 第4阶段：临床评价报告定稿

临床评价报告总结并汇集技术文件其他部分记载的或引用的所有相关临床数据的评价。临床评价报告和相关临床数据构成符合性评价的临床证据。

对于每个阶段，本文有专门的章节描述（具体请参见下图）。临床评价过程中，这些阶段通常是迭代的。每个阶段的评估和分析发现新信息，提出新问题时，应扩大评价范围、重新定义临床评价计划并且检索、评估和分析附加数据。

第2阶段

相关数据的评定

第9节

附录A6

第1阶段

相关数据的确定

第8节

附录A4-A5

第0阶段

范围和计划

第7节

附录A3

第4阶段

临床评价报告，PMS/PMCF计划

第11节

附录A9-A10

第3阶段

临床数据分析

第10节

附录A7-A8

图：临床评价的各阶段及本文对应的章节和附录。

## 临床评价由谁实施？

临床评价应由具备资质的合适人员或团队实施。制造商应考虑如下方面：

    - 制造商应参照待评价器械的性质及临床性能和风险，规定评价者应遵循的要求。

    - 制造商根据评价者的资质和经验记录，应能够判定选定的评价者是否合适，并且给出每个评价者的利益声明。

    - 作为一般原则，评价者应具备如下方面的知识：

      - 研究方法（包括临床研究设计和生物学统计）；

        - 信息管理（例如，科学背景或图书管资格；使用Embase和Medline等相关数据库的经验）；

        - 法规要求；及

        - 医学写作（例如，研究生期间相关学科或医学经验；医学写作的培训和经验，系统性回顾和临床数据评估）。

- 此外，评价者还应具备待评价器械的如下方面知识：

  - 器械技术及其应用；

  - 器械预期诊断或管理的病症的诊断和管理、医学替代品知识、治疗标准和技术（例如，相关医学学科的专科临床经验）。

- 评价者应至少具备相关领域的如下培训和经验：

  - 相关领域的高等教育学位及5年有案可查的专业经验；或

  - 若学位不是给定任务的先决条件，则应有10年有案可查的专业经验。

在某些情况下，评价者的专业水平可能不足或不同；应作记录并给出合理理由。

# 临床评价范围的定义（第0阶段）

开始临床评价前，制造商应根据从临床角度和器械性质及历史需要满足的基本要求，规定临床评价的范围。这也称为划定范围。

范围是后续步骤的基础，包括确定相关数据。制造商编写待评价器械的描述内容和临床评价计划。

临床评价至关重要4。因此，需要确定、评定和分析有利和不利数据。

在产品生命周期的每个阶段，临床评价计划考虑不同方面的内容。典型示例如下：

| 方面 （仅列出部分） | CE认证前 | CE认证器械 |
| --- | --- | --- |
| - 器械描述。 更多内容，请参见附录A3（器械描述-典型内容） | X | X |
| - 器械是否存在需要特别关注的设计特征、适应症或目标人群。 | X | X |

4 MDD和AIMDD的第1.1.1、1.1.2、1.1.3节。

| 临床评价应涵盖造成特定性能或安全性问题的设计特征（例如，存在药用成分、人体成分或动物成分）、预期用途及器械应用（例如，目标治疗组和疾病、拟定警告、禁忌症、预防措施、应用方法），以及制造商针对器械临床性能和临床安全性作出的特定声称。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 评价等同性所需的信息（若声称等同性）。 | X |  |
| - 器械的风险管理文件，例如，危险识别列表及风险分析识别的临床风险。临床评价的范围需要制造商风险管理文件中的数据，并对其进行交叉引用。风险管理文件应确定器械相关的风险及风险的缓解方法。临床评价应解释制造商采取设计风险缓解策略后的剩余临床风险的显著性。 | X | X |
| - 相应医疗领域的当前知识/当前技术，例如适用标准和指南文件、器械治疗的医学病症及自然进展、基准器械、其他器械或目标人群可使用的医疗替代品的相关信息。 | X | X |
| - 临床评价的数据来源和类型。临床评价的相关数据可能是由制造商生成并持有，或者来自科学文献。 更多信息，请参见第8.1节（制造商生成和持有的数据）及附录A4（文献来源）。 | X | X |
| - 制造商是否已经引入/打算引入相关5变更，包括 - 设计变更， - 材料和制造过程的变更， - 制造商提供的信息资料（标签、使用说明、现有宣传资料及制造商预见的随附文件）或其他声称的变更， - 及现有器械等同性的声称是否仍合适。 |  | X |
| - 是否有新出现的特定临床问题需要解决。 |  | X |
| - 临床评价报告中需要6定期更新的PMS内容： |  | X |

5	很多变更不具临床相关性（例如，标签的行政变更），编写临床评价计划时无需考虑。

| - 待评价器械的新临床数据7； - 等同器械的新临床数据（若声称等同）； - 已知及潜在危险、风险8、性能、收益9和声称10的新知识，包括 - 其他产品临床危险数据（物质和技术造成的危险）； - 当前知识/当前技术的变更，例如适用标准和指南文件的变更、器械治疗的医疗病症及自然进展、目标人群可用的医学替代品的新信息； - PMS期间确定的其他方面。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - PMS活动规划的需求。 |  | X |

重要的是，应认识到医疗器械使用的技术的类型和历史及其风险均有很大差异。很多器械均是逐步开发或改进，所以，并不完全是新器械。无需通过待评价器械的临床研究获取临床数据，可依据等同器械的安全性和性能的临床经验和文献报告，制定临床证据。同样地，根据安全性和性能特征已经充分成熟的技术，可使用协调标准的符合性来满足器械的临床证据要求。

# 相关数据的鉴定（第1阶段）

## 制造商生成和持有的数据

制造商生成和持有的数据应包括如下（只列出部分）：

    - 所有上市前临床研究

    - 制造商在欧洲及其他国家实施风险管理活动及PMS项目得到的所有临床数据，包括如下（只列出部分）：

      - PMCF研究，例如上市后临床研究及制造商发起的其他器械登记

6 基于MDD附录X的信函1.1.c及AIMDD第1.4节的要求：“应根据上市后监管数据，时时更新临床评价及其文件...”

7	参考文件：AIMDD的附录1-基本要求 1、2、5、5a和附录7；及MDD附录I-基本要求 1、3、6、6a和附录X。

8	更多信息，请参见标准EN ISO 14971和其他协调标准。

9	更多信息，请参见标准EN ISO 14971和其他协调标准。

10 制造商做出的待评价器械临床性能和临床安全性的声称。

- PMS报告，包括警戒报告和趋势报告

- 文献检索和PMS评价报告

- 制造商收到的事件报告（包括制造商自己进行的评价及报告）

- 制造商收到的性能和安全性相关投诉，包括制造商自己进行的评价及报告

- 取出器械的分析（如可能）

- 所有现场安全性纠正措施的详细内容

- 作为定制器械使用

- 在同情使用/人道主义豁免计划下使用

- 其他使用者报告

- 相关的临床前研究（例如，含有验证和确认数据的基准试验报告）

对于这些数据：

- 应收集制造商生成并持有的所有数据。

- 应披露所有数据并提供给评价者；这包括来自欧洲及其他国家的数据；包括临床研究及使用数据。

- 应在临床评价报告中记录所有数据组（充分总结11、评定、分析和引用）。

## 文献检索数据

采用文献检索来收集临床评价所需的但制造商没有的数据。

文献检索收集潜在来源的临床数据，用以确定：

- 待评价器械的临床数据，这些数据与待评价器械有关或与等同器械有关（若声称等同性）。

- 当前知识/当前技术。

包括适用标准和指南文件；基准器械、其他器械、关键部件及医学替代品相关的数据或器械预期治疗的特定医学病症和患者人群的相关数据。这些数据应

  - 描述临床背景，确定相应医学领域的当前知识/当前技术，

  - 确定潜在临床危险（包括物质和技术造成的危险、制造过程和杂质概况），

  - 验证等同性证明所采用的有效性标准的合理性（若声称等同），

  - 验证替代终点的有效性（若使用替代终点）。

文献检索应考虑如下内容：

11   总结至他人可严格审核的程度

- 检索策略应全面和客观，即，应确定全部有利和不利数据。

对于某些器械，文献检索得到的临床数据代表临床证据的很大一部分（甚至全部）。因此，实施的文献检索应全面。若无需进行全面检索，请给出理由。

- 应采用不同检索标准或字段进行多次检索，获得需要的数据。更多信息，请参见附录A4（文献来源）。

- 根据检索方案，实施文献检索和其他数据检索。检索方案应在实施前记录检索计划。更多信息，请参见附录5（文献检索和文献回顾方案，关键元素）和附录6（临床数据评估-临床性能和/或临床安全性的充分性证明缺乏科学有效性的研究示例）。

- 实施检索后，应确定检索的充分性，并编写文献检索报告，描述检索详情、文献检索方案的偏离情况及检索结果。

- 文献检索应确保，检索方法可接受严格评估、结果可验证并且检索可重现（如有必要）。

摘要可能不含问题全面独立评价所需的内容，但可以用来首次评价文章相关性。在评估阶段应获取文章和文件的全文。

文献检索方案、文献检索报告和相关文件的全文是临床证据的一部分，也是医疗器械技术文件的一部分。

# 相关数据的评估 (第2阶段)

## 一般考虑事项

为了确定第1阶段收集的数据的价值，评价者应评估每个文件对器械临床性能和临床安全性的评价的贡献。

两种来源导致的不确定性：数据的方法学质量及数据与器械预期用途不同方面12评价的相关性。应分析两种来源的不确定性，并确定每个数据组的权重。

因此，评价者应：

    - 确定每个文件包含的信息，

    - 评价作者工作的方法学质量，并确定信息的科学有效性，

    - 确定信息与临床评价的相关性，及

    - 系统性地加权每个数据组对临床评价的贡献。

12 例如，不同的医学适应症、目标人群及预期使用者

## 评估计划

为了确保数据评估的系统性、无偏倚性，评价者应编写评估计划，描述评估的过程及标准。

    - 评估计划通常应包括：

      - 确定方法学质量和每个数据组的科学有效性的标准。

      - 确定临床评价相关性的标准（与器械及其预期用途不同方面的相关性）。

      - 每个数据组对总体临床评价的贡献的加权标准。

    - 评估应全面、客观，即，应收集每个文件中的有利和不利内容并赋予合适的权重。

    - 评估采用的标准应反映器械的本质、历史和预期临床用途。应根据当前知识/当前技术并应用公认的科学标准，进行记录和合理验证。

    - 评估可采用很多可接受的方法，包括定性和定量评估13。对于很多已成熟的器械及低风险器械，定性数据足以满足MDD和AIMDD的要求。应采用相应的评价标准。

    - 应在临床评价报告中记录评估计划。

## 实施评定

评价者应

    - 严格遵循预定评定计划，并在整个评估定过程中始终采用评定标准；

    - 以文章和其他文件（不包括摘要或总结）的全文评估为基础，审核所有内容、方法学、报告的结果、研究或报告得出的结论，并评价局限性和数据潜在错误的来源。

    - 在临床评价报告中记录评估过程，以便他人严格审核。

### 如何评价方法学质量及科学有效性

评价者应检查数据生成/收集的方法，并评价观察到的效应（性能或安全性结果）在多大程度上可以视为器械干预或如下方面导致

-混淆影响（例如，潜在医学病症的自然进展/均值回归、伴随治疗）

13   例如，请参见 GHTF SG5文件N2R8：2007临床评价的附录D（附录D：评定的可能方法）

      - 偏倚

      - 随机错误

      - 信息披露不充分

      - 判读错误

一些文章由于研究设计元素不佳或分析不充分可能不适合用来证明性能的充分性，但可能包括适合安全性分析的数据，反之亦然。

下文详细描述了评价方法学质量和证据的科学有效性应考虑的事项示例。

- 上市前和上市后临床研究的研究设计

考虑事项应包括：

  - 样本量和效能计算的充分性

  - 终点的充分性和相关性（包括替代终点的有效性，若使用）

  - 采用的控制措施的有效性（如适用，包括研究类型和对比器械的选择）

  - 患者的前瞻性随机化（多治疗臂的情况）

  - 入选和排除标准、患者分层（例如，依据年龄、医学适应症、病症严重度、性别、及其诊断因素）的充分性

  - 预后因子的分布（多组情况下，各组间的这些因素是否相似？）

  - 患者（可能包括使用假器械或进行假手术）、专业使用者、结果评价者（终点盲化）设盲

  - 随访时间的充分性，包括随访时间对于结果出现是否足够长，随访频率是否足以检测暂时性副作用和并发症（例如，伤口愈合延迟）

  - 定量症状和结果采用的方法的可靠性（包括方法确认）

  - 严重不良事件和器械缺陷的记录和报告的充分性

  - 药物和伴随干预处理的充分性

  - 全面信息检索程序的充分性（例如，患者失访时采用的程序、患者退出研究的原因披露、执行灵敏性分析以确定数据缺失是否影响结论）

评价者应确认定义的临床研究是否可证实或反驳制造商的器械声明；临床研究是否包括能够保证结论的科学有效性的足够数量的观察结果。

- 制造商生成并持有的临床研究质量评定的其他信息

当临床研究由制造商或制造商代表实施时，应提供临床评价所需的临床研究的有关设计、伦理和法规审批、实施、结果及结论的文件以便进行相应的考虑。这些文件应包括：

- 临床研究计划；

- 临床研究计划修正案和这些变更的理由；

- 病历报告表模板，监控和审核记录；

- 相关伦理学委员会文件；

- 适用法规要求的监管机构批件；

- 署名和标注日期的临床研究报告（对于已经结束的研究）；

- 最新可用的中期报告和最新收集的严重不良事件（对于正在进行的研究）；

- 结果适用于欧洲人群的分析文件，若临床研究在欧洲以外国家进行；

- 差距分析，当临床研究不依据EN ISO 14155时；差距分析应包含第三方可阅读和理解的充分信息。

临床研究计划规定研究预期目的。其包括研究设计的重要信息，例如治疗参与者的选择与分配、设盲（参与者和研究者设盲）及治疗反应的测量，这些信息可能是偏倚的重要来源，在确定器械实际性能时可进行评价或者予以忽略。此外，临床研究计划应规定预期参与者随访、统计学分析方法及结果记录方法，这些可能影响性能和安全性结果的质量、完整性和有效性。

同时，根据临床研究计划、临床研究计划修正案及临床研究报告，评价者可评估研究依据计划进行的程度、原始计划的偏离情况、这些偏离对器械性能和安全性临床研究的数据准确性和结论的影响。

临床研究报告应由申办者、协调研究者或主要研究者签名，以保证报告准确反映临床研究的实施和结果。

临床评价需要重点考虑的另一方面是，评价临床研究的实施是否符合适用法规、基于赫尔辛基宣言的适用现行伦理学标准。不符合适用伦理学标准、医疗器械标准（例如， EN ISO 14155或相似标准）或法规的临床研究不得用于证明器械性能和安全性。应在报告中说明原因。

- 警戒数据、器械登记数据、病例系列、患者病历和其他器械使用数据的信息

评价者应考虑信息来源如下方面的显著差异：

  - 检索结果信息采用的程序

  - 登记中心和患者病历的质量

对于来自警戒报告的信息，评价者应注意器械预期不良副作用和并发症在警戒报告系统下无法报告。预期不良副作用的用户报告经常不充分或缺失。因此，警戒系统通常无法提供预期不良副作用和并发症真实频率的充分信息。为此，需要系统性的科学数据。包括趋势分析在内的警戒数据可用来识别预期外风险。

对于来自器械登记、病例系列、患者病历回顾性分析及其他使用数据的信息，有关结果的信息检索可能不全面、不可靠（是否考虑所有患者？患者是否是使用器械的代表人群？登记人员/专业人士岗位调动后是否与患者失去联系？专业人士是否对患者进行了被动式或主动式随访？随访时间有多长？）。不同的器械登记之间可能存在显著差异。例如，大面积或有限覆盖某个国家。评价者应考虑患者出现严重不良结果时离开登记中心覆盖范围或与专业人士失去联系的可能性。一般来说，外科医生及其他专业人士对患者的随访时间及患者病历和数据检索的质量存在显著差异。

对于临床经验数据，很重要的一点是，任何报告或数据集（例如，制造商的PMS报告）应包括充分信息以便评价者能够合理、客观地评价信息，并作出信息对待评价器械的性能和安全性的意义的结论。

没有得到数据充分支持的临床经验报告，例如轶事报告或意见可能有助于在评价过程中识别预期外风险，但不能用作证明器械临床性能和临床安全性充分性的证据。

- 数据处理和统计学

应考虑如下内容：

  - 数据处理（转换成适合分析的数据）方法的适用性，

将数据转换为一致格式，依据其他统计数据重建缺失的统计数据，处理缺失数据；

  - 分析中排除的数据及影响（包括意向性治疗人群和符合方案人群的披露和充分性，意向性治疗人群和符合方案人群的结果披露）；

  - 统计方法的充分性。

- 质量保证

  - 符合良好临床实践（GCP），例如EN  ISO  14155或等同标准；

  - 符合临床研究计划、独立监控和审核；

  - 符合法律要求。

虽然知名同行评审科学杂志上发表的文章一般来说科学质量有所保证，但此类文章不视为豁免或减少评估活动的可接受原因。

- 报告质量

评价者应考虑：

  - 方法披露的充分性

  - 数据披露的充分性，包括

    - 不良事件和结果报告的完整性

    - 充分描述研究人群及不同研究臂中的预后因子分布

    - 披露研究最初预期产生的所有结果

  - 作者结论的有效性（例如，结论与文件中的结果部分不一致）

还应考虑文章作者的可能利益冲突。

普遍认为，当制造商在科学文献中搜索临床研究数据时，制造商轻易获取用于临床评价的文件记录不会超出已发表文章本身的内容。信息缺失的情况下，文章方法学质量的评级应降低。

更多信息，请参见附录A6（临床数据评定-临床性能和/或临床安全性的充分性证明缺乏科学有效性的研究示例）。

### 如何确定数据集与临床评价的相关性

评价收集的数据的相关性时，非常重要的一点是，确定数据是否可直接证明器械临床性能和临床安全性的充分性（通常称为关键数据）或者数据是否提供间接的证明作用。

- 关键数据

  - 关键数据应具备证明待评价器械临床性能和临床安全性的充分性所需的数据质量（请参见附录A6，临床数据评定-临床性能和/或临床安全性的充分性证明缺乏科学有效性的研究示例）；

  - 待评价器械或等同器械预期用途的数据（对于等同器械，应证明等同性；请参见附录A1，等同性的证明）。

- 其他数据

通常评定并加权非关键数据的贡献，目的是：

  - 确定和定义当前医学领域的当前知识/当前技术，以便定义待评价器械的收益/风险关系及特定副作用评价的验收标准；

  - 识别危险（包括物质或技术造成的危险），个体病例报告可用于识别与器械相关的新危险及先前未知的危险；

  - 验证等同性证明所采用的有效性标准的合理性（若声称等同），

  - 验证替代终点的有效性（若使用替代终点）。

  - 为关键研究的计划提供输入。

通常，相应的信息总结在临床评价报告中的“文献回顾”章节。

- 确定相关性应考虑的内容

确定数据是否与临床评价相关及二者具体相关性时应考虑下表所示内容。

| 描述 | 示例 |
| --- | --- |
| 产生的数据在多大程度上代表待评价器械？ | - 待评价器械 - 等同器械 - 基准器械 - 其他器械和医学替代品 - 器械治疗的医学病症的相关数据 |
| 涵盖哪些方面？ | - 关键性能数据 - 关键安全性数据 - 声称 - 危险识别 - 风险预估和管理 - 确定当前知识/当前技术 - 确定风险/收益关系评价的标准并验证其合理性 - 确定不良副作用可接受性评价的标准并验证其合理性 - 确定等同性 - 验证替代终点的有效性 |
| 数据是否与器械预期用途或声称相关？ | - 代表所有患者群体的全部预期用途及待评价器械可预见的所有声称 - 涉及特定型号/尺寸/设置，或涉及预期用途或声称的特定方面 - 不涉及预期用途或声称 |
| 若数据与预期用途或声称的特定方面相关，是否涉及特定 -器械型号、尺寸或设置？ | - 最小/中等/最大尺寸 - 最低/中等/最高剂量 - 等等 |
| - 用户组？ | - 专科医生 - 全科医生 - 护士 |

|  | - 健康成人非专业人士 - 残疾人员 - 儿童 - 等等 |
| --- | --- |
| -医学适应症（若适用）？ | - 偏头痛预防 - 急性偏头痛治疗 - 中风后的恢复 - 等等 |
| - 年龄组？ | - 早产儿/新生儿/儿童/青少年/中年人/老年人 |
| -性别？ | - -女性/男性 |
| -医学病症的类型和严重度？ | - 早期/晚期 - 轻微/中度/严重的症状 - 急性/慢性阶段 - 等等 |
| -时间范围？ | - 应用或使用的持续时间 - 重复暴露的次数 - 随访时间 |

### 如何加权每个数据集的贡献

根据每个数据集的有效性和相关性，应根据相对贡献进行加权。

由于医疗器械多样化，没有唯一、成熟的临床数据加权方法：

- 评价者应确定每个评价的相应标准；

- 评价者应严格遵循这些预定标准。

一般来说，在代表目标人群的患者和用户中对待评价器械预期用途进行的精心设计和监控的随机对照临床研究（通常也称为随机对照研究）的临床数据的权重最高。

说明：随机临床研究有时可能不可行和/或不合适，可使用其他研究设计提供具有充分权重的相关临床信息。

驳回证据时，评价者应记录原因（制造商生成和持有的研究及报告，及第1阶段识别的其他文件）。

# 临床数据分析（第3阶段）

## 一般考虑事项

分析阶段的目的是，确定所评估的医疗器械数据集均证明器械依据预期用途使用时符合器械临床性能和临床安全性的所有基本要求。

为了证明符合性，评价者应

    - 使用合理的方法；

    - 做出全面分析；

    - 确定其他临床研究或其他指标是否必要；

    - 确定PCMF需求。

## 具体考虑事项

- 使用合理方法

应对第1阶段识别、第2阶段评估的相关文献进行文献综述，其中应描述当前知识/当前技术。

评估阶段制订和指定的加权标准可用来识别关键数据集。

分析临床数据的方法一般为定性或定量方法。根据医疗器械的性质及环境，有些器械可能需要使用定性（描述性）方法。应验证定性方法的可靠性。一般来说，应根据当前知识/当前技术，定量评价上市后阶段的事件数量等临床数据。

应探究关键数据集的结果，寻找特定器械性能特征结果之间的一致性并识别风险。若不同的数据集报告相似的结果，则稳健性置信度增加。在数据集之间观察到的不同结果有助于确定此类差异的原因。虽然如此，应考虑并纳入所有数据集。在第2阶段处理矛盾信息时，文献回顾人员应考虑数据集的权重。适用情况下,如数据集缺乏评价价值时，应给出理由。

一般来说，方法学不合理的数据（例如单一患者报告）不得用于证明器械临床性能和临床安全性的充分性。

更多信息，请参见附录A6（临床数据评定-临床性能和/或临床安全性的充分性证明缺乏科学有效性的研究示例）。

在特殊情况下，当评价基于有限数据时，应在临床评价报告中描述并进行合理性验证。更多信息及具体考虑事项请参见附录A8（未满足医学需求的器械-考虑事项）。

- 做出全面分析

评价者应：

  - 确定器械临床性能和临床安全性有关的基本要求的符合性。对于具体基本要求的详细信息，请参见附录A7（临床数据分析-具体基本要求的符合性）。

  - 评价应包括

    - 证明安全性的充分临床前试验（例如，基准试验、动物试验）

    - 器械预期用途相关的患者、用户或其他人员的风险

    - 患者收益

    - 确认器械实现制造商预期的性能（包括制造商的所有声称）

    - 使用性确认，设计将使用错误风险充分降低至尽可能低的水平，且设计适用于预期用户（非专业人员、专业人员、残疾或其他用户，若适用）

    - 制造商提供的充分信息资料，风险缓解措施在使用说明（操作说明、风险描述、警告、注意事项、禁忌症、处理可预见意外情况的说明）中应得到正确反映

  - 考虑临床评价中的所有产品及预期用途的所有方面。需要识别的所有证据差异，包括如下有关信息：

    - 理解器械与身体的相互作用；

    - 全部可用数据，考虑：

      - 评价的产品/型号/尺寸/设置的整个范围

      - 使用病症及预期用途的整个范围

      - 患者接触器械的预估次数

    - 患者监控的类型和充分性

    - 不良事件的数量和严重度

    - 充分预估每个已识别危害的相关风险

    - 诊断或治疗的病症的严重度和自然史

    - 当前护理标准，包括其他器械和医学替代品的可用性及收益/风险关系

  - 评估待评价器械的临床评价、制造商提供的信息资料与风险管理文件之间是否一致；应确定所有差异，确保正确识别和分析所有危险及其他临床相关信息。

  - 评估上述文件与当前知识/当前技术之间是否一致。

- 确定其他临床研究或其他指标是否必要；

评价者应确认必要的其他临床研究或其他指标，以生成缺失数据，消除符合性问题。

应确定可解释已识别差距的数据，以便在置信度水平得出基本要求符合性的结论，包括：

- 安全性、性能和收益/风险关系的评价

- 与高等级健康和安全防护的兼容性（可根据当前知识/当前技术、标准、可用替代品、风险最小化、患者需求和偏好来确定）

- 不良副作用的可接受性

- 使用错误的风险及使用说明对预期用户的充分性，

- 可用信息之间的一致性

关于实施更多临床研究的详细信息，请参见附录A2。

- 确定PCMF需求

为了确定PCMF需求，评价者应描述剩余风险及所有不确定性和未解决问题。评价者还应包括并发症、中期和长期性能的不确定性及广泛使用的安全性等内容。

## 如根据临床数据无法证明符合性时

若依据临床数据无法证明基本要求的符合性，应给出任何此类排除的充分理由：

    - 充分理由应基于风险管理过程的输出。这应包括文献中的背景临床数据的评价及其与待评价器械的相关性评估。

    - 应具体考虑器械/身体的相互作用、预期临床性能及制造商的声称。

    - 当没有临床数据时，应证实基于性能评价、基准试验和临床前评价证明基本要求符合性的充分性。

    - 仍需临床评价，并且上述信息及以证据为基础的合理验证应纳入临床评价报告中。

# 临床评价报告（CER，第4阶段）

应编写临床评价报告，记录临床评价及其输出。

临床评价报告应包含充分的信息，以便第三方（监管机构或公告机构）阅读和理解。因此，临床评价报告应提供充分信息以便理解评价者采用的检索标准、可用数据、所有假设及结论。

临床评价报告的内容应交叉引用相关文件以获取支持。应清楚的是，每个陈述是由哪些数据证实，及哪些数据反映了评价者的结论或观点。报告应包括，对文献数据及临床研究报告的标题和研究代码的引用（若相关且适用），同时交叉引用在制造商技术文件中的位置。

信息量可能不同，取决于器械或技术的历史。对于开发的新器械或技术，报告应包括发展过程及在发展周期内临床数据产生的时间节点的回顾。

报告中给出临床评价的不同阶段非常重要：

- 第0阶段，临床评价的范围：

  - 解释评价的范围和背景，包括临床评价报告涉及的产品/型号/尺寸/设置、医疗器械的技术基础、器械适应症及预期用途；

  - 记录有关器械临床性能或临床安全性的声称。

- 第1阶段，识别相关数据：

  - 说明文献检索策略；

  - 介绍临床数据性质和程度及识别的相关临床前数据。

- 第2阶段，相关数据的评估：

  - 说明评价者评估数据集使用的标准；

  - 总结相关数据集（方法、结果、作者的结论）；

  - 评价数据的方法学质量、科学有效性、与评价的关联性、证据的权重及局限性；

  - 给出拒绝特定数据或文件的合理理由。

- 第3阶段，临床数据的分析：

  - 说明适用协调标准中临床数据要求的符合性确认等引用信息及临床数据是否及如何构成待评价器械的临床性能和临床安全性的充分临床证据；

  - 说明临床评价是否涵盖预期用途的所有方面及所有产品/型号/尺寸/设置的充分数据。

  - 描述器械的收益和风险（性质、可能性、程度、持续时间和频率）；

  - 根据相应医学领域的当前知识/当前技术及适用的标准和指南文件说明收益/风险关系的可接受性、可用的医学替代品及评价者做出的关于满足器械临床性质的基本要求的分析和结论（MDD ER1、 ER3、 ER6；AIMDD ER1、ER2、ER5）；

  - 分析待评价器械的临床数据、制造商提供的信息资料及风险管理文件之间是否一致；

  - 上述文件与当前知识/当前技术之间是否一致；

  - 确定差距和差异；

  - 确定需要在PMS（包括PMCF研究）中进一步评价的剩余风险、不确定性及未解决问题（例如，罕见并发症、中期和长期性能的不确定性、广泛使用的安全性）。

评价者应检查临床评价报告，核实其中包括分析的准确陈述及观点，并在报告上签名。评价者应提供他们的简历及与制造商的利益声明。

临床评价报告应标注日期，并且版本受控。

附录A9（临床评价报告-拟定目录和内容示例）给出了临床评价报告的建议模板。

附录A10（发布临床评价报告的拟定检查清单）给出了发布临床评价报告时的推荐检查内容。

附录A11（利益声明信息）给出了利益声明信息。

# 公告机构在临床评价报告中的作用

公告机构在医疗器械制造商提供的临床评价报告及用以证明器械符合相关指令的支持性文件的评价和核实中发挥重要作用。

附录A12（公告机构活动）详细描述了给公告机构的推荐意见。这些推荐意见包括：

- 医疗器械制造商提供的给公告机构的关于临床评价报告的评价指南，作为技术文件（包括设计档案）的一部分及

- 给公告机构的关于医疗器械临床方面评价内部程序制定的指南。

此外，还应参考公告机构工作小组（NBOG）的文件。NBOG文件包括最佳实践指南、检查清单及格式。

根据医疗器械指令附录I第6a节及有源植入式医疗器械指令附录1第5a节，基本要求的符合性证明应包括基于指令93/42/EEC附录X或有源植入式医疗器械指令附录7实施的临床评价。这适用于所有类别的医疗器械。

当根据临床数据无法证明基本要求的符合性时，制造商应根据风险管理过程给出充分理由。应具体考虑器械/身体的相互作用、预期用途及制造商声称。当没有临床数据时，应证实基于性能评价、基准试验和临床前评价证明基本要求符合性的充分性。公告机构应审核制造商给出的合理理由、提交数据的充分性及符合性是否得到证明。虽然如此，仍需临床评价，并且上述信息及以证据为基础的合理验证应纳入待评价器械的临床评价报告中。

# 附录

# A1.等同性证明

根据医疗器械指令附录X及有源植入式医疗器械附录7，临床数据的评价（即，临床评价）在适用情况下应考虑相关的协调标准，并且必须遵循基于如下规定的方法学合理程序：

- 器械安全性、性能、设计特征和预期用途相关的现有相关科学文献的关键评价，其中：

  - 待评价器械被证明与数据相关的器械等同，同时

  - 数据充分证明相关基本要求的符合性。

- 或所有临床研究结果的关键评价。

- 或第1点和第2点的组合临床数据的关键评价。

等同性证明应考虑临床、技术和生物学特征：

- 临床：

  - 用于相同的临床病症（适用情况下，包括相似严重度和分期的疾病、相同的医学适应症），及

  - 用于相同的预期用途，及

  - 在身体的同一部位使用，及

  - 用于相似人群（这可能涉及年龄、性别、解剖学、生理学及其他可能方面），及

  - 不可预知的显著差异性能（相关临床性能，如预期临床作用、特定预期用途及使用持续时间等）。

- 技术：

  - 具有相似的设计，及

  - 在相同的使用条件下使用，并且

  - 具有相似的规格和性质（例如，物理化学性质，如能量的类型和强度、拉伸强度、粘度、表面特性、波长、表面纹理，孔隙率、粒度、纳米技术、质量密度、氮碳共渗等原子包裹体、氧化性），及

  - 具有相似的展开方法（如相关），及

  - 具有相似的操作原理和关键性能要求。

- 生物学：相同的材料或物质与相同的人体组织或体液接触。

可预见与完好皮肤接触的器械及器械微小部件的特殊情况；在这些情况下，根据风险分析结果并考虑相似材料的作用和性质，允许使用相似材料。材料可能影响等同性的不同方面及不同基本要求的符合性。评价者应考虑生物学安全性（例如，依据ISO 10993）及全面证明等同性的其他必要方面。对于每个差异，应提供合理理由，说明每种情况。

在假定等同性时，

- 等同性只能基于单一器械14；

- 必须满足所有3个特征（临床、技术和生物学）；

- “相似”意味着，待评价器械及视为等同的器械之间的差异不会导致器械性能和安全性的临床显著性差异；

- 应确定、披露和评价待评价器械及视为等同的器械之间的差异；应给出差异对待评价器械的临床性能和临床安全性无显著影响的原因；

- 制造商应调查视为等同的医疗器械是否通过特殊处理方法（例如，表面修饰，一种改变材料性质的过程）制造；若是，这种处理将导致技术和生物学特征的差异；证明等同性时应考虑这点，并记录在临床评价报告中；

- 若可进行测量，应测量待评价器械和视为等同器械的临床相关规格参数和性质，并在对比表格中反映；

- 应包括对比图纸或照片，以比较与人体接触的元件的形状和尺寸；

- 制造商应：

  - 将支持性非临床信息（例如，临床前研究报告）纳入器械技术文件中，及

  - 在临床评价报告中总结信息及信息在技术文件中的位置；

- 对于技术特征评价，通过不同方法实现相同治疗结果的器械不视为等同；

- 对于生物学特征评价：

  - 需要对与人体接触的材料进行详细化学表征时，可依据 ISO 10993-18 附录C确定毒理学等同性，但这仅仅是生物学标准评价的一部分；

  - 采购和制造过程可能对杂质分布产生不利影响；选择用于表征医疗器械的分析方法应适当考虑有关预期杂质分布的知识（当生产方法或采购发生变更时，应重新进行试验）；

  - 可能需要组织病理学研究来证明在预期应用及预期接触时间下体内实现相同的宿主反应；

  - 对于动物试验，物种间的差异可能限制试验的预测价值；应给出试验选择及其预测价值的合理理由；

  - 应考虑磨损（若相关）及宿主对颗粒物的反应。

- 只有在等同器械已获得CE认证并且根据使用说明中的预期用途使用时，临床数据才视为相关。

14   评价者可能希望引用多个等同器械。在这种情况下，应在临床评价报告中充分研究、证明和描述每个独立器械与待评价器械的等同性。

说明：应考虑特殊情况。当等同器械没有获得CE认证时，临床评价报告应包括等同器械监管状态的信息及使用其数据的合理理由。合理理由应说明临床数据是否可沿用至欧洲人群及良好临床实践（例如ISO 14155）及相关协调标准的差距分析。

# A2.为什么需要进行额外临床研究？

- 制造商和评价者应如何确定临床证据是否充分？

只有在临床数据与当前知识/当前技术一致、科学合理、涵盖预期用途的所有方面及制造商可预见的所有产品/型号/尺寸/设置时，才能得出器械符合基本要求的结论。

若存在无法采用其他方法解决的差距，应进行规划并实施临床研究。

- 考虑事项

植入物和高风险器械、技术经验不足或缺失的器械及预期用途扩展至现有技术的器械（例如，新的临床使用）最可能需要临床研究数据。

为符合医疗器械指令附录X第1.1节及有源植入式医疗器械附录7的要求，植入式III类器械应实施器械临床研究，除非基于现有临床数据可充分证明符合性。

为满足适用基本要求，临床研究的需求视现有数据充分证明收益/风险关系、声称及副作用的能力而定。因此，其他器械也可能需要临床研究，包括I类、IIa类及非植入式IIb类器械。

确定是否需要额外进行临床研究时，制造商应进行详细的差距分析。差距分析应确定现有数据是否足以证明器械符合临床性能和临床安全性相关的所有基本要求。

应重点考虑如下方面：

- 新设计特征，包括新材料，

- 新预期用途，包括新医学适应症、新目标人群（年龄，性别等），

- 制造商计划使用的新声称，

- 新用户类型（例如，非专业人士），

- 直接和/或间接风险的严重度，

- 接触粘膜组织或非侵入性，

- 增加使用持续时间或重复应用次数，

- 合并药用物质，

- 使用动物组织（与完好皮肤接触除外），

- 当医疗替代品风险降低、患者收益变得更广泛或最新可用时出现的问题15，

- 识别新风险时出现的问题（包括医学、科学和技术的进步）

- 相关数据是否适合在临床研究中进行评价，

- 其他

应依据其他器械和替代治疗方法（包括基准器械和等同器械）的安全性和性能数据，定义当前技术或识别物质及技术造成的危险。这可确保更准确地制订器械预期用途的临床数据要求。准确分析并选择医学适应症和目标人群可降低对额外临床研究的临床数据量的需求。

# A3.器械描述-一般内容

描述应详尽，以便确保基本要求符合性状态评价的有效性、有意义的文献数据的检索及适用情况下科学文献中描述的其他器械的等同性：

  - 器械名称、型号、尺寸、部件，包括软件和附件

  - 器械归属的器械组别（例如，生物学人工主动脉瓣）

  - 器械是否正处于研发阶段/初步CE认证进行中/已通过CE认证

  - 器械当前是否已在欧洲或其他国家上市，自上市后，向市场投放的器械数量

  - 器械的预期用途

    - 准确的医学适应症（若适用）

    - 疾病或病症名称/临床表现、分期、严重度/症状或治疗、管理或诊断的方面

    - 患者人群（成年人/儿童/婴儿，其他群体）

    - 预期用户（由健康护理专业人士/非专业人士使用）

    - 器械接触的器官/身体部位/组织或体液

    - 使用或身体接触的持续时间

    - 重复应用，包括重复应用的次数和持续时间的限制

    - 接触粘膜组织/非侵入性/植入

    - 禁忌症

    - 制造商要求的注意事项

    - 一次性使用/重复使用

    - 其他方面

  - 医疗器械的一般性描述，包括

    - 准确的物理和化学描述

    - 技术规格，机械特征

    - 无菌性

    - 放射性

15 请参见附录A7.2（可接受收益/风险关系评价的符合性）

    - 器械如何实现其预期用途

    - 操作原理

    - 器械使用的材料，重点考察与患者/用户（直接或间接）接触的材料，涉及身体部位的描述

    - 是否含有药用物质（已经上市或新型）、动物组织、血液成分及成分作用

    - 其他方面

  - 器械是否可满足其他方式无法满足的医学需求/器械是否存在医学替代品/器械是否等同于现有器械，描述情况和新特征

  - 若器械依据等同性进入市场：

    - 器械名称、型号、尺寸、部件，包括软件和附件

    - 等同性是否已经证明

  - 预期性能，包括制造商预期的器械技术性能、预期临床收益、制造商计划使用的有关临床性能和临床安全性的声称

  - 基于前代器械：前代器械的名称、型号、尺寸，前代器械是否仍在上市流通，描述修改，及修改日期。

  - 制造商提供的信息资料（标签、使用说明、现有宣传资料及制造商可预见的随附文件）的现行版本号或日期。

# A4.文献来源

可从不同来源检索临床文献用于临床评价。要求实施全面检索策略，通常涉及多个数据库。应记录检索策略及其合理性。重要来源包括如下：

  - 科学文献数据库

    - MEDLINE或Pubmed可作为检索的良好起点。然而，鉴于可能无法完全覆盖欧洲杂志、检索词较少，不一定能保证检索的全面性。

    - 需要其他数据库来确保充分覆盖欧洲使用的器械和治疗方法，以确定相关临床研究和用户经验文章16，促进基于器械名称和制造商的检索（例如，EMBASE/Excerpta Medica、Cochrane CENTRAL研究登记中心等）。

    - 科学数据库中的信息覆盖和检索词随着时间发生变化。因此，需要规定选择充分数据库的标准，定期进行重新评价。

  - 网络检索

16  产生负面结果的研究或用户经验（例如，基于1个病例或病例系列的风险文章）可能没有资格在高影响因子医学杂志上发表。因此，还需检索欧洲用户可用的低影响因子杂志及其他来源。

检索可提供重要数据，实例包括如下有关信息：

    - 适用于待评价器械且包括临床性能和临床安全性信息的协调标准和其他标准。

    - 等同和/或其他器械的安全领域纠正措施。这些均可在制造商官网、欧洲主管当局官网、美国食品药品监督局官网及其他网站获得。

    - 植入物登记报告。

    - 系统评价数据库中的文件（例如，Cochrane系统评价数据库，Prospero国际前瞻性系统评价登记 ）。

    - 专业医学学会编写的对当前知识/当前技术评价非常重要的专家文件，包括临床实践指南和共识性声明。

    - 健康技术评价（HTA）机构和网络的荟萃分析和评价。

    - 通过WHO国际临床研究登记平台（ICTRP）和网址ClinicalTrials.gov识别研究。

  - 未发表数据

未发表数据对很多器械非常重要，应考虑检索这些数据，并监控所有变更，例如

    - 等同器械（若制造商声称等同性）和/或基准器械及其他器械的标签和使用说明。

    - 植入物登记中心提供给制造商的数据。

    - 大会上介绍的数据。

  - 科学文献中的引文也可能很重要，应进行筛选。相关的文献可能引用与制造商有直接利益关系的其他文章。此外，为了评估一个文件的科学质量，可能需要检索一些被引用的文章。

# A5.文献检索和文献评价方案，关键内容

文献检索和文献评价的输出：

  - 有关待评价器械和等同器械的文献。

说明：若制造商自身持有待评价器械的临床数据（即，持有上市前临床研究、PMCF研究、其他PMS数据），应结合文献考虑这些数据，确定评价的一致性及分析的全面性。

  - 正确实施待评价器械和等同器械的临床数据的评估和分析所需的当前知识/当前技术的评价（即，适用标准和指南文件、与临床评价有关的医疗病症信息、预期患者人群的治疗/管理/诊断选择）。

收集的文献可能与待评价器械直接相关（例如，第三方实施的待评价器械的临床研究的发表文章、副作用或并发症、事件报告）和/或与等同器械、基准器械、其他器械及预期患者群体可使用的医学替代品有关。

文献检索和文献评价方案应包括评价背景和目的，具体说明文献评价问题及解决这些问题的相关文章的识别、选择、收集和评估的方法。应包括文献检索方法学（文献检索方案）。

文献选择应客观合理，即，包括所有有利和不利的相关数据。临床评价很重要的是，临床评价者可评估选定文章在多大程度反映器械的预期应用/使用。

应使用客观、无偏倚、系统性的检索和评价方法。示例包括：

- PICO （患者特征、干预类型17、对照和结果查询）

- Cochrane干预系统性评价手册

- PRISMA（系统评价和荟萃分析的首选报告项目）声明

- MOOSE提案（流行病学观察性研究的荟萃分析）

方案应规定下面描述的内容，说明背景、目的、相关文献的识别、选择和收集方法，以解决文献评价问题。

### A5.1.文献检索和文献评价的背景

这部分记录了文献评价的重要性和依据，包括但不限于：

- 器械名称/型号

- 文献评价对风险管理过程的重要性。文献评价提供预期患者人群的当前干预18的数据（当前技术），旨在给出可接受收益/风险关系评价的输出、当前考虑的高级别健康安全防护及可接受副作用。

- 既往文献评价

- 评价对风险管理过程的重要性

- 制造商既往进行的文献检索

- 若包括等同或基准器械，请给出器械名称和型号。

- 临床评价报告应证明待评价器械的等同性，或基准器械与临床评价的相关性。

### A5.2.目的

本节内容记录了与临床评价范围一致的研究问题，这些问题采用同一程序谨慎构建（例如，PICO）：

17   术语“干预”包括治疗方法、诊断方法、疾病或医学病症管理的方法。

18   包括治疗方法、诊断方法、疾病或医学病症管理的方法。

- 人群/疾病或病症

- 干预

- 比较组/对照组

- 结果/终点

评价问题（例如PICO）的输入是，器械描述和器械预期性能，包括制造商希望使用的临床性能和临床安全性的所有声称。同时，风险管理过程信息也应作为输入。

### A5.3.方法

方案的方法部分描述了文献检索计划、研究选择、数据采集和分析方法。其中规定了文献检索策略及检索文件的入组/排除标准。

方案应包括：

  - 文献检索方法学

文献检索方案的目的是，在实施前规划检索。应由具有信息检索专长的人员制订和执行，并适当考虑制造商提出的临床评价范围。信息检索专家的参与有助于优化文献检索，帮助确定所有相关已发表文献。

文献检索方案对关键评定方法很重要。检索策略应以谨慎构建的评价问题为基础。

  - 数据来源及选择的合理性（请参见附录A4，文献来源）

  - 科学文献数据库检索的范围（数据库检索策略）；

  - 确定所有已发表文献的工作

  - 检索的电子数据库及理由

  - 网络检索的范围及未发表信息检索，包括检索策略和理由

  - 实际检索词和限定条件

  - 每次检索的开始和结束日期限制

  - 已发表文献的选择/标准（例如，入组/排除标准）及选择的理由

  - 解决多篇文章数据重复可能性的策略；

  - 规避检索制造商已经生成和持有的文章的策略

  - 数据收集计划，其中规定数据管理实践，确保提取期间的数据完整性（即，质量控制/由额外评价者对提取的数据进行二次评价）

  - 评估计划，其中规定每篇文献的评估方法，包括数据与预期临床使用的相关性及数据的方法学质量

  - 分析计划，其中规定数据分析的方法，包括数据处理和转换

偏离文献检索方案的所有情况应载于文献检索报告中。

# A6.临床数据评定-临床性能和/或临床安全性的充分性证明缺乏科学有效性的研究示例）

- 缺乏基本方面的信息：

这包括报告和文章忽略披露如下

  - 使用的方法

  - 产品识别

  - 暴露的患者数量

  - 临床结果

  - 临床研究计划调查的所有结果

  - 观察到的不良副作用

  - 置信区间/统计学显著性计算

  - 是否存在意向性治疗人群或符合方案人群：这两类人群的定义和结果

- 样本量过小，无法计算统计学显著性

包括：文献和报告的初步数据不确定、可行性研究数据不确定、轶事经验、假说文章及未经证实的观点。

- 统计学方法不合适

包括

  - 对于多个亚组试验的结果，多重比较没有应用校正。

  - 根据数据特定分布类型进行计算和检验（例如，高斯分布，计算平均值、标准偏差、置信区间、t-检验及其他检验），然而未检验分布类型，分布类型不合理，或数据未经转换。生存曲线等数据一般不符合高斯分布，例如植入物生存率、患者生存率、无症状生存率。

- 缺乏充分对照

在如下情况，不包括合适对照的单臂研究及其他研究可能存在偏倚或混淆：

  - 结果基于主观终点评价（例如，疼痛评价）。

  - 评价的终点或症状存在自然波动（例如，观察患有慢性疾病且症状波动患者时、自然改善出现时、患者疾病自然进展无法清晰预测时的均值回归）。

  - 有效性研究的受试者可能接受或预见接受合并干预（包括非处方药物及其他治疗）。

  - 存在其他影响因子时（例如，结果受患者人群、疾病、使用者技术、规划/干预/病后护理可用的基础设施的多样性、预防药物使用、其他因素的影响）。

  - 与现有文献的结果存在明显差异，表示影响因子多样、控制不佳。

在上述情况下，一般难以依据与外部或历史数据的直接比较得出结论（例如通过与临床研究中的器械登记数据或已发表文献中的数据进行比较得出结论）。

不同的研究设计可进行直接比较，并得出结论，例如随机对照设计、交叉设计或分体设计。

- 死亡率和严重不良事件数据收集不正确

有时依据死亡率数据或其他限制受试者在家中生活及随访联系能力的严重事件的发生率证明收益和安全性的充分性。在此类研究中，

  - 招募时，应获取受试者知情同意，以联系转诊人员/机构获取医学信息；当受试者失访时，应联系转诊人员/机构，调查结果；

  - 应分析（例如，敏感性分析）数据缺失对结果的影响；或者，当患者失访且结果无法确定时，应考虑是否满足研究的严重不良事件（SAE）终点（即，研究的死亡终点）。

对于死亡研究（及不良结果的其他研究），报告和文章中应充分披露调查严重患者结果的程序、失访受试者数量、受试者退出研究的原因及敏感度分析的结果。

- 作者误判

包括与报告或文章中结果部分不一致的结论，例如

  - 报告和文章没有正确处理统计学显著性的缺失/包含无效假设的置信区间。

  - 影响过小，无临床相关性。

- 不合法活动

包括：展开的临床研究不符合当地法规。临床研究的设计、实施和报告应符合 EN ISO 14155或相似标准、当地法规及赫尔辛基宣言的要求。

# A7.临床数据分析-具体基本要求的符合性

虽然本附录描述了临床评价的需求（MDD ER1、ER3、ER6；AIMDD ER1、 ER2、ER5），可能还有其他基本要求需要符合性评价的充分临床证据的支持。

### A7.1.安全性要求的符合性评价

（MDD ER1 / AIMDD ER1）

应评价制造商提供的信息资料（包括标签、使用说明、制造商可预见的随附文件等现有宣传信息），确保与第2阶段评估的相关临床数据一致且所有危险、风险缓解信息及其他临床相关信息均得到相应的确认。

风险管理的输入及标准应用：

- 风险管理文件应确认，所有已识别风险是否均在协调标准或其他相关标准中充分覆盖，及是否需要临床数据覆盖的差距。

- 风险管理文件应确认，患者治疗、器械操作方法相关的风险及使用性相关风险是否已经最小化及是否存在需要解决的临床风险问题。

- 为了证实符合性假设，一般应完全应用协调标准。

- 若技术发展带来的安全防护等级高于现行协调标准，则应采用较高的安全防护等级，以满足尽可能降低风险、风险必须与高等级的健康防护兼容及副作用可接受的基本要求（MDD ER2、ER3和ER6；AIMDD ER1和ER5）。

示例：

- 电气危害应满足EN 60601-1及适用的医用电气设备的平行标准的要求，确保器械不会损害患者或用户的安全性和健康。在这些情况下，电气危害的剩余风险应可接受，并且无需额外临床数据，除非PMS活动中发现负面问题。

- 应用使用性的协调标准（EN 62366 和适用EN 60601-1-6），确保器械研发期间考虑使用性内容。然而，这些标准不提供设计的详细指南，但已知使用性内容引起或造成大部分事件。因此，需要临床数据证明使用错误、器械人机学特征及器械预期使用环境的风险已经降低至最低水平。

### A7.2.可接受收益/风险关系的符合性评价（MDD ER1 / AIMDD ER1）

预期

- 临床评价证明，预期用途有关的所有风险均减少至最低，与患者收益权衡时可接受，并且与健康安全的高等级防护兼容；并且

- 使用说明正确描述了得到充分临床证据支持的器械预期用途；且

- 使用说明包含降低使用错误的正确信息、剩余风险及其管理的信息，这些信息均得到临床证据的充分支持（例如，

操作说明、风险描述、警告、注意事项、禁忌症、管理可预见意外情况的说明）。

- 器械预期用途描述的评价

应评价制造商提供的信息资料（包括标签、使用说明、现有宣传资料及制造商预见的随附文件）。评价者应评价制造商提供的描述是否正确识别医学病症和目标人群，并且充分的临床证据证明了相关基本要求的符合性。阅读使用说明时，用户可完全确定给定医学病症或医学适应症或目标人群属于CE认证范围或完全属于用户自身范围（标示外使用）。

- 器械的患者收益评价

器械对个体健康的积极影响应有意义（患者相关）并且明显。应考虑收益的性质、范围、可能性和持续时间。收益包括：

  - 对临床结果的积极影响（例如，不良结果可能性降低，比如，死亡率、发病率；或受损机能的改善），

  - 患者的生活质量（显著改善，包括护理简化、改善患者临床管理、改善身体机能、缓解症状），

  - 诊断相关的结果（例如，正确诊断，疾病或特定疾病的早期诊断、确定给定治疗应答可能性更高的患者），

  - 诊断器械对临床结果的积极影响，或

  - 公众健康影响（例如，诊断医疗器械识别特定疾病从而防止扩散、识别疾病分段、分期阶段、位置、严重度或变体、预测未来疾病发作的能力）。

- 患者收益的定量

开展临床研究及正确识别、评估和分析临床数据前提是定义规定终点。

  - 通常根据量表或特定终点或标准（收益类型）或依据是否实现预定健康阈值的评价来评价收益。量表上测量的或终点改善或恶化确定的受试者情况或临床管理的变更决定了受试者的收益幅度。还应考虑人群中收益幅度的变化性。

  - 应讨论这些变更的临床相关性，并给出理由。

  - 理想情况下，这些参数应具有直接临床相关性。

  - 在特定情况下，当经确认的替代终点得到满足时，可推定收益（例如获取实验室试验特定结果及解剖学或生理学特性的测量值）。

  - 根据当前医学知识，评价者应记录器械临床评价终点的临床相关性并给出理由，并证明所有替代终点的有效性（若使用替代终点）。

患者获得一项或多项收益的可能性是器械收益及临床性能评价的另一重要方面。

  - 根据提供的临床数据及合理的统计学方法，应合理预测目标人群或亚组人群中“应答者”的比例。

  - 数据可能表明，目标人群中仅有少部分人可获得收益，或整个目标人群患者频繁收益。数据还可能表明，不同患者亚组获得的收益不同，或者收益相同但程度不同。

  - 若可确定亚组，则表示器械仅适用于这些亚组。

  - 然而，在有些情况下，无法确定亚组。权衡收益与风险时，应结合考虑临床收益的幅度和可能性。

  - 一小部分受试者获得巨大收益引发的考虑不同于大部分受试者获得微小收益的情况。例如，巨大收益即使只有一小部分人群获得，仍很显著，超出风险，而微小收益则不明显，除非大量受试者获得。

效应持续时间（即，患者收益持续时间，若器械适用）

  - 应根据合理的临床数据和合适的统计学方法，表征持续时间（例如，统计学分布）。

  - PMCF对于随着时间完善和证实合理预测至关重要。

  - 作用模式可能发挥重要作用：一些治疗具有治愈效果，然而，有些治疗需要在患者生命期间反复频繁使用。

  - 治疗效果的持续时间直接影响收益的定义。随着时间需重复的治疗可能带来更大风险，或者随着每次重复治疗，收益减小。

  - 效应持续时间评价应考虑当前知识/当前技术和可用替代品。

- 器械临床风险的评价

风险管理文件应确定器械相关的风险及风险的缓解方法。临床评价应说明制造商采取设计风险缓解策略后的剩余风险的显著性。

PMS报告由制造商编写，通常包括器械监管状态的详细内容（器械上市国家及日期）、报告阶段进行的监管行动（例如，召回，通告）、事件表格（尤其是严重不良事件/事故，包括死亡，并且制造商将其分为器械相关或器械无关）及事件发生率预估。

与使用相关的上市后事件数据更有意义，应特别关注。各国、各用户及各事件类型在医疗器械警戒系统中的用户报告程度可能有很大差异。预期用户报告不充分。然而，对于有些器械，这些报告中的数据分析可合理保证临床安全性和性能。

在表格中总结器械相关事件，尤其重点关注严重不良事件/事故，并评论根据器械作用模式是否可预测观察到的器械相关事件将非常有帮助。

为证明可能风险/危害的程度，先单独考虑然后整体考虑如下因素：

  - 器械使用相关的有害事件的性质严重度、数量和发生率：

    - 器械相关严重不良事件/事故：这些事件已经或曾经归因于器械的使用，导致危及生命的损伤或疾病，造成身体永久性伤害或损坏，或要求医学或手术干预以预防对身体的永久性危害。

    - 器械相关的非严重/无需报告的有害事件：这些事件可能已经或曾经归因于器械的使用，不满足器械相关严重不良事件/事故分类的标准。

    - 手术相关事故：器械使用导致的患者危害，但并非由器械本身引起。例如，植入器械相关的麻醉剂相关并发症。

  - 有害事件的可能性：预期人群出现有害事件的比例；可能性测量时也应考虑发生一次或重复发生的事件。

  - 有害事件的持续时间（即，不良后果的持续时间）：一些器械导致临时、轻微危害；一些器械导致重复但可逆的危害；其他器械导致永久性虚弱损伤。危害严重度应结合持续时间考虑。

  - 诊断医疗器械的假阳性或假阴性结果的风险：

    - 若诊断器械给出假阳性结果，患者可能接受不必要的治疗，并引发治疗伴随的所有风险，或误诊为严重疾病；

    - 若诊断器械给出假阴性结果，患者可能错过有效治疗（从而错过治疗带来的益处）或者正确疾病或病症无法得到确诊；

    - 假阳性和假阴性相关的其他风险。

  - 关注器械相关的有害事件的总数也很重要。应考虑器械使用可能导致的不同类型有害事件的数量及累计效应的严重度。若一次出现多起有害事件，则累计效应更大。

  - 应特别评价临床数据识别的但先前风险管理文件中未考虑的危害，给出所需的额外缓解措施（例如，设计改进、制造商提供的信息资料的修改，例如在使用说明中增加禁忌症）。

- 收益/风险关系的可接受性评价

  - 以相应医学领域的当前技术作为比较对象，评价预期用途涵盖的所有医学病症和目标人群的收益和风险临床数据是否均可接受，是否需要考虑对一些人群和/或医学病症进行限制。

  - 因此,需要确定和规定当前知识/当前技术，及基准器械和目标人群可用的医学替代品。通常，临床背景记录应包括如下信息：

    - 临床背景

      - 待治疗、管理或诊断的临床病症的信息

      - 病症发生率

      - 病症的自然进展

    - 其他器械、目标人群可用的医学替代品，包括临床性能和安全性的证据

      - 历史治疗

      - 目标人群可采用的医学选择（包括保守治疗、手术治疗和药物治疗）

      - 现有器械、基准器械

  - 需要充分描述临床背景，以便准确表征临床性能和临床安全性关系的当前技术。应客观选择表征当前技术的临床数据，不得依据待评价器械的有利基础来选择。应提供曾经使用或考虑的其他方法的信息及其益处和缺点。应根据相关发表文献的批判性全面评价，确定现有治疗方法的缺点。文献评价应证明器械在医疗保健方面是否存在巨大差距。若不存在临床需求，则设计方案应证明，与现有产品或治疗相比，收益/风险关系改善或至少等同。

  - 若上市时与可接受治疗相比的治疗可比性未知，则应在器械使用说明中清楚说明。

  - 即使器械无法与公认的一线治疗或最优器械相匹敌，也能扩展可接受治疗系列，因为一线治疗也可能存在禁忌症或无应答者。

  - 器械可能不是一流器械，但可为规定的特定亚组提供可接受收益/风险关系的充分临床证据，在特定环境下（例如，紧急户外情况下）提供甚至更佳的临床性能。

  - 临床评价报告和其他相关文件中应正确规定在治疗系列中的位置。

示例：一种用于深部脑刺激的系统已被证明可有效治疗抑郁。然而，大脑植入电极涉及重大风险。侵入性更小的治疗选择可用于治疗抑郁。考虑可用的治疗系列，制造商将器械医学适应症限制为“抗抑郁治疗”，应在使用说明及其他相关文件中有所反映。

### A7.3.性能要求的符合性评价（MDD ER3 / AIMDD ER2）

器械应实现制造商预期的性能。应证明医疗器械实现制造商声称的预期用途的能力及根据制造商的预期使用器械时，器械技术或功能（诊断功能）给人体带来的直接或间接医学效应及患者的临床收益。

临床性能包括制造商预期使用的有关器械临床性质和安全性的声称。预期：

  - 器械在正常使用条件下可实现预期性能，并且

  - 预期性能得到临床证据的充分支持。

不同类别器械的临床性能评价存在广泛差异，尤其是治疗器械与诊断器械之间。下文列出了诊断器械相关的性能数据示例：

  - 独立图像采集的可重现性（同一患者、同一机器、不同操作者和判读者）。

  - 独立图像报告的可重现性（同一患者、同一机器、同一图像、不同判读者/分析者）。

  - 主要临床适应症的检验诊断灵敏性和专一性；基于不同的预测可能性，得到的正、负预测值。

  - 新迭代诊断软件与先前版本软件的性能对比。

  - 基于年龄和性别的正常值，涵盖可使用诊断系统的所有患者群体。

### A7.4.不良副作用的可接受性要求的符合性评价（MDD ER6 / AIMDD ER5）

所有不良副作用与预期性能作权衡时，均为可接受风险。

为了评价器械副作用的可接受性：

  - 应有临床数据，以便评价可能不良副作用的性质、严重度和频率；

  - 临床数据应包含足够数量的观察结果（例如，来自临床研究或PMS），以保证有关不良副作用及器械性能的结论的科学有效性；

  - 评价不良副作用是否可接受时，应考虑当前技术，其中包括基准器械及患者当前可用的医学替代品的性质，并依据适用标准和指南文件中的客观性能标准。

若缺乏临床数据或观察结果数量不充分，则不符合不良副作用可接受的要求。

示例：

在研究的15例受试者中观察到至少1起不良副作用事件的合理概率（80%）的前提是副作用的实际概率为10%。若只研究15例患者，从统计学角度来说，实际概率为10%的严重副作用的检测达不到合理概率。若与器械性能和当前技术作权衡，不良副作用幅度可接受时，器械才视为可接受（对于任何类型和严重度的不良副作用）。

下表给出了实际概率为10%、5%和1%的不良副作用相应的数值。

|  | 情况1 | 情况2 | 情况3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观察到至少1起事件的概率（P） | 80% | 80% | 80% |
| 事件的实际概率 | 10% | 5% | 1% |
| 研究的受试者数量（n） | 15 | 32 | 161 |

新器械的拟定可接受阈值取决于副作用的严重度和可检测性。

# A8.用于未满足的医疗需求的器械-考虑内容

与所有医疗器械一样，不满足医疗需求的医疗器械必须满足基本要求才能通过CE认证。评价者应评价器械是否给患者带来如下方面的收益

- 危及生命或造成身体功能的永久性损伤的医学病症,及

- 现有医学替代品无效或存在重大风险。

对应器械在本附录中称为“突破性产品”。

- 突破性产品

在特殊情况下，重大收益可能存在较高的不确定性，并且市场准入是基于有限的临床证据，例如

  - 来自体恤使用/人道主义豁免计划的经验、使用定制器械、可行性研究结果的经验；

  - 有限的长期数据。

除了MEDDEV中描述的通用内容外，评价者应在临床评价报告中完全披露如下项目的情况和应对：

  - 产品的确切预期用途及医学适应症（若适用），剩余风险、不确定性或未解决问题对于此适应症（通常为特定适应症）来说是否可接受；

  - 说明现有医学替代品不足或存在重大风险的原因；

  - 描述待评价器械带来的收益；

- 使用说明是否清楚描述

  - 确切的预期用途（包括医学适应症）及局限性，

  - 有限的临床经验，

  - 剩余风险及患者收益有关的不确定性或未解决问题19；

- 制订严格PMCF计划的需求，包括如下有关信息

  - 上市后阶段需要生成什么类型和质量的数据，以便进一步评价器械临床性能和临床安全性；

  - 如何及时生成数据及具体内容，包括预测器械每年处理的患者数量；

  - 在如下情况，制造商应将所有患者纳入PMCF研究：

    - 存在重大风险的器械（即，预期造成严重不良事件），或

    - 器械用于罕见疾病。

- 当获得新的重要信息时依据本文件第 6.2.3 b节及时更新临床评价报告的需要。

在这些特殊情况下，公告机构应对更新后的临床评价报告及PMCF研究结果进行年度评价。

- 后续产品

继治疗/诊断突破性产品后进入市场的器械不得根据上述标准验证为突破性器械。对这些器械进行临床评价时，应考虑如下方面：

  - 当器械继治疗/诊断突破性产品后进入市场时，临床证据自首个突破性器械上市后已经迅速发展

  - 随着证据体系的发展，进入市场时不得存在巨大不确定性

  - 如获得PMCF数据，PMCF研究应可为继治疗/诊断突破性产品后上市的器械提供预见性

# A9.临床评价报告-拟定目录和内容示例

表格中的内容示例仅供说明。临床评价报告的内容取决于待评价器械的性质和历史。

19 示例：“目前为止，尚未报告严重长期不良作用”。这对有限经验和剩余风险不确定性的描述不充分。

| 目录 | 内容示例 |
| --- | --- |
| - 摘要 | 执行摘要，用于外部目的的摘要。 本节应总结预期目标人群的收益/风险关系及医学适应症的确定及基于所在医学领域的现有知识/当前技术的收益/风险关系可接受的证明。 |
| - 临床评价的范围： | 请参见第7节和附录A3。 临床评价报告涵盖的器械的识别、产品、型号、尺寸、软件版本、附件、专有名称及器械开发期间的指定的代号。制造商名称和地址。 临床评价是否依据指令2007/47/EC修改的AIMDD或2007/47/EC指令修改的MDD提交。 准确的物理和化学描述，包括材料。器械是否包含药用物质（已经上市或新型）、组织或血液制品。机械和物理化学特征；其他（例如无菌、非无菌、放射性等）。 使用的技术、器械是否基于新技术、现有技术的新临床应用或现有技术增量变化的结果。器械创新点的描述。 器械所属的器械类别。器械如何实现其预期用途。在可用治疗/管理/诊断选择中的定位。 器械使用说明20中描述的预期用途的准确描述及准确的医学适应症（若适用）和禁忌症；在现有宣传资料中作出的宣称。疾病或病症名称、临床表现、分期、严重度/症状或治疗、管理或诊断的方面、目标患者群、目标用户群。器械预期用途、一次性使用/重复使用、侵入性/非侵入性、植入式、使用或与身体接触的持续时间、最大的重复应用次数。器械接触的器官、组织或体液的识别。注意事项。 制造商预见的临床性能和临床安全性的声称。 器械是否已经通过CE认证、是否已经上市、上市时间及地区、器械历史、既往修改日期及原因和说明、销量。 最后一次报告后的变更，器械是否已经 |

20 在无需使用说明的特殊情况下，描述普遍认可的使用形式

|  | 修改，新产品的识别、型号、尺寸、软件、附件、新预期用途、新声称、影响临床评价的器械有关的新事件。说明临床评价报告中涉及新信息及修改的章节。 其他方面。 |
| --- | --- |
| - 临床背景、当前知识、当前技术 | 请参见第8-10节和附录A4-A5。 确定医学领域/相关医学病症。 简要描述检索当前知识/当前技术的信息时采用的文献检索策略及理由，应包括使用的来源、检索问题、检索词、检索输出应用的选择标准、相关文献的质量控制措施、结果、数量和类型。使用的评估标准。 适用的标准和指南文件。 相关医学病症的描述、自然进展及后果。病症是否存在不同的临床表现形式、分期和严重度。在不同年龄组、性别、种族的普通人群中的频率、家族倾向、遗传学。 描述现有治疗/管理/诊断选择、历史背景和发展、不同选择的优势和劣势总结、不同临床表现、分期和严重性的医学病症及不同目标人群相关的收益/风险关系和局限性。描述收益和风险（性质、程度、概率、持续时间、频率）、不良副作用和其他风险的可接受性（包括可接受危害的性质、严重度、概率和持续时间）。 物质和技术造成的与待评价器械相关的危害。危害机制，副作用和其他风险的临床最小化和管理。 用户类型。专业人士对使用不同医疗方案的不同意见。未满足的医学需求。 |
| - 待评价器械 - 评价类型 - 等同性证明（仅声称等同性时） | 临床评价是否基于 - 现有的科学文献，和/或 - 实施的临床研究或 - 是否根据临床数据无法确定基本要求的符合性。 若临床数据不合适，应纳入第10.3节的考虑内容。 请参见附录A1。 |

列出等同器械及其制造商。准确名称、型号、尺寸、软件版本、附件等。制造商名称。与待评价器械的关系（前代，继任者，其他）。监管状态。若器械没有通过CE认证，请说明数据使用的理由。

临床特征、生物学特征和技术特征的比较（详细内容请参见附录A1）。说明等同性的理由，描述影响器械临床性质的相关临床特征、生物学特征和技术特征，待评价器械和等同器械的预期用途之间的差异（适应症、禁忌症、注意事项、目标患者群、目标用户、应用模式、使用持续时间/重复应用次数，其他）、器械与身体相互作用的类型。选择用于特征的非临床确定的参数和型号及理由和有效性。

确定实施的临床前研究及使用的文献，简要总结研究和文献（方法、结果、作者结论）、评价研究或文件的方法学质量、信息的科学有效性。

待评价器械与等同器械的对比表格，示出评价临床、生物学和技术这三个方面的特征的相关参数。待评价器械与等同器械的对比图纸或照片，显示与身体接触的元件。

说明差异，并评价差异是否影响器械的临床性能和临床安全性，并给出推定的理由。

等同性结论。实施的比较涵盖待评价器械的所有产品/型号/尺寸/设置/附件及整个预期用途还是只涵盖特定产品/型号/尺寸/设置/附件或预期用途的选定方面，请具体列出。

关于是否证明等同性的结论；如证明等同性，确认二者之间的差异不影响待评价器械的临床性能和临床安全性；描述所有局限性和差距。

  - 制造商生成和持有的临床数据

请参见8.1节。

给出制造商生成和持有的临床数据。

  - 来自文献的临床数据

请参见第8.2节和附录A4-A5。

简要描述临床数据检索采用的文献检索策略及理由，应包括目的、使用的来源、检索问题、检索词、检索输出应用的选择标准、相关文献的质量控制措施、结果、数量和类型。

  - 临床数据的总结和评估	请参见第9节和附录A6。

-可行性研究

    - 关键临床研究

    - PMCF研究

    - 其他使用数据

总结制造商生成和持有的临床数据及相关的科学文献。包括简要总结研究或引用文献（方法、结果、作者结论）、研究的方法学质量评价、内容的科学有效性、与临床评价的相关性、数据的权重、使用的内容（性能数据、安全性数据、二者）、排除研究或文件的原因、排除部分内容的原因。

  - 临床数据分析

    - 安全性要求（MDD ER1/AIMDD ER1）

请参见第10节和附录A7.1。

安全性要求的符合性评价（MDD ER1 / AIMDD ER1）。

分析是否存在特殊设计特征（存在药用物质、人体成分或动物成分）造成器械风险管理文件中提到需要临床评价的特殊安全性问题，这些安全性问题是否得到妥善处理。

是否充分解决风险管理文件和文献中识别的风险。

是否正确识别所有危害及其他临床相关信息（例如，风险降低的临床预防措施、风险的临床管理）。

器械的安全性特征和预期用途是否需要终端用户培训或其他预防措施、用户预知是否充分、使用说明中是否描述了培训要求和其他注意事项。

当前知识/当前技术、可用临床数据、制造商提供的信息资料及器械风险管理文件之间是否完全一致。

    - 可接受收益/风险关系的要求

(MDD ER1/AIMDD ER1）

请参见第10节和附录A7.2。

可接受收益/风险关系的符合性评价摘要（MDD ER1 / AIMDD ER1）。总结器械使用的总体经验，包括临床研究、PMCF、其他用户经验及市场中接触器械的患者的预估数量和特征；随访持续时间。不良副作用和其他风险的性质、程度/严重度、概率/频率、患者收益持续时间。对于预期用途的每个方面，包括不确定性或未解决问题的收益/风险关系是否与高等级的健康安全防护兼容，给出适用的 理由。

| - 性能要求（MDD ER3/AIMDD ER2） - 副作用的可接受性要求（MDD ER6 / AIMDD ER5） | 请参见第10节和附录A7.3。 性能要求的符合性评价摘要（MDD ER3 / AIMDD ER2）。临床性能描述。对于每个预期性能，基于现有数据的收益评价程度、数据局限性、差距描述、不确定性或未解决问题和推测。基于现有数据是否可充分评价性能、数据局限性、差距、不确定性或未解决问题。每个预期性能是否都得到充分临床证据的支持。 请参见第10节和附录A7.4。 不良副作用的可接受性要求的符合性评价摘要（MDD ER6/AIMDD ER5）。数据的数量和质量是否足以检测不良副作用及其频率，数据的局限性、差距分析、不确定性或未解决问题及推断。不良副作用是否可接受，给出理由。 |
| --- | --- |
| - 结论 | 请参见11节。 有关基本要求符合性的清楚声明。 根据相关医学领域的当前知识/当前技术及现有医学替代品，收益/风险关系是否可接受。 制造商提供的信息资料的充分性，预期用途和风险降低措施是否充分；差异。 器械适用性，包括其使用说明，预期用户和使用性方面；差异 制造商预见的声称的充分性；差异。 待评价器械的临床数据、制造商提供的信息资料及风险管理文件之间是否一致；差异。 上述文件与当前知识/当前技术之间是否一致；差异。描述剩余风险、不确定性或未解决问题，是否符合CE认证要求，PMS期间应如何跟踪（中长期性能的不确定性、广泛使用的安全性、不良副作用及发生率低于现有临床数据的检测概率的并发症等剩余风险，其他）。在持续PMS活动中是否关注这些问题，即，在当前进行的PMCF研究中。是否需要新的或额外的PMS活动，包括PMCF研究。 |
| - 下次临床评价的日期 | 请参见第6.2.3节。 |

|  | 建议日期，日期的合理性理由。 |
| --- | --- |
| - 日期和签名 | 请参见11节。 临床评价报告的日期。 评价者同意报告内容的声明。日期、评价者姓名和签名。 制造商最终发布。日期，姓名和签名。 |
| - 责任评价者的资质 | 请参见6.4节。 |
| - 参考文件 | 请参见11节。 |

# A10.临床评价报告发布的拟定检查清单

发布临床评价报告前应检查如下方面：

- 报告能否被第三方阅读并理解，是否提供足够详细的内容来帮助理解现有数据、做出的所有假设及得出的所有结论？

- 若制造商已经生成并持有临床数据，报告是否提到这些数据并做充分总结？

- 若声称等同性，

  - 报告中是否提到等同性证明？

  - 报告是否披露了待评价器械和等同器械之间的所有差异？

  - 报告是否说明差异不影响器械临床性能和临床安全性的原因？

- 若产品已经在欧洲或其他地区上市，报告是否考虑、总结并引用最新的PMS/PMCF数据？

- 对于当前知识/当前技术，

  - 报告是否已经更新？

  - 报告是否总结当前知识/当前技术，当前知识/当前技术是否得到文献的充分证实？

  - 报告内容是否完全对应于当前知识/当前技术？

  - 报告是否说明依据当前知识/当前技术，收益/风险关系及不良副作用可接受的原因？

- 若报告涵盖多个型号/尺寸/设置和/或不同的临床情况，则对于如下,临床证据是否充分,报告结论是否正确

  - 所有器械？

  - 所有尺寸、型号和设置？

（包括最小/最大尺寸，最高/最低剂量等。）

  - 每个医学适应症？

（使用说明中所述/不排除使用说明中的禁忌症）

  - 整个目标人群？

（若使用说明中没有限制，早产儿至老年人、男性和女性等，）

  - 适用的医学病症的每种表现、分期和严重度？

（若使用说明中没有限制，包括最严重/最良性表现、急性/慢性阶段）

- 所有预期用户？

（包括非专业人士（若使用说明中没有限制）及所有不常见用户群体）

- 产品使用的总持续时间，包括最大的重复暴露次数？（使用说明中允许）

- 如上述存在差异，报告结论中是否有说明？

- 报告结论是否清楚说明每个相关基本要求（AIMDD ER1、2、5 / MDD ER1、3、6）的符合性及差异？

- 制造商提供的信息资料是否与报告内容对应，报告结论是否指出所有差异？

- 报告结论是否指出PMS/PMCF研究需要关注的所有剩余风险、不确定性或未解决问题？

- 报告是否有标注日期？

- 报告是否包括评价者资质及是否正确？

- 制造商是否持有评价者的简历及利益声明，日期是否最新？

# A11.利益声明信息

评价者的利益声明应由制造商持有，并且涵盖评价工作以外的相关财务利益。

利益声明应澄清声明范围。例如：

- 包括的时间跨度（例如，赠款、收入来源或福利收益或在评价前承诺付款36个月）

- 是否包括家族成员的财务利益（即，与评价者住在同一住所的配偶或伴侣、评价者法定监护的儿童及成人）

主要内容：

- 与制造商的雇佣关系

- 作为研究者参与器械临床研究或器械的临床前试验

- 可能受评价结果影响的所有权/股权

- 制造商赞助的补助金

- 差旅补助（若超出员工或外部评价者工作所必需的）

- 与器械或其成分制造有关的利益

- 可能受评价结果影响的与知识产权有关的利益，例如，专利、版权和版税（审批中、已发布或已授权）

- 可能受评价结果影响的其他利益或收入来源

评价者和制造商应在利益声明中标注日期并签名。

# A12.公告机构的活动

### A12.1.公告机构基于符合性评价路径的临床评价评估

要求公告机构对制造商提交的临床评价报告和支持性数据进行评估。公告机构审核的时机和频率取决于器械风险、器械成熟度（请参见第6.2.3节）及应用的符合性评估过程。

依据指令93/42/EEC，包括医疗器械的如下内容：

- 审核，质量体系审批程序的一部分（第3节附录II）：

  - 公告机构评估制造商临床评价的程序、PMS计划、PMCF计划及适用的PMCF结果。

  - 作为器械代表性抽样的一部分21；公告机构评估IIa22和IIb类器械的临床评价报告，审核技术文件，如下文设计档案中所述。

- 设计档案（附录II，第4节）或型式检查档案（附录III）评估：

  - 公告机构评估临床评价报告中的数据，

  - 评估制造商结论的有效性，及

  - 器械是否符合相关基本要求。

依据指令90/385/EEC，对于有源植入式医疗器械：

- 设计档案（附录2，第4节）或型式检查档案（附录3）评估：

  - 公告机构评估临床评价报告中的数据，

  - 评估临床评价报告的有效性及制造商结论，及

  - 器械是否符合相关基本要求。

公告机构还应具有书面程序，用以审核定期监管活动期间临床评价报告的更新、EC设计检查/EC型式检查证书的变更或扩展。审核应考虑第6.2.3节描述的内容。这源于制造商根据PMS数据（例如PMFC，及持续进行的文献回顾/调查）及时更新临床评价的责任。

此外，公告机构应参考指南、检查清单及公告机构小组（NBOG）制定的公告机构评估临床评价的其他有关文件。应考虑这些方面及本指南。任何此类清单仅作为评估备忘录，不得替代下文的临床评价评估报告（CEAR）。

21 基于 NBOG BPG 2009-4

22 或者，附录VII结合附录IV、V或VI适用，而非附录II.3。

### A12.2.设计档案检查（附录II.4；附录2.4）或型式检查档案（附录III；附录3）

公告机构应检查提交的临床评价文件（MEDDEV先前章节提到的相关文件）、评估制造商身份、评估和分析数据、确认制造商得出的结论。为此，公告机构应具备临床评价的充分知识和经验，如本文前面章节所述。

A12.2.1.         公告机构作出的决定

审核制造商递交的临床评价数据时，公告机构检查并得出制造商是否充分：

- 提供临床评价文件（如前面章节所述）；

- 遵循相关程序（如前面章节所述）；

- 描述并检查临床方面相关的预期特征和性能；

- 实施合适的风险分析并预估不良副作用，并且与临床评价一致；

- 具备临床评价及风险分析编写的合适临床知识，可确保充分定义实际临床使用相关的风险和收益；

- 提供确凿的理由，作为他们预估待评价器械的收益、风险、不良副作用、适应症和禁忌症的基础；

- 给出临床数据检索方法的合理理由（基于前面章节）；

- 识别、评定、分析和评估临床数据（基于前面章节）及阐述《指令》特定要求符合性证明识别的或风险分析特定方面引用的临床数据的相关性及局限性。

- 识别所有器械相关的有利的和不利的临床数据，并且采用合适、稳定、可重现的系统性检索策略；

- 提供安全性相关的充分临床证据，包括患者收益、制造商预期的临床性能（包括制造商预期使用的所有临床声称）、器械的设计特征及预期用途，以证明每个相关基本要求的符合性；

- 提供实施的相关科学文献及器械安全性、收益、性能、设计特征及预期用途相关数据的关键评价；

- 证明待评价器械与数据相关器械在所有必要方面的等同性，例如，临床、技术、生物学，并且现有数据充分证明了每个基本要求的符合性（若相关科学文献的关键评价提供作为临床数据的唯一来源）；

- 必要时，设计合适的临床研究，以解决科学文献的关键审核提出的具体问题及证明每个相关基本要求的符合性；

- 提供III类或植入式器械不进行具体临床研究的具体理由；

- 提供临床研究符合适用法规和伦理学要求的证据，例如，科学有效性、伦理学委员会审批、主管当局的审批；

- 提供特定器械的PMS计划的详细内容，并给出计划适合和充分性的理由；

- 清楚说明需要在上市后阶段进一步关注和确认的临床评价方面及相关数据，应与PMCF保持一致；

- 给出计划的PMCF的适合性的理由；

- 若PMCF不作为器械PMS计划的一部分，给出理由和文件；

- 确定制造商PMS系统和PMCF的临床数据来源；

- 得出使用说明的内容得到临床证据的支持（预期用途描述、操作说明、风险类型和频率、警告、预防注意事项、禁忌症，其他）并且符合风险分析和临床评价的结论；

- 根据文件证据得出结论：

- 与预期收益权衡时风险可接受，并且与高等级健康和安全防护兼容，

- 器械实现了制造商描述的预期临床性能，并且

- 所有不良副作用与预期性能作权衡时，均构成可接受风险。

公告机构实施的评估还将确认制造商临床评价的如下方面：

- 评定并确定提交的数据的适用性和局限性是否满足前面章节描述的器械安全性和性能的基本要求；

- 给定理由的有效性；

- 制造商预期的器械临床性能的特征和循证证明及特定患者群体的预期收益；

- 所有相关协调标准的应用，若无，则给出恰当理由；

- 需要在临床数据分析中关注的已识别危害，请参见第10节；

- 通过如下充分预估每个已识别危害的相关风险：

  - 表征危害严重度；

  - 预估和表征危害发生概率、健康损害或治疗收益损失（根据科学有效的临床数据形成文件并讨论）；

  - 相应医学领域的当前技术的充分描述和预估；

  - 分析和危害预估的合理、详细基础。

若作为器械整体的一部分的物质单独使用时被视为药用产品，则公告机构有义务确认药用物质作为器械一部分的用处，然后向药学主管机构提交科学意见申请表。

对于药物-器械组合产品及含有稳定人体血液衍生制品的产品，寻求药物主管当局或欧洲药品管理局的科学意见后，公告机构应考虑药物临床评估中提到的评论或考虑事项，才能对器械作出最终结论。对于含有人体血液衍生制品的器械，若欧洲药品管理局的科学意见是负面的，则公告机构不得做出正面决定，也不得颁发证书。

A12.2.2.         公告机构的报告

公告机构应根据对递交的临床评价报告和支持性文件的评估，撰写临床评价评估报告（CEAR）。

若设计文档报告适用于器械，则可收录或引用CEAR。临床评价评估报告应清楚描述公告机构对每个关键环节的评估和检查及总体结论。

CEAR应至少包括公告机构对制造商申请的如下方面进行评估：

- 器械描述和产品质量标准

- 器械的预期用途

- 器械拟定分类

- 制造商提交的临床前评价数据

- 风险分析和风险管理，与临床评价报告的一致性

- 临床评价过程

- 临床评价报告作者

- 等同性评估-若使用了等同性数据

- 临床研究计划和报告

- 不实施临床研究的理由

- 使用说明、标签及用户的培训计划（若必要）

- 无PMCF计划的理由

- PMS

- PMCF

- 临床评价更新的计划频率/标准

- 审核摘要

- 临床收益/风险关系的结论

- 器械是否符合相关基本要求。

临床评价评估报告还应提供提交文件和公告机构审核的详细内容（包括参与审核的员工和专家、每个人评估的内容，评审负责人的签名等。）

公告机构应给出前文 A12.2.1节所述决策过程每一步的合理性并做记录。

临床评价评估报告应至少包括制造商提供的如下方面的信息摘要：

- 根据本文件，记录临床评价文件是否完整、充分，是否可证明相关指令的基本要求的符合性。

- 记录公告机构对临床评价过程的每一步的检查确认，从临床评价计划、路径选择、临床数据的识别、评定、分析和总体评估至报告

- 记录公告机构对临床研究数据和/或文献回顾汇总、相关程序和相关标准符合性的评定

- 确认器械满足声称性能/预期用途和收益，不良副作用和风险得到正确评价

- 记录公告机构对临床安全性、临床性能和收益/风险关系的评定

- 记录公告机构对制造商依据临床数据得出的总体结论的评定

- 记录公告机构对临床评价有效性及其步骤的评定

- 记录公告机构对临床评价做出的结论，记录决策过程的每一步，如A12.2.1节所述。

A12.2.3.	等同器械和其他产品的临床数据

- 等同器械

公告机构应清楚记录其对临床评价中的等同器械的临床数据的评定。应严格审核待评价器械及技术、生物学和临床特征视为等同的器械，并得出是否等同的结论。等同器械的每个数据集的相关性应清晰、明显，并由公告机构进行评定。

公告机构还应评价并记录制造商访问等同器械的技术和临床数据的级别。相关信息可能是商业敏感/机密信息，制造商无法获取。公告机构应质疑制造商访问等同性证明相关信息的能力。在器械技术文件访问受限情况下，可能难以证明等同性。

- 其他产品

对于危害识别及器械收益/风险关系评价时，公告机构应考虑当前知识和当前技术。

公告机构应评估使用基准器械、其他器械和医学替代品的数据的合适性。

### A12.3.质量体系相关程序要求的评价23

A12.3.1.         制造商程序审核

作为制造商质量体系审核的一部分，公告机构应评估制造商的临床数据评价的书面程序的制订、维护和应用。这应包括：

- 参与临床评价的具备合适资质人员的正确责任分配（临床评价者、信息检索专家、临床研究专家）；

- 临床评价作为一个持续进行的过程纳入质量体系，与临床前评价和风险管理相互关联并根据其进行更新；

- 标准操作程序，以确保临床评价的正确规划、实施、评价和记录、临床数据的识别（前面章节）、文献检索（前面章节）、临床经验收集（前面章节）、临床研究（前面章节和EN ISO 14155）、临床数据评定（前面章节）、临床数据分析（前面章节）、结论、报告（前面章节）及临床评价的更新、程序、报告、基于PMS系统和PMCF数据的更新（MEDDEV 2.12/2，修订版2）；

- 文件控制，作为程序、报告、资质和技术文件/技术档案的总体文件的一部分；

- 不良副作用及临床性能的确定和识别。这涉及识别已知或合理可预见危害及有利和不利结果的核实、及其严重度/幅度及发生概率的确认。（这是制造商的书面风险分析的一部分，风险分析基于相关的有利和不利数据，以全面看待问题）。

A12.3.2.         代表性样品的技术文件的审核

公告机构应对IIa和IIb类器械的代表性技术文件进行评定。公告机构应对IIa 类器械的每个器械子分类的至少一个代表性样品及IIb类器械的每个通用器械类的至少一个代表性样品的临床评价报告进行评定。作为年度监管评价周期的一部分，应评估进一步的代表性样品。

关于代表性样品的选择，公告机构应考虑技术新颖性、设计、技术、制造及灭菌方法的相似性、预期用途及先前相关评定的结果。除了确定制造商遵循了临床评价程序或完成临床评价报告外，代表性样品的评定还包括，依据本文件的审核程序，对临床评价报告和现有临床数据进行评定

应采用NBOG BPG 2009-4中规定的代表性技术文件评定标准。

23  根据医疗器械指令第11条（医疗器械指令附录II.3，或医疗器械指令附录III结合附录IV、V或VI)及有源植入式医疗器械指令第9条。

当对制造商临床评价的样品进行评定时，公告机构应遵循本文件前面章节描述的步骤。

应完成每个评价的器械样品的临床评价评估报告。

### A12.4.公告机构的特定程序和专业知识

公告机构应在质量体系的控制下实施医疗器械制造商提供的临床评价报告和相关数据的正式评估程序。这些程序应覆盖定期监管活动期间临床评价报告的更新、EC设计检查/EC型式检查证书的变更或扩展的审核程序。

公告机构应制定并实施评估临床评价报告和相关数据的内部政策和程序，以便：

- 确保公告机构可获取合适的人力资源24，尤其是此等评估所需的临床能力，以实施和管理公告机构（通常是合格的医生）对临床评价的评估。

专业知识应充分确保特定器械临床数据和临床评价的全面审核、识别和预估医疗器械使用相关的风险和收益并确定器械全面评定需要哪些具体临床知识（若有）。

评定团队应能够评定制造商实施的风险分析、风险管理策略、临床研究和文章的科学有效性。

评定团队应具备器械技术及相关医学程序方面的丰富专业知识。

评定要求具备资质的医疗从业人员（例如，医生、牙医、护士等）根据器械的具体情况作出输入，他们应具备待评价器械或相似器械的使用、治疗病症的病理学、常见治疗及其他医学替代品方面的临床经验。

公告机构临床评定者可与外部临床专家协作。公告机构临床评定者应确保专家充分了解相关立法、指南和标准，并掌握临床数据评价具体审核的具体环节。

公告机构应制定招募、筛选、培训、利益冲突及与外部临床专家协作方面的稳健程序，应包括专家意见如何记录、纳入公告机构评定并视为总证书决定的一部分的清晰程序。

检查临床研究结果时，评定团队应了解临床研究计划、实施和判读方面的知识。所有评定者应接受适当培训并取得资格。

24   指令93/42/EEC附录XI.3。这些的先决条件是，组织内配有充足的科研人员，他们均具备依据指令要求，特别是附录I的要求评定公告器械的医学功能和性能方面的知识和经验。

应特别重视对外部专家进行符合性评定程序、相关指南和标准及评定背景的培训。公告机构有义务依据专家对指令条款的掌握水平，审核这些专家意见。

外部临床专家的意见可能构成公告机构实施的评定的一部分。公告机构的意见和结论在一定程度上基于外部意见，应清楚记录。

公告机构应评定并记录外部专家评审员的公正性及利益冲突的可能性。

- 审核制造商提交的临床评价报告和临床数据。公告机构应检查确认临床评价报告中的关键说明的有效性。公告机构应考虑

  - 基于全文发表的文献做出的说明；

  - 基于PMS系统及PMCF的临床数据及数据来源检查做出的说明；

  - 基于相关参数评定上市前研究报告的原始全文做出与其他器械等同的说明。

  - 基于原始全文临床研究计划和临床研究报告做出有关制造商临床研究的说明。

公告机构审核时应考虑临床评价的临床数据的有效性，并决定其是否提供临床收益超出所有相关风险的证据。

制造商提供的数据应当是科学且充分的，逻辑完整、清晰，并且质量和有效性足以证明得出的结论。

制造商应和公告机构一样，应考虑、评定和评价待评价器械的所有有利和不利的临床数据。应仔细评估不存在医疗器械不利数据的情况。

基于不完整、不清楚或不确定数据集的临床评价报告不可接受。

若临床评价报告基于不完整临床研究或在短于预期时间暂停或终止的临床研究时，应仔细评估,并且确定暂停或终止的正当理由。当临床研究在早于原定计划时间完成时，原始终点、目的和统计学基础失效，所以，也无法得出科学结论。

- 记录所有参与专家的意见及依据。

- 记录专家评估结果。这通过具体临床评价评估报告实现，总体设计报告、设计/型式检查报告（本文件第A12.2.2部分）或代表性样品文件的评估报告将收录或引用临床评价评估报告。

- 对制造商提供的信息和数据保密，尤其是在外包外部专家的合同期限内。

- 清楚说明公告机构是如何确定和审核制造商PMS数据、主管当局的警戒和市场监管信息、PMCF数据及其他相关来源的数据（例如，临床文献）。应清楚说明公告机构是如何、何时验证器械的收益/风险关系需要重新评估及采用的标准。