欧盟委员会

企业和工业理事会

消费品

化妆品和医疗器械

MEDDEV. 2.7.1 Rev.3

2009年12月

医疗器械指导原则

临床评估：

生产商和公告机构指南

本指南是医疗器械EC指令实施问题相关指南集的一部分，它们在法律上并不具约束性。该指南由多个利益相关方（主管机构、委员会服务机构、各行业以及其他利益相关方）通过深入积极地协商慎重拟就，在此期间，各方对拟就的中间草案进行了传阅，并在文件中提出了相关的评论意见。因此，本文件反映出了医疗器械行业内各利益相关方代表的态度立场。

这些指南纳入了修订理事会指令90/385/EEC和和理事会指令93/42/ EEC的指令2007/47/EC引入的变更，并将于2010年3月21日生效。因此，逐步实施该指南的过渡期将于2010年3月20日结束。

注意：

本文件是对2003年4月作为MEDDEV 2.7.1发布的早期文件的修订。

本文件是根据2007年6月29日发布于www.ghtf.org的SG5/N2R8：2007临床评价GHTF指南起草。

目录

前言	3

1	概述	4

2	范围	5

3	参考文件	6

4	定义	6

5	临床评价总则	8

6	临床评价中使用的数据/文件来源（阶段1）	10

6.1	通过文献检索生成的数据	11

6.2	通过临床经验生成的数据	12

6.3	临床研究数据	13

7	临床数据的评价（阶段2）	15

8	临床数据分析（阶段3）	16

9	临床评价报告	17

10	公告机构在评估临床评价数据中的作用	18

10.1	设计文档（附件II，附录2.4）或类型检查文档（附件III；附录3）的检查	19

10.2	作为质量体系相关程序的一部分的评价（附件二.3 指令1993/42 / EEC）	22

10.3	公告机构特定规程和专业技能	23

附录

附录 A：文献检索报告的可能格式	26

附录B：用于记录文献检索报告中文献筛选和选择的可能方法	27

附录 C：一些帮助制定标准的实例7	28

附录 D：可能的评价方法	30

附录 E：临床评价报告的可能格式	32

附录F：公告机构的临床评价清单	35

- 前言

这些关于临床评价的指南是一组医疗器械指南的组成部分，这些指南是为了促进那些根据医疗器械指令的相关附件参与临床评价程序的生产商和公告机构和负责保护公共卫生的国家主管机关采用共同方法。

它们是通过与各有关方面进行协商后认真起草，该文件在此过程中吸取了各方意见。因此，它特别反映了国家职能机构和委员会机构、公告机构、医疗器械行业和其他有关各方代表的立场。

这些指南根据法律监管的发展而定期更新。务必要使用该指南的最新版本。这些指南的修订包括：

- 根据最新修订的医疗器械指令（指令2007/47 / EC）以及根据经验修订了该文件

- 并仔细考虑且转变为欧洲背景下的全球协调工作组（GHTF）的临床评价国际监管指导文件（SG5 / N2R8：2007）。

这些指南没有法律约束力。人们认识到，在给定的情况下，例如，由于科学发展，某种替代方法可能符合或适合这些法律要求。

然而，由于上述有关方面和国家职能机构专家的参与，预计这些指南将在成员国内得以遵循，并因此致力于在成员国内统一适用有关欧盟指令条款和共同规程。

然而，只有指令的文本在法律中是真实的。在指令未涉及到的某些问题上，国家立法可能与这些指南不同。

- 1	概述

什么是临床评价？

临床评价是评估和分析与医疗器械有关的临床数据，以便验证该器械的临床安全性和性能。

何时进行临床评价？

临床评价是一个要在医疗器械的整个生命周期中持续进行的过程。它首先在导致医疗器械上市的合规性评估过程期间实施，然后随着该器械在其使用过程中不断获取的新临床安全性和性能信息而定期重复进行。该信息被纳入正在进行的风险分析中，并可能导致使用说明的变更。

为什么临床评价很重要？

当将医疗器械投入市场时，生产商必须通过使用适当的合规性评定程序证明该器械符合相关的基本要求（包括安全性和性能）。通常，从临床角度看，可预期生产商已经证明该器械在正常使用条件下实现了预期性能，并且，权衡预期性能效益，可知已将已知的和可预见的风险以及任何不良事件降到了最低和可接受的程度，而且针对器械性能和安全性（例如产品标签和使用说明）的任何声明都得到了适当的证据支持。

关于上市后活动，预计生产商将实施和维护警戒程序，作为其质量管理体系的一部分，来定期监测器械的临床性能和安全性。这类上市后警戒的范围和性质应适合该器械及其预期用途。使用通过这类程序生成的数据（例如安全性报告，包括不良事件报告；已发表文献的结果，任何进一步的临床研究和正式的上市后警戒研究等），生产商应定期通过临床评价审查器械性能、安全性和获益-风险评估，并相应地更新临床证据。正在进行的临床评价过程应允许生产商根据当地报告要求，与合规性评定机构和监管机构交流任何与器械的获益-风险评估有重要关系的任何信息，或表明需要变更标签中的禁忌症、警告、预防措施或使用说明等相关信息。

过程是什么？

为了进行临床评价，生产商需要：

- 确定需要相关临床数据支持的基本要求；

- 确认与器械及其预期用途相关的可用临床数据； 
评估数据是否适合建立器械的安全性和性能；

- 生成解决未定问题所需的任何临床数据；

- 将所有临床数据汇集在一起，以得出关于器械临床安全性和性能的结论。

该过程的结果记录在临床评价报告中。临床评价报告及其作为依据的临床数据构成支持器械可上市销售的临床证据。

需要提供临床证据以及其他设计验证和验证文档、器械描述、标签、风险分析和制造信息，以便生产商证明其符合基本要求，并构成为医疗器械技术文档的一部分。

临床评价的详细程度如何？

临床评价应彻底和客观（即应该同时考虑有利和不利数据），其目的是给出该器械安全性和性能的有效的临床证据。然而，重要的是认识到医疗器械使用的技术的类型和历史以及它们所带来的风险存在相当大的可变性。许多器械是通过不断创新来开发或改良，因此它们并非完全的新型设备。因此，通常可以利用等效器械的临床经验及其安全性和性能的文献报告来建立临床证据，从而减少对所讨论器械通过临床研究产生临床数据的需要。同样，可以使用对于公认标准的符合性来满足器械对于基于具有良好安全性和性能特性的技术的临床证据要求。

临床评价的深度和程度应当灵活，不应过度繁重，并且应适合所述器械的性质、类别、预期用途、生产商要求和风险。因此，该指南并非是要提出特定要求。

- 2	范围

本文的主要目的是向生产商和公告机构提供有关如何在医疗器械投放市场前以及为了支持其继续上市销售而实施和记录作为医疗器械合规性评估程序一部分的临床评价。它还旨在向监管机构和其他利益相关方提供指导，以评估生产商提供的临床证据。

本文提供以下指导：

- 临床评价的一般性原则；

- 如何确定临床评价中使用的相关临床数据；

- 如何评价和整合临床数据并形成摘要；以及

- 如何在临床评价报告中记录临床评价。

本文档中包含的指南旨在用于一般医疗器械和组合产品的器械部分。它预期不包括体外诊断。

- 3	参考文件

欧洲立法

1990年6月20日关于有源植入式医疗器械的理事会指令90/385/EEC

1993年6月14日关于医疗器械的理事会指令93/42/EEC

GHTF最终文件

SG1/N011：2008	摘要技术文件，用于证明符合医疗器械安全和性能的基本原则（STED）

SG1-N44：2008	标准文件在医疗器械评估中的作用

SG1/N029：2005	关于术语“医疗器械”的定义的信息文件

SG1/N040：2006	医疗器械合规性评定原则

SG1-N41R9：2005	医疗器械安全性能的基本原则

SG5/N1R8：2007	临床证据 - 关键定义和概念

SG5/N2R8：2007	临床评价

国际标准

ISO 14155-1：2003	医疗器械的人类受试者临床研究－第１部分：总则

ISO 14155-2：2003	医疗器械的人类受试者临床研究－第2部分：临床研究计划

ISO 14971：2007	医疗器械 - 医疗器械风险管理应用。

欧洲指南文件

MEDDEV 2.10/2	在医疗器械的EC指令框架内指定和监督公告机构

MEDDEV 2.12/2	上市后临床随访指南

NBOG BPG 2009-1	设计档案检查报告内容指南 http://www.nbog.eu/resources/NBOG_BPG_2009_1.pdf

NBOG BPG 2009-4	代表性基础上技术文件评估的NB任务指南 http://www.nbog.eu/resources/NBOG_BPG_2009_4_EN.pdf

- 4	定义

不良事件：受试者出现的任何不良医学事件

注意：基于本文的目的，其中预期包括任何不利事件，无论是否与器械相关

临床数据：医疗器械使用中产生的安全和/或性能信息。（该术语在GHTF文件SG5/N1R8：2007中做了进一步解释）

临床评价：评估和分析与医疗器械有关的临床数据，以便验证该器械按照生产商的预期使用时的临床安全性和性能。（该术语在GHTF文件SG5/N1R8：2007中做了进一步解释）

临床证据：与医疗器械有关的临床数据和临床评价报告。（该术语在GHTF文件SG5/N1R8：2007中做了进一步解释）

临床研究：任何在一例或多例人类受试者中或针对他们进行的任何系统性研究或研究，用于评估医疗器械的安全性和/或性能。（该术语在GHTF文件SG5/N1R8：2007中做了进一步解释）

临床研究计划：说明临床研究原理、目标、设计和预定分析、方法、监测、实施和记录保存的文件。

临床研究者：负责进行临床研究实施的个人，承担参与研究的受试者健康的临床责任。

临床性能：医疗器械实现其生产商要求的预期目的的能力。

临床安全性：当根据生产商使用说明使用该器械时，没有出现不可接受的临床风险。

合规性评估：根据监管部门制定的要求，由生产商对产生的证据和所采取规程进行系统检查，以确定医疗器械安全且具备生产商的预期性能，因此符合基本要求。

严重不良事件是指不良事件

1	导致死亡；

2	导致患者、用户健康状况严重受损，或其他情况：

(a)	造成危及生命的疾病或伤害；

(b)	身体结构或身体功能永久性损伤；

(c)	需要患者住院治疗或者延长住院时间

(d)	需要药物或手术干预来防止身体结构或身体功能永久性损伤；

(e)	导致胎儿窘迫、胎儿死亡或先天性异常/出生缺陷

一致性标准： 是指提供认为符合指令基本要求的假设的标准。

技术文档：所记录的证据通常是质量管理系统的输出，用于证明某种器械符合基本要求。

- 5	临床评价总则

5.1	临床评价的范围是什么？

该临床评价是基于现有的与所述器械有关的上市前后临床数据的综合分析，包括了临床性能数据和安全性数据。这包括所述器械的特定数据以及与生产商声称为等效的器械有关的任何数据。

评估还必须解决任何关于器械的临床声明、产品标签和产品信息（特别是各项声明、禁忌症、预防措施/警告）的充分性以及使用说明的适用性。 
在进行临床评价之前，生产商应根据需要从临床角度根据需要解决的基本要求来定义其范围。注意事项应包括：

（a）	是否存在需要特别注意的器械或目标治疗群体的任何设计特征。

临床评价应涵盖任何造成特殊性能或安全性问题（例如存在药物、人类或动物部分）的设计特征，器械的预期目的和应用（例如目标治疗群组和疾病、所提出的警告、禁忌症和应用方法）以及生产商关于器械的临床性能和安全性的具体要求。临床评价的范围需要通过生产商的风险管理文件来通报并与之进行交叉参考。 
风险管理文件预期用于确认与器械相关的风险，以及如何解决这些风险。 
临床评价预期用于阐述生产商采用设计风险缓解策略后仍然存在的任何风险的重要性；

（b）	来自等效器械的数据是否可以用于支持所述器械的安全性和/或性能。

这些器械应该具有相同的预期用途，并且需要针对它们的技术和生物学特性进行比较。这些特性应该类似于如下程度，即该器械在性能和安全性方面没有临床上的显著差异。预期用途与所治疗的临床病症、疾病的严重程度和分期、身体使用部位/体内使用部位和患者群体; 涉及设计、规格、物理化学性质（包括能量强度、部署方法、关键性能要求、操作原理和使用条件）的技术特性；以及涉及与相同体液/组织接触的材料的生物相容性的生物学特性。在这种情况下，生产商应在器械的技术文档中包括支持性的非临床信息，并在临床评价报告中引用。（注：临床评价不是为了评估技术和生物学特性本身）；以及

（c）	在临床评价中使用的数据来源和数据类型。

生产商可以根据第6.0节中列出的任何一个数据源或数据源组合来起草。在选择用于临床评价的数据类型时，应考虑的因素包括器械的设计、预期用途和风险; 器械所基于的技术发展背景（新技术与现有技术）；并且，对于已建立的技术，所提出的该技术的临床应用。基于现有的、完善的技术并旨在采用该技术的成熟用途的医疗器械的临床评价最有可能依赖于它对于公认的标准和/或文献综述和/或等效器械临床经验的符合性。

高风险器械、那些基于很少或没有技术经验的器械以及那些延伸现有技术预期目的的器械（即新的临床用途）最可能需要临床研究数据。因此，对于可植入或III类器械，除非有合理的理由依赖现有临床数以及指令93/42 / EEC的附件X和修订的90/385 / EEC的附件7，否则便要进行临床研究 。 
生产商需要考虑每种数据类型的优点和局限性。

5.2	如何进行临床评价？

一旦确定了范围，临床评价需要进行三个不同的阶段（图1）：

- 确认相关标准和临床数据

- 评价每一个体数据组的相关性、适用性、质量和临床意义；以及

- 分析个体数据集，由此得出关于器械性能、安全性和外观方面（标签、患者信息和使用说明）的结论。

在临床评价结束时，准备一份报告并与相关临床数据结合形成器械的临床证据。如果生产商认为没有足够的临床证据支持其声明该器械符合基本要求，生产商将需要生成额外数据（例如进行临床研究，扩大文献检索范围）来解决这种缺陷。在这方面，临床评价可以是一个迭代过程。

  - 应由谁来进行临床评价？

临床评价应由合格的个体或一些个体进行。生产商必须能够通过参考资格和有记录证明经验来正确选择评估者。

作为一般原则，评估者应具备以下知识：

- 该器械的技术及应用；

- 研究方法（临床研究设计和生物统计学）; 和

- 诊断和管理预期由该器械治疗或诊断的病症。

图 1：临床评价阶段

|  | 阶段1* 确定以下来源的临床数据 ● 文献检索和/或 ● 临床经验和/或 ● 临床研究 |  |  |  |  |  | 阶段2 评估个人数据集 ● 适用性 ● 结果对于证实性能和安全性的贡献 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生成新的或其他临床数据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临床证据是否足以声明与相关ERs间的一致性？ |  |  |  |  |  | 阶段3 相关数据分析 ● 总体证据的力度 ● 关于性能和安全性的结论 |  |
|  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 生成临床评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |

*符合一致性能标准可能足以证明符合相关的基本要求（ERs）

- 6	临床评价中使用的数据/文件来源（阶段1）

与临床评价相关的数据可由生产商持有（例如，生产商主办的相关器械的上市场前后研究报告和不良事件报告）或见于科学文献（例如，发表的临床研究文章和针对相关器械或等效器械的不良事件报告）。

生产商负责识别与器械相关的数据，并确定临床评价所需的数据类型和数量。

当使用来自源的联合数据时，适用于每个源的原则可用于该临床评价中的数据部分。

- 6.1	通过文献检索生成的数据

文献检索可以用于查找已发表的临床数据，这些数据并非生产商所有，但可以帮助生产商确定其医疗器械具有可接受的性能和安全性。通过文献检索生成的数据可能直接与所讨论的器械（例如，由第三方实施的相关器械的临床研究的报告，不良事件报告）或者等效器械相关。

对于一些器械，通过文献检索产生的临床数据占临床证据的很大一部分（即便不是全部）。因此，在进行文献综述时，应进行适当努力进行全面的搜索。

发布的数据需要根据其在确定所述器械的性能及其安全性方面的可能贡献和权重来评估。由于研究设计不良或分析不充分而被认为不适合证实其性能的论文仍然可能包含适合评估器械安全性的数据。

文献检索的关键要素

搜索策略应基于仔细构造的审查问题。为解决这些问题，应制定一个方案来识别、选择和整理相关出版物。这应由具有信息检索专业知识的人员开发和执行，同时适当考虑生产商提出的临床评价范围。

信息检索专家的参与有助于最大限度地进行数据检索。文献检索方案应包括：

- 使用的数据来源和选择它们的理由；

- 科学文献数据库的搜索程度（数据库检索策略）；

- 用于已发表文献的选择/标准以及选择它们的理由；以及

- 解决可能跨多个出版物的重复数据的策略；

一旦执行了文献检索，就应编制一份报告列出检索结果。

应包括方案的副本，并注明所有偏差。文献检索报告的可能格式见附录A.

重要的是，文献检索要记录到如下程度：即可对方法进行批判性评价、可以验证结果并在必要时重现检索。可能的方法见附录B.

哪些文献检索数据/文件应包括在临床评价中？

以下文件应由临床评价者用于临床评价：

- 文献检索方案；

- 文献检索报告；和

- 被认为与所讨论的器械相关并且适于评价发表文章和其他参考文献。

文献检索方案、文献检索报告和相关参考文献的副本构成为临床证据的一部分，进而是该医疗器械的技术文档。关于临床评价，重要的是临床评价者能够针对所选择的论文评估到反映器械的预期用途/应用的程度等。

必须提供实际论文和参考文献的副本，以便评估者审查所采用的方法（数据中的潜在偏差来源），结果报告以及从研究或报告得出的结论的有效性。

摘要可能缺乏足够的细节，使这些问题不能得到彻底和独立的评估。

- 6.2	通过临床经验生成的数据

这些类型的临床数据是在临床研究之外的临床使用中产生，并且可涉及所讨论的器械或等效器械。

这种类型的数据可包括：

- 生产商生成的上市后警戒报告、注册管理机构或队列研究（可能包含未发表的长期安全和性能数据）；

- 不良事件数据库（由生产商或监管机构持有）；

- 器械销售之前根据同情使用程序从个体患者处得到的所述器械数据；

- 临床相关领域纠正措施的详情（如召回、通知、危险警报）

临床经验数据的价值在于它提供了来自于更大范围、异质性和更复杂群体的真实世界经验，比通常临床研究病例有着更广泛（且可能经历不足）的终端用户范围。1

这些数据对于识别不常见但严重的器械相关不良事件最为有用；可提供关于安全性和性能的长期信息，包括耐久性数据和关于失败模式的信息，并可阐明终端用户的“学习曲线”。它还是基于长期、成熟技术的低风险器械特别有用的临床数据来源，因此不可能是科学文献或临床研究中报告的主体。

1相比之下，临床研究涉及使用特定的入选标准来产生同源群体以减少变异性来源，并因此增加研究中观察到的因所述器械的介入而导致的结局的可信度。此外，参与研究的研究者是根据他们的专业知识和能力选择的，并且经常接受超越该器械的其他终端用户可接受的训练。

如何将临床经验数据/文件用于临床评价？

如果生产商选择使用临床经验数据，重要的是任何报告或数据整理都能包含足够的信息，从而能够对信息进行理性和客观的评估，由此得出关于所述器械的性能和安全性的有意义的结论。不应使用数据不能充分支持的临床经验报告，如轶事报告或意见。

市场警戒报告由生产商编制，通常包括器械的监管状态（器械上市的国家和开始供应日期）详情、报告期间采取的警戒行动（例如召回，通知），不良事件列表（特别是严重事件和死亡，根据生产商是否认为它们与器械相关来分层）以及不良事件发生率的估计。关于不良事件的上市后数据通常在与使用相关时更有意义，但需要谨慎，因为报告的程度可能因国家而异。对于某些器械，这些报告中的数据分析可为临床安全性和性能提供合理的保证。

可能有帮助的是提供器械相关不良事件的总结表，特别要注意严重不良事件列表，并对所观察到的器械相关不良事件是否可根据器械的作用模式进行预测加以评论。对之前风险管理文件中未考虑到危险，生产商应专门针对指示这些危险的临床数据进行评论，阐述所需的任何额外的缓解措施（例如修改设计，修订产品文献（如包括禁忌症等））。

- 6.3	临床研究数据

本节包括的指南适用于由生产商或代表生产商进行的临床研究，专门用于根据适用法规进行的合规性评估。这类临床研究通常预期根据EN ISO 14155，第1和2部分，“用于人类受试者的医疗器械的临床研究或类似标准”，并遵照当地法规来设计、实施和报告。

应当认识到，如果科学文献中报告的临床研究数据来源于生产商（即第三方对所讨论的器械或等效器械进行的研究），生产商可能更易于获得的包括在临床评价中的文档，而非所发表的论文本身。

在临床评价中应使用什么临床研究文件/数据？

如果由生产商或生产商代表进行临床研究，则适当时，预期将提供有关临床评价所需的研究设计、伦理和法定许可、实施、结果和结论的文档以供考虑。其中可包括：

临床研究计划；

- 临床研究计划修订案和这些变更的理由；

- 相关伦理委员会的文件、意见和评论；

- 研究中心，包括所许可的知情同意书副本和患者信息文件；

- 病例报告表，监督和审查记录；

- 监管机构根据适用法规要求的批准和相关通知；以及

- 签署并注明日期的最终报告。

临床研究计划阐明了如何进行这项研究。它包含关于研究设计的重要信息，例如治疗参与者的选择和分配，设盲（参与者和研究者盲法）和治疗应答的测量方法，这可能是偏倚的重要来源，可在尝试确定器械的实际性能时进行评估和减缓。此外，临床研究计划列出了预期的参与者随访、统计分析方法和结果记录方法，这可能影响获取性能和安全性结果的质量、完整性和意义。

此外，通过提供临床研究计划、修正案和最终报告，评估员将能够评估研究按计划进行的程度，以及与原始计划发生偏差时对所产生数据的真实性的影响以及可以从研究中得出的关于器械的性能和安全性的推论。

最终报告应由其作者和适当的审评员签署，以确保最终报告准确反映临床研究的实施和结果。

评估的另一个重要考虑是评估研究行为是否符合目前适用的伦理标准，这些标准源于赫尔辛基宣言，并符合适用规定。不符合适用的伦理标准或规定的临床研究应予以拒绝。应在报告中注明拒绝进行研究的原因。

- 7	临床数据的评价（阶段2）

对数据进行评估的目的是为了理解临床数据的优点和局限性。对每个数据进行评估以确定其是否适合解决器械相关问题，以及其对于证实器械安全性和性能（包括所有关于安全性或性能特定声明）的贡献。

评价应涵盖哪些内容？

数据需要适合进行评估。应评估数据质量及其与所述器械的相关性（即这些数据必须是由所讨论的器械或等效器械生成）及其预期用途。此外，任何数据报告或整理都应包含足够的信息，从而能够对信息进行理性和客观的评估，由此得出关于所述器械的性能和安全性的有意义的结论。

需要进行进一步评估来确定每个数据子集对确定器械的安全性和性能的贡献。评估者应检查用于生成/收集数据的方法，并评估观察到的效果（性能或安全性结果）被认为是由于器械介入或由于混杂影响（例如基础病况的自然过程合并治疗）或偏倚引起。2

没有用于评价临床数据的单一成熟的方法。因此，评估者应预先确定特定情况的适用标准。

这些标准应该一贯性适用。附录C给出了可协助制定标准的一些例子。

对于许多基于长期技术的低风险器械和一般器械，可用的数据可能是定性而非定量数据，因此应当相应地调整评价标准。评价所采用的标准应由评价者证明。

虽然安全和性能数据会有一些重叠，但应对数据进行分类，以便进行单独分析。可能还需要另外类别，这取决于器械的性质和解决其他要求的预期用途。数据还应根据其相对贡献度进行衡量。数据评估方法例子可见附录D。

2 偏倚是结果测量值与其真实值的系统偏差，导致对治疗效果的高估或低估。举例来说，它可以源自分配给患者的治疗方式、治疗结果的测量和解释方式，以及数据的记录和报告方式。

- 8	临床数据分析（阶段3）

分析阶段的目标是确定可用于医疗器械的评估数据集合是否能够一致证实器械相对于其预期用途的临床性能和安全性。

可用于分析临床数据的方法通常可以是定量或定性方法。考虑到大多数医疗器械的开发背景（即，由于器械设计为增量变化而对临床研究的需求有限，对文献和经验数据使用很多），合理的情况下，通常需要使用定性（即描述性）方法来阐述这种增量变化。

在评估阶段期间开发和分配的任何评估标准都可以用于识别这些被认为分别对器械的性能和安全性的证明有“关键”性作用的数据集。可能有效的是探索关键数据集的结果、寻找特定器械性能特征与所识别风险的结果的一致性。如果不同的数据集报告了类似的结果，则性能的确定性增加。如果在数据集中观察到了不同结果，则有助于确定这种差异的产生原因。无论如何，应将所有数据集包括在内。

作为最后一步，评估者应考虑可以证明联合数据显示：

- 该器械具有符合生产商意图的性能；

- 该器械不会对接受者或终端用户造成任何过度的安全问题；以及

- 如果权衡带给患者的效益，与该器械使用有关的风险属于可接受范围。

这些事项应考虑到暴露于该器械的患者数量、患者监测的类型和适当性、不良事件的数量和严重性、每种已识别危害的相关风险的估计充分性、严重性以及诊断或者治疗病症的自然病史。还应考虑提供替代诊断模式或治疗以及目前的医疗标准。

应审查产品资料和使用说明，以确保与数据一致，并确保正确认识所有危害和其他临床相关信息。

- 9	临床评价报告

在临床评价过程完成后，应编制一份报告，概述评价范围和背景; 输入（临床数据）；评估和分析阶段；以及关于所述器械安全性和性能的结论。

临床评价报告应包含足够的信息，作为独立文件由独立方（如监管机构或公告机构）审阅。重要的是该报告要阐述：

- 该医疗器械所基于的技术、器械的预期用途和器械的相关临床性能或安全性的任何要求；

- 已经评估的临床数据的性质和程度；以及

- 参考信息（公认的标准和/或临床数据）如何证明所述器械的临床性能和安全性。

临床评价报告应由评估者签字并注明日期，并附有生产商选择评价者的理由。

临床评价报告的建议格式位于附录E。同样，应当注意，报告内容中的详细程度可根据临床评价的范围而变化。例如，在生产商依赖于已经作为早期临床评价（其生产商持有评估报告）对象的等效器械的临床数据的情况下，可将数据汇总和分析部分与较早的临床评价报告进行交叉参考，而且还可成为所述器械临床证据的一部分。

- 10	公告机构在评估临床评价数据中的作用

公告机构在评估和验证医疗器械生产商提供的临床评价中发挥关键作用，以支持器械符合相关指令的基本要求。

本文的这一部分旨在作为公告机构对医疗器械生产商评估作为技术文档/设计档案一部分以及作为医疗器械规程的一部分提供的临床评价的指导。它也可能作为国家职能机构在市场警戒活动中的最佳行为指南。

根据指令93/42 / EEC附件I第6a节和指令90/385 / EEC附件1第5a节），如要证实符合基本要求，就必须包括根据指令93/42 / EEC的附件X或指令90/385 / EEC的附件7进行的临床评价。这适用于所有类别的医疗器械。

根据指令90/385 / EEC附件7第1.5节和指令93/42 / EEC附件X第1.1d节，没有临床数据的符合性证明必须要有充分的理由，并要基于风险管理过程的输出结果。必须具体考虑生产商的器械-主体间的相互作用、预期用途和要求。在没有临床评估的情况下，根据性能评估、台架测试和临床前评估证明合格的充分性必须予以充分证实。公告机构必须审查生产商的理由、所提供数据的充分性以及是否能证明一致性。

合规性评定路线下临床评价的公告机构评估

关于临床评价的审查，公告机构根据器械的分类和遵循的合规性评定程序有着不同的职责。

这包括符合指令93/42/EEC的医疗器械：

●	作为质量体系审批程序一部分的审查（附件II，第3节）：

-	公告机构评估生产商的临床评价规程。

-	作为审查其技术文档的器械代表性抽样的一部分，公告机构根据本节中概述的标准验证IIa和IIb类器械的临床评价数据。

●	设计文档（附件II，第4节）或类型检查文档（附件III）评估：

-	公告机构评估临床评价中给出的数据，检验生产商对该数据的评估，并评估生产商得出的结论的有效性。

对于符合指令90/385 / EEC的有源植入式医疗器械：

●	设计文档（附件2，第4节）或类型检查文档（附件3）评估：

-	公告机构评估临床评价中提供的数据，验证生产商对该数据的评估，并评估临床评价报告的有效性和生产商得出的结论。

公告机构还应提供书面程序，其中要涵盖所计划的监测活动期间以及在更改或扩展EC设计检查/ EC类型检查证书时对临床评价数据更新内容的审查。这是因为生产商有义务使用上市后警戒中获得的数据来主动更新临床评价，例如上市后临床随访和进行中的文献审查/调查。

- 10.1	设计文档（附件II.4，附录2.4）或类型检查文档（附件III；附录3）的检查

公告机构检查所提交的临床评价文件（该MEDDEV第5至第9节中引用的相关文件），检验生产商对该数据的认识、评估、分析和评价，并验证生产商得出的结论。为此，公告机构应具有足够的临床评价知识和经验，如本文件第10.3节所述。

在本文件的附录F中，提供了一份清单，供评估临床评价数据时由公告机构使用。此清单应作为补充工具使用，不应取代下面给出的公告机构报告。

10.1.1	公告机构的决策

在审查生产商提交的临床数据的评估时，公告机构要去人并决定生产商是否充分地：

-	提供了临床评价文件（参见第5至9节）；

-	遵循相关规程（如第5至第9节所述）；

-	描述和验证了临床方面的特征和性能

-	实施适当的风险分析并估计不良副作用

-	包括用于编制风险分析的适当临床专业知识，以确保与真实临床使用相关的风险和益处得到了充分定义；

-	证明所选择的临床数据检索途径（根据第5和第6节）;

-	确认、评估、分析和评估临床数据（根据第5节至第9节），并证明了在根据该质量或风险分心的特定方案引用的特定要求进行合规性证明中确认的临床数据的相关性和所有的局限性。

-	提供与器械的安全性、性能、设计特性和预期目的有关的充分临床数据，以证明每个相关的基本要求的合规性；

-	如果提供了相关科学文献的关键评价，公告机构验证该数据与器械的安全性、性能、设计特性和预期目的有关；

-	如果提供了相关科学文献的关键评价，公告机构要验证所评估器械与所有必要领域（即临床、设计、生物等）中证明与数据相关的器械有等效性；

-	如果提供了相关科学文献的关键评价，公告机构要验证等效器械提供的数据可充分满足所有相关的基本要求；

-	如果没有对III类或可植入器械进行特定的临床研究，就要提供具体的理由。

-	注意：所有类别的医疗器械都需要进行临床评价，这些数据的相关性或对临床研究-	数据的需要应始终由公告机构进行评估和记录；

-	提供证据证明所给不的临床研究符合

-	适用的监管和伦理要求，例如伦理委员会许可，职能机构批准;

-	并证明所计划的上市后临床随访的适当性；

-	如果未将上市后临床随访计划作为该器械上市后警戒计划的一部分，就要给出理由并记录在案；

-	根据文件记录的理由判定，在权衡预期获益时，这些风险可以接受，且符合相关的基础要求。

由公告机构进行的评估通常涵盖生产商临床评价的以下方面：

-	评价确定所给出的数据的适用性和任何局限性，以满足这些基本要求，尤其是第7节所述的与器械安全和性能有关的基本要求；

-	完整和充分的文件记录（根据第5节至第9节）；

-	适当的程序（根据第5节至第9节）

-	给出的任何理由的有效性；

-	生产商预期的器械临床性能的列表、特征和证据以及所定义的患者组的预期益处;

-	使用一致性标准

-	使用第8节所述的通过评估临床数据阐明的确认危害列表；

-	充分估计每种已确认危害的相关风险；

-	确认危害的严重性；

-	估计和鉴定伤害的发生概率（或健康损害或丧失治疗利益）（理由的文件）

决定与每种已确认危害的有关风险的可接受性，3并鉴定相应的风险/获益比率为：

-	不可接受；或者

-	广泛接受；或者

-	在规定条件下可接受。

对于寻求药物职能机构或EMEA的科学意见的药物 - 器械组合产品，认证机构应在对该器械做出最终决定时考虑药物临床评价中提出的任何意见或注意事项。对于带有人类血液衍生物的器械，如果EMEA的科学意见不利，则公告机构可能不会就发布证书给出正面决定。

3 可采用来自适用指南和标准的有效决策标准，例如ISO 14971。

10.1.2	公告机构的报告

公告机构就其提交的临床评价文件的评估来撰写报告。

如果设计文档报告适用，则应将临床报告纳入本报告。报告应明确指出公告机构的评估，对每个关键要素和总体结论进行验证。

NBOG BPG 2009-1定义了以下部分中设计档案审查报告的最少内容：

-	生产商详细信息

-	有关申请和注册审查的详细信息（包括参与审查的工作人员和专家，以及每个人各方面信息，责任审查人员的签名等。）

-	器械描述和产品规格

-	分类

-	制造相关要求

-	设计和构造相关要求

-	临床前评价

-	临床评价/性能评价

-	其他适用指令

-	风险分析和风险管理

-	合规性声明审查

-	上市后警戒

-	审查概要

公告机构应当证明并记录上文10.1.1中提及的决策过程的每个步骤。单一的“不可接受的风险/获益比”可导致负面结论4；

临床评价报告应：

-	记录临床评价文件是否完整和充分

-	记录公告机构对临床评估过程中每个步骤的验证，包括范围界定、途径选择、鉴定、评估、分析和临床数据的总体评估直至结束和报告

-	记录所进行的临床评价的完整性及其与本文件的一致性

-	记录认证机构对临床研究数据和/或文献综述，相关程序和符合相关标准的评估

-	验证器械是否符合声明的性能/预期用途，并且已正确评估了副作用和风险

4 在某些情况下，为了将不同的个人风险/福利比率表征为可接受而指定的条件的组合可能是矛盾的或不切实际的，因此也导致总体的负面结论。特定方面的积极获益/风险比并不表示该器械一定有总体上的正获益/风险比。

-	记录公告机构对临床安全，性能和获益/风险比的评估

-	记录公告机构对生产商根据提供的临床数据得出的结论的评估

-	记录公告机构对临床评价及其步骤的有效性的评估

-	记录公告机构关于临床评价的结论，记录根据第10.1.1节的决策过程中的每一步骤。

- 10.2	作为质量体系相关程序的一部分的评价（指令1993/42 / EEC的附件II.3 ）

10.2.1	审查生产商的各项规程

作为生产商质量体系审查的一部分，公告机构应评估生产商记录的临床数据评估规程的建立、维护和应用。这应包括：

(a)	对参与临床评价的合格人员适当地分配责任[例如临床评价者、信息检索专家、临床研究者]；

(b)	将临床评价整合到质量体系中作为一个连续的过程，与临床前评价和风险管理具体相关，并予以通报；

(c)	标准操作规程可确保适当规划、实施、评估、监控和记录范围界定、临床数据识别（第5节）、文献检索（第6.1节）、临床经验收集（第6.2节）、临床研究（第6.3节和EN ISO 14155）、临床数据评估（第7节）、临床数据分析（第8节）和临床评价的更新，包括PMCF（MEDDEV 2.12/2）;

(d)	文件监控作为规程、报告、资格和技术文档/设计文档的整体文案的一部分；

鉴定和评价不良副作用和临床性能。

(e)	这包括确定已知的或可合理预见的危害，并验证不利的和有利的结果、及其严重性/程度和发生概率的资格。（这是生产商基于所确人的有利和不利数据记录的风险分析的一部分，目的是提供平衡的观点）。

10.2.2	审查代表性样品的技术文档

公告机构需要代表性地评估IIa和IIb类器械的技术文件。临床评价数据应由公告机构针对IIa类器械的IIb类器械下每个器械子类别的至少一个代表性样本和IIb类器械下每个通用器械组的至少一个代表性样本来评估。其他代表性样品必须作为年度监测评估周期的一部分进行评估。

关于代表性样品的选择，认证机构将考虑技术的新颖性、设计、技术、制造和灭菌方法、预期用途和以前相关评估结果的相似性。代表性样品的评价包括根据本文件中概述的标准评估临床评价数据，而不是仅确认生产商具有适当的临床评价规程。

应采用NBOG BPG 2009-4中概述的具有代表性的技术文件评估标准。

当对生产商的临床评价样本进行评估时，公告机构将遵循本文10.1节中所述的步骤。

公告机构在审查生产商的临床数据评估样本时，应特别注意以下事项：

这些数据是否与器械、其预期用途或所涉及的医疗过程相关，并且充分涵盖相关的临床性能，安全性和利益/风险关系

- 其中所选样品中的生产商已经选择了“文献路径”，

- 是否已经应用第6.1节中定义的标准；

- 其中所选样品中的生产商已经选择了“临床研究途径”，是否已经应用第6.3节中定义的标准。

- 10.3	公告机构特定规程和专业技能

公告机构应具备由医疗器械生产商提供的临床评价的评估有关的质量体系控制的正式规程。这些规程要涵盖所计划的监测活动期间以及在更改或扩展EC设计检查/ EC类型检查证书时对临床评价数据更新内容的审查。

公告机构应建立和实施评估临床评价的内部政策和规程，以便：

（a）	确保公告机构内具备适当的资源，特别是相关的监管知识和此类评估所必需的临床能力，表示可与外部临床专家签约。

这些专门知识应足以确认和估计与这种医疗器械使用相关的风险和益处。评估小组应能够评估生产商进行的风险分析和风险管理策略。

评估小组应了解这种器械的技术以及医疗程序。

这样的评估可能需要来自合格的医学从业人员（例如医师、牙医、护士等）的参与，适当情况下，对于特定器械，还具有所治疗病症的病理学、常见治疗、替代治疗等的临床经验。

5 指令93/42 / EEC的附件XI.3。这预先假定该机构内部有足够的科学工作人员，他们具有足够的经验和知识，足以按照该指令，特别是附录I中的各项要求评估所认证的器械的医学功能和性能。

在检查临床研究结果时，评估小组应具有计划、实施和解释临床研究的知识。所有评估者都应经过适当的培训和并具有相应资格。

应特别注意针对外部专家进行合规性评估程序、相关指南、标准和提供的评估背景的培训。公告机构应负责审查这些专家的意见，考虑到他们对这些指令条款的了解程度。

外部临床专家的意见可以构成公告机构进行的评估的一部分。认证机构的意见和结论，部分基于这一外部意见，应该明确记录。

外部专家审评者的公正性和潜在的利益冲突应由公告机构进行评估和记录。

（b）	审查生产商提供的临床数据的评价；

（c）	记录所有参与专家的意见及其理由；

（d）	确保任何参与的外部专家公正且独立于任何有关方面，并适当考虑可能损害公正性的利益冲突（另见MEDDEV 2.10/1）；

（e）	记录他们的评估结果。这可通过一份具体报告来实现，该报告可能是整个审查报告、设计/类型审查报告（根据本文10.1.2）或关于代表性样品文件评估报告的一部分或参考；

（f）	对于从生产商处收到的信息和数据，并予以保密，特别是在与外部专家签定的条款内。

附录

附录 A：文献检索报告的可能格式	26

附录B：用于记录文献检索报告中文献筛选和选择的可能方法6	27

附录 C：一些帮助制定标准的实例7	28

附录 D：可能的评价方法	30

附录 E：临床评价报告的可能格式	32

附录F：公告机构的临床评价清单	35

- 附录 A：

- 文献检索报告的可能格式

1 器械名称/型号

2 文献检索范围[应与临床评价范围一致]

3 方法

(i)	检索日期

(ii)	进行文献检索的人员的姓名

(iii)	检索涵盖的日期

(iv)	用于确认数据的文献来源：

-	科学数据库 - 书目（例如MEDLINE，EMBASE），专业数据库（例如MEDION）

-	系统综述数据库（如Cochrane Collaboration）

-	临床试验注册（如CENTRAL），

-	不良事件报告数据库（例如MAUDE，IRIS）

-	参考文献

包括选择来源的理由，并描述用于提高检索灵敏度的任何补充策略（例如检查所取回文献的目录，手工检索文献）。

(v)	数据库检索详细信息：

-	检索词（关键词，索引标题）及其关系（布尔逻辑）

-	使用的介质（例如在线检索，CD-ROM（包括出版日期和版本））

附上下载的未经编辑的检索策略副本。

(vi)	用于选择文章的选择标准

4	输出

(i)	附上每次数据库检索取回的文献引用的副本

(ii)	数据选择过程

附上流程图和相关表格，说明如何评估所有引用是否适合纳入临床评估（见附录B）。

注意：

EMBASE Excerpta Medica由Elsevier出版

CENTRAL 对照试验Cochrane中央登记处

IRIS  TGA的医疗器械事故报告研究计划

MAUDE	对诊断测试文件进行索引的美国FDA的生产商和用户设施器械体验数据库MEDION数据库

MEDLINE 美国国家医学图书馆出版

- 附录B：

- 用于记录文献检索报告中文献筛选和选择的可能方法6

|  | 通过检索查找潜在的相关文献 （所有引文的副本） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排除文献，及排除原因 |
|  | 检索文献进行更详细的评估 |  |  |
|  |  |  | 从临床评价中排除的文献，及其理由 |
|  | 根据结局，临床评价中包括了相关可用数据的文献： ● 器械性能* ● 器械安全性* ● 器械可比性（如果适用） |  |  |

*一些文献同时涉及性能和安全性问题

6 改编自Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie, D & Stroup DF . Improving the quality of reports and meta-analyses of randomised controlled trials: the QUORUM statement. Quality of Reporting of Meta-analyses. Lancet 1999; 354:1896-1900

- 附录 C：

- 一些帮助制定标准的实例7

以下是一些问题的实例，用来帮助制定不同类型数据集的数据评估标准。这些例子并非全面覆盖了研究类型或所有潜在的问题。

随机对照试验

临床研究，其中受试者被随机接受试验或参比器械或治疗介入，并对比各治疗组的结果和事件发生率。

- 是否规定了入选和排除标准？

- 治疗组的分配是否真的做到了随机？

- 治疗分配是否对负责招募受试者的人员保持盲性？

- 关于这些治疗组的预后因素的分布，是否有充分的描述？

- 对于这些因素，基线时这些组是否可比？

- 结局评估者是否对治疗分配保持了盲性？

- 医护人员是否保持了盲性？

- 受试者是否保持了盲性？

- 该分析是否包括了所有随机参与者？

- 对于主要结局，是否报告了点估计和变异性测量结果？

队列研究

数据获自暴露和未暴露于该器械（例如历史对照）的组，并对结局进行了对比。

- 受试者是前瞻性还是回顾性选择？

- 是否对提供的介入治疗进行了明确描述？

- 对于如何选择受试者接受新介入治疗以及对照组，是否有充分的描述？

- 关于新介入和对照组的预后因素的分布，是否有充分的描述？

- 对于这些因素，这些组是否可比？

- 该研究在设计或分析中是否对潜在的混杂因素进行了充分对照？

- 结局的测量是否无偏性（即对治疗组保持盲态，且组间可比）？

- 随访时间长度是否足以产生结局？

- 随访对比的比例如何，是否存在病例排除情况？

- 介入组和未暴露组间的脱落率和脱落原因是否相似？

7 摘自：诊断技术评估指南。医疗服务咨询委员会；澳大利亚联邦2005年。

病例对照研究

选择具有明确结局的患者和没有结局的对照者，获取关于受试者是否暴露于该器械的信息。

- 对于如何确定和选择受试者进入病例和对照组，是否有充分的描述？

- 这些病例的病情是否得到可靠的评估和验证？

- 这些对照是否是从这些病例的人口来源中随机选择？

- 关于这些病例和对照组的预后因素的分布，是否有充分的描述？

- 对于这些因素，这些组是否可比？

- 该研究在设计或分析中是否对潜在的混杂因素进行了充分对照？

- 对于病例和对照组，是否采用相同方式评估新介入方法和其他暴露，以及病例和对照是否对新治疗和其他暴露保持盲态？

- 如何定义应答率？

- 两组的无反应率和无反应的原因是否相同？

- 是否使用了适当的统计分析方法？

- 如果使用配对方法，病例和对照是否可能针对与介入相关的因素来配对，并因为过度匹配而损害分析？

系列病例

该器械已用于一系列的病例，没有可供比较的对照组情况下报告了结果。

- 该系列病例是否是基于相关人群中选择的代表性样本？

- 入选和排除标准是否明确？

- 所有受试者是否在疾病进展的相似点进入研究？

- 随访时间长度足以发生重要事件？

- 是否对使用的技术进行了充分描述？

- 是否使用客观标准评估结果或使用了盲法？

- 如果进行子系列比较，是否对病例系列和预后因素的分布进行了充分描述？

- 附录 D：

- 可能的评价方法

有许多方法可用于评估和临床数据权衡。表D1和D2给出了可能的评价标准的实例。标准可以按顺序工作，并为每个数据集分配权重。数据适用性标准可认为对所有医疗器械都通用（表D1），然而所使用的实际方法将根据所述器械而变化。

为了评估适当数据的数据贡献标准，评估者应根据来源类型对数据集进行排序，然后系统地考虑那些最可能影响结果解释的方面（表D2）。评估者可以确定哪些类型的问题对于器械的性质、历史和预期临床应用最重要。

下例中使用的标准是基于那些可认为存在于较高风险器械的问题种类，例如样品的特征、结局评估方法、随访的完整性和持续时间，以及统计学和任何结果临床意义。

在该例中，该权重将用于评估数据集对于证实器械的整体性能和安全性的贡献强度（阶段3，参见第8节）。作为使用该示例的一般性指导，级别1越多，该特定数据集相较于其他数据集提供的证据的权重越大，然而者并不表示将每一类别的相对权重都加入到总分。

表D1	适用性的样品评价标准

| 适用性标准 | 说明 |  | 分级系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适当的器械 | 数据是否来源于存在问题的器械？ | D1 D2 D3 | 实际器械 等效器械 其他器械 |
| 器械使用正确 | 该器械是否用于相同的预期用途（例如展开方法、应用，等等）？ | A1 A2 A3 | 相同用途 轻微偏差 严重偏差 |
| 适当的患者群组 | 如果数据产生值预期治疗群体（例如年龄性别等等）和临床状况（即疾病，包括状态和严重程度）的代表性患者组？ | P1 P2 P3 | 适用 受限 不同群体 |
| 可接受的报告/数据核对 | 报告或数据核对是否包含进行合理客观评估的充分信息？ | R1 R2 R3 | 高质量 稍微缺乏 信息不充分 |

表D2	数据分布的样本评价标准

| 适用性标准 | 说明 |  | 分级系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源类型 | 研究设计是否适当？ | T1 T2 | 是 否 |
| 结局指标 | 所报告的结局指标是否反映了器械的预期性能？ | O1 O2 | 是 否 |
| 随访 | 随访持续时间是否足以评估治疗效应持续时间和确认并发症? | F1 F2 | 是 否 |
| 统计学显著性 | 是否提供了数据统计分析以及是否适当？ | S1 S2 | 是 否 |
| 临床显著性 | 是否观察到了具有临床显著性的治疗效应程度。 | C1 C2 | 是 否 |

- 附录 E：

- 临床评价报告的可能格式

1	概述

说明器械的专有名称和在器械开发过程中指定的任何代码名称。
确认器械的生产商。

2	器械说明和预期用途

提供器械的简明物理描述，适当交叉参考生产商的技术信息的相关部分。
这些说明应涵盖以下信息：

- 材料，包括它是否含有药物（已经在市场上或新的），组织或血液制品;

- 器械组件，包括软件和配件;

- 机械特性; 和

- 其他，如无菌和有菌，放射性等。

说明器械的预期应用 - 一次性使用/可重复使用；有创性/无创性；可植入；使用时间或与身体接触的时间；器官、组织或体液接触。

描述器械如何实现其预期目的。

3	预期治疗和/或诊断适应症和声明

说明待治疗的病况，包括目标治疗组和疾病。概述对于器械的任何特定安全性或性能的声明

4	评估背景和临床数据类型选择

概述器械的研发背景。这些信息应包括该该器械是否是基于某种新技术、现有技术的新临床应用还是现有技术的增量变化的结果。信息量将根据技术的历史而不同。在开发完全新技术的情况下，本节需要概述研发过程和生成临床数据的研发周期的要点。对于长期技术，可简短描述这种技术的历史（提供适当的参考文献）。

明确说明该评价中使用的临床数据是否用于等效器械。确认等效器械，并提供等效性的理由，交叉参考到相关非临床文档来支持该声明。

说明与所述器械相关的基本要求，特别是在器械风险管理文件中确定的且需要从临床角度评估的造成特殊性能或安全问题（例如存在医疗，人类或动物部件）的特殊设计特征。

概述如何使用这些注意事项来选择用于评估的临床数据的类型。

在使用已发表的科学文献时，简要说明文献检索过程，与文献检索方案和报告交互参照。

5	临床数据总结和评价

在评估中提供所使用的临床数据的列表，根据数据是否涉及所述器械的性能或安全性来分类。（注意：许多个体数据集将同时解决安全和性能问题。）在每个类别中，根据其对确立器械安全性和性能以及关于性能或安全性的任何特定要求的贡献大小来对数据进行排序。此外，对评估中使用的数据评估方法进行简要描述，包括任何加权标准，以及关键结果摘要。

包括基于文献的数据的全部引用以及任何临床研究报告的标题和研究代码（如果有关）。

将每条数据的条目交叉引用到生产商技术文档中的位置。

6	数据分析

6.1	性能

提供用于评估性能的分析说明。

确认器械整体性能证明过程中被认为是最重要的数据集，以及有用的特定性能特性。
阐述为什么它们被认为是“关键的”，以及它们如何集体表现器械的性能（例如结果的一致性，统计显著性，效应的临床意义）。

6.2	安全性

描述器械的总体使用经验，包括暴露于器械的患者数量和特征;和器械接受者的随访持续时间。

总结器械相关不良事件，特别要注意严重不良事件。

关于器械的安全性特征以及主要用途是否需要对终用户进行培训，提出专门的意见。

6.3	产品文献和使用说明

声明生产商给出的产品文献和说明书是否符合临床数据资料并涵盖了所有危险性以及其它可能影响产品使用的临床相关资料。

7	结论

关于器械的预期用途，已经清楚地概述了该器械通过评估得出的安全性和性能结论。声明风险管理文档中确认的风险是否已通过临床数据进行了阐述。

对于提出的每个临床指征，声明是否：

- 临床证据证实与相关必要规定保持了一致性；

- 已确认所声称的性能和安全性；以及

- 如果权衡带给患者的效益，与该器械使用有关的风险属于可接受范围。

- 附录F

| 公告机构的临床评价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | 要求 | 已达到 | 备注 |  |
| 0 | 无临床数据的一致性 |  |  |  |
| 0.1 | 任何无临床数据的一致性证明 （90/385 / EEC的附件7.1.5和93/42 / EEC的附件X.1.1d）必须有充分的理由，且根据 - 风险管理过程的输出 - 在器械 - 身体交互背景下观察 - 预期的临床性能 - 生产商的声明。 在没有临床评估的情况下，根据性能评估、台架测试和临床前评估证明合格的充分性必须予以充分证实。 公告机构必须审查生产商的理由、所提供数据的充分性以及是否能证明一致性。 - 生产商的理由是否充分？ - 性能评估、台架测试和临床前评估是否足以证明 符合基本要求？ | 是 • 否 • N/A. • |  |  |
| 1 | 临床评价，一般 |  |  |  |
| 1.1 | 生产商应在技术文档中包括 为粘贴“CE”标记来获取 临床数据的途径的声明。 该声明应明确指出这些临床数据是否获自已发表的文献或临床研究结果或 | 是 • 否 • N/A. • | 临床文献 |  |
|  |  |  | 已发表 |  |
|  |  |  | 未发表 |  |
|  |  |  | 证实等效性 |  |
|  |  |  | 临床研究 |  |
|  |  |  | 联合文献和研究数据 |  |

|  | 联合两者并应包括对于 所选择路线的充分理由，而且， 如果已经使用来自类似器械的临床数据，则要证实等效性（技术、生物、临床）和充分性。 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 临床评价报告和用于 CE认证的全部临床数据都应包含 在技术文档中 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 1.3 | 生产商已经清楚地记录了 临床评价的目标和的范围，以及需要符合的临床ER[例如，临床性能、安全性、风险和与预期用途有关的有益的获益/风险比]。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 1.4 | 生产商根据该MEDDEV （特别是第5至9节）明确阐述了临床评价的执行步骤和程序，对偏差给出了充分的理由 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2 | 临床研究途径 |  |  |
| 2.1 | 临床研究需要 |  |  |
| 2.1.1 | 器械分类 该器械是可植入或III类医疗器械还是有源可植入医疗器械？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.1.2 | 如果没有针对可植入或III类MD或一种AIMD提供临床研究，生产商在其险分析和临床评价中是否给出了这种情况的充分理由？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.1.3 | 如果临床文献介绍等效器械，那么这种临床数据结合可用的临床前数据是否足以证明其符合正常使用条件下的相关器械的安全和性能的基本要求？ | 是 • 否 • N/A. • |  |

| 2.1.4 | 如果临床文献介绍等效 器械，那么在证明 符合各项相关基本要求或需要通过专门设计的临床研究方法解决的等效性证明中是否存在差距？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 | 如果临床文献介绍等效 器械，这些数据是否足以阐述风险分析中发现的临床危害？ 如果答案为否，就需要进行临床研究。 这项临床研究的目的应当 集中在现有数据不能充分阐明的方面。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.2 | 实施临床研究 |  |  |
| 2.2.1 | 是否考虑了这些医疗器械 指令（附录7，AIMD，附录 X MDD）和相关标准(EN ISO 14155-1, -2)的相关附录？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.2.2 | 临床研究要求 |  |  |
| 2.2.3 | 确认相关文档， 应当申请下列文档并 由公告机构审查： |  |  |
| 2.2.4 | 将研究方案副本提交给职能 机构或其他没有提出反对立场的监管部门。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.2.5 | 职能机构（如果存在）提供的 “无异议”/许可信件副本或 相关监管机构的其他许可，结合监管审查提出的任何意见 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.2.6 | 伦理委员会意见副本及 其审查提出的意见或 所有伦理委员会意见及其审查提出的任何意见/条件的总结 |  |  |

| 2.2.7 | 签署并注明日期的最终报告的副本 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 待检查的信息 - 以下信息应由公告机构检查 |  |  |
| 2.3.1 | 职能机构提供的“无异议”信件 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.3.2 | 临床研究计划（CIP）：用于临床研究的CIP与提供给职能机构的CIP是否相同？8 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.3.3 | 如果参与与原始CIP中设定的不同，请给出不一致的理由。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.3.4 | 确认CIP的所有变更以及任何这类变更的理由 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.3.5 | 如果临床研究在欧盟以外进行，生产商必须证明器械的使用（包括临床实践和技术）和患者人群等同于在欧盟内使用器械的情况（如果相关 ）。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.3.6 | 对于药物 - 器械组合，由药物职能机构或EMEA提出的作为药物临床评价一部分的任何问题或关注是否已经考虑和/或解决？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.4 | 最终研究报告 应审查该报告，并应包括以下信息 |  |  |
| 2.4.1 | 概要 - 应提供结构化摘要 | 是 • |  |

应特别注意：入组的患者数量；研究目的（特别是正在处理的基本要求）；研究持续时间和患者随访（短期和长期）；诊断工具和患者评估方面的终点；入选和排除标准

|  | 说明这些研究的必要性9 | 否 • N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | 简介 - 简要说明该研究纳入到有关医疗器械的开发中，并确定研究方案制定时遵循的各项指南 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.4.3 | 材料和方法10 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.4.4 | 临床研究计划概要11 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.4.5 | 结果 - 这部分应当包含总结性信息以及对分析和结果的描述12 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.4.6 | 讨论和结论13 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.4.7 | 签名 - 最终报告应由 | 是 • |  |

9包括研究的标题；确认医疗器械，包括与完成鉴定有关的名称、型号；•主办方名称； •指示研究是否根据CEN / ISO标准执行的声明；•目标; •受试者; •方法; •研究开始和完成日期，包括提前终止日期（如适用）; •结果; •结论; •报告作者; •报告日期。

10包括器械描述; •器械的简要描述及其预期用途，以及在研究期间进行的任何修改。 
11包括临床研究目标; 研究设计; 研究类型; 研究终点; 伦理考虑; 受试者人群; 入选/排除标准; 样本量; 治疗和治疗分配; 研究变量; 伴随药物/治疗; 随访时间; 统计分析，包括研究假设或合格/失败标准，样本大小计算，统计分析方法。

12包括研究开始日期; •研究完成/暂停日期; •患者/器械的处置; •患者人口统计; •临床研究计划合规性; •包括安全报告分析，包括研究中发现的所有不良事件和不良器械事件的总结，包括对治疗严重程度、所需治疗、解决和评估的讨论;性能或功效分析;特殊人群的任何子群分析;分析中如何处理缺失数据的说明，包括失访或撤回同意的患者。 
13包括研究的性能和安全性结果; •风险和利益的关系; •结果的临床相关性和重要性，特别是根据其他现有数据和与“现有技术”比较的讨论; •个别受试者或风险群体所需的任何具体益处或特殊预防措施;•对未来研究实施的任何影响。

|  | 主办方、协调临床研究者（如果 指定）和每个中心的主要研究者签字 | 否 • N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.8 | 报告附件，包含临床研究计划（包括修订案），•研究者及其机构名单，所涉及的其他各方名单，•监督员名单，统计人员名单（如适用），•伦理委员会名单及其批准函。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.5 | 所提供的临床研究数据的NB评估 |  |  |
| 2.5.1 | 是否符合该研究中确定的合格/失败标准？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.5.2 | 临床研究的结果和结论是否证明符合所确定的相关基本要求？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.5.3 | 如果结合相关的临床前数据，临床数据是否能够证实器械标签中的声明？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.5.4 | 如果权衡带给患者的效益，按照生产商的规定，该风险分析是否可证实使用该器械的相关风险属于可接受范围。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 2.5.5 | 评估是否以严格和客观的方式进行？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3 | 临床文献数据 现有的以书面报告形式提供的与安全、性能、设计特性和 预期目有关的相关科学文献的关键性评价 |  |  |
| 3.1 | 方法学 |  |  |
| 3.1.1 | 已给出相关科学文献的关键性评价 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.2 | 应编写用于相关出版物的识别、选择、整理和审查的检索方案。 | 是 • 否 • N/A. • |  |

|  |  | N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | 应该明确界定文献审查的目的 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.4 | 应该指定与文献综述目标相关的研究类型 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.5 | 数据应取自公认的科学出版物。为了避免出版物偏性，还应考虑未公布的数据。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.6 | 文献综述应该指出： |  |  |
| 3.1.6.1 | 数据来源，数据库搜索的程度或 其他信息来源 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.6.2 | 发表文献的选择/相关性理由 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.6.3 | 确认相信所有相关参考文献 （有利和无利）的理由 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.6.4 | 排除特定参考文献的标准以及此次排除的理由。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.1.6.5 | 详细描述文献检索的不同阶段（包括命中文献的鉴定、评价、分析和结论） | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.2 | 所给出的数据的相关性 |  |  |
| 3.2.1 | 文献综述应当清楚地确定该文献与所考虑的器械特征和特性的相关程度。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.2.2 | 如果已发布的研究不直接涉及所讨论的器械，生产商必须 | 是 • 否 • |  |

|  | 证明与其器械等同，这是已发表的报告的主题。 | N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | 为了等效，器械应该具有相似性对临床，技术和生物参数要特别注意性能，操作原理和材料; 或者如果存在差异，则必须列出对这些可能对安全和性能的重要性的评估和证明14。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.2.4 | 生产商必须能够证明数据在处理方面的适当性符合规定的目标 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.3 | 临床数据的NB评估 文献综述应当基于一些因素阐明特定参考文献的意义。其中包括： |  |  |
| 3.3.1 | 作者的背景和与所涉及的特定器械和/或医疗过程有关的专业知识的相关性 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.3.2 | 作者的结论是否得到现有数据的证实 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.3.3 | 文献是否反映了当前的医学实践和公认的“最先进的”技术 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.3.4 | 参考文献是否来自公认的科学出版物以及它们是否已经报道 | 是 • 否 • N/A. • |  |

14等价性表示：

临床：用于相同的临床条件或目的、用于体内相同的部位、用于相似的人群（包括年龄、解剖、生理）；具有相似的相关性

根据特定预期用途的预期临床作用的关键性能

技术：在类似使用条件下使用；具有类似的规格和特性，例如，拉伸强度、粘度、表面特性；具有类似的设计；使用类似的部署方法（如果有关）；具有相似的操作原理。

生物学：使用与相同人体组织或体液接触的相同材料。

|  | 在同行评议期刊上 | N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5 | 已发表的文献在多大程度上是遵循设计相关科学原理的研究/一些研究的结果 15 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4 | 文献的关键评价 文献综述应包含对文献的关键评价。这种关键评价应： |  |  |
| 3.4.1 | 由相关领域内具有适当资格的人员撰写，并由具有“现有技术水平”的知识的专家审查和批准，并能够表现出客观性。 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.2 | 包含对于该医疗器械及其预期功能的简单描述，以及对预期目的和使用的描述 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.3 | 包含对所有可用的有利和不利数据的分析 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.4 | 确定该文献与评估器械的具体特征和特性的相关程度，适当考虑该文献所涵盖的器械与所评估器械间的相似性程度 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.5 | 证明该风险分析的临床部分阐述的器械的使用方面（包括性能）符合生产商的声明，而且该器械达到了它作为医疗器械的预期目的 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.6 | 分析所发现的危险，相关风险以及患者、医务人员的适当安全措施 | 是 • 否 • N/A. • |  |

例如，具有可证明的和适当的终点、入选和和排除标准、提交适当且有效的患者数量、适当持续时间、提供所有不良事件、死亡、排除、撤回和失去随访的证据和分析、并确定适当的分析统计计划。理想情况下，证据应该来自于临床试验（适当时应为对照试验），适当设计的队列/病例对照研究、记录良好的病例或由适当的有经验的专家进行的系列报告，无论是关于器械本身还是等效器械。 
如果评估中包括未发表的数据，文献综述将需要权衡每个报告的重要性。

|  | 第三方参与该研究/一些研究 | N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.7 | 包含与器械设计，材料和程序相关的风险分析，考虑任何不良事件，上市后警戒性研究、修改和召回的结果（如果已知） | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.8 | 包含对不同论文的加权方法的描述以及考虑到评估方法、研究的类型和持续时间以及研究中所包含的群体的异质性所采用的统计分析方法 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.9 | 包括对相同或类似器械的市场经验的分析，包括上市后研究，上市后警戒和短期和长期不良事件的结果 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.10 | 包含在评价中适当交叉引用的出版物的列表 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.11 | 如果临床数据涉及等效器械，则包含已经证明与所有相关特征等价的陈述 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.12 | 包括具有正当理由的结论16，包括根据生产商的意图评估使用该器械对健康造成的任何可能的益处，以及考虑到“最先进技术”的此类使用造成的可能伤害或疾病风险。 结论应明确文献审查的目标是如何实现的，并找出必要证据中的任何差距，以涵盖安全和性能的所有相关方面. | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.4.13 | 关键评价应由作者签名并注明日期。 | 是 • 否 • |  |

16结论应考虑生产商提出的用途 - 适应症、禁忌症和使用说明。

|  |  | N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | NB评估生产商提供的文献关键评价 |  |  |
| 3.5.1 | 生产商的结论是否有效？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.5.2 | 该数据结合可用的临床前数据是否足以证明其符合正常使用条件下的相关设备的安全和性能的基本要求？17 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.5.3 | 如果结合相关的临床前数据，临床数据是否能够证实器械标签中的声明？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 3.5.4 | 评估是否以严格和客观的方式进行？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 4 | 上市后临床随访 – 公告机构应检查并审查生产商的上市后临床随访计划： |  |  |
| 4.1 | 生产商是否根据适当的指导提出了适当的上市后临床随访计划？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 4.2 | 如果没有提供上市后临床随访计划，生产商是否有充分的理由？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 4.3 | 生产商是否有适当的上市后警戒制度？ | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 4.4 | 生产商是否承诺向NB通告其临床评价的重大更新 | 是 • 否 • N/A. • |  |

17如果没有，确定证实符合各项相关基本要求或需要通过专门设计的临床研究方法解决的等效性证明中存在差距

|  | PMS/PMCF? | N/A. • |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 公告机构决策 |  |  |
| 5.1 | 在审查生产商提交的临床数据的评估时，NB必须决定生产商是否充分 |  |  |
| 5.1.1 | 描述和验证了临床方面的特征和性能 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 5.1.2 | 实施风险分析并估计不良副作用 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 5.1.3 | 根据文件记录的理由判定，权衡预期获益，这些风险可以接受 | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 5.2 | NB评估临床评价数据中出现获益/风险 |  |  |
| 5.2.1 | 生产商预期的器械临床性能的列表、特征以及所定义的患者组的预期获益; | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 5.2.2 | 使用通过评估临床数据阐明的确认危害列表； | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 5.2.3 | 充分估计每种已确认危害的相关风险； 鉴定危害的严重性； 估计和鉴定伤害的发生概率（或健康损害或丧失治疗获益）（理由的文件） | 是 • 否 • N/A. • |  |
| 5.2.4 | 决定每种已识别危害的风险的可接受性 | 是 • 否 • N/A. • |  |