面向业界、MQSA检查人员和美国食品药品管理局的指南

乳腺钼靶质量标准法案--最终规范：

政策导向帮助系统＃12的修改和补充

文件发布于：2007年2月2日

本文档用于修改和更新政策导向帮助系统中的指南

有关此文件的问题，请联系Charles Finder，电话301-796-5710，电子邮箱charles.finder@fda.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 乳腺钼靶质量和辐射项目部 通信、教育和辐射项目办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可在任何时候向美国食品药品管理局文档管理部提交书面意见和建议，5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852。提交意见时，请附上本指南文件的确切标题。在下一次修订或更新文件之前，机构可能不会采纳意见。

注：本文件中未包含PGHS中包含但没有修改的问题和解答。

其他副本

可在http://www.fda.gov/cdrh/mammography.找到来自网站的其他副本。获取指南的电子副本，您还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件，或发送传真到301-847-8149以获取硬拷贝。请使用文件编号1623来标识您希望获得的指南。

行业、MQSA检查人员和FDA工作人员的指南

乳腺钼靶质量标准法案--最终规范：政策导向帮助系统＃12的修改和补充

该指南代表美国食品药品管理局（FDA）目前对此主题的看法。它不会创建或赋予任何人任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法符合适用法规和条例的要求，则可以采用其他替代方法。如果您想讨论另一种方法，请联系负责执行本指南的FDA工作人员或办公室。如果您无法确定合适的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上对应的号码。

简介

本文件旨在为乳腺钼靶医疗机构及相关工作人员提供指导。它代表了美国食品药品管理局（FDA）目前对实施乳腺钼靶质量标准法（MQSA）（公法102-539）最终规范的思考。本指南文件更新了以前的指南意见，并旨在解决以下问题：

- 减少对认证机构年度医疗机构报告的要求

- 全数字化乳腺钼靶激光打印机（不经常使用）的质量控制与检测

- 澄清需要提供给计算机放射数字化乳腺钼靶系统认证扩展程序的信息。

FDA的指南性文件，包括本指南，不具有法律强制约束力。相反，指南描述了FDA目前对某一主题的想法，只能作为推荐性建议，除非引用了特定的法规或法定要求。在FDA指南中，“应”这个词的使用表示建议或推荐某些事项，但不是必需的。

在其权限下，一个州可以根据MQSA及其实施条例中的具体规定强制执行更严格的要求。一个医疗机构的具体要求可与所在州或地方当局协商。

最简单的方法

我们认为，应该尽量减少医疗机构监管所有领域的负担。为了制定本指南，我们仔细审查了相关的科学和法律要求，以及我们认为最简单的方式，以方便您遵守要求。如果您认为有其他可以减轻负担的方法，请联系我们，我们会考虑您的观点。您可以向本指南前言中列出的联系人或CDRH调查专员发送书面意见。有关CDRH调查专员的详细信息（包括联系方式），详见网站：http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/。

背景

MQSA于1992年10月27日生效，用以建立乳腺钼靶的国家质量标准。MQSA要求，为了在1994年10月1日以后合法地提供乳腺钼靶服务，除了退伍军人事务部的医疗机构以外，所有医疗机构都必须通过经批准的认证机构的认证，并获得卫生与公共服务部秘书处（秘书处）或经批准的国家认证机构的授权（MQSA 354（b）； 42 USC 263b（b））。FDA秘书处会授权认可机构、国家认证机构和验证机构的批准权限。FDA于1997年10月28日在联邦公报（21 CFR Part 900）中发布了实施MQSA的最终规范。

1998年11月，FDA制定了与MQSA有关的所有最终指南，并将其输入了一个称为“政策指南帮助系统”（PGHS）的计算机可检索数据库中。了解PGHS，可访问：www.fda.gov/cdrh/mammography/robohelp/start.htm

FDA会定期更新PGHS中的信息，并进一步更新此文件。如果您希望收到未来更新的自动通知，可通过电子邮件ListServ订阅我们的列表服务

http://service.govdelivery.com/service/subscribe.html?code=USFDACDRH_17 ，详见下方指南。

认证和授权/认可机构规范中增加了以下问题与解答

背景：

1993年12月21日发布的MQSA临时规范要求医疗机构每年向其认证机构提交年度物理调查结果。1997年10月28日发布的MQSA最终规范也有类似的要求（见下文）。此规范的目的：认证机构会将这些调查作为认证监督的一部分，并作为医疗机构MQSA年度检查的一部分。然而自1994年以来，认证机构一直在审查这些调查，年度审查的必要性受到了质疑。2006年9月28日，国家乳腺钼靶质量保证咨询委员会（NMQAAC）对此事进行了讨论。这是委员会的共识，不再需要提交年度物理调查报告。医学研究所还建议从规范中删除这些要求。这些组织的结论是，在重新认证时（每三年一次）对认证机构进行物理调查就足以进行监督了。在发布删除此规范的通知和启动意见征求程序之前，FDA特意在2007年7月1日之前就此要求执行了自由裁量权。本文件的目的是通知乳腺钼靶相关人员，并对政策指南帮助系统进行必要的更改。

引用：

900.4(e)(2)认证机构应要求所有医疗机构进行年度调查，以确保医疗机构继续符合本节（b）段提及的标准，并持续监督医疗机构的质量控制项目，因为质量控制会涉及上述标准。认证机构应要求所有医疗机构：

(i) 每年进行一次此类调查；

(ii) 采取合理的步骤，以确保在调查完成后30天内收到该调查报告；

(iii) 医疗机构应至少每年提交一次调查结果，以及认证机构可能需要的任何其他信息。

问题1：是否必须每年向认证机构提交年度医学物理调查结果？

否。根据国家乳腺钼靶质量保证咨询委员会和医学研究所的建议，FDA将建议删除提交年度物理调查的要求，在这之前，FDA将对该2007年7月1日的这一要求行使自由裁量权。需要注意的是，即使在此日期之后，他们也必须每年执行物理调查，并将物理调查的结果作为初始认证和重新认证程序的一部分（21 CFR 900.4（e）（1））。当医疗机构发生重大变化时（MQSA 354（e）（3）），医疗机构也必须遵循其认证机构的更新程序。

质量保证/设备/其他形式的质量控制检测中增加了以下问题与解答

背景：

当FDA首次批准FFDM系统时，FFDM系统仅被批准用于硬拷贝的最终解读（激光胶片）。在FDA批准FFDM软拷贝（显示器）用于最终解读之后，医疗机构开始采用这两种方法进行解读。但是，大多数医疗机构现在只使用软拷贝进行最终解读。

MQSA规范要求所有医疗机构根据患者要求转移原始乳腺钼靶照片（21 CFR 900.12（c）（4））。无论医疗机构是否使用硬拷贝进行最终解读，都需要能够为要求通过硬拷贝转移乳腺钼靶照片的患者、其代表和医疗保健提供者生成最终解读质量的硬拷贝图像。为了符合这个要求，所有医疗机构都要使用打印机。另外，如果医疗机构以硬拷贝而不是电子形式保存乳腺钼靶照片，则硬拷贝图像必须具备最终解读质量。

2006年9月29日，国家乳腺钼靶质量保证咨询委员会（NMQAAC）对此事进行了讨论。委员会一致认为，需要对激光打印机进行质量控制检测，以便医疗机构生成最终解读质量的硬拷贝图像。

引用：

900.12(e)(6): 质量控制检测 - 其他模式。对于具有非屏蔽胶片图像接收器模式的系统，质量保证程序应基本与图像接收器制造商推荐的质量保证程序相同，但最大允许剂量不得超过屏蔽胶片系统的最大允许剂量，详见本章（e）（5）（vi）段。

问题4：即使医疗机构仅使用软拷贝进行最终解读，是否也必须使用激光打印机进行所有必要的质量控制检测，并且只能使用打印机为患者、其代表和医疗保健提供者提供最终解读质量的硬拷贝图像（或者仅供保存）？如果不是，MQSA检查过程中是否需要引用该医疗机构？

两个问题的回答都是肯定的。即使一个医疗机构仅仅出于这些目的而使用打印机，并且实际上从来没有根据硬拷贝图像提供最终解读报告，它仍然必须以适当的频率，或者在为患者和保健提供者打印临床图像之前（或仅供保存，以较少者为准），执行所有需要的打印机QC检测。

在这些情况下，由于专业界对QC检测的误解，我们并没有普遍执行这个要求。但是，本指南旨在澄清这个问题，在2007年7月1日之后无法进行质量控制检测的医疗机构将被引用。

认证/全数字化乳腺钼靶（FFDM）认证扩展程序中添加了以下问题与解答

背景：

FDA已经采用认证扩展程序批准医疗机构合法使用全数字乳腺钼靶（FFDM）系统，该系统已被FDA器械评价办公室（ODE）批准上上，但尚无授权以进行系统认证的认证机构。ODE批准计算机放射摄影系统用于乳腺钼靶检查，但需要为医疗机构提供额外的指南以解决这些系统与较早批准的FFDM单元之间存在物理差异的问题。

问题14：FDA已经批准了用于乳腺钼靶的计算机放射摄影（CR）系统。从MQSA的角度来看，CR系统和全数字化乳腺X光摄影（FFDM）系统是否存在区别？

虽然这些系统存在显著的物理差异，但从MQSA规范的角度来看，FDA将它们视为同类。CR系统是乳腺钼靶（FFDM）的一部分。这意味着，想要使用CR系统的医疗机构必须符合所有适用的MQSA规范（21 CFR第900部分），包括FFDM单元的特定要求。例如，在使用新的CR系统之前，所有使用CR系统的人员必须进行过至少8小时的数字化乳腺钼靶培训 (21 CFR 900.12(a)(1)(ii)(C), (a)(2)(iii)(E), (a)(3)(iii)(C))。但是，由于CR系统是FFDM乳腺钼靶的一部分，在对患者使用前，已经进行过8小时FFDM培训的工作人员不再需要进行8小时的CR培训。

问题15：根据认证扩展程序，想要在屏蔽胶片（S-F）单元中添加CR系统的医疗机构是否需要对现有单元进行认证？

是的，除了CR系统以外，还将需要由经FDA批准的认证机构（AB）认证至少一个单元。这意味着医疗机构必须获得S-F单元（与CR系统共享磁带盒）的认证，或其他S-F单元或FFDM单元的认证。一旦FDA批准一个AB认证CR系统，该医疗机构将必须向该AB提交CR系统认证申请。一旦获得了该AB的认证，该医疗机构将不需要获得其他认证，除非要继续使用其他单元。注：在检查S-F和/或FFDM认证单元期间（MQSA第354条），您所在的医疗机构还需要每年对CR单元进行MQSA现场检查。

问题16：如果我们有多个S-F单元，并计划在这些单元中都使用CR系统，是否需要为所有S-F单元获得添加CR系统的认证才能扩展我们的认证？

是。由于FDA只对特定乳腺钼靶单元使用CR系统给予扩展认证，所以即使其他单元为同一品牌和型号，也无法覆盖额外的单元。

问题17：CR认证将包含哪些检查费用？

FDA会将配备CR系统的S-F单元视为两个独立的单元（一个S-F；一个FFDM）。因此，检查人员将检查用于执行S-F乳腺钼靶检查和CR乳腺钼靶检查的两个独立的物理单元，并且FDA将收费两个单元的检查费用。一旦FDA批准一个认证机构进行CR系统认证，医疗机构可以开始CR单元的认证过程并放弃S-F认证，从而减少检查和认证成本。

问题18：检查人员将如何检查CR单元？

检查人员将使用他/她的笔记本电脑下载乳腺钼靶单元（以相同方法使用CR系统的其他FFDM单元）的检查记录，然后打开适用的检查程序。如果在同一个物理单元上同时使用S-F和CR单元，检查人员也需要下载单独的S-F记录。

如果检查人员发现一个S-F单元上使用了未经认证扩展批准的CR，检查人员将：

- 在数据库中添加此CR单元的新记录（例如，与S-F单元相同的型号、描述和序列号，以及CR的图像接收器类型）。

- 将其记录为未经认证（将导致1级或2级检查）；

- 根据情况回答乳腺钼靶设备评估（MEE）的问题以及质量控制记录和调查报告中所有适用的问题；

- 指示医疗机构停止使用该单元，直到该医疗机构符合FDA对扩展单元的认证要求，并获得了该单元的扩展认证。

如果一个医疗机构使用同一个物理单元执行S-F和CR乳腺钼靶检查，检查人员会将其视为两个单独的单元，并且医疗机构将需要支付两个单元的检查费用。