交互操作医疗器械的设计考量和上市前提交建议

行业和食品药品监督管理局
工作人员指南草案

指南草案

##### 本指导性文件公布的目的仅用于征询意见、建议用途。

文件发布时间：2016年1月26日

请在《联邦公报》发表通知宣称指南草案生效后60天内，提交关于本草案文件的评论和建议。电子评论请提交至http://www.regulations.gov.，书面评论请提交至美国食品药品监督管理局案卷管理科（5630 Fishers Lane，ROOM 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。

关于本文件CDRH监管器械的相关问题，请发送邮件至：DigitalHealth@fda.hhs.gov；

关于本文件CBER监管器械的相关问题，请联系交流、推广与开发办公室（OCOD），电话1-800-835-4709或240-402-8010

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

生物制剂评估和研究中心

前言

其他副本

CDRH

其他副本可从互联网获得。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以接收本指南的副本。请使用文件编号1500015来注明您所需的指南。

CBER

如需其他副本，请向生物制剂评价与研究中心（CBER）发送书面申请获取，或向交流、推广和开发办公室（OCOD，10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring, MD 20993-0002）拨打电话1-800-835-4709或240-402-8010、发送电子邮件ocod@fda.hhs.gov，或通过以下网站获取http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/uidances/default.htm.

目录

I.	前言	1

II.	背景	2

III.	范围	3

IV.	定义	4

V.	交互操作器械的设计考量	5

A.	电子数据接口的用途	6

B.	预期用户	7

C.	安全和风险管理考量	8

D.	验证和确认考量	9

E.	标签考量	10

F.	共识标准的使用	10

VI.	上市前提交内容的建议	11

A.	器械描述	11

B.	风险分析	12

C.	验证和确认	13

D.	标签	15

交互操作医疗器械的设计考量和上市前提交建议

行业和食品药品监督管理局
工作人员指南草案

本指南草案在定稿后将代表食品药品监督管理局（FDA或机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系标题页面上列出的FDA工作人员或负责本指南的办公室。

- I.	前言

随着电子医疗器械越来越多地与其他技术相连接，连接的这些系统安全有效地交换和使用已交换信息的能力变得越来越重要。提高医疗器械与其他医疗器械以及其他技术安全进行有效交换和使用信息的能力，可以提供提高患者护理效率的可能性。

FDA旨在促进对安全有效的交互操作医疗器械的开发和可用性。FDA正在发布此指南草案，以针对电子医疗器械安全有效地交换和使用已交换信息的能力，协助行业和FDA工作人员确定相关具体考量。本文件强调了应纳入交互操作医疗器械开发和设计中的考量，并为此类器械的上市前提交和标签内容提供了建议。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构目前关于某一主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应当”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

- II.	背景

医疗保健领域对医疗器械相互连接以及与其他产品、技术和系统相连接的需求和愿望正不断增长。很多人将这种可能包括医疗器械在内的各种产品或系统的互连性表征为“互操作性”。医疗保健领域中互操作性有可能鼓励创新，并通过促进跨系统的信息可用性和共享，即使是在使用来自不同生产商的产品时促进新型医疗保健服务模式。

在本指南中，我们所指的互操作性为两种或多种产品、技术或系统交换信息和使用已交换信息的能力。我们所谓的交换信息，包括传输、接收或二者，可以通过可能存在于局部网络上或通过互联网的有线或无线方式实现。已交换信息的使用可以包括各种目的，例如显示、存储、解释、分析和自动执行或控制另一个产品。当医疗器械涉及交互操作系统（连接器械的系统，其中信息在连接之间交换和使用，并且包括至少一个医疗器械）时，安全性是最重要的考量。

包含交互操作医疗器械的系统可以包括现有器械、产品或技术，可一同作用，实现与单独医疗器械不同的功能。医疗器械可以是独立的，可以广播数据以便任何人均可以访问数据，可与其他医疗器械、非医疗器械技术和系统连接和交换信息，或可并入医疗器械和/或非医疗器械技术的复杂系统中。更多地使用交互操作医疗器械有可能以更低的成本促进快速创新。但是，安全性考量，包括在器械设计中未考虑的系统水平的安全性考量，可能会导致器械或系统出现非预期的安全性和有效性问题。

医疗器械互操作性不限于单向患者数据，而是包括更复杂的交互功能，例如对医疗器械执行命令和控制。对于具有此类交互功能的器械，建立和实施适当功能、性能和接口要求非常重要。实现这一点的一种方法是通过使用标准化架构和交流方案。另一种方法是在公开方式（如标签）中指定非标准接口要求和特性。

考虑到互操作性考量的器械设计要素可能会改善数据可移植性和患者安全性。然而，互操作性不充分可能会导致发生错误，例如传输的体重以千克为单位而接收医疗器械假定测量以磅为单位，并可导致患者伤害甚至死亡。

在产品开发过程中未能建立和实施适当的功能、性能和接口要求可能导致交换不准确、不及时或误导性的信息，也可能导致器械故障，包括操作故障，并可导致患者伤害甚至死亡。

包含在医疗器械中的器械特定信息（例如UDI，唯一器械标识符）和患者特定数据（例如ECG波形）可以对患者护理和改善患者结果起到重要作用。此外，此类信息和数据可用于填写电子健康记录，并允许患者、其家属和卫生保健提供者做出更明智的卫生保健决定。FDA已采取措施促进医疗器械数据的可用性和促进安全有效的互操作性。例如，FDA已经确认支持医疗器械互操作性的各种共识标准，同时对医疗器械数据系统（MDDS）执行自由裁量权，以便更容易地从医疗器械中共享和显示数据。

本指南旨在突出医疗器械生产商应考虑的以下项目，用以提供其交互操作医疗器械的安全性和有效性的合理保证：1）以互操作性为目标的设计系统；2）进行适当的性能测试和风险管理活动；3）以公开的方式指定功能、性能和接口特性，如标签。

- III.	范围

本指南为生产商在开发交互操作器械时提供设计考量，以及关于在上市前提交和器械标签中应纳入信息的建议。

本文件不讨论物理连接的兼容性问题相关方面（例如，用于USB、无线连接等两个电子产品之间物理连接的规范），而是侧重于数据计划，其定义了在这些物理连接中正在交换数据的信息内容。

本文件并非旨在提供关于特定产品或对产品的修改是否需要进行上市前提交的指南。我们预期将本文件作为其他FDA指南文件的补充。

本指南中的上市前讨论适用于交互操作医疗器械的以下上市前提交：

- 上市前通知（510（k）），包括传统、特殊和简略的510（k）提交；

- 新请求；

- 上市前批准申请（PMA）；

- 产品开发方案（PDP）；

- 人道主义器械豁免（HDE）提交；

- 生物制剂许可申请（BLA）。

- IV.	定义

##### 电子数据接口：

本指南中，电子数据接口（EDI）是独立系统彼此交互和/或通信的媒介，从而允许系统之间的信息交换。包括物理连接（即USB端口、无线连接等）和定义信息内容的数据模式。医疗器械交换和使用信息的媒介。

##### 交互操作医疗器械：

本指南中，交互操作医疗器械是《联邦食品、药品和化妆品法案》第201（h）节中定义的器械，通过与其他医疗器械、产品、技术或系统的电子数据接口，其具有交换和使用这些信息的能力。交互操作医疗器械可以参与将数据简单地单向传输到另一器械或产品，或参与更复杂的相互作用，例如对一个或多个医疗器械执行命令和控制。

- V.	交互操作器械的设计考量

生产商可在许多设计解决方案中做出选择，以创建交互操作医疗器械。在设计和开发交互操作的器械时，应考虑信息模型（数据属性）、功能模型（在交互操作系统中的作用）以及架构模型（系统中器械的连接方式）。设计输入应包括电子数据接口所需的功能、性能和接口特性。

交互操作医疗器械的生产商应进行风险分析并进行适当的测试，测试应考虑与互操作性、合理可预见的误用以及可能导致危险情况的合理可预见事件组合的相关风险。

一般来说，生产商可以采取一种措施缓解风险并促进安全有效的互操作性，该措施为通过标记其电子数据接口的功能、性能和接口要求，在器械上进行明确说明。提供这些特征并在交互操作系统在器械接口或使用方面的限制，可以将交换和使用数据的故障风险减至最低。

作为21 CFR第820部分综合质量体系的一部分，医疗器械生产商必须对医疗器械中所包含电子数据接口的相关风险进行管理。应根据所选择的接口技术以及医疗器械的预期用途和使用环境适当地定制以下考量。

- 电子数据接口的用途：器械生产商应考虑每个电子数据接口的用途。这应包括发生的数据交换的类型（例如发送、接收、发出命令和控制）。

- 预期用户：生产商应确定每个电子数据接口的预期用户。用户示例包括：临床用户、生物医学工程师、IT专业人员、系统集成商、系统设计人员和医疗器械设计人员。

- 风险管理：生产商应考虑缓解风险分析中所有已识别风险的方法，例如连接到电子数据接口的其他器械中出现的风险，包括不适当使用器械的风险。

- 验证和确认：生产商应建立、维护和实施适当的验证和确认，以确保其有电子数据接口的器械在交付之前、集成过程中正常工作，并在使用过程中继续工作。

- 标签考量：生产商应该纳入用户以可预见并安全的方式连接到接口用于其预期目的时可能需要的信息。

## A.	电子数据接口的用途

作为器械设计的一部分，生产商应明确确定医疗器械中所包含电子数据接口的目的，并在设计器械（包括电子数据接口）和开发器械说明时考虑到该目的。

在设计医疗器械的电子数据接口时，生产商应该考虑实现接口目的所需的互操作性水平以及描述接口所必需的信息。标签应足够详细，以便任何用户均可按预期的方式连接和使用医疗器械和接口。

在器械的电子数据接口设计应考虑的要素包括但不限于以下内容：

    - 计划连接的器械类型；

    - 发生的数据交换类型（例如发送、接收、发出命令和控制）；

    - 使用的标准（数据格式、传输、接口标准等）；

    - 对时间同步的需要；

    - 数据传输方法；

    - 信息的必要及时性和可靠性（例如采样率、传输速率等）；

    - 用户应该或不应该使用电子数据接口，包括使用交换信息的禁忌症、警告和注意事项；

    - 使用接口中所交换信息的临床背景，例如用于在重症监护病房中向镇静患者输送麻醉剂的输液泵；

    - 使用接口的互操作性情景，即生产商如何预期正在使用的接口。例如，脉搏血氧计上的接口用于在新生儿的8小时研究中向计算机系统发送数据以评估睡眠情况。计算机系统也从心电图收集信息。因此，来自脉搏血氧计和ECG的信息需要使其时间同步，并以特定的速率收集数据。了解该情景表明需要具体的功能。

    - 器械的功能和性能要求作为交换信息的结果；

    - 通过应用程序编程接口（API）的预期信息流或信息交换，可能包括接口上可接受和不可接受命令的考量，以及此类接口对器械安全性和有效性的影响。

## B.	预期用户

指定电子接口的用途很重要，指定电子数据接口的预期用户也很重要。确定预期用户将有助于适当地应用风险管理策略，如为该器械开发适当的使用说明和设置使用限制等的活动，包括禁忌症、警告和注意事项。生产商应指定其器械的预期用户，以及如何在目标交互操作系统中使用该器械。生产商应提供足够的可用信息，以便预期用户可以安全有效地使用电子数据接口。不同类型的用户可能需要不同信息。例如：

    - 用户、操作者和临床医生需要了解与使用环境和即将进行的临床工作相关的临床用途和潜在风险。

    - 维护人员和医院临床工程师需要了解应采取什么行动验证配置和操作正确。他们还需要确保系统按照规定执行。验证程序应视作设计的一部分（即，来自于生产商或标准的一部分）。

    - IT专业人员需要了解与其维护和操作的网络相连接的器械的性能需求和安全要求。

    - 系统集成商、系统设计人员和医疗器械设计人员负责其系统或器械的安全有效操作，并且需要了解他们使用部件的功能，以便能够进行足够的风险管理和确认。

当生产商在设计器械（包括电子数据接口）和开发器械指令时，应考虑到不同的用户。关于生产商是否会对器械用户做出某些限制，或者对如何使用器械做出限制，这些考量可能有所影响。为不同用户开发不同的指令可能有助于缓解风险。

生产商的风险管理策略应解决与器械预期用户、器械的合理可预见误用以及可能导致危险情况的合理可预见事件组合等相关的风险。然而，FDA认识到生产商不能对接口用途之外的所有可能用途负责。基于这些风险，生产商可能希望变更器械的设计、预期的互操作性情景或在器械标签中纳入警告、注意事项或禁忌症，以将风险降低到可接受的水平。

## C.	安全和风险管理考量

在医疗器械上加入电子数据接口可能会对医疗器械、网络和其他接口器械的安全性和其他风险管理考量产生影响。应考虑进行通过接口对医疗器械进行预期和非预期访问导致的风险分析。

FDA建议，当包含电子数据接口时，生产商在其风险管理方法中对潜在危险、安全性关注问题和引入的安全问题等予以特别关注。例如，作为评估和设计过程的一部分，生产商应考虑以下几点：

    - 该接口的安装启用和使用是否会降低器械的基本安全或风险控制；

    - 接口的安装启用和使用是否会降低器械的基本性能；

    - 设计中是否包含适当的安全功能；以及

    - 器械是否有能力处理已损坏或超出适当参数的数据。

此外，现有的通信和互操作性标准可用于决定在电子数据接口的风险分析中应该解决哪些问题或关注问题。

FDA认为，交互操作系统在正常和故障条件下应保持基本安全性和基本性能。生产商应设计可以缓解与以下特定错误情况相关风险的交互操作器械：

    - 直接或间接连接预期器械造成的故障或失灵；

    - 无效命令引起的故障或失灵；

    - 接收和处理错误的数据或命令导致的故障或失灵；以及

    - 由于不遵守通信规范的非功能性要求而导致的故障或失灵。

从其他来源接收数据的医疗器械应考虑到合理可预见的使用和误用，完成对其连接的风险评估。生产商应确保通过器械设计，风险缓解。

## D.	验证和确认考量

所需的验证和确认将取决于与器械相关的风险水平、接口用途、目标系统中器械的预期用途以及器械的预期用途。

交互操作医疗器械应进行适当水平的测试，以证明电子数据接口上的交互按照预期进行。医疗器械生产商应根据接口的用途测试电子数据接口，并应确保其符合预期规范。对于旨在与有限数量的特定器械一同使用的器械，较适当的做法是，进行适当测试表明可安全地与这些特定器械一同操作。对于旨在与许多器械配合使用的器械，较适当的做法是，根据接口规范测试器械，并与代表性器械一同测试以进行验证。如果医疗器械旨在作为较大交互操作系统的一部分，则生产商应进行测试以合理地确保医疗器械在根据其使用说明组装、安装和维护时将继续安全有效地符合其预期用途。

例如：

    - 验证并确认当数据损坏时，可以检测到并正确管理数据。

    - 执行测试以确保当以指定参数范围外的方式接收数据时，器械可继续安全运行。确定如何检测，或如果可以检测到这些，将对系统的其余部分产生什么影响。

    - 实施容错设计并验证其性能。

    - 建立并指定关键功能的故障安全状态（例如提供能量、实时监控）。

    - 如果符合共识标准，验证和确认该设计符合标准中指定的目的和范围。

    - 验证仅允许经授权用户（个人、器械和系统）与交互操作医疗器械交换信息。

    - 确认用户接口。确定用户能够正确使用接口。

作为交互操作器械规范的一部分，生产商还应考虑开发适当的测试情景，这将使用户能够评估当并入预期的交互操作系统中时，器械是否能维持基本安全性和有效性。

## E.	标签考量

缓解风险和促进安全有效的医疗器械互操作性的一种方法是，将电子数据接口的功能和性能要求纳入标签中。

第6.4节中提供了上市前提交的标签建议，即使器械不能进行上市前提交，其中的建议也可能有助于开发明确的标签和尽量减少风险。

## F.	共识标准的使用

FDA认可，通常在医疗器械的设计中，特别是交互操作医疗器械的开发中，依靠使用公认的共识标准可以得到益处。因此，FDA已经认可了很多与交互操作医疗器械的开发和设计相关的共识标准，并鼓励使用这些标准。在许多情况下，支持互操作性的标准不仅可以用于医疗器械的生产商，还可以用于许多其他利益相关者，例如卫生保健提供机构，包括在卫生保健机构工作的系统集成商、系统设计人员和信息技术专业人员。

支持医疗器械互操作性的许多现有可用标准是设计标准。这些标准可以帮助生产商确定第5章中指定的设计考量。例如，标准可以指定数据格式、互操作性架构设计或与互操作性相关的其他方面。符合公认的共识标准是医疗器械生产商的自愿选择。

FDA对设计标准的认可并不意味着FDA推荐一种特定设计标准优于另一标准。FDA对支持互操作性设计标准的认可旨在鼓励生产商、卫生保健机构和其他机构以标准化方式实施互操作性。或者，生产商可以选择将自己的设计偏好用于他们的医疗器械接口（代替公认的共识标准）。在任何一种情况下，通过将功能、性能和接口要求公开提供给所有用户，可以最大程度地减少交互操作医疗器械的问题或误用。

关于当前FDA对任何标准的认可，请参见FDA已认可共识标准数据库。

- VI.	上市前提交内容的建议

并非所有交互操作医疗器械均需要向FDA提供上市前提交。本章节为需要上市前提交的交互操作医疗器械提供指南。

在准备上市前提交时，请考虑适用于该器械的任何其他适当的FDA指南或特殊控制。对于旨在与（或从）其他产品、技术或系统交换和使用信息的医疗器械，FDA建议，申办方提供的基本信息应类似于通常提供用以支持医疗器械其他功能或特征的信息。具体来说，当考虑到电子数据接口的存在时，我们建议您考虑本文档“交互操作器械的设计考量”章节中讨论的要素。与任何提交一样，当声明器械与（或从）其他器械、技术或产品交换和使用信息时，提交的信息应足以支持该声明。

## A.	器械描述

作为通常在上市前提交中的器械说明的一部分，申办方应纳入对器械上可见的任何电子数据接口的讨论，每个接口的用途以及接口的预期用户。

描述每个接口预期如何使用，或使用接口的限制为何。如果接口仅供生产商使用，则应明确声明。如果接口仅用于特定器械，则应明确指定这些器械。

如果器械旨在与（或从）其他医疗器械、产品、技术或系统交换或使用数据，则器械说明中应纳入对交换的信息、如何交换以及交换信息对器械影响或其他受影响器械的说明。基于对数据交换的声明和医疗器械的用途，这可以包括以下要素中的一些或全部：

    - 解释接口的用途和器械在交互操作系统中的作用。这可能很简单，就像说明器械旨在将器械数据传送到标准中所述特定产品、技术或系统架构一样。

    - 指定接口是否预期传输、接收或交换信息。

    - 指定使用的任何标准，包括相关的版本号和日期。

    - 描述对信息及时性和完整性的要求（例如采样率、传输速率等）。

    - 描述通信格式、速率和传输方式。

    - 讨论限制（用户不应该做什么）、禁忌症、注意事项、警告。

    - 根据信息的临床背景描述功能和性能要求。

    - 如果器械是可被其他软件、医疗器械或系统使用的软件，请描述API（应用程序编程接口）。

请注意，必要的细节水平可能取决于生产商期望使用交互操作医疗器械的预期交互操作情景。

## B.	风险分析

生产商风险分析应考虑与互操作性、合理可预见的误用以及可能导致危险情况的合理可预见事件组合的相关风险。基于这些风险，生产商可能希望变更器械的设计、预期的互操作性情景或者纳入器械限制和/或警告，以将风险降低到可接受的水平。如ISO14971中所述，对于广泛可接受的风险，缓解可能不是必需的；这些决策应在风险分析文件中确定。

FDA强调，在考虑包含一个以上连接医疗器械的系统时，可以使用相同过程定义危险情况、风险和缓解措施。这些情况下可能会出现其他危险情况。生产商应指明实施哪些缓解措施，哪些是安全使用所必需，但可能需要其他相关方（例如负责设置或安装的一方）进行实施的缓解措施。这些应纳入提交的风险分析章节。

对于遵循21 CFR 820.30（g）中风险分析的器械，FDA建议纳入一份对器械上接口、预期连接以及连接可能对器械性能产生的任何影响的分析。提交的正常风险分析应包括考虑到的危险、可能导致的风险以及危险和风险的解决方法。您提交的分析应该解决：

    - 风险和将这些风险降低到可接受水平的方法；

    - 容错行为、边界条件和故障安全行为，如器械如何处理延迟和损坏的数据、以编码格式提供的数据以及数据接收和传输相关的任何其他问题；

    - 可能涉及电子数据接口的任何安全风险；以及

    - 正常使用以及合理可预见的误用引起的风险。例如，生产商可能希望在标签中纳入对可能导致危害的可预见用途的明确警告。

重要的是应注意，有很多的方法，包括可用于获取风险信息的保证情况以及如何在器械的设计和实现中解决这些问题的相关信息。本文件未指定应使用哪种方法；而是强调捕获这些信息的需要。

## C.	验证和确认

作为通常在上市前提交中的器械性能测试的一部分，申办方应纳入器械上电子数据接口的验证和确认测试结果。确认的性质和程度取决于器械相关风险、接口用途、目标系统中器械的预期用途以及器械的预期用途。

生产商应考虑在设计考量下第5.4节中重点提及的方面。

对于旨在与有限数量的特定器械一同使用的器械，较适当的做法是，提交文件表明使用这些特定器械进行了适当测试。对于旨在连接到一类器械或旨在与任何器械或计算机系统一同使用的器械，更为适当的做法是，提交文件表明使用了该类器械的代表性器械或在系统背景中进行了适当测试。表明以下性能测试的文件应纳入提交中：

    - 验证器械接口是否符合其设计规范。

    - 确认器械接口是否按预期执行。

    - 确定并验证应提供给用户以用于连接到接口并允许用户确保已正确连接的相关信息。

    - 验证在正常情况下使用且在合理的很可能发生的异常的条件下（例如，接收到超出规范的数据、连接到非预期的器械或系统、在接口运行时不会锁定系统）时，器械将会安全地执行并处于规范内。

文件的程度可有所不同，取决于器械相关风险、接口用途、目标系统中器械的预期用途以及器械的预期用途。对于使用标准的接口中的要素，表明符合该标准即已足够。例如，如果接口用途以及使用接口的预期情景不会对医疗器械的操作增加重大风险，则测试总结可能即已足够。

以下示例描述了确定适合用于FDA提交的不同水平文件的情况；其中一种情况为，此前已确定必须提交，且应提交完整的测试报告时，另一种情况为仅应提交测试总结时。

    - 如果输液泵旨在从多个器械（例如脉搏血氧计、呼吸机和血压监护仪）接收患者数据，并使用该数据改变输液泵设置，则应在计划提交中向FDA提供完整的测试报告。

    - 如果非侵入性血压监护仪有一个接口旨在允许将历史数据下载到计算机，则在界面上所进行测试的总结即已足够。

## D.	标签

以下建议旨在帮助制备符合21 CFR第801和809部分要求的标签（如适用）。有关开发标签的其他信息，请咨询FDA指南：标签 - 医疗器械的监管要求（FDA 89-4203） (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/UCM095308.pdf) 和“特定处方器械标签要求的替代方案”(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/ucm072748.pdf)。

有关器械上电子数据接口的信息应纳入标签中，从而使该器械可以安全有效地用于其预期用途。该信息应可使用户能够以指定方式连接到器械，并应提供适当的指示，以所设计的方式使用与该器械的连接。生产商在标签中还应包括对连接的任何限制，以预防对器械的任何误用。注意事项、警告和禁忌症也应纳入器械标签中。标签确认应包括人为因素研究，包括数据接口的所有指定潜在用户。

如果该器械仅与几个特定器械进行交互，则标签应明确声明该医疗器械旨在与列出的特定器械（包括版本）相连接，不应与其他医疗器械或非医疗器械技术一同使用。如果接口仅供生产商的技术人员用于软件更新或诊断使用，则应在标签中以适当的方式说明，以防止其他用户访问。例如，未将关于电子数据接口用途的详细规范纳入患者和卫生保健提供者的标签（用户手册）中。适当时，标签应纳入指示，说明器械上可见的电子数据接口不用于连接到其他医疗器械或非医疗器械技术，并为生产商的代表保留该电子数据接口的用途。

FDA建议在器械标签中纳入以下信息：

    - 指定接口的用途，包括任何用于连接的器械、器械类型或软件（包括软件版本）。

    - 指定数据用于特定用途还是用户，或数据是否适用于任何人访问。

    - 指定连接是否用于控制另一个器械的操作。

    - 每个接口规范，以及与发送或接收数据/控制有关的器械所需的性能和功能要求。

    - 对接口进行测试的总结，以验证互操作性声明以及用户验证安全操作所需的任何活动。在对接口规范进行测试并使用代表性器械进行验证的情况下，请指定使用的代表性器械。

    - 使用的参考相关标准。

    - 对任何容错行为、边界条件测试或关键功能（例如，传送能量等）的故障安全性的描述，这将允许用户了解如何正确使用接口。

    - 指定任何已知的限制（用户不应做什么）、禁忌症、注意事项和警告。

    - 指定推荐的连接或架构。

    - 指定电子数据接口的推荐设置或配置。

    - 关于如何连接或安装及如何断开或卸载器械的IT人员说明。

参见电气电子工程学院（IEEE）标准计算机词典：IEEE标准计算机词汇表汇编（纽约，NY：1990）。

医疗器械数据系统（MDDS）是传输、存储、转换格式和显示医疗器械数据的硬件或软件产品。MDDS不会修改数据，也不会控制任何已连接医疗器械的功能或参数。MDDS不适用于主动的患者监护。有关我们对MDDS监管的更多信息，请参见我们的指导性文件：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM401 996.pdf.还请参见联邦公报公告（80 FR 6996；2/9/15），其中指出“血液建立计算机软件（BECS）和BECS的附件不是MDDS器械。

生产商还可以考虑将本指南用于研究器械豁免（IDE）提交，以及用于豁免上市前审查器械。对于IDE研究的主要目的包括两个或多个器械交互作用的研究，申办方不妨考虑本指南文件中的建议。

作为参考，其他各方描述的“互操作性水平概念”如下：

  - Turnitsa, C.D.(2005).“概念性互操作性模型水平的扩展”。IEEE夏季计算机模拟会议论文集，IEEE CS出版社

  - 医疗卫生信息与管理系统学会（HiMSS）医疗保健信息技术词典术语，缩略词与组织，2010年第2版，附录B，p190，原始来源：HIMSS电子病例协会

该列表并不是生产商应针对其各自器械解决的问题的综合列表。生产商应对其风险管理活动中识别到的问题进行自己的评估并予以解决。

请参阅FDA指南，“行业指南 - 包含现有（OTS）软件的网络医疗器械的网络安全” http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm077812.htm.

参见ASTM 2761-09（2013）第5.4节“医疗器械与医疗系统 - 以患者为中心综合临床环境（ICE）组成设备的基本安全要求 - 第1部分：一般要求和概念模型”。

2013年8月6日，FDA认可了支持医疗器械互操作性的几项标准：http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-08-06/pdf/2013-19020.pdf. FDA将继续评估该领域的标准以获得认可。如需查看FDA是否认可支持互操作性的特定标准，请查看CDRH已认可共识标准数据库：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

ISO 14971:2007“医疗器械 - 风险管理对医疗器械的应用”。

有关医疗器械网络安全的其他信息，请参见我们的指南文件“行业指南 - 包含现有（OTS）软件的网络医疗器械的网络安全”，http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm077812.htm.

为确定用于支持符合标准的文档的适当数量，请参见指南文件“Guidance for Industry and FDA Staff - Recognition and Use of Consensus Standards，” http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm077274.htm.

在将医疗器械引入州际贸易之前，标签必须符合21 CFR第801和809部分的要求。本指南中的标签建议符合21 CFR第801和809部分的要求。