行业和食品药品监督管理局员工指南

人工胰脏装置临床研究豁免（IDE）和上市前批准（PMA）的
申请资料

文件发布日期：2012年11月9日

本文件草案于2011年12月6日发布。行业和食品药品监督管理局员工指南（草案）-低血糖停泵（LGS）器械系统的临床研究豁免（IDE）和上市前批准（PMA）申请内容于2011年6月22日发布。

有关本文件的任何疑问，请联系Stayce Beck，Ph.D.，301-796-6514，stayce.beck@fda.hhs.gov.

|  | 美国卫生与公众服务部 食品药品监督管理局 器械与放射健康中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

书面意见和建议可随时提交至文档管理部（HFA-305），FDA，5630 Fishers Lane，rm. 1061，Rockville，MD 20852，供部门审议；或者，电子版意见可提交至http://www.regulations.gov。所有意见都应该使用在联邦公报上公布的可用性通知的案卷编号2008-D-0095来标识。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

其他副本可从互联网获得。贵公司还可以发送电子邮件请求本指南的电子副本：dsmica@fda.hhs.gov，或向301-847-8149发送传真请求以接收复印件。在贵公司提出请求时，请使用本指南的文档编号（1759）以确定请求的指南。

目录

I.	简介	1

II.	背景	2

A.	综述	2

B.	目前已上市可以作为APDS组件的器械	3

C.	APDS的基本设计	4

D.	不同的APDS类型	6

III.	适用范围	7

IV.	器械描述	8

A.	APDS系统的级别描述	9

B.	血糖监测功能组件	9

1.	CGM 组件	9

2.	BGD 组件 （如适用）	10

C.	APDS控制算法和信号处理功能组件	11

D.	输液泵功能组件	12

E.	通信路径的功能组件	13

V.	预期用途	14

VI.	APDS性能	15

A. 软件	15

B .	前期研究报告（如适用）	16

C .	生物相容性	16

D .	无菌性	16

E.	有效期	17

F.	电气安全性	18

G.	磁共振（MR）成像的安全性	18

H.	临床研究中使用的诊断器械的结果质量	19

I.	人为因素	19

J.	葡萄糖监测的功能组件	22

1.	CGM组件	22

2.	BGD组件	23

K.	APDS控制算法/信号处理的功能组件	25

L.	输液泵功能组件	25

VII.	临床研究进展	27

A.	可行性研究	27

1.	患者人群	31

2.	研究终点	33

3.	统计分析	35

VIII.	标签	38

IX.	生产	39

X.	上市后研究	40

附录A –APDS研究的IDE内容	41

I.	背景	41

II.	器械描述	41

III.	授权信	42

IV.	预期用途	42

V.	非临床研究/临床研究前	42

A .	APDS控制算法	42

B.	软件资料	44

C.	系统通讯总结	44

D .	给药剂量的安全措施	44

E.	生物相容性测试	45

F.	电气安全	45

G .	动物/硅片测试	46

H .	人体研究	47

I.	人为因素/可用性测试	47

J.	导管闭塞台架测试	48

K .	剂量准确性的台架测试	48

L .	临床研究中使用的诊断器械	49

M.	研究中使用的药物	50

VI.	参考文件	50

VII.	临床研究	50

A.	目的/目标	50

B.	研究设计	50

C.	样本量和研究地点	50

D.	研究时长	51

E.	入组标准	51

F.	排除标准	51

G.	研究时间表	51

H.	安全性监控/风险分析	51

I.	中止规则	53

J.	终点	53

K.	成功标准/目标	53

L .	统计分析计划	54

VIII.	知情同意	54

IX.	患者的病历报告表	54

X.	研究者协议书	54

XI.	监控信息	55

XII.	机构审查委员会（IRB）信息	55

XII.	标签	56

XIV.	预计的修改	57

XV.	制造信息	57

附录 B :	术语	58

行业和食品药品监督管理局员工指南

人工胰脏装置临床研究豁免（IDE）和上市前批准（PMA）的
申请资料

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA员工。如果贵公司无法确定适当的FDA员工，请拨打本指南标题页上列出的适当的电话号码。

# I.	简介

本指南旨在为计划开发家庭环境中供患者单独使用的人工胰脏装置系统（APDS），并提交临床研究豁免（IDE）申请或上市前批准（PMA）申请的申办方提供建议。出于本文件的目的，APDS是指低血糖停泵系统和闭环式控制系统。FDA认为，需要为这些创新器械系统的开发提供负担最小化的方法指南。由于这些器械系统的性质不断改进，预计将逐渐发展。本指南中包含的建议旨在提供充分的指导和说明，以促进APDS的开发和上市，同时允许有充分的灵活性，以适应申办方可能希望采取的不同方法。

本指南讨论了APDS的开发和评估，其中描述了建立APDS的安全性和有效性的非临床和临床方法，并且建议在这些器械上市路径中存在灵活性的区域。具体来说，本指南第VII部分和附录A中提供了详细信息，可帮助申办方汇编资料以支持IDE申请，而第IV – VI部分列出了FDA将用于评估上市前批准（PMA）的APDS的标准。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制性的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# II.	背景

## A.	综述

本指南为APDS的设计、测试和上市提出了多项可能性选择，但绝不是全面性。我们认为，本文件中的方法符合负担最小化原则，并提供最大的灵活性，同时可确保测试的内容足以支持上市审批。特别指南：

- 提供了一种方法，允许申办方可以尽快进行门诊患者的研究。

- 在确定临床研究的适宜规模和持续时间方面提供最大的灵活性。

- 讨论了几个可用于表示安全性和有效性的潜在的研究终点。

- 描述了利用现有的、在美国境内外进行的研究中收集的已上市器械的安全性和有效性的数据以最大限度减少对临床前数据需求的方法。

本指导性文件在几个方面提供了灵活性：

在APDS的评估中连续血糖监测数据的使用。我们已经将血糖测量的主要关注点放在连续血糖监测器（CGM）上，由于患者目前需要使用来自血糖仪（BGD）的血糖测量值来对CGM进行周期性校正，因此我们将BGD作为APDS的一部分，但不是主要的关注点。我们认为，随着时间的推移，改进的CGM性能可以避免使用BGD进行定期血糖检查的需求，我们已为最终批准不使用BGD的APDS建立了灵活性。

关于终点指标的灵活性。我们还介绍了一些主要终点指标的建议示例，可用于检测APDS的安全性和有效性，并支持PMA申请成功。除了这些终点指标，我们认为可能会有其他可接受的主要终点指标可供选择，我们鼓励申办方与我们讨论他们对主要终点和研究设计的选择。

关于适应症的灵活性。我们对适应症进行了举例说明，这些将是早期APDS最有可能的适应症，可由我们建议的终点指标来支持，但不排除其他有适当支持的适应症的可能性。

合理的研究进展可允许快速进入门诊使用。我们已经开始临床研究进展，可使APDS尽快用于门诊患者。研究进展中的每一步都旨在测试APDS的功能和性能的特定方面而设计的。该指南描述了申办方如何知道他们已经具有足够的、有效的科学证据（使用临床和非临床证据和获自美国以外的研究证据），以满足特定研究阶段的目的，并可判断进入下一个研究阶段是可行的。

关于研究规模和持续时间的灵活性。我们在每个研究阶段的规模和持续时间方面建立了最大的灵活性，同时也旨在采取负担最小化的方法。我们认为，研究规模和持续时间取决于APDS的设计和特点及其建议的适应症。我们认为，每个APDS具有的独特功能可能会影响研究设计。此外，由于某些APDS的组件可能已经获得FDA的批准或认可，我们鼓励申办方利用已知的各个组件的安全性和有效性，来简化这种系统的临床测试。

我们相信本指南将为申办方设计出创新、安全有效的治疗糖尿病（DM）系统给予灵活性的建议。要强调的是，如果贵公司认为有一种替代、负担更低的方法可用于研究APDS和推进这些器械的上市前申请，且可以满足APDS的研究和批准的法规要求，建议贵公司与FDA讨论该方法。

## B.	目前已上市可以作为APDS组件的器械

目前，DM患者使用各种器械来监测和管理他们的血糖水平，包括：

- FDA已批准供家庭使用的手持便携式BGD，允许患者使用从指血进行测定血糖水平。患者每日可多次使用BGD，有助于对关于膳食、锻炼和其他日常活动中的胰岛素管理和糖尿病管理做出决定。

- 一些患者还通过胰岛素泵使用连续皮下胰岛素输注（CSII）来控制疾病。

- 一些患者通过CGM系统，使用插入皮下组织的传感器，连续（意为，以一致的间隔）测量组织间液中的葡萄糖浓度。虽然CGM器械尚未达到使其成为BGD的合适替代物的性能水平，但其可以让患者对体内血糖水平的趋势和模式进行监控。

即使有这些器械相助，对DM患者来说，将血糖浓度维持在建议的最佳范围内仍是一项日常挑战，在尝试改善血糖控制时，相关的低血糖风险总会存在。

## C.	APDS的基本设计

APDS将CGM连接至胰岛素泵，根据测定的间质葡萄糖的特定阈值自动减少或增加胰岛素输注。APDS的各部分被设计成彼此协同的，使维持血糖浓度等于或接近特定的目标值或范围处的过程自动化，并使低血糖（危险的低血糖）和高血糖（危险的高血糖）事件的发生率率和严重性最小化 。

下图说明了APDS的各个部分，并描述了其如何协同工作。

1、连续血糖监测

2、计算机控制算法

3、胰岛素泵

4、患者效应

血糖器械

BGD目前用于校正CGM，但我们期望未来改进的CGM性能可以避免APDS中对BGD的需求

人工胰脏装置系统

（1） 连续血糖监测仪（CGM）。CGM提供旨在反映患者血糖水平的稳定的信息流。一个放置于患者皮肤下方（皮下）的传感器可以测量细胞周围流体（间质液）中的葡萄糖，其与血糖水平相关，通过一个 小型发送器向接收器发送信息，CGM可连续显示血糖水平的估值，以及这些估值的变化方向和变化率。

血糖仪（BGD）。目前，为了从CGM获得最准确的血糖估值，患者需要使用来自BGD的血糖测量值进行定期校正CGM；因此，BGD在APDS患者的适当管理中仍然发挥着关键作用。

然而，随着时间的推移，我们期望改进的CGM性能可以不再需要定期使用BGD进行复核血糖。

（2） APDS控制算法。APDS控制算法是嵌入在外部处理器（控制器）中的软件，该处理器可接收来自CGM的信息并执行一系列的数学计算。基于这些计算，控制器将药量指令发送至输液泵。

（3） 输液泵。根据控制器发送的指令，输液泵对输送至皮下组织的胰岛素进行调节。

（4） 患者。患者是APDS的重要组成部分。患者血液循环中的血糖浓度不断变化，其受到患者的饮食、活动水平以及他或她的身体如何对胰岛素和其他物质进行代谢的影响。

## D.	不同的APDS类型

虽然所有APDS均具有上述基本组件，但不同的器械设计、控制算法和患者管理策略，为不同的APDS类型创造了可能性，包括：

- 阈值暂挂系统可以在传感器值达到或临近（分别为反应值或预测值）预定的间质葡萄糖下限阈值时，暂停或减少胰岛素给药来降低发生低血糖事件的可能性或严重性。当传感器值高于（或预期会维持高于）阈值时，输液泵将不会根据CGM的读数采取任何措施。使用该系统的患者仍然需要监测其血糖浓度，为其胰岛素泵设置适当的基础速率，并在餐前给予胰岛素输注以维持对其血糖水平的控制。

- 范围控制（CTR）系统，仅当患者的血糖水平达到或接近预定的阈值上限或下限时，通过调整胰岛素给药，来降低发生低血糖或高血糖事件的可能性或严重性。当患者的血糖浓度在指定范围内时，输液泵将不会根据CGM的读数采取任何措施。使用该系统的患者仍然需要监测其血糖浓度，为其胰岛素泵设置适当的基础速率，并在餐前给予胰岛素输注以维持对其血糖水平的控制。

- 目标控制（CTT）系统，设定目标血糖水平并尝试始终维持在这些水平。该系统是完全自动化，无需用户的互动（除了连续血糖监测系统的校正）。目前正在研究CTT系统的两种亚型（即，单胰岛素型和双激素型）和一种混合系统可供选择（患者餐前或部分餐前给予胰岛素输注），可选择其中一种系统类型进行使用。

CTR和CTT系统亚型取决于药物或所给予的药物，以及每种药物如何影响血糖浓度。亚型可能包括：

- 单胰岛素系统，通过增加或减少胰岛素的输注量来达到目标血糖水平。

- 双激素控制系统，通过使用APDS控制算法来指示输液泵给予两种不同激素—  一种激素（胰岛素）用以降低血糖水平，另一种激素（例如胰高血糖素）用以升高血糖水平，来达到目标血糖水平。双激素系统比单胰岛素系统更接近于模拟健康胰腺的血糖调节功能。

一些对于CTR和CTT的研究，已经探索了伴随用药的使用。虽然这些药物不是闭环系统的组成部分，但是联合给药可能需要系统按预期方式运行。

# III.	适用范围

本指南主要针对APDS的上市前申请（PMA）和临床研究豁免申请（IDE）中所包括的开发、研究和信息。APDS为各种目的调节胰岛素给药的自主系统，例如：可暂时减少或暂停胰岛素输注以尽量减少低血糖症；可将血糖浓度维持在预先设定的范围内；或将血糖浓度维持在预先设定的目标值。本文件中提供的指南适用于在医疗机构外使用的APDS。虽然本指南中的事项可能适用于医疗机构内使用的APDS，但是本指南范围之外的其他考虑事项也需要解决。本指南是针对使用现有技术的APDS编制的，并允许将本指南所述的原则应用于较新的技术。

如上述背景部分所述，各种CGM、BGD、胰岛素泵和APDS控制算法可用于多种不同类型和设计的APDS。我们预计在一些APDS中使用已经获得认可或批准的组件，其他的可以使用以某种方式修改的组件。申办方应在对已经获批的APDS的不同组件进行变更、或将组件替换时，根据该变更对系统性能的预期影响来提交申请。例如，如果申办方能够证明新引入的组件类似于既往已获批的版本，如：准确性、对干扰的易感性、人为因素等，则可能不需要进行额外的临床研究。

在本文件中，FDA规定APDS应包括以下组件：

- 血糖监测器械-CGM和BGD，后者用于校正CGM（如适用），并可根据需要，与相关的试剂/试纸一起，检查传感器的性能；

- APDS控制算法；

- 输液泵 – 液体输注器械，用于完整的液体通道，包括：药物储存器或液体的源容器（例如，袋、盒、小瓶、注射器）、输注器械、延伸器械、过滤器和阀、夹钳、直至并入患者的连接；

- 组件和附件（例如，电源线、无线控制器）；和

APDS的主要产品代码为：

- OZO：人工胰脏装置系统，阈值暂挂

- OZP：人工胰脏装置系统，单激素控制

- OZQ：人工胰脏装置系统，双激素控制

所有这三种系统都作为III类器械系统进行监管。

本指南仅适用于已获得FDA批准的使用胰岛素产品的APDS，其通过输液泵给药，并根据FDA批准的标签进行使用。本指南不涉及对于药物标签修改的数据要求，例如批准新的药物配方或给药方法。此外，本指南不适用于使用合成的或人工的细胞、组织或器官的APDS，也不针对组合产品所特有的问题。

虽然本指南中的事项可能适用于医疗机构内使用的APDS，但是本指南范围之外的其他考虑事项也需要解决。

# IV.	器械描述

目前，APDS包括多个器械组件，其相互关联以形成完整的系统。这些系统的特有性质源于不同器械部件的相互作用，以实现系统的预期用途。为了统一所有类型APDS的器械描述，申办方应该说明：（i）该器械系统作为一个整体，以及（ii）器械系统中的每个功能组件。FDA建议申办方提供以下信息作为APDS器械描述的一部分：

## A.	APDS系统的级别描述

申办方应提供有关器械系统的以下描述性信息：

- 明确说明预期用途和使用说明（见第V节）。

- 整个系统的图示或原理图，以及各组件是如何接合的。

- 作为系统一部分的所有器械功能组件和附件的列表（包括型号）。

- 由于系统旨在医疗机构之外使用，描述中应包括系统的特征，以说明诸如移动性、各种环境条件（例如，水暴露，高度，电磁干扰）以及坚固性的问题。

- 由于该系统预期为躺卧使用，描述中应包括系统的特征，以说明该器械如何为卧床人群提供安全和有效的保证，这些使用者通常缺乏或没有临床背景并可能具有身体功能的限制。

- 系统技术特性的详细描述（例如，报警等）。

- 详细描述所有涉及APDS的人员培训，见下文附录A，V.I，对人为因素和其他的培训注意事项的讨论。

对于每个器械功能组件，应提供在以下部分中规定的描述性信息。

## B.	血糖监测功能组件

申办方应为APDS的功能组件提供以下信息，该组件用以监测患者的血糖水平。

### 1.	CGM 组件

- CGM组件的法规状态。

- 如果使用了经批准的CGM的修改版，则申办方应提供对CGM修改的完整列表和描述，并提供变更的理由，可能会包括：使用说明，例如，所需的磨合期或校正，或者CGM的算法或物理结构的改变。

- 如果是已经批准的CGM，申办方应提供：

  - CGM的名称和FDA的批准文件号（注意，适当的补充批件号和补充日期）。

  - 如果该申办方希望使用此前由其他申办方提交的信息，则应提供允许访问该信息的授权书。

- 如果CGM尚未获批，或者，如果CGM算法已被修改且尚未经FDA审查，则申办方还应提供从原始CGM信号开始到CGM报告值的信号处理的说明，应描述计算可报告的CGM值的方法（例如，信号平均法），报告CGM值的频率，以及为校正方法所进行的信号处理。

- CGM在APDS中的功能说明。

- 用于葡萄糖测量（例如，电化学测量）的方法学描述。

- 用于分析的样品基质（例如，组织间液）的描述。

- 描述传感器插入的解剖学部位，以及CGM和输液泵单元之间的推荐距离。

- 描述 CGM所提供的信息，例如报告血糖值的频率，趋势信息和报警。

- 器械描述，包括所有器械组件和附件的列表，按需可包括：传感器，显示监测器，传感器插入的辅助器械，质控品，定标器（校正器）和软件。

### 2.	BGD 组件 （如适用）

- BGD组件的法规状态。

- 如有修改，应提供所有修改的完整列表和描述，并提供变更的理由。

- BGD的功能说明。

- 所有BGD功能组件和附件的列表（如适用）。除了仪器、试剂和质控品，附件还可能包括定标器（校正器）、数据传输器械或软件，其用于数据或质控结果的处理或存储。

- BGD所使用的测量方法（例如，电化学法，分光光度法测量）的概述。

- 测试原理的描述，即，所有试剂组分的所有化学反应和浓度。

- 待分析血样的基质（例如，手指针刺后的毛细管采血）。

## C.	APDS控制算法和信号处理功能组件

APDS控制算法功能组件的描述应包含所有计算步骤，包括CGM信号、以及胰岛素给药指令的变化。APDS控制算法还应包括以下信息：

- 描述APDS控制算法如何解决信号丢失和CGM转换所需时间周期的问题；以及（如适用），对于分析并确定CGM值的真伪（除了作为CGM算法的一部分进行的处理之外）的描述。

- 描述调整胰岛素给药剂量的APDS控制算法，应充分而详细地对APDS控制算法可允许重建进行说明，应包括：

- 明确所使用的控制策略的类型（例如模型预测控制，PID（比例积分微分）等）

- 在框图中，确定输入、输出和干扰。

- 规定APDS控制算法方程的参数名称，包括任何的状态变量。

- 确定用户和/或医务人员无法修改（固定参数）的所有参数以及相关的参数值。

- 确定用户和/或医务人员可以调整的所有参数，包括：

  - 明确参数值的范围和参数可调节的最小增量，以及

  - 明确可以调整参数的用户（即，患者或医务人员），并描述该器械如何确保这些可调参数仅由指定用户执行。

- APDS控制算法的最小和最大胰岛素输注剂量推荐和给药速度限制的总结。

- 如适用，应说明系统所执行的所有安全检查，用以确保胰岛素泵已输注了合适的剂量。

- 描述从剂量建议到原始信号电流指令的信号处理过程。

- 验证活动总结，以表明APDS控制算法已被正确编码到软件中。

## D.	输液泵功能组件

输液泵功能组件的描述应包括以下信息：

- 如果输液泵的标签中标有与特定药物一起使用，则标签内容应符合批准的适应症和给药途径。为了方便FDA的审查，应提供该器械或药物已获得FDA批准的标签。

- 泵及其功能部件和附件的详细说明（包括，按需提供装配图、电路图和/或标准控制文件），包括：

- 输液输送机制；

- 推注机制；

- 药物储存器；

- 泵管和连接器（内置或外置于泵）；

- 用户界面，由编程单元，显示单元，音频和触觉通知单元组成；

- 为电池充电的电源或泵电池和电路；

- 通信接口，包括网络组件和与其他器械和系统的接口，以及

- 再注满的频率（应与药物获得批准的标签一致）。

- 输液泵的操作原理（即，器械如何实现其预期用途的科学原理）。

- 提供或推荐与APDS一起使用的特定输液器或盒式输液器的识别和描述（如有）。

- 泵的用户界面组件，包括键盘，控制菜单，数据输入屏幕，显示器，指示灯，报警器，听觉和触觉反馈，输液器，盒，防止自由流动的器械，管道，闩锁，门或可以操作该物理泵的其他部件。

- 器械使用的软件（如有）的详细设计描述，包括所有关键要素。

- 输液器械的标准（例如，输注整剂和基础量的流速精度标准，输注时间等）。

## E.	通信路径的功能组件

对通信路径功能组件的描述，应说明功能组件之间的信息通路，包括对允许信息通过的硬件和软件的描述，该描述应包括：

- 通信路径。申办方应描述每个功能组件与系统中其他功能组件进行通信的所有方式。申办方应该确定功能组件之间的通信流（例如，单向或双向）并识别通过的信息。该描述还应包括数据交换速率的信息和失去连接的程序（即，什么是到泵的默认信号？），以及考虑CGM在新旧更替时的间期，包括平衡期。

- 通信硬件。申办方应描述信息如何在每个功能组件之间传递，并说明传输此信息所需的硬件。

- 如果该系统包含或预期包含射频（RF）无线技术（例如，IEEE 802.11，蓝牙，Zigbee），则应说明具体的RF无线技术和特征的信息，其用途和功能（例如，远程监控或控制，软件更新），要发送的数据包括：通过无线传输的任何警报，所需的服务质量（QoS），无线安全方案，以及任何与其他RF无线技术或电磁干扰（EMI）共存相关的限制因素或限制条件。

- 如果器械可被远程控制或监控，应对该功能的合并措施进行说明，以确保安全。

- APDS各种器械组件之间的可靠通信，对于确保将正确的信息传递给每个器械组件是必要的。申办方应描述该系统如何确保只与系统认可的器械进行通信。

# V.	适应症

适应症是指“对器械用于诊断、治疗、预防、治愈或缓解的疾病或状况的一般描述，包括对器械预期使用的患者人群的描述” 。不同APDS的适应症可以根据器械的设计和预期使用的患者人群而不同。适应症的提出应基于APDS控制算法的设计、临床研究设计和预期的患者人群，尽管我们认为，目前处于研究和开发阶段的APDS在进行深入研究前可能没有最终的适应症。

以下举例说明可以用于适应症的适宜措辞：

- APDS适用于1型糖尿病患者皮下输注胰岛素，以及对其组织间液葡萄糖的连续测量，以助于疾病管理。APDS根据CGM值超过或预计会超过预先设定的血糖范围来自动调节胰岛素给药，APDS旨在帮助患者对其疾病进行管理。

- APDS适用于1型糖尿病患者皮下输注胰岛素，以及对其组织间液葡萄糖的连续测量，以助于疾病管理。APDS根据CGM值自动调节胰岛素给药以维持预先规定的目标血糖浓度，APDS旨在帮助患者对疾病进行管理。

然而，FDA认为，适应症的陈述可根据所研究的人群和终点指标进行修改。计划为APDS提交PMA的申办方，其所申请的APDS旨在改善血糖控制或降低低血糖的发生率，应确保在支持PMA申请的关键性临床研究中，测量这些作为终点的特征指标。有意向申请不同适应症的申办方应与FDA讨论适宜的研究设计和标签说明。根据21 CFR 814.20（b）（3）（vi），PMA必须包括有效的科学证据以支持标签用途。

# VI.	APDS性能

APDS性能应在IDE和PMA申请中描述，IDE所需的信息在附录A中讨论。FDA建议在PMA中提供以下信息和性能特性：

## A. 软件

软件资料是器械验证的一个重要方面，申办方应在PMA中提供完整的软件资料。下面提供了一些软件注意事项的有用的指导文件。

- FDA认为，APDS和系统的所有组件都是在对软件审查中的“主要”级别关注项，申办方应在他们的申请提交中提供有关软件的信息，见于
上市前申请指南：医疗器械中的软件内容（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/ucm089543.htm）

- 如果器械中包括了现成的软件，则应按照
工业和FDA审评员指南：用于医疗器械的现成软件的符合性（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/ucm073778.htm）

- 网络安全-FDA建议，当医疗器械可以存储、访问和/或传输信息时，需关注信息安全的概念。信息安全是防止修改、滥用、拒绝使用或未经授权使用该信息的过程。具体概念是保密性、完好性、可用性和责任性（CIAA）：

- 保密性确保未经授权的用户无法访问该信息。

- 完好性是确保信息是正确的-即，它没有被错误地修改。

- 可用性是表明信息在需要时可用。

- 责任性是应用识别和认证以确保规定的访问过程由授权用户进行。

器械组件之间的通信应该是安全的，并应防止非系统部分的其他器械与之通信。有关网络安全的更多指南，请参考：

工业指南，包含现成（OTS）软件的联网医疗器械的网络安全（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm077812.htm）.

## B .	前期研究报告（如适用）

前期研究的数据-包括临床和非临床-应在适用范围内作为PMA的一部分。前期研究报告应包括一份非临床资料综述，针对基本的器械安全性问题、灾难性故障模式的特征和风险缓解方法，并支持器械预期的功能。PMA必须包括公开报告的参考书目，以及与APDS的安全性和有效性相关的其他数据和信息的识别和讨论，21 CFR 814.20（b）（6）和（8）。

## C .	生物相容性

应对最终无菌的成品器械的所有组件和附件进行APDS的生物相容性试验，PMA应包括每项生物相容性试验的完整测试报告。或者，如果供试组件的生物相容性资料此前已被FDA审查并接受（例如在该组件独立的上市前审评期间），则申办方可以提供对试验过程和研究的概述。在这种情况下，申办方应参考FDA文件号。有关IDE提交所需的生物相容性试验的讨论，请参见附录A，第V.E节。

通常，PMA器械的生物相容性试验应以患者可能与该器械接触的持续时间和接触水平的适当方式进行。我们建议，申办方应考虑由于器械及其附件的使用方式，而使APDS的组件与患者的接触时间延长的情况。

有关生物相容性试验的更多信息和详细说明，建议遵循FDA蓝皮书备忘录，题为使用国际标准ISO 10993，‘医疗器械的生物学评价第1部分：评估和测试’（.http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocumen ts/ucm080735.htm）.

## D .	无菌性

在APDS中使用的每个器械组件，可以基于其预期用途而要求进行不同类型的处理或再处理。预期用途将确定器械是否必须是无菌的，例如与身体内正常无菌部位接触的植入物，或者是否为较低级别的微生物杀灭处理，这对于仅用于与完整皮肤接触的可重复使用的组件是足够的。

对于无菌的器械组件，建议使用FDA认可的共识标准进行过程开发和验证检测。

这些标准的可搜索列表见于http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm.

标签为“无菌”的产品，应使用申办方已经过全面验证的方法进行处理，以提供10-6的无菌保证水平（SAL）。

产品标签应突出显示每个组件是否以无菌或非无菌的状态提供。对于非无菌的器械组件，建议申办方提出一个科学有效的理由，说明为什么不需要灭菌。

长期使用的APDS和附件应在标签中说明，以便在两次使用之间可进行适当的清洁和消毒。此外，在适当的情况下，应在标签中提供“使用寿命”的信息（例如，在更换前器械可以使用多长时间）以及支持资料，包括诸如器械可被重复使用的次数的信息，或者指导用户如何做出决定（例如，检查磨损和撕裂）。APDS旨在用于家庭环境中，申办方应在标签中规定清洁剂/产品（应为一般家庭用户所容易获得的），并提供经过验证的清洁器械的方法，该方法应符合FDA对于标签标注为可重复使用器械的指南。此外，建议在制定可重复使用医疗器械的标签说明书时，参考由医疗仪器促进协会（AAMI）制定的相关技术信息报告（TIR） ,。

如果特定系统组件的灭菌或清洁和消毒方法已经被FDA评估并接受（例如在组件的上市前审评期间），申办方应提供一份综述，说明检测过程、研究结果和FDA文件号（可找到附加信息）。如果组件的使用方式和包装方式与原始许可/批准时相比没有变化，则此方法是可以接受的，否则申办方应说明为什么变更不会影响无菌性的理由。

## E.	有效期

APDS（包括附件）的有效期应有适当的数据支持，包括基于性能的测试和包装完好性，如适用。

性能

如果特定系统中包含有会随着时间而降解的无菌组件、材料或试剂，则包装上应标明有效期。此外，性能数据应在一定数量的完整“使用周期”结束后产生，该周期应包括按照标签说明的清洁或消毒。

申办方还应提供数据，证明APDS可以在系统的整个有效期内保持其性能标准。如果采用加速试验的方法，申办方应证明该试验方法能够准确模拟器械的实时状况。

包装完好性

申办方应确保器械的包装设计和组装均已得到验证，以保护器械部件在发运、处理和运输过程中免受蚀变或损坏。包装也应经过验证，以支持标签中的有效期（例如1年，3年）。该验证过程的设计应确保包装在经受真实世界的严酷性（即不太理想的运输和处理条件）之后仍将保持其完好性（不会破坏无菌屏障系统），并经过稳定性试验的验证（即老化）。这通常需要两个验证测试方式：包装产品（或产品的准确替代品）的模拟运输，然后进行包装完好性测试；以及模拟（加速）老化，然后进行密封强度的测试。我们建议作为PMA的一部分，提交经确认的实时包装的有效期测试，还建议申办方使用公认的共识标准来进行这些各种模拟测试和验证。，，

如果某种系统组件的有效期（或失效日期）此前已被FDA审查并接受（例如在该组件的上市前审评期间），申办方应提供一份综述，说明检测过程、研究结果和FDA文件号（可找到附加信息）。仅当该组件的使用方式和包装方式与原始批准时相比没有变化，则此方法才是可被接受的，否则申办方应说明为什么变更不会影响包装完好性的理由。

## F.	电气安全性

应在PMA申请时，提交一份完整的测试报告来描述电气安全性测试，用于支持APDS获得批准，详情见附录A第V.F.

## G.	磁共振（MR）成像的安全性

申办方应清楚在APDS及其标签上注明MR是否是安全的、MR是有条件使用的，或MR是不安全的。有关磁共振（MR）成像的安全试验和标签的信息，请参阅FDA的指导性文件，建立在磁共振（MR）环境中无源植入物的安全性和兼容性

（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s / ucm107705.htm）。虽然该参考指南的主题是无源植入物，但其中包含的信息也与APDS等有源器械相关。

## H.	临床研究中使用的诊断器械的结果质量

临床研究通常会包括体外诊断器械（IVD），用以提供用作研究终点的信息，例如血红蛋白A1c（HbA1c），尿酮或血酮结果，或来自BGD以外的器械所测得的血糖结果，BGD用于校正APDS的CGM组件。因此，需要证据来支持这些结果的质量，申办方应提供以下信息：

- 器械的名称和相关试剂；

- 说明该器械的法规状态：

- 若其已经获得上市批准或许可，申办方应提供FDA文件号用以获得额外的信息（如已知）；或者

- 若其尚未获得上市批准或许可，申办方应提供支持该器械准确性和可靠性的数据。

- 试剂或检测系统的任何资质认证，如，国家糖化血红蛋白标准化计划认证；

- 在研究过程中使用的质控（QC）品的名称和浓度水平，以确认该器械的正常性能；

- 质控品检测的频率或时间点；

- 如何确定该器械运行正常，例如，进行的功能检查或应用于质控品结果的标准；和

- 出具一份声明，证明该标签副本已提供给每个用户，无论是在家操作的用户，或者是在患者住院时操作该器械的人员。

## I.	人为因素

器械用户界面在APDS的性能中起到关键作用，应被视为这些系统的整体性能的一部分。

与器械相关的事件报告和糖尿病器械的召回报告显示，由于用户界面的设计缺陷导致的使用错误模式引起了患者伤害。人为因素测试可以帮助识别和降低这些缺陷。因此，FDA建议PMA应包括人为因素在整个APDS用户界面组件的设计和评估中的综合应用。

用户界面这个术语，表示与用户互动的器械系统的所有组件；例如：

- 控制机制（例如，键盘，触摸屏，滑动调节）。

- 反馈机制（例如，听觉报警，视觉报警，状态指示器和向用户发送的其他消息）。

- 图形用户界面，包括对用户操作的反应表示（包括与器械操作或状态变化相关的视觉反馈）。

- 标签（包括使用说明，用户手册，快速入门指南，包装说明书，包装信息等）。

与APDS功能部件的使用相关的危害是独特的，因为即使器械按其规范操作，它们也是存在的。这些危害通常不包括此前已知或可合理预期的机械、电气或软件的组件担缺陷所导致的故障，而是在与操作人员互动时才会产生的。与使用相关的危害分析应考虑以下几点：

- 用户与系统用户界面组件的所有部分之间互动的安全性：

- 对于用户与器械的物理性互动，用户界面组件安排的适当性和便利性。

- 与非典型用户操作或技术相关的潜在错误。

- 视觉信息的易读性，包括器械的标签和显示器。

- 听觉信息的可闻度和可辨性，包括不同的报警音和报警激活的逻辑性。

- 潜在的使用错误或困难：

- 可供操作员使用的每个可能的设置或输入。

- 关键治疗参数的输入、选择或修改。

- 非标准或非常用的参数设置或默认值。

- 非标准、不熟悉或不明确的约定或缩写。

- 非标准、不明确或不充分的报警条件或报告消息。

- 错误的储存条件（例如，试纸/试剂的储存温度和湿度等）。

- 用户无法了解器械的使用说明和器械的局限性。

- 与CGM组件使用相关的潜在错误，包括：

- CGM校正期间的数据输入错误。

- CGM校正的时间不正确（例如，当条件未达最佳时）。

- 未按推荐的频率校正CGM。

- 在传感器损耗期末，无法中止CGM的使用，其时，CGM结果可能受损（例如，CGM结果在生成时无法硬停）。

- CGM的解剖学位置不正确。

- 使用了过期的传感器。

- 在不适当的条件下使用CGM。

- 与使用BGD（用于校正CGM组件）相关的潜在错误，包括：

- 不正确的手指采样技术（例如，手指“挤奶”式采血）。

- 没有用手指采样的样本来确认可疑的CGM读数（例如，不符合用户的临床症状或用户当时的血糖期望值）。

- 收集的血液样本量不足。

- 未遵循推荐的质量控制程序。

- 质量控制程序执行错误。

- 使用了过期的试剂或试纸。

- BGD试剂或试纸的储存不正确。

  - 注意：这个错误对于申办方来说非常重要。当消费者报告了功能不正常的BGD时，试纸的错误储存（例如，在汽车的贮物箱中）被制造商认定为最常见的错误来源。

- 试剂或试纸的处理不当，例如，试剂瓶的脱盖时间长于推荐时间。

- BGD的清洁或维护不恰当。

- 患者在使用BGD校正CGM时，违反了BGD的使用条件。例如，许多BGD的测量值受到诸如酮酸中毒、低血糖症或摄入了大剂量维生素C的影响。

APDS的开发过程应包括人为因素/可用性测试，以确保器械系统在交付给预期用户时安全有效。应由可代表预期用户的人在与实际使用条件相当的条件下进行该测试，对预期用户应该精确定义，但可能会包括医务人员、患者和护理者（例如，老年配偶或儿童的父母），用户的年龄和操作能力分布广泛。使用条件应包括标签的规定，例如使用说明，以及与实际用户将接受的培训相当的培训。测试不仅应该评估系统中器械的用户界面组件，还要评估标签和培训的适当性，以支持用户可以安全有效地使用该系统。

## J.	葡萄糖监测的功能组件

### 1.	CGM组件

在作为APDS的一部分使用时，申办方应提供有关CGM功能组件的安全性和有效性的适当信息。申办方可查阅FDA批准的临床实验室标准研究所 （CLSI）POCT 05-A指南和适用的FDA指导性文件，会有所帮助。

申办方应提供在CGM 的关键性临床研究期间建立的以下性能特征的方案和测试报告：

- CGM结果的准确性。申办方应通过总结葡萄糖的参考读数和与之配对的CGM结果之间的点对点一致性来确认准确性。申办方应给出CGM值的总和以及累积百分比（和数量），按照与之配对的各种不同的血糖参考结果（例如，10,20,30,40或>40mg/dL）来说明。FDA建议，根据不同的血糖浓度区间（例如，<40, 4150, 51-60, 61-70, 71-80, 81-120, 121-180, 180-250, 250-325, and 326-400 mg/dL）中的血糖浓度（由血糖参考值确定），将血糖的参考值进行分层。

- CGM的可报告范围的偏差。申办方应计算在不同的血糖浓度60,80,120,180,250,325和400 mg/dL（根据血糖参考值）时的偏差，应包括95%置信区间。

- 性能警戒限（检测率和误报警率）。除了点对点的报警检测率外，检测率也应根据CGM是否能在低血糖和高血糖事件发生的15和30分钟内检测到，来进行性能确证。误报警应使用点对点的分析来进行同样的性能确认，而且也应对在报警的正负15分钟和30分钟之内事件实际发生可不认定为误报的情况进行分析。

- 预测报警性能。应对APDS中使用的代表性预测报警性能进行总结。申办方应根据CGM是否检测到在水平设置内预测的低血糖和高血糖水平来确定检测率，应对误报率进行类似的分析。

- 将传感器插入相同的解剖部位和将传感器插入到不同的解剖部位时，可观察到不精确性。

- 分析特异性，包括：

- 与血糖类似的分子化合物的交叉反应。

- 干扰因素（内源和外源的化合物/条件，以及处方和非处方药物）。

- 环境干扰（例如，来自温度或水暴露的干扰，如洗澡或游泳等）。

- 由于患者的身体状况引起的干扰，如酮酸中毒和发烧。

研究方案至少应包括（如适用）：患者人数，测试样本数量，每个样本的重复检测次数，测试的器械数量，试样的基质和浓度，CGM和血糖参考读数是如何配对的，所使用的统计分析方法。

申办方应总结CGM在关键性临床试验中重要的用户功能特征，包括：

- 传感器可穿戴的时间长度。申办方应说明传感器可保持功能的小时数的分布情况。

- 在穿戴期间可以预期产生的CGM结果的数量和百分比。申办方应给出所有进入临床试验的患者在每个穿戴周期所产生的CGM结果数量的分布情况，此分析应包括已校正的所有传感器的数据，并能够生成至少一个小时的数据，所产生结果的百分比，应使用在每个穿戴周期可能的值的总数作为分母来计算，即传感器出现故障或信号丢失的时段，不应从评估的持续时间中减去。

### 2.	BGD组件

申办方应为CGM的血糖仪（BGD）组件提供适当的安全性和有效性信息，FDA建议申办方参考最新和适用的研究指南，如临床和实验室标准研究所（CLSI，http://www.clsi.org）发布的文件和适用的FDA指导性文件，以助于分析评估和临床评估研究的设计以及数据分析。,,,申办方应在评估其器械时确定所遵循的所有适用标准或FDA指导性文件。由于BGD的准确性会对校正的质量和APDS的性能产生巨大的影响，因此鼓励申办方考虑使用最准确的BGD器械，其对患者的使用具有实用性。

应对BGD的性能标准以及研究方案和生成的数据进行验证，包括，例如：

- 偏差

- 不精确性

- 线性

- 测量范围

- 标准品或方法的可追溯性

- 器械组件的稳定性

- 期望值，如适用

- 检测限（如空白限，检测限和定量限），如适用

- 分析特异性，如适用，包括：

- 与具有相似分子结构的化合物的交叉反应性，如麦芽糖；

- 内源性化合物如抗坏血酸的干扰；外源性化合物，如处方药和非处方药；或者，诸如酮酸中毒或血细胞比容浓度异常的病症；和

- 环境干扰（例如，温度，湿度和高度）。

- 用户研究（预期用户采集（例如指尖采血）和分析的样本，BGD的结果与使用可追溯的参考方法得到的结果进行比较）。

- 矩阵比较，如果可以分析多个样本类型。

- BGD试剂或试纸生产时所使用的批放行标准。

研究方案应至少包括（如适用）：患者人数，测试样本数，测试样本的基质和浓度，重复检测次数，仪表数量，试纸的批次数量和使用的统计分析方法。

BGD是APDS的基本组成部分，像APDS的其他必要部分（例如，CGM和胰岛素泵）一样，它是APDS器械的一部分，并作为一种III类器械进行监管。因此，在PMA申请中，应提交足以使BGD获批成为系统一部分的所有信息（例如制造信息，标准等）。如上文第四部分所述，如果BGD是FDA已批准的器械，且该器械未进行修改，那么，提交该获批的参考文件和产品标签就足够了。

## K.	APDS控制算法/信号处理的功能组件

对APDS控制算法的完整描述应如上文第IV.C部分所述。一般来说，申办方应将APDS所使用的APDS控制算法作为PMA的一部分进行提交，与使用类似复杂算法的其他器械的FDA实践规范一致。除了描述之外，申办方应提供支持APDS控制算法安全使用的关键要素：

- APDS控制算法验证-在临床使用前，申办方应对APDS控制算法进行测试，以确保它已经被正确编程到软件中，并提供验证。该验证测试的详细信息，请参见附录A第V.C节。此外，作为PMA申请的一部分，FDA建议申办方描述，如何确保正确的APDS控制算法已被正确地编码到其最终完成的器械中。

- 参数灵敏度分析-APDS中的APDS控制算法可能包含了可由医务人员或患者调整的参数，这些可调参数应在器械描述中明确。虽然在IDE批准前，灵敏度分析资料有限（附录A，第V.A.5节），申办方仍应提供全面的参数灵敏度分析作为其PMA申请的一部分。该分析应针对使用典型CGM追踪的所有可调参数值的组合，来评估不正确/不安全的胰岛素给药剂量或胰岛素泵关闭的可能性。CGM追踪应该是对入选的患者人群的典型追踪。

如果使用理论或计算机建模来测试APDS控制算法，则申办方应对遇到检测值超出预期界值时的器械行为提供追踪方法，以描述器械在最差情况下的表现。申办方应提供完整测试报告的总结，所用的CGM追踪方法如何代表预期患者人群的理由，以及在软件文档集中用于完整测试报告的参考文件。

## L.	输液泵功能组件

FDA建议申办方提供有关输液泵安全性的相关信息，包括以下信息：

药物的稳定性和相容性

申办方应证明该系统不会对由输液泵输送的药物产生不利影响，并且这些产品不会对输液泵产生不利影响。

如果输液泵包括了存储器或容器，则申办方应提供稳定性和相容性数据，以评估在药品标签中推荐的使用期限和使用条件下的稳定性和相容性。该评估应包括一项测定，以证明药物可保持其质量标准。申办方还应提供对任何可提取物，浸出物，杂质和降解产物的安全性评估。

申办方应证明药物制剂配方不会对其他部件（即CGM）的性能产生不利影响。例如，一些胰岛素制剂中可能含有防腐剂或稳定剂，其可以通过电化学反应干扰CGM的性能。

一些输液泵使用注射器作为“药物存储器”来盛装输注的药品，如果在此配置中装有输液泵，则申办方应调整上述段落中所述的稳定性和相容性测试，需包括药物和注射器的组合，其预期会与泵的功能部件一起使用。

申办方应确证，任何与药物接触的组件，其机械结构和功能都不会降低到可能会使患者或输液泵的使用者发生伤害的程度。

如第VIII节标签所述，申办方应确定，已对与输液泵功能组件一起使用的具体药物进行了评估。对于使用注射器作为“药物存储器”的泵，标签中应明确可以与泵一起使用的特定注射器。

导管闭塞的台架测试

如果APDS设计为全封闭式胰岛素给药，申办方应在PMA申请中提交完整的测试报告，以描述泵关闭时不会发生导管闭塞的台架测试。有关导管闭塞的台架测试的详细信息，请参见附录A第VJ节，其中也讨论了IDE中需要提交的内容。

剂量准确度

申办方应在PMA申请中提交一份完整的测试报告，说明泵的剂量准确度，该测试应专门说明泵根据APDS控制算法推荐的剂量进行准确给药的能力。该测试的目的是为了很好地了解输液泵可输注的推荐剂量的范围。剂量准确度台架测试的详细信息可参见附录A，第V.L部分，其中也讨论了IDE中需要提交的内容。

# VII.	临床研究进展

本节中的指南内容旨在促进从早期可行性研究到充分关键性研究的及时推进，同时确保对患者的充分保护。在制定这些建议时，我们考虑了负担最小化的方式。每个步骤旨在测试APDS功能和性能的具体方面，我们认为并不是所有的APDS系统都需要完成所有的研究阶段，申办方在确信他们已经拥有足够而有效的科学证据以达到特定研究阶段的目的，并证明可以进入下一个研究阶段时，鼓励申办方向FDA工作人员介绍和讨论这些证据。这些证据可能是临床的或非临床的，可以从美国以外的符合21 CFR 814.15的研究中获得。

FDA建议APDS进行两个阶段的研究：可行性研究和关键性研究。可行性研究可以是探索性的，作为器械开发的一部分和/或旨在证明APDS的预期功能，且在住院患者或门诊患者中没有出现明显的、非预期的安全性问题。关键性研究应使用成品的器械系统进行，并且研究应根据预期的设置来评估系统的性能。

每个研究阶段的样本大小和持续时间取决于正在进行的研究的目的、APDS的设计和特征及其建议的适应症，每个APDS可能具有影响研究设计的特性。因此，以下的指南并没有规定样本大小和持续时间的具体要求，而是为完成每个研究阶段建立了最大的灵活性，同时也有助于达成负担最小化。此外，由于某些APDS可能是由已经获得了FDA批准或认可的部件组成，在这种情况下，申办方应利用已知的各个组件的安全性和有效性来简化该系统的临床试验和研究进程。例如，如果申办方能够证明新引入的组件与此前已经批准的版本类似，比如在准确性、对干扰的灵敏度、人为因素等方面类似，则可能不需要额外的临床研究。在这种情况下，申办方应与FDA联系，解释并证明为什么可以提前替换而不需要进行额外的临床研究。

## A.	可行性研究

综述和早期阶段

如上所述，可行性研究（有时称为预试验）可以是探索性的，作为器械开发的一部分，和/或旨在证明器械系统可按预期运行，而没有任何明显的非预期的安全性问题，并可解决与单个系统组件和整个系统的误差相关的危害。FDA期望，早期的可行性研究持续时间短，涉及患者少。患者的确切数量将取决于已识别的器械危害和规避措施的成功实施。FDA预计，早期可行性研究通常会在受控条件下，并在医务人员的有效监督下，在住院患者中对APDS进行评估。然后，早期可行性研究将逐步过渡到后期可行性研究，逐渐减少监管，并将进入对门诊患者的研究。可行性研究的临床方案，应具有可确定的目标和预先明确的成功标准。可行性研究的目标可以是：

- 提供系统概念的证明，即组件和APDS控制算法。

- 检查对APDS控制算法所做的特定修改的影响。

- 在CGM的运行范围内验证APDS的性能。

- 隔离并检查APDS控制算法在暴露于已知对系统具有挑战性的条件时的效果，如：进餐挑战，运动，输液管道或套管中的阻塞以及系统组件中的误差。

- 结合压力条件，以更实际地贴合家庭使用状况。

- 在密切监督的门诊患者中进行系统的预试验。

从每个可行性研究中收集的信息可用于对系统进行修改或调整APDS控制算法，这种信息也可用于APDS控制算法的验证。在证明了所有已知的或合理预期的危害可被APDS充分减轻时，可进入可行性研究。

由于研究者在进行早期可行性研究时，并不知道APDS是否能够充分减轻患者的风险，因此，我们一般建议早期的可行性研究在一个医疗机构内进行，如临床研究中心（CRC），由一个医疗团队密切监督并进行干预，以防止发生严重的低血糖或高血糖症。由于在早期的可行性研究中收集了更多的安全性信息，并体现出危害可被充分减轻，因此可以进行减少监督的研究（例如，受监督的门诊患者研究）。这些研究可以在各种环境中进行；例如，在酒店或糖尿病人的“营地”或“宿舍”中，这将允许受试者进行更多的日常活动，同时由现场人员密切监测。然后，研究中可以逐步减少对这些门诊患者的监测。进行可行性研究的申办方应该证明，他们的APDS在转入较少监督的门诊患者研究前可以充分识别和弥补CGM的错误。

后期 （过渡）可行性研究以表明APDS在器械使用寿命期间的性能

后期可行性研究，也称为过渡性研究，可以为APDS的研发提供获得更多可行性资料的机会。后期的可行性研究应包括APDS的压力测试，以确定在进行关键性研究之前应该解决的潜在局限性，适当时，可以获得额外的血糖结果。例如，这些后期可行性研究可用于评估一次性组件在使用寿命期间的APDS性能，或在对门诊患者的一些管理中（例如，激烈和长时间的运动，不进食或减少热量摄入）来检测组件的功能以挑战系统。这些类型的研究应持续一段时间，以确保系统组件如CGM，导管和存储器可以安全有效地连续使用。对于一次性组件，研究应持续一段时间，以允许申办方在一次性组件变更的前、中、后期检测器械性能，应按照建议来更换传感器和泵的存储器。

申办方应在这些后期可行性研究中，理想地使用与将用于关键性研究相同版本的APDS。如果在可行性研究和关键性研究之间对APDS进行修改，桥接研究可能是适当的方法；然而，桥接研究的必要性和性质将取决于变更的类型和程度。在可行性和关键性研究之间，我们建议申办方在对器械中的任何组件实施变更之前，寻求FDA的介入。

为了尽量减少可行性研究完成到关键性研究开始之间的延迟，申办方可以选择同时提交后期可行性和关键性研究计划，并预先确定后期可行性研究的成功标准。FDA是否批准关键性研究的设计，取决于即定的后期可行性研究计划的成功完成和提交的研究结果。

证明风险减轻措施的性能的可行性研究

一般来说，可行性研究的目的应该是证明APDS系统可以充分减轻与各种条件相关的风险。例如，可行性研究应该证明在胰岛素泵停止运作或胰岛素泵未输注合适剂量时的有效缓解措施。

此外，可行性研究应解决CGM读数中重大错误的问题。目前市场上销售的CGM在生成不正确的数据时已经经历了一段时间，例如显示的血糖水平显著高于或低于真实血糖值，或当血糖水平实际下降时显示为血糖水平上升（或当实际上升时显示为下降）。这种关键性的错误信息如果输入APDS，可能会对患者造成生命危险。另外需要考虑的是，CGM可能会停止提供数据，例如，它们可能无法提供几个小时的数据，或者可能完全停止运行，后一种情况也可能产生严重的后果，特别是在患者入睡且对报警未做出反应时。

为了提供安全监测并出于评估研究期间CGM值的准确性的目的，应频繁收集和检查血糖测量参考值（即使用可追踪的实验室参考方法测量的那些值）。血糖测量参考值将使得申办方在CGM可能发生错误时可以察觉到，并预测错误的严重性及其对患者的影响。

申办方的可行性研究设计，应验证APDS可以充分减少CGM错误。以下是目前CGM错误的常见类型列表，申办方可以采用的一种方法是手动将错误的CGM信息输入到APDS中以模拟这些误差，应在低和高血糖水平评估这些误差的影响，因为在不同的血糖水平，其作用和潜在影响会有变化。

- 错误的高CGM值。

- 错误的低CGM值。

- 错误的CGM趋势信息：

- CGM显示血糖浓度在升高，而实际在下降；

- CGM表示血糖浓度在下降，而实际在升高；和

- 由CGM测量的葡萄糖浓度的变化率是不正确的，或在生物学上是不可信的。

- 传感器停止工作：

- 短暂的和中等长度的时间；

- 完全（如传感器故障或损耗期末可能发生的情况）；和

- 在早期可行性研究中发生的任何其他危害，应记录为事故，用于数据分析。

我们认识到，随着CGM技术的改进，这些因素可能会改变，我们鼓励申办方与我们讨论他们在IDE前希望检测的其他潜在误差。

B.	关键性临床研究

通常，进行关键性研究是为了收集数据以支持器械的安全性和有效性。因此，一项关键性研究，或多项研究，应在实际使用、现实环境和预期用途的人群中进行。关键性研究可由受试者在家中进行，伴随日常生活的正常活动，孩子们不仅可以在家里，还可以在学校和参与体育运动。关键性研究应使用APDS用于申请批准的成品器械，研究设计应用于证明该器械系统在预期使用人群中的安全性和有效性。请注意，如上所述，并非所有的门诊患者的研究都是关键性临床试验。

为了证明APDS的安全性和有效性，我们建议对使用传感器增强泵的患者（对照组）与使用APDS的患者的结果进行比较。申办方应选择一个对照组，使用当前可用的技术，与申办方所使用的技术进行比较，并加入算法，作为系统的一部分。在研究期间如何使用这些器械，应基于其用于预期用途人群目前可接受的治疗目标，以及申办方预期对于器械性能的标签说明。FDA建议研究时长应足以涵盖传感器佩戴的多个周期，以评估受试者随时间的需求变化。我们预计，可接受的关键性试验设计将随着器械的比较而做出修改，并随着技术而持续改进。

为验证APDS而进行的稳健性临床试验设计，可以包括随机交叉设计或随机平行设计，用于评估APDS在门诊患者中的安全性和有效性。对照组患者应根据护理标准来对糖尿病进行管理，例如通过报警响应，进行指尖血糖测试，并根据这些结果来确定治疗方法。试验组中的患者应通过报警响应，进行指尖血糖测试，并根据这些结果，按照APDS使用说明书中所述来调整其治疗方法。

在设计关键性研究时，申办方应考虑以下的重要注意事项：

### 1.	患者人群

APDS临床研究的总体目标是在其预期用途内合理保证APDS的安全性和有效性；例如，将血糖值保持在范围内或接近目标值，同时将诸如低血糖症和高血糖症的不良事件最小化。申办方可以选择研究人群，但应该认识到，他们选择的研究人群可能会影响研究设计、样本量、随访时间和最终获批的器械适应症。

FDA建议，进入APDS初步研究的DM患者，入组标准如下：

最初的受试者人群：

- 使用泵> 6个月。

- 愿意每天进行> 4次的手指血糖测量。

- 愿意完成制造商要求的传感器校正。

- 愿意佩戴系统>每周6天。

- 愿意保留最小日志，包括：

- 患病天数

- 运动天数

- 低血糖和高血糖发作的症状

- 药物，包括处方药或非处方药

一般来说，FDA建议对年龄大于18岁的受试者进行新型APDS的初步研究，以确保患者能够对器械的问题做出反聩，FDA非常希望推动为<18岁的受试者开发安全有效的APDS。一般在成年受试者入组达到足够的数量，且已表明APDS系统无重大风险并可以潜在地证明其有治疗收益时，应对年轻的受试者进行入组；从而证明其预期收益大于风险。（21 CFR 50子部分D）。

为了通过减少样本量和研究时间来提高研究效率，申办方可能希望能够多一些更可能达到临床研究终点的受试者群体。潜在的人群举例如下：

- 尽管积极尝试改善血糖控制，但HbA1c %高、且频繁出现低血糖的患者；

- 有意维持高HbA1c以避免发生低血糖的患者；

- 频繁出现低血糖的患者。

对照人群：

重要的是，任何用于检测APDS的研究设计，都应特别地对APDS的功能与适当的临床实践进行比较，而不仅是与新应用的传感器增强泵对照组进行的效果进行比较，以检测其疗效。

申办方应根据其适应症，选择适当的人群进行比较；标签和说明书内容需反映研究和执行情况。希望为特定患者人群开发APDS的申办方，FDA鼓励其可在IDE提交前寻求FDA的建议，以确定如何最有效地评估该器械在该人群中的安全性和有效性。

扩大的患者人群：

申办方可能希望放宽受试者的入组标准（例如年龄较小的患者，或在研究过程中可能增加风险的并发症），并应考虑纳入不同受试者人群可能会对研究设计、终点和研究结果分析产生何种影响。例如，如果申办方选择进行儿科专用的适应症，则应确定儿科患者的纳入和排除标准，也应确定任何方案相关的特定问题（如运动或每日允许的采血体积等）。但是，必须满足21CFR 50子部分D中的标准。

### 2.	研究终点

临床研究终点应表示为可反映患者的感觉、功能或生存的客观特征或变量。替代终点应能预测有意义的临床结果，并基于有效的科学证据。终点评估可以是，例如，基于血糖浓度，CGM测得的估值和/或临床症状，可根据研究情况而定。

使用CGM数据

用于评估APDS性能的大多数终点需要测量或估计血糖水平。APDS的特征是需要频繁和长期地测量血糖，要达到这个要求对研究设计可能是具有挑战性的。美国糖尿病协会（ADA）低血糖工作组认为获得血浆葡萄糖值有局限性，指出“虽然精确的基于实验室的血浆葡萄糖测量会是理想的，但基于监测的估值（或经过验证的血糖传感器的估值）是唯一实用的方法” 。

FDA与国立卫生研究院合作举办了一次联合研讨会，会议讨论了人工胰脏装置系统临床研究的临床预期。作为该研讨会和持续合作的结果，FDA认为使用CGM数据评估APDS是合适的和可接受的。

终点

申办方可以根据其特定器械以及如何解决患者的需求，使用多个终点指标。APDS的终点应体现安全性和有效性，并反映预期的器械使用适应症。共同主要终点可能是可接受的，可由申办方用于支持PMA，还可以基于器械的预期用途考虑其他的有效性终点。我们鼓励申办方选择其研究终点时，应考虑其器械的使用适应症和预期的上市说明。我们鼓励申办方与FDA讨论他们提出的终点和研究设计；特别是在开始任何关键性研究之前。几个可能的终点指标说明如下，但申办方应该认识到这并不是一份详尽列表。

低血糖症/高血糖症 -作为研究的一部分评估或估算低血糖症或高血糖症的方法举例如下：

- 低血糖和高血糖事件（生化的、临床的或二者兼有）的数量或事件发生率；事件由申办方先验确定。

- 低血糖症或低血糖浓度（例如，传感器值<70 mg/dL）和高血糖症或高血糖浓度（例如传感器值> 240 mg/dL）事件所占的时间（小时/周），包括白天和黑夜。

- 每组中所有低血糖症或低血糖浓度事件（例如传感器值<70 mg/dL）和高血糖症或高血糖浓度（例如传感器值> 240 mg/dL）事件的平均持续时间。

- 所有低血糖事件<70 mg/dL和高血糖事件> 240 mg/ dL的曲线下平均面积（AUC）。

HbAlc-HbA1c估算了90天内红细胞的血糖平均暴露量，这是在大多数临床试验中使用的主要疗效测量值，用以评估对血糖控制的治疗或干预的有效性。此外，HbA1c已被用于让我们理解长期血糖过高与糖尿病并发症发展的关系。虽然HbA1c可以用作支持上市前申请的主要终点，其也可用于上市后研究，以证明%HbA1c没有增加。我们注意到，申办方可能会建议，在某些人群中，可接受的%HbA1c增加可能会被另一个终点受益所抵消（如低血糖事件减少）。

时间范围-时间范围（TIR）是一个终点，用于测量APDS如何成功地将血糖保持在预定义的范围内。在评估TIR时，重要的是还要评估器械对临床症状的影响，评估高于和低于所需范围的血糖值，并了解其与血糖控制的其他标志物的关系。

安全性-APDS的安全性研究应确定APDS不会增加严重低血糖症（例如癫痫发作或需要第三方援助）、严重高血糖症或糖尿病酮症酸中毒（DKA）的发生率。在设计安全性研究时，申办方应针对这些问题提出具体的安全性终点。申办方在安全性研究中可考虑的终点类型可能包括以下指标（举例），APDS的这些指标不应增高到有重大临床意义的程度：

- 严重的高血糖症和酮体升高；

- DKA（请参阅附录A，第H节关于酮体风险的讨论）；

- CGM确定的高血糖事件数量；

- 根据CGM读数计算的曲线下面积平均值（AUC）高于240 mg/dL；

- HbA1C超过了预定义的可接受升高值，可能是由于低血糖症的下降，或是因为不适当的泵悬液，或是胰岛素给药减少而发生；

- 高血糖范围内CGM读数的百分比；

- 严重低血糖（例如癫痫或需要第三方协助）；

- CGM确定的低血糖事件数量；

- 根据CGM读数计算的平均AUC低于60或70 mg / dL；或

- 低血糖范围内CGM读数的百分比（<60或70 mg / dL）。

根据器械的预期用途，可以使用各种其他的安全终点。

其他终点-适用于器械预期用途的其他潜在终点（无论作为主要终点还是次要终点），包括但不限于：

- 每组中导管阻塞的发生率。

- 毛细血管血糖值高于和低于申办方确定的低血糖和高血糖阈值（如：<70 mg/dL和> 240 mg/dL）。

- 每组中空腹全血的酮体浓度，评估升高的β-羟基丁酸浓度。

- 血糖变异性（如各组变异系数和偏差标准）。

- 低血糖和高血糖的CGM事件的发生率、严重程度和时间（例如白天和黑夜的时间）。

- 安全性和有效性的亚组分析，如儿科受试者。

- 生存质量。

- 低血糖和高血糖的CGM事件的加权平均AUC（例如，50至60mg/dL之间的CGM读数比在60至70mg/dL之间的读数被赋予更高的权重）

探索性终点-其他探索性终点也可以被考虑，只要提交时将这些终点标识为探索性，证明这些探索性终点的使用是合理的，并提出允许对这些终点进行进一步验证的临床研究。

### 3.	统计分析

以下关于统计分析的讨论是用于支持PMA的研究。

研究人群

安全性人群应纳入所有的随机受试者。对于有效性终点，广泛使用的两种人群是意向治疗（ITT）人群和符合方案（PP）人群。意向治疗（ITT）人群应包括所有的随机受试者，符合方案（PP）人群应包括完成治疗期且未见主要方案偏差的所有随机受试者，主要终点分析首选ITT人群。FDA建议申办方提供在PP人群中定义主要方案偏差的详细信息。

主要假设

申办方应明确说明每个主要终点的假设，并确定研究的总体成功标准。

优效性 vs. 非劣效性

关键性临床试验的统计计划应事先确定，目的是评估APDS与对照组终点之间的非劣效性或优效性。申办方应在研究开始之前提出其非劣效性界值，并证明这些界值是合理的。申办方可以针对具体的APDS标签适应症和使用说明（例如优于其他胰岛素给药方法的优势），选择安全性终点以外的终点进行优效性研究。申办方若希望在他们的上市前申请中说明优效性，则应确定适当的优效性界值，并证明这些界值是合理的。

样本量的考虑

对于交叉或平行的研究设计，应计算样本量的估计值。FDA建议整体显著性水平为双侧5%，总体统计功效不低于80%。申办方应对重要参数做出合理的假设，包括主要终点的平均值和标准偏差，组内和受试者之间的相关性，失访（LTFU）率，并提供这些假设的理由。样本量计算和最终分析都应考虑到对个体受试者进行重复测量的关联性。例如，为了分析，可以使用自助法来获得置信区间。对于样本量的确定，用于说明重复测量依赖性的粗略方法可考虑“有效的”样本量。使用先前的数据，可以将有效样本大小定义为实际样本大小乘以方差，该方差为假设的重复测量值独立除以自助法得到的方差。

在这个意义上，这种定义是合理的，即方差与样本大小约成正比。应提供适当的统计方法来计算整体样本量，同时控制总体的I型误差率在5%以下，并保持总体统计功效在80%以上。如必要，可能需要通过模拟法来计算样本量。

如果计划进行中期分析，则应使用适当的方法进一步调整样本量，以控制总体的I型误差。

缺失数据的处理

从研究设计阶段开始并贯穿整个临床试验，应尽全力地减少患者的退出和失访。过早停药应按停药原因和治疗组进行汇总。对于ITT人群，应规定一个适当的插补法来插补主分析中缺失的HbA1c和其他主要终点指标。建议申办方在方案中对灵敏度分析进行计划，以评估使用不同方法对于缺失数据的影响，其可能包括但不限于每个方案，最近一次观察的结转（LOCF），多重插补，作为失败或成功的所有缺失，最差情况，最佳情况，临界点等。

数据分析的一般考虑

FDA建议使用适当的描述性统计和频率表来总结患者人群的统计学、病史和其他重要基线特征（例如，HbA1c，体重指数，平均每日胰岛素需求，教育水平等），应报告患者责任和在研究的治疗阶段退出的情况，应提交治疗组的退出原因总结（数量和百分比）。应使用适当的模型（通常为连续变量的线性模型和二项变量的逻辑回归）来检测结转、序列、位置、基线变量和预后变量的影响。

主要终点分析

主要疗效分析是所有主要终点指标之间的组间比较，应规定一个合适的统计学模型来评估协变量的影响。如果发现一些协变量会混淆主要终点，则应通过适当的模型来调节其效应。

次要终点分析

对于所有次要终点，建议使用描述性统计。如果申办方计划将任何终点指标在标签中说明，则应在研究方案中提前明确地规定假设法、统计分析和成功标准，应使用适当的多重调整策略来控制I型错误率。

自适应研究设计

自适应研究设计提供了在临床试验期间修改临床研究的某些方面的灵活性。如果要求自适应性研究设计，FDA建议申办方预先说明细节，例如期中分析的数量，这些分析执行时的时间，停止规则以及控制I型误差的标准等。由于自适应性研究设计的复杂性，FDA建议申办方在IDE申请前提交提案，对试验设计进行讨论。

安全性分析

对于临床研究和上市前申请，应提交纳入安全性分析人群的所有不良事件的描述性统计数据，应概述以下亚组的描述性统计，包括但不限于以下信息：

- 所有不良事件；

- 严重不良事件（SAE）；

- 导致患者退出试验的不良事件和其他原因；

- 出乎意料的器械不良作用（UADE）；

- 严重低血糖症（方案中的前瞻性定义）；

- 严重高血糖症（方案中的前瞻性定义）；

- 糖尿病酮症酸中毒和高渗性高血糖状态（方案中的前瞻性定义）；和

- 皮肤感染。

# VIII.	标签

上市前申请必须包括足够详细的标签，以满足21 CFR 814.20（b）（10）的要求，其中规定，器械所有拟建议的标签副本必须在PMA中提交。标签也必须满足21 CFR第 801和809部分的要求。

一般来说，APDS的标签应包括：

- 给患者的用户手册，按8年级阅读水平撰写；

- 所有的培训材料；

- 给处方医师的专业标签；

- 用于APDS和与系统分开包装的所有组件的包装说明书（如，BGD试剂或试纸，质控品，导管，助针器，储液器等）；和

- APDS以及与系统分开包装的每个组件的盒子和容器的标签。

为CTR / CTT系统起草清晰而完整的标签时，申办方可以参考以下文件中的重要原则：

- 医疗器械患者标签指南；工业和FDA最终指南

- （http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/ucm070782.htm）

- 家用体外检测产品的标签；批准的指南，CLSI GP-14 （1996）

- 器械建议网页题为：标签要求 – 体外诊断器械（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/Device Labeling/InVitroDiagnosticDeviceLabelingRequirements/default.htm#）

- IEC 60601-1-11基本安全和基本性能的一般要求-附标准：家庭医疗保健环境中使用的医疗电气器械和医疗电气系统的要求。

给患者的使用说明应尽可能简单和简洁，易于理解。给卧床用户的标签应按8年级的阅读水平进行撰写。申办方应考虑使用图形，例如线条图，插图，照片，表格和图表。申办方应确保在整个标签中始终使用术语，并避免使用同义词或替代性短语，应提供APDS及附件的所有功能准备和使用的全面使用说明。申办方提供的标签中应包括预期性能的示例，并应解决家庭环境中可能发生的问题。

给处方医师的专业标签中，应详细说明为了APDS获批而进行的临床测试，该信息的目的是允许医师就是否向特定患者开出APDS处方而做出知情决策。应提供的描述性信息如：适应症，警告，注意事项，禁忌症等。此外，应说明输液泵的关键台架测试（例如MR测试和药物稳定性测试）和CGM（例如，分析特异性，准确度等）。

# IX.	生产

FDA认为APDS的所有部分都是器械的一部分，申办方应在PMA中纳入所有单个组成部分的信息。一旦进行组装，APDS的制造商负责确保整个系统的正确生产。根据联邦食品、药物和化妆品法案（该法案） [21 U.S.C. 360（e）（c）（1）（C）]第515（c）（1）（C）条，提交的医疗器械上市前申请中必须包括一些信息化组件，如联邦法规（CFR）21号第 814.20节所述。一个组成部分涵盖了包括在质量体系（QS）法规中的现行药品生产管理规范的要求，要求在上市前批准申请（PMA）中纳入一个充分而详细的对方法、设施和质控的完整说明，以便使FDA可以对用于制造医疗器械的质量控制进行知识性评估（21 U.S.C. 515（c） （1）（C））。有关PMA所需的质量体系信息的更多内容，请参阅相关的指南。

# X.	上市后研究

作为PMA批准的一个条件，FDA期望大多数APDS进行一项上市后研究（PAS），来更好地评估长期的和真实世界的性能和/或患者的结果。建议申办方制定PAS方案并提交PMA的原始方案。根据APDS及其功能，FDA会考虑不同的PAS研究设计。我们建议申办方进行PAS，并提交该研究作为IDE申请前的审查。

# 附录A –APDS研究的IDE内容

本附录提供了IDE提交中评估APDS的建议内容。本附录的结构是IDE提交的大纲，并确定了IDE审查的要素。FDA建议申办方遵循此大纲，并将每个部分的标题作为IDE提交的一部分。在早期可行性、后期可行性（过渡性）或关键性研究（无监督的门诊患者）之间需要不同的信息时，该部分是分开的。

# I.	背景

申办方应提供与拟开发 的APDS相关的背景信息。申办方应明确是否与FDA就该器械在IDE申请前进行过事先的沟通（申办方应明确pre-IDE的识别号），或该器械系统此前在美国或美国以外进行过的临床研究（申办方应明确IDE的识别号）。

# II.	器械描述

本节应包括APDS的器械描述。

如果申办方使用了此前已批准/认可的器械，则应提供每个器械的以下信息：

- 器械名称。

- 型号。

- 参比器械的PMA或510（k）号

申办方应明确，功能组件是否已经在其批准/认可的形式上进行了修改。如果是这样，申办方应该描述器械的修改方式，包括例如，磨合时间或校正频次是否被修改。对于已经修改的所有组件，申办方应为变更提供理由，并分析其对性能的可能影响。

如果申办方未使用此前已批准/认可的器械，FDA建议申办方完整描述系统的所有功能组件（即，BGD，CGM，APDS控制算法和泵），如指南第Ⅳ节所述。

申办方还应在临床研究中确定预期将与APDS一起使用的胰岛素和/或其他药物（作为系统的一部分或与系统同时使用）。

# III.	授权信

如果申办方想要参考已经包含在器械主文件27或其他注册申请中的另一个制造商的安全性/有效性信息，则需要授权信（LOA）。以下举例说明。

- 如果申办方想要使用来自不同制造商的修改后的医疗器械，则需有一份资料，如器械主文件，描述修改情况和对此修改所进行的附加测试。

- 如果申办方想要使用来自不同制造商的器械，需在一份资料中包含，如器械主文件，允许将各种器械组件互连到一个系统中。

# IV.	适应症

需描述适应症，请参考本指南第Ⅴ节。

# V.	非临床研究/临床研究前

根据812.27，临床前研究的报告应包括该器械所有前期临床的、动物的和实验室的测试报告，并应全面而充分地证明拟申请的临床研究是合理的。

FDA建议申办方还应提供以下信息，作为IDE的一部分。

## A .	APDS控制算法

申办方应提供拟用于IDE研究的算法的法规状态信息，如果有问题的器械使用了此前未经FDA审查和认可/批准的软件，则应提供对该算法的描述，作为IDE提交的一部分。如果该算法与某个已获认可或批准的产品中使用的算法相同，则IDE提交时应包含该产品的名称和其获得认可或批准的FDA文档编号（如已知）。

如果申办方无法使用该算法也无法提供该算法，则需在IDE中说明为什么无法提供的理由。

### 1.	算法的定义

FDA建议申办方以符号形式来定义算法，并简要说明APDS控制算法中每个方程的目的。

### 2.	算法符号/参数的定义

FDA建议申办方在算法中定义每个符号（即参数），可以以表格形式提供。

### 3.	固定参数的确定

FDA建议申办方确定每个固定参数和该参数的值，FDA将在临床研究过程中参数值不会改变的参数定义为固定参数，可以以表格形式提供。

| 符号/参数 | 值 |
| --- | --- |

### 4.	 研究中可能修改的可调参数的确定

申办方应确定在研究过程中可能调整的每个参数和参数值的范围，可以以表格形式提供。

| 可调参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 符号 | 典型起始值 | 最小值 | 最大值 |

请注意，一旦获得了IDE的批准，如果申办方修改了预定义范围内的可调参数，申办方仍可以在不通知FDA的情况下继续进行研究。

### 5.	参数灵敏度分析

对于定义为可调整的每个参数，申办方应提供参数的灵敏度分析资料，以表明该方程不会导致不安全的剂量调整。对于PMA，FDA建议申办方评估参数值在全范围内的组合和对系统的影响，如本指南第VI.K节所述。这种分析应该使用每个可调参数的最小值、最大值和典型起始值来评估这些可调参数的组合，该分析应确定是否会发生任何不安全的剂量调整，这种类型的分析可以使用CGM血糖曲线进行评估，其接近于研究中观察到的预期曲线。

对于早期可行性研究（本指南的第VII.A节），由于医师的监测，患者的安全性得到了显著的缓解，有限的灵敏度分析是可以接受的。

### 6.	APDS控制算法验证情况的总结

申办方应提供他们已经完成的测试（即验证活动）的总结，以显示APDS控制算法已被适当地编程到软件中，可支持在任何IDE中安全有效地使用该器械进行关键性临床研究。该总结应确定用于验证算法的测试方法和参考依据，其可在软件的资料集中找到详细的测试报告。

## B.	软件资料

在主要的临床研究之前，应为APDS提供软件资料。早期可行性研究不需要有完整的软件资料。但是，应提供资料以证明申办方可以追溯其软件的所有组件的开发历史，并确定可能影响其软件安全性的任何未解决的异常情况（即“错误”），这可能会影响稍后提交的完整软件资料的安全性。对于在此前已批准/认可的构成上进行了修改的器械，申办方应突出标注修改处和已批准/认可的版本之间的任何差异。为帮助形成适当的资料集，申办方应参考FDA 2005的软件指导性文件。所有APDS被确定为该指南的重要关注级别，软件资料集可以作为IDE的附录。

我们鼓励所有制造APDS的申办方使用此前已批准/认可的器械作为组件，但他们未能从此类器械的制造商处取得LOA，从而得到获取软件主文件的权利。如果申办方无法以这种方式取得软件的资料，则申办方应提供他或她尝试获取资料的证据，并证明制造商拒绝提供该资料作为IDE的一部分。

## C.	系统通讯总结

如果APDS将CGM与APDS控制算法连接和/或APDS控制算法连接到自动传递信息（无用户接收）的泵，而且这不是此前已获批的器械系统，则在关键性研究之前需要对其系统层面的测试进行总结，该总结应阐述申办方如何确保信息（如CGM值和/或胰岛素给药剂量的建议）的正确通过，该总结应确定用于验证APDS控制算法的测试方法和参考依据，其可在软件的资料集中找到详细的测试报告。

## D .	给药剂量的安全措施

申办方应确定是否将硬限制编码到APDS的软件中，其可限制APDS控制算法推荐的最小和最大剂量。申办方应确定给药建议的频率和输送最小和最大剂量所需的时间。

## E.	生物相容性测试

FDA建议根据FDA蓝皮书目录使用国际标准ISO 10993医疗器械的生物学评估第1部分：评估和测试进行生物相容性测试。（（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm080735.htm ）。申办方应为持续时间和接触程度提供适当的生物相容性测试。FDA认为，早期研究时可能会使用此前已批准/认可的器械组件，如果是这种情况，申办方应提供适当的交叉引用（或LOA）来参考相应的PMA或510（k）资料。如果申办方修改了已批准的器械，且可以证明该修改不会影响生物相容性，则申办方可能也能参考已批准/认可的器械。如果申办方使用了新器械，则需要提交完整的生物相容性资料，如本 指南第VI节所述。FDA指出，IDE中提供的生物相容性测试可能会有局限，因为在建议的临床研究设计中，APDS接触的持续时间较短。

## F.	电气安全

如适用，在任何主要临床研究的IDE申请中应解决以下的电气安全信息，这些信息对于可行性研究可能不是必需的。

电磁兼容性

IDE申请中应包括对器械的电磁兼容性（EMC）特征的完整描述，以及验证这些特征的资料。电磁兼容性是器械在其预期使用的环境中正常工作的能力，而不会对该环境引入有害的电磁干扰。

FDA建议APDS系统应符合IEC 60601-1-2的EMC要求。IEC 60601-1-2描述了EMC测试，并包括器械对外部噪声的抗扰性和器械向外部的排放测试。除了符合本标准的证据外，完整的测试信息应描述做了什么工作，器械的功能如何，测试的模式，合格/不合格的标准，参考标准，所采取的任何偏差或限值，任何器械的修改均需要通过测试并在适当的标签中提供。

适用标准

申办方应确认器械是否符合IEC 60601-1的电气安全性要求，并提供完整的测试报告，证明该器械符合这些电气安全性要求。

射频

如果申请的内容中包括射频（RF）技术，IDE申请应包括对RF使用的完整描述。虽然RF无线技术的应用可能符合适用的技术标准和联邦通信委员会的规则，但医疗器械的安全性和有效性的问题仍然存在。有关可能性危害的详细信息，请参阅指南草案，医疗器械中的无线射频技术（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm077210.htm）.

IDE中应解决的特殊要点包括：所需的服务质量，数据完好性，共存性，安全性和EMC。由于在相同频率范围内进行操作的RF无线技术的使用日益增多，RF无线共存应通过与无线射频技术的其他常见应用一起进行测试，这些常见应用会存在于预期的使用环境中，应慎重处理。测试还应该解决两个或多个系统在无线方面进行近距离协同操作的能力。

如果申办方使用了此前已批准或认可的产品，电气安全性可能已经在另一个注册申请中解决了。申办方应从拟建议的临床研究和已批准/认可的器械来评估测试环境中的任何差异，测试环境（例如家庭vs.医院使用）的差异可能会要求有额外的电气安全测试，申办方应证明这些差异极小或提供额外的测试。

## G .	动物/硅片测试

申办方应为拟进行临床研究的APDS提供安全性证据，FDA接受不同类型的非临床研究以支持IDE的批准，这些类型简述如下。

动物试验

动物试验采用的器械系统应与预期用于临床研究的相同，如果动物研究与临床研究的系统或研究的时间轴有任何差异，应对这些差异予以识别。申办方应证明这些差异不会影响人体对该器械的安全使用。动物模型应能最好地代表预期的患者群体，并应给出理由。在进行动物试验之前，FDA建议申办方在IDE申请之前，就动物试验方案请求FDA的介入。FDA建议按照21 CFR 58“非临床实验室研究的良好实验室规范”进行非临床实验室研究。请注意，应在附录中提供动物试验的所有实时追踪记录。

硅片测试

作为人工胰脏关键路径计划的一部分，FDA已经接受了硅片（即基于软件的理论模型）建模，作为合理的非临床评估工具。硅片模型是一种使用复杂的计算机模型而不是昂贵且耗时的动物试验来测试胰岛素和血糖代谢的理论人体模型中的APDS控制算法的方法，该工具可用于证明和支持人类临床试验的启动和扩展。在使用硅片模型之前，FDA建议在pre-IDE提交该模型以供FDA审查。

该模型至少应包括人体血糖代谢的变异性、CGM和胰岛素泵的性能特征、胰岛素的药代动力学和血糖在血液和组织间液之间的扩散。IDE申请中应包括APDS控制算法的硅片测试的完整测试报告。由于理论模型的灵活性，申办方应设计与拟申请的临床研究相同的硅片模型，应在IDE的附录中提供所有的实时追踪记录。

## H .	人体研究

FDA建议申办方提供所有合理已知的APDS在人类中安全使用的适用性临床数据，可以是用于支持系统的器械部件的临床研究数据（例如，CGM的临床研究）、此前在另一个IDE中进行的研究或在美国以外进行的临床研究数据。FDA建议提供完整的测试报告。

## I.	人为因素/可用性测试

早期可行性研究

早期可行性研究通常会涉及技术的概念性证明；因此，用户与器械的互动并不是研究的重点，人为因素/可用性测试通常不会作为早期可行性研究的一部分，应在病例报告表中收集和描述使用错误。

后期的可行性（过渡期）研究

对于APDS的任何操作者都存在与使用错误相关的风险。FDA建议申办方在过渡期研究阶段评估系统的设计，包括其标签和用户培训，以确定系统的设计可支持预期用户在模拟使用条件下使用的安全性和有效性，该模拟使用是在无监督的门诊患者临床研究开始之前进行。或者，申办方应设计类似的人为因素评估，以确保人为错误得到了控制，并在关键性研究之前尽可能减少与使用相关的风险。

申办方应将所有适用的人为因素试验方案和结果记录在病例报告表中。

关键性研究

在无监督的门诊患者研究中，数据的收集有限。自我报告的数据（例如，记录在患者日志中）和电话求助热线的记录可以提供有用的信息；然而，这些类型的数据应作为基本用户性能数据的补充，例如，通过在研究使用的器械中并入的数据记录器来收集。根据所获得的结果以及对评估结果分析后进行的设计修改，可能需要进行模拟使用测试来评估系统的修改和整体使用的安全性的有效性。来自参与者的征求意见将提供关于用户对系统认知的必要的附加信息，潜在的与使用相关的问题，以及系统可能得到改进的方式。

本文件第VI.I节对人为因素/可用性测试的过程进行了概述。FDA建议申办方进行、描述和提供人为因素/可用性测试的合理性，以支持系统在门诊患者中的安全使用。

## J.	导管闭塞台架测试

APDS在某种程度上旨在通过调节胰岛素输注来改善血糖控制，包括在某些情况下，会在限定的时间段内关闭泵。胰岛素结晶是在有或没有液体流动的情况下发生的化学过程，但是在没有液体流动的情况下，结晶的可能性会增加。这种结晶会增加导管阻塞的风险，在系统返回胰岛素输注时，使泵无法输送适当的胰岛素剂量。尽管在临床研究中可以进一步评估胰岛素结晶引起的导管堵塞的发生率，但FDA建议在无监督的临床研究之前，通过适当的台架测试评估这种风险，这种对系统的测试应尽可能地模拟临床研究的条件，温度应可反映使用环境，并确保安全，所评估的持续时间应为系统中泵关闭所允许的最大时间的两倍。FDA建议申办方报告结晶的发生率和由于结晶引起的导管阻塞的发生率。

## K .	剂量准确性的台架测试

APDS控制算法目前建议定期进行胰岛素给药，频次范围为1-30分钟。这种频繁的输注剂量非常小，要求泵在泵内可用的最低剂量附近准确地完成给药。为了了解APDS能否提供推荐的胰岛素或药物的效果，应进行输注剂量准确性的测试。该测试应使用最频繁的给药频次（即，剂量调整之间最短的时间）和准确性测量值来评估APDS，应使用最小剂量、最大剂量、以及最小和最大剂量之间的增量剂量来进行测试。这种对系统的测试应尽可能地模拟临床研究的条件，测量技术应考虑到测试期间少量的剂量蒸发，应控制温度并反映使用环境。

## L .	临床研究中使用的诊断器械

除了APDS的诊断器械部件之外，在临床研究期间通常使用其他诊断器械（例如，那些为了评估APDS或酮体而用于测量血糖的器械）。

为 确保患者的安全性和这些器械的准确性，申办方应为临床研究中现场使用的每个诊断器械提供以下信息：

- 器械名称，包括型号（如适用）。

- 对研究期间器械的作用进行描述（例如，监测患者血糖或酮体浓度作为研究中的次要终点或校正CGM）。

- 器械的法规状态（包括FDA资料编号，如已知）。

- 所有器械的组件和附件列表。除了仪器、试剂和质控品外，附件可能会包括标准品（校正品）、数据传输器械或软件。

- 对于作为APDS一部分的器械组件的标签建议，请参见附录A-XIII。

- 对于临床研究中使用的不属于APDS系统组件的诊断器械。

- 除非可以提供理由，否则申办方应该为正在操作任何器械的患者提供所有与该器械相关的标签说明。

- 申办方应确定是否有必要向临床研究人员提供在研究现场使用的诊断器械的标签说明，如果申办方认为没有必要，他们应该：

  - 描述研究者将使用该器械完成哪些功能，并解释为什么无需为其提供标签说明。（例如，操作员可能具有丰富的操作该器械的经验。）

  - 证明每个临床地点都可以按需取得标签说明。

- 如果器械此前已被认可或批准，申办方应描述为进行研究而对器械进行的任何物理或标签的修改。如果做出了修改，申办方应该：

    - 描述该修改，提供修改的理由，并说明修改会对器械的使用/性能产生怎样的影响。

    - 申办方还应说明，他们如何确保将使用说明书中对器械操作方式有怎样的修改进行适当地传达，如适用。

- 申办方应说明如何监控器械的性能以确保准确的结果，此信息应包括，如适用：

    - 要分析的质控（QC）品。

    - QC品的数量和浓度。

    - QC品分析的频率和时间。

    - 确定QC结果的可接受性标准。

- 申办方应描述在研究过程中如何对使用该器械的人员进行操作培训。

## M.	研究中使用的药物

申办方应确定拟在APDS中使用的药物的名称（如胰岛素，胰高血糖素等），并提供药物的标签说明。申办方还应说明在研究过程中给予患者的任何药物，如对乙酰氨基酚，葡萄糖以外的糖或人造甜味剂，因为它们可能会影响CGM的性能。

申办方应对指定的胰岛素药物制剂与CGM性能的兼容性进行研究。

# VI.	参考文件

申办方应提供所有相关出版物的文献目录，用于支持拟申请研究的重要出版物复印件，需作为申报资料的附件。

# VII.	临床研究

## A.	目的/目标

申办方应简要说明研究的目的/目标。

## B.	研究设计

申办方应简要介绍研究设计。例如：

一项X名I型糖尿病受试者的非随机双中心研究，受试者将参与一个为期X小时的住院试验。该研究将治疗组与对照组进行比较，组别定义为：

- 治疗组

- 对照组

## C.	样本量和研究地点

申办方应确定参与研究的受试者数量，男性与女性的比例，年龄范围，糖尿病类型等。申办方应确定研究地点，并包括每个地点的地址 。

## D.	研究时长

申办方应确定每个受试者的研究时长（例如，受试者将参与两个24小时的试验）。申办方还应确定完成整个研究计划需要多长时间。

## E.	入组标准

申办方应提供入组标准列表，申办方应讨论这个患者人群是否代表了预期用途人群。

## F.	排除标准

申办方应提供排除标准列表，对于可行性研究，申办方应讨论排除标准如何减轻受试者的风险。对于关键性研究，申办方应确保受试者群体仍然可以代表预期用途人群。

## G.	研究时间表

申办方应详细说明如何进行研究。例如：

入组访视：

知情同意书获自合格的受试者，等等。

在CRC或研究入组前进行的活动：

传感器放置等。

进入CRC：

对CRC时间轴的详细说明。

随访

- 描述用于确定受试者何时可以从CRC出院的标准。

- 描述医务人员在受试者出院后对其进行随访的方式和频次。

## H.	安全性监控/风险分析

申办方应描述在研究期间进行的安全性监控。例如：

- 血糖监测风险-FDA建议评估APDS的性能，部分可通过评估受试者在临床研究入组时测得的血糖值。因此，重要的是尽可能收集最准确的血糖信息。

- 可行性研究：对于在CRC环境中进行的研究，申办方应使用可用于测量受试者血糖浓度的最准确的方法，即可追踪的参考方法。可靠的实验室检测，例如使用血糖氧化酶或己糖激酶法的实验室检测是最合适的。

- 关键性临床研究：对于在家庭环境中进行的研究，同样需要准确的血糖信息。申办方应仔细考虑他们打算使用的BGD，并评估测量误差的风险。

- 低血糖/高血糖风险-为降低严重低血糖和高血糖的风险，申办方应制定监测血糖浓度的日程表。申办方应说明受试者的当前血糖值或试验周期可能会对取样间隔和测定方法产生怎样的影响，如在诱导性低血糖发生期间，该信息可以以表格形式提供。

| 血糖 （mg/dL） | BG测量频率 |
| --- | --- |
| 0-XX | X 分钟 |
| XX-YY | Y 分钟 |

请注意：申办方应描述他们如何干预低血糖和高血糖的发作，描述中应包括时间和血糖浓度，申办方应说明每种确定的情形该如何处理。

- CGM风险的校正-当使用错误的葡萄糖值来校正CGM时，偏差将会带入到下一次的CGM再校正时，这可能会导致错误偏差一直持续到下一次的校正（例如12小时）。鼓励申办方在设计研究时尽可能减少BGD带来的风险，因为它们用于校正CGM，并可能导致不适当的胰岛素剂量。

- 酮症风险-应通过每天早上测量尿酮来筛查前述的夜间酮症。受试者在空腹、血糖值超过300，或者正在经历恶心、腹痛或呕吐时，应检查毛细血管血酮水平（β-羟基丁酸）。第一天早上，如果由于使用了胰岛素混悬液而在早期发生了一过性的夜间酮症，则尿酮可能呈阳性（即使空腹血样的β-羟基丁酸为阴性），但在胰岛素注射后可恢复。

- 无菌性风险-申办方应确定并说明所有器械是否是无菌的，如适用。如果不是，申办方应评估这种风险。

- 重复使用的风险-申办方应说明系统的组件是否可以重新用于该研究中的其他患者，如适用，申办方应说明可重复使用的器械是否与患者接触，如果器械与患者有接触，申办方应说明可重复使用器械的再处理过程（清洁，消毒，再灭菌）。请注意，可能需要进行验证，以确保可重复使用的器械已被适当地清洁、消毒和再灭菌。

- 不当使用的风险-申办方应详细说明，在研究过程中，如何就APDS和所有功能组件的操作进行培训。如适用，应包括对临床工作人员和/或研究受试者的培训。如果是为了支持上市申请而进行的研究，所有对临床人员和用户的培训均应模拟该系统上市后会发生的情况，包括书面材料、视频和/或核对清单。

- 血液样本收集的风险，采样技术造成的污染。患者在医院时，医院的样本收集程序会造成的大量错误，这一点在静脉（IV）采样时尤为真实，无论采样的液体怎样。理想情况下，采样技术应限制采血量以免对患者造成伤害，该技术应确保降低污染的风险。

## I.	中止规则

申办方应描述受试者和研究中止的规则。

- 申办方应说明在何种受试者条件下，该患者的研究应停止。

- 申办方应说明在何种研究条件下，整个研究应停止。比如，若有3名受试者连续中止研究。

## J.	终点

申办方应确定安全性和有效性的研究终点。

## K.	成功标准/目标

申办方应确定，如何决定该研究是成功的。

可行性研究

在可行性研究中，成功标准可以是通用的。FDA建议申办方确定标准，以允许该申办方可进入下一个研究。

关键性研究

FDA建议申办方按照统计计划制定成功标准。

## L .	统计分析计划

可行性研究

这些研究通常没有足够的样本量来进行统计分析，申办方应对用于确定可进入下一阶段研究的分析进行说明。

关键性研究

申办方应描述完整的统计分析计划，以支持研究目标。

# VIII.	知情同意

申办方应提供一份声明，说明给予受试者的所有表格和信息材料均已提交并包含在IDE申请中，应提供知情同意书和任何信息资料或招募材料的副本作为附录。所有知情同意文件必须符合“21 CFR第50部分 -人类受试者的保护”中描述的要求，并且必须包含21 CFR 50.25（a）中描述的信息。如果申办方选择入组儿科受试者，或希望取得儿科的特殊适应症，他们必须意识到儿科人群是弱势群体，应采取特殊措施保护儿科受试者的权利、安全和福祉。21 CFR第50部分 – D子部分的法规（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=50&sho wFR=1），临床研究中儿童的额外保障措施-进一步描述了对儿科研究对象的具体要求。用于合适的儿科亚群的知情同意书副本应列入申请资料中。

FDA不建议该同意程序仅包括“简易格式”的书面同意（见第50.27（b）（2）条））。

# IX.	患者的病历报告表

申办方应提供病例报告表的草案副本。

# X.	研究者协议书

如果在IDE提交之前确定了研究者，申办方应确定参与研究的每名研究者的姓名和地址。申办方应提供一份研究者协议书，其中至少需包括21CFR 812.43（c）（4）中的内容。除此以外，申办方应证明，在签署研究者协议书之前，任何研究者都不会参加本研究。

要求参与临床研究的临床研究者财务公开，这适用于向FDA提交的上市申请中的任何临床研究。财务利益可能是临床研究结果中潜在的偏差来源；因此，必须公开任何财务安排。根据21 CFR第54部分-临床研究者的财务披露，申办方必须证明临床研究者没有财务利益表中所确定的经济利益：证明函：财务利益和临床研究协议 FDA表3454。

（http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048304.pdf）

或者，对财务利益表中所确定的那些经济利益予以披露：公开函：财务利益和临床研究协议 FDA表3455。

（http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048310.pdf）.

# XI.	监控信息

对适当的监控信息建议如下。

- 用于监控的书面程序和任何监控者的姓名和地址（21 CFR 812.25（e））。

- 监控者将向申办方报告任何不符合已签署的研究者协议、IRB或FDA的强制性条件、以及IDE要求的情况。然后，申办方应做出选择，或者确保合规性，或者中止将器械发货给研究者，并终止该研究者参与该项研究（21 CFR 812.46（a））。

- 申办方应选择培训合格且有经验的监控者，根据FDA规定（21 CFR 812.43（d））对该临床研究进行监控。

- 监控者将进行研究前的访视，监控者将确保该研究方案得到彻底理解。

- 对于任何非预期的器械不良影响，申办方应立即行评估（21 CFR 812.46（b）（1）），并将调查结果报告给FDA。

- 申办方确定了一项非预期的器械不良效应会对受试者造成不合理的风险时，将尽快终止所有研究或部分有风险的研究。终止时间不得迟于申办方作出此项决定后5个工作日内，不迟于申办方收到该效应的通知后15个工作日内（21 CFR 812.46（b）（2）））。

- 没有IRB和FDA的批准（21 CFR 812.46（c）），申办方不得重新开始已终止的研究。

# XII.	机构审查委员会（IRB）信息

申办方应提供以下IRB信息

- IRB或IRBs的确定。

- 每个IRB的名称，地址和主席。

- IRB采取的行动（即批准）。

- 确定有多少IRB批准了该项研究。

- 确定目前有多少IRB正在对该研究进行审查或将来会进行审查。

# XII.	标签

FDA建议申办方提供以下的产品标签信息。

可行性研究

申办方应提供临床研究用APDS的标签，包括每个功能组件的操作说明（如需）。在早期可行性或过渡期研究期间，产品标签的目的是使操作者在研究过程中有充分的使用说明，确保能安全地操作器械。操作者包括临床研究者（研究或部分研究在临床环境中进行）或患者（研究或部分研究在家中进行）。

所需的标签数量取决于研究设计，用以确保系统或功能组件的安全运行。例如，一些研究中涉及了在进行APDS评价前，向诊所报告的已插入了CGM的患者，他们在家中不会操作。在这个例子中，可能无需为患者提供CGM的标签。如果患者遇到涉及CGM的不良事件（例如插入部位的反应），可能只需要向患者提供如何处理的说明。然而，有的患者预计可能会操作CGM，BGD，APDS控制算法或泵，在这种情况下，应提供完整的标签给他们，对他们预期可操作的每种功能予以操作指导。

申办方应确定参与研究的每个操作者，并列出他们预期会操作的每个功能。

申办方应提供标签草案的副本，其中包括：

- 充分的说明，使每个操作者能够在研究期间，安全地完成预期会操作的所有功能。

- APDS标签中的警告声明，“警告 – 临床研究用器械。仅限于联邦（或美国）法律的临床研究用途。”

- 除非可以提供理由，否则申办方应向操作该器械的患者提供与该器械操作功能相关的所有标签。

- 申办方应确定是否有必要向临床研究者提供标签，如果申办方认为没有必要，他们应该：

- 说明研究者将使用该器械执行哪些功能，并解释为什么不需要为其提供标签。（例如，操作者可能对该器械具有丰富的操作经验。）

- 证明每个临床地点都可以按需取得标签。

关键性研究

产品标签的目的应是允许受试者安全地操作APDS。FDA建议申办方提供一套完整的产品标签（本指南第VIII节），此外，产品标签应包含以下声明：“警告 – 临床研究用器械。仅限于联邦（或美国）法律的临床研究用途。”

FDA建议，使用说明书（例如用户指南或在本研究期间将提供给个人的任何书面材料）应与该系统的上市说明书相同。

# XIV.	预计的修改

申办方应说明临床研究期间可预计的任何修改，例如，如果申办方打算在预定义值的范围内修改研究期间的可调参数。

# XV.	制造信息

可行性研究

早期可行性研究通常不需要制造信息，这些研究使用了已被批准或认可的器械。申办方在此部分中，应描述研究中使用的器械，并提供适当的PMA和/或510（k）编号。

关键性研究

申办方应提供以下信息来支持关键性研究的设计。

- 按照21 CFR 812.20（b）（3）的要求，描述用于制造、加工、包装和储存的方法、设施和控制项目。

- 根据21 CFR 812.30，对设计的控制活动进行描述。

# 附录 B :	术语

分析特异性 – 该检测仅可检出特定的分析物（例如血糖）而不会检出相近的有关物质的良好程度。

偏差 – 检测结果的期望值与可接受的参考值之间的差异。（CLSI EP21-A）

血糖仪（BGD）–   一种测量血糖浓度的器械。

连续血糖监测仪（CGM）– 留置在患者皮肤下的传感器（皮下），用于测量细胞周围的液体（组织间液）中的葡萄糖。小型发送器不断向接收器发送信息，该接收器会将信息转换为血糖估计值。

APDS控制算法-APDS控制算法是嵌入在计算机中的软件，该计算机从CGM接收信息并执行一系列的数学计算，基于这些计算，控制器会发送指令来改变泵的胰岛素输注。

充实人群 – 对于本指南，充实人群是指，研究的患者人群可能具有某种生理现象，在事件的发生频率上可足以检测到治疗相关的差异。

不精确度- 测量参数的不确定性，与测量结果相关，其特征在于可合理归因于被测量变量（待测量）的离差，以数值表示为标准偏差（SD）或变异系数（CV）。（POCT05）

胰岛素输注泵-用于将胰岛素输注到皮下组织以达到血糖控制的泵。该泵的组成为：与胰岛素注射笔相似的泵储器，电池供电的泵和计算机芯片，其允许用户控制正在输注的胰岛素的量。

干扰-妨碍、阻碍或阻止器械性能的行为。

硅片模型-使用复杂的计算机模型而不是昂贵的动物实验在胰岛素和血糖代谢的理论人体模型中测试APDS控制算法的方法。

线性 – 可提供与供试品分析物的浓度（量）成正比的结果的能力（在给定范围内）（CLSI EP6-A）

测量范围-符合该方法可接受性标准的值的范围（以分析物为单位），那就是说，源于非线性、不精确性或其他来源引起的误差在确定的限度内。（CLSI EP6-A）

儿科-与儿童的医疗保健有关。CDRH定义，从出生到21岁为儿科的年龄范围。

在整个申请提交的过程中使用“申请者”一词，是指计划进行研发试验和希望上市该器械的制造商。

阈值暂挂器械系统有时也被称为低血糖暂挂器械系统

21 CFR 3.2（e）：组合产品包括：（1）由两种或多种规定的组分组成的产品，即药物/器械，生物制品/器械，药物/生物制品，或药物/器械/生物制品 ，以物理的、化学的、或以其他方式组合或混合并作为单一整体生产；（2）两个或更多个分开的产品，包装在一个包装中或作为一个单元，由药物和器械产品，器械和生物制品或生物制品和药物产品组成； （3）单独包装的药物、器械或生物制品，根据其研究计划或建议的标签，仅用于与其他经批准的单个的具体药物、器械或生物制品共同使用时，二者均需达到预期的用途、适应症或疗效。凡获批产品经过批准的产品标签需要变更时，例如反映预期用途、剂型、规格、给药途径或给药剂量有重大变化的变更；或（4）根据其建议的标签单独包装的任何临床研究用药物、器械或生物制品，仅用于与其他单个的特定的临床研究用药物、器械或生物制品共同使用时，二者均需达到预期的用途、适应症或疗效。

如上所述，目前，为了从CGM获得最准确的读数，患者需要使用来自BGD的血糖测量值对CGM进行周期性的校正；因此，BGD在对APDS患者的适当管理方面仍然起着至关重要的作用。 然而，随着时间的推移，我们预期改进的CGM性能可能会避免使用BGD进行定期进行血糖复核的需要。

参见医疗器械中的软件上市前申请内容的指南（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm） for more information.

参见 21 CFR 814.20（b）（3）（i）

参见 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm252999.htm.

AAMI TIR 12:2010，在卫生机构中进行再处理的可重复使用的医疗器械的设计、测试和标签：医疗器械制造商指南

AAMI TIR 30:2003，清洁可重复使用的医疗器械的过程、材料、测试方法和可接受标准汇编

AAMI / ANSI/ ISO 11607-1:2006，用于最终灭菌器械的包装-第1部分：材料，无菌屏障系统和包装系统的要求。

AAMI / ANSI/ ISO 11607-2:2006，用于最终灭菌器械的包装-第2部分：成型，密封和组装过程的验证要求。

ASTM D4169-09，运输集装箱和系统运行测试的标准规范。

FDA已经下发了关于使用人为因素来优化医疗器械的设计指南草案，工业和食品药物管理局职员指南草案- 应用人为因素和可用性工程来优化医疗器械的设计（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm259748.htm）.

虽然指南中的建议在本指南发布时尚未生效，但指南的通用信息中所包括的医疗器械设计中关于人为因素的考虑事项与对于本主题的理解有关。

CLSI POCT 05-A，组织间液葡萄糖连续监测的性能指标

CLSI EP5-A2 方案（定量检测方法的精确度性能评估；批准的指南-第二版）

CLSI EP7-A2 方案（临床化学检测的干扰性试验-批准的指南-第二版）

CLSI EP6-A 文件（定量检测方法线性的评估，统计方法； 批准的指南，2003年）

CLSI EP9-A3  方案（使用患者样本的方法比较和偏差估计； 批准的指南-第三版）

由于APDS的预期用途与连续葡萄糖监测器（CGM）的预期用途不同，FDA认为，与血糖装置（BGD）作为APDS的一部分时所需的信息相比， BGD在作为CGM的一部分时需要提交额外的信息。在关于APDS的BGD组件提交的通知发布后一年，监管机构不会要求这一信息。发布本通知一年后，APDS的PMA中应包括APDS的BGD组件的完整信息（如制造，规格等）。

儿科人口定义为21岁以下。 有关此定义的细节和推荐的儿科亚群，请参阅工业和工作人员指南：儿科专家咨询小组（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0821

88.pdf）. 出于LGS系统的目的，FDA建议将18-21岁的亚群作为过渡性青少年人群，使该儿科亚群能够与成年人一起进行研究。

美国糖尿病协会低血糖工作组。确定和报告糖尿病中的低血糖（2005）， 糖尿病护理 28: 1245-1249.

2010年11月10日， 糖尿病治疗的技术创新：人工胰脏（和自主系统）的临床进展。

许多 HbA1c测定和床旁HbA1c检测系统的性能有显著的变异性，其检测的准确性不如中心实验室。 因此，申办者应在一个中心实验室完成所有受试者的HbA1c值检测，只使用国家糖化血红蛋白标准化计划（NGSP）所认证的方法，以将研究中的潜在变量减至最小。 申办者应提供用于获得HbA1c值的HbA1c检测系统的名称，并说明是否使用了NGSP认证的方法。

整个数据集的利益风险分析将由FDA根据：“工业和食品药品监督管理局 工作人员指南”进行：在医疗器械上市前批准和新分类中做出利益风险确定时需要考虑的因素，（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM267 829.htm）.

美国糖尿病协会低血糖工作组。 定义和报告糖尿病中的低血糖（2005），

FDA已经就上市前申请的质量体系信息审查、对于某种上市前申请的质量体系信息审查发布了指南。 工业和FDA工作人员指南 （http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm259748.htm）..

参见21 CFR 814.20（c）。器械建议网址（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubm issions/PremarketApprovalPMA/ucm142714.htm）.

更多信息请参见医疗器械软件上市前提交内容的指南 （http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm）

请注意，本指南为草案形式，但最后，本指南将代表监管机构对该主题的考量。