- 行业及FDA工作人员指南：传统和简易510（k）的格式

文件发布日期：2005年8月12日

本文件中的信息收集条款已经获得美国政府管理预算局的批准，控制编号0910-0120。该批准的有效期至2010年8月31日。除非出示当前生效的美国政府预算管理局编号，否则任何机构不可以进行信息收集对其进行赞助，任何人员也都不必对其进行回应。

有关本文件的问题，请联系上市前通知（510（k））部门：301-796-5640。本文件在2005年11月17日进行了修正，以说明有关使用费用封面、生物相容性、临床协议、器械临床研究豁免以及（510（k））附函的建议。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 器械评价办公室 体外诊断器械评估与安全性办公室 |
| --- | --- |

包含不具约束力的建议

- 前言

公众意见

- 可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。。在提交意见时，请参考文件确切的标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据公众意见行事。

- 附加的副本

可以从互联网上获得附加副本。也可发送电子邮件到CDRH-Guidance@fda.hhs.gov（发送至：CDRH- Guidance@fda.hhs.aov）以获得本指南的电子版，也可以发送传真至301-847-8149硬拷贝。请使用文件编号（1567）来确定所请求的指南。

- 行业及FDA工作人员指南：传统和简易510（k）s的格式

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法，其不为任何人或向任何人授予任何权利，不约束FDA或公众。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您找不到合适的FDA工作人员，电话联系列在本指南标题页的适用号码

- 介绍

本文件的主要焦点是为传统或简略上市前通知提交报道（510（k））原件版本的格式提供指南。本指南文件只提供传统或简略（510（k））格式和内容的总体框架。其内容并不属于我们对特殊器械类型1、特殊510（k）s2或上市前许可申请（PMA）和器械临床研究豁免申请（IDE）等其他类型文件的建议。

FDA相信这份针对传统或简略（510（k））的指南文件能够节省FDA和行业的资源并且有助于进行及时的审查。本指南文件只是对FDA其他有关（510（k））项目和特定器械类型指南的补充，而并非这些文件的替代文件。

作为本文件中所介绍的提交报告格式的替代，您可以使用本文件中《证明符合医疗器械安全和性能基本原则的技术文件概要》所介绍的全球统一的格式来提交您的（510（k））。本文件由全球协调工作组（GHTE）第一研究小组（SGI）制定，并于2002年10月作为提议文件发布。有关FDA试点计划和合格器械类型的介绍，参见FDA指南《评价关于上市前程序所提议的全球统一替代方法的试点计划》。3

如果您选择以技术文 件摘要的格式提交510（k），则本文件中有关传统510（k）提交报告的内容可能有助于进行技术文件摘要提交的准备。附件C显示了本指南中所建议的部分与技术文件摘要的格式之间的关系。

包括本指南在内的FDA的指南文件都不产生法律上的责任。相反，指南描述了FDA当前对本主题的想法，并且只能将其视为建议，除非是对具体监管或法律规定的引用。在FDA指南中所使用的“应该”一词指建议或推荐，而非要求。

最少工作量法

我们认为我们应该在器械管理的各个方面考虑最少工作量法。本指南反映出我们对于相关科学和法律要求以及我们认为您遵守这些要求的最少工作量法进行了认真的审查。但是，如果您认为存在替代方式，请与我们联系，以便我们对您的观点进行考虑。您可以将书面意见发送至本指南的前言部分所列出的联系人，或者将其发送至医疗器械与放射健康中心的监察员。包括联系方式等医疗器械与放射健康中心监察员的综合信息，可以访问/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHOmbudsman/default.htm进行查询。

- 背景介绍

本文件是对FDA其他关于510（k）提交报告内容要求文件的补充。您也可以查阅21CFR807 E部分以及我们网站上的内容：《如何准备510（k）提交报告》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/default.htm）。

定义

如果想要在美国上市不需要上市前许可申请并且用于人类使用的一、二或III类器械，则除非该器械获得《联邦食品、药品和化妆品法案》（《法案》）的豁免并且不超过器械分类管理章节（例如第862.9条和第864.9条）中 xxx.9的豁免限制，否则必须在上市前90天向FDA提交510（k）。不存在特定的510（k）表格。但是，21CFR807E部分规定了510（k）提交报告的要求。本指南所建议的格式将会帮助您符合这些要求。

上市前通知（510（k））是上市前提交报告，其目的是证明准备上市的器械至少像不需要上市前许可申请并且已合法上市的器械一样安全、有效（21CFR807.92（a）（3））。为了确定器械是否具有实质等同性（SE），FDA将会考虑其预期用途、设计、使用或传递的能量、材料、化学成分、制造过程、性能、安全性、有效性、标记、生物相容性、标准以及其他特点（如果适用）。

510（K） 提交者/持有者为510（k）的所有者。虽然顾问或代理商行可能会代表510（k）的所有者提交510（k），但是他们并不是510（k）的提交者/持有者。

21CFR807.92（a）（3）规定的合法上市的器械为不需要上市前审批并且在1976年5月28日之前合法上市的器械、已经从III类重新分为二或一类的器械或者在510（k）过程中发现实质等同性的器械。提交者声称与之具有等同性的合法上市的器械通常称作“已获批准的类似器械”。虽然510（k）最近刚获批的器械经常被选作声称具有等同性的已获批准的类似器械，任何合法上市的器械都可以用作已获批准的类似器械。

传统510（k）是最常见的510（k）类型。在传统510（k）里，提交者提供适应症和工艺的描述性信息。如果不是与已获批准的类似器械完全相同，还应提交性能测试的结果，以便证实其实质等同性。

简易510（k）依靠下列一项或多项内容为510（k）中数据审查的简化提供了一种有效的方法：

•	FDA认可的共识性标准

•	由条例所建立的特殊控制

•	FDA指南文件

一般来说，简易510（k）包括一项或多项符合FDA认可的共识性标准（参见本指南第二章第9节）或一项标准的某一部分的声明。有关简易510（k）的更多信息，参见《新510（k）范例—在上市前通知中证明实质等同性的替代方法》（MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）。

本指南的概述

本指南介绍了我们建议的传统或简易510（k）提交报告的格式。本指南分为下列三章：

第一章：确定510（k）格式的整体轮廓。

第二章：对每一部分进行介绍并确定该部分有用的信息来源。

第三章：提供列出每个部分以及相关资源链接的摘要。

第一章：传统和简易510（k）章节

在传统或简易510（k）里，我们建议您提供所列出的章节标题，最好是按下列顺序。在某些情况下，有些特定章节的信息可能不适用于您的器械。为了加快我们的审查，我们建议您按照下列顺序保留章节标题。如果您认为某一章节不适用，我们建议您提供该章节并在标题下方选择“本章节不适用”或“N/A”。例如：如果您的器械不包含任何软件，我们建议您在第十六节“软件”下方做出选择。

1.	医疗器械使用费用封面（FDA表格3601）

2.	医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面

3.	（510（k））附函

4.	适应症声明

5.	510（k）摘要或510（k）声明

6.	真实性和准确性声明

7.	III类产品摘要和证书

8.	财务证明或应行公告的财务事项

9.	一致性声明和摘要报告

10.	执行摘要

11.	器械介绍

12.	实质等同性讨论

13.	拟定标签

14.	消毒和货架期

15.	生物相容性

16.	软件

17.	电磁兼容性和电气安全

18.	性能测试-台架

19.	性能测试-动物

20.	性能测试-临床

21.	其他

本文件介绍了我们为每一章节所建议的格式，并提供了条例、指南文件和网络链接等对这些章节的准备很有用的资源。本指南文件或链接中提到的其他资源可能会被修订，但是这些链接会一直保持不变。因此，按照本文件中的链接，您就会被引导至每一章节的最新信息。

第二章：传统和简易510（k）提交报告的章节介绍

在本章中，我们会对传统和简易510（k）提交报告的章节进行说明，并提供了一些信息资源。

1.	医疗器械使用费用封面（FDA表格3601）

医疗器械使用费用封面和使用费用支付收据使得FDA开始对您的提交报告进行处理。因此，除非是第三方审查的提交报告，否则您应该在510（k）提交报告中提供医疗器械使用费用封面。第三方审查的提交报告受到使用费用的豁免。

虽然下列510（k）提交报告也受到了使用费用的豁免，我们建议您提供医疗器械使用费用封面，并用其指明510（k）提交报告适用豁免的类型。

•	只用于儿童（如果预期用途从儿童变为成人，则需要提交符合21CFR807.81（a）（3）的新510（k），以及相关费用）

•	由州或联邦政府提交（除非准备对器械进行商业经销，否则将受到FDA的豁免）。

医疗器械使用费用表格可以从《医疗器械使用费用封面》（/downloads/BioloqicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatorvlnformation/ProceduresSOPPs/UCM110010.pdf）获得。参见《行业和FDA工作人员指南-对于上市前通知提交报告（510（k）s）的使用费用和退款》（/MedicalDevices/DeviceRequlationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm345263.htm）。

2.	医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面

《医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM080872.pdf）是一种志愿性的表格，帮助提供所有种类上市前通知提交报告的基本管理信息。

3.	510（k））附函

我们建议和提交报告一起提供510（k）附函。更多有关510（k）附函的拟定及建议内容的信息，参见附件A。附件A介绍了在510（k）的初步处理和审查过程中可能对FDA有用的信息。与第二节中的《医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面》相比，第三节中所介绍的510（k）附函是为了对510（k）提交报告进行更多的介绍。

4.	适应症声明

我们建议您使用本节来提供适应症声明，这是一份对510（k）提交报告中所含器械的特定适应症声明进行确认和介绍的文件。

您的适应症声明应该与510（k）提交报告中剩余部分所列出的适应症完全一样，包括器械标签上的适应症。我们建议您使用《适应症声明格式》（http://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/ucm360431.pdf）（PDF文件大小：1.03MB）。为了使FDA对您的提交报告进行充分的审查，我们认为您应该确定器械是否用于处方使用和/或非处方使用。

5.	510（k）摘要或510（k）声明

根据21CFR807.87（h），510（k）提交报告必须包括510（k）摘要（21CFR807.92）或510（k）声明（21CFR807.93）。我们建议您使用第五节来提供510（k）摘要或510（k）声明。

510（k）摘要提供了510（k）中所含器械和支持信息的简短摘要。510（k）声明证明除了一些特定情况外，510（k）持有者会在收到任何人员书面请求之后的30天内提供一份510（k）提交报告。有关510（k）内容的更多信息，参见《摘要或510（k）声明》（ssLINK/ucm142651 ,htm#link_7）。

6.	真实性和准确性声明

根据21CFR807.87（k），所有510（k）提交报告都必须提供一份声明，证明510（k）所包含的全部信息都真实、准确，并且没有遗漏重要事实。本表格可以从《上市前通知真实性和准确性声明》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDeyice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm142707.htm）获得。

提交者应该在声明上签字并注明日期。签署真实性和准确性声明的人员应该为510（K） 持有者而非为其工作的顾问或FDA行。

7.	III类产品摘要和证书

如果您的510（K）是关于我们不要求上市前许可申请的III类器械，则根据21CFR807.87（j）和807.94，其必须包括III类产品摘要和证书。III类产品摘要和证书提供了拟定器械所属大类中已知或与其相关的风险和不良事件的审查。我们建议您使用III类产品摘要和证书表格。

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDeyice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm142662.htm）

8.	财务证明或应行公告的财务事项

根据21CFR807.87（i），如果您提交临床研究中获得的信息，则必须向参加该研究的临床研究人员提交财务证明和/或应行公告的财务事项。下列表格可以在我们的网站上获得：

•	FDA表格3454：《证明：临床研究人员的经济利益和安排》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048304.pdfl）。

•	FDA表格3455：《披露：临床研究人员的经济利益和安排》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048310.pdf）。

也可以参见21CFR第54部分以及指南《临床研究人员财务披露》（ssLINK/ucm126832.htm）。

9.	一致性声明和摘要报告

如果您的510（k）为简易510（k）提交报告，我们建议您使用本节来提供与相关针对器械的指南中建议的标准或摘要报告一致性声明有关的信息。根据本指南中定义章节的要求，在简易510（k）中，您选择声明与器械设计或测试过程中公认标准的一致性，或者选择准备某一指南的摘要报告。更多关于包括FDA认可标准当前清单在内FDA标准项目的信息可以从FDA标准项目网站（/MedicalDevices/DeyiceRegulationandGuidance/Standards/default.htm）上获得。也可以参见指南《新510（k）范例—在上市前通知中证明实质等同性的替代方法-最终指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）以及《实质等同性决定中标准的使用》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073752.htm）。

如果您选择依据公认标准或器械设计与测试过程中的指南，则也可以提供下列内容中的一项：

•	相关针对器械的指南中建议的标准4或摘要报告一致性声明；或者

•	在器械上市之前进行测试并符合规定的验收标准的声明。

由于一致性声明基于测试的结果，因此我们认为您只有在完成标准规定的测试之后才能提交一致性声明。获取更多信息，请参阅本法案第514（c）（1）（B）部分。一致性声明的其他使用信息可以从《公认标准的一致性声明》（ssLINK/ucm134574.htm#link 9）获得。

10.	执行摘要

在您510（k）的这一部分，我们建议您提供510（k）的执行摘要，其应该包括：

•	器械的简明介绍，包括适应症的工艺；

•	器械对照表；以及

•	提交报告中性能测试的简明摘要。

虽然是简明介绍，其所提供的信息也应该能够提供器械的全面了解。器械对照表应该对您的器械与已获批准的类似器械之间的差异性和相似性进行概述。我们建议您也提供该对照是如何支持实质等同性的讨论。性能测试部分摘要（例如：第18、19和20节）所提供的信息应该能够提供对测试类型、采用的方法以及从结果得出的结论的全面了解。

11.	器械介绍

我们建议您对性能规格进行介绍，并在本部分提供器械设计要求的介绍。我们也建议您对提交报告中所含的全部型号以及所有的配件或组件进行确认。

如果图表、尺寸、公差和/或原理图对器械的介绍和描述很有用，我们建议您将其提供给每一个510（k）所含的器械、配件或组件。我们也建议您提供一份列表，列出所有与患者接触的组件及各自的材料。

12.	实质等同性讨论

在实质等同性部分，我们建议您确定已获批准的类似器械并确定其商品名、型号、510（k）的提交者/持有者以及510（k）编号（如果可以）。您也可以确定多个已获批准的类似器械并与其进行比较和测试，例如：当一件已获批准的类似器械不包含您器械的两个特点或适应症的时候。我们的实质等同性决定基于《510（k）项目：评估上市前通知[510（k）]中的实质等同性》（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/ DeviceRegulationandGu idance/GuidanceDocuments/UCM284443.pdf#page=30）指南文件附件A中的《决策流程图》。

我们建议您提供您的器械与已获批准的类似器械之间的详细比较，来证明下列内容的实质等同性（如果适用）：

•	适应症；

•	工艺；以及

•	性能规格，包括所有测试

其他有关实质等同性判定的背景情况，我们建议您参阅指南文件《510（k）项目：评估上市前通知[510（k）]中的实质等同性》（downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ ucm284443.pdf）。

13.	拟定标签

510（k）必须包含足够详细的拟定标签，以符合21CFR807.87（e）的要求。如果是体外诊断医疗器械，则标签还应该符合21CFR809.10的要求。一般来说，“标签”包括器械标签、使用说明和所有患者标签。有关您器械标签的更多信息，也可以参见《标签要求》（ssLINK/ucm142651.htm#link_10）以及针对器械的指南（如果有的话）。

14.	消毒和货架期

如果器械无菌销售，我们建议您遵守指南《更新的510（k）无菌审查指南K90-1：行业和FDA最终指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072783.htm）。

如果器械再加工为一次性使用器械，请参阅《行业和FDA工作人员指南：2002年医疗器械使用费用和现代化法案关于再加工为一次性使用医疗器械的上市前通知提交报告（510（k））的验证数据》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm071434.htm）。

对于确定器械货架期的提交报告，您的货架期应该获得合适的台架试验和/或消毒（包装）确认的支持。

15.	生物相容性

如果您的器械包含与患者直接或间接接触的组件，您应该对与患者接触材料的生物相容性进行评价。请参阅指南文件《蓝皮书备忘录：G95-1.国际标准ISO-10993的使用以及医疗器械生物学评价第一部分：评价和测试》（ssLINK/ucm080735.htm）。您应该根据器械的设计选择适合于接触时间和类型的生物相容性实验，并且提交合格/不合格标准，或者在有些情况下，提交结果的摘要。

如果已获批准的类似器械使用了完全相同的材料，并且患者接触的类型和时间都相同，则您可以用已获批准的类似器械来代替生物相容性实验，并且表明您的器械是由完全相同的材料组成而且采用完全相同的制造方法。如果您是已获批准的类似器械的制造商，并且拥有所使用制造方法和材料的完整记录，这将会是最合适的方式。

- 16.	软件

本部分应该按照《医疗器械中所含软件上市前提交报告内容指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm）的介绍包含合适的软件文档。根据本指南的讨论，我们建议您确定与器械相关的“关切程度”（轻微、中等或严重），并提供符合该种程度的证明文件。

- 17.	电磁兼容性和电气安全

如果您的器械设计包含电子元件，我们建议您对其电磁兼容性（EMC）进行评估。电磁兼容性既包括发射（对电子产品的干扰）也包括免疫（对其他电子产品的发射所产生的器械性能的干扰）。我们建议您根据IEC 60601-1-2《医用电气设备-第一部分：安全性通用要求》、《电磁兼容性-要求和试验（第二版，2001）》或等效方法对器械进行测试以证明其电磁兼容性特点。

如果您的器械设计使得患者与电力驱动组件接触，FDA建议您符合包括第一修正案（1991）和第二修正案（1995）在内的IEC 60601 1 （1988）：《医用电气设备-第一部分：安全性通用要求》或等效方法。

- 18.	性能测试-台架

如果您提交台架试验结果来支持实质等同性，我们建议您在本部分提供下列信息。如果是体外诊断器械，参见附件B。

您应该对台架试验进行介绍并提供支持您器械性能特点的结果。一般而言，所有的提交报告都应包含下列信息，但是，如果存在相关针对器械的指南，则您应该依照该指南文件的建议。

•	列出所进行的具体台架试验

•	介绍所有的测试协议

•	总结结果

•	介绍您的分析

•	讨论您的结论

测试协议的介绍应该确定：

•	测试的目标

•	测试中所使用的测试品

•	测试方法和步骤（包括所有具体的测试条件）

•	研究终点，也就是所测得的具体参数

•	预定义的验收或合格/不合格标准。

在您的结果和分析总结中，我们建议您使用表格等清晰并且简明的方式简单地展示测试取得的数据。

我们也建议您在结论中对照已获批准的类似器械所进行的有关实质等同性的对比测试进行介绍。

- 19.	性能测试-动物

如果您提交动物试验结果来支持实质等同性，我们建议您在本部分提供下列信息。如果是体外诊断器械，参见附件B。

如果您进行了动物试验，我们建议您对试验进行介绍并提供支持您器械性能特点的结果。一般而言，所有介绍动物试验的提交报告都应包含下列信息，但是，如果存在相关针对器械的指南，则您应该依照该指南文件的建议。负责对您的器械进行审查的部门或团队也可以为有关动物试验的问题向您提供帮助。

•	列出所进行的具体动物试验

•	介绍所有的测试协议

•	总结结果

•	介绍您的分析

•	讨论您的结论

测试协议的介绍应该确定：

•	测试的目标

•	测试中所使用的测试品

•	测试方法和步骤（包括所有具体的测试条件）

•	研究终点，也就是所测得的具体参数

•	预定义的验收或合格/不合格标准。

在您的结果和分析总结中，我们建议您使用表格等清晰并且简明的方式简单地展示测试取得的数据。我们也建议您在结论中对照已获批准的类似器械所进行的有关实质等同性的对比测试进行介绍。

- 20.	性能测试-临床

如果您提交临床研究结果来证明实质等同性，我们建议您在本部分提供下列信息。如果是体外诊断器械，参见附件B。

如果拟定的替代方案获得足够的科学依据支持，FDA将会考虑临床研究的替代方案。我们对临床试验的建议通常取决于器械类型、预期用途、设计、安全性以及临床经验等许多因素。

一般而言，所有介绍临床研究的提交报告都应包含下列信息，但是，如果存在相关针对器械的指南，则您应该依照该指南文件的建议。负责对您的器械进行审查的部门或团队也可以为有关研究的问题向您提供帮助。

如果您的提交报告介绍临床研究，我们建议您提供确定下列内容的临床协议：

•	测试的目标

•	测试方法和步骤（包括所有具体的测试条件）

•	研究终点（通常是既有安全性又有有效性）

•	所使用的统计方法。

此外，我们建议您对研究结果、进行的分析（包括统计，视情况而定）以及结论进行讨论。我们也建议您在结论中对照已获批准的类似器械所进行的有关实质等同性的对比测试进行讨论。

如果您的研究被认为存在重大风险，则如果在美国进行该研究，其必须按照21CFR第812部分IDE规定进行。但是，如果您的研究被认为不存在重大风险，则该研究只需要符合21CFR第812.2（b） 部分的简略要求。

在任何情况下，临床试验的主办方都必须依照管理机构审查委员会（21CFR第56部分）和知情同意（21CFR第50部分）的规定。

- 第三章：总结：建议传统或简易510（k）中的章节以及相关信息

下列表格列出了我们建议传统或简易510（k）提交报告中的章节。该表格也提供了针对这些部分的相关信息以及其他资源（例如：指南文件的链接）。

表2：建议传统或简易510（k）中的章节以及相关信息

| 章节 | 标题 | 相关信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械使用费用和现代化法案封面 | 医疗器械使用费用封面 （/downloads/BiologicsBloodVaccines/Guidanee Compliance Regulatorylnformation/ ProceduresSOPPs/UCM110010.pdf） |
| 2 | 医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面 | 医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM080872.pdf） |
| 3 | 510（k））附函 | 本指南的附件A |
| 4 | 适应症声明 | 器械建议“510（k）内容”D部分（ssLINK/ucm142651.htm#link_6） |
| 5 | 510（k）摘要或510（k）声明 | 器械建议“510（k）内容”E部分（ssLINK/ucm142651.htm#link_7） |
| 6 | 真实性和准确性声明 | 器械建议“510（k）内容”G部分（ssLINK/ucm142651.htm#link_9） |
| 7 | III类产品摘要和证书 | III类产品摘要和证书表格 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm142662.htm） |
| 8 | 财务证明或应行公告的财务事项 | FDA表格3454，《证明：临床研究人员的经济利益和安排》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048304.pdf） FDA表格3455：《披露：临床研究人员的经济利益和安排》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048310.pdf） 《临床研究人员财务披露》（/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/ucm119145.htm）。 |
| 9 | 一致性声明和摘要报告 | 实质等同性判定标准使用 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm073752.htm）。 FDA标准项目（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Standards/default.htm）。 一致性声明（ssLINK/ucm 134574.htm#link_9） 公认标准一致性声明的必备要素 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm142706. htm） |
| 10 | 执行摘要 | 参见本指南第二章第十节 |
| 11 | 器械介绍 | 参见本指南第二章第十一节 |
| 12 | 实质等同性讨论 | 医疗器械与放射健康中心上市前通知审查项目指南 6/30/86 （K86-3） () |
| 13 | 拟定标签 | 器械建议“510（k）内容”H部分（ssLINK/ucm142651#link_10） |
| 14 | 消毒/货架期 | 更新的510（k）无菌审查指南（K90-1）（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072783.htm） 对于一次性使用器械的再次使用，参见《对工业和FDA工作人员的指南：医疗器械使用费用和2002年现代化法案关于再加工为一次性使用医疗器械的上市前通知提交报告（510（k）s）的验证数据》（/MedicalDevices/De vi ceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm071434. htm）。 |
| 15 | 生物相容性 | FDA《蓝皮书备忘录：G95-1.国际标准ISO-10993的使用，“医疗器械生物学评价第一部分：评价和测试”》（ssLINK/ucm080735.htm）。 |
| 16 | 软件 | 《医疗器械中所含软件上市前提交报告内容指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm） |
| 17 | 电磁兼容性/电气安全 | 医疗器械与放射健康中心医疗器械电磁兼容性项目（/Radiation- EmittingProducts/RadiationSafety/ElectromagneticCompatibilityEMC/defaulthtm） 也可以参见IEC 60601-1- 2《医用电气设备-第一部分：安全性通用要求；电磁兼容性-要求和试验（第二版，2001）》 |
| 18 | 性能测试-台架 | 参见本指南第二章第18节 |
| 19 | 性能测试-动物 | 参见本指南第二章第19节 |
| 20 | 性能测试-临床 | 参见本指南第二章第20节 证书表格：《临床研究人员的经济利益和安排》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM048304.pdf） 披露表格：《临床研究人员的经济利益和安排》（/downloads/AboutFDA/ReportsManualsFomis/Forins/UCM048310.pdf） |

- 对其他信息请求的回应

FDA可能要求提交者提供其他信息，而且在大部分情况下会通过发布暂停信的方式暂停提交报告。更多信息，请参见《对工业和FDA工作人员的指南-FDA和工业对上市前通知（510（k））提交报告的措施：对FDA审查时间和性能评估的影响》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089735.htm）。

对其他信息请求的所有回应都应该：

•	确定对510（k）其他信息请求的回应为提交报告；

•	引用FDA请求其他信息的日期；

•	提供公司名称和510（k）编号；以及

•	确定出现在完全响应下面的其他信息请求的问题。

- 附件A-510（k））附函

目的

习惯上，附函的格式范围广泛，并且其所包含的信息也各种各样。本附件确定了我们建议您在附函中提供的信息，以便确保对您的提交报告进行最有效率的审查。

内容

附函应该由提交者准备，以公司抬头，而且清楚地确定提交者的身份，如果可以的话，还包括提交者授权的官方联系人员的身份。附函必须包含“510（k）通知”（21CFR807.90（e））。

行政信息

我们建议您的附函中确认：

•	510（k）提交报告的类型，既简略或传统；

•	用简单术语表示的器械类型，既通用名称；

•	510（k）提交者；

•	至少一位联系人员，包括姓名、职位以及电话号码；

•	继续保密的优先权（国联邦法规》第二十一章第807.95条）；

•	您建议的分类规则；

•	分类（即属于未分类还是一、二或III类器械）。有关分类的更多信息，参见《医疗器械分类》（MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ClassifyYourDevice/default.htm）。未分类的器械是分类规则尚未完成并且不需要上市前许可申请的合法上市器械。

•	大类

•	产品编号；以及

•	与之前FDA形式对应的相关FDA文件编号，例如：与您器械有关的IDE、前-IDE、510（k）、上市前许可申请、名称请求（RFD）。

您对器械分类规则、分类、仪表盘以及产品编号的确认可能与最终出现在FDA实质等同性或非实质等同性（NSE）判定函上的分类、仪大类或产品编号不同。

提交报告的依据

我们建议您对提交报告的依据进行说明。例如：适合传统或简易510（k）的依据为：

•	新器械

•	合法上市器械的修订，否则其不具有特殊510（k）7的资格。

•	新适应症

•	新器械设计

•	再加工的、一次性使用或一次性器械的提交报告8。

•	超过豁免限制的豁免器械。

修订合法上市器械时提交510（k）的指南，参见《决定何时提交改变现有器械的510（k）》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080235.htm）。

如果您的器械是由组装成便利套装的成品器械的组件组成，我们建议您将器械确定为便利套装并列出其所含有的所有器械组件。参见《便利套装临时性管理指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080216.htm）。对于便利套装的510（k）提交报告，我们建议您提供《套装认证声明》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080213.htm）。

如果您准备在提交报告中捆绑不止一种器械，我们建议您对捆绑的所有器械进行确认并对为什么您认为捆绑是合适的进行讨论。有关捆绑的更多信息，也可以参见《一份提交报告中捆绑多个器械或多个适应症》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089731.htm）。

器械的设计和和使用

我们建议您在附函中以列表形式说明器械设计和使用的主要因素，例如：通过下表中所示的回答问题的形式。

表3-器械的设计和和使用

| 问题 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 器械是设计用于处方使用吗（21CFR801D部分）？A |  |  |
| 器械是设计用于非处方使用吗（21CFR807C部分）？A |  |  |
| 器械包含来源于组织或其他生物源的组件吗？ |  |  |
| 器械是无菌提供吗？ |  |  |
| 器械是设计用于一次性使用吗？ |  |  |
| 器械是再加工一次性使用器械吗？ |  |  |
| 如果是，则这一器械类型需要再加工的验证数据吗？ |  |  |
| 器械包含药物吗？ |  |  |
| 器械包含生物制品吗？ |  |  |
| 器械使用软件吗？ |  |  |
| 提交报告包含临床信息吗？ |  |  |
| 器械要植入吗？ |  |  |

a器械可以设计既用于处方使用也用于非处方使用。如果是这种情况，则上述这些问题的答案都是“是”。

附件B-体外诊断器械性能特点

如果是体外诊断器械，参见体外诊断器械评估与安全性办公室指南网站（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）。

510（K）提交报告中有关体外诊断器械内容的基本信息也可以在《第三方和FDA工作人员指南-上市前通知的第三方审查》（ssLINK/ucm082217.htm）的附件3中找到。

体外诊断器械评估与安全性办公室也允许提交者以电子方式完成并提交510（k）提交报告的试点计划。更多信息请参见《FDA电子提交者：体外诊断器械》（http://www.fda.gov/Forlndustry/FDAeSubmitter/default.htm）。

附件C-与技术文件摘要格式的比较

下表提供了FDA指南文件《评价关于上市前程序所提议的全球统一替代方法的试点计划》中概述的技术文件摘要草稿文件中所规定的文件格式部分与本文件中所介绍的文件格式部分之间的比较。我们认为这些信息将会在您准备技术文件摘要510（k）提交报告的时候很有帮助。

| 本文件中所介绍的 510（k）部分 | 对应的技术文件摘要 510（k）部分 |
| --- | --- |
| 第一部分：医疗器械使用费用和现代化法案封面 | 相同 |
| 第二部分：医疗器械与放射健康中心上市前审查提交报告封面 | 相同 |
| 第三部分：510（k））附函 | 执行摘要 |
| 第四部分：适应症声明 | 相同 |
| 第五部分：510（k）摘要或510（k）声明 | 相同 |
| 第六部分：真实性和准确性声明 | 相同 |
| 第七部分：III类产品摘要和证书 | 相同 |
| 第八部分：财务证明或应行公告的财务事项 | 相同 |
| 第九部分：一致性声明和摘要报告 | 不适用 |
| 第十部分：执行摘要 | 执行摘要 |
| 第十一部分：器械介绍 | 器械介绍 |
| 第十二部分：实质等同性讨论 | 基本原则和一致性证明 |
| 第十三部分：拟定标签 | 相同 |
| 第十四部分：消毒/货架期 | 基本原则和一致性证明 |
| 第十五部分：生物相容性 | 基本原则和一致性证明 |
| 第十六部分：软件 | 基本原则和一致性证明 |
| 第十七部分：电磁兼容性/电气安全 | 基本原则和一致性证明 |
| 第十八部分：性能测试-台架 | 基本原则和一致性证明 |
| 第十九部分：性能测试-动物 | 基本原则和一致性证明 |
| 第二十部分：性能测试-临床 | 基本原则和一致性证明 |
| 不适用 | 风险分析 |
| 不适用 | 生产 |

1.	如果选择特殊510（k），提交者可以请求批准对其合法上市器械的更改，如果该更改不影响器械的预期用途或者不改变器械的基本科技工艺。参见《新510（k）范例—在上市前通知中证明实质等同性的替代方法》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）。

2.	《评价关于上市前程序所提议的全球统一替代方法的试点计划》（ssLINK/ucm071520.htm）

3.	参见《公认标准一致性声明的必备要素》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDeyice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm142706.htm）（所有上市前通知（510（k））提交报告的筛查清单）

4.	存在重大风险的器械的定义见21CFR第812.3（m）（4）条。也可以参见《存在重大风险和非重大风险的医疗器械研究（）》。

5.	只有在美国进行的研究才需要依照21CFR第812部分的要求。

6.	如果修订（807.81 （a）（3））需要新的510（k），而且该修订不影响器械的预期用途或者不改变器械的基本科技工艺，则特殊510（k） 也是合适的。其他情况下，我们认为传统或简易510（k）比较合适。更多信息参见《新510（k）范例—在上市前通知中证明实质等同性的替代方法》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）。

7.	参见《法案》510（o）部分以及《行业和FDA工作人员指南：医疗器械使用费用和2002年现代化法案关于再加工为一次性使用医疗器械的上市前通知提交报告（510（k））的验证数据》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm071434.htm）。

8.	想要在医疗器械与放射健康中心网站上搜索关于器械的指南，参见我们的指南文件网站（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）。

更多信息见指南文件（医疗器械和释放辐射产品） （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）

跨中心最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）

合规办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）

通讯与教育办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016） （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）

器械评价办公室最终指南（1998 - 2009） （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）

器械评价办公室最终指南（1976 - 1997） （/MedicalDevices / DeviceRegulationandGuidance /Guidance Documents/ucm080283.htm）

体外诊断与释放辐射健康办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）

监督与生物统计办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）

指南草案 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）

释放辐射产品指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）

撤回指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）