| 1 | 体外伴随诊断设备与治疗产品协同开发原则 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | 面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案 |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 | 指南草案 |
| 10 | 本指南仅供参考 |
| 11 | 发表日期：2016年7月15日 |
| 12 |  |
| 13 | 本草案发布于《联邦纪事》之后的90日内，可提交对本草案的评论意见。关于本指南的书面评论请提交至美国食品药品管理局文件管理部(HFA-305)（渔民巷5630号1061室，邮编20852）。电子版评论请提交至http://www.regulations.gov.所有评论都应以宗卷号（列于《联邦纪事》声明）标记。 |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 | 本草案相关问题，请联系：体外诊断和放射卫生药品评价与研究中心，联系电话：301-796-5711；帕梅拉•布拉德利博士，联系电话：240-731-3734，邮箱：Pamela.Bradley@fda.hhs.gov；生物制品评估与研究机构中心通信、外联和发展办公室，联系电话：1-800-835-4709、240-402-8010；生物制品评估与研究机构中心的克里斯托弗•莱普特科博士，联系电话：301-796-0017，邮箱：Christopher.Leptak@fda.hhs.gov。 |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 27 | 美国健康和人类服务部 |
| 28 | 美国食品药品管理局 |
| 29 | 器械和放射健康中心 |
| 30 | 药品评价与研究中心 |
| 31 | 生物制品评估与研究机构中心 |

| 32 | 序言 |
| --- | --- |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 | 附加副本 |
| 37 |  |
| 38 | 药品评价与研究中心 |
| 39 | 可从互联网获得附加副本。也可发送邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南副本。请给获取的指南副本标识以文档号1400027。 |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 | 生物制品评估与研究机构中心 |
| 44 | 通过书面请求，可从生物制品评估与研究机构中心获取附加副本。联系地址：马里兰州新汉普郡大街10903号71大楼3128室，邮编20993；联系电话：1-800-835-4709，240-402-8010；邮箱：ocod@fda.hhs.gov；也可上网查询，详情请见：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Guidance ComplianceRegulatoryInformation/de fault.htm。 |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 | 药品评价与研究中心 |
| 52 | 通过发送书面请求，可从药品评价与研究中心获取附加副本。联系地址：马里兰州新汉普郡大街10903号51大楼2201室药品评价与研究中心通信药品信息办公室，邮编20993；联系电话：301-796-3400；也可上网查询，详情请见：http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatory Information/Guidances/default.htm |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 |  |
| 59 |  |
| 60 |  |

| 61 | 目录 |
| --- | --- |
| 62 |  |
| 63 | I. 简介 4 二. 背景 6 三. 协同开发过程的原则 7 A. 概述 8 B. 有关试验用IVD和治疗产品的法规 9 1. 风险评估和IDE要求 10 2. 提交试验用药品和生物制品相关的试验用IVD信息 13 3. 在协同开发试验中用于调查型IVD的IDE应用 14 C. 在潜在协同开发项目中提前计划IVD确认 15 1. 调查型IVD在治疗产品试验中使用之前的分析确认的预期 15 2. 体外诊断的预期新用途 16 3 早期治疗产品临床试验的体外诊断原型 16 4. 利用研究专用组件作为测试系统的一部分 17 5. 预筛选治疗产品临床试验的资格 18 6. 预分析程序和测试协议 19 7. 提前规划分析验证研究 19 D. 治疗产品临床试验设计注意事项 20 1. 早期治疗产品开发一般注意事项 21 2. 后期治疗产品开发一般注意事项 22 3. 预后和预测的标志物 24 4. 前瞻-回顾性方法 25 E. 后期治疗产品发展中体外诊断注意事项 28 1. 培训样本集与验证样本集对比 29 2. 变更对试验设计的影响 29 3. IVD的桥接试验 30 4. 特殊评估方案 31 F. 同期上市许可计划 32 1. 协调审查时间表 32 2. 无法同期上市许可时 37 3. 上市许可之前的IVD伴随诊断的运输和核实 37 G. 标签注意事项 38 1. 基于试验使用的IVD伴随诊断的声明 38 H. 上市注意事项 40 附录1：协同开发过程的关键点 41 附录2：受试者样本处理注意事项 43 附录3：向PMA提交的生物研究监测信息 46 附录4：授权书 47 |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 |  |
| 70 |  |
| 71 |  |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 76 |  |
| 77 |  |
| 78 |  |
| 81 |  |
| 82 |  |
| 83 |  |
| 84 |  |
| 86 |  |
| 87 |  |
| 88 |  |
| 89 |  |
| 90 |  |
| 91 |  |
| 92 |  |
| 93 |  |
| 94 |  |
| 95 |  |
| 96 |  |
| 97 |  |
| 98 |  |
| 99 |  |
| 100 |  |
| 101 |  |
| 102 |  |
| 103 |  |

| 104 | 体外伴随诊断设备与治疗产品协同开发原则 |
| --- | --- |
| 105 |  |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 | 面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案 |
| 109 |  |
| 110 |  |
| 111 |  |
| 112 |  |
| 113 | 本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。 |
| 114 |  |
| 115 |  |
| 116 |  |
| 117 |  |
| 118 |  |
| 119 |  |
| 120 | # I. 简介 |
| 121 | 体外伴随诊断设备（以下简称“IVD伴随诊断”）是一种体外诊断设备1（IVD），是安全、有效地利用相应治疗产品的关键。2如美国食品药品管理局指南—《体外伴随诊断设备》中所述，3在大多数情况下，IVD伴随诊断设备应获得美国食品药品监督管理局的批准并由其承认这一新申请。此外，相应治疗产品也应获得批准，以用于其标签。4 1美国联邦法规21章809节第3部分（a）规定，体外诊断设备（IVD）是“用于诊断预期疾病或其他身体状况的试剂、仪器和系统，包括确定健康状况，以治愈、减轻、治疗或预防疾病及其后遗症。此类产品预期用于人体样本的采集、制备和检查。”IVD“是器材...也是美国联邦法规21章809节第3部分（a）——《公共健康服务法案》第351节规定的生物制品。”本指南不涉及《公共健康服务法案》第351条（42U.S.C.262）的规定。 2在本指南中，治疗产品包括治疗药、预防性药物和生物制品。虽然本指南并未明确表明体外诊断治疗会用于诊断性器材，但本指南中讨论的原则也与此类器械有关。 3美国食品药品管理局对“IVD伴随诊断设备”给出定义，并在标题为“体外伴随诊断设备”的指南中描述了某些法规要求。 （pdf格式文章参见 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationand Guidance/GuidanceDocuments/UCM26 2327）本指南还指出，美国食品药品管理局预期大多数治疗性的产品和IVD伴随诊断设备不符合美国联邦法规21章3节第2部分（e）项下“组合产品”的定义。美国食品药品管理局定期更新指南文件。为了确保您手中的指南为最新版本，请登录http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/default.htm查阅。 |
| 122 |  |
| 123 |  |
| 124 |  |
| 125 |  |
| 126 |  |
| 127 |  |
| 128 |  |

| 129 | 本指南具有实用性，旨在辅助治疗产品和IVD的申办者开发治疗产品和IVD诊断治疗器材，该过程就被称为协同开发。5本指南还旨在协助美国食品药品管理局参与评审选拔IVD伴随诊断设备或其相关治疗产品的工作人员。6 |
| --- | --- |
| 130 |  |
| 131 |  |
| 132 |  |
| 133 |  |
| 134 |  |
| 135 | 本指南描述：促使治疗产品及其相应IVD伴随诊断设备获得同期上市许可的一般性指导协同开发原则，申办者应了解其开发此类产品的监管要求、计划及进行治疗产品临床试验的注意事项，包括对IVD伴随诊断设备的调查及治疗产品和IVD伴随诊断设备提交过程中的管理问题。 |
| 136 |  |
| 137 |  |
| 138 |  |
| 139 |  |
| 140 |  |
| 141 |  |
| 142 |  |
| 143 | 尽管本指南侧重于IVD伴随诊断设备，所讨论原则也大多与IVD伴随诊断设备和治疗产品的协同开发相关，但对治疗产品的开发或临床决策仍然有所帮助。同样，即使在治疗产品开发起初，未规划协同开发，本指南所讨论的原则也有用。（例如：直到后来在治疗产品的开发周期才确定IVD的潜在好处） |
| 144 |  |
| 145 |  |
| 146 |  |
| 147 |  |
| 148 |  |
| 149 |  |
| 150 |  |
| 151 | 包括本指南文件在内，美国食品药品管理局的指导文件并没有在提出法律上的强制要求。相反，这些文件阐释了该机构对此课题的当前意见，所以，只需将其视为建议，除非引用具体的法规或法令要求。在该机构指导文件中使用“应”一词意味着建议或建议采取某种行动，而非必须的命令。 |
| 152 |  |
| 153 |  |
| 154 |  |
| 155 |  |
|  | 4美国食品药品管理局根据其体验将IVD伴随诊断设备定义为高风险的三类器械，上市前需经美国食品药品管理局批准（PMA）。然而，美国食品药品管理局认识到IVD伴随诊断设备可能具有中度风险（即二类器械），这将要求获取510（k）售前通知或重新申请批准。因此，本指南文件中，术语“同期上市许可”是指治疗产品经批准同时获得的许可，或者与IVD伴随诊断设备相关产品经批准同时获得的许可（如适用），其中每个产品均符合相应售前审查标准。 5对于本文件，术语“协作开发”用做描述治疗产品和IVD伴随诊断设备的开发，是安全有效利用治疗产品的关键。注意，“协作开发”一般可指治疗产品和IVD的任意开发。 6对于本文件，术语“IVD伴随诊断设备候选项”用于指一项体内诊断，申请人认为其是安全有效利用治疗产品的关键，而且是美国食品药品管理局售前申请中审查的IVD版本。 |

| 156 | # 二. 背景 |
| --- | --- |
| 157 | 治疗产品曲妥珠单抗（赫赛汀）与免疫组化学的IVD伴随诊断设备（HercepTest）配对时，首次提出了协同开发治疗产品与IVD伴随诊断设备这一概念，该试验可测量乳腺癌组织中人表皮生长因子受体2（HER-2；也称为ErbB2）的表达水平，并确认患者更有可能获得治疗性应答。这两种产品于1998年获批。从那时起，人们对可用作治疗产品的开发、预后指标的生物标志物识别的兴趣显著增加，患者对特定治疗产品的反响也越来越多。现有很多治疗产品和IVD伴随诊断治疗的例子。7 |
| 158 |  |
| 159 |  |
| 160 |  |
| 161 |  |
| 162 |  |
| 163 |  |
| 164 |  |
| 165 |  |
| 166 |  |
| 167 |  |
| 168 | 如美国食品药品管理局在《体外伴随诊断设备》中所述，根据定义，IVD伴随诊断治疗器材是安全有效使用相应治疗产品的必要工具，并可用于：1）确定最有可能从治疗产品中获益的患者；2）根据治疗产品的治疗结果，确定存在高风险发生严重不良反应的患者；3）监测治疗产品的疗效，以调整治疗（如，治疗方案、剂量、停药），从而提高安全性或有效性；4）确定充分参与研究治疗产品患者，发现其安全有效（例如：在任何其他人群中，治疗产品的安全性和有效性信息不充分）。9 |
| 169 |  |
| 170 |  |
| 171 |  |
| 172 |  |
| 173 |  |
| 174 |  |
| 175 |  |
| 176 |  |
| 177 |  |
| 178 |  |
| 179 | IVD伴随诊断设备对治疗产品的安全性或有效性至关重要，如果IVD伴随诊断设备没有获得销售许可，美国食品药品管理局一般不会批准该治疗产品，同时也会申明不会授予该器材同期营销权。然而，在某些情况下（例如，当治疗产品治疗严重或危及生命的病症时，没有收到满意的疗效，或当需要修订批准治疗产品的标签以解决严重安全性问题时），即使IVD伴随诊断设备没有销售许可，美国食品药品管理局也会批准该治疗产品，10无论该IVD伴随诊断设备和治疗产品是否由单一申办者开发还是由不同申办者独立开发。 |
| 180 |  |
| 181 |  |
| 182 |  |
| 183 |  |
| 184 |  |
| 185 |  |
| 186 |  |
| 187 |  |
| 188 |  |
| 189 |  |
| 190 |  |
| 191 |  |
| 192 | 协同开发IVD伴随诊断设备和治疗产品对精确医学发展至关重要。美国食品药品管理局希望通过给申办者发布一套原则，以促进精确医学创新，从而能够在满足美国食品药品管理局的适用法规要求前提下，促进有效协同开发。11本指南概述了能够帮助申办者协同开发的基本原则。 |
| 193 |  |
| 194 |  |
| 195 |  |
| 196 |  |
| 197 |  |
|  | 7最新IVD伴随诊断设备信息请查阅（www.fda.gov/companiondiagnostics）。 8参见注释3。 9参见注释3。 10详见美国食品药品管理局关于“体外伴随诊断设备”注释。 |

| 198 | # 三. 协同开发过程的原则 |
| --- | --- |
| 199 | 治疗产品和体外诊断设备通常是基于不同时间表开发的，可接受不同监管要求，12与美国食品药品管理局相应审查中心有不同相互作用点。13融合两个开发过程能够促使治疗产品获得同期上市许可，其相对应的IVD伴同性体外诊断设备要求两种产品的申办者对这两种工艺都有个大体上的理解。 |
| 200 |  |
| 201 |  |
| 202 |  |
| 203 |  |
| 204 |  |
| 205 |  |
| 206 | 治疗产品开发项目申办者及其IVD伙伴在开展协同开发项目时面临一系列问题。在治疗产品临床试验中，通常会存在与利用研究性IVD14相关的问题及治疗产品开发项目目标是如何基于IVD的。本节讲述申办者应预测和计划在协同开发过程中的诸多因素，并对治疗产品和IVD申办者提出建议，以促进其获得同期上市许可。 |
| 207 |  |
| 208 |  |
| 209 |  |
| 210 |  |
| 211 |  |
| 212 |  |
| 213 |  |
| 214 | 可采取各种方法以获得支持治疗产品和IVD伴随诊断设备同期上市许可所需的数据。由于在治疗产品临床试验设计中（包括试验性IVD）会产生或新颖或复杂问题，所以美国食品药品管理局强烈建议启动试验之前，治疗产品和IVD申办者应与相应的美国食品药品管理局评审中心人员会面，以促进治疗产品和IVD伴随诊断设备的发展。在适当情况下，申办者应与负责治疗产品和IVD审查中心的相关人员召开会议，这样，每个申办者都可清楚地了解该机构对这两种产品的意见。申办者负责及时向相应审查中心提供信息，使审批过程更有效并获得同期上市许可。 |
| 215 |  |
| 216 |  |
| 217 |  |
| 218 |  |
| 219 |  |
| 220 |  |
| 221 |  |
| 222 |  |
| 223 |  |
| 224 |  |
| 225 |  |

|  | 11将根据相应法规要求对IVD伴随诊断设备及其相应治疗产品的应用进行审查和批准。联邦食品、药品和化妆品法案（FD&C法案）和相关医疗器械法规的器械监管机构将对IVD伴随诊断设备申请进行审查和批准；将根据《FD&C法案》第505节（药品）或《公共健康服务法案》第351节（生物制品）及相关药品、生物制品规程对治疗产品申请进行审查和批准。 12参见注释11。 13治疗产品由美国食品药品管理局或生物制品评价和研究中心（CBER）或药物评价和研究中心（CDER）审查。IVD诊断设备是由CBER或器械及放射卫生中心（CDRH）所审核的医疗器械。CDRH审查了大多数IVD提交的文件。CBER审查人类白细胞抗原（HLA）测试剂盒试验、人类免疫缺陷病毒诊断试验（HIV）及人类T淋巴细胞性病毒（HTLV）诊断试验。CBER还审查了用于血液、组织捐献和给药实践的IVD诊断设备，包括相容性试验。 14研究性IVD诊断设备及适用的监管要求见本文件第三章B部分。 |
| --- | --- |

| 226 | ## A. 概述 |
| --- | --- |
| 227 | 理想情况下，将在治疗产品开发过程中尽早确定对IVD伴随诊断设备的需求量，以便将来能将分析验证测试纳入治疗产品临床试验设计中。例如，治疗产品开发计划可从非临床开发的最早阶段设计，通过与IVD一同试验来治疗确定的特定亚群。如果起初对IVD伴随诊断设备的需求不确定或未知，治疗产品早期临床试验的新数据可识别重要的安全性问题或差异疗效反应，从而证明在后续临床试验或临床使用中是由IVD来确定某些亚群的入选、排除或变更管理（例如，给药）。在这两种情况下，IVD的开发与治疗产品的开发是同步的，这样治疗产品和IVD伴随诊断进器材可获得行同期上市许可。 |
| 228 |  |
| 229 |  |
| 230 |  |
| 231 |  |
| 232 |  |
| 233 |  |
| 234 |  |
| 235 |  |
| 236 |  |
| 237 |  |
| 238 |  |
| 239 |  |
| 240 |  |
| 241 | 另一方面，治疗产品开发末期才会出现与特定亚群相关的重要安全性或有效性问题。在这种情况下，治疗产品的批准可推迟至相应IVD伴随诊断设备获得上市许可之时。如 “体外伴同行诊断设备”指南中所述，在某些情况下，美国食品药品管理局与申办者协商后才确定治疗产品的批准时间（参见本指南第三章F部分第2节）。15 |
| 242 |  |
| 243 |  |
| 244 |  |
| 245 |  |
| 246 |  |
| 247 |  |
| 248 |  |
| 249 | 尽管从开始到结束协同开发作为一个过程，不需要开发IVD伴随诊断设备的同时再开发治疗产品，但是在临床试验启动时，强烈建议利用具有“市场准备”分析性能特征的IVD（即，充分明确完整的分析验证16且满足治疗产品申办者对性能期望的测试），以促使治疗产品获得批准。试验确定开发IVD伴随诊断设备17是否具有充足的临床性能特征，以促使安全有效使用治疗产品。不管是在开发起初还是之后，协同开发工作都应以有助于治疗产品和相关IVD伴随诊断设备获得同期上市许可的方式开展。 |
| 250 |  |
| 251 |  |
| 252 |  |
| 253 |  |
| 254 |  |
| 255 |  |
| 256 |  |
| 257 |  |
| 258 |  |
| 259 |  |
| 260 |  |
| 261 |  |
|  | 15见注释3。即使IVD伴随诊断尚未获批、被要求重新申请或清除，如果治疗产品用于治疗严重或危及生命的疾病，且目前没有满意的治疗方法，使用治疗产品的受益非常显著并超过缺乏上市许可相关的IVD伴随诊断的风险。则FDA可能决定批准治疗产品。FDA将在产品审查过程中确定。 16对于本文件，分析性验证是指IVD能够准确、可靠地检测或测量用于检测或测量的分析物。 17对于本文件，术语“发展IVD伴随诊断”指正在进行调查的试验版本。这可能是一项临床试验测试法（CTA）的原型（也可参考第III.C.3节）、试验的中间版本或最终提交给FDA审查的试验版本。 |

| 262 | 事实表明，在治疗产品的开发不同时段IVD伴随诊断的需求可能会变得明显，申办者应了解并与代理商计划多次交流机会并将要求提交给代理商。有IVD相关问题的申办者可以使用预提交程序，在协同开发过程中的任何时间寻求来自CDRH或者CBER的反馈。同样，治疗产品开发问题可直接反映给合适的治疗产品审查中心（CDER或者CBER）。无论怎样，审查中心往往会一起商议确保协同审查。协同开发过程中关键点的其他信息见附录1。 |
| --- | --- |
| 263 |  |
| 264 |  |
| 265 |  |
| 266 |  |
| 267 |  |
| 268 |  |
| 269 |  |
| 270 |  |
| 271 | ## B. 有关试验用IVD和治疗产品的法规 |
| 272 | 如果治疗产品申办者计划利用IVD的结果决定如何在治疗产品临床试验中筛选、分配或管理受试者，并且用于该目的的IVD尚未获得特定预期用途的上市许可（例如，选择治疗产品的患者，包括相应的样本类型和目标人群），在该背景下的IVD使用将具有临床研究性。如果在治疗产品临床试验中使用了试验用IVD，则需要满足21CFR第812部分中研究器械豁免（IDE）法规的要求。如以下章节所述，适用于试验用IVD的特定IDE监管要求取决于研究受试者承受的风险水平。20 |
| 273 |  |
| 274 |  |
| 275 |  |
| 276 |  |
| 277 |  |
| 278 |  |
| 279 |  |
| 280 |  |
| 281 |  |
| 282 |  |
| 283 | 在协同开发试验中，必须符合治疗产品研究的适用法规要求。21试验性新药（IND）申办者必须提供任何终点的描述，包括实验室试验结果，用于评估药物或生物制品在人体的效果和监管到位以降低风险。22FDA可以在特定情况下将试验纳入临床限制（例如，禁止申办者开展试验）。23例如，如果参与试验会对人体产生不合理或重大的风险，或者IND对受试者的风险评估信息不足，则需要将试验纳入临床限制。24另外，如果试验计划明显设计不足，由于用于IVD试验受试者筛选的分析性验证不确定而不能达成所规定的目标，则需要开展用于临床的试验。25负责试验用IVD的一方（本文件中也称为试验用IVD的申办者），无论是试验用IVD的生产商还是包含试验用IVD的治疗性产品试验的申办者均应确保符合IDE法规的适用要求。IDE申请（如果需要），应由负责试验用IVD的实体提交给相应的IVD审查中心。 |
| 284 |  |
| 285 |  |
| 286 |  |
| 287 |  |
| 288 |  |
| 289 |  |
| 290 |  |
| 291 |  |
| 292 |  |
| 293 |  |
| 294 |  |
| 295 |  |
| 296 |  |
| 297 |  |
| 298 |  |
| 299 |  |
| 300 |  |
|  | 18更多有关预提交程序的信息请参考FDA指南“请求反馈医疗器材提交：预提交程序和与食品和药品管理局工作人员的会议”。（www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/ guidancedocuments/ucm311176.pdf） 19FDA指南，“FDA与申办者或申请人的正式会议”描述了治疗产品开发过程中可能的会议类型。（http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucm153222.pdf） 20FDA旨在发布指南讨论在不久的将来试验用IVD使用在治疗产品的临床研究中的话题，这将包括决定试验用IVD风险的信息。 21见21CFR第312部分。 22见21CFR第312.12（a）（6）（iii）（g）部分。 23见21CFR312.42和21U.S.C360j（g）。 |

| 301 | ### 1. 风险评估和IDE要求 |
| --- | --- |
| 302 | 由于适用于包括IVD的试验用器材的IDE要求取决于器材带来的风险，FDA期望试验用IVD的申办者，通过在治疗产品临床试验的背景下使用试验用IVD来评估给研究受试者所带的风险。如果试验用IVD不是21CFR812.3（m）中规定的重大风险器材，且试验用IVD在21CFR812.2（c）中规定不能豁免，那么包括向审查的机构审查委员会（IRB）提供解释简短说明，为何IVD没有重大风险的，21CFR812.2（b）中规定的简化要求都适用。26如果IRB与申办者意见相左，并得出结论，研究涉及重大风险器材，IRB需要通知研究者，并在适当的时候通知申办者。27申办者还可以通过预提交程序向CDRH或CBER寻求风险确定。28注意FDA的决定将取代申办者或IRB的决定。29 |
| 303 |  |
| 304 |  |
| 305 |  |
| 306 |  |
| 307 |  |
| 308 |  |
| 309 |  |
| 310 |  |
| 311 |  |
| 312 |  |
| 313 |  |
| 314 |  |
| 315 | 意识到在临床试验的背景下适用于试验用IVD的风险评估与上市许可为目的的风险类别不同是重要的，它决定了根据IVD的预期用途和其他因素所需的售前提交类型，30试验用IVD在21CFR812.2（c）里可豁免或用于监管目的的试验用器材带来非重大风险的决定（因此，适用于21CFR812.2（b）里的简化要求），这一决定并不意味着不需要IVD和治疗产品的同期上市许可。换句话说，即使临床试验是按照21CFR812.2（c）里的要求设计，如果FDA决定IVD对治疗产品的安全有效使用至关重要，则同时需要IVD以及治疗产品的上市许可。 |
| 316 |  |
| 317 |  |
| 318 |  |
| 319 |  |
| 320 |  |
| 321 |  |
| 322 |  |
| 323 |  |
| 324 |  |
| 325 |  |
| 326 |  |
| 327 |  |

|  | 2421CFR312.42。 2521 CFR312.42（b）（2）（ii）。 2621CFR812.2（b）（1）（ii）。 2721CFR812.66。 28见注释18。 2921CFR812.2（b）（1）和812.20（a）。 3021U.S.C360c。 |
| --- | --- |

| 328 | 按照在IDE法规里分类为1）豁免，2）重大风险和3）非重大风险的情况，协同开发临床试验设计均可使用试验用IVD。 |
| --- | --- |
| 329 |  |
| 330 |  |
| 331 |  |
| 332 |  |
| 333 | i. 豁免试验用IVD |
| 334 | 如果在21CFR812.2（c）（3）里满足特定标准，包括该测试不作为诊断程序使用，该诊断程序是未经另一个确认的诊断或者医学上确定的诊断产品或程序。31例如当1）试验中使用的试验用IVD得出的结果仅用于探索性分析时，且不决定受试者接受什么治疗时，以及当2）根据预先规定的分析计划对样本进行前瞻性采集和回顾性分析时（见本指南第III.D.4节），可能使用符合在协同开发项目中的豁免标准。这些使用均不依赖于试验用IVD来诊断对治疗产品临床试验中入选的受试者直接治疗。申办者可使用预提交程序向负责监管IVD的FDA中心咨询，以解决关于特定研究性用途是否在21CFR812里豁免。 |
| 335 |  |
| 336 |  |
| 337 |  |
| 338 |  |
| 339 |  |
| 340 |  |
| 341 |  |
| 342 |  |
| 343 |  |
| 344 |  |
| 345 |  |
| 346 |  |
| 347 |  |
| 348 |  |
| 349 | 另一个在21CFR812.2（c）（3）里豁免的标准是，该试验不得要求使用侵害性采样，因会给受试者带来重大风险。非研究目的下，例如在正常的医疗护理过程中使用体液或组织的剩余样本，被视为非侵害性的。32如果对是否需要使用对受试者造成重大风险的侵害性采样有问题，申办者可使用预提交程序与合适的中心（CDRH或CBER）讨论特定的采样程序。33 |
| 350 |  |
| 351 |  |
| 352 |  |
| 353 |  |
| 354 |  |
| 355 |  |
| 356 |  |
| 357 | 当申办者追求一个协同开发项目和开发IVD伴随诊断的IDE豁免，强烈要求申办者在合适的审查中心（CBER和CDRH）使用预提交程序来讨论IVD开发计划和特定的IVD问题，尤其是在发起旨在支持IVD的上市许可的试验之前。这种互动机会将帮助FDA和申办者在提议的IVD开发过程中结盟。治疗产品开发申办者也应注意，即使IDE豁免试验用IVD不需要IDE申请，治疗产品审查中心也需要支持IVD分析性验证的数据提交，来决定在IND下执行研究是否能够达到所规定的目的（见第III.B.2节）。 |
| 358 |  |
| 359 |  |
| 360 |  |
| 361 |  |
| 362 |  |
| 363 |  |
| 364 |  |
| 365 |  |
| 366 |  |
| 367 |  |

|  | 31有关豁免研究的所有标准见21CFR812.2（c）。 3221CFR812.3（k）。 33在21CFR812.3（k）里定义了非侵害性采样包括采样方法，例如小便收集、口腔拭子采集和唾液采集。在21CFR812.3（k）里，包含简单静脉穿刺的血液采样也被视为非侵害性的。 |
| --- | --- |

| 368 | ii. 非豁免试验用IVD |
| --- | --- |
| 369 | 如果用在治疗产品试验的开发IVD伴随诊断（具有临床研究性）不符合21CFR812.2（c）的豁免标准，则IVD既可视为重大风险也可为非重大风险，取决于给试验受试者带来的风险。 |
| 370 |  |
| 371 |  |
| 372 |  |
| 373 |  |
| 374 | 重大风险试验用IVD |
| 375 | 重大风险研究IVD包括那些用于诊断、治疗、缓解或治疗疾病或其他预防人类健康损伤的重要使用；以及对受试者的健康、安全或幸福有潜在严重风险；或在其他方面对受试者的健康、安全或幸福有潜在严重风险。34对于IVD，由试验研究使用带来的风险主要由不正确检测结果里受试者的潜在后果定义。当试验用IVD的结果用于进行关键医疗试验决策时，由于不正确结果的后果可能会对试验中受试者的健康、安全或幸福产生严重风险，因此认为试验用IVD在调查使用中是一种重要的风险器械。特别是，使用诊断性试验结果筛选受试者进入治疗产品的临床试验中，将试验中的受试者分配至不同的治疗组，或选择特定的治疗剂量可能对受试者的健康、安全性或幸福产生严重的风险。例如，如果导致试验受试者放弃或推迟已知有效的治疗，或置于高于控制组或标准护理的安全风险中，则不正确的试验结果可能构成重大风险。35 |
| 376 |  |
| 377 |  |
| 378 |  |
| 379 |  |
| 380 |  |
| 381 |  |
| 382 |  |
| 383 |  |
| 384 |  |
| 385 |  |
| 386 |  |
| 387 |  |
| 388 |  |
| 389 |  |
| 390 |  |
| 391 |  |
| 392 | 使用重大风险器材开始一项研究之前，IDE法规要求申办者提交IDE申请并收到FDA批准。36，37申办者必须遵守21CRF第812部分的其他适用要求。理解这一点很重要，即治疗产品临床试验可能在IND法规下实施，或者在IND法规里豁免（例如，因为它在获批上市药品的临床研究里进入有效豁免范围）38IDE法规要求试验不能豁免。 |
| 393 |  |
| 394 |  |
| 395 |  |
| 396 |  |
| 397 |  |
| 398 |  |
| 399 |  |
| 400 | 非重大风险试验用IVD 非重大风险、非豁免试验用器材是指对受试者的健康、安全或幸福不产生潜在严重风险的器材。在协同开发中，使用非重大风险试验用IVD通常意味着不正确的试验结果也不会对试验中的受试者造成严重风险。例如，当试验结果用于以平衡被分配至不同治疗组的受试者特征为目的，分配受试者到不同的组（一个称为分层的过程），不会给受试者带来严重的风险，因为测试结果本身并不决定受试者接受的治疗。同样，使用试验来评估用于后期分析的基线特征不会构成严重风险。 |
| 401 |  |
| 402 |  |
| 403 |  |
| 404 |  |
| 405 |  |
| 406 |  |
| 407 |  |
| 408 |  |
| 409 |  |
| 410 |  |

|  | 3421CFR812.3（m）。 35同样参考注释20。 36见21CFR812.20（a）。 37IDE申请的部分在21CFR812.20、812.25和812.27中有介绍。也可参考本指南第III.B.3节，介绍了一些有关在协同发展试验IDE申请时FDA要求的信息。 38见21CFR第312部分。 |
| --- | --- |

| 411 | 如果在治疗产品临床试验中使用的试验用IVD不符合重大风险器材的标准，则不需提交IDE申请。然而，即使治疗产品临床试验在IND中执行，试验用器材的简要要求也将适用。39 |
| --- | --- |
| 412 |  |
| 413 |  |
| 414 |  |
| 415 |  |
| 416 | 若申办者认为试验用IVD构成非重大风险时，应提交IND出现这种情况的原因，以协助FDA全面审查该问题。 |
| 417 |  |
| 418 |  |
| 419 | 尽管对于使用非重大风险或豁免试验用IVD的试验不需要IDE提交，但参与此类IVD协同开发的申办者被强烈建议使用预提交程序，以寻求IVD开发计划和其他IVD特定问题的反馈，尤其是在启动主要的疗效治疗产品试验前。与CDRH或CBER的早期互动可能有助于识别和解决售前申请之前审查中的IVD开发计划问题，并且有助于促进IVD伴随诊断与相应治疗产品的同期上市许可。 |
| 420 |  |
| 421 |  |
| 422 |  |
| 423 |  |
| 424 |  |
| 425 |  |
| 426 |  |
| 427 |  |
| 428 | 虽然非重大风险试验用IVD不需要IDE申请，治疗产品审查中心可能需要提交支持分析性验证的数据，来决定IND研究能否达到规定目标（见第III.B.2节）。 |
| 429 |  |
| 430 |  |
| 431 |  |
| 432 |  |
| 433 | ### 2. 提交试验用药品和生物制品相关的试验用IVD信息 |
| 434 |  |
| 435 | 正如上面所讨论的，在协同开发项目中，IVD的研究通常发生在治疗产品临床开发项目的背景下，并且治疗产品的研究和IVD的研究均满足适用法规要求。40此外，如果需要确定试验是否达到规定目标，治疗产品审查中心可能需要有关IVD的信息。这些考虑通常会引起临床试验申办者的问题，即是否可以通过向IND提交IVD信息来满足IDE要求。 |
| 436 |  |
| 437 |  |
| 438 |  |
| 439 |  |
| 440 |  |
| 441 |  |
| 442 |  |
| 443 | 3921CFR812.2（b）。 40见21CFR第312和812部分。 |

| 444 | 正如上面所讨论的，如果试验用IVD给受试者带来重大风险，在申办者使用试验用IVD开始治疗产品临床试验前，IDE申请必须获批。41提交到IND的IVD数据将不能满足IDE申请要求。总之，若希望简化IDE或IND申请，申办者可提供其他申办者允许引用其他文件所含各项的FDA授权书进行相关信息交叉引用。42 |
| --- | --- |
| 445 |  |
| 446 |  |
| 447 |  |
| 448 |  |
| 449 |  |
| 450 |  |
| 451 |  |
| 452 | 正如上面第III.B.1节所述，尽管IDE豁免和非重大风险试验用IVD不需要提交IDE申请，43还需向FDA提交支持IVD的分析性验证的数据，以决定治疗产品临床验证是否能在IND下达到规定目标。44例如，在协同发展背景下，试验可能是治疗产品试验包含/不包含标准的完整部分，充足的试验性能对解释试验结果是必要的。如果需要IVD信息，治疗产品审查中心将制定提交到IND的IVD的类型和内容。如果分析性验证对决定临床试验是否达到规定目标很关键，这些数据的缺失将会是IND纳入临床限制的一个原因。 |
| 453 |  |
| 454 |  |
| 455 |  |
| 456 |  |
| 457 |  |
| 458 |  |
| 459 |  |
| 460 |  |
| 461 |  |
| 462 |  |
| 463 | 向IND提交简短说明对申办者如何决定试验用IVD是豁免还是非重大风险很有帮助。如果FDA对申办者的决定有顾虑或疑问，FDA可能会需要有关IVD的其他信息。另外，FDA建议IND申办者在附信中清楚阐明IND提交和修改包含试验用IVD信息。这将促进治疗产品和IVD审查部门之间协同合作项目的早期合作。 |
| 464 |  |
| 465 |  |
| 466 |  |
| 467 |  |
| 468 |  |
| 469 |  |
| 470 |  |
| 471 | 需注意的是，如果审查中心决定此类审查有必要并请求联合咨询，应合适的治疗产品审查中心的要求，相关IVD审查中心审查所有提交给IND的有关试验用IVD的数据（包括IDE豁免和非重大风险IVD）。此类联合咨询审查不需要申办者分开提交。 |
| 472 |  |
| 473 |  |
| 474 |  |
| 475 |  |
| 476 |  |
| 477 | ### 3. 在协同开发试验中用于调查型IVD的IDE应用 |
| 478 |  |
| 479 | 如第III.B.1节所述，在治疗性产品试验中使用调查型IVD需要向IDE应用提交并获得批准，如果其不获豁免且其使用对研究受试者具有重大风险。FDA可能根据21CFR812.30（b）中规定的任何理由不批准IDE应用，或者如果调查型IVD对试验受试者的安全性造成不合理风险，则暂停临床试验。46 |
| 480 |  |
| 481 |  |
| 482 |  |
| 483 |  |
| 484 |  |

|  | 41见21 CFR 812.20（a）。 42授权书的范例见附录4。 43如第III.B.1节所示，21 CFR812部分的某些其它要求仍适用。 4421 CFR 312.42。 45见21 CFR 312.42（b）（1）（iv）和（b）（2）（ii）。 |
| --- | --- |

| 485 | 对于旨在用于治疗性产品试验以指导试验受试者的管理的调查型IVD，应证明支持调查型IVD的确认足以确定IVD的可靠性能。47 |
| --- | --- |
| 486 |  |
| 487 |  |
| 488 |  |
| 489 | 关于协同开发试验，FDA特别要求IDE应用包括下述类型的信息（如适用）：48 |
| 490 |  |
| 491 | • 当这些值对于在试验中使用IVD时IVD截断值（即临床决策点）的描述。 • 预分析（样本处理、储存和试验前的处理）和分析研究的描述，以及旨在证明试验可靠性、特别是在截断值附近的研究结果。 • 支持结论使用IVD的其他分析研究的描述和结果不将受试者暴露于不合理的危害风险，例如，精密度、检测/定量限制、特异性/交叉反应性和准确度（与参考方法和/或IVD的比较）。 • 临床试验方案，通过直接提交或参考适当IND。49 |
| 492 |  |
| 493 |  |
| 494 |  |
| 495 |  |
| 496 |  |
| 497 |  |
| 498 |  |
| 499 |  |
| 500 |  |
| 501 |  |
| 502 | ## C. 在潜在协同开发项目中提前计划IVD确认 |
| 503 |  |
| 504 | 本节讨论IVD伴随诊断开发的各个方面，这些方面通常在协同开发过程中至关重要。 |
| 505 |  |
| 506 |  |
| 507 | ### 调查型IVD在治疗产品试验中使用之前的分析确认的预期 |
| 508 |  |
| 509 | 尽管在待使用的测试类型方面存在显著的灵活性，并且在治疗产品临床试验阶段之间允许测试设计改变，但是理解早期原型测试的关键分析性能特性50仍然至关重要。评价关键性能参数的分析确认研究应在试验前完成，该试验旨在提供支持IVD伴随诊断要求的临床证据。使用分析验证的试验对于保护临床试验受试者至关重要，以便在使用原型试验时能够解释试验结果，并有助于为候选IVD伴随诊断的开发定义可接受的性能特征。 |
| 510 |  |
| 511 |  |
| 512 |  |
| 513 |  |
| 514 |  |
| 515 |  |
| 516 |  |
| 517 |  |
| 518 |  |

|  | 4621 U.S.C. 360j（g）（8） 47申办者可使用前子程序（见注释18）来帮助确定需要哪些研究以及应适用于每项研究的严格程度。另外，申办者可以考虑各种资源，以了解有关适当性能确认的信息，例如临床和实验室标准协会（CLSI）发布的指南。 48请注意，IDE应用的内容已在21CFR812.20、812.25和812.27中详细说明。 49当参考IND时应提供一份交叉引用的授权书。 50对于本文件，分析性能特征是指用于描述其相对于测量分析物的质量的测试的性质，例如，准确度、精密度、分析灵敏度、分析特异性以及再现性。 |
| --- | --- |

| 519 | 当要在治疗产品的临床试验中使用重大风险试验用IVD时，应在使用IVD治疗产品临床试验之前进行评估，以证明IVD具有足够的分析性，特别是在必要时，应在试验的临床决策点周围进行。51评价应在IDE申请中提交（见本指南第III.B节，用于讨论重大风险研究IVD）。对于确定为非重大风险或根据21CFR812.2（c）豁免（因此不要求提交IDE申请）的调查型IVD，且当治疗产品审查中心不需要提交IVD信息作为IND的一部分（如III.B.2节所述），FDA建议申办者在治疗产品试验中使用IVD之前进行相同类型的验证，尽管FDA在开始临床试验之前不审查数据。 |
| --- | --- |
| 520 |  |
| 521 |  |
| 522 |  |
| 523 |  |
| 524 |  |
| 525 |  |
| 526 |  |
| 527 |  |
| 528 |  |
| 529 |  |
| 530 |  |
| 531 |  |
| 532 | ### 2. 体外诊断的预期新用途 |
| 533 | 在一些协同开发项目中，开发IVD伴随诊断可以是具有先前FDA上市许可的IVD。然而，如第III.B节所述，当IVD用于新用途（例如，用于新标本类型、新人群或选择用新药物治疗）时，认为IVD是试验性的，申办者必须遵守IDE法规的适用要求。52另外，需要提交适当的上市前申请，以支持IVD伴随诊断（如果需要伴随诊断）用于新的预期用途，证明IVD在新的预期用途中具有足够的性能特征。FDA建议申办者在可能的监管途径早期与适当的IVD审查中心进行协商，以便申办者能够充分为适当的提交准备（另见本指南第III.F.1. ii节）。 |
| 534 |  |
| 535 |  |
| 536 |  |
| 537 |  |
| 538 |  |
| 539 |  |
| 540 |  |
| 541 |  |
| 542 |  |
| 543 |  |
| 544 |  |
| 545 | ### 3 早期治疗产品临床试验的体外诊断原型 |
| 546 |  |
| 547 | 在治疗产品研发项目早期，可由治疗产品申办者单独开发或收缩试验，以便在治疗产品试验中进行试验（即申办者不打算将试验用于临床应用）。这种测试通常称为临床试验分析（CTA）。CTA通常是设计为支持受试者选择或根据试验结果研究与结局相关的假设的原型IVD。CTA可用于评估在适当的试验用性使用要求下使用的益处/损害、适当的安全/有效剂量或其他测试驱动的安全性或有效性的预测（参见第III.B.节）。如果治疗产品的早期临床试验效果不错，在早期阶段临床试验或CTA的新设计中使用的CTA通常经进一步开发为候选IVD伴随诊断。 |
| 548 |  |
| 549 |  |
| 550 |  |
| 551 |  |
| 552 |  |
| 553 |  |
| 554 |  |
| 555 |  |
| 556 |  |
| 557 |  |
| 558 |  |

|  | 51FDA意识到申办者有时可能在试验中考虑适应截止设计。在启动试验之前，应与FDA讨论旨在支持治疗产品批准的试验中的自适应截止设计。关于其他讨论，请参见FDA指南“药物和生物制品的适应性设计临床试验”。 （www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM201790.pdf） FDA指南草案为FDA针对该课题提出的初步观点，其终稿则为FDA对该课题的当前看法。 52见21 CFR第812部分。 |
| --- | --- |

| 559 | 当CTA用于通知临床试验受试者的管理（例如，入组、治疗组分配、剂量等）时，FDA建议在试验中使用单一的试验方案，并在试验期间未发生任何变化时，将CTA完全指定（即所有组件、方案、仪器等都是指定和固定的）。如果使用多个测试站点（例如，在不同国家使用区域测试中心或测试），则应在所有站点使用单个测试方案。为确保结果不受试验地点的影响，FDA建议申办者在开始试验前在这些部位评价试验结果的可比性。这可以通过站点鉴定方案或其它机制来实现。使用多种分析协议、不同技术或缺乏跨实验室可再现性的方法可能导致测试性能的变化以及测试结果之间缺乏可比性。CTA中的这种变异性可能损害治疗产品临床试验证明治疗效果或确定试验是否能够适当地识别治疗产品旨在提供益处的受试者的能力。 |
| --- | --- |
| 560 |  |
| 561 |  |
| 562 |  |
| 563 |  |
| 564 |  |
| 565 |  |
| 566 |  |
| 567 |  |
| 568 |  |
| 569 |  |
| 570 |  |
| 571 |  |
| 572 |  |
| 573 |  |
| 574 | ### 4. 利用研究专用组件作为测试系统的一部分 |
| 575 | 在早期的治疗产品试验中，如上所述，原型CTA可以在开发候选IVD伴随诊断之前使用。在某些情况下，特别是对于新的分析物，可能需要使用标记为“仅用于研究用途，不用于诊断程序。”的产品。53研究专用（RUO）且以这种方式标记的产品不需要设计或制造为试验用或临床诊断用途所需的控制水平，且FDA未对其进行评价。 |
| 576 |  |
| 577 |  |
| 578 |  |
| 579 |  |
| 580 |  |
| 581 |  |
| 582 |  |
| 583 | 如果申办者重新标记这些RUO产品以表明它们为调查专用且符合21CFR第812部分中的所有适用要求，则可能使用RUO产品作为CTA的一部分。作为研究器械，如果适用，产品将在21CFR820.30下进行设计控制，54但即使产品不合格，试验开发人员也应实施控制措施，以确保产品具有适于试验的特征，并定义并满足所有使用的单元的验收标准。另外的控制也是合适的，以确保测试性能可靠。 |
| 584 |  |
| 585 |  |
| 586 |  |
| 587 |  |
| 588 |  |
| 589 |  |
| 590 |  |
| 591 |  |

|  | 53关于RUO标签的其他信息可参见FDA指南，“体外诊断产品仅供研究或试验使用”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm253307.htm） 54见21 CFR 812.1。 |
| --- | --- |

| 592 | 申办者应明白，如果他们打算寻求IVD伴随诊断的FDA上市许可，则测试系统的所有组件（包括预分析组件）应包含在确认中，并符合适当的IVD条例，包括标签。因此，当最初标记为RUO的材料或仪器用于样品处理、提取、处理或试验过程中的任何其它步骤时，申办者应特别注意所需的程序步骤将如何与候选IVD伴随诊断进行，并计划提出所有供该候选人进行上市许可的测试组件。 |
| --- | --- |
| 593 |  |
| 594 |  |
| 595 |  |
| 596 |  |
| 597 |  |
| 598 |  |
| 599 |  |
| 600 |  |
| 601 |  |
| 602 | 最初标记为RUO或“调查专用”（IUO）的测试系统的组件可通过证明其性能适合于特定测试系统而接收与测试系统一起使用的上市许可。组件的设计和制造还必须符合质量体系法规55（对于上市前批准申请（PMA）审查的器械的适用要求，这些要求必须在批准之前得到满足）。因此，IVD伴随诊断申办者应在其质量体系下纳入试验系统中的所有组件，并应描述其在IVD伴随诊断的上市前提交中的性能。 |
| 603 |  |
| 604 |  |
| 605 |  |
| 606 |  |
| 607 |  |
| 608 |  |
| 609 |  |
| 610 |  |
| 611 |  |
| 612 | ### 5. 预筛选治疗产品临床试验的资格 |
| 613 |  |
| 614 | 技术和科学进步导致开发和确认在患者护理过程中频繁执行的各种测试，以告知治疗决策。通常不保证这些试验（称为局部试验）是标准化的或可互换的。越来越多的医生也在使用测试结果来提出关于参与标记驱动的治疗产品临床试验的建议，这一过程本质上是“预先筛选”的合格受试者。最重要的是在个体进入临床试验之前确定具有较高反应可能性的人群。然后使用这些测试来预测性地丰富人群。这极大地增强了研究显示效果的能力，但是也可以限制可能有资格接受治疗产品的所指示的群体。 |
| 615 |  |
| 616 |  |
| 617 |  |
| 618 |  |
| 619 |  |
| 620 |  |
| 621 |  |
| 622 |  |
| 623 |  |
| 624 |  |
| 625 | 预筛选可以为尝试评价预期人群中的新治疗产品安全性和有效性以及IVD制造商尝试提供IVD伴随诊断性能的无偏证明的申办者产生特殊问题。预筛选可能导致偏倚的临床试验人群，该人群不代表由IVD伴随诊断在真实世界测试中选择的人群。因此，强烈建议不要将受试者纳入基于确认局部试验结果的试验。 |
| 626 |  |
| 627 |  |
| 628 |  |
| 629 |  |
| 630 |  |
| 631 |  |
| 632 |  |

|  | 5521CFR第820部分 |
| --- | --- |

| 633 | 申办者避免潜在偏倚的一种方法是对参与的临床研究中心人员进行教育，了解向所有潜在参与者发送前向样本进行试验测试的重要性，而不是仅将这些样本从基于预筛选试验确定的受试者中进行转发。通过对来自意向诊断（ITD）人群的所有样本进行测试，IVD申办者可确定IVD的真实性能，并确保治疗产品临床试验不会受到偏向非代表性人群的试验人群的危害。 |
| --- | --- |
| 634 |  |
| 635 |  |
| 636 |  |
| 637 |  |
| 638 |  |
| 639 |  |
| 640 |  |
| 641 | 当预筛选不可避免时，如在肿瘤学中分子分析是常见的，申办者应该知道偏差的可能性，采取措施来评价预期的标志的患病率是否因预筛选而歪斜，并制定充分解决潜在选择偏倚的方法。 |
| 642 |  |
| 643 |  |
| 644 |  |
| 645 |  |
| 646 | ### 6. 预分析程序和测试协议 |
| 647 | 许多IVD伴随诊断需要许多预分析步骤来制备用于测量的分析物（例如，组织固定、DNA和RNA提取、黑色素去除、全基因组扩增，以及亚硫酸氢盐修饰）。通常认为预分析试剂和仪器是测试系统的一部分，应通过IVD进行验证。 |
| 648 |  |
| 649 |  |
| 650 |  |
| 651 |  |
| 652 |  |
| 653 | 不同测试位置的预分析步骤的变化可能使解释分析性能研究变得困难。因此，对于预分析样品处理和准备的所有步骤，申办者应制定详细的标准操作规程（SOP）或方案，随后在各研究中心执行任何预分析步骤。申办方应确保所有处理样本的人员接受培训，以使用特定方法，遵循SOP，并记录与SOP的任何偏差。 |
| 654 |  |
| 655 |  |
| 656 |  |
| 657 |  |
| 658 |  |
| 659 |  |
| 660 | FDA生物研究监查（BIMO）人员可以，并且在某些情况下（例如，当正在审查IVD的PMA）时，检查实验室记录以确定是否遵循了方案（另见本指南的第三节F.1. iii.）。在与样本检测方案存在显著和/或不受控制偏离的情况下，FDA可能无法批准监管提交，因为它可能认为根据其拟定使用说明书，从受控测试中得出的数据不可靠且不代表IVD伴随诊断的性能。 |
| 661 |  |
| 662 |  |
| 663 |  |
| 664 |  |
| 665 |  |
| 666 |  |
| 667 |  |
| 668 | ### 7. 提前规划分析验证研究 |
| 669 | IVD申办者应考虑进行分析确认所需的研究类型，以支持IVD伴随诊断和计划的上市许可。56例如，如果分析物不稳定，则计划从少量受试者采集几个样本，以评估不稳定性以告知对储存和运输持续时间的适当限制。请注意，一些分析确认研究可能不需要使用来自治疗产品临床试验受试者的样本，尽管应使用来自相同目标人群的样本进行研究，以确保所定义的变异性参数与待测人群相关。 |
| 670 |  |
| 671 |  |
| 672 |  |
| 673 |  |
| 674 |  |
| 675 |  |
| 676 |  |
| 677 |  |

| 678 | 重要的是确保收集适当的样本并将其保存（在分析物稳定性允许的情况下），并保持足够的量，以充分支持整个分析研究。收集适当的基于病理的注释（例如，肿瘤内容、坏死、肥胖症、大量基质的存在及其它特征）可以帮助支持关于测定的性能的结论。样本处理注意事项详见附录2。 |
| --- | --- |
| 679 |  |
| 680 |  |
| 681 |  |
| 682 |  |
| 683 |  |
| 684 |  |
| 685 | 在检测/测量多个标记的情况下，无论每种标记者的患病率如何，都可能需要对每个报告的标记进行分析确认。当申办者无法获得含有特定标记的样本时，可以允许人为样本的验证研究。57分析确认研究对于具有检测非常大量标记的IVD而言也可能是复杂的，在这种情况下，研究需要使用标记的代表性样本。例如，对于下一代小组，应当研究IVD检测单核苷酸多态性、拷贝数变异、倒置或缺失以及其它相关变异类别的能力。对调查IVD检测到的所有标记进行分析确认研究的可行性有所怀疑的申办者，应在开始样本采集和分析确认研究之前与FDA进行协商。 |
| 686 |  |
| 687 |  |
| 688 |  |
| 689 |  |
| 690 |  |
| 691 |  |
| 692 |  |
| 693 |  |
| 694 |  |
| 695 |  |
| 696 |  |
| 697 | ## D. 治疗产品临床试验设计注意事项 |
| 698 | 当计划用于依赖IVD提供的信息的治疗产品临床试验时，无论是入组、分层、剂量或其他用途，申办者应考虑可用于支持治疗产品和IVD伴随诊断的临床试验设计，并考虑IVD伴随诊断发展策略是否与治疗产品的批准目标一致。 |
| 699 |  |
| 700 |  |
| 701 |  |
| 702 |  |
| 703 |  |
| 704 |  |
| 705 | 了解入组临床试验的受试者人群至关重要。例如，可以想象的是，临床前或早期临床研究的评估表明治疗产品在测试阳性亚组58中可能是有益的，并且在测试阴性亚组中是有害的。在这种情况下，具有假阳性结果的受试者可能受到治疗的损害，假阴性结果的受试者可能未能接受有益的治疗。此外，假阳性结果可能导致低估效应大小，而假阴性结果可能导致低估更可能反应的受试者比例。因此，治疗产品和IVD申办者应密切合作，以了解IVD的分析性能如何影响试验中受试者的选择。为了使不正确测试结果的比例最小化（即，假阳性和假阴性将导致错误分类），59申办者应确保进行适当的分析确认研究，并已充分评估与临床试验中的特定角色相关的拟定IVD的分析确认水平。当从试验中使用的试验版本进行到候选IVD伴随诊断（见本指南第三节E.3）时，这一点尤为重要。 |
| 706 |  |
| 707 |  |
| 708 |  |
| 709 |  |
| 710 |  |
| 711 |  |
| 712 |  |
| 713 |  |
| 714 |  |
| 715 |  |
| 716 |  |
| 717 |  |
| 718 |  |
| 719 |  |
| 720 |  |
| 721 |  |
|  | 56申办者可能会发现，在分析确认研究上考虑资源是有帮助的，例如曼斯菲尔德，E.等人，“药物遗传学和药物基因组学研究的生物标记：锁定分析性能”《今日药物发现》：科技2007，第4卷第I号，17-01页。 57例如，参见FDA指南“遗传标记的药物遗传学试验和遗传试验指南” （http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance /GuidanceDocuments/ucm077862.htm） |

| 722 | 申办者还应了解并计划说明与IVD发展相关的潜在偏差或错误来源，如预筛选、预分析处理（在本指南第III部分中讨论）和必要时的桥接试验（见本指南第III.E节）。 |
| --- | --- |
| 723 |  |
| 724 |  |
| 725 |  |
| 726 |  |
| 727 | 以下章节讨论用发展的IVD伴随诊断为治疗性产品设计临床试验的注意事项。 |
| 728 |  |
| 729 |  |
| 730 | ### 1. 早期治疗产品开发一般注意事项 |
| 731 |  |
| 732 | 为探索性目的（称为探索性测试）进行测试，以识别早期治疗产品开发中潜在的生物标志物可能导致协同开发项目。申办者应了解，使用未经充分分析验证或通过不适当分析方法验证的探索性测试可能会产生虚假的关联。60这可能导致协同开发项目失败。例如，当阳性基于有缺陷的探索性程序时，晚期临床试验仅在“标记阳性”受试者的基础上进行。当使用探索性测试时，申办者应制定程序，规定样本采集和处理的过程以及测试和分析计划，以便生成最有可能有益的初步证据。 |
| 733 |  |
| 734 |  |
| 735 |  |
| 736 |  |
| 737 |  |
| 738 |  |
| 739 |  |
| 740 |  |
| 741 |  |
| 742 |  |

|  | 58注意，术语“测试阳性”和“测试阴性”通常可与术语“标记阳性”和“标记阴性”互换使用；然而，重要的是要知道对于具有不同性能特征的相同标记的测试可以识别不同亚群的“标记阳性”患者。 59例如，旨在选择一个目标但未检测到与其它目标的交叉反应性的分子测试可能导致选择具有交叉反应性目标而非感兴趣目标的大量患者。 60申办者应考虑国家癌症研究所出版的原则，“临床试验中基于组学的预测因子的使用标准”麦克沙恩等人，《自然》2013，第502卷，317-320页；FDA行业指南“临床药物基因组学：早期临床研究上市前评价和标签建议” （http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ Guidances/UCM337169.pd） |
| --- | --- |

| 743 | 一些早期的治疗产品临床试验设计使用多个标记的测试，以将受试者分配给多个不同治疗组中的一个，其目的是在一个研究方案下测试多个假设。这些临床试验的申办者应考虑在此类试验支持进一步开发候选IVD伴随诊断的情况下，用伴随IVD继续开发选定治疗产品的途径。 |
| --- | --- |
| 744 |  |
| 745 |  |
| 746 |  |
| 747 |  |
| 748 |  |
| 749 |  |
| 750 | ### 2. 后期治疗产品开发一般注意事项 |
| 751 |  |
| 752 | 当临床试验经适当设计以基于标志物的测量或检测在人群中确立治疗产品的安全性和有效性时，临床试验的结果也可用于确定IVD伴随诊断的临床有效性。61有多种临床试验设计，可用于研究开发IVD伴随诊断与上市前协同开发计划中的治疗产品的结合。支持诊断策略的适当的临床试验设计取决于IVD的所提出的要求以及已经确立的关于标记的预测、预后或其它关键性质。62临床试验设计策略的成功取决于许多因素，包括但不限于以下：a）应用于治疗产品将指示给其的目标人群的标志物的特征，特别是选择标记的机械原理，其预测/预后/其他效用及其内在性质（例如，关于疾病的可变性和特异性）；b）疾病的性质；以及c）需要完全表征治疗产品的益处和风险，例如安全性特征（例如，考虑到在测试阴性人群中可能缺乏益处），以及观察到的益处的程度，如果有的话，在没有指示治疗产品的人群中（例如，受试阴性受试者）。 |
| 753 |  |
| 754 |  |
| 755 |  |
| 756 |  |
| 757 |  |
| 758 |  |
| 759 |  |
| 760 |  |
| 761 |  |
| 762 |  |
| 763 |  |
| 764 |  |
| 765 |  |
| 766 |  |
| 767 |  |
| 768 |  |
| 769 |  |
| 770 |  |
| 771 | 图1中描述了通常使用的两个基于标记的临床试验设计；然而，其它设计也可能是适合的应与适当的治疗产品审核中心讨论。63 61对于IVD，临床有效性通常指测试确定、测量或预测患者存在或不存在临床状况或倾向的准确性。在 IVD伴随诊断的情况下，临床有效性通常指的是测试确定治疗产品的使用是安全、有效或两者皆有的患者的准确性。 62预测和预后的标记的其它讨论见第III.D.3节和第III.G.1节。 63关于额外的试验设计和进一步的讨论，请参见FDA指南草案“临床试验的富集策略，以支持人体药物和生物制品的批准” （www.fda. gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM3 32181 .pdf） FDA指南草案为FDA针对该课题提出的初步观点，其终稿则为FDA对该课题的当前看法。 |
| 772 |  |
| 773 |  |
| 774 |  |

| 775 | 图1. 涉及标记的临床试验。试验设计A，称为相互作用或生物标记分层设计，旨在通过基于标记状态的分层随机化评价治疗和标记效应及其相互作用，由IVD确定。试验设计B，称作目标人群或选择设计，旨在通过选择只有试验阳性的人群来评价目标人群中的治疗效果。关键：测试阳性，+；测试阴性，-；随机化，R。治疗A通常是实验组，治疗B通常是注意标准或无效对照剂。 标志物X 疗法A 疗法B 疗法A 疗法B 标志物X 疗法A 疗法B |
| --- | --- |
| 776 |  |
| 777 |  |
| 778 |  |
| 779 |  |
| 780 |  |
| 781 |  |
| 782 |  |
| 783 |  |
| 784 | 在许多功效试验中，通常希望获得关于所有受试者的治疗产品的安全性和有效性的信息 （而不是仅针对具有特定标记状态的那些受试者），以基于标志物确定将治疗限制于患者群体的适当性。然而，这并不意味着所有受试者，无论标记状态如何，均应随机化。研究可以入选标记阳性的受试者，仅包括一例标记阴性受试者的样本，例如，当标记阳性受试者仅占很小的百分比时。特定标记的存在的测试可提供关于预后、反应预测（即反应、非应答或毒性）或两者的信息。64图1A中描述的临床试验设计，其中测试阳性和至少一些测试阴性受试者均入组和随机化，是信息量大的设计，因为可以评估标记相互作用的治疗以及标志物的预后与预测值。当生物标志物的生物学合理性或医学相关性不被充分理解时（例如，基于来自探索性研究的发现或在其他试验中的事后分析），这种方法可能是特别有价值的。存在这种设计的其他变化，例如包括那些临时无效分析，例如，如果在试验阴性人群中发现伤害或缺乏疗效，则进一步的入组仅限于试验阳性受试者。65 |
| 785 |  |
| 786 |  |
| 787 |  |
| 788 |  |
| 789 |  |
| 790 |  |
| 791 |  |
| 792 |  |
| 793 |  |
| 794 |  |
| 795 |  |
| 796 |  |
| 797 |  |
| 798 |  |
| 799 |  |
| 800 |  |
| 801 |  |
| 802 |  |
|  | 64纯粹的预测性标记将预测，给予特定标记状态的患者将比没有标记的患者具有更好或更差的结果，仅作为接受研究治疗产品的结果；即，存在明确的疗法标记相互作用。预后标记显示，由于疾病的自然历史，具有标志物的患者甚至在使用试验用治疗产品的情况下也有更好或更坏的结果；即，标志物与治疗几乎没有相互作用或没有相互作用。某些标志物在给定疾病/治疗设置中可能具有预测和预后性。例如，HER-2蛋白过量表达的存在表明乳腺癌患者的预后比未过度表达HER-2的患者预后较差，但同样的标志物也预示了对曲妥珠单抗（赫赛汀）反应的可能性更大。因此，理解标志物在治疗产品试验中的作用至关重要。如果在治疗产品试验时未知，则应在按照标记状态分层的临床试验中评估该标记的预后价值。 |

| 803 | 在图1B所示的方法中，仅入组由标记状态识别的一个亚组（例如，只有测试为阳性的受试者入组临床试验）。通过该设计，不能确定试验的预测值，因为没有关于试验阴性人群中的治疗效果的信息。同样，没有关于分配的测定截止值是否足以区分那些将会应答和不会应答的人的信息。FDA不明确反对这种方法，因为在某些情况下（另见本指南第III.D.3节）可能是适当的。然而，设计的修改可以通过测定截止而分层。 |
| --- | --- |
| 804 |  |
| 805 |  |
| 806 |  |
| 807 |  |
| 808 |  |
| 809 |  |
| 810 |  |
| 811 |  |
| 812 | 申办者计划仅在IVD识别的受试者子集中评价治疗产品的安全性和有效性，应考虑是否存在有说服力的证据（例如，来自强临床前数据、初步临床数据、或来自具有类似治疗的临床试验的证据）作为标记者应答或非应答的预测测量。尽管申办者可以选择任何截断，但FDA建议申办者选择仅标记阳性的方法，确保选择的标志物和分配的测定截止值与研究中的疾病（即一般患者人群中已知的标志物阳性患病率）在亚群反应的可能性范围内（例如，生物学合理性、作用机制）相关，并且申办者为使用IVD来识别要治疗的患者提供了有说服力的病例。 |
| 813 |  |
| 814 |  |
| 815 |  |
| 816 |  |
| 817 |  |
| 818 |  |
| 819 |  |
| 820 |  |
| 821 |  |
| 822 |  |
| 823 |  |
| 824 | ### 3. 预后和预测的标志物 |
| 825 | 在临床试验设计中，预后标志物可用于识别待入组人群或分层治疗随机化。对于推定的预后标志物，在标记阴性和标记阳性受试者中，预期效果大小无差异。根据临床试验，可以以不同的方式测量效果大小。在以死亡为终点的肿瘤学试验中，可以使用危害比。其他地方讨论了可能预测治疗反应的标志物的潜在研究设计。66 |
| 826 |  |
| 827 |  |
| 828 |  |
| 829 |  |
| 830 |  |
| 831 |  |
| 832 |  |
| 833 | 关于预测标记，临床试验可以通过标志物检测结果分层，并将具有相同标记状态的受试者随机分配给实验治疗和对照（图1A）。然而，如果在标记阴性受试者中不存在任何影响的可能性，则仅可将标记阳性受试者随机分配给治疗（图1B），但这并不提供该标志物是否仅在此类标记阳性受试者中预测治疗获益的正式测试。在以上图1所示的临床试验设计中，对于尚未确定固定截断的连续标记，可以在不同程度的标记阳性或更少的形式上随机化，在一系列截断值下可以进行治疗效果的事后分析。如上所述，如果标志物既是预后性的又是预测的，那么在图1A或1B中描绘的临床试验设计中，标记性阳性的反应的事后分析可能会被混淆，并且强烈建议以标记阳性的程度分层。 |
| 834 |  |
| 835 |  |
| 836 |  |
| 837 |  |
| 838 |  |
| 839 |  |
| 840 |  |
| 841 |  |
| 842 |  |
| 843 |  |
| 844 |  |
| 845 |  |
| 846 |  |
|  | 65见注释63。申办者还会发现，考虑这个课题的资源大有帮助，例如，王SJ，奥尼尔RT，亨HMJ。“在具有基因组子集的随机临床试验中评价治疗效果的方法”。《药学统计学》第6卷，227-244页。 66见注释63。另外，申办者会发现考虑临床试验设计的资源大有帮助，例如，弗里兰德，J等人。“目标癌症疗法和伴随诊断成功协同开发的注意事项。”《自然评论：药物发现》2013.第10卷743-55页；坦普尔，R“增加临床研究人群”《临床药理学与治疗学》2010.88（6），774-8页。 |

| 847 | ### 4. 前瞻-回顾性方法 |
| --- | --- |
| 848 | 关于IVD伴随诊断的前瞻性回顾性研究是前瞻性采集样本的预定计划，并根据 IVD 结果（其结果可在样本采集时或在以后的时间获得），在临床试验完成后，对结局进行回顾性分析。统计分析计划应预先指定一个基于标志物的研究目标，确定将采集的样本、基于采集的样本进行的测试以及基于IVD结果如何分析结果。 |
| 849 |  |
| 850 |  |
| 851 |  |
| 852 |  |
| 853 |  |
| 854 |  |
| 855 |  |
| 856 | 根据定义，在前瞻性回顾性研究中，受试者对治疗组的随机分配不能按照标记状态进行分层。但是，基于标记的亚群中的受试者被随机分配给治疗组，保留了基于标记的亚群内治疗比较的有效性。 |
| 857 |  |
| 858 |  |
| 859 |  |
| 860 |  |
| 861 | 治疗产品适应症通常基于前瞻性临床试验。基于前瞻性回顾性研究的治疗性产品声明通常仅在规定的情况下接受，并且可能需要在一个以上的充分对照研究中得到证实。如果遵循以下建议，前瞻性定义的回顾性分析可能认为是可取的。67 |
| 862 |  |
| 863 |  |
| 864 |  |
| 865 |  |
| 866 | • 初步分析终点的预先指明发生在研究揭盲或任何揭盲中期分析之前。 • 保存的样品来自充分的、良好执行和控制的研究。 • 该研究具有足够的规模，从而可以确定在一个或多个标记定义的相关的亚组中的疗效。 • 试验结果很大程度上能由研究受试者确定。 • IVD具有可接受的分析性能。 • FDA认为预先设定的回顾性分析计划可接受。 • 试验的使用者对研究的临床疗效不知情。 |
| 867 |  |
| 868 |  |
| 869 |  |
| 870 |  |
| 871 |  |
| 872 |  |
| 873 |  |
| 874 |  |
| 875 |  |
| 876 | 使用前瞻性回顾性设计，对治疗人群中相关标记的患病率的了解至关重要，事关分析是否有效，以确保入组的标记阳性受试者足够，并确保标记阳性和阴性受试者充分随机分配给各治疗组。 |
| 877 |  |
| 878 |  |
| 879 |  |
| 880 |  |

|  | 67有关进一步讨论，请参见2008年12月16日FDA的肿瘤科药物咨询委员会讨论KRAS测试的副本（http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html）。 |
| --- | --- |

| 881 | 统计分析计划应包括研究结论对缺失测试结果的稳健性（敏感性）的计划。应将具有和不具有测试结果的受试者就可能影响分析结果的变量的分布进行比较，特别是与样品特性、处理和加工相关的变量。还需要将具有和不具有测试结果的受试者就个体特征、疾病特征和结果的分布进行比较。应分析缺失数据对临床性能的影响（例如，标记定义的子集中的危害比）。为了评价临床性能对缺失数据的敏感性，可以使用模型基于上述变量来估计缺失的测试结果。分析应该考虑数据可能不是随机缺失，而是可能不成比例地包括例如在截止附近具有分析结果的受试者。基于标记数据的不完整样本的分析可以产生有偏差的结果。 |
| --- | --- |
| 882 |  |
| 883 |  |
| 884 |  |
| 885 |  |
| 886 |  |
| 887 |  |
| 888 |  |
| 889 |  |
| 890 |  |
| 891 |  |
| 892 |  |
| 893 |  |
| 894 | 在疗法分配之前对受试者进行取样以便进行试验，受试者试验结果的概率与疗法分配无关。然而，由于种种原因，分布在存档样本上的可用测试结果可能会失真，这与新样本分布（例如，较大体积的肿瘤可能会超过一定比例）有关，而这可能会限制在样本的回顾性研究中观察到的疗效的普遍适用性。 |
| 895 |  |
| 896 |  |
| 897 |  |
| 898 |  |
| 899 |  |
| 900 |  |
| 901 | 5. 确定适应人群考注意事项 |
| 902 | 协同发展计划的目标通常是，确定预期受益于理疗产品的人群（或特定剂量）或避免理疗产品的严重毒性。因此，申办者应密切关注分析物的范围，建立适当试验临界值以恰当地定义这一人群。 |
| 903 |  |
| 904 |  |
| 905 |  |
| 906 |  |
| 907 | i. 研究人群中标记的充分代表性 |
| 908 | 对于协同计划中理疗产品的适当研究人群或剂量/给药间隔等的选择可能取决于IVD对单个标志物或多个遗传变异体或其它标志物的检测或测量结果。 |
| 909 |  |
| 910 |  |
| 911 |  |
| 912 | 通常，样本大小取决于主要结果以及待分析人群的疗效和标志物患病率。设计临床试验时，最直接的选择是确保潜在重要样本的各标志物具有充分代表性，，从而能够表征人群中所有标志物的有效性和/或安全性。各标志物彼此患病率可能均不同，因此，指定的标志物并非始终适于入选所有受试者。为确保选入足够数量的低患病率相关标志物的受试者，预先设定的富集策略较为合适。确定适当研究人群和标志物采集范围时，申办者可咨询治疗产品审查中心进行协商，并向其反馈是否需纳入以及应纳入何种程度的阴性标志物和标志物较少的受试者。若适用，纳入标志物呈现为阳性范围的受试者也同样重要，以便评估阳性标志物程度与最终结果的关系，并建立标志物临界值。如果没有足够证据说明使用了经IVD检测的特定标志物，则将由审查中心确定是否应将或如何将该标志物纳入治疗产品标签中。申办者应明确，无论各标志物的患病率，都有必要对各报告的标志物IVD进行分析验证（参见第三节C.7）。 |
| 913 |  |
| 914 |  |
| 915 |  |
| 916 |  |
| 917 |  |
| 918 |  |
| 919 |  |
| 920 |  |
| 921 |  |
| 922 |  |
| 923 |  |
| 924 |  |
| 925 |  |
| 926 |  |
| 927 |  |
| 928 |  |
| 929 |  |
| 930 |  |
| 931 |  |

|  | 68注释：单个的复合结果通常与多个标志物组合在一起。因此，无需考虑单个标志物的患病率。 |
| --- | --- |

| 932 | ii. 为IVD伴随诊断设置临界值 |
| --- | --- |
| 933 | IVD伴随诊断临界值是高于（或低于）临床决策变更临界值的最佳值（例如，测试结果高于临界值的受试者有资格接受治疗，而测试结果低于临界值的受试者不具有参与治疗的资格）。在临床试验中，预先规定的临界值对使用IVD的分析至关重要。这些可以基于先前的数据来选择，但验证临界值通常是临床试验的重要指标。临界值代表能够让申办者可靠确定出适合随机取样的受试者、选择适当剂量或作出其他临床试验决定的某值。尽管通常是对高于临界值的人群进行分析，但低于临界值的受试者的结果也将是可行的（例如，评估临界值的适当性）。 |
| 934 |  |
| 935 |  |
| 936 |  |
| 937 |  |
| 938 |  |
| 939 |  |
| 940 |  |
| 941 |  |
| 942 |  |
| 943 | IVD伴随诊断的临界值应表示高于（或低于）患者相关标志物阴性或阳性值的某值。通常在用于拟提交申请批准的临床试验前，确定区分相关试验人群的临界值。69 |
| 944 |  |
| 945 |  |
| 946 |  |
| 947 |  |
| 948 |  |
| 949 | 迄今为止，大多数IVD伴随诊断已经产生定性结果，该结果将受试者分为两个或更多个组（例如，存在或缺失突变）。定性结果往往具有潜在的量变，而该量变对于确定定性分类间的临界值尤为重要。该值可以是检测极限、定量限度，或具有临床意义的对应值。 |
| 950 |  |
| 951 |  |
| 952 |  |
| 953 |  |
| 954 |  |
| 955 | 当检测结果是定量的(即产生连续值)时，应当考虑是否需要对标志物与理疗产物之间的剂量和反应关系进行研究，以此来精确临界值。其中包括临床试验中的一系列标记阳性的受试者，比如不同的随机组，或者是后续要分析的样本子集，都会影响到受试者的线形应激系统。若标志物出现应激预兆，则需要根据预定的截段值，对受试者进行分层治疗。 |
| 956 |  |
| 957 |  |
| 958 |  |
| 959 |  |
| 960 |  |
| 961 |  |
| 962 | 69见注释 51。 |

| 963 | 序列值（如：免疫组织化学（免疫组织化学）测得分为：0、1+、2+、3，），强烈建议使用高于和低于临界值类别的预先指明。尽管，统计计划书中包括临界值（≥2+），但还需要更多的信息。 |
| --- | --- |
| 964 |  |
| 965 |  |
| 966 |  |
| 967 |  |
| 968 | 若临界值不明确（或模棱两可），申办者申办者应该讨论，如何对具有此类临界值的受试者进行临床试验，以及若治疗产品及其IVD伴随诊断通过了上市许可时如何将该不确定区用于临床申办者。申办者还需考虑其他需要对此类患者进行分类的其他数据。根据这些数据的复杂性，强烈建议采用有明确的临界值的IVD伴随诊断，若适用。 |
| 969 |  |
| 970 |  |
| 971 |  |
| 972 |  |
| 973 |  |
| 974 |  |
| 975 |  |
| 976 | 对于IVD伴随诊断来说，试验的有效性由测试结果来确定，该结果为使用确定的临界值时针对治疗组而得出的结论。与任何IVD一样，改变临界值可以改变患者的分类方式（例如，阴性或阳性标志物）。因此，在临床试验中，试验前确定临界值非常重要。多数情况下，纳入一些低于临界值的受试者可能有助于精确临界值。（例如，低于临界值的受试者有可能满足产品的治疗效果）。即使主要分析中仅包括高于临界值的受试者。应认识到，在经过一定数量的受试者后，得出的临床数据之前，最佳的临界值可能是未知的。这样就需要通过另一项临床试验来确定新的临界值，或允许在试验内根据临床需求，适当地改变临界值，以确保呈阳性的结果无任何偏差或非偶然出现。 |
| 977 |  |
| 978 |  |
| 979 |  |
| 980 |  |
| 981 |  |
| 982 |  |
| 983 |  |
| 984 |  |
| 985 |  |
| 986 |  |
| 987 |  |
| 988 | ## E. 后期治疗产品发展中体外诊断注意事项 |
| 989 |  |
| 990 | 对于大多数带有IVD伴随诊断的新理疗产品来说，为了使理疗产品得到批准，FDA希望与IVD伴随诊断相关的产品尽快在主要疗效试验中生成。因此，重要的是，在这些试验中，可以完全明确IVD的使用，并且可以对产品进行完整的分析，其效果也可以达到申办者的期望。71为了保证做好分析验证，以及IVD提高正确结果的可靠性，视以下章节中讨论的部件于研究性IVD有相关性，并在验证研究设计中适当处理适用的部件。 |
| 991 |  |
| 992 |  |
| 993 |  |
| 994 |  |
| 995 |  |
| 996 |  |
| 997 |  |
| 998 |  |
| 999 |  |
| 1000 |  |

|  | 70 使用不确定临界值的实例为针对HER-2过量表述仅性的IHC2+的试验结果。再现性研究发现，读者从1+和3+结果中，分离2+时特别困难。临床试验证实，拥有较少2+结果的人比具有3+结果的人的治疗时间更少。因此，2+结果被重新纳入非确定性临界值中，而不是阳性结果。为了解决该灰色区域中值的不确定性，笔者引入了临床实践中的一项建议，通过再试验与另一种类型的试验（参见赫赛汀（曲妥珠单抗）包装说明书 ）对所有2+结果进行了评价。参见：http://www.Accessdata.FDA.gov/Drug SatFDA 文档/标签/2000/TRANS020900LB.htm)。 71注意某些情况下，可以适当地使用另一种方法，例如前瞻性自适应设计或前瞻性回顾性试验。 |
| --- | --- |

| 1001 | ### 1. 培训样本集与验证样本集对比 |
| --- | --- |
| 1002 | 用于设计IVD并建立临床决策点和测定临界值的一组临床样本被称为“培训集”。应采用第二组独立临床样本（即“验证集”）进行测试，用IVD测试来检测IVD并分析是否与临床结果相关。对于IVD伴随试诊断来说，样本集的确定通常由筛选入组的受试者样本组成。这样，将其纳入到主要临床试验中，可以很好的证明理疗产品的有效性。因此，应在将IVD用于这些样本之前确定IVD设计和试验临界值。 |
| 1003 |  |
| 1004 |  |
| 1005 |  |
| 1006 |  |
| 1007 |  |
| 1008 |  |
| 1009 |  |
| 1010 |  |
| 1011 |  |
| 1012 | 如果从主要疗效试验中获得的结果对IVD发生了变更（例如，将更临界值变更为包括试验中有一定反应的样本）），那么验证集将失效，相反，验证集将成为改进后IVD的新培训集。若未对IVD伴随诊断进一步研究，改进后IVD可能无法获得IVD伴随诊断的上市许可授权，因为该诊断不能筛选出代表主要药效试验的人群。因此，不能对临床试验所需的样本进行新IVD的分析开发。虽然，试验样本保证了的两个样本之间关联的合理性，但没有保证两个样本之间的一致性。新的IVD设计可建立一组采购的临床样本，这些临床样本与试验中的受试者或早期研究试验中的样本相似。 |
| 1013 |  |
| 1014 |  |
| 1015 |  |
| 1016 |  |
| 1017 |  |
| 1018 |  |
| 1019 |  |
| 1020 |  |
| 1021 |  |
| 1022 |  |
| 1023 |  |
| 1024 |  |
| 1025 | ### 2. 变更对试验设计的影响 |
| 1026 | 在协同计划中，基于测试结果，我们选择了治疗产品的目标人群。重要的是，要在治疗产品批准后，能在人群中识别出与上一人群相同的受试者。IVD伴随诊断的使用对治疗产品的安全有效起着至关重要的作用，而且使用是治疗产品使用说明书的一部分时，FDA建议尽可能将候选IVD伴随诊断作为主要疗效试验的一部分进行验证。 |
| 1027 |  |
| 1028 |  |
| 1029 |  |
| 1030 |  |
| 1031 |  |
| 1032 |  |
| 1033 |  |
| 1034 | 当IVD发生变更时，（如，试剂配置、器械、平台、方法、校准变更）可能会产生新试验是否会导致与原试验的临床试验结构一致等问题。如果实施了经修订的IVD，为证明两种IVD试验高度的一致性，通常需要进行桥接试验（参见第三节E.3）。注意，在两组IVD试验中，患者入选的不一致性可能会导致很难或无法得出临床试验结果。 |
| 1035 |  |
| 1036 |  |
| 1037 |  |
| 1038 |  |
| 1039 |  |
| 1040 |  |

| 1041 |  |
| --- | --- |
| 1042 | ### 3. IVD的桥接试验 |
| 1043 | 如果在主疗效试验，应用了除候选IVD伴随诊断之外的试验，IVD申办者应证明，备用IVD伴随诊断的性能特征（有时称为临床试验分析或CTA）与其他测试的结果的相似性。通常，在两个测试之间的进行桥接试验，对临床试验样本进行预定统计分析，来证明候选IVD伴随诊断的结果与CTA的结果的相似度。桥接试验是指产品在其标记状态下，候选IVD伴随诊断对确定的受试者进行治疗，方法是用与合格受试者相同的样本，来比较出两种试验之间异同。当研究两者的一致性时，需要将缺失样本对试验造成的任何潜在影响画在考虑范围内。备用的IVD伴式随诊断可以预测产品的有效性，因为在CTA的标记中呈阴性也，可以与CTA结合，对大量代表性样本和被排除在试验中受试者的样本的一致性进行高度分析。因此，备用IVD伴随诊断中，通常用桥接试验来评估FDA的临床有效性，CTA的临床性能特征取决于候选IVD伴随诊断的临床性能特征。 |
| 1044 |  |
| 1045 |  |
| 1046 |  |
| 1047 |  |
| 1048 |  |
| 1049 |  |
| 1050 |  |
| 1051 |  |
| 1052 |  |
| 1053 |  |
| 1054 |  |
| 1055 |  |
| 1056 |  |
| 1057 |  |
| 1058 |  |
| 1059 |  |
| 1060 |  |
| 1061 |  |
| 1062 |  |
| 1063 | 理想的桥接试验是在候选IVD伴随诊断中，对所有未受试样本和受试样本重新测试，然后得出有效的测试结果，最后对其特点进行比较。72桥接试验中，使用导管试验样本对候选IVD伴随诊断的结果疗效进行分析。但是，应注意，在桥接试验之前应注意分析IVD的性能，因为不能因临床试验样品获得的结果，对IVD的结果进行调整（见第三节E.E.1）。 |
| 1064 |  |
| 1065 |  |
| 1066 |  |
| 1067 |  |
| 1068 |  |
| 1069 |  |
| 1070 |  |
| 1071 |  |
| 1072 | 临床试验是否入选与测试结果无关的受试者或仅入选通过测试结果确定的某些受试者，测试结果为阳性或阴性的临床试验样本军营纳入桥接试验中，以避免因预先筛选而产生的偏差（详见第三节C.5）。然而，药品管理局意识到CAT中部分样本无法进行二次测试的原因，可能是样本的缺失或者测试中数量的不充足。毕竟，不可能对所有的样本进行二次测试。如果仅对样本的子集进行重新测试，申办者应确保子集能充分反映出影响测试性能的原因(例如肿瘤大小、组织学、黑色素含量、坏死组织、切除组织与核心针活检)以及影响产品的功效。(例如患者人群的统计、疾病阶段、分层因素)与原始组中的样品比较时，复检样品组的样本应按比例地保留。在解决重新测试与未重新测试的分析集之间，基线的不平衡问题时，药品监管局建议，申办者应确定可能影响测试结果的协变量，然后使用所识别的协变量集检查重新测试和未重新测试的分析集之间的基线失衡。 |
| 1073 |  |
| 1074 |  |
| 1075 |  |
| 1076 |  |
| 1077 |  |
| 1078 |  |
| 1079 |  |
| 1080 |  |
| 1081 |  |
| 1082 |  |
| 1083 |  |
| 1084 |  |
| 1085 |  |
| 1086 |  |
| 1087 |  |
| 1088 |  |
| 1089 |  |

|  | 72影响桥接试验的有效性的样本处理方案，见附录2。 |
| --- | --- |

| 1090 | 为了确保任何的变动不会改变所选人群中，产品的安全性和有效性，应当对原始数据结果进行再次分析。若未将所有的样本进行二次测试，为了补缺数据，应对原始数据进行第三次分析，以此类推。重新分析其特性是对于特定产品的，可与适当的IVD 审查中心讨论 |
| --- | --- |
| 1091 |  |
| 1092 |  |
| 1093 |  |
| 1094 |  |
| 1095 |  |
| 1096 |  |
| 1097 |  |
| 1098 | 最后，若分析的结果出现不一致，可以再次进行分析确认以达到满意的效果。例如，精度、检测极限和准确度。如果在标记阳性试验中出现了不一致，则备用IVD伴随诊断将更准确地回答了这个问题，不一致性可能是最佳使用理疗产品的优势。 |
| 1099 |  |
| 1100 |  |
| 1101 |  |
| 1102 |  |
| 1103 |  |
| 1104 |  |
| 1105 | ### 4. 特殊评估方案 |
| 1106 | 特别方案评估（SPA）是指，药物或生物制品的申办者与负责审查申请的部门之间的理想审查方案的过程。《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）中的特殊评估条款适用于临床试验方案。主要是为验证新药申请（NDA）、生物制品申请（BLA）许可，或为NDAS或BLAS（基础线性代数子程序库）的疗效批准提供主要依据；特殊方案规定的条款不适用于IVD协议。 |
| 1107 |  |
| 1108 |  |
| 1109 |  |
| 1110 |  |
| 1111 |  |
| 1112 |  |
| 1113 |  |
| 1114 | 在协同发展计划中，特殊评估方案的提交可能包括，药物或生物制品相关的某些临床试验设计元素的问题，以及IVD对产品数据解释的影响。然而，不包括IVD的性能。（即与药物或生物制品无关的IVD采集数据）有关的问题。一般而言，关于药物或生物制品的问题应提交到治疗产品审查中心；关于IVD的问题应适当的提交到IVD审查中心。关于产品的问题，FDA期望和IVD评审中心进行相互协商。 73 根据FD&C法案，第505（b）条的药物规定；和《公共健康服务法》第351条生物药物的制定的规定，SPA条款适用于药品监管局与申办者之间的协议，具体参见21U.S.C.355（b）（5）。 74 请参见FD&C法案第505(b)(5)和药品监测局的“行业指南：特殊协议评估”条款。更多关SPA的信息见：(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm080571.pdf). |
| 1115 |  |
| 1116 |  |
| 1117 |  |
| 1118 |  |
| 1119 |  |
| 1120 |  |
| 1121 |  |

| 1122 |  |
| --- | --- |
| 1123 | 申办者应注意，IVD的变更（例如，临界值和测评系统的改变、添加分析物）或IVD的性能特征的变化（例如，灵敏度、特异性）都会影响治疗产品试验中的数据的类型或结果。在某些情况下，像SPA中所述的一样，这些IVD的变更可能会对产品的性能数据产生负面影响，甚至需要修订SPA协议中的条款。例如，患者入组人群的特征的改变，或的阳性结果的阈值的改变等。 |
| 1124 |  |
| 1125 |  |
| 1126 |  |
| 1127 |  |
| 1128 |  |
| 1129 |  |
| 1130 |  |
| 1131 |  |
| 1132 | 如果在试验开始后，将IVD变更或替换为不同的技术，对治疗产品数据的解释也可能造成负面的影响。根据FD&C法案第505（b）（5）（c）（ii）节，此类变更可能被认为是确定治疗产品的安全性或有效性所必需的重大科学问题，在试验开始后确定，并可能导致SPA协议的撤销。 |
| 1133 |  |
| 1134 |  |
| 1135 |  |
| 1136 |  |
| 1137 | ## F. 同期上市许可计划 |
| 1138 | 当 IVD 伴随诊断对于安全有效地使用治疗产品而言至关重要，为了使治疗产品和伴随诊断能够同时接受上市许可药品监管局将尽最大力度协调审查上市许可。为了通过上市许可，药品监管局建议申办者应将IVD诊断和治疗产品的上市计划提前，以确保产品和提交IVD诊断的一致性。 |
| 1139 |  |
| 1140 |  |
| 1141 |  |
| 1142 |  |
| 1143 |  |
| 1144 |  |
| 1145 | ### 1. 协调审查时间表 |
| 1146 | 为了使治疗产品和伴随诊断的同时通过上市许可，我们应对不同产品审查差异进行考虑。如果满足优先审查的标准，NDAS和BLAS（基础线性代数子程序库）就可以在标准审查时间表或优先审查时间内进行审查。若能进一步突破指定产品的上市申请，审查时间还可以进一步的缩短。此外，如果在提交材料审查过程中发现缺陷，则可对产品进行快速跟踪或审查。若药品确定补充试验是必要的，除非采取措施确保IVD伴随诊断的提交是及时和完整的，申办者可能会在总时间内导致IVD伴随诊断的上市许可延迟，进而影响相应治疗产品批准的时间。下面讨论的要点旨在帮助申办者管理独立提交材料的定时方面。如果在提交材料审查过程中发现缺陷，对磷钼酸的审查就可以被忽略。例如，药品监管局进行补充性的试验，它的审查就没必要。除非采取谨慎措施确保IVD伴随诊断的提交是及时完整的，否则申办者就可能使IVD伴随诊断的上市许可的延迟，进而影响相应治疗产品批准的时间。下面讨论的要点旨在帮助申办者管理独立提交材料。 |
| 1147 |  |
| 1148 |  |
| 1149 |  |
| 1150 |  |
| 1151 |  |
| 1152 |  |
| 1153 |  |
| 1154 |  |
| 1155 |  |
| 1156 |  |
| 1157 |  |
| 1158 |  |
| 1159 |  |
| 1160 |  |
| 1161 |  |

|  | 75请参见 FDA 《严重疾病的快速治疗法-药物和生物制品指南》http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatory information/guidances/ucm358301.pdf. 76参见FDA的政策和程序手册：“良好的审查实践：正在突破性疗法中，指定药物和生物制品的上市申请进行快速审查” (http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedical ProductsandTobacco/CDER/Manu al of Policies Procedures/UCM407009.pdf). 见注释75 |
| --- | --- |

| 1162 | i. 上市前批准模块 |
| --- | --- |
| 1163 | 通常情况下，上市前批准对IVD伴随诊断的提交起着更好的作用。对于一般的售前可以过程，申办者需要提交所有许可文件，如21CFR814.20中所述的一样。部分上市前批准指，只需要申办者在完成时，提交一部分的许可数据就可以了。在该方法的使用过程中，IVD伴随提交分析数据、制造数据，以及21CFR814.20所提及的其他信息。同时可以提交收集、编辑和临床分析数据。临床数据分析后，将该数据提交至PMA最终模块内，如21CFR 第8部分描述，“上市前批准审查时间为180天”从那天开始。80 |
| 1164 |  |
| 1165 |  |
| 1166 |  |
| 1167 |  |
| 1168 |  |
| 1169 |  |
| 1170 |  |
| 1171 |  |
| 1172 |  |
| 1173 | 该方法能够让申请人在审查过程中较早地对IVD审查中心的缺陷进行解决，使得同时完成IVD与产品的审查的可能性更大。 |
| 1174 |  |
| 1175 |  |
| 1176 |  |
| 1177 | ii. 预上市审查提交件 |
| 1178 | 为了检测特定IVD伴随诊断规范的用途，药品监管局将采用与所有医疗器械一样的方法，出台了一个风险控制方案。（例如：上市前通知提交（510（k））。III类的IVD伴随诊断通常被药品监管局批准，并用于指定的样本类型、目标人群和治疗产品。如果批准的IVD伴随诊断将用于其他样本类型、目标人群或治疗剂，申办者就可以提交PMA来补充新的预期用途。其他类型的变更也可能需要在上市前批准中说明。81总之，它的补充取决于类型的变更和审查的性质。为了确定上市前批准证明的提交，药品监管局建议试者应与IVD审查部门进行适当的协商上市前批准。 |
| 1179 |  |
| 1180 |  |
| 1181 |  |
| 1182 |  |
| 1183 |  |
| 1184 |  |
| 1185 |  |
| 1186 |  |
| 1187 |  |
| 1188 |  |
| 1189 | 如果药品监管局将合法上市的（等同）IVD伴随诊断归类为II类（非豁免）器械，新的IVD伴随诊断就可以在市场上授权。如果药品监管局在上市前提交了（510（k））的通告，新IVD伴随诊断实质上就可以替换掉预期的IVD诊断。如果没有合适的替代性器械出现，且在上市前能经过合法的批准，则新IVD伴随诊断则被纳入III类器械中。如果药品监管局认为，通过一般控制或和特殊控制，就可以保证新IVD伴随诊断的安全性和有效性，药品监管局可将该测试识别为符合从头处理的资格。如果药品监管局通过新的审查分类要求，就可以重新处理器械。然而，一般控制或一般和特殊控制为了器械的重新处理提供了安全保证和有效保证。通过重新处理，器械可分类为I类或II类，并可以上市，这些器械也可作为未来510（k）材料提交的计划。I类或II类器械的变更可能会严重影响器械的安全性或有效性；其预期用途的重大变更就需要的提交一份预上市计划（例如，510（k）或需要提前一个上市前批准日） |
| 1190 |  |
| 1191 |  |
| 1192 |  |
| 1193 |  |
| 1194 |  |
| 1195 |  |
| 1196 |  |
| 1197 |  |
| 1198 |  |
| 1199 |  |
| 1200 |  |
| 1201 |  |
| 1202 |  |
| 1203 |  |
| 1204 |  |
| 1205 |  |
|  | 78请参见：“上市前批准申请（PMA）的药品管理局及行业行动的员工指导手册：评审时间和目标的影响” （http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/ guidancedocuments/ucm089733.htm). 7 79参见“上市前协议申请部分的审查”的指导手册 81 21 CFR 814.39. 80完成最终部分的审查后，药品监管部会根据21CFR814.20的要求，确认最终部分是否包对上市前批准中所有信息的完成，从而进行归档决策。若药品监管部批准了上市前批准的完成，申请日是通常是最后一个模块的接收日期。 8121CFR814.39 |

| 1206 | iii. 对生物研究监测和制造的检查 |
| --- | --- |
| 1207 | 提交上市前批准时，可能会有两种检测：生物研究监测（BIMO）检查和制造检查。生物研究检测程序是对临床研究的检查，主要是为确保保护研究受试者和上市前批准数据的完整性。申办者应参与对检查临床试验中产品和IVD伴随诊断的检查。当审查IVD伴随诊断的上市前批准文件时，药品评价与研究中心/生物制品评估与研究机构中心/生物研究监测人员有权对临床试验注册中心进行检查；但是，临床注册中心的检查通常由产品审查中心（即，科学调查或生物制品评估与研究机构中心和监督事务局）主要负责，并由药品监管局的事务部执行。此外，IVD制造商仍应将临床试验机构（包括临床线路数据）的信息提交给研究检测人员进行售后审核。药品监管局将根据需要，在审查中心对临床研究中心的审查进行协调。 |
| 1208 |  |
| 1209 |  |
| 1210 |  |
| 1211 |  |
| 1212 |  |
| 1213 |  |
| 1214 |  |
| 1215 |  |
| 1216 |  |
| 1217 |  |
| 1218 |  |
| 1219 |  |
| 1220 |  |
| 1221 |  |
| 1222 | 为便于与IVD相关的检测研究提供设备，售后许可的申请人应将提交给生物研究检测部门，并保证提交信息的条理性和易识别性。该部门的信息通常包括：临床研究者的联系列表、研究中的测试部位、对各部位进行分析的信息、临床测试的相关信息以及相关行业审查标准（参见附录3）。该部门还将确认提交了接收来的数据是否与在测试站点获得的数据相相匹。因此，应将有关位置的记录信息列入其中。 |
| 1223 |  |
| 1224 |  |
| 1225 |  |
| 1226 |  |
| 1227 |  |
| 1228 |  |
| 1229 |  |

|  | 美国专利法82美国专利法360c（i）。 84参见药品监管局“510（k）文件：评估上市前通知实质的等同性[510（k）]” 见美《食品药品、药品与化妆品法案》（21 U.S.C. 360c（f）（1）和360e（a））第513节（F）（1）和第515节（a） 85 见美国《食品药品、药品与化妆品法案》（21 U.S.C. 360c（f）（2））第513节（f）（2）。 87治疗产品公司可以在数据提交到主文件或NDA/BLA中，然后让IVD制造商对其产品进行上市前批准参考，作为上市前批准审查中纳入临床线路数据的负责人，应同时保持数据的机密性；参见：第三节.F.1.iv和v。 |
| --- | --- |

| 1230 | 对于IVD的售后许可文件，需要提交审查的制造信息，药品监管局通常对IVD制造场进行制造检查。对于IVD伴随诊断的检查，药品监管局在审查前，尽可能提前安排检查。这样，就可以提前将结果通知给IVD审查部门，以便申办者/制造商有时间对检查出的问题进行排查。 |
| --- | --- |
| 1231 |  |
| 1232 |  |
| 1233 |  |
| 1234 |  |
| 1235 |  |
| 1236 |  |
| 1237 | 为了让检查更准时，药品监管局建议申请人应该在药品上市前，将部分上市前批准文件提前提交到相关部门。在提交之前，还应与审查部讨论提交内容和时间。尽早地提交制造模块有允许审查部门的审查—有足够的时间来协助制造商，以确保所有必要的文件都能在计划之前进行。以上这一点很重要，因为当IVD伴随诊断的制造在国外进行时，其他国家的检查可能需要更长的安排时间。 |
| 1238 |  |
| 1239 |  |
| 1240 |  |
| 1241 |  |
| 1242 |  |
| 1243 |  |
| 1244 |  |
| 1245 |  |
| 1246 | iv. 主文件 |
| 1247 | 出于各种原因，如解决桥接试验，不在NDA或BLA中的产品试验附加信息（因此，未通过授权书（见第三节F.1.V.）可能需要发送给IVD审查中心进行审查。如果治疗产品申办者不希望将数据或数据子集与IVD申办者（即通常提交IVD数据和信息的一方）共享，产品申办者可将数据直接提交至IVD审查中心，但IVD申办者不能访问主文件（MAF）。治疗产品申办者的专有信息由药品监管局进行保密审查，无需与IVD申办者共享信息。 |
| 1248 |  |
| 1249 |  |
| 1250 |  |
| 1251 |  |
| 1252 |  |
| 1253 |  |
| 1254 |  |
| 1255 |  |
| 1256 |  |
| 1257 |  |
| 1258 | 当提交售后许可时，文件由药品监管局和制造商（即治疗产品申办者）共同进行审核。（如果合适的话，治疗产品申办者将收到一封缺陷函）此外，在候选许人的同意下，申请人将收到一份主文件的缺陷函。而药品监管局会对任何额外上市前批准文件进行审查，直至所有缺陷的均已得到解决。 主文件持有者应将其缺陷发送到主文件负责部，售后申请人应在发送自己对其重大缺陷函的答复时参考文件数据。有关主文件的更多信息，请参考药品监管部的网站或联系器械和放射健康中心或生物制品评估与研究机构中心部。 88见药品监管局官网： http://www.fda.govMedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarket YourDevice/PremarketSubm issions/PremarketApprovalPMA/ucm142714.htm |
| 1259 |  |
| 1260 |  |
| 1261 |  |
| 1262 |  |
| 1263 |  |
| 1264 |  |
| 1265 |  |
| 1266 |  |

| 1267 |  |
| --- | --- |
| 1268 | v. 授权委托书 |
| 1269 | 在大多数情况下，治疗产品和IVD伴随诊断的上市许可取决于彼此。因此，各中心的审查工作人员就可以将影响审查的问题与其他中心进行协商。因此，产品和IVD申办者可能需要提交授权书，给其他申请人参考相应的NDA、BLA或主文件（或其他IVD上市前提交（如适用））以支持其他申请人的产品。样品授权书见附录4。 |
| 1270 |  |
| 1271 |  |
| 1272 |  |
| 1273 |  |
| 1274 |  |
| 1275 |  |
| 1276 |  |
| 1277 | vi. 优先审查 |
| 1278 | 如果符合美国专利法第360章21号（D）（5）中的标准，IVD伴随诊断材料可能有资格进行优先审查。通常，特别是IVD伴随诊断为一类诊断时，器械和放射健康中心和生物制品评估中心与研究机构中心将优先级审查状态授予IVD伴随诊断。IVD伴随诊断申办者可正式要求IVD制造部或的优先审查可授予对其自身计划的优先审查。药品监管部审查人员将通过该手册“器械上市前提交的优先审查”中概述的机制对提交的优先审查进行管理。申办者应考虑其优先审查的责任，如在同一文件中所述。尽管指南表明FDA 将优先审查咨询小组的优先审查，但该部门不打算将IVD伴随诊断PMAS提交给小组，除非与候选IVD伴随诊断认股证小组审查相关的科学问题。注意，咨询委员会产品的应用应与研究中心和生物制品评估与研究机构中心目前的政策将保持在适当的位置。 |
| 1279 |  |
| 1280 |  |
| 1281 |  |
| 1282 |  |
| 1283 |  |
| 1284 |  |
| 1285 |  |
| 1286 |  |
| 1287 |  |
| 1288 |  |
| 1289 |  |
| 1290 |  |
| 1291 |  |
| 1292 | 对于治疗产品，可以对治疗严重疾病的产品给予优先审查，如果获得批准，将对安全性或有效性提供显著改善。90该更快速的审查过程可能使实现相关IVD伴随诊断的同时上市许可变得困难。治疗产品申办者应确保其IVD伴随诊断申办者合作伙伴了解治疗产品优先审查的可能性，并准备及时提交上市前批准文件。 |
| 1293 |  |
| 1294 |  |
| 1295 |  |
| 1296 |  |
| 1297 |  |
| 1298 |  |
| 1299 |  |
| 1300 | vii. 接受加速批准的治疗产品 |
| 1301 | 如果治疗产品治疗严重的病症，药品监管局可做出给予治疗产品的加速批准的决定，通常提供优于可用治疗的有意义的优势，并证明(1)预测临床获益的替代的具有合理的效果，或(（2）是临床终点比不可逆的发病率或死亡率（IMM）早地被测量，并且该预测可对死亡率或其它临床益处的影响（即中间临床终点）。91 |
| 1302 |  |
| 1303 |  |
| 1304 |  |
| 1305 |  |
| 1306 |  |
| 1307 | 参见：89 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm089643.htm 90 有关优先审查的额外信息，请参考注释75。 91 额外信息，请参考注释75。 |

| 1308 | 如果治疗产品申办者想要获得加速批准，则应设计经批准的临床试验来适当地验证候选IVD伴随诊断的有效性。 |
| --- | --- |
| 1309 |  |
| 1310 |  |
| 1311 |  |
| 1312 | 对于加速批准的药物和生物制品，应当对上市后的药品进行试验来验证其效果，并且要描述临床疗效。对于获得加速批准的治疗产品（如本指南中所述），上市后确认性试验可能还包括IVD伴随诊断。如果已对此类研究扩展标记进行声明，申请人则应考虑IVD伴随诊断的预期用途是否需修改。对IVD预期用途的修改通常需要提交新的设备申请或附件。92 |
| 1313 |  |
| 1314 |  |
| 1315 |  |
| 1316 |  |
| 1317 |  |
| 1318 |  |
| 1319 |  |
| 1320 |  |
| 1321 | ### 2. 无法同期上市许可时 |
| 1322 | 如IVD伴随诊断指南所述，93尽管人们期待治疗性产品和其IVD伴随诊断有同期上市许可，但是美国食品及药物管理局意识到有妨碍此授权的情况存在。美国食品及药物管理局将会考虑到围绕治疗性产品的使用及其IVD伴随诊断特点的具体情形，具体分析每种情形，并予以解决。 |
| 1323 |  |
| 1324 |  |
| 1325 |  |
| 1326 |  |
| 1327 |  |
| 1328 |  |
| 1329 | ### 3. 上市许可之前的IVD伴随诊断的运输和核实 |
| 1330 |  |
| 1331 | 多数情况下，实验室在一款新IVD可用于日常医疗测试前，都需花时间去设置和核实。所以结果是，患者受益于刚获得上市许可的IVD时间会有所延误。IVD伴随诊断的延误意味着患者无法在此段时期获得相应的治疗产品，即使这两种产品都获得了同期的上市许可。 |
| 1332 |  |
| 1333 |  |
| 1334 |  |
| 1335 |  |
| 1336 |  |
| 1337 |  |
| 1338 | 为了确保在治疗性产品获批后，患者能够可立即获得该产品，IVD伴随诊断的制造商也许希望在IVD获得上市许可前，且其设计和医疗测试已经完成的情况下，将其运给实验室以进行设置和验证。94只要IVD伴随诊断只限于设置和核实，而不是用于诊断患者，并且符合21 CFR 812.2（c）（3）中的标准，按照IDE条例，美国食品及药物管理局将会认为该产品为免税的临床试验设备。申办者应依然应该遵守下列规则： |
| 1339 |  |
| 1340 |  |
| 1341 |  |
| 1342 |  |
| 1343 |  |
| 1344 |  |
| 1345 |  |

|  | 92如果起初与治疗产品一起获批的IVD伴随诊断被用于上市后的研究，提交物的类型和内容取决于试验的细节，请查看关于此说明的第三节中F.1.ii。 93查看注释3。 94请注意IVD或许会在上市审查的过程中发生变化（比如，制造变化、标签变化、或是其它变化），这种情形下，实验室也许需要对获得上市许可的IVD伴随诊断样本进行额外的核实。 |
| --- | --- |

| 1346 | • 21 CFR 809.10（c），要求将IVD伴随诊断标贴上“临床试验专用”的标签。一旦IVD获得授权，制造商可以提供与上市许可一致的新标签。 • 21 CFR 812.119，管理不合格的临床研究者。 直到IVD伴随诊断获得市场授权时，参与这些活动的实验室才被认为是研究基地。 |
| --- | --- |
| 1347 |  |
| 1348 |  |
| 1349 |  |
| 1350 |  |
| 1351 |  |
| 1352 |  |
| 1353 | 因为在获得上市许可前，一个IVD伴随诊断一般仅为临床研究性产品，按照21 CFR 812部分规定，通常不允许在测试范围对任何患者进行诊断。如果食品与药品管理局得到IVD伴随诊断被用于测试范围外的信息，那么其可以视察研究基地或是采取其他合适的行动。食品与药品管理局建议制造商与实验室沟通IVD伴随诊断的允许使用范围，并且保持记录已经获得这些产品的实验室。食品与药品管理局意识到实验室或许希望决定一种特殊的IVD伴随诊断的设置和核实是否是一项有意义的活动，并且在上市许可商业化或是违反21 CFR 812.7之前，食品与药品管理局不会因为该目的而对IVD的价格做出推测性的讨论。 |
| 1354 |  |
| 1355 |  |
| 1356 |  |
| 1357 |  |
| 1358 |  |
| 1359 |  |
| 1360 |  |
| 1361 |  |
| 1362 |  |
| 1363 |  |
| 1364 | ## G. 标签注意事项 |
| 1365 | 治疗性产品/IVD伴随诊断组的标签应一致。95IVD伴随诊断标签应指明治疗产品标签中规定的特殊分析物（如基因变种、表达模式、蛋白表达）。比如，如果某一治疗性产品指定用于一个有着基因变种特殊范围的人群，那么一般来说，IVD伴随诊断应该检测该范围所有的基因变种。 |
| 1366 |  |
| 1367 |  |
| 1368 |  |
| 1369 |  |
| 1370 |  |
| 1371 |  |
| 1372 | ### 1. 基于试验使用的IVD伴随诊断的声明 |
| 1373 | 基于IVD在主要的功效治疗产品试验使用96情况，对于IVD伴随诊断可能有几种声明。声明类型和试验设计情况讨论如下： |
| 1374 |  |
| 1375 |  |
| 1376 | 95对于IVD伴随诊断及其相应的治疗产品的标签进一步说明详见“体外伴随诊断设备”。 (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationand Guidance/GuidanceDocuments/UCM26 2327.pdf). 96 使用IVD的实例包括：选择治疗人群，排除可能遭受不良反应的患者，对各种试验组进行分层以确保治疗/控制组平衡，并在治疗组中选择剂量。 |

| 1377 | i. 预测性声明 |
| --- | --- |
| 1378 | IVD伴随诊断的预测性声明97应该得到以下证据的支持：临床效益仅归功于，或主要归功于IVD结果定义的人群（即，仅检验成阳性或检验成阴性的患者），或严重不良反应局限于由IVD结果定义的人群。支持临床效益预测声明的证据一般来源于检验成阳性和检验成阴性受试者均有的研究。每个测试定义的子集被拆分，然后被随机分配到“调查疗法”和“控制/安慰剂疗法”组（例如，图1A）。这种类型的设计将证明IVD结果是否可以预测治疗反应。通过试验结果交互作用，可以恰当地预先指定预期的治疗，人们有可能使用前瞻性回顾性试验设计来支持预测性治疗（见第III.D.4节）。请注意，如果人们认为将更可能有严重不良反应的受试者放置临床试验治疗产品组是不道德的，那么为了有效地预测，支持预测严重不良反应声明的证据，也许要求不同的方法。 |
| 1379 |  |
| 1380 |  |
| 1381 |  |
| 1382 |  |
| 1383 |  |
| 1384 |  |
| 1385 |  |
| 1386 |  |
| 1387 |  |
| 1388 |  |
| 1389 |  |
| 1390 |  |
| 1391 |  |
| 1392 |  |
| 1393 | 无法对仅选择检验呈阳性或是呈阴性的受试者进行测试进行预测性声明，因为在未受到治疗的人群里没有关于安全和功效的信息。 |
| 1394 |  |
| 1395 |  |
| 1396 |  |
| 1397 | ii. 选择声明* |
| 1398 | 只选择检验呈阳性（或是阴性）的试验设计典型地支持了IVD伴随诊断关于受试者选择的声明。对于某一选择声明，如果主要的功效试验证明了IVD选择的人群使用治疗产品的安全性和有效性，那么IVD就是“经过临床验证的”，因为它选择了一个从该治疗产品受益的人群。 |
| 1399 |  |
| 1400 |  |
| 1401 |  |
| 1402 |  |
| 1403 |  |
| 1404 |  |
| 1405 | iii. 监测声明 |
| 1406 | 用于患者监测的IVD帮助在治疗中选择治疗产品剂量，或是指明治疗调整或终止的时间以避免伤害。或许需要监测型IVD，因为当治疗产品被给予既有治疗窗之外的患者时，其显示出重要的安全问题和/或是缺乏功效（这代表着对于患者有严重伤害的风险。用检测来决定何时终止治疗（比如，当某患者为期望获得额外的益处但是可能因此招致伤害时）也需要是IVD声明。支持IVD伴随诊断监测声明的试验性设计不在该指南范围内，食品药品管理局建议与相关机构讨论此方法。 97 该指南文件中术语“预测性”或“预测”表明试验结果是否可以被用来预测一个患者对一个治疗产品的反应。这与该术语在其它文中的含义不同，如用于微生物学测试时。 |
| 1407 |  |
| 1408 |  |
| 1409 |  |
| 1410 |  |
| 1411 |  |
| 1412 |  |
| 1413 |  |
| 1414 |  |
| 1415 |  |

| 1416 | ## H. 上市注意事项 |
| --- | --- |
| 1417 | 在食品和药品管理2007修正法案下（FDAAA），在给定的患者群体中，上市后的要求可以用来评估一款治疗产品的安全性。如果一款治疗产品是否使用于某患者群体是由IVD伴随诊断决定的，那么治疗产品和IVD的申办者应该寻求来自合适的中心的输入来确保这样的上市后的试验是为了达到所述目标而设计的。 |
| 1418 |  |
| 1419 |  |
| 1420 |  |
| 1421 |  |
| 1422 |  |
| 1423 |  |
| 1424 | 当一款IVD和一款治疗产品一起使用造成不良反应时，如果只是因为IVD性能问题，那么应该按照21 CFR 803部分规定报告问题所在。但是如果只是因为治疗产品问题，那么应该按照21 CFR 314.80 或是600.80向治疗产品中心报告问题。对于原因是两种产品问题的事件，或是不清楚是哪个产品引起了问题，就按照两种规定报告问题。 |
| 1425 |  |
| 1426 |  |
| 1427 |  |
| 1428 |  |
| 1429 |  |
| 1430 |  |
| 1431 |  |

| 1432 | # 附录1：协同开发过程的关键点 |
| --- | --- |
| 1433 |  |
| 1434 | 一款治疗性产品和一款IVD伴随诊断有效的协同发展要求两种产品发展计划的协调，包括与所有相关的食品与药品管理局审查部门的协调（见图A1） |
| 1435 |  |
| 1436 |  |
| 1437 |  |
| 1438 | 图A1 IVD会议和相互作用 预提交物 如果测试发生改变 分析型验证测试 决定的最终分析性能 临床前的 第一阶段 第二阶段 第三阶段 治疗性产品会议 分析验证研究 桥接试验 临床前 新药上市申请前/生物制品许可申请前前 新药上市申请/生物制品许可申请 |
| 1439 |  |
| 1440 |  |
| 1441 | 典型的治疗性产品发展经历一系列的临床试验阶段，并包括与食品药品管理局的可预测性点相互作用（比如，指定的会议和提交物）。98另一方面，IVD发展，不是线性的，并且许多分析验证研究在没有食品药品管理局参与的前提下进行。在协同发展项目中，IVD的临床验证在治疗产品临床实验中得到评估。 |
| 1442 |  |
| 1443 |  |
| 1444 |  |
| 1445 |  |
| 1446 |  |
| 1447 |  |
| 1448 | 在IVD发展的过程的任一点中，发展的申办者或是候选人IVD伴随诊断可以使用预先的子项目来讨论发展规划的任何一方面，包括其中分析型或是临床协议的恰当性以及可能的管制路线。99 |
| 1449 |  |
| 1450 |  |
| 1451 |  |
| 1452 | 98 见食品与药品管理局指南“食品药品管理局和申办者或申请者之间的正式会议” (http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucm153222.pdf). 99 关于更多预先的子项目信息，可以在食品药品管理局指南里找到，即“医疗设备意见书的反馈要求：预提交项目和与食品药品管理局员工的会议。” |

| 1453 | 临床产品的临床前，阶段1终结（EOP1）和阶段2终结（EOP2）会议是讨论一款治疗性产品发展计划的重要时机。如果治疗产品审查中心决定了为了达到所述的临床试验的目标，一个分析型验证测试是必要的，那么食品药品管理局也许不会允许试验在没有充足验证测试的情况下进行。如果在治疗产品申办者举行重要会议前，IVD申办者没有与合适的IVD审查中心发起交流，那么食品药品管理局强烈建议IVD申办者在那时候要与合适的IVD审查中心进行交流。 |
| --- | --- |
| 1454 |  |
| 1455 |  |
| 1456 |  |
| 1457 |  |
| 1458 |  |
| 1459 |  |

| 1460 |  |
| --- | --- |
| 1461 | # 附录2：受试者样本处理注意事项 |
| 1462 |  |
| 1463 | 合适的样品采购计划对于一个成功的协同发展战略是重要的。申办者或许会发现考虑生物样品报告资料是很有帮助，比如说改进的研究质量（BRISQ）建议生物样本报告。100 |
| 1464 |  |
| 1465 |  |
| 1466 |  |
| 1467 | 1. 储存样本 |
| 1468 | 食品与药品管理局强烈推荐申办者在试验过程中收集和储存所有参加受试者的样品，若可能，不管旨在商业化的具体的IVD伴随诊断是否会被用在临床试验中。主要有两个原因要储存样本：（1）关于具体的治疗性产品的诊断显示要求候选IVD伴随诊断结果与物体样本和物体状态之间有一种关联；（2）IVD分析性能因物体样本而得到了证明。因为这些原因和其它原因，当考虑协同发展计划时，考虑样本储存计划是很重要的。 |
| 1469 |  |
| 1470 |  |
| 1471 |  |
| 1472 |  |
| 1473 |  |
| 1474 |  |
| 1475 |  |
| 1476 |  |
| 1477 |  |
| 1478 | 2. 样本或分析物规格 |
| 1479 | 一个理想的样本储存计划应从所有被检测可能纳入标志物驱使或是标志物分层治疗产品试验中获得，无论这些受试者是否实际入选，排除那些因为不能达到试验融入标准而被淘汰的。可以较容易获得ITD人群中来自所有物体的样本允许测试开发人员达到分析性能研究要求，比如说决定测试的准确性。分析验证样本也会需要对于测试性能的评估，即评估测试性能里带有在主要的功效治疗产品试验中呈现的变量以及当治疗性产品获批时可能呈现在临床护理里的变量。这包括，但不局限于，收集的模式（比如说，外科手术，芯针活组织检查），收集的解剖地点（比如，主要的，转移性的），组织学和阶段。另外，如果测试发生改变，或是CTA不是候选的IVD伴随诊断，那么为了评估基于旨在商业化的测试版本所获得的结果的治疗产品的功效，需要重新测试样本和候选样。 |
| 1480 |  |
| 1481 |  |
| 1482 |  |
| 1483 |  |
| 1484 |  |
| 1485 |  |
| 1486 |  |
| 1487 |  |
| 1488 |  |
| 1489 |  |
| 1490 |  |
| 1491 |  |
| 1492 |  |
| 1493 |  |
| 1494 |  |
| 1495 | 申办者应该计划储存样本和任何用于原始测试的处理后的样本（比如说DNA提取物）储存后的组织应该对于分析性能研究有用，因为多数性能研究应该包括预分析步骤。如果样本需要重新处理以证明CTA和候选IVD伴随诊断处理后的样本之间的一致性，那么处理后的样本，比如说DNA的提取物是有用的。虽然从各受试者获得大量均匀的样本很理想，但是当样本收集方法要求一些并不是针对疾病或存在问题的标准医疗护理的一部分的步骤时，这可能并不能获得。在他们的样本计划中，申办者应该计划获得足够的样本容量来进行必要的测试，加上足够的时间以能够进行一次或者多次的重新测试。 |
| 1496 |  |
| 1497 |  |
| 1498 |  |
| 1499 |  |
| 1500 |  |
| 1501 |  |
| 1502 |  |
| 1503 |  |
| 1504 |  |
| 1505 |  |
| 1506 |  |

|  | 100 Moore, HM.改进后的研究质量生物样本报告（BRISQ）。癌症细胞病.2011. 119(2):92-101. |
| --- | --- |

| 1507 | 3. 外国 |
| --- | --- |
| 1508 | 从通常不允许样本离开原产国的国家获取样本时，样本储存可能会变得复杂。在设计一个样本储存计划时，应该仔细考虑这种可能性。如果由于特定国家的出口限制，可能无法从治疗产品试验中获得大量样品，那么申办者可能会尝试制定储存样品计划并在这些国家进行复查。 |
| 1509 |  |
| 1510 |  |
| 1511 |  |
| 1512 |  |
| 1513 |  |
| 1514 |  |
| 1515 | 4. 知情同意 |
| 1516 | 人类受试者的定义包括受试者的标本（21 CFR 812.3（p）），因此知情同意适用于标本的使用。在美国，为了在调查中使用人体标本，必须从受试者（或其法定代理人）获得法律上有效的知情同意.101,102最好是概述合理预料的受试者样本的用途， 在治疗性产品临床试验同意书中或者在专门用于样品采集的单独文件中，即使原产国的法律法规没有特别要求。 从没有参加试验的受试者那里获得样本也是一个很好的做法，这样的话，ITD人群在储存样本中得到适当的代表。 这些样品也可能需要知情同意，例如，是否在样品上使用临床试用型IVD。 |
| 1517 |  |
| 1518 |  |
| 1519 |  |
| 1520 |  |
| 1521 |  |
| 1522 |  |
| 1523 |  |
| 1524 |  |
| 1525 |  |
| 1526 |  |
| 1527 | 4. 样本注释 |
| 1528 | 完整的样本注释对于成功开发体外产品伴随诊断至关重要。 用相关信息充分注释标本是非常重要的，这些信息将告知其在治疗产品试验中的用途以及潜在的后续用途。 相关信息包括可能影响测试性能的因素以及可能影响治疗产品评估的因素。 后者通常被概述为临床试验中的人口统计学和分层因素。如果在告知治疗产品如何使用的测试性能分析中缺失样本，这些因素也可能被评估为偏见的来源。 |
| 1529 |  |
| 1530 |  |
| 1531 |  |
| 1532 |  |
| 1533 |  |
| 1534 |  |
| 1535 |  |
| 1536 |  |
| 1537 | 受试者特点包括： 101 见美国联邦法规21，第50部分，美国联邦法规812，和美国法典21360j(g)(3)(D). 102 目前，食品及药物管理局打算在使用残余人体标本无法识别其个体的IVD调查的情况下，根据知情同意要求行使执法的自由裁量权，参见注释101。 参见食品及药物管理局指南“使用无法识别其个体的残余人体标本进行体外诊断设备研究的知情同意书” (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/ucm0712 65.pdf). |

| 1538 |  | • | 疾病或病情分级、分期、严重程度或其他标准化的患者状况测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1539 |  |  |  |
| 1540 |  | • | 以前管理的疗法 |
| 1541 |  | • | 研究分层因素，如年龄、性别、种族/种族、肿瘤大小、地理位置、表现状况 |
| 1542 |  |  |  |
| 1543 |  |  |  |
| 1544 | 样本特点或许包括： |  |  |
| 1545 |  | • | 标本的类型，例如肿瘤、血液、血清、尿液、血浆、组织、唾液 |
| 1546 |  | • | 如果是肿瘤样本，肿瘤百分比/基质/坏死比例 |
| 1547 |  | • | 潜在的抑制物或交叉反应物的含量，例如黑色素 |
| 1548 |  | • | 收集的解剖部位 |
| 1549 |  | • | 收集方法和容器类型 |
| 1550 |  | • | 原发性、转移性、正常、异常 |
| 1551 |  |  |  |
| 1552 | 样品处理和初步制备步骤可能包括： |  |  |
| 1553 |  | • | 活检、细针抽吸 |
| 1554 |  | • | 福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）、冷冻、离心、分馏、提取、宏观切割等 |
| 1555 |  |  |  |
| 1556 |  | • | 收集/处理/准备日期 |
| 1557 |  | • | 储存条件（如温度），包括与运输至实验室有关的条件 |
| 1558 |  |  |  |
| 1559 |  |  |  |
| 1560 |  | 5. 储存 |  |
| 1561 | 当标本储存以备后用时，申办者应考虑目标分析物的稳定性。一些分析物是不稳定的，需要特殊的处理或储存条件，而另一些分析物更稳定，可以承受各种处理和储存条件。在所选矩阵中被分析物的稳定性没有明确定义的情况下，申办者应该对预期的处理和储存条件进行彻底的评估，以确保选择的条件能够在稍后被告知信息的情况下使用样品。如果需要提取或纯化（或部分纯化）以使其稳定，则可以提取或纯化目标分析物。在这种情况下，完整的分析研究将要求申办者证明提取或纯化能够以确保预期的测试性能的方式持续地进行。 食品及药品管理局建议在任何样品处理或提取程序中使用一种统一实施的方法，因为使用多种方法可能会将变量引入无法量化的测试性能。 |  |  |
| 1562 |  |  |  |
| 1563 |  |  |  |
| 1564 |  |  |  |
| 1565 |  |  |  |
| 1566 |  |  |  |
| 1567 |  |  |  |
| 1568 |  |  |  |
| 1569 |  |  |  |
| 1570 |  |  |  |
| 1571 |  |  |  |
| 1572 |  |  |  |
| 1573 |  |  |  |
| 1574 |  |  |  |

| 1575 | # 附录3：向PMA提交的生物研究监测信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1576 | 为了便于在临床试验中对试验点进行CDRH/CBER BIMO检查，建议PMA申请者提交以下信息，信息应按照每个试验地点的研究类型（分析验证与临床验证）进行分层： |  |  |  |
| 1577 |  |  |  |  |
| 1578 |  |  |  |  |
| 1579 |  | • | PMA分析研究（由各项研究所在站点提供的信息） |  |
| 1580 |  |  | ○ | 站点信息（包括名称、街道地址、城市、州、邮政编码、联系人姓名和电话号码） |
| 1581 |  |  |  |  |
| 1582 |  |  | ○ | 源文件位置 |
| 1583 |  |  | ○ | 行数据位置说明（如在站点内或由申办者持有） |
| 1584 |  |  | ○ | 患者/受试者信息（除非研究根据无法单独识别的剩余样本进行） |
| 1585 |  |  |  |  |
| 1586 |  |  | ○ | 样本数据收集/病例报告表 |
| 1587 |  |  | ○ | 研究者协议 |
| 1588 |  |  | ○ | 利益冲突/财务公开 |
| 1589 |  |  | ○ | 知情同意书（除非研究根据无法单独识别的剩余样本进行） |
| 1590 |  |  |  |  |
| 1591 |  |  | ○ | 方案偏差 |
| 1592 |  |  | ○ | IRB信息 |
| 1593 |  |  | ○ | 监控计划 |
| 1594 |  |  | ○ | 行列表（根据地点和受试者分层） |
| 1595 |  | • | 临床试验地点（如集中试验以记录信息） |  |
| 1596 |  |  | ○ | 站点信息（包括名称、街道地址、城市、州、邮政编码、联系人姓名和电话号码） |
| 1597 |  |  |  |  |
| 1598 |  |  | ○ | 行数据位置说明（如在站点内或由申办者持有） |
| 1599 |  |  | ○ | 患者/受试者信息（如需要） |
| 1600 |  |  | ○ | 源文件位置 |
| 1601 |  |  | ○ | 病例报告表 |
| 1602 |  |  | ○ | 研究者协议 |
| 1603 |  |  | ○ | 利益冲突/财务公开 |
| 1604 |  |  | ○ | 知情同意书 |
| 1605 |  |  | ○ | 方案偏差 |
| 1606 |  |  | ○ | 行列表（根据地点和受试者分层） |

| 1607 |  |
| --- | --- |
| 1608 | # 附录4：授权书 |
| 1609 | 为对治疗产品及相应的IVD伴随诊断进行有效评估，治疗产品申办者和IVD申办者应向FDA发送授权书，授权另一名申办者交叉引用上市前提交文件或引用相关内容。 |
| 1610 |  |
| 1611 |  |
| 1612 |  |
| 1613 |  |
| 1614 | IVD（CDRH/CBER）审核中心，在得到治疗产品申办者许可后，方可借助NDA/BLA数据以支持PMA（或其他设备的上市前提交文件，如适）。应将交叉引用的授权书发送至IVD（CDRH/CBER）审核中心的文件控制中心，以便IVD审查员审查。另外，治疗产品（CDER/CBER）审核中心需要获得IVD申办者的许可，方可借助PMA中的数据（或其他设备的上市前提交文件，如适用）以支持NDA/BLA。应将交叉引用的授权书发送至治疗产品（CDRH/CBER）审核中心的电子网管，以便治疗产品审查员审查。 |
| 1615 |  |
| 1616 |  |
| 1617 |  |
| 1618 |  |
| 1619 |  |
| 1620 |  |
| 1621 |  |
| 1622 |  |
| 1623 |  |
| 1624 |  |
| 1625 | 授权书中清楚地注明产品名称，申办者名称和提交号码（如PMA、BLA或NDA号码）。授权FDA查阅相应产品的上市前提交文件，并不代表FDA可以将此信息与其他公司分享；应根据适用法律103对这些信息保密。 |
| 1626 |  |
| 1627 |  |
| 1628 |  |
| 1629 |  |
| 1630 |  |
| 1631 | 以下所列为两张授权书示例。 |
| 1632 |  |
| 1633 | 例1：IVD申办者授权CDER参考PMA以支持NDA |
| 1634 |  |
| 1635 |  |
| 1636 | [IVD申办者名称] |
| 1637 | [地址] |
| 1638 | w |
| 1639 | [日期] |
| 1640 |  |
| 1641 | [CDER审核人] |
| 1642 | [地址] |
| 1643 |  |
| 1644 | 关于：交叉引用授权书[PMA#][IVD名称] |
| 1645 |  |
| 1646 | 本函授权CDER引用[IVD申办者名称]的[IVD名称]PMA[PMA编号]，以支持[药品申办者名称]的[药品名称和标志]及[药品名称和标志2（如适用）]的NDA申请[NDA编号]。 |
| 1647 |  |
| 1648 |  |
| 1649 |  |
|  | 103关于FDA的机密信息处理方式，以及商业机密、商业或财务保密信息以及私人标识符信息的构成，请参阅FDA规范21 CFR 第20部分中，有关信息自由（FOI）实施的内容。也可浏览FDA的FOI网页，网址：http://www.fda.gov/ RegulatoryInformation/foi/ default.htm. |

| 1650 | 通过本函的副本，我们授权[药品申办者名称]根据需要，在NDA提交文件中引用PMA所含信息。（取决于IVD申办者是否允许药品申办者在NDA提交文件中引用IVD信息。） |
| --- | --- |
| 1651 |  |
| 1652 |  |
| 1653 |  |
| 1654 |  |
| 1655 | 如有疑问，请通过[电话号码]或[电子邮件]，联系[姓名]。 |
| 1656 |  |
| 1657 | [签字] |
| 1658 | [姓名] |
| 1659 | [职位] |
| 1660 |  |
| 1661 | 例2：药品申办者授权CDRH引用NDA，以支持IVD伴随诊断的PMA |
| 1662 |  |
| 1663 |  |
| 1664 | [药品申办者名称] |
| 1665 | [地址] |
| 1666 |  |
| 1667 | [日期] |
| 1668 |  |
| 1669 | [CDRH审核人] |
| 1670 | [地址] |
| 1671 |  |
| 1672 | 关于：交叉引用授权书[NDA#][药品名称] |
| 1673 |  |
| 1674 | 本函授权器械及放射卫生学中心引用[药品申办者名称]的[药品名称]新药申请[NDA编号]，以支持[IVD申办者名称]的[IVD名称]PMA[PMA编号]，此IV的预期用途为[预期用途]。 |
| 1675 |  |
| 1676 |  |
| 1677 |  |
| 1678 |  |
| 1679 | 通过本函的副本，我们授权[IVD申办者名称]根据需要，在PMA提交文件中引用NDA所含信息。（取决于药品申办者是否允许IVD申办者在PMA提交文件中引用药品信息。） |
| 1680 |  |
| 1681 |  |
| 1682 |  |
| 1683 |  |
| 1684 | 如有疑问，请通过[电话号码]或[电子邮件]，联系[姓名]。 |
| 1685 |  |
| 1686 | [签字] |
| 1687 | [姓名] |
| 1688 | [职位] |