何时为现有器械变更申报510 (k)的决定

行业及食品药品监督管理局
工作人员指南

指南草案

发布本指南草案仅为收集评论。

文件发布日期：2016年8月8日

关于本草案文件的任何评论及建议，请于联邦公报刊载草案文件发布通知的90天内提交。电子评论可提交至http://www.regulations.gov。书面评论可以提交至食品药品监督管理局，案卷管理科（5630 Fishers Lane，rm. 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。

与本文件中关于受CDRH管理器械的问题，联系510（k）工作人员，电话：301-796-5640。

在审核提交至生物制剂评估和研究中心的文件时，关于本指南的使用或解释问题，联系交流、推广和开发办公室（电话：1-800-835-4709或240-402-8010或电子邮箱：ocod@fda.hhs.gov）。

本文件的最终版本将替代1997年1月10日发布的决定何时针对现有器械
变更提交510（k）。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

生物制剂评估和研究中心

前言

其它副本

CDRH

其他副本可从互联网获得。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以接收本指南的副本。请使用文件编号1500054来注明您所要求获得的指南。

CBER

可通过提交书面申请，从生物制剂评估和研究中心（CBER），交流、推广和开发办公室（OCOD）（10903 New Hampshire Ave.，Bldg. 71，Room 3128，Silver Spring，MD 20993-0002）获得其他副本，或通过拨打电话1-800-835-4709或240-402-8010，或通过电子邮件ocod@fda.hhs.gov或通过网址：

http: //www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm获得其它副本。

目录

1.引言	1

2.背景	1

3.范围	3

4.指导原则	4

5.如何使用本指南	6

A.标签变更	11

B.技术、工程和性能变更	18

C.材料变更	27

D.体外诊断器械的技术、工程、性能和材料变更	31

E.修改器械风险评估的注意事项	36

附录A：示例	39

附录B：文件	58

附录C：定义	69

流程图

图1-主要流程图	8

图2-流程图A	12

图3-流程图B	19

图4-流程图C	28

图5-流程图D	32

何时为现有器械变更申报510 (k)的决定

行业及食品药品监督管理局
工作人员指南

本指南草案代表食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系FDA负责实施本指南的人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

# 引言

大约从1976年颁布美国食品药品化妆品法案（FD&C法案）的医疗器械修正案开始，食品药品监督管理局（FDA或机构）已尝试以更明确的方法定义医疗器械变更何时会要求制造商向机构提交新的上市前通知（510（k））。本文件的最终版本将替换1997年1月10日公布的决定何时为现有器械变更（K97-1）提交510（k）。

关于在本文件中引用的现行版FDA公认标准，参见FDA公认一致性标准数据库（http: //www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm）。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了该机构目前关于该主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本机构指南中使用词语“应当”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# 背景

21 CFR 807.81 (a)（3）中的法规标准声明当存在下述情况时，必须提交上市前通知：

（3）本器械目前正在销售或重新上市，但是，其设计、组件、制造方法或预期用途将发生重大变更或修改。下述重大变更或修改将需要获得上市前通知：

（i）器械的变更或修改可能显著影响器械的安全性或有效性，例如，设计、材料、化学成分、能量来源或制造工艺发生重大变更或修改。

（ii）器械的预期用途发生重大变更或修改。

FDA于1997年1月10日发布初始指南-决定何时为现有器械变更提交510 (k) (K97-1)为监管语言提供指南。如该指南中所述，关于21 CFR 807.81 (a)（3）的关键问题主要问题是有时FDA和器械制造商对句子“能够显著影响器械的安全性和有效性”和形容词“重大”和“显著”的理解存在偏差。该指南为机构提供了这些术语的解释，主要用于制造商分析器械的变更如何能够影响安全性或有效性并决定是否必须为特定类型的变更申报新的510（k）。本指南草稿保留了原始文件的基本格式和内容，并通过更新来增加阐述性内容。增加阐述性内容旨在提高FDA工作人员与制造商对指南的理解一致性。

510（k）程序和质量体系规范

任何关于为变更合法销售器械而申报510（k）的指南应考虑21 CFR第820部分，质量体系（QS）管理在器械变更方面发挥的作用。针对一些类型的器械变更，机构认为不必申报新的510（k），并且，现有的QS要求可能有理由保证变更后器械的安全性和有效性。

在其它要求中，QS规范要求最终医疗器械制造商审核并批准器械设计、生产变更（21 CFR 820.30和820.70）和文件变更以及器械主记录的批准（21 CFR 820.181）。任何无法通过后续检查和检验来充分确认结果的程序必须进行验证（21CFR 820.75），并且，程序变更需要进行审核、评估并在适当情况下对程序进行再验证（21 CFR 820.75（c））。

QS监管的最终效果是当最终医疗器械制造商对器械设计进行变更时，存在证明制造器械符合设计标准变更要求（或如果未打算变更，则为原始标准）的程序。他们必须保存记录，并且，FDA调查员必须获得这些记录（参见FD&C法案章节704（e））。针对多种类型的器械变更，根据21 CFR 807.81 (a)（3），可能不要求申报新的510（k）。在这些情况下，依从QS监管能够合理保证变更后器械的安全性和有效性。

# 范围

终版指南将辅助医疗器械制造商遵守上市前通知要求，在确定修改是否超过21 CFR 807.81 (a)（3）针对申报和新510（k）许可的监管限度过程中，这些制造商旨在修改经510（k）许可的器械或符合510（k）的修改前器械修改（也指“现有”器械）修改。注意，如果器械未受上市前通知要求豁免，任何要求根据21 CFR 807.20进行注册的人员（计划将器械首次引进市场）均必须按照21 CFR 807.81 (a)（2）申报510 (k)。自有品牌经销商和再包装商如果符合21 CFR 807.85（（b））的要求，则不要求申报510（k）。终版指南未打算说明被510（k）豁免或需要获得上市前批准（PMA）的器械的修改问题。

本文件整合了源于FDA现有指南和政策的概念和建议，如无菌器械的上市前通知申报（510（k））中无菌性信息的申报和审核，以及关于何时要求申报新的510（k）（基于现有器械的修改）的、针对器械的指南。在某些情况下，FDA的思考来源于仅涉及针对生产一些数量器械的制造商的经验。因此，我们尝试归纳适用于更大范围器械的概念。但是，当FDA为修改特殊器械制定明确定义时存在特殊情况，例如，FDA关于每日佩戴隐形眼镜的指南-关于每日佩戴隐形严禁的上市前通知（510（k））指南。本指南的最终版本未打算替换这些针对器械的指南，但是，可能涵盖无法利用这些针对器械的指南解决的情况。

召回：本指南的最终版本也适用于为合法销售器械进行召回或器械变更或在器械标签中指示变更的情况。为获得更多关于召回情况中推荐的程序，参见蓝皮书备忘录K95-1，主动召回过程中的510（k）要求。如本指南所声明的，如果纠正措施修改了器械而不仅是将其恢复到符合初始标准，可能需要申报新的510（k）。本指南的最终版本可能有助于判定在纠正措施确实改变器械的情况下，是否需要申报新的510（k）。

私人标签经销商和重新包装商：私人标签经销商和重新包装商如果符合21 CFR 807.85（b）的要求，则无需申报510（k）。

软件变更：本指南草案不适用于软件变更或修改，但是，本指南适用于为含有软件或作为软件的医疗器械的非软件变更。本指南的A章节涵盖包含软件或由软件组成的已有器械的标签变更，并且，本指南的章节B-D涵盖了包含软件的已有器械的非软件技术变更和材料变更。FDA在发布本指南草案的同时发布了另一份关于软件变更或修改的指南草案。

组合产品：本指南草案不特别针对如药物／器械或生物制剂／器械组合的组合产品，但是，此处所述的一般原则和概念可能有助于制造商决定是否必须为组合产品的器械部分变更申报510（k）。并且，本指南的最终版本未打算处理不持有器械510（k）的已有器械再制造商（如一次性器械的后加工商）是否必须申报510（k）。在21 CFR 820.3（w）中将再制造商定义为“任何为最终器械进行加工、处理、修复、再包装、恢复、或采取其它措施且可能显著改变最终器械性能、或安全性标准或预期用途的人员”。

# 指导原则

在利用本指南来决定何时针对现有器械更改申报510（k）时，应遵循许多指导原则。一些指导原则源于现有的FDA 510（k）策略，并被众所周知，另一些对于本指南中所包含的逻辑系统设计是必要的。因此，任何采用本指南的人员应记住下述指导原则：

- 有意进行显著影响器械安全性或有效性的更改-如果制造商因旨在明显修改器械的安全性或有效性而对其器械进行更改（例如，为应对已知风险、不良事件等），可能要求申报新的510（k）。但是，也应对未打算显著影响器械安全性或有效性的变更进行评估，以决定变更是否显著影响器械安全性或有效性。

- 如果制造商通过更改其器械来解决违规或召回问题，他们应参考FDA指南蓝皮书备忘录K95-1，主动召回过程中的510（k）要求和医疗器械召回与医疗器械改进的区别。

- “能够显著影响”评估和测试的作用-为决定变更或更改是否能够显著影响器械的安全性或有效性，制造商应首先采用下述指南为变更是否显著影响积极或消极影响器械的安全性或有效性进行基于风险的评估。这种基于风险的评估应识别并分析全部新风险和源于器械更改的已知风险的变更，并为是否需要申报新的510（k）作出最初判断。如果在风险评估后作出的初步决策是不要求申报新的510（k），应通过成功的、常规确认和验证活动来确认该决策。如在B5.4（非IVD器械）和B4（IVD器械）中所讨论的，如果常规确认和验证活动可能引发任何未知问题，应重新思考之前做出的任何关于不要求申报新510（k）的决策。确认和验证要求适用于全部按21 CFR 820.30管理的器械。

- 变更的意外结果-在评估变更是否要求申报新的510（k）时，制造商应考虑器械变更是否会产生意外结果或影响。例如，灭菌变更可能对器械材料造成未知影响，或者，材料变更可能对器械性能造成未知影响。

- 风险管理的使用-本文件中所提及的风险状况基于对管理医疗器械风险至关重要的多个风险概念组合。危害和危害情况、风险估计、风险可接受性、风险控制、风险／收益分析和整体风险评估均是在医疗器械设计和开发过程中可以使用的概念。在ISO14971：医疗器械-为器械进行风险管理中所定义的风险概念是损害发生概率和损害严重程度的组合。尽管在本文件中使用的风险术语主要源于ISO 14971，已发现个别制造商术语可能存在差异。当变更“可能显著影响安全性或有效性”时，由于21 CFR 807.81（a）（3）（i）要求申报新的510（k），如在章节E中所解释的，在评估器械风险状况时，应考虑安全性和有效性。

- 评估同时发生的变更-由于可能考虑许多同时发生的变更，既应分别评估每项变更也应将这些变更作为整体进行评估。

- 适当的比较器械和变更的累积效应-在使用本指南帮助决定特定变更是否要求提交新的510（k）时，制造商应进行基于风险的评估，将已变更器械与近期通过510（k）且具有实质等同性的器械进行比较（或如果尚未通过510（k），则与法案修订前上市的器械进行比较）。制造商可在不申报新的510（k）的情况下进行许多变更，但是每次变更时，他们应将器械与最近通过的器械进行比较。当制造商将拟定修改器械与最近通过510（k）的器械进行比较时，制造商应评估自最近通过510（k）时起全部变更的累积影响。

- 文件要求-无论何时，当制造商对器械进行变更时，除非所考虑的器械被QS法规所豁免，他们必须采取某些措施遵循QS规范，21CFR第820部分。此外，QS法规要求利用文件记录器械的变更情况（参见附录B以获得关于文件记录的建议）。

- 修改器械的510（k）提交-在为进行多项修改的器械申报新的510（k）时，该510（k）应描述需要申请新510（k）的全部变更。该510（k）也应描述自记录作为该器械初始510（k）部分内容记录的前一次510（k）（即，不要求申请新的510（k））起的其它变更。这有助于保证FDA更完整的理解接受审核的器械。例如，初始510（k）未明确识别或描述诸如电阻器等电路板的单独组件，因此，FDA将不期望对针对修改器械的新510（k）中列出的电阻器进行修改，如果这些修改不要求申请510（k）。但是，510（k）在标签中明确包括器械警告事项列表，因此，如果已对器械标签中的警告事项进行修改，即使变更本身不要求申报新的510（k），也应在新的510（k）中对该变更进行描述。

- 如果制造商为一件器械进行多项变更，但是，仅其中一项变更要求申报新的510（k），可立即执行不要求申报新510（k）的变更，只要将这些变更与需要申报新510（k）的变更分开执行。但是，应在针对要求申报的变更的新510（k）中对这些变更进行描述（根据之前的公告）。

- 实质等同性判定-制造商应明确的是，即使他们可能遵循本指南并申报新510（k），也无法保证做出实质等同性决定。参见510（k）项目：在上市前通知（510（k））中评估实质等同性，以获得更多关于FDA用于决定实质等同性的决策过程的信息。

# 如何使用本指南

本指南利用流程图和文本通过我们建议的逻辑方案来指导制造商决定是否为已有器械的变更申请新的510（k）。单独包含全部必要步骤的逻辑方案可能较复杂，并可能令人感到烦恼。因此，本文件未纳入逻辑方案。然而，为便于应用，已将单独的逻辑方案分成更小的部分，包括：

- 器械可能发生变更的主要类型（本章节，主要流程图）

- 标签变更（章节A，流程图A）

- 技术、工程和性能变更（章节B，流程图B）

- 材料变更（章节C，流程图C）

- 针对体外诊断器械（IVD）的技术、工程和性能变更（章节D，流程图D）

- 已修改器械风险评估的注意事项（章节E）

注意，章节B和C仅适用于非IVD，并且，章节D仅适用于IVD。全部其它章节适用于IVD和类似的非IVD。

请参考附录C：定义，以获得本指南（包括流程图）中所使用术语的含义。

图1-主要流程图

变更是否旨在显著影响器械安全性或有效性，例如，应对已知风险，不良事件等？

新510 (k)

标签是否变更？

是否存在技术、工程或性能变更？

材料是否变更？

文件记录

见图C或图D（如果为IVD）

见图B或图D（如果为IVD）

见图A

参见文本指示的章节E，以获得关于使用风险评估的其它建议

提示：将流程图作为直观工具，但是，未获得必要的注意事项。使用本流程图时，参考所附文本。

是

是

是

是

否

否

否

否

制造商应将流程图与上述指导原则、下述章节中的文本和附录A中所提供的示例配套使用。直到作出针对变更提交新510（k）的决策或记录无需申报新510（k）的基础之前，回答针对单独类型变更（例如，性能变更、材料变更）提出的问题。如上所述，在决定是否为变更申报新的510（k）时，制造商用于比较任何已变更器械的基础是在制造商最近通过的、针对该器械的510（k）中描述的器械或其合法销售的、在法案修正前上市的器械。当变更超出§807.81 (a)（3）限度时，“可能显著影响器械的安全性或有效性”或构成“器械预期用途的重大变更或更改”时，要求制造商申报新的510（k）。这种显著影响可以是积极的或消极的。必须记住，在表面上进行的一种不连续变更可能涉及不同类型的多项变更。

尽管本指南未明确讨论制造变更，制造商应考虑全部制造变更对器械标签、技术／性能、和／或材料的影响。如果制造商变更影响了这三个方面中的任何一个方面，制造商应利用合理的流程图和比较文本来评估技术／性能或材料变更的影响。一旦发生多项变更，制造商应使用全部合理的流程图和解释文本。思考下述示例：

例1：制造工艺变更引起的多项变更

制造商决定将与患者接触部件的制造工艺从器械加工工艺变更为冲压工艺。使用冲压工艺需要改变不锈钢等级，并也可能改变尺寸公差。为评估本变更的影响，制造商应使用章节B（技术、工程和性能）和章节C（材料）。

例2：与保存期限变更相关的多项变更

制造商改变器械中的一种或多种材料以改善产品的保存期限。材料变更也影响一些需要更新标签的性能特征。为评价变更影响，制造商应使用章节A（标签）、章节B（技术、工程和性能）和章节C（材料）或章节D（针对IVD器械的技术、工程、性能和材料变更）。

针对在本指南或在针对器械的指南中无法解决的拟定变更情况，鼓励制造商联系CDRH工作人员或CBER工作人员。

注意，按“新510（k）和文件证明”这种方式在流程图中进行录入，仅为做简要描述。读者应将“新的510（k）”解释为可能要求的510（k），并将“文件证明”解释为可能不要求申报新的510（k），记录您的分析，并存档以供进一步参考。

利用流程图字母（A到D）和序列号来注明在详细流程图中列出每项问题。流程图主线中的这些问题与待回答的主要问题相关。利用流程图字母、问题编号、小数点、以及其它序列号（例如，B4.1是包含在决定点B4中建立的后续问题的决定点）。

注意，第一项问题始终是所进行的变更是否旨在显著改善器械的安全性或有效性，例如，应对已知风险、不良事件等（图1-主要流程图）。如果是这样，那么变更“可能显著影响安全性或有效性”，并且可能必须申报新的510（k）。

本指南包含整合评估特定类型的器械变更和器械修改风险评估的逻辑方案，并且，如果无法进一步提供特定指南时，参考章节E（其为制造商应如何利用风险管理原则来评估其特定风险和修改情况的建议）。由于21 CFR 807.81（a）（3）（i）要求在变更“可能显著影响安全性或有效性”时，申报新的510（k），应在评估如章节E所解释的器械风险状况时，考虑安全性和有效性。

# 标签变更

如上所述，将变更类型分为标签变更、技术工程、或性能变更和材料变更。应利用单独的着重于适应症变更的逻辑方案来评估全部标签变更，以决定是否要求批准新的510（k）。通常建议为其它标签变更进行文件记录。

流程图A描述了在决定是否要求为标签变更申报新的510（k）时将使用的逻辑方案。器械标签变更通常会产生制造商在决定何时需要申报新的510（k）时所需解决的最难回答的问题。通常，器械标签中似乎存在的微小变更可能对器械的安全性和有效使用产生重大影响。

在讨论器械“使用适应症”和“预期用途”之间的区别时通常会引起混淆。关于实质等同性，术语“预期用途”指器械或其功能的一般目的，其包含使用适应症。使用适应症描述了器械将诊断、治疗、预防、治愈或缓解的疾病或状况，包括器械旨在应用的患者人群的描述。适应症包括器械的全部规定人群的应用。预期用途的概念与决定是否可通过上市前通知（510（k））程序来批准器械或是否必须在上市前批准申请（PMA）或按FD&C法案章节513 (f)（2）为分类提出的重新审理申请中评估器械之间明确相关。制造商应意识到，根据FD&C法案章节513（i），如果特定的标签变更使器械产生其它预期用途，器械将不存在实质等同性，并且将需要通过申报PMA或提交重新审理来销售器械。

与将“预期用途”作为决定何时申报新的510（k）的决定因素不同，本指南注明了对预期用途产生重大影响并需要申报新的510（k）的几种类型的标签变更或改变。 FDA将预期用途的重大变更解释为可能显著影响安全性或有效性的变更类型。

参考文本所指示的章节E，以获得关于使用风险评估的其它建议。

新510 (k)

主要图表

A2

变更是否增加或删除了禁忌症？

提示：将流程图作为可视的辅助工具，但是不会产生必要的注意事项。在使用本流程图时，参考所附文本。

是

是

新510（k）（如果仅增加禁忌症，申报CBE 510（k））

否

否

否

否

是

是

是

否

是

否

A1

使用适应症是否发生实质变更？

A3

警告事项或预防措施是否发生变更？

A4

变更是否影响使用说明或其他标签？

A5.1

能否影响使用适应症？

A5.2

风险评估是否识别出新的或显著改变的风险？

文件证明

是

# 图2-流程图A

A1.	使用适应症是否发生实质变更？与标签其它方面相比，标签使用适应症的改变会使机构产生更多顾虑。事实上，标签本部分中影响物质、含义或使用适应症范围（此处指“实质变更”）的大多数变更可能显著影响安全性或有效性，并且，将要求申报新的510（k）。不影响物质或适应症含义的适应症阐述变更通常不要求申报新的510（k）。此外，在目前已许可的适应症范围内可能存在限制使用的某些适应症变更。例如，如果批准将器械用于这三种适应症，并且，公司决定器械上市后仅针对其中两种适应症，则该变更可能不要求申报新的510（k）。

明确影响安全性或有效性并通常需要申报新的510（k）的使用适应症的一般变更包括：

- 重复使用之前标识为“仅一次性使用”的器械。

- 从处方变更为非处方（OTC）。

- 引入新的治疗或诊断声明的变更。

- 允许在新患者人群中使用器械的变更。

- 应用或相互作用的关节、器官、骨骼、血管系统或组织类型的变更。

可能不会对预期用途构成重大变更并且不要求申报新的510（k）的一般变更包括：

- 与获批的使用适应症一致的器械名称或描述的变更；以及

- 改善可读性或清晰度且不影响使用适应症实质的变更。

其它适应症变更是否需要申报新的510（k）将在更大程度上取决于明确的器械、原始使用适应症和修改的使用适应症。为判定对使用适应症进行这些类型的变更是否将显著影响器械的安全性或有效性，制造商应思考变更如何影响器械的风险状况。如章节E所述，引入新风险或显著改变现有风险可能需要申报新的510（k）。下述是可能需要申报新的510（k）的使用适应症变更类型和在决定是否需要申报新的510（k）时的注意事项：

- 使用环境变更。

- 一种变更类型符合影响器械的风险状况取决于使用环境和环境标准之间的差异。例如，从手术室应用变更为医院手术后在特别病房中使用（两者均需要专业的医疗监护）可能不会影响器械的风险状况。但是，从专业应用变更为家庭使用或从医院应用变更为门诊转移更可能影响器械的风险状况并要求申报新的510（k），其原因是不同环境具有不同的医疗专业水平或用户培训水平，并提供了不同的环境挑战，如其他电子器械可能造成电磁感染、不同水平的清洁度、或与患者移动或门诊使用相关的冲击和振动。

- 变更为能够由不同用户对器械进行使用。

- 与使用环境变更相似，该类变更如何影响器械的风险状况取决于用户的差异。相似用户类型之间的变更，如全科医生和专家之间的变更可能不会显著影响器械的风险状况。但是，将由医疗保健提供者进行的应用变更为由不同用户进行非监督性使用（从专业应用变更为普通使用或将处方应用变更为非处方应用）可能因存在不同类型的用户培训而显著影响器械的风险状况，并要求申报新的510（k）。

- 将使用适应症变更为比目前获批的一般适应症更明确的用途。

- 由于变更影响是最难评估的部分，因此，制造商应仔细思考这些变更对器械风险状况的潜在影响。由于此类变更可能将器械用途扩展到不同用户、不同使用环境、不同关节、器官、骨骼、血管系统、或组织的应用、不同患者人群中的应用、或新治疗或诊断应用，应利用上述提供的指南进行评估。

- FDA行业指南：一般／特殊预期用途提供了关于何时在一般使用适应症中合理纳入特殊使用适应症以便于判定实质等同性的信息，即何时能够批准510（k）或何时要求申报PMA或重新审理。此处讨论的因素-特别是讨论适应症变更风险和公众健康影响的因素-可能有助于考虑决定何时针对现有器械的变更来提交新的510（k），但是不应利用本指南来证明或由本指南本身证明无需申报新的510（k）。一般／特殊指南未打算为何时要求为现有器械的变更申报新的510（k）提供指南。

- 使用频率或持续时间的变更。

- 器械使用频率或持续时间的变更包括指示可能或应更多或更少使用器械的变更、指示器械能够在不同时间内执行任务或治疗病症的变更、或从定期到持续监测的变更。制造商应评估这些变更可能对器械性能造成的影响，以及这些变更是否显著影响器械的风险情况。

- 关于器械与其他器械、组件或配件之间的兼容性或互操作性的变更。

这些变更示例将包括指示与新系统配套使用的IVD试剂的变更。为评估这些变更是否影响器械的风险状况，制造商应仔细思考下述因素：

- 之前获批适应症和修改适应症中其它器械、组件或配件之间的差异。制造商应能够清楚识别并分析与这些差异相关的风险，包括变更是否可能影响生物相容性、性能、连通性等。如果变更指示与之前未指明存在兼容性的一类器械、组件或配件兼容，该变更将可能需要申请新的510（k）。

- 应把其它器械、组件或配件的关键性作为因素；其它器械、组件或配件在整个系统中的作用越关键，标签关于相容性或互用性的变更越能够显著影响安全性或有效性。

- 应考虑其它器械、组件或配件的标签。如果变更指示与其他标识为与目标器械或器械配型配套使用的器械之间存在兼容性或互用性，该变更不太可能引入能够显著影响安全性或有效性的兼容性或安全性问题。

- IVD制造商也应参见FDA的更换试剂和器械系列政策指南。

如果修改使得使用适应症发生实质性改变，可能要求申报新的510（k）。或者，进行步骤A2。

A2.	变更是否增加或删除了禁忌症？器械使用的标示禁忌症变更通常能够显著改变器械的安全性或有效性，并应由机构进行明确审核，但是FDA通常认为，根据新信息来增加禁忌症对于公众卫生非常重要。鉴于此，鼓励制造商在标签中增加新的禁忌症，并在引起紧迫的公众健康情况时，尽快告知器械的已有用户。应向FDA提交新标签，并在新的510（k）中突出显示为“变更生效”（CBE，图2-流程图A）。FDA未打算对利用修改标签（提交作为新CBE510（k）部分内容而510（k）尚未获批）销售的器械采取强制措施。制造商应保证他们完全熟悉这些情况下发生的禁忌症的定义。

删除或修改禁忌症通常要求在变更生效前申报新的510（k），其原因是该标签变更类型实际上改变了使用适应症。删除禁忌症将会扩展使用适应症。例如，如果用于体重小于100磅的患者可能引发威胁生命的和其它严重不良事件，身体限制将会成为禁忌症，并且，制造商随后打算删除该禁忌症，那么可能需要申报新的510（k）。

与使用适应症变更类似，用于阐明或重述不影响禁忌症实质的禁忌症修改将不会明确要求申报新的510（k）。

如果变更增加或删除了一项禁忌症，可能要求申报新的510（k）。否则，继续进行A3。

A3.	是否是警告事项或预防措施的变更？为便于继续更新器械标签，制造商应监控器械用途并根据用户经验来迅速修改警告事项和预防措施章节。引发此类改变的事件可能是在医疗器械报告法规（MDR），21 CFR第803部分中报告的事件。通常不要求为此类标签变更申报新的510（k），但是，制造商应首先执行A5.1和A5.2，并仔细思考变更是否能够影响使用适应症或器械的风险状况。

A4.	变更是否影响使用说明书或标签的其它方面？器械标签的变更存在众多原因。许多标签变更的原因是尝试阐明标签内容。制造商应思考A5.1和A5.2，并且，变更是否影响器械的实际操作。清楚阐述而不会改变标签意思的标签变更通常不需申报新的510（k）。

A5.1	标签是否能够影响使用适应症？值得注意的是，即使使用适应症声明本身不发生改变，标签其它部分的变更（如使用适应症）可能影响使用适应症。标签变更是否影响使用适应症将取决于器械。如上所述，可能影响器械使用适应症的变更通常需要申报新的510（k）。

可能影响使用适应症的标签变更示例包括：

（1）增加关于如何解释诊断器械的诊断数据的其它说明或新说明。

（2）增加未在原始标签中描述的新程序技术。

（3）为不同的患者人群增加新的器械使用说明。

（4）增加关于不同关节、器官、骨骼、血管系统或组织类型的器械使用说明。

（5）从一次性使用变更为多次使用。

如果变更影响使用适应症，可能需要申报新的510（k）。否则，进行A5.2。

A5.2	变更器械的风险评估是否识别出任何新的风险或显著改变现有风险？标签变更也能够通过影响使用器械的方式来影响器械的风险状况。如主要流程图问题1所述，如果标签变更旨在通过缓解新风险或增加已知风险概率或严重程度来显著影响安全性或有效性，该变更可能需要申报新的510（k），特别是在新风险或增加的风险会引起召回、不良事件或改变风险的可接受性。关于未打算缓解风险但是能够影响器械风险状况的标签变更，制造商应查阅章节E并考虑变更是否创建或显著修改风险。作为评估的部分内容，制造商应考虑标签变更是否能够引入显著影响用户对标签和器械使用理解的人为因素或实用性问题。显著影响器械风险状况的变更可能要求申报新的510（k）。

可能影响器械风险状况的标签变更示例包括：

（1）使用产品的持续时间／频率不同于获批器械标签中的声明。

（2）将器械的非灭菌标签变更为无菌标签。

（3）关于器械与其它器械、组件或配件之间兼容性或互通性的变更。参见上述A1。制造商应考虑此处所讨论的因素，以决定这些变更是否需要申报新的510（k）。

如果变更可能影响器械的风险状况，可能要求申报新的510（k）。除非上述另有规定，否则，可能不必为标签变更申报510（k）。

FDA认为，如果制造商遵循该方法对器械标签进行变更，将仅需申报新的510（k）（这些变更将显著影响安全性和有效性），同时，将最小化非必要510（k）的申报（这些变更可能不会显著影响安全性和有效性）。同时，制造商应能够维持改善标签的灵活性，以保证安全和有效使用器械。

# 技术、工程和性能变更

这些类型的变更包括广泛的设计活动，从电路板布局的微小工程学变更到从器械功能的电动器械控制向微处理器控制变更。流程图B阐述了器械的这些技术、工程或性能变更的决策逻辑方案。应利用该方案来评估全部变更，并且，随后，应根据QS要求，21 CFR 820.30（i）来确认和／或验证变更。如果确认和／或验证结果引起了任何未知问题，应根据第B5.4来重新评估是否需要申报新的510（k）的决定。

文件证明

图D

主要流程图

B4

包装或有效期是否存在变更？

B3.2

变更是否显著影响性能／生物相容性？

是

是

B5

是否存在任何其它设计变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、患者／用户界面）？

否

否

否

是

否

是

否

B3

灭菌、清洁或消毒是否存在变更？

提示：将流程图作为可视的辅助工具，但是不会产生必要的注意事项。在使用本流程图时，参考所附文本。

参考本文本章节E以获得关于使用风险评估的其它建议。

B5.1

变更是否显著影响器械的使用？

B5.2

风险评估是否识别出任何新的或明显改变的风险？

B5.4

V&V活动是否引发任何意外问题？

否

是

否

是

是

是

是

是

否

是

新510 (k)

文件记录

否

否

否

B1

器械是否为IVD？

B2

是否存在控制机制、操作原理或能量类型变更？

B3.1

分类B或新方法是否存在变更，是否降低SAL，或者在如何提供器械方面是否存在变更？

B4.1

是否存在与之前510（k）相同的方法或方案可用于支持变更？

B5.3

是否必须提供临床数据？

# 图3-流程图B

B1.	器械是否为体外诊断器械？如果器械是IVD，参考本指南后面针对IVD技术、工程和性能变更的章节（章节D-体外诊断器械的技术、工程、性能和材料变更）。

B2.	是否存在控制机制、操作原理或能量类型的变更？

控制机制变更：鉴于本指南，控制机制是指导器械发挥作用的方式。几乎器械的全部控制机制变更均能够显著影响安全性和有效性。因此，这些变更通常要求提交新的510（k）。对于操作原理变更和能量类型变更也是如此（在下述讨论）。这些类型的变更可能是革新的而不是修改的。

控制机制的变更示例是从医疗器械的模拟控制变更为数字控制。尽管数字控制变更可能显著改善器械性能标准和有效性，将数字控制整合到全模拟系统中是复杂的并通常作为产品重大重新设计的部分内容。因此，几乎都需要申报新的510（k）。通常，控制机制的变更会引入新的产品线。

具有类似性质的控制机制的其它变更也可能需要申报新的510（k）。这种变更的示例是从呼吸护理器械的气动控制变更为电子控制。

操作原理变更：与控制机制变更类似，操作原理变更也通常要求申报新的510（k）。器械新操作原理的变更会将计算机断层扫描x射线系统中使用的图像重建算法从简单反投射变更为新的、更有效的辐射方法。在这种情况下，必须通过台架试验和临床试验来支持新器械实质等同性的调查结果。其它示例是将呼吸气增湿器所用的水滴散布方法从压电材料变更为棉芯和风扇方法。两种机制采用了相同的设计原理，但是，应用方法不同。两种机制之间的差异可能显著影响安全性和有效性。

这些变更也可能伴有显著的标签变更，并且在某些时候，也需要通过对操作者进行再培训来保证持续的安全、有效操作。

能量类型变更：通常要求为能量类型变更申报新的510（k）。这些变更包括能量输出和输入变更。从发射微波能量变更为射频（RF）能量是能量输出变更的示例；此类变更将可能作为重大再设计的部分内容。能量类型输入变更的示例是将AC改为电池电源；在再设计过程中，通常进行此类变更以提供一种能够用于不同环境条件下的便携式器械而不是原始器械。该变更通常会伴随标签变更，包括引入新的使用适应症或扩展现有的使用适应症。注意，此类变更不包括电压变更，如从3V变为9V，或不同类型电池之间的变更，如从NiCad变更为铅蓄电池。如在决策点B5中所讨论的，应将这些变更视为性能标准或器械设计的变更。

B3.	灭菌、清洁或消毒是否发生变更？应仔细评估灭菌、清洁或消毒变更。如果存在此类变更，执行步骤B3.1。

B3.1	是否存在“已建立类型B”或“新型”灭菌方法的变更，变更是否降低了无菌保证水平或是否存在如何提供器械方面的变更？从“已建立类型A”灭菌方法变更为“已建立类型B”或“新型”灭菌方法通常要求申报新的510（k）。应按B3.2评估从“已建立类型A”方法向另一种“已建立类型A”方法或从“已建立类型B”或“新型”方法向“已建立类型A”方法进行的变更。参见FDA的指南-针对标识为无菌器械的上市前通知（510（k））申报中的无菌信息的申报和审核，来讨论灭菌方法。

如果降低了无菌保证水平（SAL），制造商应考虑新水平是否损害器械的安全性或有效性。通常，除非SAL仍高于10-6，否则降低SAL需要申报新的510（k）。注意，再加工器械的清洁和消毒工艺变更也可能影响器械的生物负载水平，其可能使后续诸如灭菌等加工步骤变得无效；制造商应仔细思考这些变更是否显著影响器械的安全性或有效性。FDA指南-在卫生保健环境中再加工医疗器械：验证方法和标签的附录E中列出的器械再加工程序的变更可能显著影响安全性或有效性。FDA将该器械视为具有更高微生物传播概率并在不合理进行再次加工的情况下存在较高感染风险（亚临床或临床）的一系列医疗器械。

一些针对如何向用户或患者提供器械的变更也可能显著影响安全性或有效性。鉴于该问题，“如何提供器械”指是以无菌方式或非无菌方式提供器械，并且，所提供的器械是否（1）针对单一患者、仅供一次性使用，（2）针对单一患者，可供多次使用，或（3）针对多例患者，可进行多次使用。如果将器械从条件（1）变更为条件（2），从条件（1）变更为条件（3），或从条件（2）变更为条件（3），即针对更多患者和／或进行更多使用，可能需要申报510（k）。但是，相反情况并非真实；从条件（3）变更为条件（2），从条件（3）变更为条件（1）或从条件（2）变更为条件（1）不可能显著影响安全性或有效性，并且，将无需申报新的510（k）。此外，如果将最初灭菌的器械变更为可能需要由用户进行灭菌或无需灭菌的非无菌器械-可能需要申报新的510（k）。如果将最初提供的非无菌器械变更为无菌器械，也可能需要申报新的510（k）。

如果问题的答案为是，可能需要申报新的510（k）。如果答案为否，执行步骤B3.2。

B3.2	变更能够显著影响器械的性能或生物相容性？消毒、清洁、或灭菌方法的变更可能改变器械的材料或性能特征。针对聚合材料或表面涂层尤为如此。当制造商对灭菌、清洁或消毒方法进行变更时，他们应考虑是否可能显著影响器械的特性或标准。

为决定灭菌、清洁或消毒变更能否显著影响器械性能，制造商应思考关于灭菌、清洁或消毒方法、其参数和待灭菌、清洁或消毒材料的信息，并决定是否存在任何新风险或与拟定方法及其与器械构造材料相关参数相关的显著变更风险。如果存在新的或显著修改的风险（参见章节E），可能指示变更可能显著影响器械的安全性或有效性。注意，如果新方法的确认和／或验证显示了任何未知结果，制造商应重新评估是否需要申报新的510（k）（参见B5.4）。

灭菌、清洁或消毒变更也可能影响器械的生物相容性。例如，环氧乙烷灭菌工艺的变更可能增加器械表面的环氧乙烷残留，或者清洁工艺变更可能引入不适用于患者接触器械的化学物质。制造商应考虑灭菌、清洁或消毒变更能否显著影响器械的生物相容性。如果经制造商判定，其清洁、消毒、或灭菌变更可能显著影响器械的性能或生物相容性，可能需要申报新的510（k）。否则，此类变更不可能要求申报510（k）。

B4.	包装或有效期是否存在变更？如果是，执行步骤B4.1。

B4.1	是否存在与之前510（k）相同的方法或方案可用于支持变更？通常，器械包装变更或器械使用有效期的变更不要求申报新的510（k）。FDA凭借QS规范（21CFR第820部分）来合理保证存在这些变更类型的器械的安全性和有效性。出于包装完好性考虑（例如无菌性）或建议器械的有限保存期限，无论制造商是否使用有效期，情况确实如此。但是，当利用之前获批的510（k）中未提及的方法或方案来支持新的包装完好性或保存期限声明时，可能需要申报3a新的510（k）。

B5.	是否存在任何其它设计变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件或患者／用户界面）？这些类型的设计或工程变更包括从因用户、现场或工厂工作人员反馈而必须维持或修改器械性能的常规标准变更到包括重大产品再设计在内的任何方面。下述公告强调了一些变更，并提供了针对每种类型变更所需注意的事项。

- 尺寸变更：在决定是否需要为这些类型的变更申报新的510（k）时（根据B5.1-B5.4），制造商不仅应考虑尺寸规格或尺寸标准变更，也应考虑修改尺寸关键性的变更。待修改的尺寸对于器械的安全和有效操作越重要，变更越可能影响安全性或有效性。例如，内窥镜工作通道直径变更1mm，与内窥镜长度变更1mm相比，更可能显著影响安全性或有效性。

如果修改尺寸在之前获批的原始器械的尺寸范围内，可能无需申报新的510（k）。例如，如果原始器械获批的两种型号的直径分别为2mm和4mm，并且，相同长度的修改器械的直径为3mm，可能无需针对该变更申报新的510（k）。

- 器械性能变更：该类型涵盖了较大范围的变更。如主要流程图中问题1所述，旨在显著影响器械安全性或有效性的变更可能需要申报新的510（k）。应按B5.1-B5.4来思考未打算影响器械安全性或有效性的变更。

- 无线通信变更：器械组件之间的变更或修改器械和其它产品之间的通信变更，特别是从有线到无线的变更，可能通过引入或修改与数据传输或网络安全性相关的风险，改变了器械的风险状况。

变更为使用之前未使用的器械无线通信技术可能显著影响安全性或有效性，并可能要求申报新的510（k）。当利用无线通信来控制器械操作时，确实如此。在评估其它变更时，包括不同无线通信方案的变更，在决定是否需要申报新的510（k）时，应考虑B5.1-B5.4中的因素。

- 组件或配件：在某些情况下，组件或配件的变更可能显著影响器械整体的安全性或有效性。在B5.1中，制造商应思考器械或其任何组件或配件的变更是否影响其他组件或配件的使用，或者，组件或配件的变更是否能够以新方法使用器械。在B5.2中，制造商应考虑器械或其组件或配件的变更是否能够破坏器械及其组件或其配件之间的兼容性，并且这些变更是否能够使器械风险状况出现显著变更。

- 患者或用户界面的人为因素变更：器械用户界面包括产品和用户之间的全部相互作用点，包括诸如显示、控制和包装等元件。用户界面变更指患者或用户与器械相互作用方式的变更，例如，包括器械向用户报警的方式、控制面板的布局、向用户或患者提供信息的方式、以及器械与用户和／或患者之间进行物理交流的方法（例如，CPAP面罩接触患者脸部的方式、或旨在与外科医生手部匹配的外科手术器械的设计方法）。注意，此类变更包括改变用户工作流程的变更（用户为完成工作所执行的任务）。制造商应考虑变更在用户工作流程中的风险影响；例如，为用户提供新信息或改变提供信息的方法可能影响用户的理解。此外，器械控制布局的变更可能影响器械在不同使用情景中的应用。关于在医疗器械中使用人为因素的更多信息，参见FDA指南-使用人为因素和可用性工程来优化医疗器械设计。

为旨在提供用户或患者与器械接触时的舒适度的变更进行评估尤为困难。这些变更将无需申报新的510（k），但是针对用户或患者舒适度进行的一些变更可能显著影响安全性或有效性。例如，如果通过重新设计外科手机来使电机更接近外科医生的手部或外科手术部位，电机受热将更可能影响外科医生或患者，并可能引起烧伤。在回答B5.1-B5.4时，制造商应评估用户界面变更，以及这些变更是否显著影响安全性或有效性。

在回答B5.1-B5.4时，应考虑设计变更和上述公告的各点。

B5.1	变更是否显著影响器械的使用？与标签变更一样，如果设计变更显著影响如何使用器械的情况，可能需要申报新的510（k）。制造商应思考变更是否增加由更大分为或不同的、较少经过安全和有效使用器械培训的用户人群使用器械的概率（例如，普通用户而不是医师，或者，全科医生而不是外科医生）以及该变更是否影响器械的风险状况。如果变更显著影响风险状况（参见章节E），可能要求申报510（k）。

制造商也应考虑变更是否增加将在新环境中使用器械的概率以及新环境是否影响器械的风险状况。如果变更促进在完全不同环境中的使用（例如，从医院变为家用、从医院变为救护车转运），这将明确引入新的或重大修改风险，并将可能要求申报新的510（k）。如果变更仅便于在类似环境中使用，器械的风险状况也可能改变，但是，这不太可能要求申报新的510（k）。在决定允许在新环境中使用器械的变更是否能够显著影响器械的安全性或有效性，制造商应考虑环境标准的差异，如：

- 可能影响器械运行的温度和湿度；

- 可能掩盖听觉报警的噪音；

- 接触可能影响器械运行的水、土壤或光线；

- 存在其它可能引起电磁干扰的器械或设备；以及

- 在磁共振成像中使用（MRI）的概率。

如果变更引入新的或重大修改风险，可能要求申报新的510（k）。

如果变更显著影响器械的使用，可能要求申报新的510（k）。如果变更未显著影响器械的用途，执行步骤B5.2。

B5.2	变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或明显改变已有风险？如指导原则和章节E中所讨论的，制造商应为任何修改器械进行风险评估。新风险、已识别风险可接受性的变更或对于器械安全或有效操作至关重要的器械特征的变更将可能要求申报新的510（k）。

制造商应仔细思考对器械设计一个方面或特征的变更是否可能影响似乎不相关的方面或特征。例如，尺寸或组件变更可能影响再加工器械的能力或调控电子器械温度的能力。，制造商应在其风险评估中评估这些变更的影响。

根据章节E，如果风险变更不会识别出新的风险或显著改变已有风险或有效性问题，执行第B5.3项。

B5.3	鉴于设计验证，是否必须利用临床数据来评估安全性或有效性？由于台架试验或模拟试验不足以评估变更对安全性或有效性的影响从而验证设计变更，无论何时当制造商认为需要临床数据时，可能需要申报新的510（k）。鉴于本问题，临床数据不包括非用于设计变更的数据，如用户或患者选择检验。

如果不必利用临床数据来评估设计验证的安全性和有效性，执行步骤B5.4。

B5.4	设计确认和／或验证是否引入安全性或有效性的任何未知问题？器械设计的全部变更应进行一定程度的设计确认和／或验证或评估以保证器械继续发挥预期功能。参见21 CFR 820.30。如在指导原则中所讨论的，制造商应就变更是否需要申报新的510（k）来进行初步风险评估。如果制造商在初步评估后决定不需要申报新的510（k），制造商应通过日常确认和验证活动来保证未引起新的安全性或有效性问题。如果成功进行日常确认和验证活动对初步评估进行了确认，制造商应继续进行设计变更并记录器评估结果。

偶尔，日常确认和验证活动可能引入未知结果或证明不足以确认和／或验证已修改设计。在这些情况下，可能要求制造商申报新的510（k）。

如果制造商在执行常规确认和验证活动时产生意外结果-例如，器械未如期发挥功能，不符合预先规定的验收标准，或试验证明了未知安全性或有效性问题-制造商应仔细分析结果。应重新评估初步风险评估结果，并且，如果必须为评估进行变更，制造商应重新评估器械变更是否可能显著影响安全性或有效性。如果必须利用不同确认和／或验证检测方法或验收标准来获得预期结果，变更可能显著影响安全性或有效性并可能要求申报新的510（k）。

如果制造商在进行确认和验证活动之前判定常规确认和验证活动不充分，并且，设计变更必须采用不同的确认和／或验证方案或新验收标准，可能需要申报新的510（k）。这不表明制造商不应根据先进的科学或相关非强制性标准来更新确认和验证活动的试验方法和验收标准，但是，如果设计变更设计采用新的试验方案或验收标准（与先进的科学或标准相悖），设计变更可能显著影响安全性或有效性。

如果初步评估判定无需申报新的510（k），并且，确认和验证活动是成功的且不发生实质改变（即，使用相同的试验方法和相同的验收标准），那么执行章节C。

例如，为更好的将尿引流导管与收集器械连接，制造商将导管长度增加了几毫米。新长度超过了该器械之前获批的长度，制造商预计长度变更不会产生新风险或显著改变现有风险。因此，制造商决定长度变更可能不会显著影响器械的安全性或有效性，并且，不要求申报新的510（k）。制造商随后进行设计控制变更活动，并确认导管功能如期安全和有效，未出现意外结果。制造商记录了此类工作并继续进行生产。

另一方面，监控器械的制造商打算使用更灵敏的比较电路，并进行其它设计变更以适应更灵敏的组件。在基于模型、计算等初步风险评估中对设计变更进行了类似评估，并决定变更可能不会显著影响器械的安全性或有效性，因此，变更无需申报新的510（k）。但是，作为常规确认和验证活动的部分内容，利用模拟器进行的试验会产生意外结果，并且，必须通过额外工作来了解如何产生该解决方法和结局的原因。制造商应仔细评估这些结果以及是否识别出新的安全性或有效性问题。

# 材料变更

在对器械制造所用材料进行变更时也应考虑上述讨论的其它类型变更及其对与申报新510（k）相关决定的影响。例如，下述讨论的材料变更也可能引起器械标签变更（例如，删除禁忌症或增加新的警告事项）或标准变更（例如，降低器械强度）。除本章节中描述的逻辑方案外，应考虑这些附加变更。

主要流程图

C4

风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？

是

C3

变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？

否

是

否

是

C1

器械是否为IVD？

提示：将流程图作为可视的辅助工具，但是不会产生必要的注意事项。在使用本流程图时，参考所附文本。

C4.1

制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料（包括配方、工艺、类型和接触持续时间等）？

是

查看图D

文件记录

进行B5

新510 (k)

C5

变更是否影响性能标准？

C2

材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？

是

是

否

否

否

参考本文本章节E以获得关于使用风险评估的其它建议。

新510 (k)

是

# 图4-流程图C

C1.	器械是否为体外诊断器械？如果器械是IVD，参考本指南后续针对IVD材料变更的章节（章节D-体外诊断器械的技术、工程、性能和材料变更）。

C2.	这是否是材料类型、材料配方、化学成分或材料工艺的变更？如果材料类型、配方或化学成分发生任何变更，本问题的答案应为是。此外，如果供应商或制造商材料工艺或抛光步骤存在任何变更，答案也应为是。最终器械的生物相容性和物理特征不仅取决于材料，也取决于材料工艺、制造方法（包括灭菌工艺）和最终器械表面可能存在的制造残留。应进一步评估该类变更对安全性和有效性的潜在影响。后续诸如C4和C4.1等问题解决了变更是否显著的问题。

材料供应商变更（包括材料供应商进行的变更或从一个供应商变更为另一个供应商）可能引发许多材料变更。当发生这些类型的变更时，制造商应利用其质量体系工艺来分析材料并决定做出变更的程度（该分析可能影响后续问题的答案）。

如果材料类型、材料配方、化学成分或上述材料工艺发生变更，执行步骤C3。否则，材料变更不会要求申报新的510（k）。

C3.	变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？在回答该问题时应考虑直接和间接患者和用户接触。直接接触是材料在接触任何患者或用户的组织或身体成分的同时仍留在患者或用户体内或身上。间接接触是通过首次接触干预材料时（后续接触患者组织或身体物质），材料可能通过一些干预材料（如液体或气体）接触任何组织或人体成分。例如，如果通过接口输注的液体或药物直接进入患者体内时，导管接口（导管在患者体外的部分）可能间接接触患者。

尽管大多数植入物材料与患者接触，也存在例外情况。例如，脊髓刺激器内容物不与患者接触；对其进行密封，这样，不会转移物质、液体或任何内部物质不会泄露到器械上。

如果变更材料直接或间接接触身体组织或液体，执行步骤C4。如果变更材料不接触身体组织或体液，执行步骤C5。

C4.	风险评估是否识别出任何新的生物相容性问题或增加了生物相容性顾虑？制造商应对任何已变更的、可能与患者或用户接触的材料进行风险评估（其可能包括器械毒理学和物理特征的评估）以决定是否存在任何新的生物相容性问题或增加了生物相容性顾虑？例如，新的顾虑可能是要求进行新型生物相容性试验的材料变更，如原始器械不作要求的植入试验。增加顾虑的示例可能是当在材料中加入新的化学成分时，需要对该成分进行基因毒性分析（例如，如果在文献中将特定成分记录为存在潜在毒性），但是，原始器械已要求进行基因毒性分析。ISO 10993-1，医疗器械的生物学评估-第1部分：风险管理过程中的评估和试验可能对该评估有帮助。

如果由知识渊博的人员审核化学成分或物理特征差异并决定变更程度微小，不足以引起与生物相容性相关的新问题，C4的答案可能是否。参见FDA的国际标准应用ISO-10993，“医疗器械的生物学评估，第1部分：评估和试验”，以进一步获得关于如何审核这些差异的信息。

如果无法获得详细配方（即当由供应商提供材料并且配方具有专利时），用作支持的毒理学评估可能基于化学配方分析或化学鉴别试验的结果。但是，如果本分析识别出新的化学实体或其它新的或可能引起不良生物相容性反应的特征（如基因毒性），可能要求申报新的510（k）。

如果风险评估识别出任何新的或已增加的生物相容性风险，思考C4.1中的问题。如果未识别出新的或已增加的生物相容性风险，执行C5。

C4.1	制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？已在风险评估（C4）中识别出潜在生物相容性顾虑的制造商应考虑他们是否为最终产品、或其它已获得FDA批准的合法销售器械中使用了相同材料。如果制造商使用的材料与获得FDA批准的类似合法销售器械相同（这可能涉及生物相容性评估），并且，该器械不存在上市后引发生物相容性问题的证据，可能需要提供变更器械在新申请中所用材料具有生物相容性的证据，并且，制造商针对该问题的答案可能为是。

值得注意的是，为使该问题得到“是”的答案，所探讨的材料应具有相同的配方或化学成分，并且，应经历相同工艺，包括灭菌（即，应与其拥有最终器械的材料进行比较，而不是在原料之间进行比较）。此外，变更器械或组件的尺寸和几何构型不应影响聚合物的固化或使新器械或成分使用更多材料。

之前获批的器械应具备相同或更具风险性的接触类型并具有相同或更长的持续接触时间。例如，如果制造商打算在有限接触应用（<24小时）中使用新材料，并且，制造商在延长接触（24小时到30天）的获批器械中使用了相同材料，那么，该变更将不可能要求申报新的510（k）。如果经修改器械指预期具有更危险的接触类型（例如，粘膜接触比完整皮肤接触更加危险，并且，血液接触比组织／骨骼接触更加危险）或更长的接触持续时间，那么，制造商对该问题的答案应是否。可能为直接接触或间接接触。

制造商不应将其变更材料与其它制造商合法销售器械的材料进行比较，除非已确认其它制造商合法销售器械的准确配方和加工信息（其可能影响最终抛光产品的安全性和有效性）。

如果制造商所用材料与类似合法销售器械所使用的材料相同，执行C5以决定材料变更是否影响器械性能。如果制造商所用材料与类似合法销售器械的材料不同，可能需要申报新的510（k）。

C5.	变更能否影响器械的性能标准？制造商应考虑材料变更能否通过影响其强度、硬度等来影响器械性能。制造商也应考虑器械任何标识的清洁、消毒或灭菌工艺能能否影响新的材料、如果该问题的答案是“是”，制造商应执行上述B5，并思考变更是否能够显著影响器械的安全性或有效性。如果变更不会影响器械的性能标准，变更不可能显著影响安全性或有效性，并且，制造商应记录变更情况。

# 体外诊断器械的技术、工程、性能和材料变更

公司在为其IVD进行技术、工程、性能或材料变更时也应考虑上述章节A（标签变更）中所讨论的其它类型或变更及其对申报新510（k）相关决策的影响。例如，也可能将下述讨论的材料变更视为设计变更，并／或可能对器械标签产生影响（例如，删除禁忌症、增加新的警告事项、或测定范围变更）。在采用本章节中所描述的逻辑方案时，也应考虑这些附属变更。

从B1/C1

参考本文本章节E以获得关于使用风险评估的其它建议。

提示：将流程图作为可视的辅助工具，但是不会产生必要的注意事项。在使用本流程图时，参考所附文本。

否

是

否

是

D1

变更是否改变IVD的操作原理？

D4

设计确认和验证活动是否引入了任何未知的安全性或有效性问题？

文件证明

新的510 (k)

D3

变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？

D2

是否在针对器械的指南或分类管理中识别出了该变更？

是

是

否

否

# 图5-流程图D

D1.	变更是否改变IVD的操作原理？

在大多数情况下，改变IVD操作原理的技术、工程、性能或材料变更可能显著影响安全性和有效性，在这种情况下，需要申报新的510（k）（21 CFR 807.81（a）（3) （i)）。IVD的技术、工程、性能或材料变更可能包括试验方法或方案或其它情况的试剂或变更。

例如，可能改变IVD操作原理并可能需要申报新的510（k）的技术、工程、性能或材料变更包括：从液体试剂变更为固体试剂；从放射免疫检定法（RIA）变更为非-RIA；抗体变更；检测试剂变更；关键反应成分变更；轭合物变更。可能改变IVD操作原理的510（k）的技术、工程、性能或材料变更示例包括：校验材料和质量控制材料的变更；底物的变更；样品工艺中样本类型变更；培养时间和温度变更。不必为改变IVD操作原理的IVD的技术、工程、性能或材料申报新的510（k）。但是，例如，当这些变更引入影响器械提取、分离、或检测分析物能力并可能影响样本数值或造成器械性能偏差（改变标签中的性能报告）的新技术时，可能需要申报新的510（k）。

通常不影响操作原理的IVD技术、工程、性能或材料变更示例包括：外包装变更、变更为新抗体或酶使用新批次、将相同试剂的供应商变更为新供应商、以及在分析中使用提供相同稀释浓度的包装试剂浓度的变更。

如果IVD的这种变更不改变IVD的操作原理，执行D2。

D2.	是否在针对器械的指南或分类管理中识别出了该变更？

针对一些IVD，FDA已公布了针对器械的指南，其为制造商提供了针对与这些器械相关的特殊问题的来源。可在FDA网站上查找这些针对器械的指南列表。当针对器械的指南识别出FDA已判定显著影响安全性或有效性的变更时，通常要求按21 CFR 807.81（a）（3）（i）来申报新的510（k）。此外，针对一些IVD，FDA已建立了特定要求（例如，特殊控制）（在分类管理中发现）。如果分类管理中识别出的变更显著影响安全性或有效性，需要申报新的510（k）。未在针对器械的指南或分类管理中识别出变更时，执行D3。

D3.	变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？

如指导原则和章节E中所述，IVD的制造商应为任何修改器械进行风险评估。IVD的技术、工程、设计或材料变更可能影响性能，包括器械的分析或临床性能。并且，IVD中的特定变更也可能产生不同于性能的新风险或显著修改风险。这些风险可能影响IVD性能以外的风险状况（例如，传播致病疾病、生物相容性或无菌问题）。

对于IVD，当风险评估指示改进检测性能可能从之前获批的性能声明发生显著变更时或（2）识别出新风险或不同于性能的已有风险发生显著改变，制造商风险评估会识别新风险或显著改变的已有风险。如果变更可能影响器械的分析性能，应特别注意对与临床决策点相关的器械性能的影响（即，截止点、切点）。当已识别出新风险或显著改变的已有风险时，IVD的变更通常会显著影响器械的安全性或有效性，并可能要求申报新的510（k）。这包括在临床决策方面具有临床意义的变更。

在某些情况下，组件或配件的变更会显著影响IVD整体的安全性或有效性。制造商应在其初步风险评估中考虑IVD或其任何组件或配件的变更是否影响其它配件或组件的使用或组件或配件的变更是否会使IVD具备新的使用方法。制造商也应考虑IVD或其组件或配件的变更是否可能破坏器械、其组件和／或其配件之间的相容性，或者，这些变更是否可能显著影响性能或器械的风险状况。

在某些情况下，患者或用户界面人为因素的变更会显著影响IVD整体的安全性或有效性。制造商应在其初步风险评估中评估患者或用户界面的人为因素变更能够显著影响IVD的性能或产生新的风险或显著改变已有风险。器械用户界面包括产品和用户之间的全部相互作用点，包括诸如显示、控制和包装等元素。用户界面变更指患者或用户与器械相互作用方式的变更，例如，包括器械为用户发出警报的方式、控制面板布局、向用户或患者提供信息的方式、器械与用户和／或患者进行物理交流的方式。注意，这些变更包括改变用户工作流程的变更（用户为完成其工作流程所执行的任务）。制造商应考虑用户流程中变更的风险影响，如为用户提供新信息或改变提供信息的方式，其可能影响理解、或改变器械控制布局、在不同的使用情景中影响器械的使用。为获得更多关于在医疗器械中使用人为因素的信息，参见FDA指南，使用人为因素和可用性工程来优化医疗器械设计。

对制造提高用户或患者与器械相互作用舒适度的变更特别难以评估。这些变更将不会提出新的风险或改变已有风险，但是，针对用户或患者舒适度进行的一些变更可能显著影响安全性或有效性。制造商应评估变更对用户界面的潜在影响，以评估其是否可能显著影响安全性或有效性。

如果风险评估指示改进IVD的性能与之前获批的性能声明之间无显著改变，或已改变IVD不引起新的风险或显著改变不同于性能的已有风险，进行D4。

D4.	设计确认和／或验证活动是否引起任何未知的安全性或有效性问题？

如在上述指导原则中所述，制造商应就变更是否要求新的510（k）而进行初步风险评估；如果通过风险评估活动的初步决策是无需申报新的510（k），制造商应进行设计确认和／或验证活动，以确认决策。设计确认和／或验证活动的结果可能有助于制造商决定进行技术、工程、性能或材料变更是否显著影响安全性和有效性。

通常，FDA为IVD通过的510（k）包括明确的性能声明或性能标准。针对IVD，当（1）利用标准方法和已确立的和证明的标准（例如，利用合理、适用的开发数据证明的临床合理标准或标准）来确认并验证改变时，（2）确认和验证结果指示性能符合标准，（3）修改IVD的性能与之前获批性能声明相比，无显著改变，并且（4）确认和验证不显示新的或已有的不同于性能的显著改变风险时，改变不可能显著影响安全性或有效性。如果符合这些标准，那么，改变不可能显著影响安全性或有效性，并且，制造商在执行变更时应记录针对是否要求申报新510（k）的评估情况。

如果常规确认和验证结果引起任何未知问题或证明不足以确认和／或验证改变-例如，不符合预先规定的标准或器械无法如期发挥功能-变更可能显著影响IVD的安全性和有效性，并且，可能要求申报新的510（k）。例如，如果变更需要使用其它确认和／或验证方案时，情况可能是这样。

并且，如果必须利用非标准的确认或验证试验方法或新的验收标准来获得预期结果，变更可能显著影响安全性或有效性，并可能要求申报新的510（k）。

即使当修改的IVD性能不符合之前获批的性能声明时，如果修改的IVD性能标准与普遍接受的推荐性标准的性能数值之间存在偏差，应通常将该信息与标签中的潜在用户进行交流。

# 修改器械风险评估的注意事项

如整个文件所讨论的，使器械风险状况发生显著改变的器械修改可能需要申报新的510（k）。本章节就在进行风险评估以决定器械修改是否显著改变器械的风险状况时所思考的主要因素提供了指南。制造商应将下述讨论的风险评估注意事项与逻辑方案和上述决策流程图相结合。

FDA建议使用可接受的风险评方法，如ISO 14971（经FDA认可的、为医疗器械的整个产品寿命周期的系统管理风险提供框架的标准）。

总之，决定是否申报新510（k）的风险评估应识别全部潜在风险，并随后专注于存在和特征受客观科学证据支持的风险。不必专注于不受科学证据支持的假设风险或因发生概率较低且损害严重程度较低而被判定为可忽略的风险。随后，制造商应探讨损害发生的严重程度和可能性决定器械修改是否显著影响安全性或有效性以及是否需要申报新的510（k）。

危害和损害之间的关系

风险评估涉及描述危害（损害的潜在来源）和物理损伤或伤害最终结局之间的相关性。作为风险评估的部分内容，制造商应分析事件、危害情况和相关潜在损害的顺序。这可能包括：

- 初步危害、故障模型或环境；

- 可能引起危害情况的顺序；

- 引起这些情况的概率；

- 危害情况引起损害的概率；以及

- 损害结果的性质。

可通过单独考虑下述因素以及将这些因素作为整体进行思考以评估风险和危害与器械修改之间的相关程度：

- 损害的可能性或概率

在评估风险时，可利用不同方法来估计危害情况的概率，包括但不限于：

- 相关历史数据的使用；

- 利用分析或模拟技术来预测风险概率；

- 可靠性估计；

- 生产数据；或者

- 专家判断的使用。

在增加结果的可信度时，可考虑使用多种方法。当不确定这些估计值的情况下，思考定性方法可能有助于进行风险概率分析。例如，参见ISO 14971:2007的章节D.3风险估计（第二版）。

如果经判定，因器械更改所引起的概率是微不足道的，那么，该变更不可能需要申报新的510（k）。如果无法判定损害概率是可以忽略的，或者，无法完全判定可能性，那么，应思考下述因素。

- 损害的严重程度

制造商在分析潜在损害的严重程度时应考虑下述各点（参见ISO 14971:2007（第二版），附录D，章节D3.3和D.4以获得严重程度和风险可接受性的信息）：

- 新风险-如果器械修改创建了新风险-即，新的危害或危害情况-在原始器械中不存在，并且，不可能将新风险判定为可以忽略的，该修改可能显著影响器械的安全性或可靠性，并且，可能要求申报新的510（k）。一种例外情况是认为与新风险相关的预缓解风险水平（在解释任何风险缓解或控制措施前或设定产品标准之前的风险水平）可接受时的器械变更。

- 风险可接受性变更-如果器械变更积极或消极影响了基于风险评估（风险缓解或控制前或之后）的单独风险的预定可接受水平（例如，可容许的、可接受的、无关紧要的），该修改可能显著影响器械的安全性或有效性，并且，可能要求申报新的510（k）。

- 风险评分控制-一旦已接受风险无风险可接受性变更，严重程度评分的重大风险可能仍暗示对安全性造成显著影响（取决于制造商如何决定其风险评分并定义风险可接受性）。这些类型的风险将非常依赖于制造商如何进行风险管理并定义风险评分和风险可接受性。

- 持续时间-一些器械以对患者和／或用户造成暂时的、微小损害为特征；一些可能反复产生可逆转损害为特征；其它可能引起永久性的、令患者衰弱的损伤。持续时间-即，不良结果的持续时间-应与本章节中的其它因素一同思考。

注意，如果器械变更造成可能显著影响器械安全性或有效性的风险，即使可能缓解该风险，也必须申报新的510（k）。

- 器械有效性

尽管ISO 14971在器械损害及其在安全性影响方面对风险进行了定义，值得注意的是，是否需要申报新的510（k）取决于变更是否显著影响器械的安全性或有效性。因此，制造商也应考虑器械修改可能对器械有效性造成的潜在影响。关于安全性风险，制造商应考虑对器械有效性造成影响的概率和严重程度（即，量级）。

在考虑器械修改对器械有效性造成的影响时，制造商应了解待修改的器械特征与器械安全和有效使用的关键性。特定特征比其他特征更关键。例如，通风设备的外壳尽管对于器械的整体设计和连接不同部件方面是重要的，但是，由于可利用泵为患者进行空气循环，因此，外壳对于安全和有效使用通风设备并不关键。注意，影响用户措施的标签可能也是重要的。

# 附录A：示例

下述是器械变更的假想示例以及变更需要或不要求申报新510（k）的解释。这些示例旨在阐述针对不同变更类型的思考过程。注意，这些广义示例不必解释制造商应进行评估的每种可能的、详细的风险或思考情况，并且，不意味着明确描述的变更不会或不要求申报新的510（k）。实际的器械修改决策将取决于变更的明确详细信息和所探讨的特定器械。同样应注意的是，在FDA批准已变更器械前，因该变更而要求申报新510（k）的器械可能不会上市。参见21 CFR 807.100（a）和FD&C法案的章节513 (f)（1）和513（i）。

标签变更示例

- 变更：IVD制造商通过将器械用途从处方应用变更为非处方应用，对其标签进行了变更。

相关问题：

A1-使用适应症是否发生实质变更？是，修订的标签将器械的使用范围从预期用户拓展到未经培训用户，这可能显著影响器械的安全性或有效性。

决定：在新的510（k）中申报变更。

- 变更：器械制造商增加预防措施声明：为保证患者安全，使用前，必须对器械进行合理灭菌。修改后的标签不改变清洁、消毒或灭菌说明。

相关问题：

A3-警告事项或预防措施是否发生变更？是，执行A5.1。

A5.1-变更是否影响使用适应症？否，所增加的预防措施简单强调了合理灭菌，并且，不影响适应症。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或显著改变现有风险？否，所增加的预防措施简单强调了合理灭菌，并且，不影响器械的风险状况。

决定：在文件中记录变更。

a.	变更：IVD的制造商从标签上删除了告知用户嗜异性人抗鼠抗体（HAMA）会干扰试验的限制条件，其可能产生错误结果，并对最终用户造成损害。制造商删除了该限制条件，但是，未对试验本身作出任何变更。

相关问题：

A3-警告事项或预防措施是否发生变更？是。该变更从标签的局限性章节中删除了声明，即HVMA可能与分析之间发生交叉反应。进行A5.1。

A5.1-变更是否影响使用适应症？否。该局限性警告用户可能发生交叉反应，并且，不影响使用适应症。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新的风险或显著改变现有风险？是。从标签中删除已识别出的干扰可能根据免疫分析反应中的干预位置，错误的升高或降低分析物浓度。删除限制条件可能造成用户无法留意已知风险并可能通过改变准确测定分析物浓度的能力来影响性能。

决定：在新510（k）中申报变更。

b.	变更：IVD制造商通过将新获批药物识别为潜在干扰物质后，通过增加新的限制条件，更新了其标签。

相关问题：

主要流程图，问题1-变更是否旨在显著改变器械的安全性或有效性，例如，应对已知风险、不良事件等？否。制造商仅意识到新批准药品可能干扰这些分析，并未收到任何关于不良事件的报告。进行标签变更以增加新的限制条件。

A3-是否对警告事项或预防措施进行变更？变更为IVD标签增加了新的限制条件，并且，制造商监控了器械用途并更新了相应标签。进行步骤A5.1。

A5.1-变更是否影响使用适应症？否。干预不影响该特定器械的使用适应症。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或显著改变已有风险？否。标签变更未显著影响器械的风险状况，其原因是在风险评估中未识别出新风险或已有风险显著改变。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：修改IVD标签中的警告信息以解释近期修改的危险物质指南。

相关问题：

A3-是否对警告事项或预防措施进行变更？是。对关于危险物质的警告事项进行了变更。进行步骤A5.1。

A5.1-变更是否影响使用适应症？否。更新的警告信息不影响器械的使用适应症。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或显著改变已有风险？否。只要向器械用户传达相同风险，本风险将不会显著影响器械的风险状况。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：制造商在器械标签中增加了使用适应症的外语翻译。翻译不会显著改变适应症的含义。

相关问题：

A4-变更是否影响使用适应症或标签的其它部分？是。

A5.1-变更是否影响使用适应症？否；只要翻译不改变说明含义，本变更将不会影响使用适应症。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或显著改变已有风险？否。只要翻译不改变说明含义，本变更将不会影响器械的风险状况。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：更改导管导丝的使用适应症以提供关于如何评估之前在标签中未解决的、不同类型的血管问题。

相关问题：

A4-变更是否影响使用适应症或标签的其它部分？是。

A5.1-变更是否影响使用适应症？是。修改说明建议可在新的血管系统中使用该器械，可能将其视为对器械的使用适应症进行拓展，这可能显著影响安全性和有效性。

决定：在新510（k）中申报变更。

- 变更：旨在治疗尿路结石的外科手术激光的原始使用说明书仅包括针对碎石术模式的说明。修改说明以提供关于消融软组织的说明。

相关问题：

A4-变更是否影响使用适应症或标签的其它部分？是。

A5.1-变更是否影响使用适应症？是。经修改的说明可能使器械用于软组织消融，其是可能引入新的器械风险的新使用说明。

决定：在新510（k）中申报变更。

- 变更：旨在治疗尿路结石的外科手术激光的原始使用说明仅包括针对碎石术模式的说明。修改说明以提供源于获批器械碎石术现有设置的其它说明，并不改变关于兼容程序或器械的说明。

相关问题：

A4-变更是否影响使用适应症或标签的其它部分？是。

A5.1-变更是否影响使用适应症？否。本变更不影响使用适应症。获批器械具有针对碎石术的适应症；变更仅澄清了设置问题。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或显著改变已有风险？否。制造商的风险评估结论为澄清已有设置不会引入新的器械风险，并且，之前已有风险的风险可接受性不改变。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：制造商将用于诊断单纯疱疹病毒1型和2型的IVD的设计变更为不太严格的性能说明，为提高产量，其降低了器械的灵敏度和特异性。制造商更新了器械标签中的性能标准。

相关问题：

A4-变更是否影响使用适应症或标签的其它部分？是

A5.1-变更是否影响使用适应症？否。器械仍适用于相同用途。

A5.2-已变更器械的风险评估是否识别出任何新风险或显著改变已有风险？是。器械变更会显著增加已有风险。这是由于从数学角度，假阳性结果如期增加，其反而可能增加损害，包括精神创伤、任何症状真实原因的延迟诊断、以及不必要的治疗（例如，进行非必要性抗病毒药物治疗或不必要剖腹产的新生儿）。并且，由于从数学角度显著增加了假阴性结果，这也可能显著增加风险，从而预计增加诸如可能延迟治疗潜在症状并可能引起疾病意外传播的损害（例如，通过性伴侣、在阴道分娩过程中发生新生儿传播、以及移植的器官）。

决定：在新的510（k）中申报变更。

备注：标签中的此类变更对应设计变更。同时，将进行章节A和章节D中的分析。参见示例34。

设计变更示例

- 变更：修改器械以使用内部电池而不是外部的AC电源。

相关问题：

B2-是否存在控制机制、操作原理或能量类型变更？是。这是一种能量类型变更，因这种变更可能显著影响安全性或有效性，因此，可能需要申报新的510（k）。

决定：在新的510（k）中申报该变更。

- 变更：由于材料供应商发生变更，因此，制造商将无菌器械的包装从一种类型的聚乙烯变为另一种。分析表明，新的聚乙烯不存在可能影响器械生物相容性的杂质。制造商将使用与之前获批510（k）的方案相同的包装完好性方案来支持本变更。

相关问题：

B4-包装或有效期是否变更？是。

B4.1-是否存在与之前获批的510（k）相同的方法或方案来支持本变更？是。

决定：在文件中记录变更。

a.	变更：胆囊支架制造商在胆囊支架系列中增加了更大直径的支架，其超出制造商之前获批支架范围1mm。支架直径未变更。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？本问题的答案取决于支架的初始直径和直径的变更程度。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？是。胆囊支架直径对于器械的安全性和有效性至关重要。直径更大的支架会显著影响与器械相关的安全性和有效性风险。

决定：在新的510（k）中申报变更。

b.	变更：胆囊支架制造商对于支架系列中增加了新的直径，其符合制造商之前批准支架的直径范围。支架长度未变更。之前为支架批准的510（k）客观证明了直径最小和最大的支架（直径尺寸范围的两端）是与安全性和有效性风险相关的最差情况。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。由于新直径符合之前获批支架的范围，制造商判定变更不显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？否。由于新支架直径符合制造商之前批准的相同长度支架的范围，并且，之前批准的510（k）客观证明了最小和最大直径尺寸代表了与安全性和有效性风险相关的最差情况，新直径将不会显著影响器械的风险状况。

B5.3-针对设计验证，是否必须使用临床数据来评估安全性或有效性？否。制造商判定不必针对特定变更来提供临床数据。他们针对该点作出的初步决定是在文件中记录变更。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否引起任何安全性或有效性的未知问题？否。例如，成功进行了日常确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：为更好的将泌尿引流（Foley）导管与收集器械相连，将导管长度增加数毫米。新长度超出之前为该器械批准的长度。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。器械长度增加不建议将器械用于其获批以外的目的、位置或人群，因此，制造商决定该变更不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？极限长度改变可能影响尿引流导管的风险状况（例如，针对生物相容性），但是，通常本器械的长度变更不可能通过影响这些风险的可接受性而创建新的风险或显著影响现有风险。在本例中，器械特征将是重要的，但是在该例中，变更未显著影响器械的风险状况。

B5.3-在设计验证方面，是否必须利用临床数据来评价安全性或有效性？否。制造商决定在进行该特定变更时不必使用临床数据。他们为该点作出的初步决定是在文件中记录变更。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否引起任何安全性或有效性的未知问题？否。在该示例中，成功进行了日常确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：尿引流（Foley）导管制造商减小了导管直径，并在导管系列中增加了新导管。新导管符合之前为本器械批准的直径范围，并且，之前获批的510（k）在安全性和有效性风险方面客观证明了最小和最大直径是最差情况。新直径符合为增加身材更小患者舒适度的尺寸范围。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。预计新导管尺寸的适用患者群与之前获批器械适用的患者群相同。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？否。由于修改器械符合目前获批的尺寸标准，并且，证明之前批准的最大和最小尺寸是关于安全和有效性风险的最差情况，本变更将不会显著影响器械的风险状况。

B5.3-关于设计验证，是否必须评估安全性或有效性来提供临床数据？否。制造商决定不必为这些特定变更使用临床数据。他们此刻的初步决定是将变更记录到文件中。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否产生了任何未知的安全性或有效性问题？否。在该例中，成功进行了常规确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更情况。

- 变更：尿引流（Foley）导管制造商减小了导管直径。新直径超出了该器械之前获批的范围。新直径也小于针对成年患者的直径，并且，该规格针对儿科患者。未批准将本器械用于儿科。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？即使使用适应症和标签未发生变更，这种新的直径通过将其从成人使用变更为儿科使用显著影响了器械的使用。这可能显著影响器械的安全性和有效性。

决定：在新的510（k）中提交该变更。

- 变更：胆道支架的制造商增加了之前获批器械所用支架中的镍钛诺线缆厚度，以降低支架折断的可能性。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。器械镍钛诺线缆的厚度未显著影响其用途。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？是。线缆厚度对于支架性能至关重要，因此，厚度的增加能够显著影响风险状况以及器械的安全性或有效性。

决定：在新的510（k）中提交变更。

- 变更：制造商通过增加脚踏开关来控制内窥镜电外科装置。之前获批器械不具备脚踏开关。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。这是针对器械用户界面的变更。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。增加的脚踏开关可能不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？是。增加脚踏开关会构成新的风险；如果其操作不准确，可能造成器械功能不当，其可能显著影响器械的安全性和有效性。

决定：在新的510（k）中提交变更。

- 变更：重新设计超声诊断换能器的握柄部分，以改善用户的舒适度。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。这是针对器械用户界面的变更。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。在本例中，重新设计握柄不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？否。尽管换能器握柄变更能够显著影响特定风险，如用户可能错误操作器械，该器械的这种风险的严重程度较低。（但是，注意诸如外科手术工具等器械可能产生更严重的风险，并且，可能要求申报新的510（k））。

B5.3-关于设计验证，是否必须为评估安全性或有效性提供临床数据？否。制造商决定不必为这些特定变更使用临床数据。他们此刻的初步决定是将变更记录到文件中。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否产生了任何未知的安全性或有效性问题？否。在该例中，成功进行了常规确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更情况。

- 变更：特定器械加热流体以达到预期效果。最近获批器械具有一个低功率加热器，并且，最高流体温度足够低，最差情况下的热损伤严重程度为低到一般。因此，在针对最近获批器械设计的风险分析中，热损伤的风险评分在风险管理文件中识别出的范围是“可耐受但消极的”，增加预风险控制措施。在收到客户发出的针对流体加热过程太慢的信息输入后，对器械进行变更以使用更高功率的加热器，其增加了最大的潜在流体温度。

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。该变更将不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？是。当制造商对新设计进行风险分析时，增加了潜在热损伤的严重程度，并且，在采用额外风险控制齐纳，热损伤的风险变为“不可接受的”。本次风险分析结果表明，设计变更通过变更风险的预削减可接受性，可能显著影响安全性。因此，可能需要申报新的510（k）。针对是否需要制造商增加新的风险控制措施以将最终风险削减到可接受的范围内，获得了相同结论。

决定：在新的510（k）中申报了变更。

- 变更：器械包含锐利边缘以获得预期临床效果。制造商对器械进行变更，通过纳入风险控制措施来降低与锐利边缘意外接触的机会，但是，仅部分措施有效。在最初设计中，当具备风险控制后，患者与器械锐利边缘接触的风险评分是“可耐受但消极的”。制造商进行的风险-收益分析结果表明，器械就接触锐利边缘和销售该器械方面的收益高于风险。发现后续设计变更更能有效预防意外锐利边缘接触。因此，降低风险评分，并且，削减后风险在可接受的范围内。

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。该变更将不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？是。拟定变更改变了风险的可接受性和严重程度，其显著改善了器械的风险状况。因此，制造商推测该变更能够显著影响器械的安全性或有效性。

决定：在新的510（k）中申报该变更。

- 变更：具有活动件的器械设计存在夹痛用户的固有风险。已确定的风险控制措施是放置防护装置以防止接触夹痛区域。防护装置非常高效。增加风险控制后的夹痛发生率是“罕见的”（制造商将其定义为发生率<10-5和≥10-6）。制造商预先规定，可接受的风险分析将发生率判定为“罕见”或更好。制造商考虑通过修改防护装置的尺寸公差来获得更好的可制造性，以对器械进行变更。与公差相关的风险分析推测损害严重程度未改变。但是，发生概率从“罕见”增加到“不太可能”（制造商将其定义为发生率<10-6）。根据风险管理方案中预先定义的可接受性标准，风险仍是可接受的。

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。该变更将不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？否。在本例中，不存在新的风险，并且，即使所探讨风险的概率略微增加，该风险整体预定义可接受性分类不发生改变，因此，风险状况变更不显著。

B5.3-关于设计验证，是否必须为评估安全性或有效性提供临床数据？否。制造商决定不必为这些特定变更使用临床数据。他们此刻的初步决定是将变更记录到文件中。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否产生了任何未知的安全性或有效性问题？否。在该例中，成功进行了常规确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更情况。

- 变更：便携式医疗器械通过可拆卸的充电电池供电。器械制造商为电池提供电池充电站。拟定为电池充电站设计进行变更。电池本身未发生变更，仅充电方式发生了变更。该器械未打算维持生命。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。该变更将不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？否。由于器械能够在不使用电池充电站的情况下进行操作，电池本身便于拆卸，并且，器械未打算维持生命，因此，电池充电站相关的风险严重程度较低。除非新风险与变更相关或与电池充电站相关的风险概率显著增加，否则，本变更可能不会显著影响器械的风险状况。

B5.3-关于设计验证，是否必须为评估安全性或有效性提供临床数据？否。制造商决定不必为这些特定变更使用临床数据。他们此刻的初步决定是将变更记录到文件中。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否产生了任何未知的安全性或有效性问题？否。在该例中，成功进行了常规确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更情况。

- 变更：制造商将钛金属牙种植体的表面从未经处理的表面变更为经酸浸蚀的表面。表面与患者骨骼直接接触。制造商之前未采用酸浸蚀过程，并且，必须利用清洁工艺来清除器械表面的酸。

相关问题：

B5-设计是否存在其他变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、或患者／用户界面）？是。进行设计变更的原因是对植入物表面特征进行了变更。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。该变更将不会显著影响器械的使用。

B5.2-已变更器械的风险评估是否识别出新的风险或显著改变了已有风险？是。表面变更可能通过如明显改变植入物不稳定性的概率来显著影响植入物的安全性和有效性。可以将其视为一项安全性风险，并且，由于植入物和体外环境之间的接触对于植入物的稳定性及其有效性至关重要，因此，其也被视为对器械有效性造成的显著影响。

决定：在新的510（k）中申报该变更。

备注：也可按材料变更对本变更进行评估。参见例27。

材料变更示例

- 变更：导管制造商对提供用于制造导管的聚合物导管供应商进行了变更。制造商进行了化学鉴定试验，其结果表明新供应商的聚合物几乎与原始制造商的聚合物相同。评估结果表明，不存在新组建，并且，一些组件的额外含量不可能影响最终器械的生物相容性。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。新供应商提供的材料与原始供应商提供的材料略微不同。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？否。制造商进行的风险评估结果证明，原始供应商和新供应商聚合物之间的材料配方变更是微小的，并且，将不影响最终器械的生物相容性。

C5-变更是否影响性能标准？否。鉴于本例目的，制造商的评估结果表明配方差异微小并不可能影响最终器械的性能。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：导管制造商将其导管材料从聚合物A变更为聚合物B。制造商之前未在其任何器械中使用聚合物B，但是，已知具有相同适应症的另一种上市导管使用了聚合物B。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。聚合物B是另一种可能影响本导管生物相容性的化学配方。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？否。即使存在另一种已上市的、利用聚合物B制成的导管，另一种导管也可能具有可能影响生物相容性或性能的不同配方或不同工艺或抛光过程。

决定：在新的510（k）中申报该变更。

- 变更：导管制造商将其导管材料从聚合物A变更为聚合物B。制造商已在另一种具有相同接触类型和时间以及相同性能标准的已获批导管型号中使用了具有相同配方和工艺的相同聚合物B。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。聚合物B具有另一种可能影响本导管生物相容性的化学配方。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？是。制造商已在另一种具有相同接触类型和时间以及相同性能标准的已获批导管型号中使用了具有相同配方和工艺的相同聚合物B。这解决了可能出现的生物相容性问题。

C5-变更是否影响性能标准？否。制造商在具有相同性能标准的另一种导管型号中使用了相同的聚合物B。

决定：在文件中记录变更情况。

- 变更：制造商将旨在延长血液接触时间的导管材料从聚合物A变更为聚合物B。制造商已在另一件获批器械中使用了相同的聚合物B；但是，该器械旨在在有限时间内执行适应症并且仅与皮肤接触。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。聚合物B具有另一种可能影响本导管生物相容性的化学配方。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？否。制造商已在另一件器械中使用了具有相同配方和工艺的相同聚合物B，但是，另一种器械可能具有较低的风险水平和持续接触时间。与另一种聚合物B器械相比，经修改器械将构成其它生物相容性风险，因此，在另一种器械中使用聚合物B不会解决生物相容性问题。

决定：在新的510（k）中申报变更。

- 变更：制造商将旨在进行短期皮肤接触的器械材料从聚合物A变更为聚合物B。制造商已在另一件获批的、旨在延长血液接触时间并具有相同性能标准的器械中使用了相同的聚合物B。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。聚合物B具有另一种可能影响本导管生物相容性的化学配方。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？是。制造商已在另一种具有存在更多风险的接触类型和持续时间的获批器械中使用了具有相同配方和工艺的聚合物B，并且，新器械的尺寸和几何构型将不影响聚合物的凝固或不会使新器械使用更多材料。在另一种获批器械中以更具风险性的方式使用材料的结果表明，聚合物B预计会在新应用中存在生物相容性。

C5-变更是否影响性能标准？否。制造商在具有相同性能标准的另一种导管型号中使用了相同的聚合物B。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：制造商将导管材料从材料A变更为材料B（在制造商批准的另一种导管中使用了该材料）。材料A是模塑的，而在另一件导管中所用的材料B是挤压的。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。新材料B的化学配方不同于原始材料A，其可能影响器械的生物相容性。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？否。制造商所用材料与另一件获批导管相同，但是，材料工艺不同，其可能影响生物相容性。

决定：在新的510（k）中申报变更。

- 变更：制造商决定将导管材料从材料A变更为材料B。在制造商获得批准的另一件导管中使用了材料B，其具有相似类型和患者接触持续时间。对材料A进行伽马辐照灭菌，对材料B进行环氧乙烷灭菌。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。材料B所使用的化学配方与材料A不同，其可能影响器械的生物相容性。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？否。制造商所用材料与另一件获批导管相同，但是，材料工艺不同，其可能影响生物相容性。

决定：在新的510（k）中申报变更。

- 变更：制造商决定将导管材料从材料A变更为材料B。在制造商获得批准的另一件导管中使用了材料B，其具有相似类型和患者接触持续时间以及相同的性能标准。对材料A和材料B均进行模塑并进行环氧乙烷灭菌。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。材料B所使用的化学配方与材料A不同，其可能影响器械的生物相容性。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？是。制造商在另一种获批导管中使用了B材料，并且，工艺相同。此外，新器械的尺寸和几何构型将不影响聚合物的凝固或在新器械中使用更多材料，并且，就如何将B材料与导管可能产生不同化学反应的其它组件（例如，粘合剂类型、或热焊接条件）连接方面不存在差异。

C5-变更是否影响器械的性能标准？否。制造商已在另一种具有相同性能标准的导管型号中使用了相同的B材料，其加工方式相同。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：制造商决定将导管材料从材料A变更为材料B。在制造商的另一种已获批导管中使用了材料B，其具有相同的患者接触类型和持续时间，但是，存在不同的性能标准。材料A和材料B均被模塑且利用环氧乙烷进行了灭菌。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。材料B所使用的化学配方与材料A不同，其可能影响器械的生物相容性。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？是。制造商在另一种获批导管中使用了B材料，并且，工艺相同。此外，新器械的尺寸和几何构型将不影响聚合物的凝固或在新器械中使用更多材料，并且，就如何将B材料与导管可能产生不同化学反应的其它组件（例如，粘合剂类型、或热焊接条件）连接方面不存在差异。

C5-变更是否影响器械的性能标准？否。制造商已在另一种型号的导管中使用了相同的材料B；但是，性能标准不同。新材料可能影响器械性能，因此，制造商直接执行B4。

B5-是否存在任何其它设计变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、患者／用户界面）？是。

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？否。新材料不会显著影响本器械的使用。

B5.2-风险评估是否识别出任何新的或明显改变已有风险？

如果新材料的物理特性不同于之前获批器械中所使用的材料，器械在风险评分、风险可接受性等方面的风险状况可能受到显著影响，并且，可能需要申报新的510（k）。但是，鉴于本示例，新材料预计不会显著影响不同的物理特性，因此，可能无需申报510 (k) .

B5.3-针对设计验证，是否必须使用临床数据来评估安全性或有效性？否。制造商判定不必针对特定变更来提供临床数据。他们针对该点所作出的初步决定是在文件中记录变更。

B5.4-设计确认和／或验证活动是否引起任何安全性或有效性的未知问题？否。例如，成功进行了日常确认和验证活动。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：制造商将钛金属牙种植体的表面从未经处理的表面变更为经酸浸蚀的表面。表面与患者骨骼直接接触。制造商之前未采用酸浸蚀过程，并且，必须利用清洁工艺来清除器械表面的酸。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。已对器械的材料工艺进行了变更。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？是。酸蚀工艺残留物可能影响器械的生物相容性。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料？否。制造商之前未使用酸蚀工艺。

决定：在新的510（k）中申报新的510（k）。

注意：也可按设计变更对该变更进行评估。参见例22。

- 变更：可植入器械的制造商为器械使用临时胶带以便于识别制造步骤。已在同行评审文献中证明该胶带不会在器械表面上留下粘合剂。

相关问题：

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？是。已对器械的材料工艺进行了变更。

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？是。

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？否。已证明该胶带不会在器械表面上留下粘合剂。

C5-变更能否影响器械的性能标准？否。该胶带临时用于生产目的，并且，在为器械进行临床使用前，从器械上去掉。由于已证明胶带不会在器械表面上留下粘合剂，预计不会对器械性能造成影响。

决定：在文件中记录变更。

IVD技术、工程、性能和材料变更示例

- 变更：分子试验制造商包括提取试剂盒在内的实时定量PCR试验试剂盒获得了批准。因此，将该试剂盒贴标为可与一系列提取试剂配套使用。制造商对提取所用的柱底物进行了变更。

相关问题：

D1-变更是否改变IVD的操作原理？否。柱底物变更将不会影响操作原理。

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？是。制造商的风险评估表明柱底物变更与该器械之前获批版本相比，可能已改变试验的分析和临床性能，暗示引入新的风险或显著改变现有风险。

决定：在新的510（k）中申报变更。

- 变更：胆红素检测系统的制造商对试剂进行了变更，将试剂的液体形式变更为冻干形式。试剂的配方和浓度仍未发生改变。

相关问题：

变更是否改变IVD的操作原理？

D1-变更是否改变IVD的操作原理？否。试剂变更将不影响操作原理。

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？否。制造商的风险评估结果表明，修改IVD的性能可能不显著影响之前获批性能声明的变更，即由于试剂状态变更不影响试剂浓度或配方的变更，修改的IVD未构成新的风险或显著改变已有风险。

D4-设计确认和验证活动是否引入了任何未知的安全性或有效性问题？否。利用标准方法和已确立和证明的标准来确认并验证确认和验证研究的修改和结果不指示安全性或有效性的新问题。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：制造商为IVD校准器的可追溯性进行了变更。

相关问题：

D1-变更是否改变IVD的操作原理？否。IVD校准器的变更将不影响操作原理。

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？是。制造商的风险评估表明，试验校准器所用的可追溯参考标准变更可能显著影响已修改IVD的临床性能（与之前获批性能声明不同），其指示新风险或显著改变现有风险。

决定：在新的510（k）中提交变更。

- 变更：因供应商变更，制造商对IVD的缓冲液进行了变更。替换缓冲液与之前的缓冲液等同。

相关问题：

D1-变更是否改变IVD的操作原理？否。缓冲液的变更不影响IVD的操作原理。

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？否。制造商的风险评估指出新缓冲液与之前的缓冲液等同，并且，指出修改IVD的性能与修改IVD之前获批的性能声明相比无显著改变或修改的IVD构成了新风险或显著修改了已有风险。

D4-设计确认和验证活动是否引入了任何未知的安全性或有效性问题？否。利用标准方法和已确立和证明的标准来确认并验证确认和验证研究的修改和结果不指示安全性或有效性的新问题。

决定：在文件中记录变更。

- 变更：IVD制造商进行试剂材料变更，并且制造商的风险评估结果表明，因截止点可能发生变更，之前获批性能声明中的分析性能可能显著改变。

相关问题：

D1-变更是否改变IVD的操作原理？否。材料变更不影响IVD的操作原理。

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？是。制造商的风险评估表明试剂材料变更可能改变分析截止点，与之前获批声明相比，已改变试验的性能可能发生显著改变。特别是，由于样品检测值接近截止点的患者目前可能接受不同诊断和治疗，截止点变更在临床决策方面可能显著改变临床意义。

决定：在新的510（k）中申报变更。

- 变更：制造商将诊断单纯疱疹病毒1型和2型的IVD设计变更为不太严格的性能标准，在增加产量的同时，其降低了器械的灵敏度和特异性。

相关问题：

D1-变更是否改变IVD的操作原理？否。设计变更不影响IVD的操作原理。

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？是。制造商的风险评估表明IVD的设计变更显著改变了已修改器械的性能（与之前获批的性能声明相比）。

决定：在新的510（k）中申报变更。

# 附录B：文件

无论何时，当制造商对器械进行变更时，除非存在法规豁免，否则，必须采取明确措施遵循QS法规，21 CFR第820部分。QS法规要求在执行21 CFR 820.30（i）和820.70（b）之前，必须在文件中记录设计变更和生产以及工艺变更。如果制造商决定器械变更不要求申报新的510（k），应记录决策过程和作出结论的基础。应以FDA调查员或其它第三方能够理解什么发生了变更以及制造商决定不要求申报新的510（k）的原理的方式来准备文件。

FDA发现，仅强调本指南中的流程图或仅针对每项问题来回答“是”或“否”而不进一步提供详细信息或进行证明，以此作为文件证明是不充分的。制造商应为决定不需要进行510（k）的决定提供有力证明。

文件应包括下述：

- 产品名称

- 修改评估日期

- 器械说明

- 修改描述

- 进行修改的原因

- 适用的法规历史，包括器械上次获批版本的510（k）编号

- 将已修改器械与器械之前获批版本进行比较（考虑包括图表在内的各项内容）

- 本指南的适用要素，包括文件主体部分中的适用问题

- 该列表中元素的分析和评估以及是否需要申报新的510（k）的结论

- 相关文件的参考文件，特别是支持是否需要申报新的510（k）的文件（例如，风险分析）

- 签名

针对本指南中讨论的决策构架来记录每项修改的评估内容是有帮助的。如果制造商决定以此方式进行记录，文件应列出每项相关问题、每个问题的答案、以及支持答案的信息和分析。应以详细回应、相关附录或其它提供原理的稳健方法的形式进行证明。风险分析将特别有助于支持制造商的评估。作为提示，当决定是否提交新的510（k）时，制造商应将任何已变更器械与制造商申请的、最近通过510（k）中所描述的器械进行比较或与其在法案修订前合法销售的器械进行比较。

医疗器械或其工艺的变更存在不同的复杂程度。一些类型的变更是简单的，并且关于此类变更的决定通常是不需要申报新的510（k）。为此，制造商可能根据变更的复杂程度来建立容纳不同文件水平的文件记录过程。简单变更可能具有简单的文件记录，并且，不必仔细检查每项问题；更复杂的变更应具有更详细的文件记录。可能进行简单文件记录的不同变更类型的示例包括：

- 修改公司标签以更新为新的公司名称，例如在采集地址或地址变更后

- 标签布局改变且其内容未发生变更，例如，因公司主动进行品牌再造

- 在标签中增加器械唯一标识符（UDI）

- 原料供应商变更，仅改变原料的参考编号或商标名，但是，原料本身不发生变更

制造商在文件记录过程中纳入的一种用于对不符合初步假设的变更进行再评估的方法是重要的。在这些情况下，应记录现有评估或新评估的更新情况。

提供下述示例来阐述一种可能用于文件记录的方法；其它方法也可能是适用的。鉴于上述所讨论的思考事项，鼓励制造商使用针对其特定目的的方法。下述第一个示例是不必对简单变更进行详细分析。第二个示例是批准进行更复杂的变更，其需要通过其他分析和参考文件来支持文件记录。注意，这些广义示例证明了文件记录原理，并且，不必为每种详细情况、风险或考虑事项作出解释。

法规变更评估
（例1）

产品名称：器械ABC

评估日期：2016年10月25日

器械描述：ABC旨在治疗头痛。器械由钢板和螺钉组成。参见文件15-XXXX中的设计标准。

变更描述：最近从X公司获得ABC。标签更新为与标准标签一致。特别是，更新公司标志、姓名、联系信息以及标签布局。

变更原因：保证ABC标签与我们的标准标签一致。

适用的法规历史（包括510 (k)以及修改器械与上次获批版本进行比较）：

器械最初获得K10xxxx批准，在K12xxxx中获得了更新钢板的批准，在K14xxxx批准了更新螺钉。在K14xxxx版本和修改器械之间存在的唯一差异是公司标志、姓名、联系信息以及标签布局。

所附的完整检查表：

□是

否（如果选择，提供原理）

拟定对标签进行变更，但是，不改变除公司名称和接触信息以外的标签内容，其不会实质影响标签，并且，不会显著影响安全性或有效性。指南-FDA决定何时针对现有器械变更提交510 (k) -在A4中声明，“提供阐述而不改变标签意思的标签改变通常无需提供新的510（k）”。

建议的法规措施：

□申报510 (k)

信件备案

支持性文件：

设计标准：15-XXXX

风险评估：不适用

签名：xxxx

法规变更评估
（例2）

产品名称：心肺转流（CPB）导管

评估日期：2020年1月17日

器械描述：心肺转流导管旨在插入血管、灌注冠状动脉、并与导尿管和氧合器导管相互连接。现行设计采用利用材料X进行涂层的304不锈钢导丝；导丝尖端局部未进行涂层。参见文件18-XXXX中的设计标准。

变更描述：本变更清除了导丝上的涂层。之前，尖端未进行涂层，但是，现在整个导丝将不进行涂层。为型号1和2进行该修改。在K10xxxx中对这些型号进行了初步批准。将继续使用304不锈钢制造无涂层导丝。除涂层外，置换导丝和现行导丝具有相同的设计、性能和材料。

最初选择现行导丝的原因是其源于我们当前的导丝供应商（为我们制造的其它导管提供导丝）、符合尺寸标准、并且具有合算的成本收益。尽管初始导管上的导丝与导丝寿命相关并增加了润滑性，该涂层不是设计所需的特定设计特征。

拟定修改将删除涂层，这将暴露沿导丝全长的不锈钢。尽管当前导丝尖端未进行涂层并在初步申报时进行了生物相容性试验，该修改不会引入新的血液接触材料。我们之前销售了在K08xxxx中获得批准的无涂层304不锈钢导丝（参见DHFxxxx）。

清除导丝上的涂层（因没有涂层）也会略微改变导丝直径。

我们已确定为非涂层导丝所使用的304型材料和我们之前使用材料源于同一个供应商（参见供应商的交流11/7/19-XXXX），并且，不存在生锈问题（在器械使用过程中引入了栓塞颗粒）。此外，我们确定将为目前患者使用的、不再进行涂层的304型不锈钢导丝表面不存在制造残留（参见备忘录19-XXXX）。

变更原因：供应商停止供应具有涂层的导丝。

适用的法规历史（包括510 (k)以及修改器械与上次获批版本进行比较）：

CPB导管最初在K10xxxx中获得批准。标签布局在2012年进行了变更（参见法规变更评估12-XXXX）。因此，K10xxxx版本和修改器械之间的差异包括更新的标签布局和清除导丝涂层。

所附的完整检查表：

是

□否（如果选择，提供原理）

建议的法规措施：

□申报510 (k)

信件备案

支持性文件：

设计标准：18-XXXX

风险评估：20-XXXX

确认和验证总结：20-YYYY

签名：xxxx

主要流程图问题

变更是否旨在显著修改器械的安全性或有效性，例如，应对已知风险、不良事件等？

□是

否	由于供应商停止进行涂层，因此进行了该变更。

标签变更？

□是

否	标签变更章节不适用

技术或性能变更？

是	将删除涂层，其将引起器械设计变更并略微降低导丝直径。将通过评估该变更以决定该变更是否影响器械的性能。

□否

材料变更？

是	从器械上清除涂层材料。将评估该变更以决定工艺是否能够影响器械的生物相容性。

□否

标签问题

A1-使用适应症是否发生实质变更？

□是	申报510 (k)

□否	执行A2

A2-变更是否增加或删除了禁忌症？

□是	申报510（k）（如果增加禁忌症，申报CBE 510（k））

□否	执行A3

A3-警告事项或预防措施是否发生变更？

□是	执行A5.1

□否	执行A4

A4-变更是否影响使用说明或其他标签？

□是	执行A5.1

□否	文件记录

A5.1-能否影响使用适应症？

□是	申报510 (k)

□否	执行A5.2

A5.2-风险评估是否识别出新的或显著改变的风险？

□是	申报510 (k)

□否	文件记录

技术、工程和性能变更

B1-器械是否是体外诊断器械？

□是	执行D1（IVD的技术、工程、性能和材料变更）

否	进行B2

B2-是否存在控制机制、操作原理或能量类型变更？

□是	申报510 (k)

否	进行B3

B3-灭菌、清洁或消毒是否存在变更？

□是	执行B3.1

否	执行B4

B3.1-分类B或新方法是否存在变更，是否降低SAL，或者在如何提供器械方面是否存在变更？

□是	申报510 (k)

□否	进行B3.2

B3.2-变更是否显著影响性能／生物相容性？

□是	申报510 (k)

□否	文件记录

B4-包装或有效期是否存在变更？

□是	执行B4.1

否	执行B5

B4.1-是否存在与之前510（k）相同的方法或方案可用于支持变更？

□是	文件记录

□否	申报510 (k)

B5-是否存在任何其它设计变更（例如，尺寸、性能标准、无线通信、组件或配件、患者／用户界面）？

是	执行B5.1

存在两种变更，一种为导丝涂层变更，另一种为导丝尺寸变更。将在下述考虑每种变更。

□否	文件记录

B5.1-变更是否显著影响器械的使用？

□是	申报510 (k)

否	执行B5.2

缺少涂层和较小的尺寸变更预计不会影响器械的使用。

B5.2-变更器械的风险评估是否识别出任何新的或明显改变的风险？

□是	申报510 (k)

否	执行B5.3

参见文件20-XXXX中的全部风险评估。

尺寸变更：略微减小导丝直径可能影响安全性或有效性。减小导丝直径预计不会妨碍导丝、引导器和导管之间的相互作用，并且由于涂层不改善导丝强度并且导丝本身保持不变，因此预计不会降低导丝强度。

清除涂层：清除涂层有可能影响导丝与引导器和导管相互作用的方式。我们之前获得了关于带有非涂层不锈钢导丝导管的批准，但是性能无显著差异（参见DHF XXXX）。这表明该变更的显著程度较低。

我们判定，该变更不会引入新的风险或显著修改风险。

B5.3-关于设计验证，是否必须提供临床数据来评估安全性或有效性？

□是	申报510 (k)

否	执行B5.4

B5.4-设计确认和／或验证活动是否引发任何关于安全性或有效性的意外问题？

□是	申报510 (k)

否	记录文件

实施风险评估后，参见文件20-YYYY中的确认和验证试验报告。功能试验通过评估导丝、引导器和导管之间的相互作用来确认无涂层导丝不会影响器械性能。不存在关于安全性或有效性的意外问题。

材料变更

C1-器械是否为体外诊断产品（IVD）？

□是	执行D1（IVD的技术、工程、性能和材料变更）

否	执行C2

C2-材料类型、配方、化学成分或材料工艺是否发生变更？

是	执行C3

将清除涂层材料X。

□否	文件记录

C3-变更材料是否将直接或间接接触身体组织或体液？

是	执行C4

□否	执行C5

C4-风险评估是否识别出任何新的顾虑或增加生物相容性问题？

□是	执行C4.1

否	执行C5

当前导丝尖端无涂层，不存在新的材料，不会引入新的生物相容性问题。由于不可能留下之前被涂层掩盖的残留物，清除涂层预计不会产生生物相容性影响。此外，我们之前销售的导管带有无涂层不锈钢导丝（其通过了生物相容性试验，参见DHF XXXX）。用于制造这些导丝的不锈钢来源未发生变更，并且，我们不存在生锈问题，因此无栓塞风险问题。

C4.1-制造商是否使用与类似合法销售器械相同的材料（包括配方、工艺、类型和接触持续时间等）？

□是	执行C5

□否	申报510 (k)

C5-变更是否影响器械的性能标准？

是	执行B5

参见上述设计变更分析。

□否	记录文件

体外诊断器械的技术、工程、性能和材料变更

D1-变更是否改变IVD的操作原理？

□是	申报510 (k)

□否	执行D2

D2-是否在针对器械的指南或分类管理中识别出了该变更？

□是	申报510 (k)

□否	执行D3

D3-变更器械的风险评估是否识别出了新的风险或显著改变了已有风险？

□是	申报510 (k)

□否	执行D4

D4-设计确认和验证活动是否引入了任何未知的安全性或有效性问题？

□是	申报510 (k)

□否	文件记录

# 附录C：定义

提供下述定义来阐述本指南中所用的医疗器械术语的含义。在任何可能情况下，已使用了FD&C法案、医疗器械法规、或FDA指南中的已有定义。在某些情况下，当无法使用法规定义时，我们凭借术语的词典定义。

510（k）持有人：获得器械510（k）批准的人员。

禁忌症：参见下述“预防措施、警告事项和禁忌症”。

控制机制：管理器械运作的方式。控制机制变更的示例可以是利用微处理器控制替换电动器械控制。

尺寸标准：器械的物理尺寸和形状。这些标准可能包括器械的长度、宽度、厚度、或直径以及器械部件或组件的位置。

文件记录：针对本指南，文件记录指制造商针对是否为器械变更申报新的510（k）的决策原理记录。应记录每个决策点的考虑事项以及获得的最终结论。如果过程包括试验或其它工程分析，应记录或引用本活动结果。应保存文件记录副本，以供进一步引用。

能量类型、特征或来源：器械的能量输入或输出来源。例如，能量来源或特征的变更应是从AC变更为电池供电（输入）或从电离辐射变更为超声波，以便于测定主体特征（输出）。

环境标准：器械将安全和有效发挥功能所需的环境参数或操作条件的可接受水平（范围）。例如，环境标准变更是扩展器械将合理操作所需的可接受温度或使器械硬化到明显更高的电磁干扰水平。

患者／用户界面的人为因素：患者或用户界面的人为因素指器械和患者或用户相互作用的方式。这包括器械向用户发出警报的方法、控制面板的布局、向用户或患者提供信息的模式、以及器械与用户和／或患者之间发生物理接触的方式（例如，CPAP面罩与患者脸部接触的方式，或设计的外科手术器械与外科医生手部匹配的方式）。

有效期：超出该规定日期后，产品可能无法安全或有效运行并且制造商会声明不应使用产品。

损害：对人体健康造成的物理伤害或损害。

危害：潜在的损害来源。

预期用途：针对实质等同性，术语“预期用途”指器械或其功能的一般用途，并包括使用适应症。

使用适应症：如在21 CFR 814.20（b）（3）（i）中所定义的，术语使用适应症描述了器械将诊断、预防、治愈或缓解的疾病或状况，包括器械预期用于的患者人群的描述。

体外诊断器械：旨在用于诊断疾病或其它状况的试剂、器械和系统，包括测定健康状态以便于治愈、缓解、治疗或预防疾病或其后遗症。这些产品旨在用于采集、准备和检查人体样本。

标签：术语“商标”指在任何物品的直接容器上显示的书写、印刷或图形物质。

标签：术语“标签”指（1）在任何物品或其容器或包裹物上或（2）随附这些物品的全部商标和其他书写、印刷或图形物质。此外，这还包括任何用户手册或维护手册，在某些情况下，也包括广告文件。

制造商：针对本文件，术语制造商包括任何510（k）持有人（即使该人员实际上不制造已有器械）。术语也包括拥有针对申报上市前通知（510（k））器械类型的法案修订前器械。

材料配方：用于确立材料特征或稳定性的聚合物、合金等以及任何添加剂、颜料等的基础配方。该配方不包括加工助剂、脱模剂、残留污染物、或其它未打算作为材料部分但是可能成为最终器械杂质的生产助剂。例如，材料配方变更可以是从300系列不锈钢变更为400系列不锈钢。变更的另一个示例是向材料配方中加入或除去化学品或复合物或聚合物。

材料供应商：公司向最终器械制造商提供的原料。

材料类型：器械制造所用材料的通用名。例如，材料类型变更应是从天然胶乳橡胶变更为合成橡胶。

灭菌方法：用于实现无菌性或实现特定无菌保证水平（SAL）的物理或化学机制。

操作原理：器械实现其预期目的的操作方式或运行机制。例如，操作原理变更可使用新的算法将图像压缩到图像归档和通信系统中。对于IVD，示例应是从免疫荧光变更为ELISA。

包装：用于保护或保存医疗器械组无菌性的任何包裹、容器等。

性能标准：在器械标签或最终产品放行标准中列出的器械的性能特征。一些性能特征的示例包括量测精度、输出精度、能量输出水平和稳定性标准。

法案修订前器械：1976年5月28日之前在美国合法销售的器械，此后，未进行显著变更或修改，并且根据FD&C法案章节515（b）不要求获得上市前批准。

预防措施、警告事项和禁忌症：

- 预防措施描述了由执业医生或患者为安全和有效使用器械所从事的特殊护理活动。定义也包括为IVD声明的局限性。

- 警告事项描述了在合理使用或误用器械过程可能发生的严重不良反应和潜在安全性危害，以及在发生严重不良反应和潜在安全性危害的情况下所使用的限制条件和缓解步骤。

- 禁忌症描述了因使用风险明确超出任何合理可预见的收益而不应使用器械的条件。

再加工：为之前已使用或污染的医疗器械实施的验证工艺，其适用于后续一次性使用。设计的这些工艺通过清洁并通过消毒或灭菌对微生物进行灭活以清除污物和污染物。

可重复使用的医疗器械：旨在为相同或不同患者进行重复使用并具在各次使用之间存在合理的清洁工艺和其它工艺的医疗器械。

重复使用：为一例患者或多例患者使用超过一次。为重复使用器械必须采取的措施可能包括组装／拆卸说明、现场灭菌或消毒等。该定义不包括为重新经销或销售而进行的器械翻修或修复。

风险：损害发生概率和损害严重程度组合。鉴于本指南，风险可能与安全性或有效性相关（例如，降低器械有效性的风险）。

保存期限：器械仍适用于其预期用途时期或时间段。该时间段以器械的有效期为终点。

一次性使用器械（SUD）：在单次程序中旨在为单一患者进行单次使用的器械。

软件：用于控制医疗器械运行或输出、以向医疗器械中输入或从医疗器械中输出或为医疗器械提供操作的一套电子指令。该定义包括嵌入到医疗器械中或永久作为医疗器械组件的软件、作为另一个医疗器械配件的软件或旨在用于一个或多个医学目的且不作为硬件医疗器械部件的软件。

无菌保证水平（SAL）：灭菌后，存在于物品表面上的单一活微生物的概率。

灭菌：用于保证器械不存在活微生物的经验证工艺。

注意：在灭菌过程中，将微生物灭菌的性质描述为指数，并且，可用概率表示单独物品上的微生物存活情况。尽管可将该概率降低到非常低的水平，但是不可能将该概率降低到零。

用户界面：器械用户界面包括产品和用户之间的全部接触点，包括诸如显示、控制、包装、产品标签和使用说明等元素。

警告事项：参见上述“预防措施、警告事项和禁忌症”。

同样需要注意的是，对于发生变更且要求申报新的510（k）的器械，在FDA批准变更器械前，该器械可能无法上市。参见21 CFR 801.100（a）和FD&C法案章节513 (f)（1）和513（i）。

参见FDA指南，510（k）程序：评估上市前通知（510（k））中的实质等同性。

如前所述。

标签变更不是对预期用途产生重大影响的唯一变更类型。参见21 CFR 801.4。

家用医疗器械是旨在为用户在专业健康保健设施外的任何环境中使用的医疗器械。这包括旨在专业的健康保健设施和家用器械。参见FDA的家用器械网站，以获得更多信息：

http: //www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/HomeUseDevices/default.htm。

参见FDA网站中关于医疗器械网络安全性的内容，

http: //www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ConnectedHealth/ucm373213.htm。

基于ISO 14971的定义。

参见FDA指南-510（k）项目：在上市前通知（510（k））中评估实质等同性。也参见21 CFR 801.4。

参见FDA指南-510（k）项目：在上市前通知（510（k））中评估实质等同性。

21 CFR 809.3（a）。

FD&C法案章节210（k）。

FD&C法案章节210（m）。

ODE蓝皮书备忘录G91-1，“器械标签指南”。

参见FDA的指南-在医疗保健条件下对器械进行再加工：验证方法和标签。

参见FDA指南-在医疗条件下对器械进行再加工：验证方法和标签。