| 1 | 使用公共人基因变异数据库支持下一代基于测序（NGS）的体外诊断的临床有效性 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 | 面向利益相关者与美国食品药品管理局工作人员的指南草案 |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 | 指南草案 |
| 11 |  |
| 12 | 本指南文件草案仅出于评论目的而分发。 |
| 13 |  |
| 14 | 文件发布日期：2016年7月8日。 |
| 15 |  |
| 16 | 您应在《联邦公报》发布草案指南可用性相关通知后的90天内提交关于该草案文件的评论和建议。电子评论请提交至http://www.regulations.gov。书面评论提交地址：Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm.1061, Rockville, MD 20852。用《联邦公报》中发布的可用性通知所列案卷编号对所有评论进行标识。 |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 | 关于涉及CDRH监管器械的本文件相关问题请联系个性化医疗工作人员，电话为301-796-6206，电子邮件地址为PMI@fda.hhs.gov。关于应用于CBER-监管器械的本文件相关问题请联系CBER沟通、拓展和发展办公室（(OCOD) ），联系电话：1-800-835-4709或240-402-8010；E-mail：ocod@fda.hhs.gov。 |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外诊断和辐射健康办公室 生物制剂评估和研究中心. |

| 37 | 序言 |
| --- | --- |
| 38 |  |
| 39 | 额外副本 |
| 40 |  |
| 41 | CDRH |
| 42 | 可从网络获取额外副本。您可向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送一份电子邮件索取指南副本。请注明您需索取的指南文件编号（16008）。 |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 | CBER |
| 48 | 可向生物制品评价和研究中心（CBER）索取额外副本，方式包括：寄送书面请求，地址为Office of Communication, Outreach, and Development (OCOD), 10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring, MD 20993-0002；拨打电话，联系电话为1-800-835-4709或240-402-8010；发送电子邮件，电子邮件地址为ocod@fda.hhs.gov ；访问网页，网址为http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidan ces/default.htm。 |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |
| 52 |  |
| 53 |  |
| 54 |  |

| 55 | 目录 |
| --- | --- |
| 56 |  |
| 57 | I. 引言 1 II. 背景 1 III. 范围 5 IV. 用于支持鉴定作为支持NGS试验临床有效性的有效科学证据源的公共人基因变异数据库的建议 5 A. 数据库程序和运行 6 B. 数据质量 7 C. 管理、变异判读和认定 8 D. 专业培训和利益冲突 10 V. FDA的基因变异数据库认可流程 10 A. 基因变异数据库认可流程 11 1. 认可申请 11 2. FDA对于基因变异数据库政策和程序的审核 11 3. FDA认可维持 12 B. 第三方使用 13 C. 获得认可的基因变异数据库相关数据和认定之使用 13 |
| 58 |  |
| 59 |  |
| 60 |  |
| 61 |  |
| 62 |  |
| 63 |  |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 |  |
| 70 |  |
| 71 |  |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |

| 75 | 使用公共人基因变异 数据库支持下一代基于测序（NGS）的体外诊断的临床有效性 |  |
| --- | --- | --- |
| 76 |  |  |
| 77 |  |  |
| 78 |  |  |
| 79 |  |  |
| 80 |  |  |
| 81 | 利益相关者与美国食品药品管理局工作人员指南（草案）： |  |
| 82 |  |  |
| 83 |  |  |
| 84 | 该草案指南在最终定稿后将代表美国食品药品管理局（FDA）关于该主题的最新观点，并不赋予任何人任何权利，也不约束FDA或公众。如果其它方法可满足相关法规和条例的要求，您也可以使用替代方法。您可以联系标题页列出的本指南相关FDA负责人或负责办公室，就替代方法进行讨论。 |  |
| 85 |  |  |
| 86 |  |  |
| 87 |  |  |
| 88 |  |  |
| 89 |  |  |
| 90 |  |  |
| 91 | # I. 引言 |  |
| 92 |  |  |
| 93 | 本指南文件草案描述FDA相关工作的一部分，即制定灵活、适应性较强的监管方法以监管下一代基于测序（NGS）的检测，作为精确医疗计划(PMI)的组成部分。其目的在于协助确保患者能够收到准确且有意义的结果，从而促进试验开发创新。本指南文件草案描述公共人基因变异数据库如何充当有效科学证据源以在FDA对于NGS试验开展的法规审查中支持基因型-表型的有效性。 |  |
| 94 |  |  |
| 95 |  |  |
| 96 |  |  |
| 97 |  |  |
| 98 |  |  |
| 99 |  |  |
| 100 |  |  |
| 101 | FDA的指南文件（包括本指南在内）并不确立任何法律强制责任。相反，这些指南文件仅描述FDA当前对于某个问题的观点，除非引用了特定法规或法令要求，否则只应用作参考建议。美国食品药品管理局指南中的措辞“应”表示建议或推荐某种行为，但并不强制要求。 |  |
| 102 |  |  |
| 103 |  |  |
| 104 |  |  |
| 105 |  |  |
| 106 |  |  |
| 107 | # II. 背景 |  |
| 108 |  |  |
| 109 | NGS可对基因的一部分、整个外显子组或整个基因组进行快速、广泛和深度测序，从临床角度而言可用于一系列诊断目的，包括风险预测、诊断和疾病相关治疗选择。NGS试验在研究和临床实践中的快速吸收促使能够识别越来越多的基因变异，包括可能对个人或家庭具有特异性的罕见变异体。理解这些基因变异的临床意义让个性化医疗的未来充满前景。 |  |
| 110 |  |  |
| 111 |  |  |
| 112 |  |  |
| 113 |  |  |
| 114 |  |  |
| 115 |  |  |
| 116 |  |  |
| 117 |  | 尽管基因变异数据汇总的重要性得到普遍认可，但目前可以支持NGS试验的有效性的大部分有用数据的存储方式促使公众无法使用这些数据。临床基因型-表型关系汇总以及在明确过程中对这些关系相关证据水平进行评价将进一步促使遗传信息更快速转换为有用临床证据。 |
| 118 |  |  |
| 119 |  |  |
| 120 |  |  |
| 121 |  |  |
| 122 |  |  |
| 123 |  |  |
| 124 |  | 出于本指南文件草案的目的，“基因变异数据库”为公众可访问的人基因变异数据库，对人基因型-表型和疾病的关系相关报告以及公众可访问的关于这些联系的支持性证据相关文件进行汇总和管理。基因变异数据库还包括关于特定基因型-表型相关性的确认。 |
| 125 |  |  |
| 126 |  |  |
| 127 |  |  |
| 128 |  |  |
| 129 |  |  |
| 130 |  | FDA认为基因变异数据库中临床基因型-表型关系汇总、管理和判读可支持变异体（由NGS试验检出）和疾病相关声明的临床有效性。根据遵循本指南文件中建议的基因变异数据库相关认定，FDA期望汇集此类数据库中的信息，减少试验开发人员监管负担并推动精确医疗解释和施行方面的进步。 |
| 131 |  |  |
| 132 |  |  |
| 133 |  |  |
| 134 |  |  |
| 135 |  |  |
| 136 |  |  |
| 137 |  |  |
| 138 |  | 作为支持临床有效性的有效科学证据源的公共人基因变异数据库 |
| 139 |  |  |
| 140 |  |  |
| 141 |  | 为了确定NGS试验是否能够合理保证安全性和有效性，美国食品药品管理局依靠对有效科学证据的审核支持试验的分析和临床性能。有效科学证据定义为来源于下述来源的证据：完全受控研究、部分受控研究、研究以及客观试验（无匹配对照）、记录详细的病历（由具备相关资质的专家记录）以及关于大量已上市器械相关人类经验的报告；通过这些证据具备相关资质的专家能够合理并可靠得出安全性和有效性得以合理保证这样的结论。为了确定特定NGS试验是否能够合理确保安全性和有效性，FDA必须根据有效科学证据确定“在目标人群的大部分人群中，在充分遵循使用说明以及不安全使用相关警告且在预期用途内和使用条件下使用器械将提供具有临床意义的结果”。 |
| 142 |  |  |
| 143 |  |  |
| 144 |  |  |
| 145 |  |  |
| 146 |  |  |
| 147 |  |  |
| 148 |  |  |
| 149 |  |  |
| 150 |  |  |
| 151 |  |  |
| 152 |  |  |
| 153 |  |  |

| 154 | 多个基因变异数据库中的证据采集自符合有效科学证据定义的多个来源，如来源于完全受控临床研究的证据、CLIA（临床实验室改进修正案（1988））认证实验室、已发表同行评审文献以及特定病例研究报告生成的证据。某些旨在开发基因变异数据库的机构已采用关于证据汇总、管理和判读的方案和方法（如质控措施）和/或外部指南（如专业协会或标准开发组织）。由于判读过程可能因数据库和机构而异，它们通常涉及使用具备相关资质的专家，这些专家针对特定疾病或临床决议得出是否存在基因变异及其意义相关可靠结论。 |
| --- | --- |
| 155 |  |
| 156 |  |
| 157 |  |
| 158 |  |
| 159 |  |
| 160 |  |
| 161 |  |
| 162 |  |
| 163 |  |
| 164 |  |
| 165 |  |
| 166 | 此外，公认专业指南制定的变异体判读相关标准和FDA临床有效性审核标准之间部分一致。变异体判读人员使用一系列证据，包括变异体类型和位置、遗传、发病率、得到认可的功能研究以及关于基因-疾病关系的既往知识。总体而言，证据使用标准似乎和始于支持FDA上市前申请的证据类型一致。根据21 CFR 860.7(c)(2)，孤立病例报告、随机经验、缺乏足够详细信息而无法进行科学评价的报告、未经证实的意见不被视为有效科学证据。同样，FDA认为汇总文献在这方面次于可进行独立评估的数据。FDA根据申请文件中提供的所有可用证据评估临床有效性。同样，公认专业指南要求判读变异的数据库管理人员综合多方面证据进行临床有效性认定。 |
| 167 |  |
| 168 |  |
| 169 |  |
| 170 |  |
| 171 |  |
| 172 |  |
| 173 |  |
| 174 |  |
| 175 |  |
| 176 |  |
| 177 |  |
| 178 |  |
| 179 |  |
| 180 | FDA认为此类实践有助于确保基因变异数据库内的数据和认定的质量，并根据这些方法制定了本指南文件中的相关建议。 |
| 181 |  |
| 182 |  |
| 183 |  |
| 184 | FDA长期以来一直认为公众能够访问相关数据至关重要，这样所有感兴趣各方（如医务人员和患者）能够作出最佳治疗决策。出于这方面考虑，对于从2003年11月起获得FDA许可或重新分类的所有IVD，FDA发布了“决策汇总”，包含分析和有效性数据和其他信息（由申请人提交，旨在支持其申请以及FDA关于IVD批准或重新分类的依据）相关审核；另外FDA还需根据《美国联邦食品、药品和化妆品法案》(FD&C 法案) (21 U.S.C. 360j(h))第520（h）部分发布关于获批PMA的“安全性和有效性护具汇总”。FDA认为类似的基因变异数据库所含信息公众可用性对于患者和医护人员制定完全知情的医疗决策至关重要。 |
| 185 |  |
| 186 |  |
| 187 |  |
| 188 |  |
| 189 |  |
| 190 |  |
| 191 |  |
| 192 |  |
| 193 |  |
| 194 |  |

| 195 | FDA认为若基因变异数据库遵循本文件中的建议（包括证据评价的透明度）并获得下述FDA认可，则其所含数据和认定通常将构成可用于支持临床有效性的有效科学证据。 |
| --- | --- |
| 196 |  |
| 197 |  |
| 198 |  |
| 199 |  |
| 200 | # III. 范围 |
| 201 |  |
| 202 | 本指南文件草案描述了FDA关于决定基因变异数据库是否为有效科学证据（支持上市前申请中NGS试验的临床有效性）的来源方面的考量。本指南文件草案进一步概述公共基因变异数据库管理员主动向FDA申请认可的过程以及FDA如何审核此类申请并定期重新评价认可数据库相关内容。 |
| 203 |  |
| 204 |  |
| 205 |  |
| 206 |  |
| 207 |  |
| 208 |  |
| 209 | 本指南文件草案中讨论的基因变异数据库仅包括含有人基因变异的数据库，不包含用于微生物基因组鉴定和抗菌剂耐药性/毒性标记物检测的数据库。本指南文件草案不适用于对基因变异进行分类和判读的软件，仅涉及使用管理（curated）数据库（使用专家人工判读）。 |
| 210 |  |
| 211 |  |
| 212 |  |
| 213 |  |
| 214 |  |
| 215 | # IV. 用于支持鉴定作为支持NGS试验临床有效性的有效科学证据源的公共人基因变异数据库的建议 |
| 216 |  |
| 217 |  |
| 218 |  |
| 219 |  |
| 220 | FDA认为符合下述建议的基因变异数据库所含数据通常将构成可用于支持NGS试验临床有效性的有效科学证据。 |
| 221 |  |
| 222 |  |
| 223 |  |
| 224 | FDA认为此类基因变异数据库符合下述条件：(1) 其运行方式将提供关于原数据及其证据审核和变异体认定的充分信息和保证；(2) 提供关于其源数据及其运行（尤其是变异体证据如何评价和判读）相关透明度；(3) 根据所有受保护健康信息、患者隐私、研究受试者保护和数据安全相关要求采集、存储并报告数据和结论；(4) 汇总通过经验证方法生产的序列信息。 |
| 225 |  |
| 226 |  |
| 227 |  |
| 228 |  |
| 229 |  |
| 230 |  |
| 231 |  |

| 232 | 在下述子部分中，FDA就基因变异数据库运行以及数据库所含信息汇总、管理和判读相关建议进行讨论，因此此类数据通常将构成适用于支持临床有效性的有效科学数据。FDA声明单个异常变异体数据库可采用等同科学有效的不同方法保证数据质量、临床相关性、数据安全、患者隐私和透明度。此外，FDA指出数家专业协会具有或正在开发关于基因变异管理和判读方面的指南，这些指南可能因相关规定而存在差异，但在预期使用范围内均适用。基因变异数据库管理员应致力于保证其程序和质量要求足够稳健，从而确保其关于基因型-分型关系的结论有着较高置信度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 233 |  |  |
| 234 |  |  |
| 235 |  |  |
| 236 |  |  |
| 237 |  |  |
| 238 |  |  |
| 239 |  |  |
| 240 |  |  |
| 241 |  |  |
| 242 |  |  |
| 243 |  |  |
| 244 |  | ## A. 数据库程序和运行 |
| 245 |  |  |
| 246 | 透明度和公众可用性：FDA建议基因变异数据库管理员提供足够的关于数据源以及证据评价和判读标准操作规程（SOP）方面的信息（公众可用），从而确保FDA和公众能够理解用于采集和判读变异体相关证据的标准和流程，并促使患者和医务人员能够作出完全知情决策。 |  |
| 247 |  |  |
| 248 |  |  |
| 249 |  |  |
| 250 |  |  |
| 251 |  |  |
| 252 |  |  |
| 253 | SOP版本控制：SOP应规定如何汇总、管理和判读变异体信息。这些SOP应编制成文件并分配版本。至于SOP变更，应明确记录足够详细的变更信息并附上一切必要的解释，从而确保所有利益相关者均了解程序变更产生的局限以及程序变更相关暗示。为了保持质量变异认定并确保基因变异数据库运行和技术以及科学知识的进步保持一致，则至少应每年审核一次运行以及SOP。 |  |
| 254 |  |  |
| 255 |  |  |
| 256 |  |  |
| 257 |  |  |
| 258 |  |  |
| 259 |  |  |
| 260 |  |  |
| 261 | 数据保管：FDA建议基因变异数据库管理员施行相关流程以评估总体数据库稳定性和架构以及保证数据链接得以适当保持。若基因变异数据库含有次要数据库链接，则管理员应预先制定可辨识次要数据库变更的流程，在主要数据库版本控制中加以考虑。FDA建议基因变异数据库管理员定期备份数据库，确保在必要情况下可恢复。 |  |
| 262 |  |  |
| 263 |  |  |
| 264 |  |  |
| 265 |  |  |
| 266 |  |  |
| 267 |  |  |
| 268 |  |  |
| 269 | 基因变异数据库管理员应制定相关计划以确保在基因变异数据库永久或暂时停止运行（如数据库失去资金支持、基础设施升级）的情况下数据库内容和流程得以保存。在基因变异数据库停止运行的情况下应标识数据存储位置，包括版本信息和支持性SOP以及文件。 |  |
| 270 |  |  |
| 271 |  |  |
| 272 |  |  |
| 273 |  |  |
| 274 |  |  |

| 275 | 安全与隐私：基因变异数据库运行必须遵循关于受保护健康信息、患者隐私、人类受试者研究以及数据安全（若适用）的所有相关联邦法律法规（如健康保险携带和责任法、反基因歧视法、联邦人类受试者保护政策（“统称准则”）。由基因变异数据库管理员负责辨识相关法律法规并确保所有要求均得以满足。基因变异数据库管理员还应采取充分安全措施以确保患者以及受保护健康信息相关保护和隐私并向数据库工作人员提供安全与隐私保护相关培训。 |  |
| --- | --- | --- |
| 276 |  |  |
| 277 |  |  |
| 278 |  |  |
| 279 |  |  |
| 280 |  |  |
| 281 |  |  |
| 282 |  |  |
| 283 |  |  |
| 284 |  |  |
| 285 |  |  |
| 286 | 数据格式: 为了协助基因变异数据库用于监管目的以及帮助确保变异体认定相关准确性和质量，基因变异数据库管理员应采用公认数据格式并指出基因变异数据库所用格式。该标准将有助于将变异体相关歧义降至最低程度并促成进一步比较不同数据库或其它实体间变异体认定。 |  |
| 287 |  |  |
| 288 |  |  |
| 289 |  |  |
| 290 |  |  |
| 291 |  |  |
| 292 |  | ## B. 数据质量 |
| 293 |  |  |
| 294 | 输入基因变异数据库的基因型和表型相关数据和信息以及临床信息必须具备高质量且基于最新科学知识，目的在于可靠保证特定基因变异和疾病的关系准确。 |  |
| 295 |  |  |
| 296 |  |  |
| 297 |  |  |
| 298 |  |  |
| 299 | 命名法：为了辅助基因变异准确判读，基因变异数据库应针对基因名称/符号、基因组坐标、变体、所述临床和功能特征以及分类使用基因组学社区公认的一致命名法。基因变异数据库管理员还应详细说明其使用的命名法，确保FDA和外部用户能够准确判读提供的信息。 |  |
| 300 |  |  |
| 301 |  |  |
| 302 |  |  |
| 303 |  |  |
| 304 |  |  |
| 305 |  |  |
| 306 | 元数据：基因变异数据库中的变异数据应伴有元数据，包括报告变异分类的独立实验室和/或研究的数量、报告变异的实验室的名称、用于检测变异的试验的名称以及所用试验技术特征详细信息（如参考序列版本或架构、仪器、软件、生物信息工具等）（若适用）以及变异特征（如接合性、分期、分离）。基因变异数据库应明确记录用于支持变异判读（如文献、详细记录的病历）的证据来源。 |  |
| 307 |  |  |
| 308 |  |  |
| 309 |  |  |
| 310 |  |  |
| 311 |  |  |
| 312 |  |  |
| 313 |  |  |
| 314 |  |  |
| 315 | 数据唯一性：基因变异数据库运行还应纳入相关方法以确保单个数据点（如特定表型的单体产生的变异）在数据库中出现次数不超过1次。 |  |
| 316 |  |  |
| 317 |  |  |

| 318 |  | ## C. 管理、变异判读和认定 |
| --- | --- | --- |
| 319 |  |  |
| 320 | 基因变异数据库工作人员用于管理和变异判读的流程应基于明确规定的SOP，并由具备相关资质的专业人士开展。 |  |
| 321 |  |  |
| 322 |  |  |
| 323 | 管理和变异判读：至于管理和变异判读相关书面SOP（包括来源于临床实践指南、同行评审文献以及预管理知识库的数据相关评价），应确保可供公众进行审核。SOP通常应纳入经验证的决策矩阵，如基于公认专业指南的决策矩阵。所有基因变异数据库管理和判读准则以及这些准则未来发生的修订应予以解释且应向公众公开。此外，若需将来源于其它来源的管理数据或变异判读纳入基因变异数据库，则这些外部来源的管理和判读流程以及数据质量应由数据库管理员定期稽核。每次判读均至少应由两名具备相关资质并接受培训的专业人士独立进行（如下所述），且基因变异数据库应配有用于解决判读差异的SOP。针对所有这些活动公开提供SOP将促使外部用户能够对变异判读所用证据进行评价，从而促进判读一致性。 |  |
| 324 |  |  |
| 325 |  |  |
| 326 |  |  |
| 327 |  |  |
| 328 |  |  |
| 329 |  |  |
| 330 |  |  |
| 331 |  |  |
| 332 |  |  |
| 333 |  |  |
| 334 |  |  |
| 335 |  |  |
| 336 |  |  |
| 337 |  |  |
| 338 | FDA认为针对基于严格专业指南的变异判读使用公开决策矩阵对于确保基因变异数据库认定构成试验临床有效性相关支持科学证据至关重要。FDA审核员必须在试验预期用途和使用条件这一背景下对相关证据进行评价，包括其审核需要考虑的基因或疾病相关信息（如疾病的种群发生率、变异发生率）。见21 CFR 860.7(e)(1)。同样，这类因素应纳入终版决策矩阵。 |  |
| 339 |  |  |
| 340 |  |  |
| 341 |  |  |
| 342 |  |  |
| 343 |  |  |
| 344 |  |  |
| 345 |  |  |
| 346 | 认定：至于变异判读人员用于判读的证据类型及其对应的强度，应加以定义并纳入评分系统。FDA认可基因变异数据库内的认定应和确定性水平以及基因型-表型关系匹配且应得到充分支持。应该向认定分配版本，这样随时间推移而产生的认定变化将得以记录和保存。认定及其证据应真实且不会产生误导，另外应采用明确、可理解语言予以编制。为了获得FDA认可，基因变异数据库应纳入关于临床治疗或诊断的所有建议。 |  |
| 347 |  |  |
| 348 |  |  |
| 349 |  |  |
| 350 |  |  |
| 351 |  |  |
| 352 |  |  |
| 353 |  |  |
| 354 |  |  |
| 355 |  |  |
| 356 | 例如，认定适于纳入变异相关描述性语言，如应答者、非应答者、致病、良性、潜在致病、潜在良性、严重性未知的变异等，前提是这些语言真实，不会产生误导且基因变异数据库内有足够的详细证据对其进行支持。FDA认为通常不适合根据单项证据或不充分的证据作出关于变异临床有效性的明确认定（如致病）。特定基因型-表型关系临床有效相关认定通常应涉及多项证据且最低应确定主要科学证据和其它支持性证据来源。此外，在可以避免任何认定支持性证据强度相关潜在误接的情况下，认定应纳入关于其相关证据的明确说明。 |  |
| 357 |  |  |
| 358 |  |  |
| 359 |  |  |
| 360 |  |  |
| 361 |  |  |
| 362 |  |  |
| 363 |  |  |
| 364 |  |  |
| 365 |  |  |
| 366 |  |  |
| 367 |  |  |

| 368 |  | ## D. 专业培训和利益冲突 |
| --- | --- | --- |
| 369 |  |  |
| 370 | 专业培训：FDA确认管理和判读流程可能涉及许多不同类型的基因专业人员，作为团队的组成部分（如基因顾问、Ph.D.级科学家、医生）。基因判读人员充分培训和专业对于变异审核和判读的质量至关重要。FDA认为判读应由具备相关资质的专业人员在采取适当等级监督（多等级审核）的情况下开展。变异判读人员应接受充分培训且相关方法已就位（如熟练程度检测），从而确保此类人员在规定时间内满足高质量标准的要求并能够加以维系。 |  |
| 371 |  |  |
| 372 |  |  |
| 373 |  |  |
| 374 |  |  |
| 375 |  |  |
| 376 |  |  |
| 377 |  |  |
| 378 |  |  |
| 379 | 最后，管理人员应确保所有数据均根据所有患者健康信息保护以及涉及人类受试者的研究相关要求予以采集。 |  |
| 380 |  |  |
| 381 |  |  |
| 382 |  |  |
| 383 | 利益冲突：利益冲突，尤其是财务冲突在没有有效解决的情况下可能引发偏倚并降低基因变异数据库中变异判读质量以及此类判读的置信度。为了获得FDA认可，应努力将基因变异数据库或其工作人员相关潜在利益冲突降至最低程度并予以公开。 |  |
| 384 |  |  |
| 385 |  |  |
| 386 |  |  |
| 387 |  |  |
| 388 |  |  |
| 389 | # V. FDA的基因变异数据库认可流程 |  |
| 390 |  |  |
| 391 | FDA认为源自遵循本文件所述建议的基因变异数据库的数据和认定通常将构成上市前申请中有效的临床有效性支持性科学证据。因此，FDA拟针对公共基因变异数据库及其认定实施认可流程以简化NGS试验上市前审核。公认基因变异数据库中特定变异认定和基础数据在某些情况下通常可由NGS试验开发人员作为其上市前审核申请的组成部分提交（若适用），无需提交变异相关额外临床数据。 |  |
| 392 |  |  |
| 393 |  |  |
| 394 |  |  |
| 395 |  |  |
| 396 |  |  |
| 397 |  |  |
| 398 |  |  |
| 399 |  |  |

| 400 | 参与FDA数据库认可流程秉着自愿原则，且参与并不会导致数据库受到FDA监管，需要保留认可的情况除外。至于期望接受自愿认可的基因变异数据库管理员，本部分描述基因变异数据库认可相关FDA建议流程。若使用源自专有来源或尚未获FDA认可的基因变异数据库的证据支持NGS试验的临床性能，该试验的上市前申请应纳入关于此类证据来源的详细信息。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  |
| 404 |  |  |  |  |  |
| 405 |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  |  |  |  |
| 407 |  |  |  |  |  |
| 408 | FDA的基因变异数据库认可过程涉及3个步骤：(1) 自愿提交数据库相关详细信息；(2) FDA对关于获得并保存数据以及作出变异认定方面的基因变异数据库政策和程序进行审核；(3) 维持FDA对于数据库的认可。这些步骤于下文进行详细讨论。 |  |  |  |  |
| 409 |  |  |  |  |  |
| 410 |  |  |  |  |  |
| 411 |  |  |  |  |  |
| 412 |  |  |  |  |  |
| 413 |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  | ## A. 基因变异数据库认可流程 |  |  |
| 415 |  |  |  |  |  |
| 416 |  |  |  |  | ### 1. 认可申请 |
| 417 |  |  |  |  |  |
| 418 | 期望认定被FDA视为能够支持NGS试验临床有效性的有效科学证据的基因变异数据库管理员应向FDA自愿提交申请以获得FDA对于基因变异数据库的认可。此类申请应证明本文件中的建议得以遵循。FDA鼓励期望基因变异数据库获得认可的基因变异数据库管理员在提交申请前通过申请前项目联系FDA。 |  |  |  |  |
| 419 |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |
| 421 |  |  |  |  |  |
| 422 |  |  |  |  |  |
| 423 |  |  |  |  |  |
| 424 |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  | ### 2. FDA对于基因变异数据库政策和程序的审核 |
| 427 |  |  |  |  |  |
| 428 |  |  |  |  |  |
| 429 | 本部分旨在向基因变异管理员提供关于应向FDA工作人员提交的文件类型方面的额外信息，提交这些文件的目的在于实现自愿基因变异数据库认可。完整文件应阐述本指南中的所有建议。 |  |  |  |  |
| 430 |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  |  |  |  |
| 432 |  |  |  |  |  |
| 433 |  |  |  |  |  |
| 434 | 表明本指南中的建议得以遵循的下述类型文件应在认可申请中提交： |  |  |  |  |
| 435 |  |  |  |  |  |
| 436 |  |  |  |  |  |
| 437 |  | • | 基因变异数据库认定涉及的变异类型声明（如生殖系、躯体）。 |  |  |
| 438 |  |  |  |  |  |
| 439 |  | • | 和下述各项相关的SOP、政策或其他文件： |  |  |
| 440 |  |  |  | ○ | 基因变异数据库一般操作 |

| 441 |  |  |  |  |  | ○ | 患者健康信息保密性和隐私 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 |  |  |  |  |  | ○ | 数据安全 |
| 443 |  |  |  |  |  | ○ | 管理、变异判读和再判读 |
| 444 |  |  |  |  |  | ○ | 管理、判读、隐私与安全以及其它相关活动培训 |
| 445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 |  |  | • |  | 人员资质记录 |  |  |
| 447 |  |  | • |  | 数据保存计划 |  |  |
| 448 |  |  | • |  | 利益冲突政策和利益冲突披露 |  |  |
| 449 |  |  | • |  | 判读相关验证研究SOP |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 作为其认可部分的组成部分，FDA可能验证变异认定（若适当）以确保它们受到支持且基因变异数据库遵循其SOP。 |  |  |  |  |  |  |
| 452 |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 在认可前，FDA通常对该方面信息进行保密处理，除非法律要求，否则不向公众披露。在认可时，数据库管理员应于基因变异数据库网页上公开该方面信息。FDA还准备在其网页上公开一份关于所有FDA认可的基因变异数据库的列表以及关于这些数据库的其他相关、公开信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 |  |  |  |  |  |  | ### 3. FDA认可维持 |
| 462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | FDA计划根据规定时间安排定期审核FDA认可的数据库以确认它们继续准确其SOP以及本指南文件中的建议。作为继续数据库认可流程的组成部分，FDA在评价NGS试验相关基因遗传数据库时应考虑下述各项： |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  |  |  |  |  | a. | 流程应纳入多项具有适当权重（weights）的科学证据（若适用）。 |
| 469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  |  |  |  | b. | 流程应使用分层认定系统（如致病、潜在致病等）并详细描述各分层的意义。 |
| 471 |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 |  |  |  |  |  | c. | 基因变异数据库应根据经验证的SOP或严格专业指南施行决策矩阵，这些SOP或指南纳入关于正在评价的基因/疾病相关详细信息（若可用或适用）。 |
| 473 |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 |  |  |  |  |  | d. | 基因变异数据库应纳入决策矩阵验证。 |
| 476 |  |  |  |  |  | e. | 所有指南、决策矩阵和支持各变异判读的详细信息应向公众开放。 |
| 477 |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 方法和认定的持续透明度在维持基因变异数据库的置信度进而保持认可方面至关重要。FDA认为用户和公众有权使用基因变异数据库能力和局限相关信息至关重要，这样患者和医务人员能够作出完全知情医疗决策。基因变异数据库管理员应记录并在其网页上公开数据库SOP变更或升级。FDA计划根据该类明确记录的公开信息定期审核其关于基因变异数据库的认可。作为本流程的组成部分，FDA将根据SOP中所述确认SOP更新得以公布。FDA还有可能“抽查”基因变异相关认定以确保它们继续受支撑且基因变异数据库继续遵循其关于判读的SOP。若基因变异数据库未根据其初始认可时遵循的标准予以维护，则FDA可能撤销认可。若认可撤销，则FDA不可能认为此类基因变异数据库相关认定构成有效的试验临床有效性相关支持性科学证据，且FDA将评估何种监管措施适合此类认定支持的IVD。 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 |  |  |  | ## B. 第三方使用 |  |  |  |
| 497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  | FDA针对合格医疗器械制定了第三方510（k）审核项目。至于基因变异数据库，FDA在未来可能考虑使用第三方协助基因变异数据库认可。FDA期望与具备基因变异数据库和NGS试验相关经验且满足FDA政策（包括利益冲突筛选的政策）要求的感兴趣各方合作。 |  |  |  |  |  |
| 499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 |  |  |  | ## C. 获得认可的基因变异数据库相关数据和认定之使用 |  |  |  |
| 505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 |  | 源自FDA认可的基因变异数据库的数据通常将构成可用于支持基因型-表型关系相关临床有效性的有效科学证据，源自受试者申请中提供的此类数据库的认定纳入这类关系。在该政策下，FDA期望试验开发者能够使用FDA认可的基因变异数据库以保证（至少部分保证）其试验的临床有效性。至于依靠FDA认可的基因变异数据库的上市前申请，FDA可能决定可能没有必要提交关于这些基因变异数据库中发现的特定变异认定相关额外有效科学证据，这取决于这些认定相关证据的可靠性。 |  |  |  |  |  |
| 508 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 |  |  |  |  |  |  |  |

出于本指南文件的目的，鉴于特定变异体相关知识的现有状态，认定定义为基因型-表型关系（或缺少）相关知情评估。通常在特定变异体的基因变异数据库条目中记录认定结果（如良性、耐药等）。

出于本指南文件的目的，术语“汇总”指变异体数据系统输入基因变异数据库的过程。该过程可能要求数据符合特定格式。

出于本指南文件的目的，“管理”指从不同来源采集特定变异体相关信息并加以注释以及在规定时间内进行保管的过程。

出于本指南文件的目的，术语“判读”指基因变异数据库工作人员评价基因变异和疾病间关系并就这类关系（或缺少）进行认定。

21 CFR 860.7(c)(2)。

21 CFR 860.7(e)(1)。

至于申请人未能证明实质等同性或未能提供合理安全性和有效性保证的器械，未发布“决策汇总或安全性/有效性数据汇总”。

FDA声明多个数据库不可使用术语“管理员”或可配备一个委员会（由监督数据库的人员组成）。因此，出于本指南文件的目的，基因变异数据库管理员为监督数据库运行的机构。

出于本指南文件的目的，决策矩阵是一种循证工具，用于指导变异和疾病间基因型-表型关系的判读。

本文件中所讨论的基因变异数据库认可流程可被视为类似于FD&C法案(21 U.S.C. 360d)第514部分规定的标准认可流程，但不安该规定予以开展。

关于申请前项目的更多信息见FDA指南文件“医疗器械申请反馈请求：申请前项目以及与FDA工作人员的会议。”

请参考FD&C方案条款301(j) (21 U.S.C. 331(j))和520(c) (21 U.S.C. 360j(c))；商业秘密保护法，18 U.S.C. 1905；信息自由法，5 U.S.C. 552；FDA关于信息披露的法规21 CFR 20。

至于包括主题相关指南文件的额外信息，请参考FDA的第三方审核项目。