| 2009年11月11日 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ref. Ares（2015）2027161 – 2015年5月13日 |  |

给用户定制医疗器械制造商的指导性说明

前言

本指导性文件具有告知性和咨询性，不具有法律权威性。各国家执行机关受其法律的约束且只能在他们的范围内应用此指导。

只有指令文本具有法律效力。指令条款和本指导内容之间有差异时，应采用指令文本。欧共体法律的最终解释权归于欧共体法院（ECJ）所有，是其责任和特权。本指导阐述的任何法律分析不以任何方式排除在特例中欧共体法院会给出不同的解释，且不以任何方式委托欧洲委员会。

本指导性文件仅适用于定制医疗器械和定制有源植入性医疗器械（本文件下文简称定制医疗器械）。

本文件中任何参考指令的内容，都包含指令2007/47/EC修订的内容。

引言

以制造商自己的名义将器械投放于欧洲市场的定制医疗器械的制造商，必须满足国家立法的要求，即改写医疗器械指令93/42/EEC （MDD）。

以制造商自己的名义把器械投放于欧洲市场的定制有源植入性医疗器械的制造商，必须满足国家立法的要求，即改写有源植入性医疗器械指令90/385/EEC （AIMDD）。

定制医疗器械必须符合MDD附录I或AIMDD附录1确定的适用的相关基本要求，以确保其不会损害患者、用户和任何其他人员的健康和安全。每当不可能满足时，制造商必须说明未完全满足的基本要求。

定制医疗器械的制造商必须遵守MDD附录 VIII 或AIMDD附录 6中提到的适用程序，并在投放市场前为特殊用途起草声明。

范围

本指导性文件专门讨论MDD 和AIMDD中定义的定制医疗器械。本指导性文件旨在为定制医疗器械的制造商提供一般指南，以满足指令要求。

在欧共体没有注册营业点的制造商， MDD条款14 & AIMDD条款 10a要求制造商指定一个授权代表作为其在欧共体的法定代理人。

定义

有源植入性医疗器械-任何通过手术或药物方式，完全或部分引入人体内或通过医疗干预进入自然腔道，且手术后仍停留在体内或自然腔道的有源医疗器械。（参考文献：AIMDD；条款 1 （2）（c））

有源医疗器械—任何运行时依赖于电源或除了人体直接产生的动力或重力之外的任何能源的医疗器械。（参考文件：AIMDD；条款1 （2） （b））

授权代表-任何由制造商明确指定的在欧共体的自然人或法人，代替制造商履行指令中有关制造商的义务并可能接收欧共体内当局和机构的信件。（参考文件：MDD；条款 1（2）（j） & AIMDD 条款 1 （2）（j））

符合性评估-验证医疗器械与基本要求的一致性的过程。

定制制造商-承担产品设计并按照预定规格（即定制单）制造器械的自然人或法人。

定制医疗器械-任何按照一个正式合格医师的书面定制单特定生产的器械，定制单内容属医师职责范围，并给出特定设计特点且只单独用于特定患者。

以上提到的定制单也可以由任何凭借其职业资格得到授权的其他人制定。大量生产的需要调整才能满足医师或任何其他专业用户特定要求的器械都不能认为是定制器械。（参考文件：MDD 条款 1（2）（d） & AIMDD 条款1 （2） （d））

制造商-以制造商自己的名义把器械投放市场，并负责上市前该器械的设计、制造、包装和标签的自然人或法人，不论这些操作是由他自己或第三方完成。指令要求制造商履行的义务也适用于组装、包装、加工、彻底翻新和/或标签一个或多个成品产品和/或给这些产品指定作为一个器械的预期用途，旨在以制造商自己的名义将其投放市场的自然人或法人。这一小段不适用于为个体患者组装或调整市场上存在的器械使其恢复预期用途的个人，前提是该个人不属于第一小段定义的制造商。（参考文件：MDD 条款 1（2）（f）& AIMDD 条款 1 （2）（i））

医疗器械-制造商提供的预期用于人类的为以下目的服务的任何仪器、设备、器具、软件、材料或其它物品，可独立使用或结合使用，包括制造商提供的器械恰当应用必需的有特定诊断和/或治疗目的的软件：

- 疾病的诊断、预防、监测、治疗或减轻，

- 身体伤害或身体障碍的诊断、监测、治疗、减轻或弥补，

- 解剖学结构或生理过程的研究、更换或修改，

- 妊娠控制，

以及通过药理学，免疫学或新陈代谢方法没有在人体内或人体表面达到其主要预期行动，但其功能可能受到这些方法辅助的器械。（参考文件：MDD 条款 1 （2）（a） & AIMDD 条款 1（2）（a））

风险 –伤害发生的概率与伤害严重性的组合。

风险管理-管理政策、程序和惯例在分析、评估和控制风险任务中的系统性应用。（参考文件：MDD，附录 1，第2段 & AIMDD，附录 1，第1段）

定制医疗器械投放市场-必要的步骤

意图将定制医疗器械投放于市场的制造商应该遵守以下提到的步骤，以下步骤在附加的流程图中总结（附录II）。

步骤 1 –证实产品是医疗器械

制造商必须根据产品的主要预期用途和作用方式证实产品是否符合医疗器械的定义。

应该查阅欧洲委员会MEDDEV 2.1/1和2.1/3 修订版 2。

步骤 2 –证实产品是定制医疗器械

定制医疗器械的定义分为两部分。第一部分考虑患者的需要且第二部分考虑专业用户的需要。

第一部分陈述了定制医疗器械是一种按照正式合格医师的书面定制单特定生产的器械，定制单内容属医师职责范围，并给出特定设计特点且只单独用于特定患者。

以上提到的定制单的结果可能是

- 全新的设计

- 直接由原材料构建的器械或由市场上可买到的产品构建的器械，通过把现有的器械按照特定患者的需求进行改造，使其具有制造商使用说明书中未提到的用途。

在交付使用前，以上所有情况下器械都视为定制医疗器械，且作为定制医疗器械进行评估。

器械必须单独用于特定患者以满足定制医疗器械的定义。

另一方面，制造商规定使用前需要组装、安装、调整或精确校准的器械不能作为定制医疗器械，如修整光学玻璃使其适应框架，调整肘拐长度或使用CE标志的充填材料创造一个牙体充填。

定义的第二部分说明大量生产的需要调整才能满足医师或任何其他专业用户特定要求的器械都不能认为是定制器械，如外科器械的调整或用于检查的患者支持系统的调整。

定制医疗器械（如口腔矫形器，假体，矫正器械和助听器）在大多数情况下是为特定患者专门定制的一次性器械。如果这类产品的预期用途与医疗器械相关，专门用于制造定制器械的半成品也可以认为是医疗器械。这基本上适用于牙合金、牙科陶瓷、假体的模块化部件。

步骤 3 –投放市场前的步骤

定制医疗器械制造商应该保证他们的定制医疗器械的具体特点符合所有适用的指令要求和有关联的相关协调标准。

定制医疗器械的制造商必须考虑以下步骤，同时参考MDD附录I和附录VIII中描述的基本要求。

满足定制器械定义的有源植入性医疗器械的制造商也必须考虑以下步骤，同时参考AIMDD 附录 1和附录 6中描述的基本要求。

步骤 3a – 满足基本要求

定制医疗器械的制造商必须满足MDD 附录I 或AIMDD附录1中适用的基本要求

除其他要求外，这些基本要求还包含：

- 器械的处理和包装；

- 材料选择 （如关于毒性，当接触患者时，应该使用CE标志的材料或制造商必须通过其他方法保证材料的适用性）；

- 控制条件下的生产；

- 洁净度和交叉感染控制；

- 放射防护；

- 对连接至或配有能源的医疗器械要求；

- 由制造商提供的信息

存在相关危害的地方，按照指令2006/42/EC条款2（a）的规定的定义本身也属于机械装置的定制器械，也必须满足该指令附录I中制定的基本健康和安全要求，且这些基本的健康和安全要求要比MDD附录I或 AIMDD附录1中制定的基本要求更具体。（参考 AIMDD/MDD 条款3和欧洲委员会有关MDD/AIMDD和指令2006/42/EC在机械装置方面的解释性文件）。

如果制造商规定包含在MDD范围内的定制器械使用时也要符合理事会指令89/686/EEC有关个人防护装备的条款,那么也必须满足指令89/686/EEC相关的基本健康和安全要求。符合性应依据MDD和89 / 686 / EEC分别指定的程序进行评估（参考 MDD条款1.6和欧洲委员会有关MDD和指令89/686/EC在个人防护装备方面的关系的解释性文件）

步骤 3b –准备技术文件

为遵守指令，定制医疗器械的制造商或其指定的授权代表，必须遵守MDD附录 VIII，第3.1点或AIMDD 附录 6，第3.1 点中提到的适用步骤。

该步骤包括准备技术文件，文件要说明制造基地并允许理解设计和制造过程，包括产品的预期性能，以便能够对产品进行与指令要求符合性的评估。

制造商必须采取所有必要措施，以确保制造过程与技术文件一致。

准备的技术文件应该适合于特殊定制医疗器械的复杂度。

为定制医疗器械准备的技术文件通常包含以下内容：

设计，制造和产品性能记录，可能由以下方面组成：

- 名称，商标和器械种类，如果适用；

- 制造基地的细节；

- 产品的一般说明，包括任何变体；

- 分类的基本原理；

- 说明是否为无菌器械；

- 如果器械的组成部分包含药品，动物组织或人类血液稳定衍生物，要提供有关这些方面的文件；

- 如果器械与其他器械连接才能按预期运行，说明预期用途、适应症和禁忌症参考；

- 器械的设计图纸和规格，如果适用；

- 原材料，组件，半成品/装配部件和成品的规格；

- 制造方法；

- 包装规格；

- 如果是无菌器械，描述使用的灭菌方法和应用的标准；

- 参考系列生产器械相似过程的确认数据；

- 全体人员的资格数据；

- 设计验证和质量控制程序；

- 用于监测和控制原材料，组件和成品的设备，如果适用；

- MDD条款 5 或AIMDD条款5中提到的适用的标准清单，包括全部适用或部分适用的；如果条款5提及的标准不适用，描述为满足指令基本要求所采取的解决方法；

- 每个产品系列风险管理的结果；

- 生物相容性测试,，如果适用；

- 适用时，按照MDD附录 X 或AIMDD附录 7 进行的临床评估；

- 如果器械包含软件，必须按照普遍承认的目前工艺水平验证软件，考虑研发生命周期，风险管理，验证和确认的原则。

- 标签和使用说明书。

- 分包商的名称和地址，如果适用；

- 确保审查合格人员的书面定制单的步骤，以确保提供了充分的信息并记录制造要求；

- 在产品投放市场前，已经按照定制单审查成品的验证步骤；

- 保证从制造商，经医师至患者可追溯性的步骤。

步骤 3c– 风险管理

定制器械的设计和制造必须满足当在预期条件下按预期用途使用时，不会损害临床病情或患者的安全或用户的安全和健康。

医疗器械的使用会招致某种程度的风险。为确保任何与定制器械使用相关的风险，在与带给患者的利益权衡时，构成的风险可接受且与高水平的健康和安全保护相匹配，制造商必须确立并保持一个过程，如MDD附录I或AIMDD 附录 1 中概述的适用的，即鉴别与他们定制医疗器械相关的风险，估计和评估相关风险，控制这些风险并监测该控制的有效性的过程。

该过程必须作为技术文件的一部分进行记录且应该包含以下要素：

- 风险分析 （预期用途鉴定, 危害鉴定, 风险估计）；

- 风险评估 （风险可接受性决策）；

- 风险控制 （降低风险至规定水平的保护性措施）；

- 后生产信息（后生产经验和风险管理经验的审查）。

风险管理可能基于ISO 14971且可能适合于器械的复杂度和风险。

步骤 3d –准备使用说明书和标签

按照MDD附录I ，第13点，每个器械必须附有安全使用和识别制造商所需的信息，考虑可能用户的培训和知识背景。该信息由标签和使用说明书内的数据组成。关于定制医疗器械，这些使用说明可以并入下面步骤4中提到的声明文件。

定制器械标签的最低要求应该包括：

- 制造商的名称或商品名和地址。此外，对于进口到欧共体的器械，如果制造商在欧共体内没有注册营业点，要提供授权代表的名称和地址；（参考文件：MDD；附录I.II 13.3（a））

- 对专业人员识别器械和包装内容的（如患者姓名/描述）绝对必要细节；（参考文件：MDD；附录 I.II 13.3（b））

- “定制器械”字样；（参考文件：MDD；附录 I.II 13.3（g））

其他关键要求包括：

- 如果适用，任何特殊储存和/或装卸条件；（参考文件：MDD；附录 I.II 13.3（i））

- 如果适用，任何警告和/或需要采取的防范措施（参考文件：MDD；附录 I.II 13.3（k））

- 如果适用，标明器械为一次性使用器械（参考文件：MDD；附录 I.II 13.3（f））

关于定制有源植入性器械， AIMDD附录I，第 14点详细说明了每个器械必须具有的清楚的且不能消除的详情。

AIMDD附录 1，第 14.1点详细说明了无菌包装上应该包含的详情&AIMDD附录1，第14.2点详细说明了销售包装上应该包含的详情。

投放市场的每个器械，必须附有使用说明书。AIMDD附录1，第 15点详细说明了使用说明书中应该包含的详情。

对于定制有源植入性器械，无菌包装，销售包装和使用说明书必须包含“定制器械”的字样；

注释：对于定制医疗器械，从上市日期开始计算，步骤3中所有详细说明的信息应该保存不少于5年的时间。对于植入性器械，该时间段必须为15年。

步骤 4 –起草有关定制器械的声明

按照MDD附录 VIII / AIMDD附录 6，第2点，定制医疗器械的制造商，或他们的授权代表必须为每个定制器械起草声明。声明必须包含以下信息：

- 制造商的名称和地址

- 允许识别考虑中器械的数据，即说明书、序列号、订单号、通用名称。

- 说明器械是特定患者专用的声明以及患者姓名（如果需要保持患者的保密性也可以为身份证号码，条件是可以通过记录追溯到患者姓名）。

- 制作定制单的医师或其他授权人的姓名和适用情况下有关的诊所名称，

- 定制单中列出的产品的具体特点，

- 说明器械符合MDD附录 I 或AIMDD 附录 1 中制定的适用的基本要求的一个声明，且适用情况下，说明未完全满足的基本要求以及理由。

该声明必须有制造商/授权代表的签名。

MDD条款4陈述属于IIa、IIb 和 III级的定制器械必须附有以上提到的声明文件。AIMDD条款4陈述所有定制有源植入性器械必须附有该声明文件。该声明必须随器械抵达定制者/购买者且通过姓名、缩略名或数字码识别的特定患者可以看到。

步骤 5 – 通知主管部门

定制医疗器械的制造商或他们指定的授权代表，必须通知他们有注册营业点的成员国的主管部门，并提供相关器械的说明和营业地址。在欧盟委员会网址http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/links/index_en.htm可以找到主管部门联系点的清单。制造商/授权代表应该联系他们相关的主管部门，考虑这类通知所需的步骤和表格和是否有费用。

成员国可能要求制造商提交至相关主管部门一个器械清单，即成员国内已经投入使用的器械清单。

步骤 6 – 事故报告

制造商或其授权代表负责启动警戒系统并告知监督当局引发警戒系统的事故（根据MDD附录 VIII，第5段或AIMDD附录6，第5段）。通知后，制造商有义务进行调查，汇编并寄给监督当局一个报告且与当局一起考虑应该采取什么措施。在欧盟没有注册营业点的制造商必须在欧盟指定一个可以作为制造商法定代理人行动的授权代表。

应该查阅欧洲委员会MEDDEV 2.12/1 修订版 6。

步骤 7 –从上市后监督获得的审查经验

对于从已上市器械获得的审查经验，制造商必须落实并保持更新，并实施必要的纠正措施，考虑与产品相关的性质和风险。

注释 1:	主管部门的作用

主管部门有权检查控制系统，以确保符合MDD附录 VIII或AIMDD附录 6中适用的要求。

注释 2:	CE 标志

根据MDD条款 17 / AIMDD条款 12的规定，定制器械不得带CE标志。然而定制器械的制造商必须满足MDD附录 I 或AIMDD附录 1中概述的适用的基本要求。

注释 3:	公告机构介入

对于定制医疗器械，不要求公告机构介入。

附录 I：补充信息

在以下来源中可以找到定制医疗器械制造商的信息：

- 医疗器械指令，MDD，93/42/EEC 1993年6月14日。OJ L 169，12.7.1993，p. 1，根据指令 2007/47/EC 2007年9月5日OJ L 247，21.9.2007，p.1进行最后修订。

- 有源植入性医疗器械指令，AIMDD，90/385/EEC 1990年6月2日。OJ L 169，12.7.1993，p. 1，根据指令2007/47/EC 2007年9月5日OJ L 247，21.9.2007，p.1进行最后修订。

- 给“医疗器械”“附件”和“制造商”定义的指南：“有关以下器械应用的指南：有源植入性医疗器械的理事会指令 90/385/EEC，医疗器械理事会指令 93/42/EEC”，MEDDEV 2.1/ 1994年4月1日。

- 分类指南：“医疗器械分类指南”，MEDDEV 2.4/1，修订版 8，2001年7月。

- 解释与其它欧洲指令分界的指南 – 医疗器械/药品：“有关以下器械应用的指南：有源植入性医疗器械的理事会指令 90/385/EEC，医疗器械理事会指令 93/42/EEC”，MEDDEV 2.1/3，修订版 2，2001年7月。

- 事故报告指南：“医疗器械警戒系统指南”MEDDEV 2.12/1 修订版 6

- （有源植入性）医疗器械修订版指令90/385/EEC 和 93/42/EEC，与机械装置指令2006/42/EC关系的诠释

- 医疗器械修订版指令93/42/EEC和个人防护装备指令89/686/EEC关系的诠释

- 国家主管部门网址

- 欧洲委员会网址。

附录 II –给定制医疗器械制造商的指导流程图

制造商决策

| 证实产品是一种 医疗器械 | Meddev 2.1/1 |  |  | 上市后监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meddev 2.1/3 修订版 2 |  |  |  |
| 步骤 1 |  |  |  | 步骤 7 |
|  | Meddev 2.4/1 修订版 8 |  |  |  |
| 证实产品是一种 定制医疗器械 |  |  |  | 事件报告 |
| 步骤 2 |  |  |  | 步骤 6 |
| 遵守要求的 程序 |  |  |  | 通知主管部门 |
| 步骤 3 |  |  |  | 步骤 5 |
|  |  | 起草声明 |  |  |
| 经鉴定的适用的要求 |  | 步骤 4 |  |  |
| 3a |  |  |  |  |

准备技术文件

3b

进行风险评定

3c

准备使用说明书和标签

3d