行业及美国食品药品管理局工作人员指南

做出医疗器械上市前批准和重新分类的效益风险决定时需要考虑的因素

文件发布日期：2016年8月24日

- 本文件草案于2011年8月15日发布。

从2016年10月23日起，本文件将取代2012年3月28日发布的“做出医疗器械上市前批准和重新分类的效益风险决定时需要考虑的因素”。

对于本文件中有关CDRH监管的器械的问题，请联系中心主任办公室，电话：301-796-5900。对于本文件中有关CBER监管的器械的问题，请联系交流、外联和发展办公室（OCOD），电话800-835-4709 or 301-827-1800。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评估和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可在任何时间提交电子意见和建议以供其审查，网址为：http://www.regulations.gov。提交书面意见的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷Fishers大街5630号1061室美国食品药品管理局文件管理部（HFA-305），邮编20852。通过文件编号FDA-2011-D-0577识别所有意见。在文件进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

CDRH

可通过互联网请求额外的副本。您还可以发送电子邮件请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov 以收取指南的副本。请使用文件编号（1772）确定您要求的指南。

CBER

还可通过书面请求从生物制品评估和研究中心（CBER）获取附加的副本，地址为马里兰州银泉市新罕布什尔大道10903号WO713128室交流、外联和发展办公室（OCOD），邮编20903；或者致电1-800-835-4709或240-402-8010，电邮至ocod@fda.hhs.gov，或者访问以下网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guid ances/default.htm.

目录

1.	引言	4

2.	范围	4

3.	背景	5

3.1	安全性和有效性的法定标准	5

3.2	科学证据的类型	6

3.3	效益风险决定	7

4.	FDA在做出效益风险决定时考虑的因素	8

4.1	器械效益评估	8

4.2	器械风险评估	9

4.3	评估器械的可能效益与风险的额外因素	11

5.	效益风险决定的示例	16

5.1	假设的示例	16

5.2	基于FDA的实际效益风险决定的示例	23

附件A本指南与ISO 14971的交集	25

附件B效益风险决定工作表	26

附录C假设示例的工作表	34

假设示例1的工作表	35

假设示例2的工作表	42

假设示例3的工作表	49

假设示例4的工作表	56

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

做出医疗器械上市前批准和重新分类的效益风险决定时需要考虑的因素

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 1.	引言

FDA已经制定了本指南文件以便更清晰地向FDA审查员和行业说明FDA在特定医疗器械的上市前审查过程中做出效益风险决定时考虑的主要因素。FDA认为，统一应用本指南文件列出的因素将改善上市前审查过程的可预测性、一致性和透明度。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- 2.	范围

本指南文件解释了FDA在特定医疗器械的上市前审查过程中做出效益风险决定时考虑的主要因素。本指南讨论的过程适用于需要提交上市前批准（PMA）申请或重新分类请求的器械。本指南适用于诊断和治疗器械。本指南讨论的概念适用于从设计到销售的医疗器械开发过程。因此，其中规定的效益风险因素应在设计、非临床试验、研究器械豁免前（IDE）和IDE阶段以及编制和评估PMA申请或重新审理请求的过程中予以考虑。尽管指南不具约束力，其中说明的概念和因素一般解释了FDA在上市前审查过程中是如何做出效益风险决定的。附件A讨论了本指南与ISO 14971的交集。

- 3.	背景

- 3.1	安全性和有效性的法定标准

按照《联邦食品、药品和化妆品法案》（“FD&C法案”）第513节（a）的规定，FDA将通过“衡量使用器械产生的任何可能的健康效益与任何可能的受伤或患病风险”（除其他相关因素外），确定PMA申请是否提供了“关于安全性和有效性的合理保证”。1为帮助实现这一过程，PMA申请人可以提交有效的科学证据，包括一项或多项临床研究（在适当情况下）；FDA通过审查这些证据确定“在器械标签规定、推荐或建议的使用条件下，器械是否拥有其声称或描述的效果”。2FDA的工作人员将对作为PMA申请的一部分提交的数据进行审查，并按照因素的数量确定数据是否支持申办方有关器械的重要临床结果的声明，即预期用途和使用适应症，以及数据分析是否证明器械的可能3效益是否超过可能的风险。平衡考虑可能的效益和风险是FDA确定是否提供了安全性和有效性的合理保证的基本部分。4其他考虑因素包括器械的生产是否符合FDA的质量体系要求。5

1	除第513节（a）外，21 CFR 860.7也规定了确定器械安全性和有效性的标准。（b）小节第（1）条指出，“在确定器械的安全性和有效性时……专员和分类小组将考虑以下因素（除其他相关因素外）。权衡使用器械产生的可能的健康效益与任何可能的受伤或患病风险”（21 CFR 860.7（b））。

为做出该决定，“本机构仅依赖有效的科学证据”（21 CFR 860.7（c）（1））。有效的科学证据定义为：“来自合格的专家执行的严格对照研究、部分对照研究、没有配对对照的研究和客观试验、充分记录的病史的证据，以及已上市器械的重要人类经验报告等；基于这些证据，合格的专家可以公正且负责地推断器械在其使用条件下是否提供了安全性和有效性的合理保证”（21 CFR 860.7（c）（2））。

当“基于有效的科学证据确定可能的效益超过可能的风险”时，视为提供了安全性的合理保证，并且可以通过确定“在器械的预期用途和使用条件下，不会出现与器械的使用有关的不合理的患病或受伤风险”证明此类合理保证（21 CFR 860.7（d）（1））。

类似地，当“基于有效的科学证据确定器械用于预期用途时将提供临床上有意义的结果”时，视为提供了有效性的合理保证（21 CFR 860.7（e）（1））。其证据主要通过“严格对照研究”证明（见21 CFR 860.7（e）（2）），如21 CFR 860.7（f）的定义。

2	FD&C法案第513节（a）（3）（A）。

类似地，按照FD&C法案第513节（f）（2）的规定，经510（k）程序确定为非实质等同（NSE）的器械的申办方有资格提交重新审查申请，以请求FDA按照FD&C法案第513节（a）（1）的规定做出基于风险的器械分类决定。6由于通过这一途径分类的器械（重新审查器械）属于中低风险器械，它们可能不需要对患者7表现出实质性的效益以便获得一个有利的效益风险状况。应充分理解按照重新审查请求授予上市权限的器械，以便解释该器械的所有风险和效益，从而通过应用一般和/或特殊控制措施适当地降低所有风险以提供安全性和有效性的合理保证。此外，按照重新审查请求分类的器械可以用作通过510（k）程序适当监管的将来器械的参照器械；因此，FDA将仔细考虑这些器械的效益风险状况，以便确定其是否够提供了安全性和有效性的合理保证。

- 3.2	科学证据的类型

可以使用临床和非临床试验方法评价医疗器械。医疗器械的临床试验方法可能（在适当时）在适当的目标人群中执行的随机临床试验、严格对照研究、部分对照研究、没有配对对照的研究和客观试验、合格的专家执行的充分记录的病史、重要人类经验报告、临床上衍生的人体样本（DNA、组织、器官和尸体研究）的试验等。8非临床试验方法可能包括一系列方法，包括产品安全性/可靠性/特征说明的性能试验，模拟使用条件下的人为因素和可用性工程试验，动物和基于细胞的研究，以及计算机模拟。这些试验描述了器械的机械、电气和化学特性，包括但不限于抗磨强度、抗拉强度、压缩性、流量、破裂压力、生物相容性、毒性、电磁兼容性（EMC）、无菌性、稳定性/保存期限数据、软件确认、以及合成样品试验，包括细胞系。从任何临床和/或非临床试验获得的信息将在上市前审查过程和FDA的效益风险判定中予以考虑。

3	一般而言，本指南中的“可能”和“可能性”拥有与21 CFR 860.7（b）（3）所述相同的含义，即其指的是患者获得效益或风险的概率。假设检验、可能性和预测可能性的正式概念以及概率等通常是评估“可能的”效益和风险的关键因素。FDA并不打算在本指南中使用术语“可能的效益”讨论FD&C法案第520节（m）以及FDA实施HDE的条例中规定的人道主义器械豁免（HDE）的监管背景。

4	与FDA确定有效性同样重要。见脚注1。

5	见21 CFR第820部分。

6	见行业及美国食品药品管理局工作人员的指南草案——重新审查分类过程（自动III类器械分类评价）。

7	一般而言，本指南使用的术语“患者”指处于医疗护理或治疗中的人（非受试者），而使用的术语“受试者”则指参与临床研究的人。

8	参见21 CFR 860.7。

尽管人们将大量的焦点集中在临床数据对证明医疗器械的安全性和有效性的重要性上，非临床数据对于理解器械的安全性和有效性也至关重要。医疗器械通常拥有一些仅使用临床方法不能检测的属性，而这些属性对器械的安全性或有效性起到了重要作用。

临床和非临床试验方法可用于评估给定风险的可能性或严重性，和/或是否成功降低风险。举例来说，对于某些植入物，最可靠的长期证据来自于工程试验，其能够实现器械在最坏情况下的检测、测试器械的故障以及模拟多年使用情况。相比之下，临床研究通常局限于随访期，因此在器械的长期性能方面可能不具参考性。在此情况下，工程试验的结果可能严重影响FDA的效益风险决定（不依赖临床试验的结果）。

临床和非临床数据FDA的效益风险决定中均起到了一定的作用，而本指南讨论的因素即得到了这两种类型数据的启示。

FDA依靠有效的科学证据做出风险效益决定，包括首先识别‘可能风险’和‘可能效益’的关键问题。一般而言，‘可能风险’和‘可能效益’不包括理论风险和效益，并且它们是否存在和特征由有效的科学证据支持。通常，孤立的病例报告、随机经验、缺少实现科学评价的充分细节的报告以及未经证实的意见不视为证明安全性或有效性的有效的科学证据。然而，在鉴别安全性和有效性有疑问的器械时，可以考虑此类信息。9

- 3.3	效益风险决定

下文详细解释了FDA决定效益风险时需要考虑的因素。我们还提供了一些示例以说明这些因素是如何相互关联的以及它们如何影响FDA的决定。通过提供更具体的FDA决策过程说明，我们希望改善适用器械的审查过程的可预测性、一致性和透明度。

9	21 CFR 860.7(c)(2)。

我们还包含了一张工作表，审查员将使用该表做出效益风险决定以作为上市前审查过程的一部分。工作表与附件B的形式附加于本指南中，而附件C中则提供了审查员使用工作表的示例。通过记录审查员的思考过程（作为行政记录的一部分）以及（在特定情况下）我们的决定的公开可用的汇总，10申办方将更清楚地知悉FDA做出有利决定的依据，并更好地理解我们通过重新审查过程做出批准或降低类别决定时考虑的因素。然而，由于各种因素在某种器械中的权重会随时间变化——例如，随着新疗法获得批准，某器械不再是该类别的第一位或唯一可用的治疗方法——特定器械在某个时间点的效益风险决定将来可能不能代表相同和类似类型的器械中各种因素的适当权重。

- 4.	FDA在做出效益风险决定时考虑的因素

下述因素视为属于器械的预期用途，包括目标人群。这些内容的目的并未提供用于评估因素或方法的特定器械的数据要求（通过这些因素或方法可以从数据中得出推论）。

- 4.1	器械效益评估

可能效益的范围：通过单独或总体考虑以下因素，FDA将对PMA申请或重新审查请求中提供的有关可能效益范围的信息进行评估：

-	效益类型——示例包括但不限于器械对目标人群的临床管理、患者健康和患者满意度的影响，例如大幅改善患者管理和生活质量、降低死亡概率、帮助改善患者功能、降低功能缺失的概率、以及提供症状缓解。这些指示临床效益的终点通常可以直接测量，但在某些情况下可能需要使用经过验证的替代终点证明。对于诊断器械，可能需要按照特定器械的公共卫生影响评估效益，因为此类器械能够识别特定的疾病并由此预防疾病的传播，预测将来疾病的发生，提供疾病的早期诊断，或者识别更有可能响应给定疗法的患者。

10	参见 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma/cfm。

-	效益量级——我们通常使用量表或按照特定的终点或标准（效益类型）评估效益，或者评估是否达到了预先确定的健康阈值。依据量表测量的或者根据终点的改善或恶化确定的参与者的身体状况或临床管理的变化使我们能够确定参与者获得的效益的量级。还可能考虑在某个人群中效益量级的变化。

-	患者获得一个或多个效益的可能性——按照提供的数据，有时能够预测哪些患者可能获得效益，在其他时间则不能预测。数据可能证明，目标人群中仅有一小部分患者可以获得效益，或者，反过来说，效益可能频繁地出现在目标人群中的患者身上。数据还有可能证明不同的患者亚群会获得不同的效益或不同水平的同一效益。如果可以识别亚群，则可以为这些亚群指定适用的器械。然而，在某些情况下，亚群不可识别。此外，在权衡效益与风险时，我们会同时考虑量级和可能性。也就是说，与大部分参与者获得的小效益相比，小部分参与者获得的大效益可能引起不同的考虑。举例来说，一种大的效益，即使仅有少数人获得，可能足够大并超过风险的影响；这一点对小的效益则不适用，除非有大量的参与者获得了此类效益。

-	效果持续时间（即效益预计在患者身上持续的时间）——有些治疗是治愈性的，而有些治疗则需要在患者生命中频繁重复。在已知的情况下，治疗效果的持续时间可能会直接影响其效益的确定。

必须随时间重复的治疗可能引入更大的风险，或者获得的效益可能随治疗的重复而减弱。

- 4.2	器械风险评估

可能风险/危害的范围：通过单独或总体考虑以下因素，FDA将对可能风险/危害的范围进行评估：

- -	与使用器械有关的有害事件的严重性、类型、数量和比率11：12

11	在本指南中，“比率”应指每位患者经历的有害事件的数量或每单位时间内发生的有害事件的数量。

12	我们已经单独地列出了每种类型的危害，以便说明FDA在效益风险评估中会考虑的更普遍认可的危害。在做出效益风险评估时，FDA不会单独考虑每种类型的危害，而是总体考虑与该器械有关的所有有害事件。

○	与器械有关的严重不良事件——此类事件因使用器械引起，产生了威胁生命的伤害或疾病，或者导致了永久性身体损伤或伤害，或者需要医疗或手术干预以防对身体造成永久伤害。13

○	与器械有关的非严重不良事件——此类事件因使用器械引起，且不满足与器械有关的严重不良事件的分类标准。

○	与手术有关的并发症——不属于严重或非严重不良事件的患者伤害，并且其并非由器械的使用直接造成。举例来说，植入某种器械时与麻醉药有关的并发症。类似地，FDA会将与人体生物材料的采集有关的风险计入效益风险决定的因素中。14

-	有害事件的概率——预计会经历有害事件的预期人群的比例。FDA会将事件仅发生一次或反复发生计入概率测量。

-	有害事件的持续时间（即不良后果持续的时间）——某些器械可能造成临时的轻微伤害；某些器械可能造成反复但可逆的伤害；其他器械则可能造成永久的、使人衰弱的伤害。FDA将同时考虑伤害的严重性和持续时间。

- -	因诊断产生的假阳性或假阴性结果引起的风险——如果诊断器械给出了假阳性结果，则患者可能（举例来说）接受不必要的治疗并招致伴随此类治疗的所有风险，或者可能误诊某种严重疾病。如果诊断器械给出了假阴性结果，则患者可能无法接受有效的治疗（并由此错过治疗可能给予的效益），或者可能无法诊断出正确的疾病或状况。与假阳性和假阴性结果有关的风险可以是多样的，但FDA将按照可能风险予以适当考虑。

我们还考虑了使用器械可能引起的不同类型的有害事件的数量以及它们的共同影响的严重性。当一次发生多个有害事件时，这些事件将产生更大的共同影响。举例来说，一个有害事件在单独发生时将被视为产生轻微影响，但当它与其他有害事件一同发生时，则可能对患者产生重大的共同影响。

13	参见21 CFR 803.3。

14	如果生物材料通过侵入性操作采集并用于执行诊断试验，则这些考虑事项会影响体外诊断器械的风险状况。

- 4.3	评估器械的可能效益与风险的额外因素

不确定性——在确定一种器械的安全性和有效性的合理保证时不可能做到100%的确定。然而，器械效益与风险的确定度是我们做出效益风险决定时考虑的因素之一。

临床试验的设计不良、执行不良，或者数据分析的不充分等因素可能导致研究结果不可靠。此外，对于特定器械类型，如果试验设计不能掩饰研究者和参与者的话，有时很难区分实际效果和安慰剂效果。此外，研究结果的重复性、分析方法的验证、其他类似研究的结果以及研究是否为首创或独立研究等因素都会影响确定性水平。此外，试验结果对预期治疗和用户人群的普遍适用性非常重要。举例来说，如果器械需要深入的用户培训或特殊化，临床研究的结果可能无法普遍适用于广泛的医生群体。同样地，如果器械预期用于诊断某个亚群的某种疾病，则其在一般人群中可能无用。一般而言，考虑临床试验人群在预期销售或目标人群中的代表性程度非常重要。

- 以患者为中心的评估和患者报告的结果（PRO）——我们认识到，以患者为中心的度量标准，例如经过验证的与健康有关的生活质量指标和其他患者报告的结果（PRO）（例如指定患者痛疼或功能体验的量级或评分），可用于患者和医疗保健从业者讨论治疗方案和决定，并且可以用于证明产品的效益以帮助其获得批准。这些类型的度量标准允许医生更好地量化器械对患者的幸福的影响，并帮助患者做出更知情的决定。

疾病的特征描述——治疗的或诊断的状况、临床表现、其如何影响患者、诊断的状况是否需要治疗及如何治疗以及状况的自然史和进展（即其在患者身上逐渐转好还是恶化，以及预期的比率是多少）等均为FDA在描述疾病特征以及确定效益与风险时考虑的重要因素。

患者的观点——如果风险是可识别和可定义的，风险承受能力在所有患者中间将各不相同，而这将影响个别患者的决定，即与作为交换的可能效益相比，风险是否是可接受的。在批准或重新审查分类以做出效益风险决定时，FDA认识到患者对效益与风险的观点可能揭示出愿意承受非常高等级风险以实现可能效益的合理患者，尤其是此类效益是否会引起生活质量的改善。与单方面评价相比，患者偏好的评估应考虑患者是否愿意使用器械或承受可能效益交换的风险，和/或评估患者如何考虑不同质量方案的效益与风险之间的权衡。

患者偏好研究可以提供患者如何评价效益与风险的观点。患者偏好信息定义为：“患者对各种健康干预之间的不同结果或其他属性的规定的替代方案或选择的相对合意性或可接受性的定性或定量评估”。15 FDA还可以考虑护理合伙人（例如患者）和医疗保健专业人员对特定器械（接受PMA、HDE申请或重新审查请求的审查）的效益风险评估的相关性的偏好。

关于患者偏好研究的更多信息，请查阅FDA指南：

患者偏好信息——自愿提交，PMA、HDE申请和重新审查请求的审查，决定汇总和器械标签的内容。

如何制定与患者风险承受能力和其他以患者为中心的度量标准有关的数据因各种因素的不同而不同，包括疾病或状况的性质、现有治疗方案的可用性以及它们表现出的风险的效益。FDA鼓励考虑制定此类数据的任何申办方与适当的FDA审查部门进行早期交互。

在评估PMA申请或重新审查请求中的此类数据时，FDA意识到有些患者愿意承受非常高的风险以实现小的效益，而其他患者则不愿承担风险。因此，在确定器械是否有效时，FDA将考虑与患者对构成有意义效益因素的观点有关的证据，因为有些患者可能比其他患者更重视效益。应注意的是，如果某种特定的器械对所有合理患者可能风险超过可能效益，则FDA会将此类器械的使用视为内在地不合理的。16

患者偏好信息可能证明大多数（如果不是全部）患有特定疾病或状况的患者人群将视效益风险权衡为可接受的。不同的因素可能会影响患者对效益和风险的观点，包括：

-	疾病或病状的严重性——遭受非常严重疾病（即威胁生命的疾病）的患者可以承受治疗中使用的器械的更大风险。对于诊断器械，个人可能更不乐意接受与严重疾病有关的假阴性结果的风险。

15	改编自：医疗器械创新联盟。一个将与效益和风险有关的患者偏好信息纳入新医疗技术的监管评估的框架。2015年。 (http://mdic.org/wp-content/uploads/2015/05/MDIC_PCBR_Framework Proof5_Web.pdf)。

16	在本指南中，“不合理风险"应指任何有理智的患者为实现可能效益都不愿承受的风险。

-	疾病的慢性——某些慢性疾病的患者——如果已经适应了他们的疾病并将疾病对其日常生活的干扰降低最低——可以承受较低的风险，并且需要有风险的器械以实现更大的治疗效益，而长期患有使人衰弱的慢性疾病的其他患者可以承受更高的风险以获得较小的效益。

-	替代治疗/诊断方案的可用性（另见下文）——如果没有其他可用的治疗/诊断方案，即使效益偏小，患者可能承受更高风险。

替代治疗或诊断的可用性——在做出关于效益风险的决定时，FDA将考虑是否已经批准或许可了其他治疗方案或诊断方案（包括非器械治疗方法）用于预期的状况和患者人群。在考虑其他疗法时，FDA将考虑它们的效果如何；它们存在哪些已知的风险；它们如何用于现行的医疗实践；它们的效益风险状况；以及可用的替代方案如何解决患者和提供者的需求。对于具有已知效益和高风险概率的器械，如果其治疗的状况没有可用的替代治疗方案，则FDA将考虑在器械未获得批准时患者不接受治疗所面临的风险。举例来说，如果一种新器械拥有非常少的重大效益，并且此类效益具有严重的不确定性，我们仍有可能批准该产品，条件是没有可用的替代治疗方案并且可能效益超过可能风险。

风险消减——在适当的情况下，使用风险消减措施能够降低有害事件发生的概率并改善效益风险状况。最常用的风险消减形式为在标签中包含适当的信息（例如警告信息和预防措施等），或者将适应症限制在更有限的用途中。有些危害可以通过其他形式的风险沟通消减，包括培训和患者标签。对于体外诊断器械，可以使用补充诊断试验消减风险。

上市后数据——在真实世界环境中使用器械可能更好地理解器械的风险和效益。在做出有关效益风险的决定时，FDA可以考虑收集上市后数据作为说明消减量级和效果的方法，或者作为制定关于特定器械类型或在特定患者人群中的效益或风险的附加信息的方法。FDA有权要求对PMA器械进行批准后研究，以及对PMA和重新审查器械进行上市后监督。17此外，按照FD&C法案第513节（a）（3）（C）的规定，在特定的情况下，例如某种器械因其有效性的不确定性而可能被拒绝批准，FDA将考虑是否可以执行上市后数据收集和其他条件，以便能够依据这些条件授予批准。

这些类型的研究或器械用于真实世界环境后获得的其他数据可能更改特定器械的效益风险状况，尤其是是否鉴别了新的风险，或者信息能否用于确认特定的风险已经被消减，识别最有可能遭受不良事件的患者，或者更具体地识别不同组患者的响应。

解决未满足的医疗需求的新技术——在评估效益和风险时，FDA将考虑器械是否代表或合并了突破性技术，并解决了未满足的医疗需求。满足以下条件是视为器械解决了未满足的医疗需求：与现有技术相比提供了临床上有意义的优势，与现有疗法相比提供了更有临床意义的效益，与现有疗法相比表现出更低的风险，或者提供了没有可用替代方案的治疗或诊断方法。

17	21 CFR 814.82规定：“FDA可以在PMA批准命令中，或者按照规定在PMA批准时或批准后强加批准后要求”。此外，按照FD&C法案第522节和21 CFR第822部分的FDA实施条例的规定，FDA可以命令特定的II类或III类器械的上市后监督。

能够解决未满足的医疗需求的新器械拥有相对较小的可能效益并不少见，即使申请人证明了相对较小的可能效益，FDA仍需决定该新器械具有合理的安全性和有效性。此外，创新技术的开发将来可以为患者提供额外的效益。随着器械的后续迭代更新，其效益风险状况可能会发生变化（例如效益可能增加或风险可能降低），预期的安全性和有效性水平也可能发生变化，与初始器械相比，后续版本可能提供重大优势。在这些情况下，为促进患者获得对公众健康非常重要的新器械并鼓励创新，在效益或风险评估中我们可以承受更大的不确定性（与大多数已经确定的技术相比），尤其是在提供者和患者仅拥有有限的可用替代方案的情况下。

- 5.	效益风险决定的示例

以下示例均为假设的或简化的，并且仅用于说明目的。这些示例中说明的决定非预测将来的FDA决定，而是假设的结果并且预期仅用于证明FDA在做出效益风险决定时如何考虑本指南所述的因素。类似的情景或器械可能导致不同的批准结果，具体取决于特定器械的个别性能特征以及器械适用的人群。

FDA如何在审查员工作表的背景下考虑这些示例的说明见附件C。

- 5.1	假设示例

示例1

开发了一种植入式器械用于治疗患者的严重的慢性疾病——所有其他治疗方案均未能治愈此类疾病。

在一项关键临床试验中对该器械进行了研究；该试验的设计为所有参与者均植入该器械，但仅有一半的参与者开启了该器械。试验完成后，可以开启未启用的器械。试验的主要终点是效益的量级，即试验设计用于测量器械如何减少了受试者的症状（与现行的护理标准相比）。

关键临床试验的结果揭示了以下情况：

效益：基于临床研究，推断出当植入器械时患者获得实质效益的概率为75%。试验被视为已经满足其主要终点。一般情况下，能够维持良好活动性的该疾病的患者倾向于拥有更长的预期寿命。

然而，由于仅对研究的受试者进行了一年的随访，无法确定效益的持续时间。

风险：研究显示，植入器械后有害事件的发生率极低（低于3%）。然而，需要外科手术植入的所有器械均携带了自己的固有风险。在此情况下，通过文献已知该器械的植入并非例行程序，手术存在1%的死亡率。此外，永久植入物表现出额外风险，即它们通常终生留在患者体内，并且可能难以移除。即使是在器械停用的情况下，其仍将保持植入状态，并且仍然存在器械断裂、机械故障或不良生物反应的风险（概率低于3%）。

- 额外因素：

不确定因素：难以识别受试者症状改善的作用机制，以及手术是否对此类改善起到了促进作用。因为试验在一年后结束，难以确定一年后效益的持续时间。植入器械的患者仅有75%的概率不出现任何问题。

患者的观点：申办方提供的数据显示，大多数患者愿意承担植入器械的风险，即使效益的概率仅有75%，因为替代的治疗方案对他们无效并且他们的症状很严重。

风险消减：植入和移植（如有必要）器械的手术是有风险的，但是要求经过专业培训的外科医生植入器械可以降低风险。

批准/不批准的注意事项：患者获得效益的概率相对较高（约为75%，如果临床试验的结果适用于预期使用人群）。在此特定情况下，FDA不得将器械的使用局限在最有可能获得效益的患者，因为决定肯定会获得效益的患者亚群的协变量未知。此外，该类型的永久植入器械表现出重大风险，并且仍然存在与试验结果有关的不确定性。然而，对于将要获得效益的目标人群中的患者，症状缓解和生活质量改善令人印象深刻，有些患者已经表达了为获得此类效益而承受风险（作为交换）的意愿。此外，尽管风险通常比较严重，限制仅经过专业培训的临床医生可以使用器械可以降低风险。最后，器械可以治疗严重的慢性疾病，并且此类疾病仅有少数（如果有的话）替代方案。因此，FDA有可能批准该器械。

示例2

开发了一种替换患者记忆的新器械用于治疗阿兹海默症、痴呆和其他记忆障碍。此类器械设计用于永久植入，并且患者必须接受大脑切除术以便器械能够正常工作。器械通过将患者的所有记忆下载到计算机芯片上来发挥功能。一旦植入了器械，患者将不能再获取其保留的任何剩余记忆。

效益：器械的临床试验表明，处于痴呆早期阶段的受试者出现较大改善，而处于晚期阶段的受试者则仅有较小改善。在绝大多数记忆完好的情况下接受器械的受试者获得了最大的效益，并且他们的生活质量也得到了增强。由于试验设计涵盖了两个亚群，即处于疾病早期的受试者和处于疾病晚期的受试者，可以推断出在器械上市后，处于疾病早期的患者人群有可能获得较大改善，而处于疾病晚期的患者人群则有可能仅获得极小的改善。

风险：植入器械的外科手术具有较高的风险，通常仅由经过专业培训的神经外科医生执行。即便有这些手术限制，从之前的研究和文献中得知仅外科手术就有8%的风险引起严重不良事件。此外，临床研究显示，不良事件包括部分麻痹、视力下降、动作技能缺失、眩晕和失眠症（预测概率为1%）。非严重不良事件包括暂时的性格转移、情绪波动和口齿不清（研究显示的预测概率为5%）。

额外因素：

不确定因素：合格且愿意登记参加试验的受试者的数量非常少，但数据是可靠的，并且试验经过了良好的设计和执行。试验的结果具有一般性。研究显示，有可能获得最好结果的受试者为处于失忆早期的受试者。

患者的观点：由于疾病（例如阿兹海默症、其他形式的痴呆、与严重失忆有关的其他状况、以及渐进性阿兹海默症）对患者的生活质量具有严重影响，某些具有此类状况患者及其护理人员通常具有较高的风险承受能力，甚至是严重不良事件的风险，以便获得疾病症状的可能改善，以及减轻其在疾病晚期可能对家庭成员造成的负担。

其他患者，例如老年患者，可能不愿意承受此类风险。

处于疾病更晚期且经历了更严重症状的患者不太可能从器械中获益。此外，由于处于疾病晚期，难以评估他们的风险承受能力。

替代治疗或诊断方案的可用性：目前没有可用的替代治疗方案。

风险消减：与该器械有关的风险较大。通过限制仅接受过专业培训的外科医生可以使用器械可以适当地降低与植入和移植（如有必要）有关的风险，但与人格改变有关的风险不能降低或预测。降低风险的方法还包括：指定器械用于处于疾病早期的患者（此类患者更有可能获益），使用临床试验的数据在标签中说明经历更严重症状的人不太可能从器械中获益等。

解决未满足的医疗需求的新技术：没有其他可用的类似技术。将来的器械改进可能允许治疗影响认知功能的多种其他状况。此外，没有其他治疗方法能够提供与本器械给予目标人群的相同水平的效益。

批准/不批准的注意事项：器械将对一种确定且可预测的患者亚群产生实质效益，而对另一种确定且可预测的患者亚群产生较小的效益。即使临床试验规模较小，数据的质量良好，并且产生的置信区间较窄。结果的不确定性为将结果从研究样品推广到市场人群时产生的正常不确定性。与器械有关的风险较高，可通过对植入/移植（如有必要）器械的医生进行培训部分降低此类风险。此外，由于患者越早植入器械越有可能获得最大效益，但同时患者也将自己置于长期的风险中（以获得最大效益）；因此，坚持获得最大效益的患者也必须承受最大的风险。申办方提供的数据表明，遭受记忆障碍的很多患者愿意尝试存在较大风险的新方法，以便保护他们的记忆和生活质量。该状况没有可用的替代治疗方法这一事实是另一项重要的考虑因素。即使与器械有关的风险非常高，由于它们提供的可能效益以及未治疗的状况的渐进性质，某些患者仍然可以承受这些风险。此外，风险是已知和可量化的。因此，尽管存在实质风险，在综合考虑所有因素之后，该器械仍可获得批准。特定患者是否植入器械的决定与患者偏好（可能涉及一位合法授权代表）和医学判断有关。在充分考虑了疾病发展的可能性和时间范围以及在不进行干预的情况将来损伤的可预测性之后，FDA有可能批准器械，只要标签显著地说明了8%的严重不良事件率并且通过批准条件规定只有经过充分培训的医生才能植入器械。

示例3

申办方声称，其新的体外诊断器械（IVD），一种基于血清的试验设备，能够将按照乳房X线照相术的结果将BI-RADS 4患者分为两组，即：患癌概率较低的患者——医生对此类患者的建议是等待数月以进行附加试验，从而避免与活组织检查有关的发病；以及所有其他BI-RADS 4患者——按照现行的护理标准，建议此类患者接受活组织检查。拟定的预期用途为：

体外诊断试验测量了10个肽分析物，并产生了单一的定性结果。预期对40岁或以上的女性执行本试验——在这些患者因乳腺病变而接受乳房X线照相术并得到BI-RADS 4结果之后——以便帮助医生决定是否建议进行乳腺活组织检查。

阴性试验结果（低风险）：不建议立即进行活组织检查，等待数月以进行进一步试验。

阳性试验结果（高风险）：建议立即进行活组织检查。

对预期适用人群进行的临床研究的结果（含所有受试者的活组织检查结果）为：

|  |  | 活组织检查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 恶性 | 良性 |  |
| 测试 | 阳性 | 97 | 75 | 172 |
|  | 阴性 | 3 | 225 | 228 |
|  |  | 100 | 300 | 400 |

灵敏度＝97%（97/100），两侧为95% CI：91.5%至99.0%

专属性＝75% (225/300)，两侧为95% CI：69.8%至79.6%

患病率=25% (100/400)

NPV=98.7% (225/228)

PPV=56.4% (97/172)

效益：使用器械的主要效益在于避免与立即活组织检查有关的发病——适用于57%（228/400）的受试者，这些受试者的试验结果表明她们患乳腺癌的概率较低。

风险：在测试结果呈阴性的受试者中，（通过立即活组织检查）观察到的癌症发病率为1.3%（3/228＝1-NPV）。使用该器械的主要风险在于对某些BI-RADS 4患者执行的活组织检查未能检测到本应能够检测到的乳腺癌，进而延迟了这些患者的诊断和治疗。对于本项风险，申办方声称，在未接受活组织检查的BI-RADS 4受试者中，临床上可接受的癌症发病率为2%或更低，因为：a）通常不建议BI-RADS 3患者立即进行活组织检查（相反，建议患者等待数月以进行进一步评价）；b）BI-RADS 3患者中乳腺癌的预期发病率为2%。从临床研究中可测量的效益风险发生比为75（225/3），未接受活组织检查的BI-RADS 4受试者观察到的风险低于BI-RADS 3患者的预期风险。

- 额外因素：

不确定因素：常见的不确定因素与观察到的研究结果的统计置信区间有关。

避免活组织检查发病的临床影响并未考虑效益风险的发生比（与通过活组织检查可检测但未检测到的癌症的临床影响相比）。也就是说，效益类型不一定与风险类型一致。

不能保证乳房X线照相术结果为BI-RADS 4的患者中未检测到的乳腺癌的临床影响等同于结果为BI-RADS 3的患者中的乳腺癌的临床影响。因此，存在与可能风险/危害的范围有关的不确定性。

测试结果呈阴性且未接受活组织检查的BI-RADS 4患者无需接受目前存在的良性疾病的组织病理学评估。

患者的观点：患者对推迟乳腺癌的诊断和治疗的容忍能力通常较低。这一点需要与患者对避免与活组织检查有关的发病的重视程度进行权衡。

替代治疗或诊断方法的可用性：尚未许可或批准适于新试验的预期用途的其他体外诊断器械。

风险消减：测试结果呈阴性的所有女性患者将接受随访以接受进一步评价和试验。

批准/不批准的注意事项：合理地确定了效益和风险的种类和可能性。提出了针对可接受风险的临床实践参考，其与试验的性能特征一致。未直接讨论不同类型的效益与风险的权重，需要附加信息以确定二者的权衡是否可接受。考虑到效益的不确定性和风险的实质性（对非常少量的患者），FDA可能决定该器械不可批准，但在做出此类决定之前可能会把该事项提交给顾问小组讨论。

- 示例4——重新审查

开发了一种新的独立治疗器械以便为侵入性更强、风险更高的植入器械提供增强的稳定性，否则后者在没有支撑的情况下可能需要附加额外的器械。器械可以用于在植入时支撑主要器械，或者可以添加已经植入但出现故障的器械。

在一项前瞻性多中心无对照临床研究（涉及超过200位受试者）中对器械进行了研究。试验的主要终点是效益的量级，即试验设计用于测量器械如何很好地预防了主要器械的移动和故障（与植入时没有增强稳定性的效益相比）。

关键临床试验的结果揭示了以下内容：

效益：在一年的随访中，没有受试者出现器械移动，并且仅有两位受试者出现了与器械故障有关的并发症。这是主要器械性能的显著改善（当单独植入时），并且提供了非常高的预测概率，即接受器械的患者不会经历器械移动。

风险：在一年的随访中，任何主要器械均未出现断裂，并且仅出现了少量的支撑系统故障，且所有故障均未引起严重的不良事件。支撑系统的故障风险不高，因为即使支撑系统失效，也不太可能引起主要器械的整体失效。

尽管需要外科手术的所有植入器械均具有自身的风险（例如手术引起的1%的死亡率），该器械将与主要器械一同植入，由此不再需要额外的植入手术。或者，如果器械的放置是为了增强有故障的主要器械的性能，应在外科手术中将其放入，否则将需要执行手术以修复有故障的主要器械。因此，数据表明在手术过程中添加支撑器械似乎不会增加对患者的风险。

FDA确定支撑器械存在中低级风险，已经明确规定和理解了与器械的使用有关的风险，并且风险可以通过一般和特殊控制措施进行消减，从而提供器械安全性和有效性的合理保证。因此，支撑器械适于重新审查途径。

额外因素

不确定因素：关键临床试验的结果仅限于一年的随访期。对于永久性植入式器械，更长的随访时间可以减少与器械的长期安全性和有效性有关的不确定因素。

患者的观点：接受支撑器械的患者可能已经接受了外科手术并植入了主要器械，或者已经出现了与现有器械有关的并发症（支撑器械可用于非外科手术地纠正）。关键临床试验的结果表明通过使用支撑器械，将来患者将从主要器械的更好稳定性上获益；因此，大多数患者表示他们能够接受器械的可能效益（考虑到可能风险）。

风险消减：对于本项重新审查请求，FDA建立了特殊控制措施以降低与器械有关的风险，并使其满足II类器械的分类标准。对于此类器械，FDA要求证明其生物相容性、无菌性以及安全性和有效性数据（包括临床性能数据、耐用性、兼容性、迁移、抗性、耐腐蚀性以及递送和部署）；评价器械的磁共振兼容性；验证器械的电磁兼容性；将器械限定于处方用途；在标签中明确说明器械的安全和有效使用方法。由于该器械不需要额外的外科手术植入，无需考虑手术风险。

解决未满足的医疗需求的新技术：该器械是第一个能够接近并维修失效的或有问题的主要器械的系统，从而为外科医生提供了重新附加器械（器械可能没有位于正确的位置或者发生移动，或者存在发生此类并发症的风险）的微创方法。

批准/不批准的注意事项：临床试验结果提供了至少一年的器械临床效果的保证。此外，考虑到器械仅仅是支持和补充了另一种器械的有效性非常重要，并且该器械的故障不会对主要器械的性能造成严重影响。器械不存在可能上升到III类器械水平的风险。与器械故障有关的任何安全问题可通过与适当的试验和标签有关的特殊控制措施轻易地解决。考虑到器械的效益、通过特殊控制措施降低风险的能力、以及本器械非支持生命的或维持生命的器械这一事实，FDA有可能授予重新审查请求以便将本器械划分为第II类。

- 5.2	基于FDA的实际效益风险决定的示例

○	在一项临床试验中测试了一种用于治疗非常罕见癌症的器械，试验证明该器械与标准治疗方法具有相同的不确定因素，而不是优于标准治疗方法。然而，使用器械产生的有害影响并不像标准抗癌疗法的影响一样严重，并且两种疗法都不是治愈性的。癌症快速发展并到达晚期，因此参与者在确诊后只有很少的存活时间。FDA批准了该器械，因为其为患者提供了似乎与护理标准相当的治疗方法（尽管仍有一些不确定因素），但并不会造成具有严重程度的副作用。

○	一种永久植入式心血管监测装置拟用于诊断心力衰竭。对器械进行了研究，研究显示该器械的使用将受试者因心力衰竭住院的时间缩短了三天。然而，器械的植入手术要求患者住院两天。市场上有类似的器械，其提供的效益水平与该器械类似，并且不需要植入手术。FDA确定节省一天住院时间的效益并不能胜过植入器械所需外科手术引起的并发症的风险，并由此认定该器械不能批准。

○	可以使用专用的递送导管经阴道将一个永久性节育器械可以放置在女性的生殖系统中。该器械是一种永久植入物，预计不会移除。器械的移出需要外科手术。临床数据显示，该器械可以在两年时间内有效地预防女性怀孕，并且安全数据显示不良临床事件的发生率较低。然而，研究结果还显示存在医生难以正确地放置器械的情况。此外，在少数研究受试者的后续X射线检查中发现了器械断裂的情况。考虑到器械长期影响的不确定性、器械断裂的可能性（未在任何台架和动物试验中预测）以及替代治疗方法的安全性和有效性，FDA认为该器械不可批准用于预期患者人群。

○	与治疗类似状况的护理标准相比，植入器械提供了特殊的设计特征。尽管现行的护理标准发挥了很好的作用，但其仍有一些与制约患者移动的限制因素；相比之下，新型植入器械不会影响患者的移动。基于从临床研究中获得的有效性数据，证明该器械大幅改善了功能结果（与现行的护理标准相比）。然而，从安全的角度看，该器械的确表现出与现行护理标准不同的各种不良事件。通过培训外科专业人员以及适当的标签可以适当地降低风险。如果植入物随时间的推移可能会失效，临床医生还可以依靠现行的护理标准。在此情况下，尽管可能发生不同的不良事件，但可能效益胜过风险，因此FDA批准了该器械。

- 附件A

- 本指南与ISO 14971的交集

ISO 14971为医疗器械制造商提供了系统地管理与使用医疗器械有关的人类、财产和环境风险的框架。具体地说，标准描述了在产品的生命周期中，医疗器械制造商识别与医疗器械有关的危害，估计和评价与此类危害有关的风险，控制这些风险，以及监测这些控制措施的有效性的过程。18 实施本标准要求用户决定在医疗器械的生命周期中个别风险的可接受性以及总的剩余风险。

ISO 14971是一项FDA认可的标准，确保符合本标准可以帮助器械制造商满足FDA管理质量体系的法规第820部分有关设计控制措施的内容中规定的设计确认要求。19上市前审查过程包括（直接和/或间接）评价医疗器械制造商的风险管理决定，因为它们与在美国上市销售一种器械的要求有关。20直接和/或间接评价的医疗器械制造商的风险管理决定包括与风险估计、风险评价、风险可接受性、风险控制措施和总体剩余风险有关的决定。制造商很好地记录风险管理决定可以帮助FDA和制造商简化上市前审查过程。在某个时刻，当制造商完成了与产品开发的设计阶段有关的风险管理活动后，与FDA的上市前提交过程将启动，而效益风险评估将以不同方式呈现，而这也是本指南的主要焦点。本指南讨论了FDA在评估器械的效益风险状况时考虑的事项，从而使器械设计能够在风险最低的情况下提供最大的效益，并且提供安全性和有效性的合理保证。

18	ANSI/AAMI/ISO 14971：2007医疗器械——医疗器械的风险管理应用，xi页。

19	21 CFR 820.30中说明了设计控制措施。

20	此外，制造商可以邀请FDA参与其预提交阶段的活动——涉及与临床研究设计、生物相容性试验、临床前动物试验和台架试验有关的拟定风险管理决定——并接收有关决定的充分性以及生成信息（用于确定器械是否满足在美国上市的要求）的可能性的初步反馈。

- 附件B

- 效益风险决定工作表

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 评估器械的效益 |  |
| 效益的类型 | - 评价了哪些主要终点或替代终点？ - 评价了哪些关键的次要终点或替代终点？ - 患者对效益的重视程度如何？ |  |
| 效益的量级 | - 对于评价的每种主要和次要终点或者替代终点： ○ 每种治疗效果的量级是什么？ - 测量效益使用了什么量表？ ○ 效益在该量表中的排名如何？ |  |
| 患者获得一个或多个效益的可能性 | - 研究是否能够预测哪些患者将获得效益？ - 预期使用器械的患者获得效益的可能性是多少？ - 在不同的亚群中评价的效益如何？（如果研究充分覆盖了所有亚群，请记录具体的亚群、差异的性质以及产生这些差异的已知原因。） - 对不同人群的公共健康效益是否存在差异？ - 即使效益仅出现在少数人群中，获得效益的患者是否重视此类效益？ |  |
| 效果的持续时间 | - 是否能够确定每种治疗效果的持续时间（如果相关的话），包括主要和次要终点？如果可以，持续时间是多久？ - 实现的效益的持续时间是否对患者有意义？ |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 器械风险的评估 |  |  |
| 有害事件的严重性、类型、数量和比率（事件和影响）： |  |  |
| • 与器械有关的严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的严重不良事件是什么？ |  |
| • 与器械有关的非严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的非严重不良事件是什么？ |  |
| • 与手术有关的并发症 | - 患者可能遭受的其他与手术有关的并发症有哪些？ |  |
| 有害事件的可能性 | - 预期患者人群遭受有害事件的比例是多少？ - 每种有害事件在研究人群中的发生率是多少？ - 该估算中存在多少不确定性？ - 不同亚群中有害事件的发生率各是多少（如果适用的话）？ - 患者是否愿意接受有害事件的可能风险，考虑到器械的可能效益？ |  |
| 有害事件的持续时间 | - 有害事件持续了多长时间？ - 有害事件是否是可逆的？ - 解决有害事件需要哪种类型的干预？ |  |
| 假阳性或假阴性诊断结果引起的风险 | - 假阳性的后果是什么？ - 假阴性的后果是什么？ - 这是否是诊断问题的唯一方法，或者其是否为总体诊断计划的一部分？ |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的可能效益和风险的额外因素 |  |  |
| 不确定因素： |  |  |
| • 研究设计的质量 | - 数据的可靠性如何？ |  |
| • 研究执行的质量 | - 试验的设计、执行和分析情况如何？ - 是否出现数据丢失的情况？ |  |
| • 研究结果分析的可靠性 | - 研究结果是否可重复？ - 本研究是否为首创？ - 是否存在实现类似结果的其他研究？ |  |
| • 结果的一般性 | - 研究结果是否能够在人群中普遍应用，或者研究结果是否更多地用于离散的、特定的群体？ |  |
| 以患者为中心的评估和患者报告的结果（PRO） | - 器械的效益和风险是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果的影响？ |  |
| 疾病的特征描述 | - 疾病如何影响患者？ - 病情是否能够治疗？ - 病情如何发展？ |  |
| 患者的观点： |  |  |

| - 患者偏好信息的效益与风险考虑因素 | - 本器械对患者最重要的效益是什么？ - 本器械对患者影响最大的风险是什么？ - 是否拥有可用的定性或定量的患者偏好信息（PPI）用于判断结果或其他属性（不同的替代健康干预各不相同）对患者的相对合意性或可接受性？ - 是否拥有可用的PPI证明患者愿意接受本器械的可能风险作为可能效益的交换？ - 对于每种风险的有意义的变化，可用的PPI是否表明了患者对最大可接受风险和最小可接受效益的观点？ - PPI是否证明某种疾病或状况的大多数或所有患者人群视效益-风险的权衡为可接受的——基于疾病的严重性、长期性或者缺少替代治疗方案？ |  |
| --- | --- | --- |
| • PPI相关性和理解 | - 风险是否可识别和可定义？ - 患者是否理解风险类型和风险可能性？ - 患者是否理解效益类型和效益可能性？ |  |
| • PPI的一般性和异质性 | - 可用的PPI是否证明偏好会随疾病的严重性和长期性阶段或者其他可定义的患者特征而变化？如果是，如何变化？ - 可用的PPI是否包含整个预期使用人群范围内所有患者的偏好？如果不是，请详细说明PPI的研究人群。 |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 替代治疗或诊断方法的可用性 | - 该状况还有哪些可用的治疗方法？ - 替代治疗方法的有效性如何？ ○ 治疗方法在不同亚群中的有效性有何差异？ - 对替代治疗方法的耐受程度如何？ ○ 其在不同亚群中的耐受性有何差异？ - 任何可用的替代治疗方法存在哪些风险？ |  |
| 风险消减和适应症限制 | - 您能否识别降低风险的方法（包括将使用适应症限制在效益超过风险的亚群中），例如使用产品标签、建立教育计划以及提供添加疗法等？ - 拟定了哪些风险消减措施类型？ |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上市后数据 | - 市场上是否有具有类似适应症的其他器械？这些器械发挥效果的概率及引起有害事件的比率是否与待审查器械类似？ - 可用的上市后数据是否变更了从之前的器械中评价的风险/效益评价结果？ - 根据上述风险/效益评价，是否有理由考虑在上市后背景下进一步评估任何以下要素？ ○ 更长期的器械性能 ○ 培训计划的有效性或提供者对使用器械的偏好 ○ 亚群（例如儿科、妇科） ○ 罕见的不良事件 - 是否有理由预计器械在“真实世界”的性能与器械在上市前经验中发现的性能之间存在重大差异？ - 是否存在需要提供的用于支持器械批准的数据，否则器械的批准将被推迟到上市后授予？ |  |
| 解决未满足的医疗需求的新技术 | - 当前可用的疗法能够在多大程度上满足本器械解决的医疗需求？ |  |
| 效益汇总 | 风险汇总 | 其他因素汇总 |

结论

可能效益是否胜过可能风险？

- 附录C

- 假设示例的工作表

- 假设示例1的工作表

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的效益 |  |  |
| 效益的类型 | - 评价了哪些主要终点或替代终点？ - 评价了哪些关键的次要终点或替代终点？ - 患者对效益的重视程度如何？ | 减少症状。 改善移动性。 更长的预期寿命。 |
| 效益的量级 | - 对于评价的每种主要和次要终点或者替代终点： ○ 每种治疗效果的量级是什么？ - 测量效益使用了什么量表？ ○ 效益在该量表中的排名如何？ | 大幅减少患者的症状。 |
| 患者获得一个或多个效益的可能性 | - 研究是否能够预测哪些患者将获得效益？ - 预期使用器械的患者获得效益的可能性是多少？ - 在不同的亚群中评价的效益如何？（如果研究充分覆盖了所有亚群，请记录具体的亚群、差异的性质以及产生这些差异的已知原因。） - 对不同人群的公共健康效益是否存在差异？ - 即使效益仅出现在少数人群中，获得效益的患者是否重视此类效益？ | 一旦器械上市销售，患者有75%的概率（预测概率）可以获得效益。 获得效益的患者对器械非常重视。患者还重视实现效益的机会。 |
| 效果的持续时间 | - 是否能够确定每种治疗效果的持续时间（如果相关的话），包括主要和次要终点？如果可以，持续时间是多久？ - 实现的效益的持续时间是否对患者有意义？ | 仅随访一年。 活动性改善的患者倾向于拥有更长的预期寿命。 患者重视效益，即使效益仅维持一年。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 器械风险的评估 |  |  |
| 有害事件的严重性、类型、数量和比率（事件和影响）： |  |  |
| • 与器械有关的严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的严重不良事件是什么？ | 与永久植入性器械有关的已知风险。器械断裂、机械故障或不良生物反应。 如有必要，移除器械将比较困难。 |
| • 与器械有关的非严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的非严重不良事件是什么？ | N/A |
| • 与手术有关的并发症 | - 患者可能遭受的其他与手术有关的并发症有哪些？ | 外科手术非常规程序并且具有较高风险。 |
| 有害事件的可能性 | - 预期患者人群遭受有害事件的比例是多少？ - 每种有害事件在研究人群中的发生率是多少？ - 该估算中存在多少不确定性？ - 不同亚群中有害事件的发生率各是多少（如果适用的话）？ - 患者是否愿意接受有害事件的可能风险，考虑到器械的可能效益？ | 低。 外科手术的死亡率为1% 植入器械后有害事件的发生率低于3%。 器械断裂、机械故障或不良生物反应的发生率低于3%。 |
| 有害事件的持续时间 | - 有害事件持续了多长时间？ - 有害事件是否是可逆的？ - 解决有害事件需要哪种类型的干预？ | 与器械有关的不良事件将在器械植入期间持续存在，但在器械移除后这些事件是可逆的。 |
| 假阳性或假阴性诊断结果引起的风险 | - 假阳性的后果是什么？ - 假阴性的后果是什么？ - 这是否是诊断问题的唯一方法，或者其是否为总体诊断计划的一部分？ | N/A |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的可能效益和风险的额外因素 |  |  |
| 不确定因素： |  |  |
| • 研究设计的质量 | - 数据的可靠性如何？ | 临床研究经过了良好地设计和执行，但随访期仅持续了一年。 |
| • 研究执行的质量 | - 试验的设计、执行和分析情况如何？ - 是否出现数据丢失的情况？ | 有问题的——存在数据丢失。 |
| • 研究结果分析的可靠性 | - 研究结果是否可重复？ - 本研究是否为首创？ - 是否存在实现类似结果的其他研究？ | 存在数据丢失，但执行了灵敏度分析，并且结果是相对可靠的。 |
| • 结果的一般性 | - 研究结果是否能够在人群中普遍应用，或者研究结果是否更多地用于离散的、特定的群体？ | 器械更适合经过专业培训的外科医生使用。 |
| 以患者为中心的评估和患者报告的结果（PRO） | - 器械的效益和风险是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果的影响？ | 患者高度重视该治疗方法，因为所有其他治疗方案均无效，并且该治疗方法可以改善患者的总体生活质量。 |
| 疾病的特征描述 | - 疾病如何影响患者？ - 病情是否能够治疗？ - 病情如何发展？ | 疾病非常严重并且会影响患者的生活质量和移动性。疾病是慢性且不可治愈的。 |
| 患者的观点： |  |  |

| - 患者偏好信息的效益与风险考虑因素 | - 本器械对患者最重要的效益是什么？ - 本器械对患者影响最大的风险是什么？ - 是否拥有可用的定性或定量的患者偏好信息（PPI）用于判断结果或其他属性（不同的替代健康干预各不相同）对患者的相对合意性或可接受性？ - 是否拥有可用的PPI证明患者愿意接受本器械的可能风险作为可能效益的交换？ - 对于每种风险的有意义的变化，可用的PPI是否表明了患者对最大可接受风险和最小可接受效益的观点？ - PPI是否证明某种疾病或状况的大多数或所有患者人群视效益-风险的权衡为可接受的——基于疾病的严重性、长期性或者缺少替代治疗方案？ | 患者愿意承担植入器械的风险（用于交换获得效益的机会），因为没有其他的治疗方案并且他们的症状很严重。 |
| --- | --- | --- |
| • PPI相关性和理解 | - 风险是否可识别和可定义？ - 患者是否理解风险类型和风险可能性？ - 患者是否理解效益类型和效益可能性？ |  |
| • PPI的一般性和异质性 | - 可用的PPI是否证明偏好会随疾病的严重性和长期性阶段或者其他可定义的患者特征而变化？如果是，如何变化？ - 可用的PPI是否包含整个预期使用人群范围内所有患者的偏好？如果不是，请详细说明PPI的研究人群。 |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 替代治疗或诊断方法的可用性 | - 该状况还有哪些可用的治疗方法？ - 替代治疗方法的有效性如何？ ○ 治疗方法在不同亚群中的有效性有何差异？ - 对替代治疗方法的耐受程度如何？ ○ 其在不同亚群中的耐受性有何差异？ - 任何可用的替代治疗方法存在哪些风险？ | 存在可用的替代方案，但接受器械的患者已经确定未能从这些替代治疗方案中获益。 |
| 风险消减和适应症限制 | - 您能否识别降低风险的方法（包括将使用适应症限制在效益超过风险的亚群中），例如使用产品标签、建立教育计划以及提供添加疗法等？ - 拟定了哪些风险消减措施类型？ | 仅限已经完成专业培训的外科医生使用器械。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上市后数据 | - 市场上是否有具有类似适应症的其他器械？这些器械发挥效果的概率及引起有害事件的比率是否与待审查器械类似？ - 可用的上市后数据是否变更了从之前的器械中评价的风险/效益评价结果？ - 根据上述风险/效益评价，是否有理由考虑在上市后背景下进一步评估任何以下要素？ ○ 更长期的器械性能 ○ 培训计划的有效性或提供者对使用器械的偏好 ○ 亚群（例如小儿科、妇科） ○ 罕见的不良事件 - 是否有理由预计器械在“真实世界”的性能与器械在上市前经验中发现的性能之间存在重大差异？ - 是否存在需要提供的用于支持器械批准的数据，否则器械的批准将被推迟到上市后授予？ | 市场上有针对不同适应症的类似器械，并且这些器械增强了有关长期不良事件率的推断，例如器械断裂。可以在上市后背景下评价长期器械性能，例如效益的持续时间和长期不良事件率（超过1年）。 只要器械由经过专业培训的外科医生按照标签的要求植入，则“真实世界”的性能应与上市前性能类似。 随着上市后信息可用，可以对培训的效果进行评估（和改进）。 |
| 解决未满足的医疗需求的新技术 | - 当前可用的疗法能够在多大程度上满足本器械解决的医疗需求？ | N/A |
| 效益汇总 | 风险汇总 | 其他因素汇总 |
| 75%的概率改善患者的移动性和生活质量。 | 需要外科手术的永久植入式器械。患者有25%的概率不能获得效益。严重的不良事件包括死亡、器械断裂、机械故障或不良生物反应。 | 患者愿意承受风险，因为他们有很高的概率能够获得实质性效益。通过限制仅限接受过专业培训的外科医生使用器械可以降低风险。 |

结论 可能效益是否大于可能风险？

是。预期人群没有可用的替代治疗方案，并且器械治疗的是一种严重的状况。患者有75%的概率获得显著的生活质量改善。患者愿意承担风险，即使无法确定是否能够获得效益，原因是只要获得了效益，那么此类效益将非常重要。这些患者采用替代治疗方案时均没有效果，因此他们不会放弃一种效益不明确的有效治疗方案。最后，与该器械有关的风险，尽管严重，却并不比类似治疗方案的风险高。

- 假设示例2的工作表

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的效益 |  |  |
| 效益的类型 | - 评价了哪些主要终点或替代终点？ - 评价了哪些关键的次要终点或替代终点？ - 患者对效益的重视程度如何？ | 记忆保护。 生活质量改善。 患者非常重视效益。 |
| 效益的量级 | - 对于评价的每种主要和次要终点或者替代终点： ○ 每种治疗效果的量级是什么？ - 测量效益使用了什么量表？ ○ 效益在该量表中的排名如何？ | 处于疾病早期阶段的患者获益较大；处于疾病晚期阶段的患者获益较小。 |
| 患者获得一个或多个效益的可能性 | - 研究是否能够预测哪些患者将获得效益？ - 预期使用器械的患者获得效益的可能性是多少？ - 在不同的亚群中评价的效益如何？（如果研究充分覆盖了所有亚群，请记录具体的亚群、差异的性质以及产生这些差异的已知原因。） - 对不同人群的公共健康效益是否存在差异？ - 即使效益仅出现在少数人群中，获得效益的患者是否重视此类效益？ | 试验设计用于研究两个亚群，即处于疾病早期阶段的受试者和处于疾病晚期阶段的受试者。可以推断出处于疾病早期阶段的患者获益较大，而处于疾病晚期阶段的患者获益较小。 |
| 效果的持续时间 | - 是否能够确定每种治疗效果的持续时间（如果相关的话），包括主要和次要终点？如果可以，持续时间是多久？ - 实现的效益的持续时间是否对患者有意义？ | 效益将在器械植入期间持续。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 器械风险的评估 |  |  |
| 有害事件的严重性、类型、数量和比率（事件和影响）： |  |  |
| • 与器械有关的严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的严重不良事件是什么？ | 部分麻痹、视力下降、动作技能缺失、眩晕和失眠症 |
| • 与器械有关的非严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的非严重不良事件是什么？ | 性格转移、情绪波动和口齿不清 |
| • 与手术有关的并发症 | - 患者可能遭受的其他与手术有关的并发症有哪些？ | 单纯手术有8%的严重不良事件风险，即使手术由经过充分培训的神经外科医生执行。 |
| 有害事件的可能性 | - 预期患者人群遭受有害事件的比例是多少？ - 每种有害事件在研究人群中的发生率是多少？ - 该估算中存在多少不确定性？ - 不同亚群中有害事件的发生率各是多少（如果适用的话）？ - 患者是否愿意接受有害事件的可能风险，考虑到器械的可能效益？ | 高：手术造成的死亡风险为8%；严重不良事件的概率为1%；非严重不良事件的概率为5%。当总体考虑时，器械存在高风险。 由于器械更长的耐久性，处于疾病早期阶段的患者将面临较高的风险。然而，这些患者也会获得更高的效益。 |
| 有害事件的持续时间 | - 有害事件持续了多长时间？ - 有害事件是否是可逆的？ - 解决有害事件需要哪种类型的干预？ | 对死亡和严重不良事件而言是永久的；对非严重不良事件而言可能是可逆的。 |
| 假阳性或假阴性诊断结果引起的风险 | - 假阳性的后果是什么？ - 假阴性的后果是什么？ - 这是否是诊断问题的唯一方法，或者其是否为总体诊断计划的一部分？ | N/A |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的可能效益和风险的额外因素 |  |  |
| 不确定因素： |  |  |
| • 研究设计的质量 | - 数据的可靠性如何？ | 好。研究规模小，但终点的置信区间合理地狭窄。 |
| • 研究执行的质量 | - 试验的设计、执行和分析情况如何？ - 是否出现数据丢失的情况？ | 非常好。几乎所有受试者在随访中恢复。 |
| • 研究结果分析的可靠性 | - 研究结果是否可重复？ - 本研究是否为首创？ - 是否存在实现类似结果的其他研究？ | 非常可靠。可以从结果中识别器械效果做好的亚组。在试验设计过程中预先规划了一项亚组分析。 |
| • 结果的一般性 | - 研究结果是否能够在人群中普遍应用，或者研究结果是否更多地用于离散的、特定的群体？ | 可归纳的，因为我们知道处于疾病早期阶段的患者反应更好。 |
| 以患者为中心的评估和患者报告的结果（PRO） | - 器械的效益和风险是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果的影响？ | 患者高度重视该治疗方法，因为他们没有其他治疗方案，并且该治疗方法可以大幅改善他们的生活质量。 |
| 疾病的特征描述 | - 疾病如何影响患者？ - 病情是否能够治疗？ - 病情如何发展？ | 疾病非常严重并且会影响患者的生活质量和记忆。疾病是慢性且不可治愈的。 |
| 患者的观点： |  |  |

| - 患者偏好信息的效益与风险考虑因素 | - 本器械对患者最重要的效益是什么？ - 本器械对患者影响最大的风险是什么？ - 是否拥有可用的定性或定量的患者偏好信息（PPI）用于判断结果或其他属性（不同的替代健康干预各不相同）对患者的相对合意性或可接受性？ - 是否拥有可用的PPI证明患者愿意接受本器械的可能风险作为可能效益的交换？ - 对于每种风险的有意义的变化，可用的PPI是否表明了患者对最大可接受风险和最小可接受效益的观点？ - PPI是否证明某种疾病或状况的大多数或所有患者人群视效益-风险的权衡为可接受的——基于疾病的严重性、长期性或者缺少替代治疗方案？ | 患者愿意承担植入器械的风险，因为没有其他治疗方案，并且他们的症状极其严重。 此类疾病的患者通常愿意冒死亡的风险以改善他们的预后。 |
| --- | --- | --- |
| • PPI相关性和理解 | - 风险是否可识别和可定义？ - 患者是否理解风险类型和风险可能性？ - 患者是否理解效益类型和效益可能性？ |  |
| • PPI的一般性和异质性 | - 可用的PPI是否证明偏好会随疾病的严重性和长期性阶段或者其他可定义的患者特征而变化？如果是，如何变化？ - 可用的PPI是否包含整个预期使用人群范围内所有患者的偏好？如果不是，请详细说明PPI的研究人群。 |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 替代治疗或诊断方法的可用性 | - 该状况还有哪些可用的治疗方法？ - 替代治疗方法的有效性如何？ ○ 治疗方法在不同亚群中的有效性有何差异？ - 对替代治疗方法的耐受程度如何？ ○ 其在不同亚群中的耐受性有何差异？ - 任何可用的替代治疗方法存在哪些风险？ | 没有可用的替代治疗方案。 |
| 风险消减和适应症限制 | - 您能否识别降低风险的方法（包括将使用适应症限制在效益超过风险的亚群中），例如使用产品标签、建立教育计划以及提供添加疗法等？ - 拟定了哪些风险消减措施类型？ | 为外科医生提供培训。 在标签中注明：该器械对处于疾病早期阶段的患者最有效。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上市后数据 | - 市场上是否有具有类似适应症的其他器械？这些器械发挥效果的概率及引起有害事件的比率是否与待审查器械类似？ - 可用的上市后数据是否变更了从之前的器械中评价的风险/效益评价结果？ - 根据上述风险/效益评价，是否有理由考虑在上市后背景下进一步评估任何以下要素？ ○ 更长期的器械性能 ○ 培训计划的有效性或提供者对使用器械的偏好 ○ 亚群（例如儿科、妇科） ○ 罕见的不良事件 - 是否有理由预计器械在“真实世界”的性能与器械在上市前经验中发现的性能之间存在重大差异？ - 是否存在需要提供的用于支持器械批准的数据，否则器械的批准将被推迟到上市后授予？ | 该器械是“首创的”，市场上没有类似的器械。因此，没有关于其他器械的先验信息可用于推断本器械的性能。因此，应在上市后背景中评估长期性能，包括有效性的维持、长期不良事件、器械持续时间等。 可能推荐上市后研究。 |
| 解决未满足的医疗需求的新技术 | - 当前可用的疗法能够在多大程度上满足本器械解决的医疗需求？ | 突破性技术。预计将来的改进将降低与当前版本器械有关的风险。 |
| 效益汇总 | 风险汇总 | 其他因素汇总 |
| 处于疾病早期阶段的患者有更高的概率获得效益。效益包括改善记忆力和生活质量。患者及其家人高度重要效益。 | 需要执行外科手术的永久植入式器械。手术造成的死亡风险为8%；严重不良事件的风险为1%；非严重不良事件的风险为5%。当总体考虑时，器械存在高风险。年轻的患者面临的风险更高，因为他们将与器械共同生活更长时间。 | 患者愿意承受风险，因为只要器械发挥作用，他们将从中获得实质效益，并且没有可用的替代治疗方法。可通过提供培训以及在标签中提供限制条件来降低风险。 |

结论

可能效益是否大于可能风险？

是。对于某些患者，效益胜过风险，并且FDA希望为愿意承担风险以获得效益的患者提供机会。没有可用的替代治疗方法，器械治疗了一种严重的状况，而患者获得了生活质量和记忆力和大幅改善。尽管死亡风险较高，患者仍愿意承担风险，因为他们可能获得的效益非常大且可以改变生活。与该器械有关的风险较高；然而，可通过培训以及在标签中提供限制条件来降低风险。此外，该治疗方法是最新的，市场上没有其他类似的替代方法。因此，尽管风险较高，由于实现的实质效益和可用的消减措施，在此情况下效益将胜过风险。最后，预计该技术和外科技术将随着器械的进一步迭代而改进，同时不良事件率也将降低。

- 假设示例3的工作表

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的效益 |  |  |
| 效益的类型 | - 评价了哪些主要终点或替代终点？ - 评价了哪些关键的次要终点或替代终点？ - 患者对效益的重视程度如何？ | 避免乳腺活组织检查程序引起的病状。 |
| 效益的量级 | - 对于评价的每种主要和次要终点或者替代终点： ○ 每种治疗效果的量级是什么？ - 测量效益使用了什么量表？ ○ 效益在该量表中的排名如何？ | 避免与乳腺活组织检查程序有关的不便、疼痛和并发症。 |
| 患者获得一个或多个效益的可能性 | - 研究是否能够预测哪些患者将获得效益？ - 预期使用器械的患者获得效益的可能性是多少？ - 在不同的亚群中评价的效益如何？（如果研究充分覆盖了所有亚群，请记录具体的亚群、差异的性质以及产生这些差异的已知原因。） - 对不同人群的公共健康效益是否存在差异？ - 即使效益仅出现在少数人群中，获得效益的患者是否重视此类效益？ | 在预期使用人群中约为57%（228/400）。 |
| 效果的持续时间 | - 是否能够确定每种治疗效果的持续时间（如果相关的话），包括主要和次要终点？如果可以，持续时间是多久？ - 实现的效益的持续时间是否对患者有意义？ | 可变的。可能是长期的（不需要活组织检查，终身的），或者可能仅持续到随访检查提示进行活组织检查。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 器械风险的评估 |  |  |
| 有害事件的严重性、类型、数量和比率（事件和影响）： |  |  |
| • 与器械有关的严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的严重不良事件是什么？ | 某些通过活组织检查可检测到的乳腺癌患者在随访检查之前可能不会检测/治疗乳腺癌（假设发生随访检查）。 |
| • 与器械有关的非严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的非严重不良事件是什么？ | 未能对本应在活组织检查中揭露的非恶性疾病进行特征描述。 |
| • 与手术有关的并发症 | - 患者可能遭受的其他与手术有关的并发症有哪些？ | N/A |
| 有害事件的可能性 | - 预期患者人群遭受有害事件的比例是多少？ - 每种有害事件在研究人群中的发生率是多少？ - 该估算中存在多少不确定性？ - 不同亚群中有害事件的发生率各是多少（如果适用的话）？ - 患者是否愿意接受有害事件的可能风险，考虑到器械的可能效益？ | 最严重的有害事件发生在约1%（3/400）的预期使用人群中。在测试呈阴性的受试者中的发生率略超过1%（3/228）。 |
| 有害事件的持续时间 | - 有害事件持续了多长时间？ - 有害事件是否是可逆的？ - 解决有害事件需要哪种类型的干预？ | 可能是终身的，如果未检测到可治疗的/可治愈的乳腺癌。 |
| 假阳性或假阴性诊断结果引起的风险 | - 假阳性的后果是什么？ - 假阴性的后果是什么？ - 这是否是诊断问题的唯一方法，或者其是否为总体诊断计划的一部分？ | 见上文。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的可能效益和风险的额外因素 |  |  |
| 不确定因素： |  |  |
| • 研究设计的质量 | - 数据的可靠性如何？ | 不能保证乳房X线照相术结果为BI-RADS 4的患者中未检测到的乳腺癌的临床影响等同于结果为BI-RADS 3的患者中的乳腺癌的临床影响。因此，可能风险/危害的范围存在不确定性。 |
| • 研究执行的质量 | - 试验的设计、执行和分析情况如何？ - 是否出现数据丢失的情况？ | 好。 |
| • 研究结果分析的可靠性 | - 研究结果是否可重复？ - 本研究是否为首创？ - 是否存在实现类似结果的其他研究？ | 合理地可靠。 |
| • 结果的一般性 | - 研究结果是否能够在人群中普遍应用，或者研究结果是否更多地用于离散的、特定的群体？ | 患者对避免活组织检查发病给予的相对重视程度未知——与未检测到一个通过活组织检查本可以检测到的癌症的临床影响相比。 |
| 以患者为中心的评估和患者报告的结果（PRO） | - 器械的效益和风险是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果的影响？ | 患者对效益和风险的重视程度各不相同。患者在收到BI-RADS 3的结果后选择不接受活组织检查的相关信息可能有帮助。 |
| 疾病的特征描述 | - 疾病如何影响患者？ - 病情是否能够治疗？ - 病情如何发展？ | 疾病非常严重并且会影响患者的生活质量。疾病是慢性的，可能是不可治愈的，并且在某些情况下可能是致命的。 |
| 患者的观点： |  |  |

| - 患者偏好信息的效益与风险考虑因素 | - 本器械对患者最重要的效益是什么？ - 本器械对患者影响最大的风险是什么？ - 是否拥有可用的定性或定量的患者偏好信息（PPI）用于判断结果或其他属性（不同的替代健康干预各不相同）对患者的相对合意性或可接受性？ - 是否拥有可用的PPI证明患者愿意接受本器械的可能风险作为可能效益的交换？ - 对于每种风险的有意义的变化，可用的PPI是否表明了患者对最大可接受风险和最小可接受效益的观点？ - PPI是否证明某种疾病或状况的大多数或所有患者人群视效益-风险的权衡为可接受的——基于疾病的严重性、长期性或者缺少替代治疗方案？ | 患者对推迟乳腺癌的诊断和治疗的容忍能力通常较低。这一点需要与患者对避免与活组织检查有关的发病的重视程度进行权衡。 |
| --- | --- | --- |
| • PPI相关性和理解 | - 风险是否可识别和可定义？ - 患者是否理解风险类型和风险可能性？ - 患者是否理解效益类型和效益可能性？ |  |
| • PPI的一般性和异质性 | - 可用的PPI是否证明偏好会随疾病的严重性和长期性阶段或者其他可定义的患者特征而变化？如果是，如何变化？ - 可用的PPI是否包含整个预期使用人群范围内所有患者的偏好？如果不是，请详细说明PPI的研究人群。 |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| • 以患者为中心的评估 | - 该器械对患者最重要的效益是什么？ ○ 器械的效益是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果（PRO）的影响？ - 该器械对患者影响最大的风险是什么？ ○ 器械的风险是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果（PRO）的影响？ - 任何此类问题是否会随疾病的严重性和长期性或者其他可定义的患者特征而变化？ | 患者对效益和风险的重视程度各不相同。患者在收到BI-RADS 3的结果后选择不接受活组织检查的相关信息可能有帮助。 |
| 替代治疗或诊断方法的可用性 | - 该状况还有哪些可用的治疗方法？ - 替代治疗方法的有效性如何？ ○ 治疗方法在不同亚群中的有效性有何差异？ - 对替代治疗方法的耐受程度如何？ ○ 其在不同亚群中的耐受性有何差异？ - 任何可用的替代治疗方法存在哪些风险？ | 无，用于拟定的预期用途。 |
| 风险消减和适应症限制 | - 您能否识别降低风险的方法（包括将使用适应症限制在效益超过风险的亚群中），例如使用产品标签、建立教育计划以及提供添加疗法等？ - 拟定了哪些风险消减措施类型？ | 对患者的后续评估可以限制错误的试验结果造成的伤害。需要制定一项计划以处理连续“BI-RADS 4”乳房X线照片和阴性测试结果的情况。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上市后数据 | - 市场上是否有具有类似适应症的其他器械？这些器械发挥效果的概率及引起有害事件的比率是否与待审查器械类似？ - 可用的上市后数据是否变更了从之前的器械中评价的风险/效益评价结果？ - 根据上述风险/效益评价，是否有理由考虑在上市后背景下进一步评估任何以下要素？ ○ 更长期的器械性能 ○ 培训计划的有效性或提供者对使用器械的偏好 ○ 亚群（例如儿科、妇科） ○ 罕见的不良事件 - 是否有理由预计器械在“真实世界”的性能与器械在上市前经验中发现的性能之间存在重大差异？ - 是否存在需要提供的用于支持器械批准的数据，否则器械的批准将被推迟到上市后授予？ | 如果确定器械是可批准的，则详细说明对不确定因素的理解以及患者的风险承受能力及对效益的观点等附加（上市后）信息可能适合。 |
| 解决未满足的医疗需求的新技术 | - 当前可用的疗法能够在多大程度上满足本器械解决的医疗需求？ | 技术非最新的。 |
| 效益汇总 | 风险汇总 | 其他因素汇总 |
| 在此情况下的效益是避免绝大部分BIRADS 4患者出现与活组织检查有关发病。 | 约有1%的被测患者（略高于1%的测试结果呈阴性的患者）延迟了乳腺癌的检测/治疗。 | 在当前的实践中，约2%的乳房X线照相术结果异常的患者（即BI-RADS 3）在随访检查之前可能检测不到乳腺癌（由于活组织检查的推迟）。 |

结论 可能效益是否大于可能风险？

合理地确定了效益与风险的种类和可能性。提出了针对可接受风险的临床实践参考，试验的性能特征与此类临床实践参考一致。未直接讨论不同类型的效益与风险的权重。需要附加信息以确定不同类型的效益与风险的权衡的总体可接受性。考虑到效益的不确定性和下行风险的实质性（对非常少量的患者），该器械可能不会获得批准，但FDA在做出此类决定之前可能会把该事项提交给小组讨论。

- 假设示例4的工作表

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的效益 |  |  |
| 效益的类型 | - 评价了哪些主要终点或替代终点？ - 评价了哪些关键的次要终点或替代终点？ - 患者对效益的重视程度如何？ | 支持主要器械的稳定性（防止移动），减少主要器械的并发症。 |
| 效益的量级 | - 对于评价的每种主要和次要终点或者替代终点： ○ 每种治疗效果的量级是什么？ - 测量效益使用了什么量表？ ○ 效益在该量表中的排名如何？ | 有非常高的概率（几乎是100%）减少主要器械的移动，并实质性减少主要器械的并发症。 |
| 患者获得一个或多个效益的可能性 | - 研究是否能够预测哪些患者将获得效益？ - 预期使用器械的患者获得效益的可能性是多少？ - 在不同的亚群中评价的效益如何？（如果研究充分覆盖了所有亚群，请记录具体的亚群、差异的性质以及产生这些差异的已知原因。） - 对不同人群的公共健康效益是否存在差异？ - 即使效益仅出现在少数人群中，获得效益的患者是否重视此类效益？ | 有非常高的概率（几乎是100%）防止移动。 有非常高的概率（几乎是100%）预防并发症。 |
| 效果的持续时间 | - 是否能够确定每种治疗效果的持续时间（如果相关的话），包括主要和次要终点？如果可以，持续时间是多久？ - 实现的效益的持续时间是否对患者有意义？ | 最多一年随访期内的数据。然而，预计只要器械维持植入状态，效益就能持续。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 器械风险的评估 |  |  |
| 有害事件的严重性、类型、数量和比率（事件和影响）： |  |  |
| • 与器械有关的严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的严重不良事件是什么？ | 无 |
| • 与器械有关的非严重不良事件 | - 该产品的与器械有关的非严重不良事件是什么？ | 与移动有关的并发症。 |
| • 与手术有关的并发症 | - 患者可能遭受的其他与手术有关的并发症有哪些？ | 无 |
| 有害事件的可能性 | - 预期患者人群遭受有害事件的比例是多少？ - 每种有害事件在研究人群中的发生率是多少？ - 该估算中存在多少不确定性？ - 不同亚群中有害事件的发生率各是多少（如果适用的话）？ - 患者是否愿意接受有害事件的可能风险，考虑到器械的可能效益？ | 非常低 |
| 有害事件的持续时间 | - 有害事件持续了多长时间？ - 有害事件是否是可逆的？ - 解决有害事件需要哪种类型的干预？ | 有害事件是可逆的。 |
| 假阳性或假阴性诊断结果引起的风险 | - 假阳性的后果是什么？ - 假阴性的后果是什么？ - 这是否是诊断问题的唯一方法，或者其是否为总体诊断计划的一部分？ | N/A |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评估器械的可能效益和风险的额外因素 |  |  |
| 不确定因素： |  |  |
| • 研究设计的质量 | - 数据的可靠性如何？ | 试验设计用于研究包含该器械的研究系统。收集的数据的水平非常适于II类器械。 |
| • 研究执行的质量 | - 试验的设计、执行和分析情况如何？ - 是否出现数据丢失的情况？ | 非常好。 |
| • 研究结果分析的可靠性 | - 研究结果是否可重复？ - 本研究是否为首创？ - 是否存在实现类似结果的其他研究？ | 结果对于最长一年的随访期是可靠的。受试者将在五年时间内接受连续随访，但仅需要一年的数据用于评价器械。 |
| • 结果的一般性 | - 研究结果是否能够在人群中普遍应用，或者研究结果是否更多地用于离散的、特定的群体？ | 已经评价了器械与美国市场上可买到的所有主要器械共同使用时的情况。尚未评价与仅在美国之外使用的其他器械共同使用时的情况。 |
| 以患者为中心的评估和患者报告的结果（PRO） | - 器械的效益和风险是否包括对与健康有关的生活质量或其他患者报告的结果的影响？ | 患者对该治疗方法高度重视，因为其提供了一种微创的问题解决方案（否则该问题将不得不通过外科手术解决），并且临床试验结果显示器械发挥了应有的作用，即使随访仅持续一年时间。 |
| 疾病的特征描述 | - 疾病如何影响患者？ - 病情是否能够治疗？ - 病情如何发展？ | 疾病是严重的。 疾病是慢性的，可通过开腹手术或微创器械放置等方法治疗。该器械为使用微创手术的患者提供了一种额外的改进治疗方法。 |
| 患者的观点： |  |  |

| - 患者偏好信息的效益与风险考虑因素 | - 本器械对患者最重要的效益是什么？ - 本器械对患者影响最大的风险是什么？ - 是否拥有可用的定性或定量的患者偏好信息（PPI）用于判断结果或其他属性（不同的替代健康干预各不相同）对患者的相对合意性或可接受性？ - 是否拥有可用的PPI证明患者愿意接受本器械的可能风险作为可能效益的交换？ - 对于每种风险的有意义的变化，可用的PPI是否表明了患者对最大可接受风险和最小可接受效益的观点？ - PPI是否证明某种疾病或状况的大多数或所有患者人群视效益-风险的权衡为可接受的——基于疾病的严重性、长期性或者缺少替代治疗方案？ | 患者愿意承担植入器械的风险，因为他们正在或已经接受了外科手术，并且器械在预防移动和并发症方面拥有很好的记录（在不使用器械时可能出现这些情况）。 |
| --- | --- | --- |
| • PPI相关性和理解 | - 风险是否可识别和可定义？ - 患者是否理解风险类型和风险可能性？ - 患者是否理解效益类型和效益可能性？ |  |
| • PPI的一般性和异质性 | - 可用的PPI是否证明偏好会随疾病的严重性和长期性阶段或者其他可定义的患者特征而变化？如果是，如何变化？ - 可用的PPI是否包含整个预期使用人群范围内所有患者的偏好？如果不是，请详细说明PPI的研究人群。 |  |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 替代治疗或诊断方法的可用性 | - 该状况还有哪些可用的治疗方法？ - 替代治疗方法的有效性如何？ ○ 治疗方法在不同亚群中的有效性有何差异？ - 对替代治疗方法的耐受程度如何？ ○ 其在不同亚群中的耐受性有何差异？ - 任何可用的替代治疗方法存在哪些风险？ | 没有可用于为主要器械提供支撑的替代微创治疗方法（用于减少或预防并发症）。该器械为首创的。 |
| 风险消减和适应症限制 | - 您能否识别降低风险的方法（包括将使用适应症限制在效益超过风险的亚群中），例如使用产品标签、建立教育计划以及提供添加疗法等？ - 拟定了哪些风险消减措施类型？ | 特殊控制措施，包括证明其生物相容性、无菌性以及安全性和有效性数据（包括耐用性、兼容性、迁移、抗性、耐腐蚀性以及递送和部署）；评价器械的磁共振兼容性；验证器械的电磁兼容性；将器械限定于处方用途；在标签中明确说明器械的安全和有效使用方法。 |

| 因素 | 需要考虑的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上市后数据 | - 市场上是否有具有类似适应症的其他器械？这些器械发挥效果的概率及引起有害事件的比率是否与待审查器械类似？ - 可用的上市后数据是否变更了从之前的器械中评价的风险/效益评价结果？ - 根据上述风险/效益评价，是否有理由考虑在上市后背景下进一步评估任何以下要素？ ○ 更长期的器械性能 ○ 培训计划的有效性或提供者对使用器械的偏好 ○ 亚群（例如儿科、妇科） ○ 罕见的不良事件 - 是否有理由预计器械在“真实世界”的性能与器械在上市前经验中发现的性能之间存在重大差异？ - 是否存在需要提供的用于支持器械批准的数据，否则器械的批准将被推迟到上市后授予？ | 临床试验过程中对患者进行了一年的随访。可在上市后背景下评估器械的长期性能。 |
| 解决未满足的医疗需求的新技术 | - 当前可用的疗法能够在多大程度上满足本器械解决的医疗需求？ | 这是一种首创器械。 |
| 效益汇总 | 风险汇总 | 其他因素汇总 |
| 极有可能改善已经或正在失效的基础器械的治疗。治疗如何影响患者的结果因其他辅助因素的不同而具有很大差异。 | 需要微创外科手术的永久植入式器械。严重的不良事件包括死亡、器械断裂、机械故障或不良生物反应。 | 患者愿意承受风险，因为他们将获得实质效益。 |

结论 可能效益是否大于可能风险？

是。器械提供了实质效益和低风险。此外，考虑到通过特殊控制措施降低风险的能力以及本器械非支持生命的或维持生命的器械这一事实，FDA有可能授予重新审查请求以便将本器械划分为第II类。对于低风险器械，为获得批准仅需要少量证据就能推翻效益风险的平衡。在此情况下，尽管只有一年的随访数据，器械的中等风险性质、非侵入性应用方法以及可通过特殊控制措施降低风险的事实可能导致其重新分类为第II类（器械）。