供行业和FDA评审员使用的指南

免疫毒性试验指南

文件发布日期：1999年5月6日

美国卫生和人类服务部

食品药品监督管理局

器械和放射学健康中心

分子生物学分部

生命科学部

科学和技术办公室

前言

公众意见

如有任何意见和建议，可随时提交至John J. Langone, Ph.D., HFZ-113, 12709 Twinbrook Parkway, Rockville, Maryland 20852，供FDA参考。FDA可能需等到下次修订或者更新本文件时才会对这些意见作出答复。关于本指南的使用或者解读，如有问题，请联系John J. Langone, Ph.D.，其电话为301-443-2911，或者发送电子邮件至jzl@cdrh.fda.gov。

其他副本

网址：http://www.fda.gov/cdrh/ost/ostggp/immunotox.html

PDF文件： http://www.fda.gov/cdrh/ost/ostggp/immunotox.pdf

CDRH Facts-on-Demand，可联系1-800-899-0381或者301-827-0111。必要时，请指明文件架编号为635。

免疫毒性试验指南

背景

1995年5月，器械和放射学健康中心的器械审评办公室采纳了通用程序备忘录G95-1。该指南是FDA依据国际标准ISO-10993《医疗器械的生物学评价—第1部分：评价和试验》修订的。本文概述了开发医疗器械或者其组成材料时应该考虑的一般毒性试验的类型。G95-1被采纳时，明显可以看出还需要制定更多的试验指南来指导单项器官或者系统毒性的评估。因此，我们制定了本指南专门阐述免疫毒性试验。本指南应该与范围更广的G95-1综合使用，应该将其视为产品安全性总体评价的组成部分。

本指南描述了目前用于评价生物材料对免疫系统的潜在不良影响的试验类型。还描述了选择恰当试验方法的流程。目的是收集足够的信息，从而协助制定可靠的监管决策，而不是为了阐明某种器械或者材料不具有免疫毒性。可支持无免疫毒性的证据并不能确保安全性，但应该在一定程度上使人们相信，使用时不太可能出现严重的免疫毒性反应。

本指南所述框架的意图是作为一种实用工具指导人们根据目前采集到的该领域的知识选择最佳的试验方法。本文强烈建议采用某些标准化的以及其他常用的可靠试验方法（见表3），因为从监管的角度来讲，这些方法有更好的质量保证。然而，作为指南，本文仅限于提供建议。本文件对FDA或其所辖行业不具有约束力。

需要更多预测性的免疫毒性试验。一旦这些方法被开发出来，例如以共识标准的形式，该指南也会推荐使用，我们将定期修订并更新本指南。

免疫毒性的定义是什么

本指南中，免疫毒性指的是对免疫系统的结构或功能产生的任何不良效应，或者由于免疫系统功能障碍而对其他系统产生的任何不良效应。如果某效应损伤了宿主抵御感染性疾病或者肿瘤病所需的体液或者细胞免疫机制（免疫抑制）或者造成了不必要的组织损伤（自身免疫、超敏反应或者慢性炎症），则可以认为该效应属于不良效应。该定义整合了这样一个概念，即免疫系统是一个复杂的平衡系统，这包括与其他系统（例如：神经系统和内分泌系统）的相互作用，此处所述其他系统可能会利用相同的生物介质（例如：神经肽和类固醇激素）或者被相同的生物介质影响。

免疫功能或者免疫介质水平的“变化”不一定表现为“不良效应”，而是属于“免疫刺激”。这些情形下需慎重，因为被解读为有利效应的免疫应答增强现象实际上有可能导致针对某种特定感染的特异免疫机制被抑制。

关于某种材料/器械是否具有免疫毒性的论断必须基于现有的临床前试验结果和临床评价以及既往应用历史。鉴于现有数据通常情况下不太明确，因此合理的判断将在评估免疫毒性风险方面发挥重要作用。

目的

本指南的目的是描述一种系统方法，指导FDA评审员和生产商如何评估医疗器械及其组成材料的潜在不良免疫效应。该文件描述了一种条理分明的策略来确定是否有必要进行免疫毒性试验，并指导使用者如何逐步判断应该进行哪些具体的试验。

制定本指南的一个重要目的是优化试验要求。尽管对于某种具体的产品而言可能需要进行新的研究，但我们鼓励评审员和生产商利用现有数据来最大程度地减少试验。如果现有数据可以提供判断某器械或者材料用于预期用途时可能产生的免疫毒性风险（同时考虑到预期患者人群）所需的信息，则这些数据就是相关数据。此类信息来源包括科学文献、数据库、公认的国家和国际标准以及FDA内部和外部的指南和相关文件。我们鼓励生产商与FDA讨论其计划开展的试验，从而确保这些试验是恰当的、必要的。

免疫系统是一种弹性系统，通常可以利用替代的因子和机制来代偿某种特定免疫功能的缺陷。因此，和体外试验（可能缺乏代偿性的替代机制）相比，采用恰当的动物模型进行试验或许可以更加准确地阐明免疫系统的功能性，更加可靠地描述发生免疫毒性的可能性。然而，如果有充分的科学依据来解释为什么体外试验已经足够，那么我们鼓励采用体外试验，从而最大程度地降低成本，减少所用实验动物的数量。

格式

本指南包括按照G95-1（即ISO 10993）格式制作的一个流程图和三个表格。该流程图可用来确定是否有可能需要进行免疫毒性试验，还可以根据现有的关于相同或者类似材料的已发表数据或者其他来源的信息来阐明为何不进行某项试验。该方法明确地将现有的、具有科学依据的研究的结果纳入了决策流程。

如何使用本指南

免疫毒性试验的流程图

|  |  | 器械接触人体 （人体接触类型和各种材料列表请参考表1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器械含有可能具有免疫毒性的材料 |  |  |  |  | 否 | 无需进行更多的免疫毒性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器械材料与一种已合法上市的器械相同，且器械生产商和/或公众领域的数据证明该器械无毒性 |  |  |  |  | 是 | 人体接触部位和持续时间与一种已合法上市的产品相同 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
|  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供的免疫毒性数据是否基于FDA“免疫毒性试验指南”和/或其他的现有科学研究？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进行免疫毒性试验。向审评员和免疫学家/免疫毒理学家咨询恰当的试验方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应该首先采用该流程图来确定是否需要进行免疫毒性试验来支持器械的安全性。一般而言，对于新材料，或者担心已经使用但尚未进行充分试验的材料有可能存在免疫毒性时，需要进行这方面的试验。如果器械材料与某种已合法上市的器械相同；人体接触部位、剂量和持续时间与已合法上市的器械相同；并且具有较长时间的应用历史（且未发生毒性）或者公共领域有科学数据证明其不具有毒性，则可能无需进行免疫毒性试验。如果已经在总体安全性评价中按照G95-1/ISO 10993所述进行了免疫毒性试验，则无需重复该试验。然而，可以采用该流程图来判断，除G95-1/ISO 10993中规定的试验之外是否需进行更多的免疫毒性试验。

关于是否已有充足的安全性数据支持某器械材料用于已批准用途之外的其他用途，应该具体情况具体分析。

表格

如果根据流程图判断需进行免疫毒性试验，则可以依次采用表1-3来确定哪些类型的试验可能有助于评估产品用于预期用途、适用患者人群时的安全性以及预期的获益和风险。这些试验的目的是采集医疗器械和材料可能引起的最重要的不良免疫学效应和应答，并且如果发现存在这种情况，可依据具体情况来判断需开展的具体免疫毒性试验。

表1

器械和组成材料的潜在免疫毒性效应

器械名称：_______________________________

| 人体接触 |  | 接触持续时间 | 免疫毒性效应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表面器械 - | 皮肤 | A | pmbx |  | x |  |  |
|  |  | B | pmbx | x | x | x | X |
|  |  | C | pmbx | x | x | x | X |
|  | 粘膜 | A | pmbx |  | x |  |  |
|  |  | B | pmbx | pmbx | mbx | x | X |
|  |  | C | pmbx | pmbx | mbx | mbx | Mbx |
|  | 破裂或者受损的 | A | pmbx |  | x |  |  |
|  | 表面 | B | pmbx | pmbx | mbx | mbx | Mbx |
|  |  | C | pmbx | pmbx | mbx | mbx | Mbx |
| 外部连接器械 - | 血液通路、 | A | pmbx |  | x |  |  |
| 满足下述条件的外部器械，即接触循环血液（例如：透析仪和免疫吸附剂）；或者在某个部位间接接触血液通路，作为进入血管系统的通道（例如：输注溶液和血液的套件）；或者接触组织/骨/牙本质（例如：缝皮钉、腹腔镜、牙科充填材料） | 直接和间接的 | B | pmbx | pmbx | mbx | pmbx | Mbx |
|  |  | C | pmbx | pmbx | mbx | pmbx | Mbx |
|  | 组织/骨/牙本质 | A | pmbx |  | x |  |  |
|  | 连接 | B | pmbx | cpmbx | mbx | pmbx | Mbx |
|  |  | C | pmbx | cpmbx | mbx | pmbx | Mbx |
| 植入器械 - | 组织/骨， | A | pmbx |  | x |  |  |
|  | 血液和其他 | B | pmbx | cpmbx | mbx | pmbx | Mbx |
|  | 体液 | C | pmbx | cpmbx | mbx | pmbx | Mbx |

| A = 有限（≤24小时） |  | 1 = 超敏反应 |
| --- | --- | --- |
| B = 长时间（>24小时至30天） |  | 2 = 慢性炎症 |
| C = 永久性（>30天） |  | 3 = 免疫抑制 |
|  |  | 4 = 免疫刺激 |
| 各种材料的预期效应： |  | 5 = 自身免疫 |
| 塑料&其他聚合物 | = p |  |
| 金属 | = m |  |
| 陶瓷、玻璃、复合材料 | = c |  |
| 生物材料 | = b |  |
| 其他材料（请指明） | = x |  |

表1是关于医疗器械材料可能引起的潜在免疫毒性效应的指南。该表格遵循了FDA通用程序备忘录（蓝皮书备忘录）G95-1中按照人体接触的类型和持续时间描述的ISO分类标准。根据毒性反应的发生频率、持续时间和严重程度优先确定了这些基本的免疫毒性效应。通过这一方法，表1描述了医疗器械材料可能引起的重大免疫毒性反应，在尽可能降低复杂性的情况下兼顾了全面性。

下述词汇表定义了表1中出现的免疫毒性效应。更多信息见本指南结尾部分列出的“一般参考文献”。

- 超敏反应：人（或动物）对既往暴露的某种抗原的反应性增强，属于不良效应，而非保护效应；某些情况下作为过敏反应的同义词使用。本指南仅包括IgE抗体介导的I类（过敏）反应和T淋巴细胞介导的IV类（迟发型超敏）反应，因为这些是最常见的反应。I类反应也是最严重的。II类和III类反应涉及抗体（IgG或者IgM，但不涉及IgE）和补体，但相对罕见，不太可能发生于应用医疗器械/材料时。

- 慢性炎症：炎症是发生局部损伤时的正常组织反应。急性炎症的持续时间相对较短（数天），中性粒细胞为主要的细胞浸润物。相反地，慢性炎症可持续数月或更久，表现为巨噬细胞和淋巴细胞浸润。慢性炎症有可能导致免疫肉芽肿和更加严重的免疫后果，例如自身免疫疾病。

- 免疫抑制：适应性免疫应答被抑制（即：抗体和T细胞应答）；可能产生的一种后果是，宿主防御能力下降导致更加频繁和严重的感染。

- 免疫刺激：非预期的或者不恰当的抗原特异性或者非特异性的免疫系统活化。就本指南而言，免疫刺激包括a.)生物材料的非预期免疫原性（例如：外源蛋白引起的抗体和/或细胞免疫应答），和b.)佐剂效应，即材料（离体或者原位条件下与某种抗原混合）导致某种抗原引起的免疫应答增强。

- 自身免疫：对机体自身成分（自身抗原）产生免疫应答。自身抗体或者能够与宿主组织或者细胞抗原反应的T淋巴细胞的存在表明发生了自身免疫应答，这种应答有可能（但不一定）造成自身免疫疾病，引起慢性的、致人衰弱的，有些情况下可危及生命的组织和器官损伤。某些情况下，特异的自身抗原可能是未被鉴定的或者未知的。

表1包括了慢性炎症和免疫刺激以及更多公认的不良免疫效应；超敏反应、免疫抑制和自身免疫。尽管炎症是正常的伤口愈合过程的组成部分，但慢性炎症，尤其是长时间或者永久性接触人体的植入物引起的慢性炎症，仍然需要进行评估，因为这种慢性炎症有可能导致附着于骨的植入物松动、胞膜或者假性胞膜形成或者其他的严重效应。免疫刺激与超敏反应区别开来，从而明确阐述有可能引发严重临床后果的其他的免疫活性增强现象。实例包括生物材料或其他材料的免疫原性或者佐剂活性，这些活性在相对短期的动物实验中可能并不会产生不良的体征，但对于长期植入物或者涉及重复暴露的注射材料而言，却有可能造成致敏现象或者自身免疫。

本表格中，医疗器械材料被归为四个宽泛的类别，足以涵盖大部分的器械材料类型。根据人体接触部位和持续时间以及引发预期免疫毒性效应的可能性，将这些材料归到相应的类别。如此归类的主要依据是检索到的科学和医学文献。

除这四个类别之外，还包括了另外一个选项，即“其他材料”。实例包括低分子量化学稳定剂、聚合物的交联剂以及降解产物。器械中可能存在或者产生了痕量（例如：百万分之几）的这些成分，应该根据具体情况评估其引发不良免疫效应的可能性。这种方法与CDRH正在制定的一种用于评估系统毒性的方法是一致的，其关键点在于对器械中使用的材料进行化学鉴定并评估这些成分在人体中引发全身效应的可能性。“其他材料”被置于大部分“人体接触”和“持续时间”类别下，因为没有可支持无免疫毒性的数据的情况下，无法排除这些类别。

表2

与潜在免疫毒性效应有关的免疫应答的分类

|  | 免疫应答 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 细胞应答 |  |  |  |  |
| 免疫毒性效应 | 组织病理学 | 体液应答 | T细胞 | 自然杀伤细胞 | 巨噬细胞 | 粒细胞* | 宿主抵抗 | 观察是否出现了疾病指征 |
| 1 超敏反应 | NC | C （IgE，仅I类反应） | C （仅IV类反应） | NA | NA | C | NA | C |
| 2 炎症 | C | NC | C | NA | C | C | NA | C |
| 3 免疫抑制 | NC | C | C | C | C | C | C | C |
| 4 免疫刺激 | NC | C | C | NA | NC | NA | NC | C |
| 5 自身免疫** | C | C | C | NA | NA | NC | NA | C |

C = 重大

NC = 非重大

NA = 不适用或者不需要

*嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞和/或中性粒细胞

**不建议进行自身免疫常规试验（见正文）。

表2描述了通常与典型免疫毒性效应有关的一组应答。如果表1指明某器械材料有可能引起一种或者多种不良效应，则采用表2来判断哪些试验类型有可能检出与这些效应有关的迹象。与表1相同，这些分类比较宽泛，足以涵盖免疫毒性效应相关的主要应答。表2所述应答被指定为重大（C）或者非重大（NC）。重大应答指的是检测这些应答作为判断免疫毒性的指征具有非常重要的意义。充分的安全性评价可能需检测非重大应答，例如重大应答检测结果呈阳性的情况下。一般情况下，所有的免疫系统功能障碍指征均应该记录在案，即使这些观察并不是正式试验方案的组成部分。应该考虑进行恰当的研究来理解产生这些应答的机制。

表3

免疫应答评估相关的试验、指征和模型实例*

| 免疫应答 | 功能试验 | 可溶性介质 | 表型分析 | 其他** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织病理学 | NA | NA | 细胞表面标志物 | 形态学 |
| 体液应答 | 关于抗原加佐剂引起的抗体应答的免疫试验（例如：ELISA）* 蚀斑形成细胞 淋巴细胞增殖 抗体依赖性细胞介导的细胞毒性 被动皮肤过敏反应 直接过敏反应 | 补体（包括C3a和C5a过敏毒素）*、免疫复合物 | 细胞表面标志物 |  |
| 细胞应答 |  |  |  |  |
| T细胞 | 豚鼠最大化试验* 小鼠局部淋巴结试验* 小鼠耳肿胀试验 淋巴细胞增殖 混合型淋巴细胞反应 | T细胞亚群（例如：Th1和Th2）的特征性细胞因子分析 | 细胞表面标志物（辅助和细胞毒性T细胞） |  |
| 自然杀伤细胞 | 肿瘤细胞毒性 | NA | 细胞表面标志物 |  |
| 巨噬细胞 | 吞噬作用* 抗原递呈 | 细胞因子（IL-1、TNFα、IL-6、TGFβ） | MHC标志物 |  |
| 粒细胞*** | 脱颗粒吞噬作用 | 趋化因子、生物活性胺、炎性细胞因子、酶 | NA | 细胞化学 |
| 宿主抵抗 | 对细菌、病毒和肿瘤的抗性 | NA | NA |  |
| 疾病指征 | NA | NA | NA | 过敏、皮疹、荨麻疹、水肿、淋巴结病 |

NA = 不适用或不需要

*最常用的试验。一般而言，功能试验比可溶性介质或者表型分析更加重要。本指南末尾的参考文献中提供了详细的试验方案。

**已有部分人体自身免疫疾病的动物模型（请参考本指南末尾的参考文献）。然而，不建议对材料/器械引发自身免疫疾病的可能性进行常规试验。

***嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞和/或中性粒细胞

表3举例描述了可用来研究表2所列应答的具体的试验类型。选择的这些实例仅仅是目前已有的大量试验方法中的一部分。功能试验可以更加直接地测定免疫系统活性，一般而言，功能试验比可溶性介质试验更加重要，可溶性介质试验比表型分析更加重要。随着新的和改进的技术被开发出来，更多的直接或者间接的免疫应答标志物得到验证，其预测作用得到证实，该列表将随之变化。还包括了可用来研究免疫应答的疾病指征以及动物模型（宿主抵抗试验）实例。

该表格的目的是促进试验方法的选择，并不是为了列举全部的试验方法，也不是为了描述生产商必须遵循的试验方案。本指南末尾关于“免疫毒性试验”的参考文献中详细描述了已被广泛采用的、被视为有效的各种试验程序的具体功能以及如何选择这些试验程序。有效试验指的是已被证明可获得准确的、可重复的结果从而真正表征所研究的效应的试验。

表3涵盖了大量的、可用来测定免疫毒性效应测量指标的变化的体外和体内程序。然而，一种通用的要求是确保研究设计有合理的统计学依据，从而在预期的统计学显著性水平下（通常为p<0.05）检测出试验组和对照组之间的差异。另外，在所有的研究中，暴露途径/植入部位、剂量和持续时间应该尽可能地接近产品用于预期用途时的情况。

医疗器械的总体安全性评价中，应该采用临床前免疫毒性试验的结果来协助评估材料的生物相容性。如果出现了重大的免疫毒性指征，则意味着临床试验和上市后研究中可能需要包括免疫功能研究。

生产商应该认真选择并采用恰当的、技术上有效的且具有预测作用的免疫毒性试验。也就是说，从所研究的具体应答和免疫毒性效应的角度来讲，选择的试验在评估免疫毒性方面应该是有价值的，并且应该具有足够的灵敏度和特异性，从而获得有效的数据。表3中，最经常用作特定免疫应答指征的试验方法以星号（*）表示

（例如：“体液应答”类别下的功能试验）。还给出了其他的有效的替代试验，也可以考虑采用这些试验。本指南（免疫毒性试验）末尾的参考文献中详细描述了相关的实验方案、如何分析和解释试验结果。

应该指出的是，这些表格主要用于新材料，因为流程图中已经剔除了大部分已经在用的材料。对于目前已经用于医疗器械中的材料，如果人体接触持续时间不同或者长于当前用途或者预计暴露剂量高于当前用途，则可能需要进行试验。

涉及某种生物材料引起的特异免疫应答的免疫原性是一个重要的问题，因为这种免疫原性有可能导致严重的不良效应。例如：一种外源（即：非人体）蛋白有可能诱发IgE抗体的产生，从而造成过敏性的（I类）超敏反应。乳胶蛋白就是一个例子。另外，低分子量化合物，例如乳胶手套生产过程中使用的化学加速剂，有可能诱发一种T细胞介导的（IV类）反应，从而造成接触性皮炎。对于有可能造成这类过敏反应的材料，应该考虑进行I类（例如：抗原特异性IgE）和IV类（例如：豚鼠最大化试验）超敏反应试验。

除超敏反应外，生物材料还有可能引发自身免疫应答（即：与人体自身成分反应的抗体或者T细胞）。自身免疫应答有可能造成病理学后果（即自身免疫疾病）。例如：一种外源蛋白有可能诱导产生与人体蛋白交叉反应的IgG或者IgM抗体，通过活化补体系统造成组织损伤。相似地，以佐剂形式发挥作用的生物材料（例如：凝胶或油）有可能诱发有害的自身免疫应答。

已有可靠的试验方法可检测自身抗体（例如：ELISA）和自身反应性T细胞（例如：淋巴细胞增殖），并且已经开发了几种动物模型来研究某些特定的人体自身免疫疾病。然而，自身抗体和自身反应性T淋巴细胞可能仅仅是自身免疫应答的指征。即使临床前试验中发现了自身免疫应答，但仍然难以获得生物材料可在动物中引发自身免疫疾病的确切证据。因此，不建议在动物模型中针对供试品是否可诱发自身免疫疾病进行常规检测。如果怀疑某种生物材料长期使用时可在人体中诱发自身免疫疾病，则可能需要在动物中进行自身免疫试验。然而，这种情况应该极其罕见。关于自身免疫试验，与FDA的免疫学家/免疫毒理学家进行讨论也是非常有用的。本指南末尾的参考文献中给出了更多关于该话题的信息。

其他的审评员支持

除本指南和G95-1之外，还有其他的纸质版和电子版信息深入阐述了免疫毒性试验相关的教条信息和技术详情。本指南的末尾处给出了几篇有用的参考文献。重要的详情包括关于试验灵敏度、特异性和预测价值的背景信息、基本和替代方案、关键变量、预期结果、时间因素、技术难题解决方案以及主要的参考文献。审评员可获得这些信息。

审评员也可以向CDRH以及其他中心的免疫学家和免疫毒理学家咨询关于免疫毒性试验的功能和数据评价方面的有用信息。为了促进交流和专业技术的可及性，CDRH内网主页（www.cdrh.fda.gov）的“免疫毒理学专业资源”向具有食品药品监督管理局网站权限的审评员提供了大量关于免疫毒理学的专业知识。另外FDA内部还有一个名为IMMUNOTOX的有版主的讨论/咨询论坛，这是一个机密论坛，用来讨论免疫学/免疫毒理学方面的监管审评问题。审评员应该采用所有这些咨询来促进其审评过程。

本指南不可用于哪些方面

本指南描述了评价生物材料时应该如何选择免疫毒性试验的类型。本文件并不是为了建立材料/器械的试验要求。本文件未描述应该进行哪些试验或者应该遵循哪些方案。本文件也未明确指出或者限制哪些信息来源可用来支持某种材料不具有免疫毒性，尽管指出了这种论断应该基于充分的科学证据，但是不可在无恰当参考权利的情况下依据专有数据得出这种论断。通过决策过程中的弹性制度，本指南依据可靠的判断来确定是否需要进行免疫毒性试验，以及哪些恰当的试验可获得必需的、充分的数据来支持产品的安全性。

参考文献

通则

“Illustrated Dictionary of Immunology” (Cruse, JM and Lewis, RE, Eds) CRC Press, Boca Raton (1995).

Benjamini, E, Sunshine, G, and Leskowitz, S: “Immunology: A Short Course”, (3rd Edition) Wiley-Liss, Inc., New York (1996).

Janeway, Jr., CA and Travers, P: “Immunobiology: The Immune System in Health and Disease”, (3rd Edition) Current Biology-Garland, New York (1997).

自身免疫疾病动物模型

Rose, NR: “Immunologic Diagnosis of Autoimmune Disease” in “Handbook of Human Immunology” (Lefell, MS, Donnenberg, AD, and Rose, NR, Eds) CRC Press, Boca Raton (1997), pp. 111-123.

“Autoimmune Disease Models: A Guidebook” (Cohen, IR and Miller, A, Eds) Academic Press, New York (1994).

“Handbook of Animal Models for the Rheumatic Diseases” (Vol. I) (Greenwald, RA and Diamond, HS, Eds) CRC Press, Boca Raton (1988).

免疫毒性试验

下述参考文献提供了关于免疫毒性试验的信息，包括方法、用途和数据评价。尽管该列表并不全面，但已经包括了对审评员和生产商非常有用的核心的基本背景信息和技术详情。通常包括了原始文章的主要参考文献。

“Clinical Diagnostic Immunology: Protocols in Quality Assurance and Standardization”, (Nakamura, RM, Burek, CL, Cook, L, Folds, JM, and Sever, JL, Eds) Blackwell Science, Inc., Malden (1998).

“Manual of Clinical Laboratory Immunology”, (5th Edition) (Rose, NR, de Mecario, EC, Folds, JD, Lane, HC, and Nakamura, RM, Eds) ASM Press, Washington (1997).

“Experimental Immunotoxicology” (Smialowicz, RJ and Holsapple, MP, Eds) CRC Press, Boca Raton (1996).

“Methods in Immunotoxicology” (Burleson, GR, Dean, JH, and Munson, AE, Eds) Wiley-Liss, New York (1995).

“Current Protocols in Immunology” (Coligan, JE, Kruisbeek, AM, Margulies, DH, Shevach, EM, and Strober, R, Eds) Greene Publishing Associates and Wiley Interscience, New York (1992). Supplemented periodically with new or updated methods.

该文件的意图是提供指南。它代表了食品药品监督管理局目前在上述问题上的看法。该文件并未赋予任何人任何权利，也不可用来约束FDA或者公众。如果替代方法可以满足适用的法令、法规或者两者兼顾的要求，则可以采用该替代方法。