行业及FDA工作人员指南：全数字化乳腺摄影系统显示配件—上市前通知（510（k））提交

文件发布日期：2008年5月30日

关于本文件的问题，请联系Mary Pastel（电话301-796-6887或电子邮箱marv.pastel@fda.hhs.gov（mailto：marv.pastel@fda.hhs.gov））。

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

科学与工程实验室办公室

影像和应用数学部门

器械评价办公室

生殖、腹部和放射器械部门

放射器械分部

前言

公众评论

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品与药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络获取额外的副本。此外，您也可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov（mailto：CDRH-Guidance@fda.hhs.gov）请求提供本指南的副本。请使用文件号（1617）来确定您要求的指南。

目录

1.	引言

最少工作量法

2.	背景介绍

3. 简易510(k)提交报告的内容和格式

4.	范围

5.	器械介绍

软拷贝显示系统

硬拷贝显示系统

图片存档及通信系统（PACS）

审查工作站

图像审查和处理软件

6.	健康风险

7.	物理实验室测试

软拷贝显示系统

硬拷贝显示系统（打印机）

图片存档及通信系统（PACS）

图像审查和处理软件

审查工作台

8.	标签

使用说明

行业及FDA工作人员指南

全数字化乳腺摄影系统显示配件 - 上市前通知（510（k））提交

- 1.	引言

FDA制定了本指南文件，为工业提交全数字化乳腺摄影（FFDM）显示配件的上市前通知提供帮助。这些器械归为II类器械并且受到特殊控制（参见21CFR892.2040及CFR892.2050）。这些器械设计用来在乳腺癌筛查和诊断的检查中提供全数字化乳腺摄影的显示。

- 最少工作量法

本指南文件中所认定的问题都是我们认为在您的器械上市之前需要解决的内容。在制定本指南的过程中，我们已经对FDA进行决策的相关法律标准进行了仔细研究。我们也考虑到了您在执行本指南以及解决我们所确定的事项的过程中可能会承担的责任。我们认为已经考虑最少工作量方法来解决本指南文件中所提出的问题。但是，如果您认为存在更简洁的方式来解决问题，您应该遵照文件《建议解决最少工作量问题的方法》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceProvisionsofFD AModernizationAcyucm136685.htm）中所列的步骤。

企业必须表明本指南中确定的有关其器械安全性和有效性问题已经得到解决，既可以通过满足本指南的建议，也可以通过其他方式提供安全性和有效性的等效保证。

[返回顶部]

- 2.	背景介绍

打算上市这种通用型器械的制造商必须符合包括21CFR第807条E部分《联邦食品、药品和化妆品法案》（《法案》）中有关上市前通知的总体规定，而且必须在器械上市之前取得实质等同性决定。（参见21CFR807.81和807.87）。本指南文件确定了全数字化乳腺摄影（FFDM）显示配件的分类规则和产品编号（参见第4节.范围）。此外，在本指南的其他章节也为制造商提供了在上市前通知（510(k)s）中处理与这些器械相关风险的其他信息。

本文件是对FDA其他有关上市前通知提交报告具体内容要求文件的补充。您也可以参见21CFR807.87的指南《传统和简易510(k)的格式》1以及医疗器械与放射健康中心发布的《器械建议》中《上市前通知510(k)》。2

根据《新510(k)范例—在上市前通知中证明实质等同性的替代方法；最终指南》的规定，制造商可以提交传统510(k)，也可以选择提交简易510(k)或特殊510(k)。FDA认为简易510(k)提供了证明新器械实质等同性的最少工作量法，尤其是在FDA已经发布关于II类器械特殊控制的指南文件的情况下。考虑对其已获审批的器械进行某些修改的制造商可以提交特殊510(k)，从而减轻监管负担。

[返回顶部]

- 3. 简易510(k)提交报告的内容和格式

简易510(k)提交报告必须包含21CFR807.87规定的必备要素，包括拟定的能够对器械、预期用途及用法说明进行介绍的标签。在简易510(k)提交报告中，我们建议您在21CFR807.87(f)或(g)的范围内提交一份摘要报告作为适当的支持资料。因此，我们建议您提交一份简易510(k总结报告。该报告应该描述在器械的开发和测试期间如何采纳了该指南文件中的建议，并对所使用的方法或测试、测试数据的总结或用于解决本文件中所确定风险的验收标准以及与器械有关的其他风险进行简述。根据本章的建议，信息应符合第807.87条以及我们建议您在简易510(k)中提交的其他项目的要求，。

封面

封面应该突出说明该提交报告为简易510(k)，并引用本指南文件的标题。

拟定标签

拟定标签必须能够对器械、预期用途及用法说明（21CFR807.87(e)）进行介绍。（想要获得有关本指南文件中所涵盖的器械类型标签中的具体信息，请参见第八节）。

简易510(k)总结报告4

FDA建议总结报告包含下列内容：

#### 对器械及其预期用途的介绍

我们建议您对性能规格进行介绍，并且在适当的时候提供该器械带有标签的详细图纸。（想要获得有关本指南文件中所涵盖的器械类型在器械介绍中的具体信息，请参见第5节.器械描述）。您还应该提交附件《适应症》5。

器械设计介绍

请提供一份有关器械设计要求的简要介绍（21CFR807.87(f)）

风险分析方法的确认

一般而言，我们建议您对在风险预测的评估中所使用的风险分析方法、特定器械的设计以及分析的结果进行确认。（有关FDA已经确认的与该器械有关的健康风险，请参见第6节.健康风险）。

#### 器械特点的讨论

我们建议您对解决本指南文件中所确认风险的器械特点以及在您的风险分析中所确认的其他风险进行讨论。

性能方面介绍

我们建议您对已经使用或打算用来解决本指南文件第7节.物理实验室测试中确认性能问题的方法进行简述。如果您已经采用了建议的方法，则可以引用该方法而不用再对其进行介绍。如果您对建议的方法进行了修改，则可以引用该方法，但是需要提供足够的信息对修改的性质和原因进行说明。对于每一次测试，您可以（1）使用表格等清晰并且简明的方式简单地展示测试取得的数据，或者（2）对用于测试结果的验收标准进行介绍6。（还请参见21CFR820.30C部分：质量体系规范的设计控制）。

依赖标准

如果您选择在器械设计或测试的过程中依赖一个公认的标准，则您可以提供下列中的一个：

- 在器械上市之前，将进行测试并满足指定的验收标准的声明；或者

•	一份标准的一致性声明7。

由于一致性声明是基于测试的结果，因此我们认为您会在标准规定的测试完成之后再正确地提交一致性声明。更多信息请参见《法案》第514(c)(1)(B)部分，以及FDA的指南《实质等同性决定中标准的使用》8。

如果不清楚您是如何处理FDA确认的风险或风险分析中所确定的其他风险，我们可能会要求有关器械的性能特点方面的其他信息。如果需要用来对您验收标准的充分性进行评估，我们可能也会要求其他信息。（根据21CFR807.87(l)的规定，我们可以要求实质等同性决定必需的任何其他信息。）

作为提交简易510(k)的替代方法，您可以提交包含21CFR807.87以及本指南中规定的信息和数据的传统510(k)。传统510(k)应该包含您全部的方法、数据、验收标准以及结论。考虑对其已获审批的器械进行某些修改的制造商应该考虑提交特殊510(k)提交报告。

[返回顶部]

- 4.	范围

本指南的范围仅限于21CFR892.2040（产品编号：LMC）以及21CFR892.2050（产品编号：LLZ）中规定的用于全数字化乳腺摄影系统的显示配件。用于全数字化乳腺摄影系统的显示配件归为用于乳腺医学影像显示的II类器械。

21CFR892.2040：医学影像硬拷贝器械

（a）定义：医学影像硬拷贝器械为产生医学影像和相关识别信息的可视化打印记录的器械。例如多格式摄像机和激光印刷机等。

（b）分类：II类（特殊控制；执行标准—医学数字影像和通讯（DICOM）标准、联合图像专家组（JPEG）标准和电影电视工程师协会（SMPTE）测试图案）。

21CFR892.2050：图像存档和通信系统

（a）定义：图像存档和通信系统是提供一个或多个与医学影像的接受、传输、显示、存储和数字处理相关功能的器械。其硬件部分可能包括工作站、数字转换器、通信设备、计算机、视频监视器、磁盘、光盘或其他数字数据存储设备，以及硬拷贝器械。软件部分可能提供与图像处理、增强、压缩或量化相关操作的功能。

（b）分类：II类（执行标准—医学数字影像和通讯（DICOM）标准、联合图像专家组（JPEG）标准和电影电视工程师协会（SMPTE）测试图案）。

医学影像硬拷贝器械必须符合21CFR892.2040(b)的要求。图像存档和通信系统必须符合21CFR892.2050(b)的要求。

本指南不包括21CFR892.2040的眼科硬拷贝成像器械（产品编号：NFI）或21CFR892.2050的眼科图像管理系统（产品编号：NFJ）。

[返回顶部]

- 5.	器械描述

您应该按照第4节.范围中的条款和产品编号对器械进行确认。

全数字化乳腺摄影系统配件为工作站、打印机、监视器等对初步乳房影像诊断的影像进行显示和简单操作的输出显示设备。拥有可以使其用于全数字化乳腺摄影系统初步影像判断的性能特性和规格的多模态图片存档及通信系统（PACS）或一般用途打印机也用作全数字化乳腺摄影配件。因为在产生适合于初步诊断的影像的过程中对数字乳腺图像进行处理、描述和显示非常重要，因此全数字化乳腺摄影系统配件的510(k)提交报告应该对全数字化乳腺摄影数据从输入到显示、打印以及存档等输出的全部过程进行介绍。

我们建议您按照下列讨论提供全数字化乳腺摄影系统显示配件。

- 软拷贝显示系统

软拷贝显示系统包含显示设备或监视器和显示控制器。我们建议您提供下列内容：

•	对控制显示功能、校准和图像处理的显示设备、显示控制器或图形卡以及软件等整个显示系统进行完整的介绍；

•	速度和数字—模拟转换器的位深精度；

•	可以达到图像可视化的显示器的外形尺寸；以及

•	像素阵列尺寸、像素大小以及像素间距。

- 硬拷贝显示系统

硬拷贝显示系统为放射线照片上的数字图像产生打印输出。我们建议您对下列内容进行介绍：

•	像素大小；

•	空间分辨率；

•	记录像素矩阵的最大尺寸；

•	灰度分辨率；

•	最大和最小光密度；

•	查阅表；

•	最大和最小光密度；以及

•	装片。

- 图片存档及通信系统（PACS）

图片存档及通信系统（PACS）是数字存档系统。这些系统通常具有数据安全的特征，例如：只有授权人员可以访问保存的病历、影像和患者信息。我们建议您对下列内容进行介绍：

•	带有关联图表的系统和组件（参见《医学影像管理设备上市前通知提交指南9》）。

•	数据处理、存储和安全特点；以及

•	数据压缩10算法，如果使用的话。

- 审查工作站

审查工作站包括用于图像审查和处理的显示硬件（监视器）和已安装的软件。

我们建议您提供下列内容：

•	计算机操作系统规范；

•	对使用者可以使用的所有图像处理工具的介绍；

•	图形用户界面的（GUI）快照；以及

•	图形用户界面上所有按钮或按键的功能说明。

- 图像审查和处理软件

图像审查和处理软件安装在审查工作台内以进行图像处理（即缩放、对比增强、窗口和水平函数以及量化工具）。

我们建议您提供下列内容

•	软件功能的介绍；

•	算法的详细流程图；以及

•	与软件兼容的审查工作台的名称和特点。

对于审查工作台以及图像审查和处理软件，我们建议您提交《医疗器械中所含软件上市前提交报告内容指南》以及《医疗器械中现成软件使用指南》12中规定的软件控制设备的有关信息。我们建议您提交的信息取决于您的“关切程度”，它和软件故障相关的风险有关。这些器械的关切程度通常是中等。

[返回顶部]

- 6.	健康风险

在下表中，FDA确认了在本文件中解决的一般情况下与全数字化乳腺摄像系统配件的使用有关的健康风险。在本指南文件中给出了减轻这些已确认风险的建议措施，如下表所示。您还应该进行风险分析，以确定与器械有关的任何其他风险，并提供该分析的结果。510(k)也应该对风险分析方法进行介绍。如果您选择使用另一种方法来处理该文件中所确认的特定风险，或者已经确定了本文件中所确认的风险之外的其他风险，您应该提供足够的信息为解决该风险的方法提供支持。

| 已确认的风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 数据显示错误 | 7.物理实验室测试 8.标签 |

[返回顶部]

- 7.	物理实验室测试

我们建议您提供与合法上市的已获批准的类似器械相比较的技术信息。

- 软拷贝显示系统

我们建议您提供定量测试中所使用的全部专用测量系统的介绍，包括测量工具的商品名、特点以及精确度。您应该进行下列测试：

•	亮度响应；

•	亮度均匀度；

•	几何畸变；

•	显示反射，包括镜面反射、散射以及雾霾组件；

•	小光点对比度；

•	空间分辨率（表现为水平和垂直方向上的调制传递函数（MTF））；

•	噪音（表现为水平和垂直方向上的噪声功率谱（NPS））；

•	像素孔径比；

•	磷光粉类型；13

•	最大亮度5%、50%以及95%时屏幕中央的色度（彩色坐标或全波段光谱）；

•	至少五点采样（中央和边角）的色度均匀性；

•	像素缺陷/故障（包括空间分布和缺陷规格的类型）

•	工件存在与否的介绍：同步或时钟问题和铃声、重影以及图像残留等其他问题；

•	时间响应，例如：5-95%、20-30%以及40-60%转换时的升降时间；以及

•	亮度稳定性有关的性能数据（温度和时间对亮度的影响）。

您的亮度响应测试应该解决：

•	能达到的最大和最小亮度

•	建议（操作）的最大和最小亮度；

•	梯度测试模式的目测法获得有效亮度位深；

•	在每个命令级别上固有（未修正）的亮度响应；

•	在每个数字量上灰度功能的校准（既医学数字影像和通讯（DICOM）灰度标准显示功能）

•	30和45度亮度在水平、垂直以及对角方向上的角度依赖。14

有关显示表征的方法和步骤，请参见下列内容：

•	TG1815 （美国医学物理学家协会，18任务组，医疗成像系统显示性能评估）；以及

•	视频电子标准协会平板显示器计量（FPDM）标准2.0版；平板显示器测量标准工作组，视频电子标准协会；平板显示器测量标准2.0版，技术报告，视频电子标准协会，2001。

- 硬拷贝显示系统（打印机）

我们建议您提供包括下列定量测量在内的技术特点：

•	感光反应（例如：伽马、亮度对数字量）；

•	空间分辨率，例如调制传递函数（MTF）；

•	工件和电子噪声，例如：噪声功率谱（NPS）；以及

•	动态范围。

根据21CFR807.87(I)的规定，如果必要的话，我们可以要求您提供打印输出图像的代表集。

- 图片存档及通信系统（PACS）

图片存档及通信系统设备通常是工作站、软件、通信组件、监视器和/或相关硬件的集合体。我们建议您进行和单一组件相同的测试并且提供相同的信息。

- 图像审查和处理软件

我们建议您提供下列内容：

•	对所使用验证或测试范例的介绍；

•	验证或测试案例的数量以及相关性；

•	性能指标的定义

•	验证所用阅读器的条件以及阅读器的数量（如果包括阅读器）；

•	带有置信区间或误差线的性能精确度指数；以及

•	使用者如何才能确定软件每个功能输出的适用性以及控制故障的介绍。

- 审查工作台

工作台通常是软拷贝显示设备、图像处理软件，计算机平台以及相关硬件组成的集合体。我们建议进行和单一组件相同的测试并且提供相同的信息。

[返回顶部]

- 8.	标签

上市前通知必须包含符合21CFR807.87(e)要求并且足够详细的标签。以下建议的目的是帮助您准备符合21CFR801要求的标签。16

- 使用说明

我们建议提交清晰并且简明的说明，以描述特定器械的技术特点以及如何使用该器械。说明应支持设计用于使使用者熟悉设备特点以及安全有效地进行使用的当地/机构的培训计划。作为一种处方器械，根据21CFR801.109的规定，该器械不用为非专业的使用提供足够的说明。

您的标签应该包括下列内容：

•	适应症；

•	警告和注意事项；

•	器械和带有插图的相关器械的介绍；

•	审批信息；

•	与执行标准的一致性；

•	制造商的联系方式；

•	性能规格（物理实验室测试摘要）；以及

•	质量保证测试（和处置界限）的完整介绍，包括进行测试的详细步骤（如果可以的话）以及测试的频率。您可以使用最新的NEMA标准XR22和XR23对质量保证测试进行设计。

1.参见《传统和简易510(k)的格式》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm084365.htm）。

2.参见《器械建议：上市前通知510(10》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSub missions/PremarketNotification510k/default.htm）。

3.参见《新510(k)范例—在上市前通知中证明实质等同性的替代方法—最终指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）

4.简易510(k)摘要报告是用来说明在其器械的开发和测试过程中有关器械的指南文件是如何使用的。这不是21CFR807.92中所规定的510(k)摘要报告，可以提交它以符合21CFR807.87(h)的要求。有关简易510(k)摘要报告的其他信息，参见《传统和简易510(k)的格式》第9节（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm084365.htm）。

5.参见建议的格式（http://www.fda.qov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/ucrn360431.pdf）（PDF文件大小：1.03MB）

6. 如果FDA在验收标准的基础上做出实质等同性决定，则在进行州际贸易之前应对该器械进行测试，并标明其符合这些验收标准。如果成品器械不符合这些验收标准，并且因此不同于已获审批的510(k)所介绍的器械，则FDA建议提交者采用对合法上市器械的修改进行评估时所使用的标准（21CFR807.81(a)(3)），以确定成品器械的上市是否需要对新的510(k)进行审批。

7.参见《公认标准一致性声明的必备要素》（/MedicalDevices/DeviceRequlationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSub missions/PremarketNotification510k/ucm142706.htm）（所有上市前通知[510(k)]提交报告的筛查清单）。

8.参见《行业和FDA工作人员实质等同性决定中标准的使用指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073752.htm）。

9.参见《医学影像管理设备上市前通知提交指南》。

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073720.htm）。

10.参见《乳腺摄影质量标准法规：政策指南帮助系统》（/Radiation- EmittingProducts/MammographvQualitvStandardsActandProgram/Guidance/PolicvGuidanceHelpSvstem/default.htm）。

11.参见《医疗器械中所含软件上市前提交报告内容指南》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm）。

12.参见《行业、FDA审查员以及医疗器械中现成软件使用的合规性指南》（ssLINK/ucm073778.htm）。

13.只用于阴极射线管显示器的测试。

14.只用于液晶显示器的测试。

15. http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg 18 （http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg 18）。

16.虽然510(k)的审查并不要求最终的标签，在医疗设备进行州际贸易之前，最终的标签也必须符合21CFR第801部分的要求。

更多信息见指南文件（医疗器械和释放辐射产品） （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）

跨中心最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）

合规办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）

通讯与教育办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016） （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）

器械评价办公室最终指南（1998 - 2009） （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）

器械评价办公室最终指南（1976 - 1997） （/MedicalDevices / DeviceRegulationandGuidance /Guidance Documents/ucm080283.htm）

体外诊断与放射健康办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）

监督与生物统计办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）

指南草案 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）

释放辐射产品指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）

撤回指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）