- 2  性能指标

- 2.1 空白计数

空白计数应符合表2 的要求。

表2空白计数要求

| 项目 | 空白计数要求 |
| --- | --- |
| WBC | ≤0.2 × 109 / L |
| RBC | ≤0.02× 1012/ L |
| HGB | ≤1 g / L |
| PLT | ≤10 × 109 / L |
| HCT | ≤0.5 % |

- 2.2 线性

分析仪的线性范围和线性误差应符合表3的要求。

表3 线性要求

| 参数 | 线性范围 | 线性误差 |
| --- | --- | --- |
| WBC | （0.00～100.00）×109/L | 不超过±0.50×109/L或不超过±5％ |
|  | 三分类模式：（100.01～300.00）×109/L 五分类模式：（100.01～400.00）×109/L | 不超过±10％ |
| RBC | （0.00～8.5）×1012/L | 不超过±0.05×1012/L或不超过±5％ |
| HGB | （0～250）g/L | 不超过±2g/L或±2% |
| PLT | （0～1000）×109/L RBC≤7.0 | 不超过±10×109/L或不超过±8％ |
|  | （1001～5000）×109/L RBC≤7.0 | 不超过±12％ |
| HCT | 0～67% | 不超过±2%（HCT值）或±3％（误差百分比） |

- 2.3 仪器可比性

可比性的偏差应符合表4的要求。

表4可比性要求

| 参数 | 偏差要求 |
| --- | --- |
| WBC | ≤±5％ |
| RBC | ≤±2.5％ |
| HGB | ≤±2.5％ |
| PLT | ≤±8％ |
| MCV | ≤±3％ |

- 2.4 五分类分析仪白细胞分类准确性试验（五分类模式适用）

分析仪对中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸细胞和嗜碱细胞测量结果应在按照附录C的试验方法所得结果的允许范围之内（99%可信区间）。

- 2.5 重复性

重复性应满足表5的要求。

表5 重复性（CV%）要求

| 参数 | 检测范围 | 精密度（CV/绝对偏差 d※） |
| --- | --- | --- |
| WBC | (4.0～15.0)109/L | ≤2.0% |
| Neu% | （50.0～60.0） | ±4.0(绝对偏差) |
| Lym% | （25.0～35.0） | ±3.0(绝对偏差) |
| Mon% | （5.0～10.0） | ±2.0(绝对偏差) |
| Eos% | （2.0～5.0） | ±1.5(绝对偏差) |
| Bas% | （0.5～1.5） | ±0.8(绝对偏差) |
| RBC | (3.50～6.00)1012/L | ≤1.5% |
| HGB | （110～180g/L） | ≤1.0% |
| PLT | （100～149）×109/L | ≤6.0% |
|  | （150～500）×109/L | ≤4.0% |
| MCV | （70～120 fL） | ≤1.0% |

备注：Neu%，Lym%，Mon%，Eos%，Bas%仅限于五分类模式适用。

- 2.6 携带污染率

携带污染应满足表6的要求。

表6携带污染率

| 参数 | 携带污染率 |
| --- | --- |
| WBC | ≤0.5％ |
| RBC | ≤0.5％ |
| HGB | ≤0.5％ |
| PLT | ≤1.0％ |
| HCT | ≤0.5％ |

- 2.7 分析仪的基本功能

分析仪应具有以下基本功能：

- 应提供中文报告；

- 具有异常报警功能；

- 具有与实验室信息系统进行通信的功能；

- 具备异常细胞报警功能；

- 采样针有防抵死功能；

- 具有一键故障恢复功能；

- 具有自动休眠和一键唤醒功能；

- 采用可视化的自检方式，监测仪器关键器部件或状态；

- 具有预稀释功能；

- 具有系统设置、参数设置、报警设置、用户管理、数据字典、主机设     置等功能。

- 2.8 外观

分析仪外观应符合下列规定：

- 文字和标志应清晰可见；表面应色泽均匀、无磕碰、无划痕等缺陷；

- 紧固件连接应牢固可靠，不得有松动；

- 2.9安全要求

应符合GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求》、YY0648-2008《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分体外诊断(IVD)医用设备的专用要求》及GB4793.9-2013《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求》的要求。

- 2.10环境试验要求

- 2.10.1气候环境试验：应符合GB/T14710-2009《医用电气设备环境要求及试验方法》中Ⅱ组的规定（额定工作低温温度为5℃），并应符合表8要求。

- 2.10.2机械环境试验：应符合GB/T14710-2009《医用电气设备环境要求及试验方法》中Ⅰ组的规定（碰撞试

验条件与Ⅱ组的规定一致）。

- 2.10.3  运输试验：应符合GB/T14710-2009《医用电气设备环境要求及试验方法》中第4章的规定。

- 2.10.4  对电源电压的适应能力：应符合GB/T14710－2009《医用电气设备环境要求及试验方法》中5.1的规定。

- 2.11电磁兼容性要求

应符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010的要求。