关于临床电子温度计上市前通知[510 （k）]提交内容的指南（仅文本）

本指南于1997年2月27日FDA良好指南规范（GGP）实施前制定。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会约束FDA或公众。如果替代方法可以满足适用法规、条例或二者的要求，则可使用此类方法。本指南将在下次修订时更新，纳入GGP的标准要素。

1993年3月

关于临床电子温度计上市前通知[510（k）]提交内容的指南

- 引导信息

- 范围

本文档确立了临床电子温度计的510（k）审查要求。本泛型类型内的标本示例包括利用一系列方法测量口腔、腋下、直肠或鼓膜温度的器械。温度计可能或不可能包括分离的一次性探测器盖。

排除

本指南不讨论临床水银温度计或临床变色温度计的提交资料（分别在21 CFR 880.2900和880.2920中描述）。

- 用途

本指南用于：

  - 辅助人们（生产商、分销商和运输商）组织临床电子温度计的上市前通知；

  - 在符合要求和信息显示方面获得一致性；以及

  - 指导FDA审查工作人员进行和记录临床电子温度计上市前通知的审查。

- 定义

  - 临床电子温度计：在FDA法规880.2910中描述为“一种通过将传感器与电子信号放大、调节和显示装置偶联的方式，测量患者体温的器械。传感器可位于可拆卸探测器中，探测器可使用或不使用一次性盖子。”

  - 准确度：来自器械的测量值与通过其他标准器械测量的“真实”值的一致性程度，例如通过NIST标准或其他已接受的国家标准校准的热电偶器械。

  - 探测器：作为配件，包括传感器，用于将传感器置于待测定温度的特定位置。

  - 辐射温度计：一种用于测量目标身体部位温度的器械，基于目标部位发射的辐射（例如，一种红外鼓膜温度计）。

  - 传感器：一种提供随温度变化的可测量输出的组件（如，电阻）。

  - 精密度：测量和表示温度的程度。

  - 预期用途：依法负责器械标签的人员的客观意图。目的由其表现确定，或可通过器械分布的周边环境显示。客观目的可通过标签声明、广告传播或此类代表的口头或书面说明等显示。其可通过提供或使用器械显示，使用此类人员或其代表的知识，出于非标签或非广告目的（801.4）。温度计的一些使用条件可能包括可重复使用、口腔、腋下、直肠和鼓膜测量和家庭使用。

  - 缩略语：

ANSI -美国国家标准协会

ASTM -美国材料与试验协会

CDRH -器械和放射卫生中心

CFR -美国联邦法规

DSMA -小型生产商辅助部门

FDA -美国食品药品监督管理局

FR -联邦公报

IEC -国际电工委员会

HIMA -健身器材产业协会

NIST -美国国家标准与技术研究所

ISO -国际标准化组织

OCS -合规和监督办公室

ODE -器械评估办公室

SMDA -美国1990年医疗器械安全法案

UL -美国安全检测实验室公司

- 关于数据展示的通用原则

  - 编辑注意事项：应仔细编辑510（k），并在提交至FDA前进行科学审查。应认真核对，以确保纳入了所有页面／章节，且说明正确、连续、清楚复制且易读。

  - 缩略语：应尽可能使用重要同行评审期刊可接受的标准缩略语。所有其他缩略语均应在每章开始时在其使用处进行标识，或以表格和图的脚注形式标识。

  - 数据可用性：本文件概述了数据审查的典型情况。其不可能预测到可能需要FDA审查的所有情况。因此，必须认识到，如果要求建立等同性，可能要求这些提交申请提交额外数据，以另一格式展示数据，或提供对已提交信息的更详细解释。

申请者应以受控和组织良好的格式归档用于510（k）提交的数据。这将可使申请者在需要时迅速为FDA提供额外信息或分析。向FDA提交后，申请者发现数据错误应立即提供至FDA以引起注意。

  - 图表：构建良好的表格为报告和评价数据的基础。所有表格均应明确标识和列出标题，使用符号链接至足以表明数据性质的脚注或可访问的参考页。

应使用图形增补但不替换数据表。应为高质量。

  - 已发表文献：研究报告中参考的已发表方法或数据应可根据FDA的要求提供。其他参考的已发表报告或数据也应可根据FDA的要求提供。所有参考报告和数据均应包括其如何与当前提交资料相关的解释。参考文献引用应完整（如，标题、作者、卷、年份）。

  - 方案和数据分析：

测试报告必须包括方案目的、材料的精确描述、实验方法、对照、观察结果、统计方法和分析、结论和评论。请勿提交原始数据。其他具体方案指示已纳入下述章节。

  - 已提交数据的参考：

为了支持510（k），申请人可能会参考既往提交至FDA的任何信息。如果该申请人未提交参考的数据，则必须提供或吩咐提交者向FDA提供授权书。通常，如果数据不广泛，则再次提交510（k）中的数据可有助于文件审查。

- 文件可用性

可从DSMA获取以下文件，电话【（800）6382041或（301）443-6597】：

医疗器械三方生物相容性指南，ODE蓝皮书备忘录#K90-1：510（k）无菌性审查指南

- 临床电子温度计510（k）中信息的内容和组织

- 附信

提交中应包含已签名的附信，提供807.87中所述的以下信息（上市前通知提交中要求的信息）：

  - 温度计的商品或专有名称。

  - 常用名称：口腔温度计、鼓膜温度计等。

  - 分类名称：临床电子温度计

  - 企业注册号，如适用，或提交上市前通知的申办方、所有者或运营者。

  - 类别：II

小组：80

预编码：FLL -临床电子温度计

  - 解释提交目的的声明（如，新器械、既往已有等同器械的重大改进（新预期用途、材料或生产工艺等））。请参见807.87（g）获取关于器械变更的其他信息。变更可能需要新器械所需的部分或所有信息。请提供既往的510（k）编号（如适用）。

  - 表明器械与其他商业流通中相似类型产品之间相似和／或差异的简要声明。

  - 美国联系人的姓名、地址和电话号码，如有。

- 标记和标签

  - 提交中必须包含足以对器械进行描述的拟定标记、标签和广告、其预期用途和其使用指南。标记包括直接贴附于器械或其容器或包装的信息。标签还包括专业人员或患者说明书以及任何与器械相关的其他信息。

  - 标签必须符合21 CFR第801部分的要求，其与预期用途确定有关。ODE将关注第801部分的以下部分：

子部分A，801.4和801.5，与预期用途和充分的使用指南相关；以及

子部分B，801.109和801.116，与处方器械和常用已知说明相关。

第801部分的其他规定待CDRH/OCS器械标签合规性分部审查确定。

  - 临床电子温度计的标签应包括以下内容，如适用：

    - 按照预期用途声明，温度计可进行的温度测量类型（例如，口腔、腋下、鼓膜等）（参见D.2）；

    - 器械规范列表，包括但不限于：温度范围、准确性和精密度；

    - 器械可在其中使用的环境温度（范围）；

    - 对于器械所有可能功能使用的充分指示；

    - 可兼容探测器盖的标识及其使用说明和／或如何在使用之间对器械进行清洁和杀菌或灭菌的说明；

    - 正确维护器械的说明，包括重新校准时间表和重新校准说明；

    - 解释核心体温方面器械输出的指示；以及

    - 获取稳态读数所需的时间。

- 标准

以下列出了部分但非全部的临床电子温度计相关标准：

  - ASTM E1112-86用于间歇测定患者体温的电子温度计标准规范。

  - ASTM E1104-86临床温度计探测器盖和护套的标准规范。

  - UL 544医疗和牙科设备的安全性标准。

  - IEC 601-1/ANSI ES1-1985医疗器械的安全电流限值。

申请者可证明器械符合标准。随后申请者有义务符合标准并维护显示器械符合标准的测试文档。符合特定标准的认证和对510（k）中标准的参考可能减少510（k）中的所需文档记录。这在相关章节中进行注释。

- 器械描述

申请者必须提交一份器械的完整描述，包括所有型号和变化。

  - 提供足够详细的器械标签显示，以辅助进行器械特征和操作的评估（例如，照片、详细图纸或工程图纸）。如果标签已包括充分的器械插图，请参见标签。

  - 提供温度计预期用途的明确声明。

    - 指定温度计可进行的温度测量类型（例如，口腔、腋下、鼓膜等）

    - 说明除了上文2.a.指示的温度测量类型外，本器械的任何特定用途。

  - 提供器械的以下信息。申请者可参见相关标准。

    - 物理规范

- 部件：标识和描述所有主要部件或部件组，并提供尺寸。

每个部件／部件组均应指定为可重复使用或一次性使用。标识接触患者组织或体液的任何部件／部件组，以及接触的组织／体液类型。

- 传感器：说明用于测量温度的传感器／换能器。

- 信号处理和显示：提供对信号处理和显示部件的定性说明以及其功能。

- 电源要求：说明能量／电源要求和特征。	表明器械是否符合UL 544。如不符合，说明不符合的原因。

- 材料：注明基本结构材料。提供接触患者组织或体液的所有材料的化学配方。如果本提交中包含探测器盖，请注明其结构材料。

    - 操作规范

- 温度范围：提供器械的温度范围。

- 环境温度：提供器械可在其中进行操作的环境温度范围。

- 准确性：提供在器械指定的整体温度范围内的准确性。还应提供在指定的整体可用温度范围内气流对准确性的影响。

- 精密度和可重复性：说明在指定的温度范围内测量的精密度和可重复性。还应提供在指定的整体可用温度范围内气流对精密度和可重复性的影响。

- 算法：如适用，提供用于温度换算的模型和算法（例如，鼓膜温度至核心温度）。

- 时间：表明器械获取稳态读数所需的时间。

- 其他功能：说明器械可能具有的任何其他功能。

    - 生物规范

根据ISO 194生物相容性标准草案，或三方生物相容性指南，声明所有患者组织和体液接触部件的生物相容性类别。

- 与合法上市器械的描述性比较

指定一种已声明为实质等同性的合法上市电子温度计。（如可能，注明510（k）编号。）可列出一种以上温度计，但所选器械的预期用途和技术应尽量接近新器械。提供下述信息以显示新器械与合法上市器械的相似性和差异。在需要时尽可能进行并排比较（参见附件2）。本信息可能与D部分提供的信息一致，申请者可能希望联合部分或所有D部分和E部分的信息。表明可能影响安全性和有效性的差异。

  - 提供声明为实质等同性的合法上市器械的标签（标签、使用说明、宣传材料）。为帮助比较，还应纳入合法上市器械的明确展示，除非标签有充分信息。

  - 比较和对比新器械与比较器械的预期用途。

  - 比较用于制造组织或体液接触部件的材料。新器械以及比较器械（如可能）的组织或体液接触部件的精确材料应在最大程度上一致。

  - 比较操作原理，包括作用模式。

  - 比较物理、操作和生物学规范。

  - 如适用，比较来自台架试验的结果（参见F.）。

- 支持实质等同性的性能数据

提供以下所示测试的方案和结果。如果所述测试来自特别讨论性能判定标准的标准，则申请者应参考该标准并证明器械将符合判定标准。本情况下不需提交数据。

研究应设计良好，以符合所述目的。这将包括严格注意以下内容：统计要素（假说、测试统计、分析、样本量和采样、功效等）、入选／排除标准、对照、偏离最小化、测试参数（终点）、随访、评价标准等。上述几点可能有重叠。关于申请者可能依赖的研究设计和方法，有充足的参考材料（例如，生物相容性）。

  - 台架数据

    - 必须表征器械的准确性。利用标准型电气传感器设计的器械（例如，标准热电偶或热敏电阻）可能不需要测试。利用其他类型的传感器设计（例如，光学）或独特设计的器械应具有在器械指定的整体温度范围内显示器械准确性的数据。还应提供在指定的整体可用温度范围内气流对准确性的影响。

    - 在器械指定温度范围内的精密度和可重复性应按上文所述进行表征。还应提供在指定的整体可用温度范围内气流对精密度和可重复性的影响。

  - 生物相容性数据

对于所有人体组织或体液接触材料，需证明在相同使用条件下使用的其他合法上市器械中使用了相同的材料，或（2）提供根据1987年医疗器械三方生物相容性指南和／或1992年ISO 194标准草案（医疗和牙科材料和器械的生物学测试）证明的部件材料在成品中有生物相容性的文档记录。关于金属，申请者可以简单地指定由ASTM认证为生物相容的ASTM等级金属制造的器械部件，例如ASTM 316不锈钢。

对于FDA条例中未列出的颜色，或其他用于相似预期用途的合法上市材料中未使用过的颜色，可能需要生物相容性测试数据。

  - 比较声明

为支持比较声明，可能需要其他数据。

  - 独特设计

可能需要其他数据以支持与典型设计显著不同的设计。

- 软件

申办方必须说明受软件控制的电子温度计的关注程度（参见下述文件第16页），并根据“正在进行510（k）审查的计算机控制医疗器械的审查者指南”提供适当的软件信息。

- 灭菌信息

请参见附件1

- SMDA信息

安全性和有效性的总结和声明

提交510（k）的所有人均必须在基于其进行等同性测定的510（k）中纳入安全性和有效性信息总结，或任何人均可通过索取获得关于【器械名称】的安全性和有效性声明。安全性和有效性信息指不良安全性和有效性信息、关于新器械和比较器械的描述性信息、以及性能／临床测试信息。

如果选择了总结选项，其应作为单独声明纳入，且标识为【器械名称】的安全性和有效性总结。

如果选择了声明选项，声明中请勿包含词语“总结”。

本信息的内容和格式在1992年4月28日，周二，57 FR第82号的第18062页上指明。

- 样本

如可能，提供器械样本。

- 评论

关于本指南的任何评论，请寄送至以下地址：

综合医院器械分部主管

HFZ-412

1390 Piccard Drive

Rockville, MD 20850-4308

附件

附件1

无菌信息

对于以无菌形式销售的器械，提供ODE蓝皮书备忘录#K90-1中详述的以下信息。

  - 将使用的灭菌方法。

  - 将用于确认灭菌周期的器械描述，但并非确认数据自身。参考标准方法（如，AAMI辐射标准）通常已足够。

  - 公司预期符合的器械无菌保证水平（SAL）。需要一份通常与人体无菌部位相接触器械的10-6 SAL。

  - 一份用于维持器械无菌性的包装说明（这不包括包装完整性测试数据）。

  - 如果灭菌涉及EtO，则器械上所残留环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇残留物的最高水平。水平应与联邦公报关于EtO限值的通知一致。1

  - 产品是否“无热原”和用于进行测定的方法标识。2

  - 辐射剂量，如果将使用辐射灭菌，且如果已确定。	否则，应在确定剂量后修正FDA的510（k）文件。

参考文件

- FDA拟定规则，43 FR 27482（1978年6月23日），环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇的最大残留限值

- FDA关于确认鲎变形细胞溶解物（LAL）测试作为人类和动物非肠道药物、生物产品和医疗器械中最终产品内毒素测试的指南。

# 附件2

并排比较表示例

| 比较要素 | 主题器械 | 声明的SE器械 #1 | （声明的SE器械（#2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度计类型 |  |  |  |
| 预期用途 |  |  |  |
| 标签 |  |  |  |
| 部件 |  |  |  |
| 传感器 |  |  |  |
| 信号处理和显示 |  |  |  |
| 电源要求 |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |
| 温度范围 |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  |
| 准确性 |  |  |  |
| 精密度和可重复性 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 其他功能 |  |  |  |

SE =实质等同

申请者可参考表中的相关标准。

附件3临床电子温度计审查检查表

510 (k) #: 	申办方：	日期：	审查者：	要素充分评论（例如，不适用、第#页、30ml、是否18g、PVC、EtO、10-6、¾”）

附信

- 商品名称

- 常用名称

- 分类名称

- 企业注册号

- 预编码

- 提交目的

- 参考的既往文件

- 器械与其他产品类似和／或不同的声明

标签

规范

- 温度范围

- 准确性

- 精密度

- 环境温度
环境

- 说明

- 温度类型
测量值

- 使用说明和
器械输出的解释

- 再次使用的说明
（清洁／杀菌）

- 维护／重新校准
说明

器械描述

- 类型

- 基本描述

- 照片／图纸

- 预期用途

- 明确声明

- 测量类型

- 任何其他特定用途

物理规范

- 部件／部件组

- 传感器／换能器

- 信号处理
和显示

- 电源要求

- 材料

操作规范

- 温度范围

- 准确性

- 精密度和可重复性

- 环境温度
环境

- 算法

- 响应时间

- 其他功能

生物规范

- 所有体液／组织接触部件和材料的生物相容性要求

与合法上市器械的描述性比较

- 已鉴定的适当合法上市器械

- 标签

- 描述

- 预期用途

- 材料

- 操作模式

- 物理规范

- 操作规范

- 生物规范

- 并排比较

- 可能影响安全性和有效性的差异的讨论

支持实质等同性的性能数据

- 台架数据
准确性
精密度和可重复性

- 生物相容性

- 比较声明

- 独特设计

灭菌信息

- 方法

- 确认方法

- SAL

- 包装说明

- EtO残留物

- 无热原方法

- 辐射剂量

SMDA信息

- 总结

- 声明

- 提供的样本

其他备注：

指导性文件（医疗器械和辐射产品）的更多信息 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/default.htm）

跨中心最终指南（/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm081752.htm）

合规性办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm110228.htm）

交流与教育办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070271.htm）

器械评估办公室最终指南，2010 - 2016年 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm198577.htm）

器械评估办公室最终指南，1998 - 2009年 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070272.htm）

器械评估办公室最终指南，1976 - 1997年 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm080283.htm）

体外诊断和放射卫生办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070274.htm）

监督和生物统计办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm070277.htm）

指南草案 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm407274.htm）

辐射发射产品指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm283507.htm）

撤回指南 （/MedicalDevices/Device RegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm425025.htm）