关于病毒突变对COVID-19检测的影响的

评价政策

面向检测试剂开发者和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

2021年2月

美国卫生与公共服务部

美国食品药品监督管理局

医疗器械和辐射健康中心（CDRH）

产品评价和质量办公室（OPEQ）

前言

公众意见

本指南旨在应对新型冠状病毒肺炎疾病（COVID-19）突发公共卫生事件。由于美国食品药品监督管理局（简称FDA或本机构）已确定公众事先参与本指南的情况不可行或不适当（参见《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第701(h)(1)(C)节（（21 U.S.C.371(h)(1)(C)）和CFR第21编第10.115(g)(2)）节，本指南在未事先征求公众意见的情况下实施。本指南文件正在立即实施，但根据本机构的良好指南规范，仍需征求意见。

可随时提交意见供FDA审议。可将纸质版意见提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane，Rm. 1061，Rockville，MD 20852。可将电子版意见提交至https://www.regulations.gov。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2020-D-0987和正在征求意见的指南的完整标题。

其他副本

其他副本可从标题为《面向行业、FDA工作人员和其他利益相关方的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）相关指南》的FDA网页获取，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/covid-19-related-guidance-documents-industry-fda-staff-and-other-stakeholders，可从标题为《FDA指南文件检索》的FDA网页获取，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents，以及标题为《面向行业、FDA工作人员和其他利益相关方的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）相关指南》的FDA网页，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-related-guidance-documents-industry-fda-staff-and-other-stakeholders。也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中注明文件编号21004和指南的完整标题。

问题

如对本文件有任何疑问，请联系CDRH-EUA-Templates@fda.hhs.gov。

目录

I.	引言	4

II.	背景	5

III.	范围	7

IV.	建议	8

A.	针对分子诊断检测试剂开发者的建议	8

B.	针对抗原诊断检测试剂和血清学检测试剂开发者的建议	11

V.	检测试剂开发者可参考的其他资源	12

评价病毒突变对COVID-19检测的影响的

政策

面向检测试剂开发者和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

# I.	引言

FDA在保护美国免受新发传染病（包括新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情）等的威胁方面发挥着关键作用。FDA致力于及时提供指南，以支持对此次疫情的响应工作。

FDA发布本指南旨在就关于评价SARS-CoV-2新出现的及未来的病毒突变在COVID-19公共卫生紧急情况期间对COVID-19检测的潜在影响提供政策和建议。本指南描述了一项政策，供检测试剂开发者在开发和授权后考虑新出现的及未来的病毒变异对其COVID-19检测的影响。在本指南中提及的COVID-19检测是指SARS-CoV-2病毒的分子和抗原检测以及SARS-CoV-2病毒抗体的血清学检测。

该政策预期仅在美国卫生与公共服务部（HHS）部长于2020年1月31日宣布的与COVID-19相关的突发公共卫生事件期间有效（生效日期：2020年1月27日），其中包括HHS部长根据《公共卫生服务法案》（《PHS法案》）第319(a)(2)节（42 U.S.C.247d(a)(2)）所作的任何更新。

鉴于这是公共卫生紧急情况，如2020年3月25日《联邦公报》中标题为“新型冠状病毒肺炎相关指南的发布流程”（可登录以下网址获取：https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-25/pdf/2020-06222.pdf）的通知中所述，本指南的实施未事先征求公众意见，因为FDA已确定，公众事先参与本指南的情况不可行或不适用（见《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第701(h)(1)(C)节（21 U.S.C.371(h)(1)(C)）和CFR第21编第10.115(g)(2)）节。本指南文件正在立即实施，但根据本机构的良好指南规范，仍需征求意见。

本文件内容除非明确并入合同，否则不具有法律效力，不以任何方式约束公众。本文件仅用于向公众说明法律规定的现有要求。一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应”的词义是指建议或推荐，而非要求。

# II.	背景

目前，一种新型冠状病毒引发的呼吸道疾病正在爆发。该病毒被命名为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2型”（SARS-CoV-2），其引起的疾病被命名为“新型冠状病毒肺炎”（COVID-19）。2020年1月31日，HHS发布了关于COVID-19的突发公共卫生事件声明，并动员了HHS的业务部门。此外，2020年3月13日，总统宣布美国进入国家紧急状态以应对COVID-19。

随着时间的推移，SARS-CoV-2病毒已有变体，这导致COVID-19疫情过程中传播的病毒变体发生基因变异，在美国和全球范围内均有该病毒新变体的记录。有时新变体出现然后消失，有时新变体持续存在并广泛流行。

SARS-CoV-2在中国武汉首次发现，并于2020年1月公开了第一个基因序列（Wuhan-Hu1）。许多检测试剂的研发都使用了该序列。抗原和抗体也来源于具有该序列的病毒。随后，在美国从一名呼吸系统疾病患者的样本中分离出USA-WA1/2020，该患者近期从中国疫情风险区旅行返回华盛顿州，并于2020年1月确诊新型冠状病毒肺炎（COVID-19）。随着时间的推移，SARS-CoV-2积累了突变，并且变体多样化，存在多种谱系，包括传播率增加的变体，如B.1.1.7变体（英国VOC-202012/01）、B.1.351变体（南非：20H/501Y.V2）和P.1变体（巴西：20J//501Y.V3）。截至2021年1月，在美国检测到这三种变体。

术语“突变”（或病毒突变、基因突变等）和“变体”（或病毒变体、基因变体等）用于描述SARS-CoV-2基因序列的变化。相比于参考序列（如Wuhan-Hu1或USA-WA1/2020），突变是SARS-CoV-2病毒序列中的个体基因变化。SARS-CoV-2的新病毒变体有一个或多个突变，使其区别于参考序列或已在普通人群中传播的主要病毒变体。SARS-CoV-2变体可通过包含RNA基因组突变的基因组序列识别，这些突变可能导致病毒蛋白中的氨基酸替换、插入和/或缺失。不同的变体可导致不同的表型（例如抗原性、传播性或毒性的差异）。

患者样本中SARS-CoV-2病毒的SARS-CoV-2突变可能会潜在改变检测性能。突变对检测性能的临床影响受制于各种因素。

分子检测旨在通过靶向病毒基因组的特定区域来检测病毒。如果该检测评估的病毒基因组的部分发生突变，导致对病毒RNA基因组的检测能力下降，则可能出现假阴性结果。与设计用于检测单个基因靶标的检测相比，设计旨在检测多个SARS-CoV-2基因靶标的分子检测不易受到基因变异的影响。基因变体对分子检测性能的影响受变体序列、检测设计和变体在人群中的流行程度的影响。如果检测中未能检测到病毒变体，并且该变体在社区中的流行程度增加，则假阴性结果的百分比可能会增加。

病毒基因组的变化可导致病毒蛋白发生变化，因此也可能影响抗原或血清学检测的性能。

抗原检测旨在检测特异性病毒蛋白。如果病毒基因组的变化改变了抗原检测所靶向的病毒蛋白的结构，即使病毒存在，该检测也可能检测不到病毒，从而导致假阴性结果。基因变体对检测性能的影响受蛋白质变化类型、检测设计和变体在人群中的流行程度的影响。

血清学检测可用于检测人体对感染有适应性免疫反应时产生的抗体。基因变体可能导致引发对病毒产生抗体反应的蛋白质以及由此产生的抗体反应发生变化。如果血清学检测的设计旨在检测使用特定蛋白的抗体，则该检测可能无法检测到因对改变的蛋白质结构产生反应而生成的抗体。当存在病毒抗体但检测试剂未检测到时，这可能导致假阴性检测结果。基因变体对检测性能的影响受基因变化影响的蛋白质、蛋白质变化的类型、由此产生的抗体反应的变化、检测的设计以及变体在人群中的流行程度的影响。

FDA与利益相关方合作，以更好地了解新病毒变体的公共卫生影响及其对检测性能的影响，定期监测公开数据库，并协调工作，评价新病毒变体对已获得紧急使用授权（EUA）的检测的影响。由于分子检测靶向病毒基因组的特定区域，FDA正在监测基因变异对FDA授权的分子检测的潜在影响，并在整个疫情期间一直在开展此工作。由于病毒突变也会影响抗原和血清学检测的性能，FDA也在考虑寻求一种最佳方法，以便监测病毒变体对EUA授权的抗原诊断和EUA授权的血清学检测的潜在影响。

FDA监测计划的一个方面涉及分析来自公开基因组数据库（如GISAID数据库）的可用序列数据。获授权的分子检测所靶向的病毒基因组区域中的大多数SARS-CoV-2突变很少出现在序列数据库中。FDA认为，如果在序列数据库中经常观察到这些类型的突变，例如占比大于5%（当考虑最近一段时间内，例如过去一周、一个月或一个季度内至少2000个序列时），这可能意味着美国有越来越多的受感染个体中存在这种突变。除了数据库中超过5%的序列中出现的突变外，任何变体若具有多个可信报告（如同行评审文献，或更直接的说法，来自公共卫生界的报告，如州公共卫生实验室）表明其可能潜在影响患者护理实践、增加毒性或增加传播风险，FDA为了减少公共卫生风险，会对其进行更密切的监测。

FDA定期监测EUA授权的分子检测，通过将检测的引物/探针序列（或等同序列，如果检测使用替代扩增方法）与GISAID和其他数据库中公布的美国SARS-CoV-2基因组进行比对，以确定检测所靶向的病毒基因组区域是否存在任何突变，因为这可能会影响检测性能。在确定可能影响检测性能的任何突变后，FDA还考虑其他信息，如与检测引物或探针相关的突变发生位置，以及是否可能存在影响单个检测的多个突变，以及是否存在可能影响特定检测并降低性能的突变集合。

该计划（包括某些检测试剂开发者应FDA要求进行的后续研究）促使FDA于2021年1月8日向临床实验室工作人员和医疗服务提供者发布了关于新出现的变体（包括英国的B.1.1.7变体）对检测性能的潜在影响的安全警报。FDA将继续监测有关变体和获授权的COVID-19检测的最新信息，并将在获得更多信息时向利益相关方和公众提供更多信息。本指南是这些工作的一部分，包括FDA根据目前可用信息提出的建议。

# III.	范围

以下建议旨在供已经获得EUA的SARS-CoV-2分子检测、抗原检测和血清学检测的开发者使用，以及其他正在向FDA申请获得COVID-19分子检测、抗原检测和血清学检测EUA的开发者，如果开发者的检测属于FDA指南《突发公共卫生事件期间新型冠状病毒肺炎检测政策（修订版）》中概述的政策范围内，则该建议也同样适用。

# IV.	建议

本指南描述了FDA在COVID-19公共卫生紧急事件期间，就关于评价SARS-CoV-2新出现的和未来的病毒突变对COVID-19检测的潜在影响提出的建议。本指南的建议不仅适用于尚未被授权检测（例如，关于检测试剂开发和EUA申请）的开发者，还适用于具有检测授权的检测试剂开发者。FDA将继续根据现有信息酌情重新评价和更新这些建议。

我们注意到，FDA正在考虑是否在EUA中为检测试剂开发者加入一个或多个与评价病毒突变对检测性能的影响有关的授权条件，包括与本指南中讨论的一些建议有关的条件。如果FDA采取这样的行动，检测试剂开发者将被要求遵守这些条件。

在FDA对COVID-19检测的EUA申请审查期间，FDA打算考虑所有已知变体的检测性能，以及开发者的授权后监测计划。FDA建议检测试剂开发者在其EUA申请中说明标签是否应包括声明或限制，说明检测评价中使用的临床标本收集的时间段和地理位置，并指出临床性能尚未在所有的传播变体中建立，并且性能可能因患者检测时传播的变体及其流行率而有所不同。

FDA将与先前已授权检测的检测试剂开发者合作，以确定这些检测试剂的授权标签是否需要此类声明或其他更新。

对于《突发公共卫生事件期间新型冠状病毒肺炎检测政策（修订版）》中所描述的供临床使用的检测，FDA建议检测试剂开发者考虑前文描述的因素，并在适用的检测试剂标签中纳入此类声明。

FDA还打算酌情向利益相关方传达关于病毒突变对COVID-19检测影响的相关信息，如通过安全警报传达。

## A.	针对分子诊断检测试剂开发者的建议

由于诊断检测的性能可能会受到病毒突变的影响，FDA建议开发者：1）检测试剂的设计要使病毒突变对检测性能的影响最小化；2）对可能影响检测性能的病毒突变进行常规监测；3）如上所述，在检测试剂标签中明确传达任何检测限制。本节将详细解释这些建议。

虽然新变体病毒基因分型检测可能有助于监测SARS-CoV-2病毒突变的传播，但尚不清楚临床上是否需要此类检测来管理患者护理。随着病毒不断变异，旨在针对和检测特定已知变体的检测试剂可能很快就会淘汰。因此，目前FDA认为全基因组测序检测可能最适合于基因分型的要求，因为其能够检测已知和新出现的突变和变体。FDA建议寻求包含基因分型的EUA授权的测序检测试剂开发者尽早与FDA进行讨论。

1.	最小化病毒突变影响的设计考虑因素

对于分子检测，FDA建议开发者在确认检测时考虑所有已知变体的检测性能，并在考虑其检测设计时考虑未来基因变体的潜在影响。检测中的冗余设计可以防止将来的变体影响检测性能。具有多个靶标和适当结果解释标准的检测试剂已用于识别患者样本是否可能包含变体，并应随后进行额外的病毒基因组检测和/或测序。

FDA建议检测试剂开发者在其EUA申请中说明他们如何对在靶标区域发生突变的所有已知变体的检测性能进行评价，并论述其检测设计将以何种方式缓解未来病毒突变影响检测性能的风险。

将高度保守的泛SARS-CoV靶标（与冠状病毒科中乙型冠状病毒属的较大沙贝病毒亚属有关的一部分遗传密码中的一个靶标，并非SARS-CoV-2所特有）作为多靶标检测的一部分，可提高新基因变体的检测性能；但是，检测中的靶标数量应适当，以提供应变能力（即降低病毒突变影响检测性能的风险），并最有效地利用开发者和实验室资源。当将高度保守靶标与SARS-CoV-2特异性靶标结合使用时，可能需给出适当的结果解释（如当pan-SARS-CoV靶标呈阳性而SARS-CoV-2特异性靶标不呈阳性时如何解释结果）以及针对整体阳性结果和个别基因阴性结果的后续建议。

2.	对可能影响分子诊断检测性能的病毒突变进行常规监测

检测试剂开发者应评估在其分子诊断检测中经常观察到的变体和突变的潜在影响，以及在较小比例人群中检测到的有流行程度增加迹象的病毒突变的潜在影响。

特别是，FDA建议分子检测试剂开发者应定期将其引物/探针序列与公开的SARS-CoV-2基因组（如GISAID数据库）进行序列比对，以确定突变可能影响检测性能的程度。如果在检测的引物和探针（或等同序列，如果检测使用替代扩增方法）的靶区中发现任何突变，开发者应考虑以下几个因素：（1）引物/探针内序列失配的位置，（2）多序列失配是否会影响单个检测，以及（3）突变集合是否会影响特定检测，使性能比先前确定的性能（如已授权检测的授权文件所反映）降低5%或更多，或使检测性能低于适用的EUA模板中对SARS-CoV-2分子诊断检测的建议性能，如FDA指南《突发公共卫生事件期间新型冠状病毒肺炎检测政策（修订版）》第VI节所述。FDA预期修订适用的EUA模板，以纳入监测序列数据库的信息和建议，并且，随着数据库的改进和更系统的病毒序列收集变得可行，FDA预期更新EUA模板。

由于病毒基因组的突变可能会影响检测试剂与SARS-CoV-2的杂交，FDA建议在检测试剂开发者发现突变预期会导致一个或多个靶标引物/探针结合位点内失配时，应评价杂交变化。对杂交影响的研究可以分三个阶段进行，每个阶段都比前一个阶段提供更准确的检测性能评价：计算机模拟计算、基因组材料湿法检测和带有突变的病毒分离株的湿法检测。FDA建议开发者研究相应病毒突变可能对检测性能产生的影响，并在其EUA申请（如果在EUA前进行）或补充EUA申请（如果在EUA后进行）中向FDA提供以下信息：

1）	使用检测的引物和/或探针以及带有或不带有所述突变的病毒靶标计算熔化温度（Tm）的结果。Tm是一种提供DNA或RNA杂交信息的计算方法。当序列中引入突变时，如果DNA/DNA或DNA/RNA双链的稳定性降低，则Tm会降低。FDA建议使用反映检测条件的离子浓度和引物过量等条件进行计算。FDA建议提供用于计算Tm的方法说明。

2）	分析以确定盐和引物浓度的变化对熔化温度的影响。

3）	对突变影响检测性能的可能性进行分析和论证，并评价对检测的受益和风险的影响；以及

4）	基于开发者的分析结果已采取或未采取任何行动的理由。

根据分析结果，开发者应确定所述突变是否具有影响其检测性能的显著可能性，例如Tm降低至或低于检测的退火温度，或与已知或疑似假阴性相关的突变，表明检测性能降低至适用EUA模板中建议的性能以下。如有影响，FDA建议使用带有突变的临床样本（如有）进行湿法检测。如果没有带有突变的临床样本，由于识别和获取这样的样本可能存在困难，FDA建议使用带有突变和不带突变的合成RNA靶标。检测应以类似于典型检测限（LoD）研究的方式进行，即对极限稀释液进行平行检测，并为两个合成靶标确定LoD。

如果发现LoD差异≥ 3倍，且检测尚未被授权，FDA建议开发者的EUA申请中纳入对观察到的性能下降的风险分析，以及需要采取任何风险缓解措施的说明和理由，或者如果开发者认为不需要缓解措施，则提供已知和潜在受益大于已知和潜在风险的理由。

对于已获授权的检测，如果LoD差异≥ 3倍，或者检测试剂开发者以其他方式确定病毒突变可能改变其产品的受益-风险状况，FDA当前建议，检测试剂开发者应在EUA补充申请中通知FDA，包括对所观察到的灵敏度下降的风险分析，以及对任何进一步风险缓解措施的说明和理由，或者如果开发者认为无需缓解措施，则应提供已知和潜在受益大于已知和潜在风险的理由。

如果FDA要求，检测试剂开发者应及时向FDA提交推荐评价的记录，以供审查。FDA可要求进行额外的研究和/或数据分析，以解决检测试剂开发者或FDA（例如，通过FDA的监测计划）确定的问题。

如果FDA要求评价特定突变或变体的影响，FDA希望授权检测的检测试剂开发者及时执行要求的评价。FDA希望此类研究、研究设计和/或数据分析（包括向FDA提交信息的时间表）将由检测试剂开发者和FDA共同商定。例如，FDA可能要求使用定量合成RNA的极限稀释或来自参考基因组的靶标序列（即完全匹配的靶标）和含有相关突变的序列的定量体外转录物确定LoD。

此外，如果FDA通过监测工作发现了与授权分子诊断检测有关的信号，FDA将联系检测试剂开发者，并希望开发者对所发现的病毒基因组突变可能对其检测性能产生的影响展开研究，并及时向FDA提供该研究的信息。

如果发现对授权检测的性能有潜在影响，FDA预期与检测试剂开发者一起解决这些问题，例如通过更新标签以反映检测性能的潜在变化，或者考虑修改检测（如需要）。FDA还可能酌情采取其他行动，如撤销EUA。

## B.	针对抗原诊断检测试剂和血清学检测试剂开发者的建议

FDA还建议抗原诊断检测试剂和血清学检测试剂的开发者在开发检测试剂时考虑未来的基因突变和病毒变体的可能性。监测基因变体对抗原检测和血清学检测的影响不像分子检测那么简单。FDA正在考虑以一种最佳方式来评估对抗原和血清学检测性能的影响，例如获取新变体的样本，以表征其对检测分析性能的影响，使用计算机和/或体外模型来表征某些突变对引起抗体反应的蛋白质的影响，和/或使用从具有新病毒变异的个体获得的临床标本来评价临床表现。

检测试剂开发者应在检测开发的早期与FDA进行讨论，以确保FDA了解任何新的开发，同时FDA继续为检测试剂开发者提供适当的建议，以便评价新变体对抗原检测和血清学检测性能的影响，包括那些已获授权的检测和检测试剂开发者正在申请或即将申请EUA的检测。

检测试剂开发者应考虑已经在传播的基因突变和变体的潜在影响，并制定计划：1）常规监测新的基因突变和病毒变体，2）根据需要评估突变或病毒变体对其检测性能的影响（考虑到特定突变或病毒变体可能潜在影响检测）。

检测试剂开发者，无论是未获授权还是已获授权，都应考虑是否存在潜在的突变聚集，使检测的性能从先前确立的性能（参考已获授权的检测的授权文件）降低5%或更多，或使检测性能低于适用EUA模板中的建议性能。

随着对COVID-19疾病进一步了解以及本机构在此领域的知识进展，FDA预期更新EUA模板，增加关于基因变体对检测性能影响的考虑因素。

# V.	检测试剂开发者可参考的其他资源

以下资源可能有助于开发者监测基因变体及其对检测性能的潜在影响：

- GISAID是一项全球科学倡议和主要来源，公开提供流感病毒和导致COVID-19的新型冠状病毒的基因组数据。https://www.gisaid.org/

- FDA：COVID-19检测政策指南面向临床实验室、商业制造商和美国食品药品监督管理局工作人员的即时生效指南》

- FDA的EUA模板，开发者可以选择使用，以方便准备、提交和授权各种类型的COVID-19检测的EUA。这些模板是《突发公共卫生事件期间新型冠状病毒肺炎检测政策（修订版）-面向临床实验室、商业制造商和美国食品药品监督管理局工作人员的即时生效指南》的一部分，其中还包括针对该公共卫生突发事件的其他政策。此类模板反映了FDA对数据和信息的当前想法，开发商应提交此类数据和信息以促进EUA流程。这些模板提供了信息和建议，本机构通过了解更多关于COVID-19疾病的信息并积累了关于不同类型COVID-19检测的EUA过程的经验后，会计划酌情更新模板。FDA的EUA模板也可在FDA网站上获取：https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas#covid19ivdTemplates

- FDA《关于SARS-CoV-2检测的常见问题回答》：https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/faqs-testing-sars-cov-2

- CDC《新出现的SARS-CoV-2变体》：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science and research/scientific-brief-emerging-variants.html

- CDC《用于公共卫生应急响应、流行病学和监测的SARS-CoV-2测序》：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/spheres.html

- WHO《SARS-CoV-2变体》：https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2- variants/en/

1美国卫生与公众服务部部长，确定存在突发公共卫生事件（最初于2020年1月31日发布，随后更新），可登录以下网址获取：https://www.phe.gov/emergency/news/healthactions/phe/Pages/default.aspx。

2关于宣布新型冠状病毒肺炎（COVID-19）爆发的全国性紧急情况公告（2020年3月13日），可登录以下网址获取： HYPERLINK "https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emerg

ency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/" https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/。

GISAID是一项全球科学倡议和主要来源，公开提供流感病毒和导致COVID-19的新型冠状病毒的基因组数据（https://www.gisaid.org/）。

4https://www.fda.gov/medical-devices/letters-health-care-providers/genetic-variants-sars-cov-2-may-lead-false-negative- results-molecular-tests-detection-sars-cov-2

5https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/policy-coronavirus-disease-2019-tests- during-public-health-emergency-revised

6开发者可以通过CDRH-EUA-Templates@FDA.HHS.GOV与FDA讨论基因分型检测。

7 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e2.htm?s_cid=mm7003e2_w

8这些模板也可在FDA网站上获取：https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas#covid19ivdTemplates。

9这些模板也可在FDA网站上获取：https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas#covid19ivdTemplates。

10 https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical- devices/vitro-diagnostics-euas#covid19ivdTemplates

11 https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical- devices/vitro-diagnostics-euas#covid19ivdTemplates

12