行业和FDA工作人员指南：

关于1988年临床实验室改进修正案（CLIA）体外诊断器械制造商豁免申请的建议

文件发布日期：2008年1月30日

本指南草稿的发布日期为2005年9月7日。

若对本文件存在任何问题，联系Carol Benson，240-276-0396或发送信息至邮箱：

carol.benson@fda.hhs.gov

OMB控制号：0910-0598

有效期：2016年7月31日

参见本指南第VIII部分中的额外PRA

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

体外诊断器械评估和安全办公室

前言

公众评论

可随时向食品药品监督管理局，文档管理部，5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852提交书面评论和建议，供部门审议。或者，可向http://www.fda.gov/dockets/ecomments提交电子版意见。在提交意见时，请参考案卷编号2008D-0031。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

可通过网站http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1171.pdf获得其他副本。贵公司也可向dsmica@fda.hhs.gov 发出邮件申请以获得本指南的电子版本，或向240-276-3151发送传真申请以获得文件的纸质副本。请使用文件编号1171来识别贵公司所申请的指南。

目录

I. 前言	5

最小负担方法	7

II. CLIA豁免申请组成	7

III. “简单”证明	8

IV. 证明“错误结果无显著风险”-故障警报和保险机制	9

A. 1级：风险分析和挠曲研究	11

B. 2级：保险机制和故障报警机制	13

1. 关于保险机制和故障报警机制的思考点	13

2. 外部对照材料	14

3. 与对照材料相关的额外点	15

C. 验证保险机制和故障报警机制，包括外部对照程序	16

V. 证明错误结果会构成不显著风险-“准确度”	16

A. 临床研究中心和参与者	17

1. 试验中心	17

2. 临床研究参与者	17

3. 临床研究报告	19

B. 具有定量结果试验的临床研究	19

1. 比较方法（CM）的选择	20

2. 确立允许的整体错误区间和错误结果区间	20

3. 临床研究设计	22

C. 获得定性结果试验的临床研究	26

1. 比较方法（CM）的选择	26

2. 临床研究设计	27

3. 定量试验的性能标准	31

VI. 豁免器械的标签	32

A. 快速参考说明（QRI）	33

B. 质量控制（QC）标签建议	33

C. 教育信息	34

VII. 豁免试验的保证措施	35

VIII. 1995年的缩减文书工作法案	35

参考文献	36

附件A：统计学备注	38

附件B：标签	40

附件C：本文件中所用术语的定义9	42

行业和FDA工作人员指南：

关于1988年临床实验室改进修正案（CLIA）体外诊断器械制造商豁免申请的建议

该文件代表了食品药品监督管理局（FDA）目前对本主题的想法。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果贵公司无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的合适的电话号码。

# I. 前言

美国健康及公共服务部部长已授权FDA根据CLIA来判定特殊测试是否是“简单的”并是否“对错误结果构成微不足道的风险”以及是否符合豁免分类（69 FR 22849, 2004年4月29日）。医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）负责监督临床实验室，包括颁发豁免证书。CLIA要求临床实验室在接收源于人体的实验室检测材料前，获得证书。42 U.S.C. § 263a (b)。仅进行“简单”试验且“对错误结果构成微不足道风险”的实验室可获得豁免证书。42 U.S.C. § 263a (d)(2)。

CLIA, 42 U.S.C. § 263a (d)(3) 下述由食品药品监督管理局现代化法案（FDAMA）修正的检查和程序与可能由具有豁免证明实验室进行的测试相关：

[可能由获得豁免证明实验室执行的]检查和程序……是已获得食品药品监督管理局批准进行家用的实验室检查和程序或经部长判定对错误结果构成微不足道风险的检查和程序，包括（A）采用简单和准确的方法学以便于提出因使用者忽视所造成错误结果的概率，或（B）部长认为如果进行不当操作，会对患者构成不合理损害风险。

本指南为器械制造商力求通过CLIA豁免申请向FDA提交信息以支持器械是否符合CLIA豁免法定准则的决定提出了建议。

在本文件中，FDA（我们）为贵公司推荐了一种方法，贵公司可使用这种方法来证明器械是简单的并对错误结果构成微不足道风险。作为后续证明的一部分，我们推荐了一些研究，贵公司可通过进行这些研究来证明试验是“准确的”。尽管我们建议贵公司采用我们在本指南中针对豁免申请而概述的方法，贵公司可使用其它贵公司相信适用于贵公司器械豁免申请的方法（如果该方法符合CLIA法定要求）。（参见下述最小负担方法）。

我们在对法律、CLIA复杂性判定经验和与利益相关者之间的沟通进行说明时，会以本文件中的建议为基础。沟通包括向公开研讨会（2000年8月14-15日）、AdvaMed（先进医疗技术协会）在2003年9月的临床实验室改进咨询委员会（CLIAC）会议上的提案、以及由CLIAC在2004年2月会议上拟定的建议。此外，我们就针对2001年草案指南和2005年草案指导性文件收到的意见进行了思考，并根据这些意见适当做出了一些修订。1

与早期的2001版草案指导性文件，名为“1988年CLIA豁免标准指南”相比，本文件（以及2005版草案指导性文件）进行了下述调整：

- 更着重于依据科学的、且于每件器械风险评定相关的弹性研究2和验证和/或确认研究。

- 认识到参考方法可能不适用于每种器械类型。（但是，当使用一些方法时，器械应能够追溯到具有已知精确度的参考方法。）

- 额外强调使用质量控制程序。

- 更着重于器械检测过程中的预期用户（可能包括医务助理、护士或医生、以及合理的非专业人员）。

- 更新研究建议，强调逐渐在预期使用环境中使用患者样本。

1 2005年9月7日，名为“关于1988年临床实验室改进修正案（CLIA）体外诊断器械制造商豁免申请的建议”（70 FR 53231）的草案文件替换了2001年3月1日的草案，“1988年临床实验室改进修正案（CLIA）豁免标准”（66 FR 12939）。

2关于在本文件中使用的本术语和其它术语的定义，参见附件C。

由于获得FDA许可或批准进行非处方或处方家用的试验系统自动具有CLIA豁免资格，因此，本文件不涵盖这些试验系统。42 U.S.C. 263a(d)(3)。本文件也不适用于体外诊断器械评估和安全进行办公室（OIVD）替换试剂的使用和豁免器械的仪器系列策略；该策略目前不适用于CLIA豁免申请。

本文件的颁布日期是2005年9月7日。同时，我们也已颁布了名为“CLIA分类管理规程指南”的草案指南，www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1143.html。我们就FDA的CLIA分类管理程序为器械制造商提出了建议。

FDA的指导性文件（包括本文件）不确立法律强制性职责。反之，指南对机构目前针对主题的思考进行了描述，并且，除非引用明确的法规或法定要求，否则应仅被视为建议。在机构指南中，“应”一词指建议或推荐，而不作为要求。

# 最小负担方法

我们相信，我们应在医疗器械管理的全部领域中思考最小负担方法。本指南反映了我们对相关科学和法律要求的仔细审查以及我们相信为贵公司提供的、符合这些要求的最小负担方法。但是，如果贵公司相信其它方法可能成为最小负担方法，请联系我们，这样，我们能够思考贵公司的观点。贵公司可将书面意见发送至本指南前言中列出的联系人，或发送给CDRH Ombudsman。可通过网站http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/来查找关于CDRH's Ombudsman的综合方法，包括联系方式。

# II. CLIA豁免申请组成

本指南就下述我们建议贵公司纳入到CLIA豁免申请中的内容进行了讨论：

- 证明贵公司器械操作简单的说明（第III部分）。

- 包括识别贵公司器械潜在错误来源在内的风险分析（第IV部分）。

- 证明测试系统在应力条件下对环境和使用变化不灵敏的挠曲研究结果（第IV部分）。

- 风险评估和管理结果，包括（1）贵公司用于削减错误风险所执行的措施的说明，以及（2）证明贵公司在器械中整合的且即使在应力条件下也能够削减风险的故障警报、保险机制和其它控制措施的描述（第IV部分）。

3针对本策略的描述，参见行业和FDA工作人员指南；置换试剂和仪器系列策略，http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/950.html

- 贵公司所进行的、能够证明器械对预期使用者（在下文中称操作者）的错误结果无显著影响的临床研究设计和结果（第V部分）。

- 所含使用说明信息与“简单”器械一致的拟定标签（第IV部分）。

# III. “简单”证明

CLIA要求由具有豁免证明的实验室进行的试验应是“简单”试验。42 U.S.C. 263a(d)(2), (3)。作为判定贵公司的器械是否作为豁免候选器械的第一步，我们建议贵公司决定器械是否是“简单”器械。

通过采用本指南中建议的方式，FDA相信简单试验应具有下述特征：

- 是完全自动化仪器或组合的或独立试验。

- 直接采用未经处理的样本，如毛细血管血（手指针刺）、静脉全血、鼻拭子、咽拭子或尿。

- 仅需进行基本的、不依赖技术的样本操作，包括任何消毒操作。

- 仅需进行基本的、不依赖技术的试剂操作，如“将试剂A和试剂B混合”。

- 进行分析时，无需操作者介入。

- 在故障排除或多项或复杂错误代码的解释方面，无需进行技术或专业培训。

- 无需进行超出简单任务范围的电子或机械维修，例如，更换电池或电源线。

- 产生无需操作者校验、解释或计算的结果。

- 产生便于判定的结果，如“阳性”或“阴性”、直接读出数值、清楚显示或删除行，或明显色阶。

- 在说明书中为获得并装运样本提供说明（以便于确认临床推荐的试验）。

- 试验性能与由预期操作者4进行试验的研究证明的可追溯参考方法具有可比性。如果贵公司旨在为申请豁免所进行的试验没有参考方法，在提交申请前，请联系OIVD以讨论贵公司拟定的方案。

4在本指南中，预期操作者指在进行实验室试验方面进行过有限培训或没有进行过培训或实际经验的试验操作者。实验室专家指具有执行中等或较高复杂试验资质的人员，如医疗专家（MT）或医务化验员（MLT）。

- 包含书写的、不超过7级阅读水平的快速参考说明书。

我们相信简单试验不应具有下述特征：

- 要求利用简单操作来进行测试。（例如，不认为使用血浆或血清的试验是简单试验。）简单操作包括下述步骤，如离心分离、复杂混合步骤、或操作者根据诸如溶血或脂血等条件为样本进行的评估。

- 分析物的测定可能受诸如样本浊度或细胞溶解等条件的影响。

在贵公司根据上述列出的项目来思考贵公司的器械是否是“简单”器械时，在进行用于支持豁免的临床研究前，联系OIVD以获得关于本问题的反馈可能是有帮助的。在贵公司的豁免申请中，贵公司应对解决上述所列问题的器械特征进行说明。只要可能（例如，如果贵公司的试验系统由组合器械组成），贵公司应在贵公司的豁免申请中纳入器械样本，以辅助FDA来判定贵公司的器械是否是“简单”器械。贵公司也可安排会议，以向FDA展示贵公司的器械，以辅助FDA作出本决定。

# IV. 证明“错误结果无显著风险”-故障警报和保险机制

总之，豁免试验的错误结果风险应远小于非豁免试验的错误结果风险。贵公司应在贵公司的CLIA豁免申请中证明（1）试验系统设计是文件的，例如，对环境和使用变异不灵敏，并且（2）对全部已知错误来源进行了有效控制。总之，应采用挠曲研究来证明设计的稳健性同时应进行风险管理以证明对错误来源进行了鉴别和有效控制（尽管两者并非相互排斥）。

大多数风险管理措施应是保险机制或故障警报机制。合理的保险机制或障警报机制有助于保证试验“对错误结果不构成显著风险”。例如，保险机制具有锁闭功能，能够保证在试验条件不适当的情况下（这时出现组件故障或操作者错误），试验系统不会提供结果。其它举例，系统中用于防止操作者错误的措施，如避免带定位不合理的指南或通知。我们建议在具有技术可行性的情况下，在试验系统中纳入保险机制。

符合中等或高复杂性试验的资格，如医疗技术人员（MT）或医疗实验室技术员（MLT）。

对于某些风险，如果保险机制不具有技术可行性，应采用故障警报机制。故障警报机制的使用者会通知操作者出现任何试验系统故障或问题。他们可能包括诸如外部控制、内部过程控制或电子控制等措施。具备这些措施的机制允许操作者对错误进行纠正，或通知操作者，因出现错误，结果不可靠。例如，在结果超过可报告范围（例如，极高或较低的葡萄糖结果）以及结果是临界值的情况下，器械应发出诸如“高值，超出范围”或“低值，超出范围”的信息。

我们推荐使用在下述进行概述的二级方法，以证明贵公司的器械稳健，且具有保证错误结果不构成显著风险的合理有效风险控制措施。

1级：风险分析和挠曲研究。贵公司应进行系统和全面风险分析以识别全部潜在错误源，包括试验系统故障和操作错误，并识别出哪些错误会构成具有危险情况的风险。我们推荐将第12-13页中作为例证的“操作者/人为因素”作为一项辅助分析方法以补充贵公司所使用的风险分析方法。

贵公司应进行挠曲研究，例如，强调贵公司试验系统操作限度的研究。应利用挠曲研究来验证试验系统在应力条件下对于试验系统不灵敏。如果合理，也应利用挠曲研究来确认并/或验证处于操作极限的控制措施的有效性。[参见医疗器械中软件上市前申报内容指南（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.html），以便于进一步讨论]。

贵公司的豁免申请应包含：

- 作为风险管理结果报告表格的风险分析结果（参见2级）。

- 贵公司挠曲研究设计和结果的汇总。

- 贵公司从挠曲研究中获得的结论。

2级：保险机制和故障警报机制。一旦贵公司识别出潜在错误来源，贵公司应识别出控制措施，包括将降低这些错误来源风险的保险机制和故障警报机制。当已执行控制措施时，贵公司应（1）确认每项已合理执行的控制措施，并确认和/或验证每项控制措施的有效性。

我们建议在贵公司的豁免申请中，以表格形式来提供风险管理信息。其应包含下述针对每项潜在错误来源的每项风险的信息：

- 每项风险和造成该风险的潜在错误来源的识别。

- 风险控制措施或用于将风险降低到可接受水平的措施组合的识别和物理描述。这包括保险机制、故障警报、外部控制以及所采用的或贵公司建议操作者为贵公司器械使用的任何其它控制。同样，其包括控制措施降低错误发生概率、削减错误效果或两者的方法说明。

- 确认已执行每项控制措施或措施组合的客观证据，包括确认方法说明。

- 源于试验、确认保险机制和/或故障报警机制在防止和/或削减错误结果效果有效性方面的客观证据。证据和结果也应支持贵公司所推荐的控制程序和频率。应对保险机制和故障报警机制（包括内部控制和外部控制）的任何局限性进行说明。

## A. 1级：风险分析和挠曲研究

如上所述，贵公司应通过进行系统和全面风险分析来识别错误的全部潜在来源。该分析应作为由风险分析、评估和控制组成的风险管理过程的一部分。FDA发现了国际标准ISO 14971，医疗器械-对医疗器械进行风险管理的过程。http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/Detail.CFM?STANDARD__IDENTIFICATION_NO=5188。本指南与该过程一致，并使用了相同的风险管理术语。总之，可利用标准及其附件来获得关于风险管理概念和实践的更为详细的信息。5

根据风险分析以及对于环境或使用变异较为灵敏的潜在问题的识别结果，贵公司应进行挠曲研究。进行挠曲研究旨在在应激条件下对系统进行挑战，从而识别出潜在器械缺陷（包括故障），并判定试验系统的稳健性。例证如表1所示。

在贵公司的分析中，贵公司应思考使用者的多个技术水平，以及潜在仪器和试剂问题。下述网站包含有助于思考可能影响试验性能的相关人为因素的附加信息：

http://www.fda.gov/cdrh/humanfactors/index.html,

http://www.fda.gov/cdrh/humanfactors/resource-manufac.html#2。

在下述列出了针对风险分析和挠曲研究进行思考的潜在来源的举例。例如，也参见CLSI EP-18A（参见[1]）。贵公司应思考适用于贵公司器械错误的每项潜在来源，也应思考对贵公司器械具有专一性的任何其它潜在系统故障。

操作者错误/人为因素

5但是，仅根据ISO 14971: 2007附件D中所描述的“合理可行的最低限度”原则，可能无法始终证明风险是可接受的。

- 使用了不正确的样本类型。

- 对器械使用了不正确的样本（例如，放置不正确、体积不正确）。

- 试剂（包括在独立组合试验器械中使用的试剂）操作不正确。

- 器械摆放不正确（例如，非水平表面）。

- 试剂放置不正确，包括带或其它含有试剂的组件。

- 试剂使用不正确（例如，不是针对特定器械或批次的试剂或通用试剂）。

- 试剂使用顺序不合理。

- 试剂使用量不正确。

- 程序计时不正确（例如，样本使用、测试或结果读取）。

- 试验结果读取不正确。

- 因色盲而无法正确读数。

样本完整性和操作

- 样本采集错误。

- 抗凝剂使用不当。

- 凝结的样本。

- 样本操作错误。

- 样本运输和/或储存不当。

- 存在干扰物质。

- 样本中有气泡。

试剂完整性（试剂可行性）

- 使用了储存不当的试剂。

- 使用过期试剂。

- 使用混合不当的试剂。

- 使用污染试剂。

硬件、软件和电子完整性

- 电源故障。

- 功率波动。

- 电压不正确。

- 反复插入拔出器械电源。

- 硬件故障。

软件故障（参见医疗器械软件上市前申报内容指南，http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.pdf)

- 电子设备故障。

- 对装置造成物理创伤。

校准和内部控制稳定性

- 影响校准器和校准稳定性的因素，包括实时和电源故障校准稳定性的判定。

- 干扰校准的因素。

环境因素

- 关键因素（热量、湿度、气压变化、高度（如果适用）、日光、表面角、器械移动等）对试剂、样本和实验结果的影响。

- 关键环境因素（包括电干扰或电磁干扰）对仪器的影响（如果适用）。

## B. 2级：保险机制和故障报警机制

### 1. 关于保险机制和故障报警机制的思考点

如果适用，我们建议贵公司思考包括下述列表中的项目。如果可能，贵公司应考虑纳入保险机制。

- 不允许输出结果的锁闭功能（如果误差完成控制或系统检查）。

- 如果使用过期试剂，则不允许输出的锁闭功能。

- 如果对器械进行胡乱操作（例如，掉落）且在进行内部电气系统检查时，检测到器械损坏，锁闭功能不允许输出结果。

- 确保正确放置组件的物理装置（如，带或筒）。

- 整合到试验系统中或试剂盒容器中，以针对环境条件（超出推荐储存条件）对患者作出警告的环境条件监控（例如，指示器干燥剂）。

- 电池检查

- 标记程序问题的内部程序，如不合理的样本流、组件使用不当、或增加不合理的样本。（但是，程序性控制通常提供有限问题检测，且其本身不适用于作为故障报警机制进行服务）。

- 内部非程序化管理（例如，针对检查试剂稳定性。）

- 用于检查器械电子机制符合标准的控制。

- 外部控制材料。

在设计控制时，贵公司应思考试验系统的独特特征， 并将控制程序与试验稳健性（经贵公司挠曲研究判定的）关联。 贵公司识别出且贵公司建议削减风险的控制可依据针对基于实验室方法学的典型规程（例如，根据每班或在每天测试中，在某一时间段内的两个水平对外部材料检测一次）或可能是特征组合，例如，上述所示的、用于保证完成系统质量监控的控制。在决定对贵公司器械进行包装时，贵公司也应根据通过试验证实的贵公司试验的试剂稳定性性或稳健性来决定试验数量（依据试剂盒）。

如果适用，贵公司应将保存数据、离群值鉴别和用于警告用户发生随机或系统错误的趋势检测能力整合到试验系统软件中。

程序控制是适用器械豁免的典型内部程序。但是，特别是由于这些类型的控制仅控制使用体积，因此通常无法置换外部控制。贵公司的挠曲研究和验证和/或确认研究因对内孔试剂对全部适用试验系统错误的灵敏度进行评估。整体质量控制（控制）系统（包括全部控制程序和内部检查）应控制试验性能的全部方面（包括电气方面和试剂完整性）。

我们不建议将培训作为削减潜在损害来源的唯一方法。由制造商控制和维护的器械设计方面可能被认为是削减措施。

### 2. 外部对照材料

如果可行，贵公司应在检测试剂盒中纳入外部对照材料。应将针对豁免试验的外部对照材料用于非常简单的制备步骤，如破瓶以将液体和对照材料的干燥成分进行混合。复溶步骤应不要求由使用者进行移液。关于定量和定性试验，对照材料的水平应相当于与贵公司试验的使用说明相关的医疗决定水平。可能需要超过一个水平来保证定量试验的准确度。针对定性试验，贵公司应确保在对照材料中纳入这些浓度非常接近临界值的物质，以为接近临床临界值的患者样本的试验性能提供充分评估。

贵公司应就对照程序和对照材料可用性方面对操作者提出警告，并将外部对照试验的说明纳入到试验程序说明中（说明书和快速参考说明），以便于增加操作者将正确执行QC的概率。在试验说明中，贵公司应规定对对照进行试验的最低频率，并纳入相当于医疗决定水平的对照材料的推荐水平。

此外，在未在试验试剂盒中纳入对照材料的情况下，贵公司也应建议在说明书和快速参考说明中纳入保证对试验系统性能进行最佳确认的特别对照材料的应用。提供或推荐外部对照材料对于这些受限情况（在整个系统滚在充分保险机制的情况下）可能并非至关重要。尽管我们目前不了解这些系统，贵公司应开发一种我们建议贵公司在你的豁免申请中针对删除这些对照材料原理作出解释的系统。

在贵公司的申请中，贵公司应说明你如何确立QC局限性，以及贵公司如何证明所选局限性为试验性能评估和患者样本进行充分评估。针对定量试验，贵公司应思考试验系统的精密度以及特定分析物的整体允许误差。过宽的范围可能不足以可靠检测不精密度或偏差的不可接受水平。

对照材料应尽可能模拟患者样本的性能。当物质矩阵不同于样本矩阵时，贵公司应决定并在贵公司的申请中就这些差异如何影响或限制对照结果所提供的信息的情况进行说明。贵公司可通过将这些对照物质与具有已知先死数值的实际患者样本进行平行试验并就精密度或所观察到的偏差方面，将对照材料结果与患者样本进行比较以此完成说明。当就与贵公司试验配套使用的对照材料的局限性进行设置时，贵公司应解释矩阵影响。

### 3. 与对照材料相关的额外点

如果贵公司之前未提交信息来解决贵公司在下述上市前申报中的问题时，贵公司应在贵公司齐全申请中提供这些项目：

- 公开和未公开对照材料稳定性数据。贵公司应纳入验收标准和结果。术语“未公开”一词指有效期稳定性而“公开”指复溶条件或由使用者初步打开瓶后的其它条件。

- 批间再现性，对至少3批对照材料进行测试。

## C. 验证保险机制和故障报警机制，包括外部对照程序

贵公司应进行研究以验证保险机制和故障报警机制（包括任何贵公司推荐使用外部对照材料的程序）以解决贵公司在贵公司风险分析中识别出的试验错误的全部原因。应在对器械产生应力的条件下进行这些研究，以证明保险机制和故障报警机制如何对这些条件产生响应。贵公司应在贵公司豁免申请中对贵公司的验证和/或确认研究以及这些研究的结果进行说明，并指示结果如何支持保险机制和故障报警机制具有检测和削减试验错误的能力。贵公司应纳入贵公司针对外部对照材料和程序（包括频率）如何受验证和/或确认研究中以及在下述第V部分中描述的临床研究支持的描述。

表1-在应激条件下进行挠曲研究和对照确认研究的方法举例

| 错误的潜在来源 | 挠曲研究举例 | 验证研究举例 |
| --- | --- | --- |
| 操作存储温度为2-4°C。 如果试剂盒储存温度不适，会发生什么？ | 环境研究包括将试剂盒储存在0°、2°、10°、25°和37° C条件下。 研究表明，当进行冷冻或储存在25° C条件下超过3天，器械会发生故障。 | 用于验证保险机制或故障报警机制（包括外部对照程序）警告操作者冻存条件或储存在25° C条件下超过3天的研究。 |
| 程序增加3次掉落。 当在试验程序中增加掉落数量不当时，会发生什么？ | 挠曲研究由增加1, 2, 3, 4, 5和6次掉落并观察何时获得不正确结果组成。显示<2次掉落或>5次掉落的研究提供了错误结果。 | 用于验证保险机制或故障报警机制的研究（包括对照程序）警告操作者当增加<2次掉落或>5次掉落时，会出现错误。 |

# V. 证明错误结果会构成不显著风险-“准确度”

在本指导性文件中，我们利用术语“精确的”来指与这些可将测试结果追溯到指定的更高顺序的参考文件的试验，通常为国内或国际标准（参见[2和3]）。为证明贵公司的器械在经预期操作者进行处理时，具有“准确性”，我们建议利用在预期试验环境中收集的患者样本6为旨在进行豁免的器械进行前瞻性临床研究。因此，研究将尽可能证明预期操作者在预期使用条件下会如何操作器械。

6加标样本也适用于研究部分；参见下述第V.B.3.a部分。

在该部分，我们对建议进行定量和定性试验的研究设计进行了说明。定量试验是提供表示样本中分析物含量或水平结果的研究；定性试验是仅提供两个响应值的试验（即，阳性/阴性或是/否）（参见[4]）。如果贵公司的研究不适用于定、数值或定性、双响应试验，我们建议贵公司咨询OIVD。

贵公司应在尽可能重复实际预期临床应用设置的环境中对实验性能进行评估。因此，临床研究设计应包括下述：

- 预期试验中心。

- 预期操作者。我们鼓励贵公司在旨在使用器械的典型中心中招募至少获得培训的操作者。

- 预期样本类型和矩阵。

- 在典型预期环境中逐渐进行测试。

## A. 临床研究中心和参与者

### 1. 试验中心

贵公司应在至少位于3个不同地理分布位置的3个预期使用中心进行临床研究，以便于支持CLIA豁免（例如，门诊、医师研究室）。在贵公司的CLIA豁免申请中，贵公司应为每个中心提供简要说明，包括其名称、地址和进行研究的日期。如果在开始时纳入了这些中心，但是，随后，没有完成研究，贵公司应为这些中心为何没有完成研究提供简要说明。

### 2. 临床研究参与者

a. 操作者

（1）预期操作者

贵公司应保证所招募的研究操作参与者代表了贵公司旨在申请CLIA豁免的预期器械操作者。我们建议贵公司记录并通过表格方式列出评估（包括经验和培训）以及每名操作者的职业，以便于证明这些参与者符合预期操作者的定义并将其纳入到贵公司的CLIA豁免申请中。此外，对于每个研究中心，我们要求贵公司为试验中心且未被选中参与研究的其它操作者来报告相同信息。

（2）使用说明

贵公司应为参与研究的操作者提供将在实际预期使用环境中提供的标签和培训材料（在销售试验时）。这包括预期说明书和/或快速参考说明（参见第VI.C部分，教育信息）。这些标签材料应包括贵公司计划为器械使用者建议的全部对照程序（当对器械进行销售时）。研究参与者不应接收超出试验系统中纳入材料的额外说明（例如，书面或口述培训，指导，或提示）。同样，研究参与者不应与其他参与者进行讨论或彼此指导或观察。研究参与者可拨打800服务热线（如果为上市器械提供这种服务）。贵公司应在贵公司的豁免申请中纳入贵公司为参与研究试验操作者提供的说明。

（3）普遍预防措施

贵公司的临床研究必须符合包括与生物危害（“普遍预防措施”）， 29 CFR 1910.1030相关的职业安全与健康管理局（OSHA）法规相关的全部相关法律和法规。

（4）操作者调查问卷

贵公司应开发由参与本研究的全部试验操作者填写的操作者调查问卷。本调查问卷应旨在辅助评估参与者是否了解如何正确使用器械。重要的是，在完成临床研究后为试验操作者提供调查问卷，因此，在研究过程中，问题不会偏离参与者。一些问题可能要求操作者将同意分为5级（1=强烈反对；5=完全同意）。举例如下：

- 可轻易遵循说明。

- 可轻易正确使用样本。

- 可轻易观察并理解试验结果（例如，行的外观、颜色变化）。

- 对照行始终明显并便于阅读。

- 说明清楚解释了如果试验结果不明显或无效时，应做什么。

- 我需要在我进行试验的第一时间获得帮助。

作为调查问卷的部分信息，我建议贵公司提供不同的潜在结果以及阳性、阴性和无效的对照结果，并要求操作者来提供阅读这些结果。贵公司可能希望将这些问题的结果表示为真实/错误或多选问题。

同样，贵公司应完全鼓励研究参与者提出一般意见。我们建议贵公司在CLIA申请中纳入调查问题和结果。

b. 受试者（患者）

贵公司应确保贵公司将为临床研究采集样本的受试者满足与试验预期使用人群相符的入选和验收标准。一旦受试者符合合理的入选标准，应将研究信息告知他/她，并邀请他/她参与CLIA豁免研究。

贵公司应遵循适用于患者隐私的法规，包括知情同意和健康保险携带和责任法案（HIPAA）的要求。45 CFR Part 46; P.L. 104-191。参见21 CFR中第50部分和第56部分中关于保护支持上市申请研究中人类受试者保护的法规。

c. 财务披露

如果临床研究中涉及临床研究者，我们要求贵公司在贵公司的豁免申请中纳入财务披露声明。关于财务披露声明的信息，我们建议贵公司查阅“行业指南：临床研究者的财务披露”，http://www.fda.gov/oc/guidance/financialdis.html 以及21 CFR中第54部分，临床研究者的财务披露。

### 3. 临床研究报告

贵公司应报告每个中心和全部中心（如果适用）中用于支持CLIA豁免的临床研究的结果。报告应包含下述：

- 方案说明。

- 研究受试者人数（即，患者）。

- 受试者入选和排除程序。

- 受试者人群描述。

- 如何收集和储存样本的说明。

- 掩盖技术。

- 中止。

- 投诉、器械故障和更换。

- 任何无效结果以及如何处理这些结果。

- 关于由预期使用者执行的QC程序的信息。

- 相关表格。

- 列出结果且带有注释的行（包括电子版本）。

- 统计分析的清楚说明和表示。

贵公司不应删除“离群值”。贵公司应为不完整的或缺失的数据做出解释。

## B. 具有定量结果试验的临床研究

支持CLIA豁免的临床研究应将利用拟定用于CLIA豁免的器械所获得的结果（豁免方法，或WM）与通过比较方法（CM）获得的结果进行比较。应由实验室专家在实验室环境中来执行针对定量试验的临床研究的CM。在参考文献中对本部分和C部分中概述的主题进行了更详细的讨论[2-16]。我们建议贵公司查阅这些参考文献。

### 1. 比较方法（CM）的选择

下述按顺序提供了我们建议贵公司选择的比较方法（如果适用）。因此，如果可以，我们建议贵公司使用A类CM（参考方法（RM））。如果不可行，我们建议贵公司选择B类CM（最可行且可追溯的方法）并为选择该方法进行豁免申请提供合理的证明。如果无法使用A类CM或B类CM，我们强烈建议贵公司与OIVD进行协商以讨论与其它获得有力证明的方法之间的可比性。

A类CM（参考方法）：这是一种已进行彻底调查的方法。已证明能够利用该方法来获得真实精确的测量结果，因此，可利用RFM来评估其它采用相同数量的方法的真实性或向参考方法分配数值（详细信息，参见统一术语数据库，CLSI网站：www.clsi.org）7。

- B类CM（可追溯的方法）：这是一种追溯到高阶参考品的方法。高阶参考品可以是一种经认证的参考物质，一种参考测定程序或参考实验室的网络[2]。在可追溯的方法中，可通过一种完整的比较链条（在程序的每个节段中记录测定的不确定性）将测定结果与所声明的参考品相关（通常为国家或国际标准品）。关于可追溯性的详细信息，参见[2]和[3]。贵公司应提供支持可追溯性的信息，包括用于确立校准器可追溯性的参考物质或方法的说明。贵公司应为每个参考物质或方法提供数值和不确定性以及任何其它与可追溯性相关的信息（详细信息，参见[3]）。

我们建议贵公司对贵公司CLIA豁免申请中申报研究中使用的CM的临床性能以及贵公司的说明来源进行描述（例如，已公布的文献、标签）。CM的测定范围应至少与WM的测定范围一样宽。

### 2. 确立允许的整体错误区间和错误结果区间

在贵公司开始临床研究前，贵公司应确立贵公司器械的性能标准，以便于客观评估WM。贵公司应为下述区间来确立标准，并证明贵公司的器械符合这些标准。

- 允许的整体错误（ATE）区间

落在ATE区间中的WM数值是在无需废除WM医疗有用性且能够被耐受的数值。特别是，至少95%样本结果应落在已确立的ATE区间中（参见下图1）。可通过整体分析错误来描述利用CM获得的试验数值和利用WM获得的试验数值之差（关于整体分析误差，参见下述第3.b(2)部分）。

7 FDA建议贵公司在本最终指导性文件发布日之前咨询本网站的信息。

- 错误结果限度区间（LER）

落在LER中的患者结果为患者安全性构成风险。当WM数值落在LER区间中时，如果在医疗决策中使用这些结果，可能对患者构成潜在损害。因此，贵公司的器械在LER区间中不应存在WM结果。

通常，将AET和LER的边界表示为CM数值的百分数（针对更高数值）和水平限度（针对较低数值）。ATE和LER区间的推测举例如下所示：

允许的整体误差（≥研究中样本的95%

错误结果限度（研究中0%的样本

图1，ATE和LER区间举例

可利用几个信息来源来确立针对贵公司器械所测定的分析物的AET和LER区间标准。OIVD将审核贵公司针对ATE和LER的标准，并判定是否对这些标准进行了合理定义且符合CLIA的豁免要求（42 U.S.C. 263a）。

关于针对专业用途而存在性能限度的分析物（例如，在CLIA法规中列出的这些分析物（参见42 CFR中第493子部分I，第909-959部分，http://www.phppo.cdc.gov/CLIA/regs/subpart_i.aspx#493.909）），应利用这些限度来定义ATE区间边界（但是，不应将局限性表示为多重标准偏差单位）。可以下述方式来使用这些限度。将数值%R作为源于上述引用的CLIA法规中描述的目标数值的可允许偏差百分数。例如，对于血红蛋白，数值%R等于7%。一旦定义了数值%R，将CM±%R*CM作为ATE的边界。如果，当数值CM和WM均较低，可以承受更大的数值%R*CM而无需忽视WM结果的医疗有用性，那么，可将针对这些较低数值的ATE区间确立为CM±D，其中，D是固定值。因此，可将ATE区间定义为CM±D（针对较低的CM数值，即低于规定的阈值）和CM±%R*CM（针对超出阈值的较高CM数值）。例如，对于分析物锂，如果CM < 1.5nmol/L，可将ATE区间定义为CM±0.3 nmol/L，如果CM ≥ 1.5 nmol/L，可将ATE区间定义为CM±20%*CM。

对于未在CLIA法规42CFR中第493部分，第I子部分中的第909-959部分中列出的分析物（以及对于这些已列出但采用多个标准偏差单位进行表述的分析物），使用其它标准是可接受的，但是，贵公司应咨询OIVD。例如，ATE和LER区间可依据专业实验室操作者利用相同分析物获得的ATE和LER区间。其它标准可依据医疗决策、个体内差异的思考（例如，参见[4]）、标准区间中样本精确度的需求、或其它适用于特定分析物的方法。贵公司应提供文献和合理文件来支持贵公司确立的ATE和LER。具有较高不精密性或系统偏差的WMs可能对符合标准构成更大挑战，并且，可能不适用于CLIA豁免。

我们建议贵公司在统计学分析的散点图上纳入ATE和LER区间。

### 3. 临床研究设计

a. 样本采集和样本制备

CLIA豁免研究所需的样本和操作者的精确数量可能取决于特定试验的性能要求。但是，FDA发现性能的全部相关参数（即，斜率、截距、精密度）预先进行定义可能非常困难。我们建议制造商考虑使用CLSI文件来计算整体误差，以在较高、中等和较低水平来证明性能。这可能通常包括源于临床研究中预期使用人群的360例患者样本。这些样本应代表与预期使用中心中临床活动保持一致的预期使用样本（即，预期使用人群和样本矩阵）。样本应分布在WM的测定范围内。应在代表预期患者人群和预期操作者的、至少3个独立试验中心中获得这些样本。在每个中心中，应选择1-3个预期操作者，并且，至少应有9名操作者参与研究。例如，贵公司应使用6个中心，且每个中心中应至少包含2名操作者，以便于达到至少使用9名操作者的要求。患者样本应尽可能均匀分布在操作之间。样本应源于合理时间段内的连续患者（该时间段可取决于明确的临床中心、疾病流行性或其它因素）。我们建议以1个月为时间段，且推荐时间段不低于2周。其目标是评估在操作者可能需要执行其他职责的情况下，贵公司旨在申请CLIA豁免的器械将如何有效的工作。”

贵公司应保证360例患者样本分布在器械的整个测定范围内，并充分代表了CM试验的全部可能数值（与WM测定范围保持一致）（参见[6和7]）。贵公司应将样本划分到低、中和高医学相关性区间中（根据CM数值），且每个区间中的样本数近似相同。建议在每个区间中进行120次观察，以估计每个区间中的整体分析误差（参见[6]）。可为[7]中表1的一些分析物在贵公司的数据库中查找与CM数值分布相关的建议。

我们相信拟定操作者（如果可行）利用真实患者样本会为拟定进行CLIA豁免的器械进行最佳评估。但是，在某些情况下，这可能是不切实际的（例如，由于流行性较低或一些浓度水平可能较为罕见）。一些样本分布不足以对测定范围提出挑战或不足以产生接近医学决策点的充分数值。在这些情况下，利用留样将实际患者样本补充到120例应是合理的。如果无法获得留样，应采用单独的加标或稀释患者样本（研究中所使用的加标、稀释或人造样本应是单独样本，即不应是源于单一样本池中的分装品）。在某些情况下，使用人造矩阵特异性样本同样可能是合理的。任何这些替代样本矩阵应与器械预期用途中规定的矩阵相同。贵公司应就贵公司如何准备并为贵公司所使用的任何替代样本分配数值做出说明。

应将每例样本分成两部分。如果无法将样本分成两部分，那么，应在合理的时间段内通过同一名患者来收集第二份样本。（在这种情况下，如果样本采集指令影响到试验解雇，我们强烈建议贵公司就贵公司的临床研究设计方面来咨询OIVD）。应由作为研究参与者的预期操作者采用WM对其中一份（或样本）进行试验。由于WM整体分析误差的计算包括作为WM整体分析误差部分的CM不精密度，如果CM的随机误差（表示为标准偏差或变异系数（CV））超过WM随机误差的三分之一（参见[5]），那么，建议贵公司利用CM进行重复测试。在后续全部计算中，贵公司应利用CM的平均值来替换个体CM结果。

b. 统计学分析

贵公司应计算WM的整体分析误差（根据差异分析）（参见[6]）并利用合理的回归分析将WM结果与CM结果进行比较（参见[7]）。

（1）描述统计学

贵公司应针对每个个体中心的分析以及全部中心的合并分析来提供下述信息：

- WM和CM结果的描述统计学，包括结果数量、平均值、标准偏差（SD）、极小值、中位数和极大值，以及WM和CM数值的并列盒须曲线（参见[8]）。

- 结果的散点图（其中，WM结果位于Y轴，CM结果位于X周）。两个坐标轴应具有相同的刻度，并且，应提供一致线（y=x）。对于每个中心的数据，坐标轴上的刻度应相同。

（2）整体分析误差

鉴于本指南目的，我们使用术语“整体分析误差”作为包含WM和CM数值之间差异分布明确比例（特别是95%）的区间。整体分析误差也可表示为相对差异。将相对差异表示为：WM结果减去CM结果，除以CM结果。（关于整体分析误差的详细信息，参见[6]）。我们建议贵公司提供下述与整体误差相关的信息（整合全部中心）：

- 对于由WM和CM进行测试的每个样本，贵公司应对差异进行计算（WM结果减去CM结果）。以类似方式，对于每个样本，贵公司也应计算相对差异：WM结果减去CM结果，再除以CM结果。

- 贵公司应以CM数值为X轴，以WM和CM数值之差为Y轴，绘制差异曲线。同样，贵公司应以CM数值为X轴，以相对差异为Y轴，绘制另一条曲线（详细信息，参见[6]）。

- 如之前所述，贵公司应将测定范围分成三个医学相关区间（低、中和高），其中，每个区间约包含相同数量的点（约120个）（详细信息，参见[6和7]）。将利用这些范围进行进一步分析（参见下述标题）。

- 针对每个区间（低、中和高），贵公司应根据差异或95%差异的相对差异（更合适者）对整体分析误差进行计算。通常，相对误差的计算更适用于包含较高数值的间隔，并且，差异的计算更适用于具有低值的间隔。贵公司也应针对每个间隔来提供相对差异（百分数）或实际差异的柱状图。贵公司应计算这些差异的平均值和标准偏差。贵公司应确定源于95%差异整体误差计算结果的第2.5和第97.5百分位数值。

（3）回归分析

- 贵公司应分别为每个中心提供合理回归分析结果以及为全部中心提供整合分析结果。贵公司所选择的回归方法应能够解释与WM和CM相关的随机误差。贵公司应为整合数据以及每个中心的数据提供结果。Deming回归程序或类似方法应是合理的（参见[7,9和10]）。由于方法可能因假设不同而存在差异，贵公司应在申请中纳入程序选择的理由。如果CM的随机误差与WM的随机误差相比可以忽略，且WM随机误差的标准偏差在CM数值范围内近似恒定，那么，进行最小二乘法分析也应是合理的（参见[7]）。

- 贵公司应提供上述回归斜率和截距的95%置信区间。我们建议为每个中心的斜率和截距提供合理数据和整合数据。贵公司应计算重要医学点的系统偏差。（详细信息，参见[7]中的第6.1部分）。

- 欢迎使用可替代的统计学方法。我们建议在开始研究前，与FDA进行讨论。

请注意，单独利用相关性来评估WM和CM之间的一致性，通常是不合理的，我们建议贵公司避免使用这种方法。

如果由预期操作者进行处理的WM的任何一个医学重要点包括空白限和/或检出限，那么，为将由预期操作者获得的WM的空白限和检出限与CM进行比较，可能需要为分析物水平非常低的样本进行额外计算（参见[11]）。

（4）定量试验的性能标准

关于ATE区间，贵公司应报告：

- 落在CM的低范围、中等范围和高范围ATE区间中观察值的百分数。这些百分数应接近CM每个范围的95%。

- 在整个测定范围内（落在ATE区间中且具有单侧95%置信下限）的观察值所占的百分数。该下限应超过92%。其原因是，对于包含360个观察值且95%观察值（360个观察值中的342个）落在ATE区间中的样本，单侧95%评分置信下限超过92%。关于置信区间的详细信息，参见[12-15]和附件A中的统计学备注。

对于LER区间，贵公司应报告：

- 落在CM的低、中和高范围区间内的观察值所占的比例。

- 在整个测定范围内（落在ATE区间中且具有单侧95%置信上限）的观察值所占的百分数。该上限应低于1%。其原因是对于由360个观察值组成且0个观察值（360个观察值中的0个）落在LER区间中的样本，单侧95%置信上限低于1%。

## C. 获得定性结果试验的临床研究

针对定性数据的临床研究设计由两部分组成。第一部分（在下述C2a部分中进行讨论）是一种方法比较，且与上述针对定量结果进行讨论的研究设计相似。本部分旨在将CM和WM的性能进行比较。第二部分（在下述C2b部分中进行讨论）旨在识别当分析物接近CM截止区域时可能出现的问题（将临界值定义为器械能够区分阳性和阴性结果的阈值）。关于获得定量结果的试验，应由实验室专家在实验室环境中进行针对定性试验的CLIA豁免临床研究的CM。

### 1. 比较方法（CM）的选择

下述按顺序列出了我们推荐贵公司选择（如果可用）的CM。因此，如果可以，我们建议贵公司使用A类CM。如果无法获得A类CM，那么，我们建议贵公司使用B类CM。如果无法使用A类CM或B类CM，那么，我们建议贵公司使用目前最佳的可追溯方法（C类CM），同样适用于D类CM和E类CM。如果贵公司选择了除A类或B类之外的比较方法，贵公司应在贵公司的申报中为其提供证明。如果贵公司正考虑使用C、D、E类CM，或其它经证明的方法，我们强烈推荐贵公司在进行旨在支持CLIA豁免申请的临床研究前，联系OIVD。

- A类CM：一种在下述关于具有针对阳性和阴性结果合理临界值的定量试验部分中所列出的定量参考方法。

- B类CM：一种定性参考方法（关于定性参考方法的举例，咨询OIVD）。

- C类CM：测定结果可追溯到更高阶参考品（如关于针对阳性和阴性结果具有合理临界值的定量试验的部分中概述的参考品）的定量方法。

- D类CM：测定结果可追溯到更高阶参考的定性方法。

- E类CM：利用参考品组（例如，由已知机构制备的样本组，如WHO、CDC、NIST）进行试验的定性方法。我们建议贵公司联系OIVD以获得关于选择样本组的输入信息。

在任何情况下，贵公司应提供特定CM的描述，包括1）预期使用人群/目标人群（旨在进行试验（CM）的个体），2）感兴趣条件/目标条件（特殊疾病、疾病分期、健康状态或任何其它可识别条件或受试者的感兴趣特征），3）针对确定存在或缺少条件或感兴趣特征的参考标准（金标准），以及4）试验的诊断精确度（诊断灵敏度和专一性，阳性和阴性预测数值以及感兴趣条件的流行性）（详细信息，参见[5]）以及信息来源（已公布文献、标签及其他）。

针对C类和D类CMs，贵公司应提供支持可追溯性的信息，例如，用于确立校准器（具有每个参考品的数值和不确定性以及其他与可追溯性相关的信息）可追溯性的参考品的描述（详细信息，参见[3]）。

### 2. 临床研究设计

a. 方法比较的一般方法

关于获得定量结果试验的研究，应在至少3个代表WM预期患者人群和预期操作者的预期使用中心获得样本。在每个中心应选择1-3个预期操作者。但是，应至少由9名操作者参与研究。因此，贵公司可采用6个中心，在每个中心至少选择1-2名操作者，以获得至少9名操作者。应将患者样本近似均匀分配给这些操作者。应在合理的时间段内，通过连续患者来采集这些样本。（该时间段取决于特定的临床中心、疾病流行性或其它因素）。其目的是在意识到操作者可能具有其它职责的情况下，评估申报CLIA豁免的器械会如何发挥功能。特别是在流行率较低的情况下，将用于支持CLIA豁免的临床研究的时间设定为1个月或许是有帮助的，并且，我们推荐研究时间不少于2周。目标是利用CM应至少获得120个阳性样本和120个阴性样本。但是，由于在采集样本时，无法预测每名患者数值的CM结果，因此，总样本量会大大超出240例。每名操作者应观察至少5例阳性样本和阴性样本。但是，就CM结局方面，我们强调应对样本进行盲化处理。如果一些中心具有较低的流行率，或如果新疾病或罕见疾病的阳性样本的整体可获得性较低，可考虑采用不同的研究设计和相应统计学分析。在进行研究前，特别是基于可替代设计，我们建议贵公司联系OIVD。

在获得至少120例阳性样本（经CM判定）的情况下，较低流行性疾病试验可能存在挑战。一些解决这些挑战的方法可能包括延长CLIA豁免研究时间，或纳入在研究受试者之间存更高疾病流行性的中心。在某些情况下，应为研究设计思考疾病流行性的季节性变化。我们相信，实际患者样本量为预期操作者操作的器械提供了最佳评估。但是，在某些情况下，如果疾病具有较低流行性，贵公司可采用净（未经改变的）留样来补充前瞻性患者样本。如果无法获得净留样，利用诸如个体加标或经稀释的患者样本等替代样本来补充未经修改的样本可能是可接受的。在某些情况下，使用其它类型的人造样本也是可接受的。（在研究中使用的加标、稀释的或人造样本应是个体样本，即，不应是单独样本组中的分装样本）。在任何这些情况下，样本矩阵应与预期使用患者样本矩阵相同。进行留样或人工处理的阳性样本和阴性样本不应超过三分之一（经CM判定为阳性和阴性）。在大多数情况下，在需要保证将样本分配到试验范围中时，应使用留样或人造样本。因此，在大多数情况下，这些应包括接近临界值的样本。在贵公司的CLIA豁免申请中，贵公司应就这些样本的制备和来源进行说明，并为这些样本的需求提供理由。

应将每个样本分成两份：预期操作者应利用WM对其中一份进行试验；由实验室专家利用CM对另一份进行试验。如果样本量充足且可采用两种方法进行分组比较，这通常是可行的。如果无法将样本分成两份，那么，在适用时间段内，应通过相同患者来获得第二例样本。如果样本采集顺序影响了试验结果，我们建议贵公司就贵公司的研究设计来咨询OIVD。

定性试验方法比较结果的统计学分析
针对如CM所判定的阳性和阴性样本，贵公司应计算阳性和阴性百分比一致性估计值，以及每种情况的双侧95%置信下限。贵公司应分别为每个中心进行计算，并且，如果适用，将全部中心作为整体进行计算。（参见[12-15]和百分数分析和附件A中置信限评分公式的统计学备注）。

b. 利用浓度接近临界值的分析物来决定器械性能

我们推荐利用含有浓度接近临界值的分析物的样本，并采用下述研究设计来决定性能。在评估定量试验性能的使用者方案；批准指南中对本研究设计和原理进行了描述。CLSI文件EP12-A [5]。

本研究旨在证明针对接近临界值的WM和CM，分析物的阳性和阴性（存在或缺失）的解释基本相同。为利用浓度接近临界值的分析物来决定WM性能，贵公司应准备两类样本材料：一类样本应相当于利用CM检出的弱阳性样本，另一类样本应相当于利用CM检出的弱阴性样本。

（1）弱阳性和弱阴性样本的制备（利用CM进行检测）

从概念角度，理论上，针对较大量的单独试验，分析物浓度位于CM临界值水平的样本所产生的结果在50%的时间内应高于临界值（并且，结果在50%的时间内低于临界值）。因此，对于为浓度高于临界值浓度的样本进行规定数量的试验，预计在超过50%的时间内将获得阳性结果。在本指南中，我们认为进行反复试验获得95%阳性结果的分析物浓度是弱阳性浓度（或“C95”浓度）。我们认为反复试验获得95%阴性结果（或5%阳性结果）的分析物浓度是弱阴性浓度（或“C5”浓度）。注意，如果利用空白限（LoB）作为临界值，那么，C95浓度是检出限（LoD）（参见[11]）。

如果CM是利用合理的临界值的定量方法，那么，可通过针对浓度接近临界值的CM精密度研究来评估弱阳性（C95）和弱阴性（C5）浓度（参见附件A中的统计学备注）。如果CM是一种定性方法（例如，其要求专业操作者对检出溶液或测试条上存在或缺失颜色作出解释），那么，可通过稀释研究来估计CM的弱阳性和弱阴性浓度。对于这些稀释研究，贵公司应制备一系列浓度略高于和略低于临界值的样本（患者样本或样本组）。也应纳入浓度范围对于样本略显阳性且不含有分析物的附加样本。贵公司应准备多个具有临界值系列中每个浓度的样本，并确保将参与研究的专业操作者不清楚这些样本。CM的专业操作者应根据使用说明来进行试验。其目的是寻找CM的专业操作者在95%（弱阳性）或5%（弱阴性）时间内能够观察到指示剂（有色线或溶液）的分析物浓度。我们建议贵公司就下图中所示的数据进行绘图：阳性结果百分数-CM浓度（或稀释因子），并利用模型拟合来查找相当于95%和5%阳性结果的浓度（或稀释因子）。在为判定利用CM测定的弱阳性（C95）和弱阴性（C5）浓度前（如果就可接受稀释因子方面存在问题），我们建议贵公司与OIVD取得联系。

阳性结果百分数

截止值

利用CM测定的浓度
（或稀释因子）

弱阴性

弱阳性

图2. CM关于临界点附近浓度的积极结果百分比的实例

（2）具有弱阳性和弱阴性浓度的WM的性能

对于每种样本类型，贵公司可能需要将患者样本混合到一起或对样本进行稀释，以为60份样本准备充分数量的材料。所使用的样本应模拟旨在尽可能与WM配套使用的样本类型。在贵公司的豁免申请中，贵公司应就贵公司如何准备每份样本提供信息。针对该部分研究，贵公司应选择3个预期使用中心。

- 针对具有弱阳性浓度（其定义是CM的专业操作者在95%-99%时间内获得阳性结果的浓度）的每个样本，准备60份。

- 针对每个弱阴性样本（其定义是CM的专业操作者在95%-99%时间内获得正确结果的浓度）准备60份。对于某些试验，当在设定临界值以仅使无分析物样本在95%-99%时间内产生阴性结果时（CM的临界值是空白限），所准备的分装品不应含有分析物。

- 这60份阳性样本和60份阴性样本应近似均匀分配给全部操作者，在每个参与的中心，每种类型具有20个样本。贵公司应保证分装样本在达到真实目的地之前，其标签应被遮盖，并且，每份分装样本具有唯一标签。贵公司也应保证在研究过程中，以随机顺序对样本进行试验。

（3）浓度接近临界值的分析物结果的统计学分析：

- 针对两类样本中的每份样本（弱阳性和弱阴性），贵公司应为弱阳性样本计算阳性结果百分数，并为弱阴性样本计算阴性结果百分数，以及两者的双侧95%置信区间。在豁免申请中，贵公司应为每个中心并以全部中心作为整体来提供这些结果。

- 我们建议贵公司利用Fisher-Freeman-Halton检验来比较三个中心（每个中心的20个测试结果）中弱阳性样本的阳性结果百分数（关于Fisher精确检验的泛化，参见[16]）。贵公司应为弱阴性结果进行相似检验。

### 3. 定量试验的性能标准

在上述第C2a部分中对研究设计的之前一部分进行了说明：

为豁免所拟定的试验和CM之间观察到的阳性和阴性百分比一致性应不低于95%；但是，在全部情况下，双侧95%置信下限的评分置信下限应不低于89%（参见[12-15]和附录A中的统计学备注）。在某些情况下，更高的百分比一致性和针对置信下限的更高数值可能需要合理保证WM是“准确的”。在某些情况下（例如，当CM是分析物的参考方法），在进行充分的风险/收益证明后，在医学方面，更低的百分比一致性和置信下限的低值可能是合理的。

我们也建议贵公司报告所获得的任何无效结果。可利用捕获为获得有效结果而为样本和/或样品进行试验的次数的表格或图表来进行总结。

针对上述第C2b部分中所描述的研究设计的第二部分：

60份制备的弱阳性样本的阳性结果百分数应接近95%。即，60份样本中约57份样本应获得阳性结果。所制备的弱阴性样本的阴性结果百分数也应接近95%。应调查接近临界值的CM和WM性能之间的任何差异以决定该差异可能影响的预期使用人群所占的比例。针对弱阳性样本，三个中心之间阳性结果的百分比差异以及三个中心之间针对弱阴性样本的百分比差异不应具有临床或统计学意义（α=0.05）。

# VI. 豁免器械的标签

为保证器械是“简单的”且“对错误结果不构成显著风险”，贵公司的标签应包含针对正确进行试验且报告结果的说明，并且，其书写水平应针对预期操作者（“简单”试验应不高于7级阅读水平）。参考下述文件对于贵公司可能是有帮助的。如下所示，可在线获得这些文件：

- “正确书写”，http://www.fda.gov/cdrh/dsma/897.pdf

- “医疗器械使用-安全性：将人为因素工程整合到风险管理中”，http://www.fda.gov/cdrh/humfac/1497.html

- “医疗器械患者标签指南，行业和FDA审核员最终指南” http://www.fda.gov/cdrh/ohip/guidance/1128.htm

贵公司应在豁免申请中纳入贵公司的拟定标签，包括快速参考说明、说明书和外标签。（注意，体外诊断器械的标签必须符合如21 CFR 809.10(b)中所声明的全部适用标签要求）。

此外，针对豁免试验系统的说明书用包含适用于未经培训操作者的额外信息，包括8：

- 进行试验的设施必须具备CLIA豁免证明。42 USC 263a(c)(2)。同样，标签应将贵公司的试验系统识别为豁免系统，并备注必须符合全部适用的州和地方法律。

- 声明，即有资格获得豁免证明的实验室必须遵循试验系统说明，包括仅使用豁免的样本类型、局限性/预期用途说明、以及QC试验性能（作为故障报警机制）。（42 CFR 493.15(e)。）贵公司应声明对试验或制造商说明作出的任何修改将造成试验被归类为具有较高复杂性。

8也参见附件B，以获得更为详细的建议。

- 整合了说明书和快速参考说明中试验的程序性说明的QC说明。

- 支持试验豁免（与FDA进行协商）的临床研究结果。对研究结果进行审核且FDA将试验判定为豁免后，可将贵公司标签中的性能信息作为最终信息。

## A. 快速参考说明（QRI）

贵公司应将快速参考说明（QRI）纳入到贵公司的申请中。最好对QRI进行压缩并附在试验系统中。这些说明应清楚，便于理解，并具有可读的字体（12号或更大），并且，在可能的情况下，应具有图片。贵公司所书写的说明不应超过7级阅读水平。关于如何纳入QRI的建议，参见附件B。贵公司应将全部项目纳入到适用于贵公司的系统以及任何其它针对贵公司试验系统的合理信息的附件中。

## B. 质量控制（QC）标签建议

说明应明确解释为何需要QC，并强调定期进行外部控制试验对于保证操作者能力、以及试剂和仪器（在适当情况下）完整性方面的价值。始终建议作出如何利用外部控制来执行控制程序的说明，并且，如果贵公司将其作为故障报警来辅助确保“错误结果无显著风险”时，说明至关重要。应将与QC所用程序相关的说明纳入到进行试验的说明中，并应包含下述：

- 如果逐步对对照材料进行试验的信息，包括试验频率和物质浓度。

- 如何阅读控制程序的结果。

- 如何判定结果是否无效（例如，对于具有内部程序控制线的试验，如果该线不存在，则试验无效）。

- 当控制结果超出范围或无效时，所采取的措施。例如，当控制结果超出范围或无效时，说明应指导使用者拨打技术支持电话，并声明称不应报告结果。

- 全部控制机制的局限性，包括贵公司在风险评定过程中所识别出的程序控制。例如，如果贵公司的程序控制仅对所使用的液体进行试验，需要与使用者就该局限性进行沟通。

贵公司对QC系统的解释应包括利用针对特定试验系统的内部和外部质量控制的全部元素所测定内容的说明。为辅助解决QC问题，贵公司应提供技术支持的免费拨打电话。我们建议QC说明考虑在临床研究（第V部分）中获得的信息，以及挠曲研究结果和应激条件下的验证和/或确认（第IV部分）。

贵公司应纳入不同器械控制的优势和局限性的讨论。例如，对于组合试验，下述各项应是合理的，并且，在标签中应以粗体字进行强调：

贵公司在进行试验时（xyz），除试验线外，贵公司应始终观察外部线（对照线）。外部线使贵公司了解贵公司添加了正确的样本体积。实验室管理规范建议贵公司也纳入不构成试验的额外阳性和阴性对照材料。（这些是外部对照）。贵公司可对外部对照进行排序（abc）。外部对照可对试验特征进行监控，如实验试剂是否合理工作或是否正确进行试验。如果任何对照未发挥预期功能，不得报告患者结果。审核说明以观察是否合理进行试验，随后，对试验进行报告。如果对照始终没有获得预期结果，在为患者赝本进行试验前，联系技术支持。

在下述列出了为对外部对照进行测试所建议的最低可能频率的举例。贵公司的明确建议应基于贵公司的研究数据。

- 每个新批次。

- 每次新装运的材料（即使其与之前收到的材料批次相同）。

- 每名新操作者（即，最近未进行实验的操作者）。

- 每月对连续储存条件进行检查。

- 在怀疑出现问题或识别出问题时（储存、操作者、仪器或其它）。

- 如果贵公司的实验室标准QC程序要求其它条件。

## C. 教育信息

作为保证使用者出现错误结果的概率是微不足道的整体方案的一部分，制造商应保证实验室能够阅读并理解标签，包括试验性能和局限性（如分析和临床研究所反映的）。我们鼓励贵公司思考能够为实验室提供技术支持并保证其理解标签中的说明的创新机制，例如，具有显示正确试验操作步骤的计算机动画的可下载版本的试验程序。同样，我们建议制造商辅助进行豁免试验的实验室以更好的方式获得合理的实验室技术。例如，我们建议贵公司通过为最终操作者开发培训和教育程序来参与开发和推动实验室管理规范指南。我们也鼓励贵公司纳入可行的能力测试，并推动实验室参与能力项目。此外，我们建议贵公司在说明书、必要的教育或技术材料以及通过开发正式的教育培训项目来纳入实验室管理规范信息。我们建议贵公司向操作者提供关于下述主题的信息：

- 保留具有最新修订日期的现行版说明书的重要性。

- 以说明规定的顺序来执行试验说明的重要性。

- 需要进行合理操作者培训和再培训以保证能力。

- 需要使用者遵循与储存、准备和有效期相关的全部说明以维持合理的试验性能。

- 根据要求为合试验和患者管理的合理性能来证明结果并保存记录的重要性。

- 质量控制的一般目的和在更宽泛的保证系统中进行质量控制的价值

- 常见错误-可能发生的错误。例如，能通过使用具有报警功能的机械计时器进行消减的不正确计时。

我们建议贵公司查阅作为与针对豁免试验中心的实验室管理规范相关的良好信息源的CDC文件、遵照临床实验室改进修正案（1988年）而获得豁免证明的试验中心的调查结果，以及促进质量试验的建议（参见[17]）。

# VII. 豁免试验的保证措施

1.	FDA也建议豁免试验制造商在说明书中对MedWatch医疗产品报告程序以及MedWatch电话（1-800-FDA-1088）和传真（1-800-FDA-0178）和网址（www.fda.gov/medwatch）作出简要说明。在应报告故障以保证合理追溯并报告豁免试验问题的情况下，贵公司也可以就MedWatch程序如何工作进行说明（应向公司和FDA报告故障）。

2.	器械制造商必须按照21 CFR 803.17的要求来维护并执行医疗器械报告程序，并且，必须按照21 CFR 803.18的要求来建立并维护医疗器械报告（MDR）事件文件夹。也参见21 CFR 803.20、21 CFR第803部分，子部分E。

3.	器械制造商必须根据21 CFR 803.10(c)的要求来提交个体不良事件的MDRs。

# VIII. 1995年的缩减文书工作法案

本指南包含旨在由管理与预算办公室（OMB）根据1995年的缩减文书工作法案（44U.S.C. 3501-3520）进行审核的信息采集条款。

根据反馈，估计完成本信息采集所需的平均时间为780小时，包括用于审核说明、检索现有数据源、收集所需数据以及完成和审核信息收集的时间。向下述各部门发送关于该责任估计或责任建议的意见：

Carol Benson，

器械与放射健康中心（HFZ-440），

食品药品监督管理局，

10903 New Hampshire Ave., Bldg. 66, rm. 5642，

Silver Spring, MD 20993-0002。

本指南也参考了之前在FDA法规中发现的、获得批准的信息收集。21 CFR中第803部分中的信息采集已根据OMB控制编号0910-0437获得了批准；并且，21 CFR中第809部分的信息采集已根据OMB控制编号0910-0485获得了批准。

除非收集的信息显示了现行有效的OMB控制编号，否则机构可能不会进行信息收集，或申办方以及个人将不要求对信息收集作出回应。该信息采集的OMB控制编号是0910-0598（有效期是2016年7月31日）。

# 参考文献

- CLSI (former NCCLS). Quality Management for Unit-Use Testing; Approved Guideline. CLSI document EP18-A (ISBN 1-56238-481-3). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002.

- ISO 17511: 2003 (E) In vitro diagnostic medical devices – measurement of quantities in biological samples – metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials.

- CLSI (former NCCLS). Metrological Traceability and Its Implementation; A Report. CLSI document X5-R [ISBN 1-56238-598-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2006.

- Fraser,C.G. Biological Variation: from Principles to Practice, AACC Press, 2001

- CLSI (former NCCLS). User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline. CLSI document EP12-A [ISBN 1-56238-468-6]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002.

- CLSI (former NCCLS). Estimation of Total Analytical Error for Clinical Laboratory Methods; Approved Guideline. CLSI document EP21-A (ISBN 1-56238-502-X). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2003.

- CLSI (former NCCLS). Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline – Second Edition. CLSI document EP9-A2 (ISBN 1-56238-000-0). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2000.

- Fisher LD, Van Belle G. Biostatistics. A Methodology for the Health Sciences 1993, John Wiley & Sons, Inc.

- Linnet K. Evaluation of the linear relationship between the measurements of two methods with proportional errors. Statistics in Medicine 1990; 9:1463-1473.

- Martin RL. General Deming Regression for Estimating Systematic Bias and Its Confidence Intervals in Method-Comparison Studies. Clinical Chemistry 2000; 46(1):100-104.

- CLSI (former NCCLS). Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline. CLSI document EP17-A (ISBN 1-56238-551-8). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004.

- Clopper CJ, Pearson E. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of Binomial. Biometrika 1934;26:404-413.

- Altman D.A., Machin D., Bryant T.N., Gardner M.J. eds. Statistics with Confidence. 2nd ed. British Medical Journal; 2000.

- Agresti, A. and Coull, B.A. Approximate is better than “exact” for interval estimation of binomial proportions. The American Statistician 1988;52:119-126.

- Newcombe, R.G. Two-sided confidence intervals for the single proportion: comparison of seven methods. Statistics in Medicine 1998; 17: 857-872.

- Agresti, A. Categorical Data Analysis. 1990, John Wiley & Sons, Inc.

- Centers for Disease Control and Prevention. Good laboratory practices for waived testing sites; survey findings from testing sites holding a Certificate of Waiver under the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 and Recommendations for Promoting Quality Testing. MMWR 2005; 54 (No.RR-13):1-25.

# 附件A：统计学备注

1）下述是为百分数或比例进行统计学分析的额外推荐信息。

针对阳性百分比一致性的95%置信区间和针对阴性百分不一致性的95%置信区间所产生的矩形区域包含具有90%置信区间的人群参数（≈ 0.95 x 0.95）。利用97.5% (=√0.95)单变量置信区间构建了人群阳性百分比一致性和阴性百分比一致性的95%置信区域。

可利用计算二项式比率置信区间的公式来计算阳性百分比一致性和阴性百分比一致性的置信限。存在几种不同的方法，并且，可通过许多软件包来获得这些方法，或通过已公布表格来获得这些方法。我们建议采用Altman, et al（参见[13]）和Agresti以及Coull（参见[14]）所描述的评分方法或Clopper-Pearson方法（参见[12]）。评分方法的优势是其具有更好的统计学特征（参见[15]），并且，能够直接进行计算。与Clopper-Pearson置信区间相比，评分置信限趋向于产生更窄的置信区间，结果获得更大的置信下限。因此，若样本量为n=120且一致性为114/120=95%，评分置信下限为89.5%，而Clopper-Pearson置信下限为89.4%。在本文件中，我们已对利用评分方法对置信区间作出报告进行了阐述。为方便起见，我们为针对此处百分数的评分置信区间提供了公式。注意，双侧95%评分置信区间的下限与单侧97.5%评分置信区间的下限相同。

针对阳性百分比一致性或阴性百分比一致性的双侧95%评分置信区间的计算公式是：

其中，数量Q1、Q2和Q3均采用数据和下述公式进行计算而获得。

对于阳性百分比一致性：

其中，A是利用WM和CM获得的阳性结果的样本量，C是通过WM获得阳性结果但利用CM获得阴性结果的样本量。

对于阴性百分比一致性，需要采用相似公式：

其中，D是利用WM和CM获得的阳性结果的样本量，C是通过WM获得阳性结果但利用CM获得阴性结果的样本量。

在上述公式中，1.96是源于相当于双侧95%置信区间的标准正态分布的第97.5个百分位。97.5%置信下限是利用上述双侧95%置信区间公式所获得的两个数值中的较小者。

在C2部分中，我们参考了落在ATE或LER中观察值百分数的单侧95%置信下限的计算。例如，在上述公式中，应使用1.645替代1.96。

2）利用源于精密度研究的CM来评估C5和C95：

如果针对浓度接近临界值的CM精密度研究的标准偏差（SD）接近常数，那么

C95=临界值+1.645xSD，并且，

C5=临界值-1.645xSD。

例如，如果临界值=1.00，并且，接近临界值的SD约为0.10，那么，C95约等于1.16，且C5约等于0.84。换句话说，实际浓度为1.16的样本约在95%的时间内产生阳性结果（超过1.00），并且，实际浓度为0.84的样本约在95%的时间内产生阴性结果（低于1.00）。

如果针对浓度接近临界值的CM精密度研究的变异系数（CV）近似为常数，那么，C95=临界值+1.645 x CV x C95，且，C5=临界值-1.645 x CV x C5。其中，

C95 = 临界值/ (1 – 1.645 x CV)，并且，

C5 =临界值/ (1 + 1.645 x CV)。

例如，如果临界值=1.00，且接近临界值的%CV约为10%（即，CV=0.10），那么C95约等于1.20，并且，C5约等于0.86。

# 附件B：标签

针对豁免器械的标签建议

带图片和图表的快速参考说明（QRI）通常应包括下属以及任何其它适用于贵公司指定器械的部分。QRI的书写应不超过7级阅读水平：

试验名称以及声明（具有豁免证明的实验室可使用该实验）。

明确列出该样本类型的声明，例如，该试验仅针对尿液标本豁免。

使用者应阅读完整试验程序的声明，包括推荐的QC程序（进行试验前），以及应参考说明书以获得更完整信息的声明。如果适用，提供声明，即实验组应在试验前执行控制程序。

声明，即具有豁免证明的实验室必须遵循制造商用于执行试验的说明。42 CFR 493.15(e)(1)

逐步试验说明。包括（如果适用）：针对试验性能的物理环境标准/条件；针对样本采集、处理、储存和保存的标准；试剂和对照材料的制备；试剂和对照材料的保存；以及校验程序。利用图表和流程图来阐述在需要的情况下，如何进行试验。

全部控制程序的逐步说明，包括频率、所采取的措施（如果控制结果超出范围或无效或如果激活其他故障报警或保险机制）。

结果解释，包括关于如何阅读和评估试验结果和对照结果有效性的图表。

当豁免试验使用颜色编码试剂和/或终点时，针对解决色盲问题的警告事项。

针对特别适用于未经培训使用者的试验操作的安全措施。

关键维护，如清洁（包括安全措施）。

用于与制造商联系以解决技术维护或试验系统问题的电话号码。当器械或对照材料无法按制造商的规定发挥功能时，指导使用者进行电话求助。

说明书-关于豁免试验的思考（除21 CFR 809.10中规定的任何其它要求以及任何针对贵公司器械类型的思考外）

作为CLIA豁免器械的鉴别、声明（在豁免环境中进行试验需要具有豁免证明）、以及关于使用者如何获得证明的信息。

具有豁免证明的实验室在进行试验时，必须遵循制造商说明的声明。42 CFR 493.15(e)(1)

特别适用于未经培训使用者的试验操作安全性措施。

适用于执行试验的物理环境标准/条件。

当豁免试验使用颜色编码试剂和/或终点时，针对解决色盲问题的警告事项。

针对进行与全部控制程序说明结合试验的逐步操作说明。

在未获得实验结果或当试验结果超出可报告范围时，所采取的措施。

证明如何将试验与可追溯到参考方法（如果适用）的已知方法进行比较的研究结果。

豁免研究结果的简要说明和总结。

如果适用，关于可能发生的临床错误的警告（从分析角度，即使实验结果是正确的）。

指出何时进行额外试验以及如何进行额外试验的说明（例如，在应由具有合理资质实验室采用参考程序来确认结果的情况下）。

任何针对贵公司试验系统的其它局限性、限制性以及特殊思考事项。

合理QC建议或要求（参见下述，“质量控制标签建议”）。

关于向制造商和/或FDA报告试验系统问题的信息。贵公司应纳入鼓励使用者联系贵公司和/或FDA的声明，因此，贵公司可跟踪并解释器械问题。(www.fda.gov/medwatch)

制造商联系信息（电话号码以及与有效邮件地址取得联系的各方（如果适用））。

质量管理标签建议

关于如何对对照材料进行试验的逐步信息。

对对照材料进行试验的频率。

如何阅读对照结果和程序控制。

当对照结果超出范围或无效时，所采取的措施。

在风险评定过程中识别出的器械控制的局限性。

# 附件C：本文件中所用术语的定义9

| “准确性” | 在本指导性文件中，我们所用的“准确”试验术语指与可追溯方法（对于这些方法，测定结果与所声明的参考品相关）进行比较的试验。我们将该术语“准确的”写在引号中，以说明该术语仅适用于CLIA和本指南。精确度的定义与其他背景存在区别，包括在其他科学标准中提供的背景。（例如，参见CLSI一致性术语库）。 |
| --- | --- |
| 允许的整体误差（ATE） | 在本文中，允许整体误差是WM和CM之间或WM和RM（可耐受且不需舍弃试验的医学有用性）之间的差异限度。可将这些差异表示为CM数值百分数（针对较高数值）和针对较低数值的浓度差异。 特别是，至少观察到的95%差异应落在已确立的ATE区间中。 |
| 对照材料 | 用于确认医疗器械性能特征的材料。 |
| 控制措施 | 为降低风险而执行的保护措施。（保险机制和故障报警机制均是控制措施。） |
| 控制程序 | 在使用点执行的、用于监控器械性能并符合实验室质量要求的操作技术和活动。任何单一控制程序可能监控全部或部分测量程序、从样本采集到报告测定结果的范围。 |
| 外对照材料 | 不作为器械构成部分的对照材料。特别是，这是一种与预期使用样本相似的矩阵，并采用与患者样本相同的程序进行处理。针对豁免试验的外对照材料应可以用于或仅用于非常简单的准备步骤，例如，破瓶，以便于将液体与对照材料中的干燥成分混合。 |
| 保险机制 | 当试验条件不当或当结果基于错误的试验功能时，保证试验系统不会提供结果的机制。同时，防止对器械进行不合理操作的措施（例如，防止带位置不合理的指南或通道）。 |

9也参见一致性术语库，CLSI网址：http://www.clsi.org/AM/Template.cfm?Section=Harmonized_Terminology_Database，以获得进一步详细信息和更多关于术语的一般应用信息。

| 故障报警机制 | 告知操作者出现任何试验系统故障或问题的机制。理想的故障报警机制包括内置控制或检查。也可将使用外部对照材料的程序视为故障报警机制。 |
| --- | --- |
| 挠曲研究 | 在操作应力条件下，采用器械进行的研究。通过进行这些研究来识别作为风险评定一部分的错误来源。 |
| 危害（针对IVD’s） | 潜在损坏来源（对于患者或试验操作者）。针对IVD’s，对于患者的危害通常是不正确的患者结果或操作者损伤。 |
| 预期操作者（使用者） | 在本指南中，预期操作者（使用者）指在进行实验室试验方面具备有限经验或没经过培训或具有实践经验的试验操作者（例如，医务助理、护士、医生或没经过医疗培训的个人）。 |
| 内对照 | 系统的内置对照、或系统检查，即，使用者无需使用额外试剂来进行特定的控制程序。 |
| 实验室专家 | 具有进行一般或较高复杂性试验资格的个人，如医学技术专家（MT）或医务化验员（MLT）。 |
| 空白限（LoB） | 针对空白样本，可能观察到的最高测定结果（根据所声明的概率）； |
| 检出限（LoD） | 根据（已声明）概率能够在样本中检出分析物的最低含量（尽管可能作为精确数值）。 |
| 错误结果限度（LER） | 在本指南中，错误结果限度是WM和CM之间的差异限度或WM和RM之间的差异限度。这些限度中的结果为患者安全性构成了风险。 |
| 矩阵 | 患者样本、对照或校准器（而不是分析物）中成分的整体性。 |
| 矩阵影响 | 样本（而不是分析物）特征对器械性能特征的影响。 例如：（a）静脉采集全血中特定分析物的试验数值可能与通过手指针刺所获得全血中特定分析物的数值不同。（b）应检测矩阵中与样本不同的对照材料以保证试验性能与样本相同。 |
| 程序性对照 | 用于监控是否正确执行程序的特定方面的对照或指示剂。通常，程序性对照为单次使用盒或通孔器件上的对照线，并指出是否使用了足量样本。程序性对照通常不作为整个试验系统的对照。 |

| 质量控制（QC） | 旨在监控试验方法和结果从而保证具备可接受试验系统性能的整套程序和系统检查。 |
| --- | --- |
| 快速参考说明 | 简略版（通常为1页或2页）试验说明（可粘贴，推荐压膜）。其包含频繁使用的说明并指导操作者在关于主题方面（如性能特征、长期维护说明、故障排除和其它更详细的说明）遵循说明书。 |
| 参考材料 | 已为适用于校准或赋值材料充分确立和识别浓度和纯度的分析物的制备。 |
| 参考方法（RM） | 已进行充分调查并且能够产生具有测定真实性和精密度数值，因此可用于评估其它利用相同分析物或为参考材料赋值的方法的真实性的方法。 |
| 风险分析 | 用于识别危害并估计风险的可利用信息的系统使用。 |
| 风险控制 | 作出决定并为降低风险或为保证规定水平而执行保护措施的过程。 |
| 风险评估 | 根据风险分析对是否达到可接受风险的判断。 |
| 风险管理 | 系统使用管理策略、程序和措施来分析、评估和控制风险（包括风险分析、评估和控制）。 |
| 错误来源 | 产生器械故障并因此对患者、操作者或其他个体构成风险的器械组件、测定方法或操作者实践活动。 |
| 整体分析误差 | 全部来源（包括系统和随机来源）误差的组合。通常表示为组成WM和CM数值（针对A类和B类）之差观察值分布的规定比例（例如，95%）。有时，利用相对差值（例如，（WM-CM）/（CM））来代替差值。 |

| 真实性 | 通过较大系列试验结果所获得的平均值和可接受参考数值之间一致性的接近程度。通常将真实性的测定结果表示为偏倚。同时，其也通常指系统偏倚。 |
| --- | --- |
| 组合试验器械 | 直接添加样本并执行全部试验过程的独立试验器械。利用组合器械进行单次试验，并且，在试验后，必须丢弃该器械。 |