本指南于1997年2月27日实施FDA药事指导质量管理规范（GGP）前制定。本指南不创造或赋予任何人任何权利，也不约束FDA或公众。如果替代性方法符合相关法律、法规或法律法规的要求，也可以使用替代性方法。下一次修改时将更新本指南，纳入GGP的标准项目。

- 农药项目办公室

- 农药监管（PR）通知94-4

1994年6月30日

农药监管（PR）通知94-4

农药产品制造商、配方设计师、生产者和注册人通知

收件人：	负责农药注册的人员

主题：	根据EPA和FDA之间的谅解备忘录，注册具有医疗器械使用声明的抗菌产品/液体化学杀菌剂的临时措施

I.	目的

本通知旨在为受监管群体提供关于受环境保护局（EPA）与美国食品药品管理局（FDA）之间于1993年6月4日之间订立的谅解备忘录（MOU）修订影响的抗菌药品临时EPA注册程序的详细指导。本通知包括签署的谅解备忘录及其修正案副本。

II.	适用性

本通知适用于声称可用于医疗器械的所有液体化学杀菌剂的注册人。虽然EPA对声称可抗无生命表面上的微生物的所有抗微生物产品具有监管权力，但FDA的监管范围扩展到用于医疗器械的液体杀菌剂，因此其本身被视为医疗器械。因为FDA的监管关注重点是化学杀菌剂在医疗器械中的应用，因此谅解备忘录仅与具有医疗器械使用声明的抗微生物农药相关。

FDA确定医疗器械所需的必要加工水平的方式是基于疾病控制和预防中心（CDC）调整和推荐的E.H. Spaulding博士的感染控制分类系统。在该系统中，根据与其预期使用模式相关的相对风险对医疗器械进行分类。三个主要类别分别是：（1）必须灭菌的关键表面，（2）应当进行灭菌但必须至少进行高水平消毒的半关键表面，以及（3）非关键表面，包括应当进行中或低水平消毒的医疗器械表面。谅解备忘录详细讨论了这些定义。

根据标签声明和医疗器械使用模式，谅解备忘录将抗菌农药分为两类。第一类是用作灭菌剂的液体化学杀菌剂，用于重新处理可重复使用的关键性和半关键性器械，如不耐热仪器和内窥镜。第二类是通用消毒剂。第二类产品用于非关键表面和牙科及医疗器械表面，如医院和相关机构的轮椅、牙科椅和医疗床。这些产品可用于关键或半关键表面的预清洗或去污，只要标签清楚地表明这是在表面灭菌或消毒之前完成的。由于其用途模式，这两类抗微生物农药被视为医疗器械，因此符合本通知规定的条件。

- III. 	背景

声称可用于医疗器械的液体化学杀菌剂目前被视为《联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法》（FIFRA）监管下的杀虫剂以及《联邦食品、药品和化妆品法案》（FFDCA）监管下的医疗器械。为了解决双重监管的混乱和负担，环境保护局（EPA）和美国食品药品管理局（FDA）于1993年6月4日签署了谅解备忘录（MOU）。该谅解备忘录于1994年6月20日进行了修订。谅解备忘录的目的是：（1）提供一个可用于两个机构制定规则的框架，将对某些类别的化学杀菌剂的专有管辖权永久赋予一个机构或另一个机构，并（2）作为临时指导，在规则制定完成之前尽量减少两个机构之间的共同管辖区域的重复监管要求。

为了简要概述谅解备忘录，每个机构都被授予被视为医疗器械的两类液体化学杀菌剂之一的主要管辖权。FDA对液体化学灭菌剂负有主要责任，包括负责杀虫剂产品的附属声明，比如支持高消毒剂使用模式的抗结核或杀病毒声明。EPA对通用消毒剂具有主要管辖权。谅解备忘录要求EPA和FDA启动规则制定程序，授予每个机构对其指定类别的唯一管辖权。然而，由于规则制定可能需要一个长期的过程，谅解备忘录规定了临时程序，以减少双重监管的情况。

谅解备忘录本身不会改变FIFRA和FFDCA授予的法定责任。因此，在规则制定最终完成之前，两个机构将继续共同拥有对用于医疗器械的所有液体化学杀菌剂的管辖权，并将继续保持独立的注册和上市前批准程序。此外，1993年6月签署的谅解备忘录和本农药监管通知不会影响EPA根据持续抗菌检测计划的检测结果而采取行动的权利。EPA将继续根据该计划的测试结果来采取行动，以移除市场上的无效产品。对于从市场上移除的产品，要想重新上市销售，除了符合其他适用的要求外，还必须遵守谅解备忘录和本农药监管通知中概述的程序。

虽然两个机构都必须继续履行其法定责任，但谅解备忘录试图减轻可能与向EPA和FDA提交重复数据包相关的监管负担。基本上，临时程序规定只有一个机构需要审查支持EPA注册和FDA 510（k）上市前批准所需的产品性能（功效）数据。

谅解备忘录规定，FDA对提交用于支持510（k）通知的有效性数据的审查和受理将符合EPA对液体化学灭菌剂产品的产品性能（功效）注册要求。同样，EPA对提交用于通用消毒剂的产品性能（功效）数据的审查将足以满足510（k）上市前批准通知。每个机构将继续管理任何其他适用的要求。

IV.	获得或修订液体化学杀菌剂的EPA注册的临时程序

如上一节中所述，FDA最终将负责用于重新处理关键性和半关键性器械的液体化学灭菌剂产品的唯一监管。FDA还将全权负责特定杀菌剂产品标签上关于支持高水平消毒剂使用模式的附属声明，包括医院消毒、抗结核和灭活声明。FDA有关510（k）批准的功效和产品性能要求与EPA的FIFRA第3节功效注册要求相当，如《产品性能指南》第G部分中所列。因此，根据谅解备忘录的临时规定，EPA将同意FDA对功效和产品性能数据的审查和受理将满足FIFRA规定的EPA产品性能（功效）注册要求。

以下分步过程介绍了EPA用于液体化学灭菌剂和声称支持高水平消毒剂使用模式的其它产品的临时注册流程，适用于新注册和当前注册的修改。注册人将同时向EPA和FDA提交其注册包，以便两个机构可以进行同步审查。

1.	注册人编制完整的EPA注册包，包括所有毒理学、化学、生态效应和环境归宿数据、拟用标签以及相关的管理形式。功效/产品性能数据不应包括在此注册包中。

2.	注册人向EPA提交EPA注册包以供审查。EPA将审查此申请，同时FDA将评估510（k）上市前批准。

3.	注册人编制完整的FDA 510（k）上市前批准资料包。所有功效/产品性能数据将包含在该资料包中，并由FDA审查。一旦FDA通过审查认为可接受有效/产品性能数据，它们将满足EPA的功效/产品性能注册数据要求。FDA可能会提出EPA当前要求以外的其它要求。1992年1月31日颁布的“FDA关于液体化学杀菌剂上市前通知[510（k）]提交文件的内容和格式指南”中公布了这些数据要求和标签/标签说明要求。

4.	注册人向FDA提交510（k）上市前批准资料包。一旦FDA完成其审查，FDA将向EPA转交其认可标签和510（k）批准的副本。

5.	一旦EPA已收到FDA的510（k）批准副本并完成FIFRA申请包的审查，如果EPA确定注册或修改是适当的，其将批准注册或修改。EPA将在接受函中包括EPA和/或FDA对拟议标签提出的所有意见，且在合法运输、销售或分销注册产品之前，必须将所有必需的更正或添加纳入最终标签。根据目前的要求，必须向EPA提交5份最终印制标签。

V.	获取或修改通用消毒剂的EPA注册的临时程序

一旦规则制定完成，EPA将对通用消毒剂具有唯一的管辖权。EPA的通用消毒剂注册流程和要求将与现在相同，包括功效、毒理学和化学数据的要求。当前EPA标签要求仍然有效。然而，为了保持符合FIFRA的规定，必须在注册用于任何医疗器械的任何通用消毒剂的标签或医疗器械表面声明中添加以下限制性标签声明：

“该产品不得用于任何表面或以下仪器的终端灭菌/高水平消毒：（1）直接置于人体，进入或接触血液或身体的正常无菌区域，或（2）接触完整的粘膜，但通常不穿透血屏障或以其他方式进入身体的正常无菌区域。该产品可用于在灭菌或高水平消毒之前对关键性或半关键性医疗器械进行预清洗或消毒”。

VI.	标签修订合规日期和程序

对于具有灭菌声明的产品，现有的EPA标签要求仍然有效。FDA将颁布最终规则以确定对此类产品的唯一管辖权。然而，为了符合FDA的510（k）要求，注册人通常需要制定一个包装说明书，明确规定在实现高、中和低水平消毒时应当遵循的步骤，并提供其他适当的信息。提醒注册人，该包装说明书属于FIFRA规定的标签，因此必须符合40 CFR 156.10中的EPA标签要求。

对于通用消毒剂，EPA已经确定必须按照如下所述并入上文第五节中列出的标签声明。受影响产品的注册人必须遵守这些标签规范和期限，以符合FIFRA的规定。

1.	自本通知之日起6个月内，注册用于任何医疗器械或医疗器械表面的通用消毒剂（“受影响产品”）的任何注册人必须提交完整的修订（第8570-1号EPA表格） 以及5份符合下文＃2（a）和（b）要求的标签草稿。为了加快进行修改申请的批准，注册人应当通过在第二节中标注 “根据农药监管通知94的谅解备忘录合规”，明确标识与本农药监管通知相关的提交文件。申请将发送到以下地址：

如果通过USPS提交，则发送到：

环境保护局

农药项目办公室（7504-C）

文件处理台（AMEND）

401 M Street, S.W.

Washington, D.C. 20460-0001

如果通过快递提交，则发送到：

农药项目办公室

文件处理台（AMEND）

Room 266A, Crystal Mall 2

1921 Jefferson Davis Highway

Arlington, Virginia 22202

2.	不迟于1995年10月1日，注册人和分销商销售或分销的每个受影响产品的标签必须：

a.	具有本通知第五节中所述的确切声明，并符合40 CFR 156.10中的标签要求。

b.	已经删除或移除了所有具体的有效性声明或在关键性或半关键性表面或仪器上的使用说明。

3.	不迟于1997年10月1日，除注册人或分销商以外的任何人销售或分销的每个受影响产品必须具有符合上述 #2（a）和（b）要求的标签。

4.	在1995年10月1日截止日期之前的任何时间，注册人可以添加本通知第五节中的标签声明，并可以删除或移除关于关键性或半关键性表面或仪器的声明，而无需等待按照上述＃1提交的修改申请的批准。

VII.	生效日期

本通知中描述的受影响产品程序立即生效。所有具有医疗器械使用声明的产品的新注册和修改申请将按照本通知中概述的步骤进行处理。为了保持符合FIFRA的规定，任何尚未符合这些标签规范的注册人必须在第六节规定的期限内提交受影响产品的适当注册和标签修改。注册人还必须在上述截止日期之前对受影响产品进行必要的标签更改，以保持符合FIFRA的规定。

VIII.	了解更多信息

如需获取更多信息，请致电（703）305-6653联系注册部抗菌项目科微生物学家Michele Wingfield。

/签名/

Stephen L. Johnson，主任

注册部

美国食品药品管理局、公共卫生服务署、卫生和公众服务部以及环境保护局之间的谅解备忘录

关于共同责任事项——拟用于医疗器械的液体化学杀菌剂的监管通知

I.	目的

美国食品药品管理局（FDA）和环境保护局（EPA）之间的谅解备忘录（MOU）澄清了两个机构在监管某些液体化学杀菌剂领域的管辖权。这些液体化学杀菌剂是《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD＆C法案》）监管下的器械和《联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法》监管下的杀虫剂。本谅解备忘录还体现了两个机构就进行规则制定以消除某些类型的液体化学杀菌剂的重复监管所达成的一致意见。本谅解备忘录包括各机构的临时协议，以在规则制定完成之前简化和协调其在影响这些类型产品的共同管辖区域的监管和执法活动。

II.	法定机构

A.	FDA机构

《FD＆C法案》授权FDA对21U.S.C. 321（H）中定义的器械进行监管。根据第321（h）节，术语“器械”包括旨在治愈、减轻、治疗或预防人类疾病或影响人类身体的结构或功能的仪器、装置、器具、机器、专用工具、植入物、体外试剂或其他类似或相关物品，包括任何部件、零件或附件。旨在与符合“器械”法定定义的各种物品（如操作仪器、医疗检查台、医院天平以及其他医院器械）配合使用的液体化学杀菌剂也属于“器械”的定义，因为它们被视为这些器械的附件。

除非与器械结合使用的液体化学杀菌剂是在1976年5月28日之前上市销售的，否则根据21U.S.C. D360（k）[《FD＆C法案》第510（k）节]，这些产品的制造商必须在出售其产品前向FDA提交上市前通知。在这些产品可以合法销售之前，FDA必须通过以下方式授予上市许可：（1）发布命令以响应根据510（k）节提交的申请，免除该器械的《FD＆C法案》上市前批准要求，或（2）批准上市前批准申请。当通过发布免除液体杀菌剂上市前批准的510（k）命令而授予上市许可时，FDA必须确定该器械与不需要上市前批准的上市前通知已获批准的器械“实质等同”（这一术语的定义可参见21U.S.C.360c（i）（1）（A））。《FD＆C法案》第513节授权FDA免除具有合理安全性和有效性保证的产品的上市前通知要求。目前，没有免除与器械配合使用的化学杀菌剂的上市前通知要求。

在监管与器械配合使用的液体化学杀菌剂时，FDA正在根据《FD＆C法案》履行其责任，以确保器械可安全和有效地用于其预期用途。《FD＆C法案》为FDA提供了采取监管行为的执法权力，包括扣押、禁令、起诉以及民事处罚。

B.	EPA机构

液体化学杀菌剂，包括被作为器械监管的化学杀菌剂，也属于FIFRA授予EPA的监管范围以内。在合法销售或分销农药产品之前，必须依照FIFRA第3节的规定向FDA注册产品，或以其他方式获得FIFRA要求的豁免。注册是允许根据指定的使用说明、预防措施以及其他条款和条件出售和分销农药产品用于特定用途的许可证。液体化学灭菌剂包括在目前受FIFRA监管的各种类型的抗微生物产品中。

1/ 1976年5月28日之前销售的器械不受《FD＆C法案》中上市前通知要求的约束。据FDA或EPA所知，目前市场上销售的任何产品均未被豁免这项祖父条款。如果存在任何此类产品，它们不属于本谅解备忘录的覆盖范围。

只有符合法定注册标准的农药才能注册或保持注册。此外，农药必须执行其预期的杀虫功能，而不会对环境产生“不合理的不利影响”（FIFRA第3（c）（5）节）。“对环境的不合理的不利影响”被定义为“对人类或环境造成任何不合理的风险，同时考虑到使用[ ] 农药的经济、社会和环境成本及利益”（FIFRA第2（bb）节 ）。

证明农药产品满足法定注册标准的负担始终落在初次或继续注册的支持者肩上。FIFRA第6节为EPA提供了可供局长在产品似乎不再符合法定注册标准的情况下使用的各种管理工具。在适用情况下，EPA可能要求修改注册的条款和条件，例如删除特定用途或修改标签，作为取消、暂停或紧急停止等监管结果的替代方法。FIFRA还为EPA提供在其有理由认为农药违反FIFRA的情况下采取行动的执法权力，包括发布停止销售、使用或移除的命令。此外，EPA有权要求对民事行政处罚进行评估，并对违反FIFRA的行为进行扣押和刑事诉讼。

FIFRA第25（b）节授权局长在其确定杀虫剂“由另一联邦机构适当监管”或“为了实现本法案的目的，没有必要遵守本法案的规定”时，通过法规豁免杀虫剂的FIFRA要求。

III.	监管责任和定义

为实现本协议的目的，可将与医疗器械配合使用的液体杀菌剂分为两类产品：（1）灭菌剂和（2）通用消毒剂。灭菌剂，为本协议之目的，是指用于重新处理可重复使用的关键性和半关键性器械的化学杀菌剂2。关键性器械是指直接置于人体且进入或接触血液或身体的正常无菌区域的器械。这些关键性器械必须是无菌的。

2 / 这一定义与疾病控制与预防中心（CDC）使用的这些术语的定义一致。Block，S.S. 1991年. 消毒、灭菌和保存。第4版. 费城，Lea＆Febiger。半关键性器械是接触完整粘膜但不通常穿透血屏障或以其他方式进入身体的正常无菌区域的器械。对于这些器械，建议进行灭菌，但不是强制性的。这些器械必须至少使用灭菌剂进行高水平3的消毒处理，但消毒时间短于灭菌所需的时间。

第二类液体化学杀菌剂是通用消毒剂。为本协议之目的，通用消毒剂是指用于重新处理非关键性器械和医疗器械表面的化学杀菌剂。非关键性器械和医疗器械表面必须进行中或低水平消毒5。

FDA的重点是确认用于重新处理可造成最大疾病传播风险的关键性和半关键性器械的灭菌剂的功效和安全性。这包括确保它们不会对器械性能产生不利影响或对患者/用户造成危害。从历史上看，EPA已经评估了所有化学杀菌剂的有效性能，并解决了由于其使用所产生的健康和安全问题。

《FD＆C法案》和FIFRA在与器械配合使用的液体化学杀菌剂方面存在相互重叠的监管方案。本谅解备忘录的目的是尽量减少FDA和EPA对这些产品的冗余监管，同时确保满足两项法规的安全性和有效性要求。这会对三个方面造成影响：获得批准的数据要求、获得批准的程序以及合规性。

3/“高水平消毒剂”和“高水平消毒”是公共卫生界使用的艺术术语。FDA将“高水平消毒剂”视为灭菌剂的单独类别或子类别。EPA未将“高水平消毒剂”注册为单独的抗菌农药，而是注册与FDA“高水平消毒”类别中用途相符的杀菌剂用途。

4 /这个定义与CDC使用的术语定义一致。

5 /“低和中等水平消毒剂”是公共卫生界使用的艺术术语。FDA将“低和中等水平消毒剂”视为通用消毒剂的子类别。EPA未注册低水平和中等水平消毒剂，但具有相应的杀菌剂类别。

在确定《FD＆C法案》和FIFRA的法定和监管要求是否得到满足时，EPA和FDA将利用FDA当前“关于液体化学杀菌剂上市前通知提交文件的内容和格式指南”中的数据要求和性能标准、21 CFR第807部分第E子部分的FDA上市前通知规定、40 CFR第158部分的EPA数据要求规定以及EPA第G部分“产品性能指南”。

由于通用消毒剂的EPA注册要求与《FD＆C法案》第510（k）节规定的通用消毒剂上市许可所需满足的要求相符，所以EPA的注册要求符合FDA第510（k）节中有关这些产品的要求。

FDA第510（k）节的要求或上市前批准要求符合EPA的液体化学灭菌剂（包括高水平消毒剂用途）的功效数据要求。因此，就有效性和产品性能而言，FDA的上市前批准符合液体化学灭菌剂的某些EPA注册要求。FDA的上市前批准不符合EPA的化学、毒理学和生态影响要求。

IV.	协议

环境保护局局长和美国食品药品管理局局长同意，在第五节提及的豁免发生之前，以下责任划分将适用于两个机构在监管旨在与器械配合使用的液体杀菌剂中的活动：

A.	监管责任

1.	FDA将主要负责属于旨在用于关键性或半关键性器械的灭菌剂6的液体化学杀菌剂的安全性和有效性要求的上市前审查。关键性器械的示例包括腹腔镜、手术器械、心肺氧合器和转移钳。半关键性器械的示例包括胃肠内窥镜、气管插管、膀胱镜、麻醉呼吸回路和阴道镜。FDA还将主要负责接触镜护理液的上市前审查。

6/ 如果液体化学灭菌剂产品具有诸如抗结核或杀病毒等附属声明，则这些声明也将受到FDA的管制。

2.	EPA将主要负责对属于旨在与非关键性或半关键性器械以外的器械配合使用的通用消毒剂的液体化学杀菌剂进行上市前审查。非关键性器械的示例包括轮椅、医疗床、支架、某些手术室表面、医疗灯、牙科治疗机以及听诊器。

3.	通过第510（k）节所述程序颁发消毒剂的FDA上市许可或通过上市前批准程序批准消毒剂将符合FIFRA第3节的一些注册要求。在申请人向EPA提交由FDA颁发的授予液体化学杀菌剂（灭菌剂）上市许可或批准的命令后，EPA将认为注册的功效数据要求得到满足，并将及时确定其他注册要求是否得到满足。

4.	用作器械消毒剂的液体化学杀菌剂（除灭菌剂以外）的EPA注册将满足确定21 U.S.C. 360c（i）（1）（A）规定的实质等同性所必需的标准。对于这种类型的液体化学杀菌剂，制造商向FDA提交EPA授予注册的信函副本将满足FDA对21 U.S.C. 360（k）规定的上市前通知的要求。在收到此类液体杀菌剂的制造商提交的该信息后，FDA将发布命令，确定产品实质等同于不需要上市前批准的上市前通知已获批准的器械。该命令将允许器械在未经FDA批准上市前批准申请的情况下合法销售。

7/ 第4段所述的程序仅适用于不含任何消毒剂的液体杀菌剂产品。如果液体化学杀菌剂产品含有灭菌剂和通用消毒剂声明，则将按照第3段所述的程序进行注册。如果EPA注册的通用消毒剂产品的注册人随后申请杀菌剂声明注册，则必须按照第3段所述的程序进行该产品的注册，且现有的EPA注册将在FDA批准该产品后失效。

5.	作为环境保护局注册程序的一部分，EPA将要求液体化学杀菌剂（除已经获得FDA上市前许可或批准的灭菌剂之外） 的注册人在其产品标签上提供以下声明：

“本产品不得用于以下任何表面或仪器：（1）直接置于人体，进入或接触血液或身体的正常无菌区域，或（2）接触完整的粘膜，但通常不穿透血屏障或以其他方式进入身体的正常无菌区域。”

B.	合规责任

1.	FDA将负责旨在用于关键性和半关键性器械的液体化学灭菌剂的所有抽样和所有功效测试，以及对不符合《FD＆C法案》的任何产品采取适当的执法和/或监管行动。

根据要求，EPA将向FDA提供最新认可标签的副本，以及FDA需要采样的每个产品的生产地点名称和位置。

在21 U.S.C. 331j、21 U.S.C. 360（j）（c）、42U.S.C. 263g（d）、42U.S.C. 263i（e）以及21 C.F.R.第20部分允许的范围内，FDA将分享所有安全性和有效性测试结果、标签变更以及，当EPA要求时，在FDA执行/监管有关液体化学消毒剂的行动中获得的任何其他信息。EPA可以使用此类信息来确定注册人是否已遵守FIFRA。根据这些信息，EPA可能会确定需要根据FIFRA采取进一步的监管行动，包括取消产品的注册。

2.	EPA将负责旨在用于除关键性和半关键性器械以外的器械的所有通用化学杀菌剂的采样和功效测试，以及就不符合FIFRA的任何此类化学杀菌剂采取适当的强制和/或监管行动。EPA将向FDA提交旨在用于除关键性和半关键性器械以外的器械的无效液体化学杀菌剂的标签和其他有关证据，以供其根据《FD＆C法案》采取补充行动。

3.	在涉及旨在用于器械的液体化学杀菌剂的情况下，每个机构将根据要求提供协助，以支持其他机构的合规活动和诉讼。将根据适用的程序、法定和监管要求，包括遵守21 CFR第20部分的规定，通过下面列出的联络官员请求提供协助。协助可能包括提供抽样、检查和审计数据、专家证人、认证声明以及宣誓书。

每个机构可以随时与另一机构协商，以确定针对液体化学杀菌剂采取的监管和/或执法行动（取代其他机构的行动或与其他机构的行动同时进行）是否适当。

本谅解备忘录对EPA根据FIFRA或FDA根据《FD＆C法案》进行的任何未决调查或执法或监管行动均不产生任何影响。

C.	活动的协调

为了确保旨在用于器械的液体化学杀菌剂的持续和协调监管、合规和执法活动，建立了EPA/FDA机构间委员会。EPA的注册部门、合规部门和预防、杀虫剂和有毒物质办公室以及FDA的器械和放射健康中心和合规和监督办公室主任将担任联合主席，他们将指定其各自的机构成员担任委员会成员。委员会将每财政年度至少召开两次会议。

V.	消除虚假机构审查的未来规则制定

EPA将根据FIFRA第25（b）节启动规则制定程序，以豁免液体化学灭菌剂产品的FIFRA规定。EPA认为，FDA的 510（k）要求或上市前批准要求符合液体化学灭菌剂的功效数据要求和产品性能标准。当此类豁免生效时，FDA和EPA将停止遵循第IV A.3段中所述的程序，且这些产品将完全符合FDA的监管和执法要求及程序，EPA将不再注册此类产品。在EPA收到有关此类产品的信息的情况下，它将与FDA共享此类信息。

FDA将启动一项规则制定程序，对《FD＆C法案》第513节所述的旨在用于器械的液体化学杀菌剂进行分类。FDA认为，EPA在FIFRA中有关旨在用于除关键性和半关键性器械以外的医疗器械的液体化学杀菌剂的要求对应于《FD＆C法案》第510（k）节规定的法案要求。因此，FDA将向其分类咨询小组建议，可豁免旨在用于除关键性和半关键性器械以外的医疗器械的液体化学杀菌剂无需遵守《FD＆C法案》第513节规定的上市前通知要求。任何此类豁免生效后，FDA和EPA将停止遵循第IV A.4段中所述的程序。在FDA收到有关此类产品的信息的情况下，它将与EPA共享此类信息。

VI.	参与方的名称和地址

A.	美国食品药品管理局：

5600 Fishers Lane

Rockville, MD 20857

B.	环境保护局

401 M Street, S.W.

Washington, D.C. 20460

VII.	联络官员

A.	美国食品药品管理局：

灭菌和毒理学项目官员（目前：Virginia Chamberlain博士）

器械和放射健康中心，合规和监督办公室

1390 Piccard Drive

Rockville, MD 20850

电话：(301) 427-1131

B.	环境保护局：

抗菌项目科主任（目前：Juanita Wills）

注册部

抗菌项目科(H7505C)

401 M Street, S.W.

Washington, DC 20460

电话：(703) 305-6661

VIII. 协议期限

本协议经双方同意后生效。可以通过双方书面同意予以修改，或由任何一方在向另一方发出三十（30）天提前书面通知后终止。双方同意每三（3）年对协议进行评估，届时任何一方均可选择更新、修改或取消该协议。

| 环境保护局批准和接受 | 美国食品药品管理局批准和接受 |
| --- | --- |
| 签署人/签名/ Victor J. Kimm | 签署人/签名/ Ronald S. Chessmore |
| 职务：代理助理局长 | 职务：监管事务副专员 |
| 日期：1993年6月4日 | 日期：1993年6月4日 |

美国食品药品管理局、公共卫生服务署、卫生和公众服务部以及环境保护局于1993年6月4日签署的谅解备忘录的修正案

“关于共同责任事项——拟用于医疗器械的液体化学杀菌剂的监管通知”的修正案

I.	目的

美国食品药品管理局（FDA）和环境保护局（EPA）于1993年6月4日签署的谅解备忘录（WOU）的修正案修订了所有液体化学杀菌剂（除已获得FDA上市前许可或批准的消毒剂以外）标签上应当包含的免责声明。

II.	背景

1993年6月4日，FDA与EPA签署了谅解备忘录，以作为废除液体化学杀菌剂的双重监管的临时措施。根据该谅解备忘录，被视为医疗器械的液体化学杀菌剂可分为两大类：（1）杀菌剂和（2）通用消毒剂。FDA对具有灭菌声明的杀菌剂负有主要的管辖责任。该管辖范围包括具有支持其作为高水平消毒剂的使用模式的附属抗结核或杀病毒声明的杀菌剂产品。EPA对通用消毒剂负有主要的管辖责任。根据该谅解备忘录，FDA和EPA都需要启动规则制定程序，以便赋予每个机构对其指定类别的唯一管辖权。在规则制定生效之前，谅解备忘录规定了旨在减轻与向这两个机构提交重复数据包相关的任何可能监管负担的临时程序。

此外，谅解备忘录明确规定了某些液体化学杀菌剂的标签上应当包含的标签语言。基于下面解释的原因，本修正案使用新语言代替了原来在谅解备忘录中规定的语言。

III.	修正案

A.	背景

谅解备忘录第IV（A）（5）段中规定的必须包含在液体化学杀菌剂（除已经获得FDA上市前许可或批准的消毒剂以外）标签中的现有标签语言为：

“本产品不得用于以下任何表面或仪器：（1）直接置于人体，进入或接触血液或身体的正常无菌区域，或（2）接触完整的粘膜，但通常不穿透血屏障或以其他方式进入身体的正常无菌区域。”

自签署谅解备忘录以来，EPA和FDA已经注意到，目前的标签免责声明不允许使用通用消毒剂作为在消毒之前去除医疗器械上的严重污物的预清洁剂。灭菌产品标签上的“使用说明”包含一个声明，要求在消毒和灭菌之前对医疗器械和设备进行彻底的清洁、冲洗和干燥。本修正案仅用于修改目前除杀菌剂以外的所有液体化学杀菌剂标签上所需的免责声明。修订后的标签免责声明将允许使用通用消毒剂作为医疗器械灭菌之前的预清洁剂。

B.	修订后的语言

- 通过删除第IV（A）（5）段的整个文本并替换为以下内容，对美国食品药品管理局、公共卫生服务署、卫生和公众服务部以及环境保护局于1993年6月4日签署的谅解备忘录第IV（A）（5）段进行了修改：

- 作为EPA注册程序的一部分，EPA将要求除已获得FDA上市前许可或批准的消毒剂以外的液体化学杀菌剂的注册人在其产品标签中包含以下声明：

“该产品不得用于任何表面或以下仪器的终端灭菌/高水平消毒：（1）直接置于人体，进入或接触血液或身体的正常无菌区域，或（2）接触完整的粘膜，但通常不穿透血屏障或以其他方式进入身体的正常无菌区域。该产品可用于在灭菌或高水平消毒之前对关键性或半关键性医疗器械进行预清洗或消毒”。

IV.	参与方的名称和地址

A.	美国食品药品管理局：

5600 Fishers Lane

Rockville, MD 20857

B.	环境保护局

401 M Street, S.W.

Washington, D.C. 20460

V.	联络官员

A.	美国食品药品管理局：

灭菌和毒理学项目官员（目前：Virginia Chamberlain博士）

器械和放射健康中心，合规和监督办公室

1390 Piccard Drive

Rockville, MD 20850

电话：(301) 594-4618

B.	环境保护局：

抗菌项目科主任（目前：Juanita Wills）

注册部

抗菌项目科(7505C)

401 M Street, S.W.

Washington, DC 20460

电话：(703) 305-6661

VI.	修正案的生效日期

1993年6月4日谅解备忘录的修正案经双方同意后生效。

| 环境保护局批准和接受 |  | 美国食品药品管理局批准和接受 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签署人 | /签名/ Daniel M. Barolo | 签署人 | /签名/ Ronald M. Johnson |
| 职务： | 主任 | 职务： | 主任 |
| 日期： | 1994年6月2日 | 日期： | 1994年6月20日 |