决定具备不同技术特征器械的上市前通知[510（k）]中

实质等同性时需考虑的效益-风险因素

行业及美国食品药品管理局工作人员指南草案

指南草案

本指南文件仅用于征求公众意见。

文件发布于2014年7月15日。

如对指南草案有任何意见与建议，请您在《联邦公报》发布指南草案的可用性通知后的90天内提交。书面意见请提交至美国食品药品管理局的文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。电子意见请提交至http://www.regulations.gov。在提交意见时，请注明《联邦公报》发布的可用性通知中列出的文档编号。

如果您对本文关于CDRH监管器械部分有任何疑问，请联系中心主任办公室（电话：301-796-5900）。

如果您对本文关于CBER监管器械部分有任何疑问，请联系通讯、外联和发展办公室（OCOD）（电话：1-800-835-4709或240-402-7800）。

|  |  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 生物制品评估和研究中心 |
| --- | --- | --- |

前言

额外副本

CDRH

如有需要，可通过网络获取额外的副本。您可以发送电子邮件至CDRH——Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号（1818）。

CBER

如需获取指南文件的单独硬拷贝，提交书面请求至生物制品评价和研究中心（CBER）的交流、外联和发展办公室（OCOD）（HFM-40）：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903 号71号楼3128室，邮编20993；或者拨打电话1-800-835-4709或240-403-7800；或者发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或者访问网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm

目录

一、	引言	1

二、	背景	2

A.	实质等同性的法定标准	2

B.	性能数据	4

三、	范围	4

四、	效益和风险因素	5

A.	器械效益的评估	6

B.	器械风险的评估	7

C.	器械效益和风险评估过程中的额外因素	9

V.	效益-风险评估示例	11

决定具备不同技术特征器械的上市前通知[510（k）]

中实质等同性时需考虑的效益和风险因素

行业及美国食品药品管理局工作人员指南草案

最终确定以后，本指南将代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

- 一、	引言

上市前通知提交材料（通常称为“510（k）”）的提交人必须在其510（k）提交材料中向美国食品药品管理局 （FDA）证明新器械相对于合法上市（参考）器械具有“实质等同性”（SE）。1在实质等同性分析的某些点上，新器械可能的风险与利于与参照器械相比可能有关。本指南中所讨论的效益-风险因素可以帮助FDA的审核人在器械的实质等同性方面做出决定，而且可能会帮助在510（k）上市前过程中适应不断演化的技术。此外，本指南还可以帮助510（k）上市通知的提交人确定他们提交材料中关于实质等同性的材料。FDA制定本指南的目的在于提高510（k）上市前审核过程的可预测性、一致性和透明度。本指南不改变510（k）上市前审核的标准，也不要求510（k）提交人在510（k）提交材料的审核过程期间提供通常需提交的额外性能数据，从而不为其增加额外的负担。

1	见《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第513（i）节的规定（21 U.S.C. § 360c（i））。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 二、	背景

- A.	实质等同性的法定标准

510（k）提交材料的提交人必须在其510（k）中向FDA证明新器械2在SE方面等同于“参照器械”。3见FD&C法案第513节第（i）条（21 U.S.C. § 360c（i））。参照器械的定义如下：（i）在1976年5月28日之前合法上市的器械（预先改造器械），此类器械不需要提交上市前批准申请（PMA）；或者（ii）已经被归类或重新归类为一级或二级器械的器械；4或者（iii）在510（k）审核过程中被认定为具有SE的器械。见21 CFR 807.92（a）（3）。

在510（k）审核中确定器械实质等同性的标准可见于FD&C法案第513节第（i）条（21 U.S.C. § 360c（i））：

实质等同性

（i）（1）（A） 为根据第（f）子节和第520节第（l）条规定确定器械的实质等同性，“实质等同性”或“实质等同”的意思是，就与参照器械对比的器械而言，其应具有与参照器械相同的预期用途，而且部长在审核时应发现器械——

（i） 具备与参照器械相同的技术特征；或者

（ii）（I） 具备不同的技术特征而且所提交的信息实质上等同于参照器械所包含的信息，其中包括适当的临床或科学数据，如果部长或根据第523节规定指定的审核人员认为有必要的话，提交人应证明器械像合法上市的器械一样安全有效；以及（II）不会引起与参照器械不同的安全性和有效性问题。

2	在本指南中，“新器械”指FD&C法案第201节第（h）条（21 U.S.C. § 321（h））意义范围内并未合法上市的器械。此类器械可以是完整器械，也可以是需按照21 CFR 807.81的规定提交新510（k）的合法上市器械的改造器械。

3	欲了解510（k）程序的更多信息，请参阅FDA于2011年12月27日发布的指南草案，510（k）程序：上市前通知[510（k）]的实质等同性评估（“510（k）程序”）。FDA的指南草案代表FDA对当前专题的建议处理方法。本指南中所有参考指南文件的所在网站请参阅附件A：参考清单。

4	FD&C法案第513节（21 U.S.C. § 360c）规定了器械的三种分类（一类、二类和三类）并提出了器械的重新分类程序。

因此，为找到新器械对参照器械的SE，FDA必须首先找到两种器械具备“相同的预期用途”。然后，FDA必须确定这两种器械具备“同样的技术特征”，或者这两种器械技术特征方面的任何差异都不会引起不同的安全性和有效性问题，而且新器械与参照器械一样是安全有效的。“不同的技术特征”的定义见于FD&C法案第513（i）节第（1）（B）条（21 U.S.C. § 360c（i）（1）（B）），如下：

就与参照器械进行对比的器械而言，其在材料、设计、能量源或其他特性方面与参照器械相比存在显著变化。

如果FDA认为新器械与参照器械在技术特征方面存在差异，而且这些技术差异会引起不同的安全性和有效性问题，FDA将判定新器械与参照器械在实质上不具备等同性。5在另一方面，如果FDA认为这些技术特征差异不会引起不同的安全性和有效性问题，FDA将对新器械与参照器械之间的技术差异进行评估并确认它们对器械安全性和有效性的影响（即，新器械“是否”像参照器械一样是“安全而有效的”）。根据FD&C法案第513节第（a）（2）条（21 U.S.C. § 360c（a）（2）），除其他相关因素外，FDA还会通过“衡量器械的使用对于所造成的任何受伤或疾病风险而为健康带来的任何可能的效益”来确定器械的“安全性和有效性”。6我们认为，指南草案中描述的这种方法提供了关于，当新器械与参照器械之间的技术特征存在差异但却不会引起不同的安全性和有效性问题时，FDA在做出实质等同性决定时所考虑因素的更明确说明。

5	请见于510（k）程序指南草案附件A ，510（k）审核过程中临床决策制定点的拟定510（k）决策制定流程图。FDA的指南草案代表FDA关于当前主题的拟定方法。

6	关于器械建立器械安全性和有效性的标准，请参阅21 CFR 860.7。（b）子节注明：“在确定器械安全性和有效性时，除其他相关因素外，专员和器械分类小组成员将考虑以下几个方面。（3）器械的使用所带来的健康效益相比于所造成的任何伤害或疾病风险更加重要。”（21 CFR 860.7（b））。

- B.	性能数据

当FDA审核技术特征不同于参照器械的新器械时，必须审核器械的性能数据以对照参照器械评估其安全性和有效性。7当评估性能数据时，FDA在确定实质等同性之前应对照参照器械考虑新器械的风险和效益。提交人必须提交新器械的性能数据的类型和数量，以用于支持新器械的实质等同性决定。另外，这些性能数据可以来自于非临床测试和临床测试，而且非临床及临床测试的数据在FDA的风险和效益评估过程中都会发挥作用。就本指南而言，这两种类型的性能数据都可以提供关于本文所讨论的效益和风险因素的信息。

在评估效益和风险时8，包括在确定“可能的风险”和“可能的效益”时，FDA会依赖有效的科学证据。9一般而言，“可能的风险”和“可能的效益”不包含纯粹的理论性风险和效益，而是需要有效的科学证据作为支持。一般情况下，孤立的案例报告、随机经验、缺乏进行科学评估所需的充足详情的报告，以及未经证实的观点，这些都不被视为证明新器械在与参照器械进行对比情况下安全性和有效性的有效科学证据。然而，当鉴别安全性和有效性均存在疑问的器械时，这些信息都是需要考虑的。10

- 三、	范围

510（k）审核标准（新器械相对于合法上市（参照）器械的实质等同性）不要求新器械与参照器械相同。在某些情况下，FDA可能会发现新器械的适用情况11或技术特征不同于参照器械，但是新器械依然相对于参照器械具备实质等同性。本指南并不聚焦于510（k）审核程序的第一个步骤，其中要求FDA必须确认新器械的预期用途与其参照器械是“相同的”，本指南的聚焦点在于，FDA在确定新器械与参照器械的技术特征之间存在差异且新器械不会引起不同的安全性和有效性问题之后的审核步骤。12在审核过程中的这一点上，FDA必须确定新器械是否像参照器械一样是“安全而有效的”。在进行510（k）审核程序中的这一个步骤期间，FDA所考虑的主要效益和风险因素将帮助其做出如下所述的实质等同性决定。而且，我们也提供了在上市前审核中如何使用这些因素的示例。

7	欲了解更多性能数据要求信息或进一步讨论，请参阅脚注3。

8	当所提供的作为上市提交材料支持材料的临床数据，包括510（k），与实质等同性相关时，这些数据应适用于21 CFR 860.7（c）（2）中有效科学证据的定义。有效科学证据的定义为：“来自于由具备资格专家进行的控制良好的试验、部分对照研究、无对照组的研究和客观试验和记录充分病例的证据，以及关于上市器械重大人类经验的报告，而具备资格的专家可以根据其中器械的使用条件对其安全性和有效性提交合理的担保。” （21 CFR 860.7（c）（2））

9一般而言，本指南中的“可能的”和“可能性”拥有同样的 内涵，如21 CFR 860.7（b）（3），即，这两个词都是指患者经历效益或风险的可能性。通常情况下，在评估“可能的”效益和风险时，假设检验、概率和预测概率的形式概念以及可能性等都是关键因素。在本指南中，FDA不打算使用“可能的效益”一词来代指根据FD&C法案第520节第（m）条（21 U.S.C. § 360j（m））规定而批准的人道主义器械豁免（HDE）的批准要求中所用的监管条款，以及FAD实施HDE的规章制度。

10	见于21 CFR 860.7（c）（2）。

11	根据FD&C法案第513节第（i）条（21 U.S.C. § 360c（i））规定，只有在预期用途一致的情况下，FDA才可以认定新器械相对参照器械具备SE。预期用途中的差异，比如器械的预期适应人群或器械计划治疗的疾病，不一定会导致新的预期用途。

本指南适用于既适用于诊断器械，也适用于治疗器械。但是，并非本指南中所列出的所有因素都适用于每一份510（k）提交材料。

关于PMA或重新分类请求审核过程中所考虑的效益-风险因素的指南，请参阅FDA于2012年3月28日发布的指南，“当决定医疗器械上市前批准或重新分类的效益-风险时需考虑的因素”（“PMA和重新分类指南”）。本指南草案解决了与PMA和重新分类指南中相似的效益-风险因素，但是，与PMA申请和重新分类请求的上市前审核程序期间的效益-风险测定不同——不需要与任何其他器械进行对比——在510（k）上市前审核期间评估效益和风险时，FDA会考虑新器械相对参照器械的效益和风险。

- 四、	效益和风险因素

下文中所解释的效益-风险因素是FDA在审核性能数据以评估新器械是否像参照器械一样安全有效时需考虑的主要因素，其中新器械拥有不同的技术特征，而且FDA已经认定这些技术差异不会引起不同的安全性和有效性问题。即使新器械与参照器械在效益和风险方面存在差异，但是FDA依然可以认定新器械与参照器械在实质上等同。尽管FDA认为适用于实质等同性决定的新器械在效益和风险的差异程度将根据实际情况进行评估，但是在对照参照器械对新器械在效益和风险方面的差异进行评估的过程应包括：

当这些差异对（或可能对）相对于参照器械而言的新器械的安全性和/或有效性造成影响，而且这些差异无法根据实质等同性的比较标准进行评估，这些差异将形成器械新的预期用途。欲了解更多与确定适用于新的适用症的新器械是否具备新的预期用途的过程相关的信息，请参见脚注3。

12	见脚注5。

效益减少/风险减少：如果新器械和参照器械之间的技术特征存在差异，而且FDA通过审核所提交的性能数据认为新器械相对于参照器械的效益有所减少，如果新器械相对于参照器械的风险也有所减少，FDA仍然可以认定新器械与参照器械是在实质上等同的。当在新器械中寻找相似的效益时，FDA可以在决定器械是否具备SE时考虑减少效益的数量。根据新器械相对于参照器械所减少的效益，即使新器械的风险也有所减少，FDA仍然可以认定新器械与参照器械存在NSE关系。

风险增加/效益增加：如果新器械相对于参照器械的风险有所增加，即使FDA通过对新器械的性能数据进行审核认为新器械相对于参照器械的效益也有所增加，FDA仍然可以认定新器械与参照器械在实质上等同。当审核新器械的增加风险时，FDA会考虑其相对于参照器械的风险程度。此外，FDA还可以考虑采取额外措施是否可以帮助缓解增长的风险。根据新器械相对于参照器械所增长的风险，即使新器械的效益也有所增加，FDA仍然可以认定新器械与参照器械存在NSE关系。

FDA在审核新器械上市前提交材料中的性能数据期间可能会考虑下文所述的因素。然而，并非所有的因素都适用于每一份510（k）提交材料。审核中所考虑的每一种因素都是以参照器械作为对照的。

- A.	器械效益的评估

可能效益的范围：通过单独考虑下列因素并将这些因素作为一个整体与参照器械进行对比，FDA会对510（k）提交材料中所提供的关于可能效益的信息进行评估：

-	效益类型——示例包括但不限于，器械对临床管理、患者健康和患者对目标人群满意度的影响，比如对患者管理和生活品质、幸存机率、患者功能的改善、功能损失的预防，以及症状解除的影响。这些终点指示性临床效益通常都可以直接测定，但是在许多情况下可能会通过有效的替代终点来证明。就诊断器械而言，其效益的评估可以根据特殊器械因其识别特殊疾病、在不同疾病阶段提供诊断、预测未来发病或识别更容易对既定治疗做出反应患者的能力而进行评估，因此可以促进疾病的治疗或减少其传播。

-	效益的量级——我们通常会按照范围或根据特定的终点或标准（例如，效益的类型），或者通过评估预识别的健康临界值确定是否已达到的方式对器械的效益进行评估。在临床研究中，在试验范围内所测得的受试人条件或临床管理的改变，或如终点的改善或恶化所示，允许我们能对器械为受试人带来的效益量级进行评估。由于缺乏明确的结局数据，诊断器械效益量级的定义在很大程度上是通过测试结果的准确性和再现性，以及临床上适用于这些结果的预期影响确定的。另外，还可能会考虑效益量级在适用群体中的变化。

-	患者体验一种或多种效益的可能性——根据所提供的数据，有时候是可以预测哪些患者可能会体验到一种效益的，然而在其他时候，这一点是无法准确预测的。数据可能会表明，只有目标群体中的小部分人会体验到效益，或者，在另一方面，这种效益可能会频繁出现在整个目标群体的患者中。如果要证明小部分的受试人体验到了大规模的效益，这可能引发与这些事例不同的考虑因素，而在这些情况下，大部分受试人都体验到了小规模的效益。

-	影响的持续（即，效益在患者身上可以持续多长时间）——有些治疗是有效的，然而有些治疗则可能需要在患者的生命中频繁重复。如果是已知的，治疗效果的持续期可能会直接影响效益的定义。但是，必须一次次重复的治疗可能会引发更大的风险，或者患者所体验到的效益可能会随治疗的每一次重复而消失。

- B.	器械风险的评估

可能性风险/伤害的范围：FDA会通过单独考虑并整合下列因素而对可能性风险/伤害进行评估：

-	与器械的使用相关的伤害事件13的严重性、类型、数量和等级：14

- 器械相关的严重不良事件——这些事件可能一直或已经被认为是由器械的使用所导致的，而且致使或促成死亡或受伤或有生命威胁的疾病会导致永久性损伤或损害身体，或要求医疗或手术干预，以防止对身体造成永久伤害。15

13	在本指南中，“等级”指的是每位患者所发生伤害事件的数量或每个时间单位所发生伤害事件的数量。

14我们已经分别列出了各种类型的伤害事件，目的是说明其中哪一种更常用于FDA可能对效益-风险评估的考虑。在进行效益-风险评估时，FDA可以分别或整体考虑这些不同类型的伤害事件。

- 器械相关的非严重不良事件——这些事件可能一直或已经被认为是由器械的使用所导致的，而且这些事件还不满足器械相关严重不良事件的分类标准。

- 程序相关的并发症——患者所遭受伤害可能并非由严重或非严重不良事件造成，而且是直接由器械的使用所导致。相关示例包括，与器械使用相关的麻醉剂相关的并发症，或与收集人类生物材料相关的风险。16

-	伤害事件的发生机率 —— 预期可能会体验伤害事件的适应人群的比例。在衡量可能时，FDA会把事件属于一次性事件还是重复性事件这一问题作为考虑因素。

-	患者体验一次或多次伤害事件的机率——根据所提供的数据，有时候是直接可以预测患者可能会体验到的伤害事件的，但是在其他时候，这一点是无法准确预测的。数据可能会表明，只有目标群体中的小部分人会体验到效益，或者，在另一方面，这种效益可能会频繁出现在整个目标群体的患者中。

-	伤害事件的持续时间 （即，不良后果的持续时间）——有些器械都会导致暂时的轻微伤害；有些器械会反复导致可逆伤害；而其他器械会导致永久性使人变得衰弱的伤害。FDA会考虑器械所造成伤害的严重程度以及其持续时间。

-	假阳性或假阴性诊断结果的风险——如果一种诊断性器械给出了假阳性结果，患者可能会因此而接受不必要的治疗并招致伴随治疗而产生的所有风险，或者可能会被错误地诊断为患有严重疾病。如果诊断器械给出了假阴性结果，患者可能会因此接受不到有效的治疗（从而错过治疗所带来的效益），或者可能不会得到正确的疾病或病情诊断结果。关于这些风险和其他因虚假测试结果而引起的风险，在审核过程中都需要考虑它们出现的可能性以及严重程度。

此外，我们也会考虑不同类型伤害事件的数量，这些事件可能潜在地由器械的使用以及器械整体影响的严重程度所导致。当多个伤害事件同时发生时，它们就会产生较强的整体影响。比如说，当一种伤害事件单独发生时被认为是小型伤害事件，但是当伴随有其他伤害事件发生时，这些事件对患者的整体影响就是非常大的。

15	见21 CFR 803.3。

16	当通过侵入性治疗收集生物材料以设施诊断测试时，这一考虑因素会影响体外诊断设备的风险组合。

- C.	器械效益和风险评估过程中的额外因素

不确定性——当确定一种新器械是否像参照器械一样安全有效时，我们会考虑器械效益和风险的确定性程度。有些因素，比如——不太理想的设计优化，或不太理想的台架测试、动物或临床研究，或不充分的数据分析——这些都会导致测试或研究结果不可靠，而且可能不会提供完全理解新技术的影响所必需的信息。此外，就某些器械类型而言，在缺乏能使研究人员或受试者失去判断力的试验设计的情况下，有时候难以辨别其实际影响和安慰剂影响。而且，研究结果的再现性、研究方法的变更，以及其他类似研究的结果都会影响确定性水平。

疾病/病情特征——经治疗或诊断的疾病/病情，其临床表现、对患者的影响、经诊断的疾病/病情如何以及是否得到治疗，以及自然史和进展情况（即，患者是否日益好转或更加严重，或者以什么样的预期速度好转/恶化），这些都是FDA在评估新器械效益和风险过程中需考虑的重要因素。

患者对风险的承受能力和对效益的观点——风险承受能力因人而异，而且会影响个别患者对关于新器械技术参照器械相比是否有更高风险且在更高可能效益的情况下也是可以接受的这一决策。在评估效益和风险时，FDA认为以患者为中心的风险评估可能会识别愿意接受更高等级的风险以为了实现更高效益，或额外类型效益（例如，因更加舒适或更加便利的简易操作而导致生活品质的提高）的患者。与此同时，其他患者可能会倾向于选择规避风险。在以患者为中心的评估中，当评估新器械的相对安全性和有效性时，应考虑患者是否愿意使用器械或承受风险。另外，FDA还要考虑关于患者对有意义的效益所持观点的证据，因为有些患者可能相对于器械而言更重视其效益。评估患者的风险承受能力和对效益的观点是非常有益的，而且也有助于评估器械的整体效益-风险组合以及器械是否像参照器械一样安全有效。比如说，器械的不便使用或不适用可能会使患者不会严格按照说明书使用器械，这可能会导致治疗效果较差。FDA建议，正在考虑在其510（k）提交材料中制定或提出有效测定法和/或关于风险承受能力或对效益观点的提交人应提前与适当的FDA审核部门接触并沟通。17

对医疗保健专业人员或看护者的效益——FDA认为，某些器械，比如允许使用不同技术的手术工具，或者会明确影响正在进行中的患者管理的器械，可能会通过改善护理病人的方式以及相应改善患者结局而为医疗保健专业人员或看护者带来益处。这类器械有很多，比如拥有改良的人体工学设计且操作简便的手术仪器，或者带有无线功能的监测器械。对于这些器械，提交人应考虑在其510（k）提交材料中制定和提出有效的测定法和/或关于医疗保健专业人员或看护者对其效益的观点，而且应提前与适当的FDA审核部门接触并沟通。18

风险缓解——在适当情况下，采取缓解措施会将伤害事件发生的可能性降至最低，而且会改善效益-风险组合。即使新器械的风险有所增加，如果风险适于缓解，FDA可以认为此新器械具备可与参照器械相比的效益-风险，因此也可以认定该新器械像参照器械一项安全有效。关于风险缓解，最常见的方式就是在标签中注明适当的信息（例如，警告、注意事项、禁忌）。有些风险可以通过其他方式的风险沟通得以缓解，包括培训和提供专业人员和患者标签。就体外诊断器械而言，可以通过使用补充或辅助性诊断测试和/或对照试验来使其得以缓解。

上市后数据——器械在上市后环境中的使用有助于我们更多地了解它们的风险和效益，以及类似器械的风险和效益。当按照本指南的要求评估审核新器械并评估它们的不同的技术特征时，FDA会所收集的同类型上市器械的上市后数据（例如，文献、召回记录、注册数据、医疗器械报告）进行考虑。这种方式的评估可以明确说明缓解措施的量级和影响，而且还会为根据实质等同性决定而对新器械的效益和风险所实施的评估提供额外的效益和风险相关的信息。在很多情况下，上市后信息可用于确认某些风险已得到缓解，或者用于鉴别哪些患者更有可能遭遇不良事件。除此之外，FDA有权要求对某些二类器械19进行上市后监督，而且可以要求将预期大量用于小儿人群的新器械的上市后监督情况作为实质等同性的决定条件之一。20预期大量投放小儿科室的新器械的上市后监督可以作为上市前数据的补充材料。

17	见FDA于2014年2月18日发布的指南，医疗器械：预提交程序和有美国食品药品管理局工作人员在场的会议，该指南介绍了FDA在提交人准备提交至FDA提交材料的发展阶段，包括510（k）提交材料，向提交人提出建议的机制。

18	见id。

19	见FD&C法案第522节的规定（21 U.S.C. § 360l）。

而且，FD&C法案第513节第（i）（1）（C）条（21 U.S.C. § 360c（i）（1）（C））规定，FDA在审核510（k）提交材料的过程中应考虑上市后采取的管控措施，其中说明“为促进根据第510（k）条规定向部长提交报告的审核，部长应考虑如何通过上市后管控措施加快器械的分类……”。正如FDA于2002年10月4日所发布指南中所述，“1997年《FDA现代化法案》中最不繁重的规定：概念和原则，依赖上市后管控措施（例如，质量系统监管、上市后监督，以及医疗器械报告要求）应被认为是一种减少510（k）提交材料中上市前数据的机制，同时仍应确保器械的安全性和有效性。在某些情况下，比如在上市后监督适用的情况下，为减少510（k）提交材料的上市前负担，如果FDA的整体评估充分平衡了其他支持实质等同性的因素并考虑了FDA在要求进行510（k）上市后研究方面的限制，FDA可能会因为依赖上市后管控而接受效益-风险组合的上市前不确定性更大的器械。

创新技术 - 当新器械具备对于公众健康而言十分重要的技术改进时，如果FDA的整体评估中充分平衡了其他支持新器械与参照器械存在SE关系这一决定的其他因素，我们可以接受其相对于参照器械而言效益和风险评估较已建立的技术拥有较大的不确定性，以推进患者使用这些创新技术。就器械的优势方面，其创新变更是在具体问题具体分析的基础上进行评估的。

- V.	效益-风险评估示例

以下几个示例都是假设或简化的现实情况，而且都仅用于说明；即，任何示例都不对应任何实际510（k）提交材料相关的效益-风险问题的完整解决方案。这些示例中所述的决定并不是FDA未来决定的预测，而是假设结果，而且仅用于表明FDA在 510（k）审核期间对器械的效益和风险进行评估时是如何对各种因素进行考量的。由于器械的个别性能特征、使用人群和环境方面存在差异，类似的情况或器械可能会导致不同的结果。另外，这些示例并不旨在为各种因素的评估提供特定器械的数据建议。

示例1

20	FD&C法案的第522（a）（1）（B）节（21 U.S.C. § 360l（a）（1）（B））。

有一位制造商提交了关于脊柱手术期间所用手动咬骨钳的510（k）材料，这种咬骨钳是一种不同于已识别参照器械的器械，即，这种新器械拥有不同的形状和不同的更深切割动作。这种新设计造成了额外的风险，因为新的切割动作会使患者额外的解剖位置暴露出来，从而加大了受伤的可能性。在另一方面，相对于可用的参照器械，新设计加快了切割过程并减少了手术所需用时，而且新器械的形状使得医生可以更容易地进入特定的解剖区域。在审核了台架测试结果之后，FDA发现台架测试并不设计用于解决额外的增加的风险。因此，该制造商提供了动物试验和临床试验的性能数据以证明审核团队所发现问题的发生率较低。在与参照器械直接进行对比的临床研究中，事实证明使用新器械的手术用时较短，而且参加手术的外科医生也强调，当进入患者身上难以达到的解剖区域时，新器械相对于参照器械可以更容易地进入难以靠近的解剖区域，因而减少了邻近组织受伤的可能性。而且，该器械有多种尺寸可供选择，这引起了关于所用尺寸是否大于所需尺寸这一风险增大的担忧，因为这会导致在动物试验中更有可能发生不良事件。

效益：相对于参照器械，新器械的相关材料表明，外科医生认为相对于参照器械而言，使用该器械可更容易地进入脊柱周围特定解剖区域，而且造成邻近组织受伤的可能性也较低。在许多情况下，外科医生可能更倾向于使用新器械而非参照器械，因为新器械可用于进行更深的切割动作，这一点已经在临床试验中得到了证明，因而可以减少手术用时。此外，手术用时的减少会导致麻醉时间的减少以及暴露于感染风险中的时间减少。

风险：相对于参照器械，新器械更深的切割动作会为硬脑膜、动脉、静脉和神经根带来更高的受伤风险。制造商提供了动物和临床试验数据，以用于解决与更深切割动作相关的、潜在的更高风险等级。制造商所提供的数据证明了伤害较低的可能性；但是，动物试验表明使用不当尺寸的器械会增加受伤风险。

额外因素：

风险缓解：为解决因适用不当尺寸的器械而导致风险增加的问题，器械标签中应注明需根据在手术前测量的解剖范围确定适用尺寸适当的器械。

对于医疗保健人员或看护者的益处：正如制造商所提供的手术数据所示，新设计使得外科医生可以更方便地使用器械，因而能够减少致使患者受伤的风险。

实质等同性分析：参照器械和新器械的预期用途一致，而且FDA认为它们之间的技术差异不会引起不同的安全性和有效性问题。然而，这些技术差异可能会影响新器械的安全性和有效性。具体地说，技术差异表现在对硬脑膜、动脉、静脉和神经根造成伤害的风险的增加。制造商提供的动物和临床数据解决了这些潜在伤害，并且证明了这些伤害发生率较低的可能性。制造商的标签注明了帮助外科医生选择适当尺寸器械的方法，从而进一步缓解了在动物试验中所观测到的风险。而且，动物试验也表明，相对于参照器械，使用新器械进行手术的需用时间较短，而且参与手术的外科医生也强调了新器械更容易进入脊柱周围的特定解剖区域这一优势，因而减少了致使患者受伤的风险。尽管由于切割深度的加深使得新器械的潜在风险可能会略高于预期器械，但经过证实，这种风险增量是非常小的。此外，性能数据的确证明了新器械的形状和切割动作在缩短手术用时和方面操作方面的效益。由于风险随效益的增加而增加，而且新器械对于参照器械的适应人群而言可能有着可与参照器械相比的效益-风险组合，因此该器械很有可能与参照器械存在SE关系。

示例 2

在脚趾甲霉菌（甲真菌病）的治疗方法中，有一种采用弱激光疗法的自足式器械。这种新器械使用了不同于参照器械不同的波长（参照器械已被证明可产生不同的光生物学效应），其功率级远低于参照器械，而且拥有一种与参照器械的脉冲序列相对的恒定能量输送序列。为治疗甲真菌病，预期的作用机制是通过光生物程序解决：激光波长与真菌细胞内的某些生色团相互作用从而导致细胞死亡；或者：在低于组织凝块或组织汽化所需温度的条件下，对真菌细胞引入热效应。由于新器械与参照器械之间存在技术特征差异以及可能的作用机制的变更，因此制造商提供了临床数据以用于评估器械的有效性。如果大部分的受试人都做出了回应，其中作为回应者的受试人的脚趾甲已按照预先定义的成功标准得到了有效的治疗，那么该器械将被视为像参照器械一样有效。最后，该器械被视为相对于参照器械所带来的风险较低，因为其功率级显著较低。

效益：新器械提供了一种相较于参照器械而言更加简便的治疗方式。

但是，研究未能满足主要终点的要求，也就是说，研究数据无法作为大部分回应者都见到治疗成功的支持材料。

风险：新器械为受试人造成的风险较低，而且与参照器械相比，其功率相对较低而且副作用较小。其他风险缓解措施包括，穿戴激光安全护目镜，以防止因暴露在激光环境下而导致眼睛受到意外损害。

额外因素：

不确定性：临床试验的结果引出了一个关于新器械观测效益可靠性的重大问题：回应人的比例低于预期。除此之外，制造商的照片和数据集中也存在显著的数据不一致的情况。

实质等同性分析：新器械与参照器械的预期用途一致，但是它们之间存在技术差异。尽管这些技术差异相对于参照器械不会引起不同的安全性和有效性问题，但是它们会对新器械的有效性和安全性产生影响。由于新器械和参照器械之间存在技术特征差异，因此制造商提供了临床数据以用于确立它们之间的实质等同性。然而，这些临床数据未能证明临床上有意义的效益。除此之外，所提供的数据表现出重大不一致性，而且是不可靠的。尽管新器械的风险较低，但是其效益也相对参照器械较小。而且，所观测到的较小效益有着高度的不确定性质。因此，新器械不具备可与参照器械相比的效益-风险组合，而且可以据此给出NSE的决定。

示例 3

一位制造商就一种可在能自由行动、可携带环境下使用的外用输液泵提交了510（k）提交材料。该器械制造商声称其该器械与独立式外用输液泵存在实质等同性关系，这种独立式外用输液泵常见于医院，用于对病人进行可控的液体及药物输送静脉注射（IV）。该新器械利用了一种新的、紧实的、可活动的平台，该平台可用于对通过救护车或其他运输工具，比如直升机运送的病人进行IV治疗。与参照器械不同，这种新器械的操作完全依靠一块电池，而且其使用者界面也相对参照器械较小、较简单。由于新器械是可活动的，它可以作为一种医疗措施，作为公众健康对种化学、生物、放射、核能或高产爆炸性（CBRNE）事件的回应，以用于为患者提供治疗。21

在对使用者界面评估后，评估结果显示该器械科在不造成额外风险的情况下实现其性能。然而，其中也是存在一定的担忧的，即新器械相对于参照器械而言拥有较高的损害相关的故障风险，这是因为使用器械的环境是可自由行动的，这可能会导致患者因输液不足、输液过量或治疗延迟而受到伤害。为解决这个问题，制造商实施了台架试验以评估器械暴露于在可自由行动的运输环境下，模拟的、最坏条件下的耐久性，其中包括但不限于，湿度测试、温度暴露测试、机械力（例如冲击、振动等）、液体进入、压力高度和闭塞。台架测试的结果表明，在可自由行动的环境中，器械在反复使用后会出现校准偏移风险增加的情况。为缓解这种风险，制造商改变了器械标签，以指示使用者频繁对器械实施预防性维修。

21	欲了解更多FDA关于根据FD&C法案第564节（21 U.S.C. § 360bbb-3）规定授权医疗产品紧急使用指南的信息，请参阅FDA于2007年7月发布的指南，“医疗产品的紧急使用授权”。在满足某些标准的情况下，当公开紧急情况涉及攻击公众或美国军事力量的高度风险，或影响国家安全的重要潜在性时，FD&C法案第564节允许FDA专员授权使用未经过批准的医疗产品，或未经批准使用的经批准的医疗产品。

效益：与参照器械相比，新器械紧实、可移动的平台能使医疗保健人员将IV治疗的地点从住院治疗拓展至可移动环境中。重要的是要考虑，在运输车辆中，比如救护车或直升机中的狭窄空间，这种新器械设计的紧实组合使得医疗保健人员能够协调病人的急救护理需求，其中可能包括通风设备支持、心脏监测和抽吸。在紧急其概况下，车辆通常需进行改造以适应多个病人的运输。在这种情况下，病人和医疗护理人员的空间已经非常受限了，而耐久性医疗器械的紧实组合就变成了一种必不可少的特性。此外，该器械可以在不同的温度和湿度条件下操作，如台架试验数据所示，因此，其作为医疗措施不断提高的实用性可以对CBRNE做出回应。

风险：尽管器械的使用环境是可以自由行动的，比如就会车或直升机，但是这种环境依然增大了器械的损害风险。制造商提供的非临床试验数据证明，该器械在暴露于可自由行动的运输环境中时所产生的机械力会返回导致其校准的偏移。而这种校准偏移可能会导致该输液泵相对于校准固定的器械输送更多或更少的液体。此外，试验结果表明，校准偏移仅发生在重复暴露于可自由行动环境之后。

额外因素：

对于医疗保健人员或看护者的益处：参照器械不允许医疗保健人员将IV治疗拓展至可移动的环境中。但是，这种新器械运输医疗保健人员在可移动的环境中使用该输液泵，因而可便于协调病人的急救护理需求，其中可能包括紧急情况下的通风设备支持、心脏监测和抽吸。

风险缓解：制造商证明，增加预防性维护措施将会减少与可能的校准偏移所造成的健康问题相关的风险。因此，制造商改变了该器械的标签，以指示使用者在可自由行动环境中使用100小时后实施预防性维护，相对于参照器械，新器械关于预防性维护的要求更加频繁。

实质等同性分析：新器械和参照器械的预期用途一致——以可控的方式为病人输液。然而，与参照器械不同的是，新器械是全电池供电的、紧实的，而且其使用者界面也非常简化，因此可用于可自由行动的活动环境之中。这些差异，尤其是器械在可自由行动环境中的使用，表明了器械具备可能会影响其安全性和有效性的不同的技术特征。

在可自由行动的环境中，损害相关的故障风险较高可能会导致输液不足、输液过量或治疗延期。但是，由于参照器械同样也可能会出现损害相关的故障，因此这些并不算是安全性和有效性方面的新问题。制造商所提供的台架测试数据证实，该器械在模拟的、最坏情况下的可自由行动条件下是非常那你用的。这些数据表明，器械在可自由行动的环境中经多次使用之后需要反复发生校准偏移。为缓解这一风险，制造商改变了器械的标签，以指示使用者频繁实施预防性维护。对于处于运输状态的患者或处于公众健康紧急情况下的大量患者效益的增长会加重输液泵可移动平台在校准偏移情况下的风险。由于风险（已通过标签中的声明有所缓解）的增加随之而来就是效益的增加，新器械对于参照器械的适应人群而言可能具备可与之相比的效益-风险组合，因此器械与参照器械具备SE关系。

示例  4

一种由合成材料制成的男用避孕套制造商声称其产品与天然胶乳避孕套具备实质等同性。这两种产品之间的唯一差异就在于材料，一种是合成材料，一种是天然乳胶材料。对此，有一个问题就是，新材料的性能可能并不如乳胶材料的性能一样好，而且可能会导致在性交期间出现裂口或滑移。通过对比合成材料避孕套和天然胶乳避孕套（参照）的性能，我们可以通过临床试验来评估它们的使用风险。新产品将需要证明，相对于天然乳胶避孕套，其在性交期间关于滑移和裂口的评估中并不具备劣质性。该制造商进行了临床研究，但是其产品在主要终点中却遗漏了其中一个终点。

效益：合成材料避孕套为避孕和预防受孕提供了另一种选择，这在一定程度上为对天然乳胶过敏的使用者及他们的伴侣带来了效益。

风险：合成材料避孕套所用的新材料可能会导致避孕套在性交期间出现裂口或滑移，这会增加意外怀孕和/或性传播感染（STI）疾病的传播。临床研究表明，与天然乳胶避孕套相比，合成材料避孕套出现裂口的可能性较低，但是出现滑移的可能性稍高。

额外因素：

风险缓释：为缓解临床试验中显露出来的滑移风险，新产品在所有标签中都发布了警告：本产品应仅在使用者对乳胶过敏的情况下使用。

实质等同性分析：新产品和参照产品的预期用途一致——避孕和预防受孕。然而，新产品是由不同于参照产品的材料制成的，这表明两者之间存在技术特征方面的差异。尽管这种技术差异相对于参照产品不会引起不同的安全性和有效性问题，但是可能会影响新产品的安全性和有效性。这种新产品提供了另一种避孕和预防受孕的选项，在一定程度上为对天然乳胶过敏的使用者以及他们的伴侣带来了福音。但是，相对于参照产品，新产品在性交期间发生滑移的可能性较高，因而会导致意外怀孕及STI传播风险的增加。这些风险都是可以在临床试验中评估的，而且临床试验的结果表明，这些产品出现裂口的可能性较低，但是出现滑移的可能性较高。新材料避孕套与参照避孕套之间滑移发生率的增加在一定程度上可通过在标签中注明警告信息来缓解。此外，根据功能失效（滑移和裂口）的组合机率来看，新材料避孕套并不次于参照避孕套。由于增加的风险在一定程度上可通过在标签中注明警告信息来缓解，但与风险的增加随之而来的就是效益的增加，因此对于参照产品的适应人群而言，新产品可能具备可与参照产品相比的效益-风险组合，所以两种产品在实质上是等同的。

示例5

一种对嘴部施加压力的装置被用于治疗成年人的阻塞性睡眠呼吸暂停病症。与参照装置——这种情况下的首选治疗的黄金标准——相比，新装置拥有不同的作用机制，但是可实现相同的预期治疗结果。其中，令人担忧的问题是，新的作用机制可能会在一定程度上令口腔紧闭，从而限制使用者只能通过鼻子呼吸。台架测试数据显示，相对于参照装置而言，新装置所施加压力的水平较高，但是制造商所提供的台架数据表明，在鼻塞的情况下，此压力水平将不会保持嘴部紧闭。除此之外，制造商了还提供了关于一项28天研究的临床数据：该研究致力于评估新装置相对于参照装置将紊乱指数（AHI）降低至基准线以下的能力。研究结果表明，新装置在临床上可使AHI发生有意义的降低。虽然在临床上有意义，但是新装置所导致的AHI降低要少于参照装置。在另一方面，调查问卷的结果显示，病人对新装置的满意程度显著高于参照装置。

效益：尽管新装置相对于参照装置而言在AHI降低方面所带来的效益较少，但是其改进在临床上还有非常有意义的。此外，如临床试验的病人满意度所示，新装置的设计所引入的特征使其相对于参照装置更易于使用，而且佩戴起来也更加舒适。与参照装置相比，这些新特征会提高病人对新装置的整体依从性，而病人对参照装置的忍耐力并有限。

风险：台架测试的性能数据证明，所施加的压力水平可能会在一定程度上导致口腔在呼吸机制中紧闭，从而限制患者仅可通过鼻子呼吸。由于使用新装置的患者在理论上不可使用替代性气道，因此鼻子中粘液的产生或急性炎症的发生可能在患者睡觉期间会致使部分气道阻塞，因而限制患者仅能使用鼻子进行呼吸。

额外因素：

不确定性：所提供的临床研究设计并非最优化设计，也并非旨在证明装置的安全性和有效性。研究结束后，相关人员未对大量接受扫描的受试人进行随访，而且提交人也未提交相关的有效性数据。因此，28天的研究周期可能并非为确定睡眠呼吸暂停病症治疗效果耐久性的最佳持续周期。

患者的风险承受能力和对效益的观点：参照装置目前被认为是阻塞性睡眠呼吸暂停病症的首选治疗方法，但是并非所有预期患者都能很好的忍受这种方法。由于新装置佩戴起来更加舒适而且更便于使用，因此患者可能会愿意忍受较少的AHI降低。

创新技术：相对于参照器械，患者更容易忍受治疗阻塞性睡眠呼吸暂停病症的新机制所采用的技术。

实质等同性分析：新装置和参照装置的预期用途一致——治疗阻塞性睡眠呼吸暂停病症。然而，新装置包含新的技术特征，尽管不会引起新的安全性和有效性问题，这些特性会对装置的安全性和有效性产生影响。新装置的设计特性会获得更高的患者满意度，因此相对于参照器械而言，新装置的患者依从性更高。然而，使用新装置的患者将会遇到AHI降低较少的情况。而且，与参照装置当前的黄金标准相比，患者可能愿意忍受稍高的AHI 。由于新作用机制的风险有所增加可能会局部导致新作用机制中的口腔紧闭，但是随之而来的是效益的增加，因此对于患者群体而言，新装置的效益-风险组合是可以与参照装置相比的。所以，可以认为新装置与参照装置在实质上是等同的。

示例6

一种新测试（测量前凝血酶时间（PT）的国际标准化比率（INR）和凝血因子水平）的制造商通过DNA重组技术获得了一种关键试剂，但是并没有仅将此作为动物组织的多余提取物。就延长PT的样本而言，新测试的PT结果表明其相对参照装置存在正偏压。两种装置的INR结果在整个测量范围内都得到了良好的一致意见，但是其中包括少量INR明显升高的样本。纤维蛋白质和凝血因子II、V、VII和X都表明，尽管新装置在较低因子水平情况下血块形成所需的时间较长于参照装置，但是新测定结果与参照测定结果之间存在强相关。精确研究以及日间/批次研究表明，使用新装置所得到的结果相对于参照装置更具重现性。在生理相关浓度条件下已知的PT干扰物质研究表明，新化验结果未受到任何意外影响。另外，近期上市后医疗器械（PT装置）报告（MDR）的审核结果表明，只有掺入了一种（不同的）重组DNA试剂且之前已获得同意的PT产品受到了一种之前与PT 干扰无关的抗生素的影响。而这种干扰机制（涉及重组试剂以及另一种化学定义的测定成分）也有了良好的定义。台架试验表明，新产品未受到与MDR有关的抗生素或当前已上市的抗生素族群的干扰。

效益：新产品提供了其器械类别内所有产品所期望的效益，检测出了外源性凝血途径的组合因素或单因素缺陷，并为患者管理带来了一定的启示。新测试结果的重现性较高，这表明相对于参照测试而言，新测试中出现高、低或正常结果（至少在常规结果范围之内）的错误率将降低。

风险：相对于参照装置，新装置并不存在任何新风险。

额外因素：

不确定性：在极端INR值条件下的结果的差异程度（新测试与参照测试之间）并未得到全面评估。对于处于新装置极端值情况下的患者而言，与参照装置相比，他们的优化管理可能不尽相同。此外，新装置对比参照装置所发现的未经检查的干扰所造成的影响也是不同的。

风险缓解：因PT/INR测试所引起的风险主要可通过由经证明可实施PT/INR和凝血因子测试的实施的专业知识和程序来缓解。很显然，反常的或非预期的测试结果有待测试实验室的确认和调查。在临床方面，实验室会根据经验延长凝血试验中的原始凝血时间，而结果报告显示INR和活跃度%的使用则减少了患者管理对原始凝血时间的依赖。

上市后数据：上市后管控可能会缓解与上市前不确定相关的风险，而这些不确定性则关于装置所造成的新干扰。

实质等同性分析：新装置与参照装置的预期用途一致，但是它们之间存在技术差异。尽管这些差异相对于参照装置而言不会引起不同的安全性和有效性问题，但是它们可能会影响新装置的安全性和有效性。然而，由于其拥有基于可用研究的可比分析性能（标准化），以及已经确认的风险缓解和对于新技术不确定的有效性，新装置具备与参照器装置相似的效益-风险组合。因此，可以认为新装置与参照装置在实质上等同。

示例7

一位月经棉塞（由新型合成衬垫材料制造而成）的制造商声称，其产品与由不同合成材料（人造纤维）的月经棉塞在实质上等同。相对于参照产品，新型衬垫材料可以吸收同样数量的经血，但是衬垫的膨胀体积却相对较小。这个问题在于，新材料可能会提高金黄色酿脓葡萄球菌（金黄色葡萄球菌）的增长，而且会增加中毒性休克综合症（TSST-1）的发病率。该制造商提供了毒理学数据以证明其棉条产品不会增强金黄色葡萄球菌的增长，也不会增加TSST-1的发病率，或者改变正常阴道菌群的生长。然而，制造商所提供的数据显示出微生物测试的异常情况，因而导致审核人员测试结果产生了怀疑。在回复FDA的要求并解释这些异常情况时，提交人再一次实施了微生物测试，结果表明数据存在不一致的情况。

效益：新材料具备吸收同等数量液体的能力，但是衬垫材料膨胀体积的减少可能会提高使用棉条患者的舒适度。

风险：通过微生物测试中的异常情况，考虑认定新产品可能会提高金黄色葡萄球菌的增长率并改变正常阴道菌群的生长。微生物测试是非常重要的，测试表明该棉条产品不允许金黄色葡萄球菌超出正常的阴道菌群数量。金黄色葡萄球菌的超量会导致TSS，这是一种由葡萄球菌毒素的产生引起的可能的致命疾病。此外，数据之间的不一致性也引起了关于结果有效性的怀疑。

额外因素：

不确定性：微生物测试的结果引起了关于安全性的严重担忧。制造商所提供的测试结果存在异常情况。

实质等同性分析：新产品与参照产品的预期用途一致，都用于插入阴道以吸收经血。然而，新产品是由不同的合成衬垫材料制造而成的。新材料与参照材料之间存在技术特征方面的差异，而这些差异可能会提高金黄色葡萄球菌的增长率、增加TSST-1的发病率，和/或改变正常阴道菌群的生长，从而会影响产品的安全性和有效性。但是，这些产品并不会引起不同的安全性和有效性问题，因为所有的棉条产品制造商都必须证明他们的产品不会提高金黄色葡萄球菌的增长率。制造商所提供的关于对新产品实施微生物测试的数据存在异常情况；而对产品的重新测试所显示的数据不一致的情况表明新产品会提高金黄色葡萄球菌的增长率。而且，超量的金黄色葡萄球菌会导致一种致命的疾病，TSS。因此，尽管新棉条产品相对参照产品在使用时可能更加舒适，但是相对参照产品，新产品存在诸多关于TSS发病率增加风险的不确定，因此其效益-风险可能是无法与参照产品相比的。因此，新产品与参照产品在实质上可能是不同的。

附件A：参考文献列表

欲了解更多CDRH指南的近期版本，请访问CDRH指南网页，http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm。

1.	510（k）项目：评价上市前通知的实质等同性 [510（k）]；行业和美国食品药品管理局员工指南（2011年12月27日）。请参见：http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm282958.htm.

2.	关于何时作出医疗器械上市前批准以及重新分类的效益-风险决定所考虑的因素；行业和美国食品药品管理局员工指南（2012年3月28日）。请参见：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM296379.pdf.

3.	关于医疗器械提交反馈的请求：提交前项目以及与美国食品药品管理局员工的会议；行业和美国食品药品管理局员工指南（February 18, 2014）。请参见：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.%20pdf.

4.	1997年FDA现代化法案的最小负担条款：概念和原则；FDA和行业最终指南（2002年10月4日）。请参见：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm085994.htm.

5.	医药产品紧急使用授权指南（2007年7月）。请参见：http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125127.htm.