制造地点变更补充材料：

内容与提交

行业及美国食品药品管理局

工作人员指南草案

本指南文件仅供征集公众意见使用。

文件发布日期：2015年10月21日

如有关于本指南草案的意见与建议，请您在《联邦公报》发布本指南草案可用性通知的90天内提交。书面意见请提交至美国食品药品管理局的文档管理部（HFA-305）：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室，邮编20852。电子版意见请提交至http：//www.regulations.gov。在提交意见时，请在所有材料中注明《联邦公报》所发布可用性通知中所列的文件编号。

如对本文存在任何疑问，请联系制造执法办公室的制造和质量部门，电话：301-796-5540。

如有关于本文中生物制品评价和研究（CBER）所管辖器械的问题，请联系交流、外联和发展办公室（OCOD），电话：1-800-835-4709或301-827-1800。

|  | ### 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 执法办公室 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

## 额外副本

#### CDRH

如有需要，可通过网络获取额外的副本：http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/de fault.htm。您可以发送电子邮件至 CDRH-Guidance@fda.hhs.gov 请求提供本指南的电子版副本。在提出请求时，请注明文件编号1269。

#### CBER

如有需要，可联系交流、外联和发展办公室（OCOD）请求提供本指南草案的副本：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903 号71号楼3103室，邮编20993-0002；电话：1-800-835-4709或301-827-1800；电子邮箱：ocod@fda.hhs.gov，或者通过网络获取：http：//www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/G uidances/default.htm。

I.	引言	1

II.	背景	1

III.	指南的适用范围	3

IV.	制造地点变更提交材料	6

A.	什么是制造地点变更，以及应该在什么时候提交地点变更补充材料VS30天通知？			6

B.	地点变更补充材料中应包含哪些内容？	11

C.	确定何时需要进行检查	13

D.	额外资源	15

制造地点变更补充材料：

内容与提交

行业及美国食品药品管理局

工作人员指南草案

本指南草案在最终定稿时将代表美国食品药品管理局（FDA或机构）关于这一主题的最新意见。本指南不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果你想讨论其它可选择的方法，请联系标题页面上列出的负责执行本指南的FDA工作人员。

- 引言

本指南草案解释了FDA对于下列事项的当前观点：

  - 什么构成了制造地点的变更，以及您应该什么时候提交关于地点变更的PMA；

  - 您应该在地点变更补充材料中提供什么文件；以及

  - FDA考虑何时决定是否要在批准变更补充材料之前进行工厂检查的一般因素。

本指南草案取代早前于1999年8月15日发布的指南草案，“在修改上市前批准下器械时对相关机构进行检查的可能性”。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 背景

根据《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C）第515节第（d）（6）条（21 U.S.C. § 360e（d）（6））的规定，在对器械实施影响其安全性或有效性的变更之前，除非此变更为制造程序或制造方法的修改，这种情况下可以发出一份30天通知，否则应向FDA提交已批准PMA的补充性申请（PMA补充材料）以期获得批准。PMA法规提供了21 CFR 814.39中关于确定PMA持有人（以下简称为“申请人”）何时需要提交PMA补充材料或可以提交一份30天通知的一般标准。根据21 CFR 814.39（a）（3），PMA持有人在“使用不同机构或工厂制造、加工或包装器械时”必须提交一份PMA补充材料，而且这种变更会对器械的安全性和有效性造成影响。

关于工厂检查，FD&C法案第510节第（h）条（21 U.S.C. § 360（h））规定，应按照FD&C法案第704节（21 U.S.C. § 374）的要求对每一个工厂进行检查，而且对于参与器械或者II类或III类器械的制造、传输、组合或加工过程的每一个工厂，至少需要在其注册完成后的两年周期内检查一次，而且在此后的每个两年周期内检查一次。

1996年3月，CDRH向医疗器械制造业发函宣布，中心将提供一年的试用期以改善关于器械制造地点变更的PMA补充材料的处理过程。在此信函中，CDRH表示有必要加快其对制造地点变更补充材料审核的速度和效率，而且该中心还声明，CDRH将不会要求对所有制造地点变更实施预批准检查。除此之外，该信函中还介绍了通常情况下需要及不需要对制造地点进行检查的情况。后来，CDRH编制并于1999年8月5日发布了题为“在修改上市前批准下器械时对相关机构进行检查的可能性”的指南草案，但是这一指南并未最终确定下来。

1996年3月所发信函中所述的PMA补充材料以及1999年的指南草案被称为“地点变更补充材料”，或者，如果不需要进行预批准检查的话，它们也被称为“快速补充材料”。现在，FDA将所有提交材料都确定为“地点变更补充材料”，并且还根据在变更前是否需要进行检查而指定了名称。基于行业反馈以及FDA多年来的经验，FDA对1999年指南草案进行了大量修订和更新，并且正计划将新版本作为一级指南草案发布以征求公众意见，该指南草案的名称为“制造地点变更补充材料：内容和提交材料”。

本指南旨在帮助行业决定何时向FDA提交关于制造地点变更的PMA补充材料。而且，本指南也旨在帮助行业决定提交关于制造地点变更的PMA补充材料。除此之外，行业也可以借助本指南预测什么时候需要就制造地点变更PMA补充材料实施预批准检查，以评估工厂对21 CFR第820部分中所述的质量系统（QS）法规要求的履行情况。因此，本指南也可以帮助工厂与实施制造地点变更相关的时间表以及任何过程、方法、程序、鉴定与验证。无论FDA是否进行预批准检查，或者PMA补充材料是否已提交，III类成品器械的制造商必须遵守适用于其操作的QS法规要求，相关内容也见于21 CFR第820部分。通过制定及实施QS程序，使用不同机构或工厂制造、加工或包装器械时出现制造相关问题的可能将降至最低。

另外，FDA也发布了其他关于PMA补充材料和30天通知的一般指南。在“行业及FDA工作人员指南：上市前批准（PMA）下器械的变更——PMA补充材料决策制定流程”（2008年12月11日）的G节中，FDA讨论了关于何时提交制造地点变更补充材料的问题，以及其发布一则关于制造地点变更以及何时可能会进行检查的单独指南的计划。本指南就是这一单独指南。

FDA发布了“行业及FDA工作人员指南：制造方法或过程变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充材料和75天人道主义器械豁免（HDE）补充材料”（2011年4月13日），其内容关于“FDA认为应发布30天通知的变更事项以及通常情况下无需通知的变更事项”。该指南包含一个关于制造程序变更或制造方法变更的说明性清单，当这些变更对器械的安全性和有效性造成影响时，应该发布一则30天通知，比如“变更的实施为现有的制造空间添加了一个新的洁净室”  。而且，该清单中还包括一则适用于制造基地内配方室的重新安置的30天通知。除此之外，本指南还提供了关于FDA认为无需提交30天通知的变更事项说明，比如“成品器械的制造/灭菌地点的变更”。

## 指南的适用范围

本指南介绍了我们建议您遵守的决策制定步骤，您可以通过这些步骤确定在您计划变更合法上市的PMA批准器械的制造地点（包括变更器械的加工、包装或灭菌地点）时是否需提交PMA补充材料。而且，本指南还讨论了FDA在决定是否需要在批准PMA补充材料之前进行预批准检查时将考虑到的一般因素。

请注意，本指南仅适用于经批准的PMA器械的制造商、产品开发方案，或者人道注意器械豁免（HDE）。本指南不用于解决在上市前通知（510（k））提交材料经同意器械的制造点变更问题。

本指南所用“地点”一词包含工厂和机构，但是并非21 CFR第814部分所定义的“工厂”和“机构”。在本指南中，FDA所用“工厂”一词的定义如21 CFR 807.3（c）所示，是指制造、组装或加工器械的一个普通实际地点管理之下的营业场所。在本指南中，FDA对“机构”一词的定义是指“工厂”内部的实际结构体积或建筑物。

### 定义

- 部件：医疗器械不见是指任何将称为制成的、包装的、贴有标签的器械一部分的原材料、物质、工件、零件、软件、固件、标签或装配件（21 CFR 820.3（c））。医疗器械部件被视为成品医疗器械中不完整的一部分。此外，医疗器械的部件是不可以单独分销（不可销售或单独可用）给客户/终端用户的，而且仅可出售使用这些部件制造成品医疗器械的制造商。

- 工厂：制造、组装或加工器械的一个普通实际地点管理之下的营业场所（21 CFR 807.3（c））。

- 机构：工厂内的实际结构体或建筑物。

- FDA工厂注册号（FEI）： FDA在确定已注册工厂时所用的号码。通常情况下，FDA会为每一个实施FDA管辖下活动的每一个企业或实体指定一个独特的FEI。自2000年开始，FEI现在已经达到10位数了。

- 成品器械：适于使用或能够运行的任何器械或任何器械的配件，无论是否已包装、贴标签或灭菌（21 CFR 820.3（l））。

- 制造地点：一个用于制造、加工或包装成品器械或任何成品器械配件的机构或工厂。

- 无行动指示（NAI）：表明一种数量或类型器械出现质量系统缺陷的可能性最低，根据所观测到的质量系统缺陷以及相关的特定器械和制造过程之间的关系，工厂将不太可能会生产出不合规或有缺陷性的成品器械；这一术语通常与II类情况检查同义，在这一情况下，FDA会通知工厂其任何有异议的发现，但是通常不会引发行政管理或监管行动。

- 官方行动指示（OAI）：表明器械与FDA用于发起行政管理和/或监管行动的质量系统法规相对比存在一种或多种重大缺陷，这些行动包括但不限于，发出警告信、禁令、扣押、没收、民事罚款或提起诉讼；这一术语与一类情况检查同义。

- PMA补充材料（21 CFR 814.39）：在PMA 获得FDA批准之后，申请人应在实施会对经批准的PMA器械的安全性和有效性造成影响的变更之前提交相关PMA补充材料至FDA以等待审批，当变更是影响器械安全性和有效性的器械制造程序或方法更改时除外，这种情况不需要提交PMA补充材料，而是可以提交一份30天通知。虽然决定是否需要提交补充材料的责任主要在于PMA持有人，但是如果变更会对器械的安全性和有效性造成影响，申请人所提交PMA补充材料中的变更事项应包括但不限于下列类型的变更：

- 器械的新适用症。

- 标签变更。

- 器械的制造、加工或包装过程中适用了不同的机构或工厂。

- 灭菌程序的变更。

- 包装的变更。

- 器械性能或设计规范、环路、部件、材料、材料、运行原理或实体布局的变更。

- 器械的失效期在未经FDA批准的新的或修改后的稳定性和无菌性试验方案进行测试后所观测数据的基础上发生了延期。

- 地点变更补充材料：一种与使用不同机构或工厂完成器械的制造、加工或包装过程相关的PMA补充材料。

- 自愿行动指示（VAI）：表明一种数量或类型器械出现质量系统缺陷的可能性最低，根据所观测到的质量系统缺陷以及相关的特定器械和制造过程之间的关系，工厂将不太可能会生产出不合规或有缺陷性的成品器械；这一术语通常与II类情况检查同义，在这一情况下，FDA会通知工厂其任何有异议的发现，但是通常不会引发行政管理或监管行动。

- 30天通知：一种提交至FDA的关于被视为经批准PMA器械的制造程序或制造方法变更的提交材料（FD&C法案第515节第（d）（6）（A）条；21 CFR 814.39（f））。

## 制造地点变更提交材料

### 什么是制造地点变更，以及应该在什么时候提交地点变更补充材料VS30天通知？

FDA已收到关于可能会根据21 CFR 814.39（a）（3）的规定使用不同地点进行器械制造、加工或包装的各种情境的问题。其中一个典型的情境涉及到的问题就是器械制造地点的搬迁，其他情境则涉及现有地点的扩展、建立一个新的机构或建造一个新的工厂，或者移动机构内的设备。本指南中的表1旨在解决各种可能会归属于这些情境下的制造地点的变更问题。该表描述一种特定情况将在什么时候被视为“使用不同机构或工厂”且制造商应为此为提交PMA地点变更补充材料，或者什么时候一种情境会被视为需要提交30天通知的“制造程序或制造方法的修改”。

在本指南中，FDA认为需提交地点变更补充材料的不同地点包括：1）相关地点未作为原始PMA的一部分获得批准；或者2）相关地点已作为原始PMA的一部分获得批准，但是其批准仅限于实施不同的制造活动。在这些情况下，这些不同地点可能不具备制造同样或相似器械的制造工艺或者技术经验，或者不具备与相似的工艺或技术，而且FDA也没有机会对这种变更进行评估，因为它不会在PMA申请中以任何方式受到评估。在这种情况下，我们会认为这种变更会构成21 CFR 814.39（a）（3）中所述的“使用不同的机构或工厂”，而且如果这种变更会对器械的安全性或有效性造成影响的话，制造商应提交一份180天PMA提交材料（FD&C法案第515节第（d）（6）（A）（i）条）。

如上所述，如果使用了不同的地点而且会因此导致器械的安全性和有效性受到影响，申请人应提交一份180天PMA补充材料，这种材料也被称为地点变更补充材料，FDA会在收到材料后的180条之内对材料进行审核（见21 CFR 814.39（a）（3）、814.39（c）和814.40）。地点变更补充材料中应明确说明所有制造地点的变更，以及制造方法的相关变更。关于榆次相关的额外信息，或者关于地点变更补充材料中应包含内容的信息，请参阅B子节。在实施任何制造地点变更以及相关变更之前，180天PMA补充材料需获得批准。

如果变更地点已经在PMA中获得批准，而且如果地点变更是为了实施与经批准的PMA地点中所制造器械相同或相似的制造活动以及为了制造相同或相似的器械，某些制造地点变更事项可以提交30天通知。如果之前已获得批准的地点以及该地点的工作人员使用且具备相似器械的相似技术和制造过程，那么这种新的制造地点将不会被视为21 CFR 814.39（a）（3）中所述的“不同地点”，这种变更会被视为21 CFR 814.39（f）中所述的现有制造程序或者制造方法的“修改”，而且如果制造地点的变更会对器械的安全性和有效性造成影响的话，申请人可以提交一份30天通知。

FDA不会要求就使用新机构或工厂完整成品器械部件的制造、加工或包装而提交PMA补充材料。仅生产器械部件而不制造成品器械的公司不受21 CFR 820.1（a）下QS法规要求的管辖，但是FDA鼓励这些制造商使用21 CFR第820节中的适用规定作为指南。成品器械制造商应通过对采购而来或以其他方式收到所有部件应用采购管理（21 CFR 820.50）和验收标准（21 CFR 820.80），从而确保其符合QS要求。因此，制造商应按照21 CFR 814.39（f）的规定，就其使用对于成品器械的功能、运行或规格而言十分关键部件的供应商而提交一份30天通知，因为对器械制造程序或方法所实施的这些更改会对成品器械的安全性和有效性造成影响。

表1概括了FDA认为会影响器械安全性和有效性的制造点变更的类型，以及应提交至FDA的提交材料的类型。无论是否提交PMA补充材料，在必要时，制造商应负责按照QS法规的要求对这些变更进行验证。

#### 表 1

| 影响器械安全性和有效性的制造地点变更类型 | #### 地点变更补充材料 | 30天通知 |
| --- | --- | --- |
| 1. 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点从一个地点移动至另一个重新安排的地方，这两个地方均已作为相关器械或者其他II类或III类器械的原始PMA申请的一部分获得了批准： |  |  |
| a. 如果所移动的活动在重新安排的地点已为类似的II类或III类器械实施 |  | √ |
| b. 如果所移动的活动尚未在重新安排的地点实施 | √ |  |
| 2. 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点从一个地点移动至另一个重新安排的地方，但是新地点未作为相关器械或其他II类或III类器械的原始PMA申请中的一部分而获得批准 | √ |  |

| 影响器械安全性和有效性的制造地点变更类型 | #### 地点变更补充材料 | 30天通知 |
| --- | --- | --- |
| - 在合约制造商内部移动成品器械的制造、加工或包装活动地点 |  |  |
| - 在内部已实施同样或相似的II类或III类成品器械活动的原始PMA中合约制造商地点内部的转移 |  | √ |
| - 在内部实施不同于成品器械的II类或III类成品器械活动的原始PMA中合约制造商地点的内部转移 | √ |  |
| - 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点从一个机构移动至拥有相同FEI的同一工厂内的另一个机构 |  | √ |
| - 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点拓展至附近的建筑物（例如，办公园区）以及拥有不同FEI的新建筑物中 | √ |  |
| - 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点移动到未作为原始PMA中的一部分经过批准的合约制造商的地点 | √ |  |
| - 移动对于成品器械的功能、运行或规范而言十分关键的部件制造或加工地点 |  |  |
| - 从器械制造商地点移动至不包含在原始PMA中并作为其一部分的合约制造商的地点 |  | √ |
| - 将部件的制造地点从一个包含在原始PMA之中的合约制造商的地点移动至了另一个不包含在原始PMA之中合约制造商的地点 |  | √ |
| - 在一个合约制造商地点的内部转移 |  | √ |

#### 下文所示为表1中所识别每一种情况的例证。

- 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点从一个地点移动至另一个重新安排的地方，这两个地方均已作为相关器械或者其他II类或III类器械的原始PMA申请的一部分获得了批准：

  - 如果所移动的活动在重新安排的地点已为类似的II类或III类器械实施：

比如说，申请人ABC的原始PMA中有两个地点已获得了批准，那么这两个地点均可以作为部分混合电路板的制造地点。如果ABC计划联合所有的混合电路板制造业务并将制造地点转移至这两个地点中的一个，从而导致器械的安全性和有效性受到影响。在这种情况下，应提交一份30天通知。

  - 如果所移动的活动在重新安排的地点已为类似的II类或III类器械实施：

比如说，申请人ABC最初收到了一份PMA批准，其批准范围包括无菌设备的支架系统装置的外包和灭菌作业。现在，ABC计划将灭菌过程的实施地点移动至其机构内部的其他地点。但是，ABC不具备器械灭菌过程或相似器械的作业经验，而且这种移动会影响器械的安全性和有效性。在这种情况下，应提交变更补充材料。

- 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点从一个地点移动至另一个重新安排的地方，但是新地点未作为相关器械或其他II类或III类器械的原始PMA申请中的一部分而获得批准：

比如说，申请人DEF已收到在其故乡，纽约，制造椎间盘更换装置的批准。现在，DEF计划在加利福尼亚州的另一个地点制造这种器械。而加利福尼亚州这个另一个地点并不包含在相关器械或其他器械的原始PMA申请中。在这种情况下，应提交地点变更补充材料。

- 在合约制造商内部移动成品器械的制造、加工或包装活动地点：

  - 在内部已实施同样或相似的II类或III类成品器械活动的原始PMA中合约制造商地点内部的转移：

比如说，申请人DEF使用了合约制造商ABC来实施其心脏支架系统的灭菌活动。但是由于DEF内部也实施相似II类器械的灭菌活动，因此DEF计划终止与ABC的合作并在其内部实施心脏支架系统的灭菌活动。在这种情况下，应为这种变更提交一份30天通知。

  - 在内部实施不同于成品器械的II类或III类成品器械活动的原始PMA中合约制造商地点的内部转移：

比如说，申请人XYZ使用了合约制造商ABC来实施其髋关节植入物的某些生产步骤。现在，XYZ计划将这些生产步骤的实施地点转移至其内部。这种变更将需要XYZ 公司实施一种或多种其内部当前不实施的PMA器械或者任何其他II类或III类成品器械的制造步骤。在这种情况下，应提交地点变更补充材料。

- 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点从一个机构移动至同一工厂内的另一个机构（拥有相同FEI的）：

比如说，申请人ABC当前在一个受控环境（100级洁净室）下实施器械的生产步骤。现在，ABC计划将这些生产步骤的实施地点从当前经批准机构内的一楼移动至三楼。在这种情况下，应提交一份30天通知。

5.	将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点拓展至附近的建筑物（例如，办公园区）以及拥有不同FEI的新建筑物中：

比如说，申请人ABC制造的产品是乳腺癌预后评估试剂盒。现在，ABC计划将这种乳腺癌预后评估试剂盒的制造地点转移至一个新的建筑物中。这个新建筑物将位于不同的位置，而且该位置拥有不同的FEI号码。在这种情况下，应提交地点变更PMA补充材料。

- 将成品器械的制造、加工或包装活动的实施地点移动到未作为原始PMA中的一部分经过批准的合约制造商的地点：

比如说，申请人ABC是支架装置系统的PMA持有人。该PMA已批准ABC将其支架装载到传送系统中并为该系统包装及贴标签。然而，该支架系统的制造过程是由制造商XYZ完成的。现在，ABC计划将支架的制造地点转移至另一个合约制造商的地点，但是该合约制造商并不是原始PMA的一部分。在这种情况下，应提交地点变更补充材料。

- 移动对于成品器械的功能、运行或规范而言十分关键的部件制造或加工地点：

  - 将部件的制造地点移动至不作为原始PMA一部分的合约制造商的地点：

比如说，申请人ABC当前制造的是载玻片制备装置的过滤器部件。现在ABC计划将这些过滤器的制造地点转移至另一个公司，XYZ的制造地点。然而，XYZ并不包含在ABC经批准的器械原始PMA之中。在这种情况下，应提交一份30天通知，因为该部件的作用十分关键而且这种修改会对器械的安全性和有效性造成影响。

  - 将部件的制造地点从一个包含在原始PMA之中的合约制造商的地点移动至了另一个不包含在原始PMA之中合约制造商的地点：

比如说，申请人ABC使用合约制造商DEF来制造晶体振荡器，这是ABC的可植入除颤器中的一个部件。现在。ABC希望添加一个新公司GHI作为这种晶体振荡器的第二供货源。在这种情况下，应提交一份30天通知，因为该部件的作用十分关键而且这种修改会对器械的安全性和有效性造成影响。

  - 在一个原始PMA中合约制造商地点的内部转移：

比如说，申请人ABC使用合约制造商XYZ制造其心脏支架装置中所用的气球。现在，ABC希望能在其内部制造这种气球。在这种情况下，应提交一份30天通知，因为该部件的作用十分关键而且这种修改会对器械的安全性和有效性造成影响。

### 地点变更补充材料中应包含哪些内容？

根据21 CFR 814.39（c），PMA补充材料中必须包含为支持使用由不同机构或工厂制造、加工或包装器械所需的信息。为了使点变更提交材料能获得批准，其中所提供的信息必须表明，该不同地点用于器械制造、加工、包装或安全的方法、设施或者控制措施符合21 CFR 第820部分中所述QS法规的要求，见FD&C法案第515节第（d）（2）（C）条和第520节第（f）条（21 U.S.C. §§ 360e（d）（2）（C）和360j（f））。如果适用的话，FDA建议地点变更提交材料中包含下列信息：

  - 关于器械、预期用途，以及地点变更的性质和用途的描述，包括将在拟定地点实施的器械功能（例如，组装或进料验收）的描述。

  - 拟定的新的器械制造、加工或者分销地点的图标。

  - 流程图，表明将在审核中拟定地点设施的器械的制造、加工或分销作业的步骤。

  - 关于会受到地点变更影响的设备和过程的描述。

  - 如果适用的话，提供一份新的制造过程中将使用的任何标准清单。

  - 如果适用的话，提供新地点的过程验证或再验证主文件（包括用作产品或质量系统（在适当情况下）一部分的软件的验证，见21 CFR 820.70（i））。

  - 您不计划验证但将由他人在新地点进行检查及测试过程的清单。

  - 过程验证或再验证程序（如果适用的话，还有报告）：

    - 关于FDA可能会基于下文C节所述信息而进行预批准检查的地点变更补充材料，我们建议您在其中所有需要验证过程的过程验证或再验证方案。完整结果的提交是可选的，因为这些结果可以同时进行审核。所有的验证活动应在安排检查之前完成。此外，您应该提供一份关于在提交PMA补充才来时尚未验证过程的验证完成日期的清单。

    - 如果FDA决定基于下文C节所述的信息实施预批准检查，我们将可能建议申请人提供所有需要验证过程的过程验证或再验证方案以及完整的报告。

  - 如果环境和污染条件会对器械产生不利影响，应提供相应的环境和污染控制措施程序（21 CFR 820.70）。如果其中涉及大量程序，仅提供最具相关性程序的样本即可。

  - 如果与原始PMA不同，需按例对解释检查、测量和测试设备的所有程序进行校准、检验、核查以及维护（21 CFR 820.72）。如果其中涉及大量程序，仅提供最具相关性程序的样本即可。如果这程序与经批准的原始PMA中所含的程序相同，您应该就此提供一份相应的声明。

  - 如果制造地点变更导致使用了不同的供应商或合约制造商：

    - 提供或参考当前的采购管理过程，其中详细说明了供应商评估程序，而且还介绍了江南将如何确定将对供应商所实施管理措施的类型。这些程序应该解决下列问题：

      - 为供应商而确立的质量管控措施，包括如何对这些质量管控措施进行评估，以及如何对这些质量管控措施进行监测。

      - 确保您及供应商完全理解所有适用于供应商的管控措施的通信方式。

      - 用于确保您及供应商所做出变更相关的设计和过程实施充足管控的变更控制机制。

      - 您是如何维护可接受供应商记录的，以及您是如何处理采购数据批准过程的。

      - 您是如何评估采购评估与接受验收以确保产品符合指定要求的。

    - 提供用于确立您如何应用采购管理措施（21 CFR 820.50）和验收活动要求（21 CFR 820.80）以确保所采购或接收的特定产品和服务符合指定要求的任何供应商、供货商或合约制造商的具体文件。

  - 如果实际程序不同于经批准的原始PMA中所包含的程序，提供在主要制造地点进行进料验收活动的程序。如果实际程序与经批准的原始PMA中所包含的程序相同，您应该就此提供一份相应的声明。

  - 如果实际程序适用但不同于经批准的原始PMA中所包含的程序，提供在主要制造地点进行最终验收活动的程序。如果实际程序与经批准的原始PMA中所包含的程序相同，您应该就此提供一份相应的声明。

### 确定何时需要进行检查

正如上市前批准申请一样，如果满足适用法律和法规要求的话，补充性上市前批准申请可能会获得批准。其中一个要求就是，器械的制造、加工、包装、存储或安装过程中所用的方法、设施或控制措施满足FD&C法案第520节第（f）条规定的要求。为确认器械的制造、加工、包装、存储或安装过程中所用的方法、设施或控制措施满足21 CFR第820部分中所述的QS要求，FDA必须对地点变更补充材料进行预批准检查，见FD&C法案第515节第（d）（2）（C）条和第520（f）条（21 U.S.C. §§ 360e（d）（2）（C）和360j（f））。

通常情况下，将由CDRH和CBER决定是否对基于下列元素对与地点变更补充材料相关的新地点进行检查：

- 最后一次对当前地点和新地点进行检查的日期；

- 最后一次对当前地点和新地点进行检查的分类；

- 最后一次进行对所移动制造、加工或包装活动（例如，是否曾对相似产品或过程进行过检查）进行QS法规检查的相关性质；以及

- 与新地点所实施制造活动相关的器械的安全性和有效性风险。

CDRH和CBER将审核检查记录并确定之前检查的分类。其中，检查类型可分为官方行动指示（OAI）、自愿行动指示（VAI）或无行动指示（NAI）。OAI与FDA的合规计划7382.845“医疗器械制造商的检查”中第五部分所定义的“一类情况检查”同义。一类情况检查是指与FDA计划用于发起行政管理和/或监管行动的质量系统法规存在一种或多种重大缺陷，这些行动包括但不限于，发出警告信、禁令、扣押、没收、民事罚款或提起诉讼。NAI和VAI类别的检查通常与II类情况检查同义，是指一种数量或类型器械出现质量系统缺陷的可能性最低，根据所观测到的质量系统缺陷以及相关的特定器械和制造过程之间的关系，工厂将不太可能会生产出不合规或有缺陷性的成品器械。在II类情况下，FDA会通知工厂其任何有异议的发现，但是通常不会引发行政管理或监管行动。

CDRH的执法办公室（OC）或体外诊断和辐射健康办公室（OIR），或者CBER制造和产品质量部（OCBQ）的合规与生物制品质量办公室在决定是否需要在审核材料的同时进行检查时将考虑下列因素。比如说，当尚未对地点进行检查或者对当前或新地点的最后一次检查被分类为OAI，如果CDRH或CBER对地点变更补充材料进行审核并认为在不违反（II类情况）检查期间可予以批准的话，FDA将对新地点进行检查。

表2提供了关于FDA是否将对新地点进行检查已作为所提交地点变更补充材料审核结果的信息。

#### 表2

|  | 当前地点* | 新地点 | FDA是否有可能进行检查？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAI/VAI < 2年 | 无检查历史 | 是 |
| 2. | NAI/VAI > 2年 | 无检查历史 | 是 |
| 3. | NAI/VAI < 2年 | NAI/VAI < 2年 | 否 |
| 4. | NAI/VAI > 2年 | NAI/VAI < 2年 | 否 |
| 5. | NAI/VAI < 2年 | NAI/VAI > 2年 | 是 |
| 6. | NAI/VAI > 2年 | NAI/VAI > 2年 | 是 |
| 7. | OAI | 无检查历史/NAI/VAI | 是 |
| 8. | NAI/VAI/OAI | OAI | 是 |

* 注意：当前地点 指当期实施器械制造活动的经批准的原始PMA中的地点。

### 额外资源

下列额外资源有帮助您编制您的地点变更补充材料或30天通知、准备接受检查或实施过程验证：

  - 某些上市前申请审核的质量系统信息；行业及FDA工作人员指南（2003年），可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm070897.htm。

  - 行业及FDA工作人员指南；上市前批准申请制造和操作信息的审核与检查（2008年），可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm077758.htm。

  - 行业指南；过程验证：一般原则与惯例（2011年），可见于http：//www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/UCM070336.pdf。

  - 医疗器械；现行药品优良制造规范（CGMP）最终规则；质量系统法规，61 FR 52602，1996年10月7日，可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequire ments/QualitySystemsRegulations/ucm230127.htm。

  - 行业及FDA工作人员指南： 器械制造方法和过程变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充材料、75天人道注意器械豁免（HDE）补充材料（2011年），可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm080192.htm。

  - OEI （官方工厂清单）制定和维护程序，http：//www.fda.gov/ICECI/Inspections/FieldManagementDirectives/ucm096034.htm。

  - 合规计划指南手册、医疗器械制造商检查、7382.845计划，可见于http：//www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/UCM244277.pdf。

  - 行业及FDA工作人员指南：上市前批准（PMA）下器械的变更——PMA补充材料决策制定过程（2008年），可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm089274.htm。

本指南规定，在实施对器械安全性和有效性造成影响的变更之前，包括使用不同的机构或工厂制造、加工或包装器械，与21 CFR 814.39（a）（3）相对应，提交人应提交相关PMA补充材料至FDA以进行审核与批准。本指南进一步声明，“这些由不同机构或工厂参与制造过程器械的PMA补充材料被称为‘制造地点变更补充材料’。”欲了解关于PMA补充材料决策制定的过程，请参阅相关指南： http：//www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM089360. pdf。

本指南解释了“现有制造空间可以包含新建的空间和建筑物，条件是这些空间和建筑物均包含在一个单一企业标识符（FEI）之下”。欲了解更多关于制造方法或程序变更的30天通知、135天PMA补充材料和75天HDE补充材料的信息，请参阅相关指南： http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080192.htm。

除非另有规定，下列术语定义仅适用于本指南。

欲了解更多关于FDA如何指定FEI号码的信息，请参阅FDA的“现场管理指令”，可见于http：//www.fda.gov/ICECI/Inspections/FieldManagementDirectives/。

二类情况检查的定义可见于FDA的合规计划7382.845“医疗器械制造商检查”的第五部分。

一类情况检查的定义可见于FDA的合规计划7382.845“医疗器械制造商检查”的第五部分。

FDA认为制造地点的变更很少会涉及一个公司无任何经验的全新的制造技术或者涉及在新地点制造不同的器械，但是对于定义构成不同地点的根本原则的完整性而言，FDA应考虑到新地点对制造技术的熟悉程度以及在该地点所制造器械的类型，这一点是非常重要的。

HDE持有人需要提交一份75天补充材料（见21 CFR 814.108和814.114）。

请注意，成品器械的定义中包含配件。

对于器械的功能、运行或规范而言并不十分关键的部件的制造地点的变更不属于地点变更补充材料或30天通知的覆盖范围。

如果部件的制造地点从一个供应商转移至另一个供应商，或者如果部件的制造地点在一个供应商内部出现了转移，这一示例会有相同的结果。

关于需要提交30天通知的制造变更的更多信息，请参阅FDA的最终指南，“器械制造方法或过程变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充材料和75天人道主义器械豁免（HDE）补充材料”。 (http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080192.htm)

如果已决定仅需要完成部分过程验证活动，那么应提供做出这一决定的理由以及支持这一决定的数据。关于过程验证的额外信息，请参阅“质量管理系统——过程验证指南（2004年）”。全球协调工作小组（GHTF）之前曾发布过这一过程验证指南，现在该指南可见于国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）的网站：http：//www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg3/technical- docs/ghtf-sg3-n99-10-2004-qms-process-guidance-04010.pdf。

关于（1）平衡采购管理措施和验收及接收活动，（2）平衡供应商和制造商的质量控制及保证措施，以及（3）“质量要求”的含义的额外指南，请参阅“质量系统法规”（61 FR 52602）前言部分第99、106和第109条评论：http：//frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=52624&dbname=1996_register。

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072753.htm

关于表2中的第3行和第4行：请提供之前在新地点对类似于审核中器械的器械所进行检查的信息。